    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物光电联合观测系统 | 1套 | 详见技术参数 | 详见技术参数 | 详见技术参数 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

生物光电联合观测系统技术参数

1.运行环境

1.1  房间温度：15 ~ 25℃ 温差小于2℃

1.2  相对湿度：30%～60%

1.3  适用电源：独立供电，单相交流电100V，功率12kVA，误差小于±10%，50/60Hz

1.4 地线：接地电阻不小于100欧姆

1.5 冷却水：流量1.8-2.2 L/min，压力0.05 to 0.15 MPa，温度15 至 20℃

2.设备用途

该系统应具备如下功能：第一，获得块体样品立体感较强的表面超微结构；第二，获得超薄切片样品的二维超微结构，以获得样品内部的高分辨结构信息；第三，光电联用功能可以自动实现切片类样品的荧光显微图像和电子显微图像在同一视野进行观察。结合荧光显微镜可对微结构特异性标记进行观察的优势和电子显微镜超高分辨的优势，对样品进行高效的多维度表征。

3. 技术参数

3.1主要组成

透射模块和扫描模块。透射模块包含透射电镜主机，直插CCD，单触三样品杆，3D重构软件，自动拼图软件，光电联用系统，空气压缩机，冷却循环水，专用工具，操作手册等，扫描模块包含扫描电镜主机(真空系统，电子光学系统和检测器系统)，自动变压器，冷却循环水系统，计算机，标准工具及附件。

3.2模块一：透射模块

3.2.1 配置光电联用功能：

可在同一视野下观察切片类样品的荧光显微图像和电子显微图像，实现荧光显微图像和电子显微图像的叠加。且透射电镜可与任意品牌激光共聚焦、荧光显微镜实现联用

3.2.2分辨率：0.2nm

3.2.3加速电压：20-120KV(以100V为步长调节)

#3.2.4观察模式：不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现高分辨和高反差模式的一键切换，无需等待。

3.2.5放大倍数：

高反差模式：X200～X200,000

高分辨模式：X4,000～X600,000

低倍模式：X50～X1,000

3.2.6图像旋转：

最大范围X1,000～X40,000，旋转角度：±90度（15度/步）

3.2.7衍射长度：高反差方式 0.2～5.0m （9步）

高分辨方式 0.2～2.0 m （7步）

#3.2.8束斑尺寸：高反差方式 0.6～2.0um （5步）；高分辨方式 0.6～1.0 um （5步）

3.2.9电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能，可选配LaB6灯丝。

#3.2.10两端支撑式高稳定样品杆，有效防止样品漂移、抖动。

3.2.11样品台：

3.2.11.1优中心侧插式测角台，样品台控制自动预放大倍率关联；

3.2.11.2轨迹追踪功能，位置记忆功能，回溯功能；

3.2.11.3样品承载网：3mm；

3.2.11.4样品台行程：X/Y ±1mm，Z ±0.3mm；

3.2.11.5样品台倾斜角：±70度，可显示样品位置、倾角等。

#3.2.12照明系统：

2级透镜（带能谱时3级）；±2.0束偏转；4孔可动光阑（20, 50, 100, 200 µm）；

3.2.13成像系统：

5级透镜：1级物镜、2级中间镜、2级投影镜。

双隙物镜，焦距可变；

直接显示散焦度；

内置对各加速电压的像散修正，修正范围±3µm；

4孔物镜可动光阑（15, 25, 90, 150 µm），气动驱动选配。

#3.2.14 物镜焦长：高反差模式焦长：≥8.8mm。

#3.2.15图像观察和记录系统：

双相机系统，标配CMOS荧光屏相机和直插CCD主相机；

使用高速、高灵敏的COMS荧光屏相机取代了传统的荧光屏，将TEM操作统一于显示器上，像素：1024×1024；

主相机分辨率：4k×4k；

电镜与主相机实现一体化控制，无需单独配置电脑；

主相机具有自动保护功能，防止电子束过强对CCD的损伤（配合一体化相机）。

#3.2.16在荧光屏相机及主相机上都可实现自动聚焦功能，可设定自动欠焦量。

3.2.17具有自动消像散功能，适用范围：×3,000~×20,000，误差：＜1.2um（×20,000）

3.2.18配备自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统，能够实现自动倾转样品台、自动拍照、EMIP-3D自动计算3D结构信息。

3.2.19自动图像导航

Whole View功能：超低倍观察，其放大倍数约为x10，

利用Whole View图像在设定倍率下自动拍照，并利用所得图片进行导航，同时保留坐标导航和图片回溯功能。

3.2.20 自动拼图功能（AMF）

高低倍下均可实现拼图，可以实现4 x 4张图片快速自动拼图（仅需4分钟），最大像素13k x 10k

3.2.21具有自动聚焦、自动定位可无人值守拍摄多张图片的功能，准确定位并自动拍摄数量≥99

3.2.22 辅助功能

实时测量：测量图片或衍射图案

漂移校正：对漂移图像进行校正

Rizm功能：可用鼠标控制样品位置的移动（高倍）

3.2.23样品低损伤观察

低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示

自动预辐照功能（APIS）

#3.2.24真空系统：

真空逻辑由测量值控制；

配有全量程规，操作界面上实时监测镜桶内真空的变化；

不使用扩散泵，配置分子泵，抽速不低于300L/s，旋转泵，抽速不低于135L/min。

更换样品预抽时间≤15s

3.3模块二：扫描模块

3.3.1电子光学系统：

3.3.1.1 分辨率： 0.8nm@15kV  (工作距离4mm)

1.1nm@1kV （工作距离1.5mm）

3.3.1.2 加速电压：最低 0.5kV； 最高 30kV；0.1kV/步

着陆电压：最低0.01 -2kV（减速模式）

3.3.1.3 放大倍数：最小 ≥20倍； 最大≤ 100万倍（底片模式）

#3.3.1.4电子枪：场发射电子枪，场发射电子枪，电子源尺寸小于5nm，能量扩展范围小于0.3eV

3.3.1.5电子束流： ≥1pA，且连续可变

3.3.1.6 对中：自动

3.3.1.7 聚焦：自动聚焦、带有手动聚焦

3.3.1.8 像散：自动，带有手动控制调节

#3.3.1.9 物镜光阑：4孔可调式，内置加热自清洁装置

3.3.1.10工作距离：最小≥1.5mm，最大≤30mm

3.3.1.11 电位移：12um (WD=8mm)

3.3.2 样品室：

3.3.2.1 样品台： 5轴样品台（三轴马达驱动）

3.3.2.2样品移动：X：0-50mm；Y：0-50mm；Z方向1.5-30mm；R = 360°连续旋转

3.3.2.3 样品倾斜角： -5～ +70°

3.3.2.4 样品防撞警报装置：有

3.3.2.5 样品最大尺寸：100mm直径

#3.3.2.6通过预抽室交换样品，可放置直径100mm样品，预抽室端面透明，可观察到样品交换过程

3.3.3检测器：

#3.3.3.1 二次电子检测器： 配有高位以及低位二次电子探测器，高位探测器可选择接受二次电子像或背散射像，并以任意比例混合，在低压下（小于2kV）可以成背散射电子像。

3.3.4数字图像记录系统

3.3.4.1 图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告

3.3.4.2 数据记录：照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等

3.3.4.3扫描速度：

TV扫描 (640  480 pixel显示, 25 祯/s)

快速扫描(全屏显示, 6.25 祯/s)

慢速扫描(全屏显示, 1/4/20/40/80 s/祯)(640  480 显示, 0.5/2/10/20/40 s/祯)

3.3.4.4 图像显示：不低于1280×960像素

3.3.4.5 图像储存：640×480，1280×960，2560×1920，5120×3480像素

3.3.4.6 图像类型： TIFF, BMP或JPEG

3.3.5控制系统:提供完整的系统操作控制系统。Windows 10 Pro 64位，24英寸显示器（1920×1280像素）

3.3.6 真空系统：

#3.3.6.1真空泵:

机械泵:135L/s

涡轮分子泵（磁悬浮型）:300L/s

3级离子泵:60L/s×1, 20L/s×2

#3.3.6.2 真空度：电子枪部分优于10-7Pa；样品室部分优于10-4Pa

3.3.6.3 保护：自动真空抽气及诊断系统,具有断电、缺水、失真空保护系统

#3.3.6.4 真空计：全量程规×1，皮拉尼规×2

#3.3.6.5样品更换抽真空时间：≤1分钟

4．服务要求

4.1设备安装、调试和验收

4.1.1预安装：合同正式签字生效后，卖方负责对买方的电镜实验室进行预安装 (主要包括磁场、振动测试等)，同时提供电镜的安装要求和用户需要准备的安装条件和物资；

4.1.2具有国内良好的技术支持和维修支持，设备安装调试可在接到用户通知后一周内响应，并进行安装，直至达到验收指标；

#4.1.3 在仪器未安装前，卖方需为买方在京内地区安排免费的不限次数的demo扫描模块实验、安排不低于10个样本的demo透射模块实验。所有demo如买方需要，卖方要及时安排技术应用工程师陪同。

4.2 技术培训

4.2.1安装验收期间，在用户指定地对用户进行5人以上为期1周的仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，培训时间计划表和培训大纲经双方协商确定。培训至买方能够独立掌握；

4.2.2仪器使用3-6个月后，免费组织买方相关人员 3 人参加厂家举办的相关应用培训班。

4.2.3 培训内容包括：设备构造与原理，设备操作，设备定期维护及注意事项，操作人员SOP。

4.2.4 技术培训应达到实际效果，要使客户的技术人员熟练操作设备，并掌握设备日常维护与保养方法；

4.2.5 在设备保修期内，若买方技术人员对设备有其它使用技术上的要求，卖方应通过上门服务方式及时对技术人员提供所需的技术指导；

4.2.6 保修期满后四年，每年在北京地区安排对买方相关技术人员3人次免费进行实际仪器技术操作和应用培训。

4.3 售后服务内容

4.3.1 保修期内

卖方保证本合同项下的货物在按说明书正确安装、正常使用和维修的情况下，自合同货物验收合格之日起12个月内运转良好。若设备发生故障，卖方在接到委托方的设备故障通知后(需要邮件或书面传真通知) 2小时内做出反应，48小时复机完成。保修期内的维修服务和除消耗品（消耗品指灯丝和铜网）以外的零部件的更换属于无偿的。

4.3.2 保修期外

卖方应在接到委托方设备故障通知后2小时内做出反应。部件具体交期另行通知。

设备保修期满后，卖方工程师每年回访客户两次，客户在设备方面遇到问题时，卖方工程师应协助解决。保修期过后收取仪器零部件费用是卖方厂家在中国市场保证最低价格。如买方发现卖方收取零部件费用比其他单位的高，卖方需全额退还仪器零部件费用。

仪器验收五年内，如果买方需要移机，卖方需承诺提供移机及调试服务，调试效果要买方满意为止。移机及调试费用不超过10万元人民币，单独一个扫描/透射模块不超过5万元人民币。

4.4 软、硬件升级

买方要求仪器所配的软件终身免费升级，与之相关的硬件升级享受成本价。

5.质保期

验收合格后12个月。

6.订货数量

1套。

7.交货期

合同签订收到信用证后4个月内。

8.到货地点

CIF天津新港（负责天津新港到客户现场的运输）。