中国科学院北京综合研究中心除尘（雾）设备、等离子体发射光谱分析系统

采购项目（第二次）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190220090-1

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年2月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 参考品牌 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘（雾）设备 | 试制 | 1套 | 合同生效后40天内 | 无 | 新疆克拉玛依奎屯市 |
| 2 | 等离子体发射光谱分析系统 | 英国Andor或同等品牌 | 1套 | 收到信用证后90天内交货 | 北京机场 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。以上参考品牌不做限制条款，仅供参考。

除尘（雾）设备

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V、380V （10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包、湿式静电除尘（雾）器

- 1. 概况（设备用途和主要功能简介）

除尘（雾）设备是指具有湿电除尘器或电晕放电的低温等离子体等技术特征的净化设备，它采用电子捕捉技术，利用荷电降尘的原理，达到去除粉尘、水雾颗粒、金属离子及金属氧化物的目的，是采用高压电源在装置内产生一个强电场从电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉颗粒物、水雾粒子、金属离子及金属氧化物离子并使粒子带电被阳极所吸附，以达到清除目的。处在电场中的烟尘粒子很容易被电子捕捉（即荷电）。烟尘粒子在电场中的荷电是遵循包括电场荷电和扩散荷电等机理的必然现象，而不是偶而碰撞引起的，带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，其结果是烟尘粒子被吸附到阳极上，因此此类设备除尘除雾的效率非常高，而且特别适用于捕捉粒径比较小和重量比较轻的颗粒物粒子。

- 2. 设备要求和技术规格

2.1设备性能要求

*（1）适用气量：8000-12000m3/h。

*（2）除尘效率：进口颗粒物浓度不高于80mg/m3时出口颗粒物浓度不高于5mg/m3。

*（3）除水雾效率：≥95%。

2.2阳极系统

*（1）壳体高度：≤9m。

（2）壳体厚度：8mm厚玻璃钢材质或2mm厚不锈钢304以上材质。

（3）阳极管材质：非金属或不锈钢304。

2.3阴极系统

（1）阴极线材质：2205或304。

（2）阴极线形式：芒刺锯齿形或八角星型。

（3）冲洗装置：FRPP管+PP喷头或304管+316L喷头。

2.4电气系统

（1）电源形式：高压直流。

（2）电源功率：≤20kW。

- 3 产品配置要求

3.1 阳极系统：阳极管1套、壳体1套。

3.2 阴极系统：阴极线、阴极重锤、阴极大梁、阴极小梁、阴极吊杆、冲洗装置、冲洗外管道、绝缘箱气体分布装置各一套。

3.3 电气系统：高低压配电柜、高压直流源、电缆、桥架、仪表各一套。

- 4. 安装、调试、验收及所需材料、工具

（1）管束安装：手糊法兰。

（2）校正工具：钢丝、重锤、十字尺及直尺。

（3）接地线要求牢固固定在管束体上并引出室外。

（4）仔细检查设备内部，特别是阳极管及上气室。

（5）用乙醇或丙酮擦净绝缘箱石英管内外壁。

（6）检查设备接地电阻，其电阻值应≤2Ω。

（7）检查设备接地引出线，其性能符合要求。

（8）用兆欧表测试设备绝缘电阻，阻值≥0.5兆欧。

（9）检查绝缘箱加热温度110±10℃。

（10）检查喷淋装置冲洗强度及喷淋的覆盖面。

（11）施工现场应具备三通一平。充足的原材料堆放处、预制件的加工场地及工具存放处；施工现场应有防风、防雨和防寒等设施。

（12）良好的接地条件及稳定的供电系统。

- 5. 售后技术服务

5.1保修期

质量保证期1年，在质量保证期内如出现材料选择、制造和设计问题，免费改进、修理；

5.2维修响应时间

设备投入运行及质保期满后，继续对设备实行终生的跟踪服务，对于需要协助解决的问题，做到24小时内有明确答复，需要派人到现场解决的，力争在最短时间内到达。另外，对于装置检验急需的备件保证及时供应。在质量保证期满后，以成本价提供备品备件。

- 6. 包装要求和商务要求

6.1 包装要求

包装应使用崭新坚固的木箱(标准出口包装)，适于空运长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责；

6.2 交货地点：新疆克拉玛依；

验收地点：甲乙双方协商后确定。

6.3 交货时间：合同生效后40天内。

6.4 运输方式：包装由卖方负责，运费及保险由卖方负责。

第2包、等离子体发射光谱分析系统购置

- 1. 概况（设备用途和主要功能简介）

等离子体发射光谱分析系统可实现对低温等离子体放电过程进行非接触式光谱测量，测量范围200－1700nm，主要获得此波段范围内的原子发射光谱及分子发射光谱，可检测物种包括但不限于以下物种：Ar、He、N2、H2、O2、H2S、H2O2等原子或分子的激发态物种，SH、S2、S、O、F、Hα、Hβ、Hγ、Hδ、CH2、CH、C2、C、NH3、NH2、NH、N、HO2、Si、CHO、OH、CN、CO、SiC2、Si2等自由基物种，SH+、Ar+、O+、Si+、H2+、N2+、CO+、CO2+等带电离子物种，获得激发态物种的原子发射光谱及分子发射光谱，有助于研究等离子体反应器内汞与各激发态物种的作用机理。

- 2. 设备要求和技术规格

2.1光谱仪：

（1）焦距：500mm。

#（2）分辨率：0.07nm@1200g/mm光栅；0.03nm@2400g/mm光栅。

（3）单入口双出口。

（4）数值孔径：F/6.5。

#（5）波长精准度：≤0.04nm。

#（6）波长重复性：≤10pm。

（7）杂散光抑制比：2.6×10-5。

2.2 ICCD：

（1）光阴极直径：18mm。

（2）波长响应范围：180-850nm。

（3）最高量子效率：>18%。

#（4）最短光学快门：≤2ns。

（5）CCD分辨率：1024×1024；像增强器分辨率：25um。

（6）像元尺寸（um）：13×13。

（7）最低制冷温度：-40℃（水冷）；-30℃（风冷）。

（8）暗噪声（e-/pixel/sec）:0.1@-40℃；0.2@-30℃。

（9）等效背景噪声（e-/pixel/sec）:<0.2。

（10）数据读出接口：USB3.0。

（11）延时发生器独立输出口：三路。

（12）包含操作与控制软件。

- 3 产品配置要求

3.1 光谱仪1套。

3.2 光栅：1800刻线光栅、1200刻线光栅、300刻线光栅各1套。

3.3 C接口1套。

3.4 XY方向可调光谱仪光纤接口、4路光纤ferrule接口各1套。

3.5 像增强型探测器ICCD1套。

3.6 操作与控制软件1套。

- 4. 安装、调试、验收及所需材料、工具

4.1设备安装调试

4.1.1在仪器到货前厂家派遣工程师携带专用设备对用户实验室的地面振动和环境杂散磁场进行免费的检测。

4.1.2仪器到达用户所在地后，用户具备安装条件后，供应商负责安装调试。

4.2人员培训（操作、维护等）

4.2.1仪器安装完成后中标厂家的安装调试人员应在现场就仪器的使用及维护对用户进行现场培训。安装验收期间，在用户指定地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，至买方能够独立掌握。

4.2.2 仪器安装验收后，在质保期内，供货方需提供一次应用专家用户现场高阶应用培训，培训时间不少于3天。

- 5. 售后技术服务

5.1保修期

整机保修期1年，保修期自设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括仪器的全部零配件。

5.2软件升级

软件升级：在硬件支持的前提下，应用软件终身免费升级。

保修期过后，供货方应继续提供终身应用技术支持和维修服务，并承诺保证不短于10年的零配件供应。

5.3维修响应时间

要求生产厂家应在4小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在48小时内内到达现场解决故障，重大问题或其他一时无法迅速解决的问题应在3天内解决或提出明确、可行的解决方法或方案。

5.4 投标产品市场基础

本次招标所有技术指标必须以官方英文网站以及英文产品彩页为准。

5.5 资料

供应商能够提供的全部技术资料，随机提供产品使用说明书和维护说明书光盘。

- 6. 包装要求和商务要求

6.1 包装要求

包装应使用崭新坚固的木箱(标准出口包装)，适于空运长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。

6.2 交货地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街26号。

验收地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街26号。

6.3 交货时间：收到信用证后90天内交货。

6.4 运输方式：包装由卖方负责，运费及保险由卖方负责。