中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

MALDI-TOF/TOF质谱系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200580475

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年7月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MALDI TOF/TOF质谱系统 | 1套 | 3个月 | 北京机场 | 中科院古脊椎所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

MALDI TOF/TOF质谱系统

1. 工作条件：

1.1 电源：220V, 50Hz交流电

1.2 环境温度：10℃~30℃

2. 设备用途：

2.1 MALDI TOF/TOF质谱仪具有高灵敏度、高质量准确度、高分辨率、高通量等优越的综合性能。适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质、多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定。

2.2 主要用于古生物和考古样品的肽质量指纹图谱测定，以达到种属鉴定的目的。

3. 技术规格：

3.1 样品盘采用工业标准的微滴定盘设计，可点384个样品，最多能够放1536个样品。

多种形式的样品靶板，扩展应用范围。

3.2 离子源电离处为高灵敏度的无网格设计

#3.2.1 采用非垂直激发样品，轴向地将离子引出，使离子以最简单直接的路径到达检测器，提高离子传输效率，从而提高检测灵敏度；

*3.2.2 配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，确保仪器长期稳定运行。

3.3 飞行管:无轴、无网V形飞行管。

*3.4 快速响应、高灵敏度的FlashDetector。

3.5 二阶反射器实现二级聚焦（时间、空间双聚焦）。

*3.6 无油免维护机械泵。

3.7 激光器

*3.7.1 采用新型长寿命固体smartbeam II激光器，激光脉冲次数 ≥3.5x109次；

*3.7.2 通过软件设置，在MS模式下激光频率1-2000Hz范围内可调，波长355nm；

#3.7.3 激光聚焦点直径通过软件可调。

#3.8 飞行距离

有效线性模式飞行距离≥1米，反射模式飞行距离≥2.15米。

*3.9 工作模式

具有线性，反射和TOF/TOF模式；

所有模式均提供正负离子检测功能；

电脑控制各种检测模式转换和正负离子检测模式转换。

*3.10 模数转换器：配备高性能、快速的10bit ≥ 5G 模数转换器。

3.11 离子碎裂模式

具有CID、LID和ISD三种MS/MS模式，可通过软件自由控制，有效地获得所需信息。

能量碰撞室(Collision Cell)提供碰撞能量可调的高能碰撞(≥ 8 KeV)，区分多肽/多糖精细结构差异。

3.12 自诊断系统

提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。

3.13 质量范围： ≥ 500,000 Da。

*3.14 分辨率：≥ 35,000 (多肽) 。

3.15 灵敏度

线性模式500fmol，信噪比≥100:1 （样品蛋白BSA）；

反射模式：250amol，信噪比>200:1 （样品多肽）。

*3.16 质量准确度

线性模式：内标法≤ 50 ppm (蛋白混合物)；外标法≤ 60 ppm (蛋白混合物)；

反射模式：内标法≤ 1.5 ppm；外标法：≤ 5 ppm。

*3.17 串联质谱（TOF/TOF）性能

3.17.1 拥有LIFT（Laser induced dissociation）、CID（collsion induced dissociation）、ISD（in source decay）等串联质谱功能，其中CID的碰撞能量可达8Kev，能够区别亮氨酸与异亮氨酸；

3.17.2 串联质谱的预选离子能力强：分辨率≥450；

3.17.3 TOF/TOF模式分辨率：≥4,500FWHM（Glu-Fib）；

3.17.4 TOF/TOF模式质量准确度：≤ 0.05 Da；

3.17.5 TOF/TOF模式灵敏度：250amol 1570.68Da（Glu-Fib），碎片峰1056.47Da， S/N≥20:1；

3.17.6 离子源内衰减功能（ISD）功能强，准确度高，可对大蛋白进行直接检测，不需酶解，可以实现T3 Sequencing（蛋白的末端三级序列测定）。

3.18 稳定性：外较准能保持24小时（多肽混合物）。

4. 系统配置要求

4.1 无网格离子源，高性能冷聚焦激光器和红外激光器 数量：各1套；

4.2 高性能TOF质量分析器 数量：1套；

4.3 非饱和型检测器 数量：1套；

4.4 真空系统：免维护无油泵 数量：1套；

4.5 操作控制软件、基本数据处理软件和使用手册，工作站 数量：1套；

4.6 不锈钢靶板数量：包括Anchor chip靶板，至少3块；

*4.7 自动薄层联用系统；

#4.8 软件：蛋白指纹图谱分析鉴定系统，核酸分析，聚合物分析，标志物分析，糖组学分析，薄层联用系统软件系统，物种区分鉴定；

4.9 整机三年质保，报价包括一年以上的消耗品。

5. 投标其他要求：

生产企业通过 ISO9001 认证证书。

6. 质量保证期：

3年

7. 技术服务要求

7.1 安装调试与培训：供货商负责免费的现场安装、调试和使用人员培训；

7.2 维修网点： 可到各地指定维修网点进行维修；

7.3 售后服务：仪器的硬件、软件、数据库、售后服务必须由同一生产厂商提供，并提供售后服务证明文件。接到用户电话通知，6小时内响应，48小时内到达现场。设有售后服务工程师，需制造厂商承诺，提供承诺书并加盖制造厂商公章；

7.4 设备资料：提供使用及维修手册、详细的电路图及维修培训。