中国科学院空天信息创新研究院

植物冠层分析仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G200361551

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年9月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物冠层分析仪 | 14套 | 详见技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 植物冠层分析仪

1. 工作条件：

  - 操作温度范围：-20－50° C

  - 操作湿度范围：0 – 95% RH (非冷凝)

  - 保存温度: -40－65 °C

2. 设备用途：

2.1 可以快捷、无损测量叶面积指数并可现场评价叶面积指数参数。测量不受天气状况影响，使用范围广，既能测量低矮植物也可测量高大的植物树冠。从而对冠层产量、森林活力、大气污染沉降模型、昆虫侵害以及与遥感技术相结合，进行大尺度的植物相关研究。

3. 技术规格：

3.1 控制单元技术参数

3.1.1传感器输入：2个6针的光学传感器接口；2个BNC接口

3.1.2内存：不小于128 MB

*3.1.3通讯：USB；

*3.1.4 内置GPS功能：水平位置准确度：2.5米CEP (50% 圆概率误差，室外开阔环境24hr统计结果)；最大位置更新速率：1Hz

3.1.5 显示：128x64图形显示

3.1.6 键盘：22键触摸响应键盘

3.2光学感应传感器技术参数

3.2.1传感器输入：1个与主机相连的6针接口

3.2.2内存：不小于1 MB闪存，用于文件存储

3.2.3键盘：2键触摸响应键盘

3.2.4时钟：准确性每月±3分钟，与主机连接后可以与主机时间同步

#3.2.5光路：当从环4的质心测量时，最大偏心误差为1.00°，最大扩大误差则为0.50°

3.2.6辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔

#3.2.7感应波长范围：320-490 nm

3.2.8 角度范围：环1: 0.0-12.3° ；环2: 16.7-28.6°；环3: 32.4-43.4°；环4: 47.3-58.1°；环5: 62.3-74.1°

4. 产品配置要求

4.1 配置一（数量：12套）

4.1.1 控制单元1套

4.1.2 光学传感器1套

4.1.3  手提箱1套

4.1.4 数据线1根

4.1.5 遮盖帽2套

4.1.6 使用手册1套

4.1.7 配件1套

4.2 配置二（数量：2套）

4.2.1 控制单元1套

4.2.2 光学传感器2套

4.2.3 手提箱1套

4.2.4 数据线1根

4.2.5 遮盖帽2套

4.2.6 使用手册1套

4.2.7 配件1套

5.  技术文件：

5.1 投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。

5.2 为便于买方进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后90天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给买方。

6.  技术服务：

6.1 设备安装调试

卖方应在合同生效后30天内向采购人提出详细的安装调试计划；针对不同野外观测站具体情况，提供详细的安装手册；卖方应在买方现场安装、调试，调试后验收时要达到招标文件要求的技术规格指标。

6.2  技术培训

仪器到货后，卖方30天内提供上门技术培训，至少培训2人次1个工作日以上，供应商需对操作人员及维护人员现场培训，使参训人员能正常操作仪器、初步会判断故障、简单维护保养。

6.3 保修期

主机提供整机5年免费保修，保修期自仪器安装验收合格双方签字之日起，保修期内，由于买方非人为因素，造成仪器故障及损坏，概由卖方无偿负责解决（消耗品除外）；保修期外仪器维修维护以厂家成本价收取。

6.4 维修响应时间

若仪器出现故障，供应商应24小时内电话做出响应（法定节假日除外），卖方售后服务应长时间电话或者网络技术支持；终身提供售后维修维护保养服务；终身免费技术咨询，以优惠价格为用户提供设备的耗材及零配件。

6.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

仪器软件如有升级，卖方免费提供升级服务。

6.6质保金

合同金额的5%作为质保金（押金）在空基项目验收后拨付给乙方。

7. 订货数量：

植物冠层分析仪总计14套。

8. 安装地点：

北京中国科学院空天信息创新研究院。卖方在买方指定地点验收成功后，卖方负责发送货物到买方指定地点，包括：德清、贡嘎山、鹤壁、黑河、怀来、净月潭、民勤、商丘、寿阳、绥德、吐鲁番、文昌、北京等，费用卖方承担。

9. 交货日期：

合同签订后3个月内交货。