中国科学院空天信息创新研究院

多参数水质监测仪、浮标系统采购

项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200361816

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年11月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质监测仪 | 6套 | 详见技术规格 |
|  | 浮标 | 2套 |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

采购货物名称

# 一、多参数水质仪名称

### 1. 工作条件：

1.1工作温度：-5~50℃

1.2存储温度：-20~80℃

### 2. 设备用途：

监测河流、湖泊等环境的温度、叶绿素、浊度、悬浮固体、FDOM、深度等参数。该设备包含多个探测器。

### 3. 技术规格：

3.1 仪器能够同时测量温度、深度、叶绿素、浊度、悬浮固体、FDOM等参数。

3.2  仪器具有自动检查故障和错误的功能，以保证成功的投放测量。

*3.3 该仪器的所有传感器必须均带有背景数据并可以自动识别，并具备自行寻址功能，并且可在水中进行湿插拔。

3.4 主机内存≥512M，存储数据数量≥100万

3.5 仪器具有校准协助功能，自带的图形软件在提高校准速度的同时可降低试剂的消耗。

*3.6 所有传感器均为湿拔插接头，外壳为钛合金材质，可抵抗高强度冲击。

3.7 主机设备与电缆的接口要求符合IP67防水等级。

3.8 传感器便于维护和更换，要求用户必须能在现场可以快速的自行更换除深度之外的全部传感器。

3.9 通讯端口为RS232、RS-485、蓝牙无线通讯、USB

#3.10温度传感器：

测量范围：-5至+50℃；

分辨率：≤0.001℃；

准确度：≤0.01℃

响应时间：T63＜1s。

#3.11 浊度传感器:

测量范围：0至4000FNU；

分辨率：≤0.01FNU

准确度：≤0.3FNU或±2%

响应时间：T63＜2s。

#3.12叶绿素传感器附带蓝绿藻传感器:

测量范围：0-400微克/升；

分辨率：≤0.01微克/升；

线性：R2>0.999；

响应时间：T63＜2s。

#3.13深度传感器：

测量范围：0-250米；

分辨率：0.001m，

准确度：≤0.1m；

响应时间：T63＜2s。

#3.14 悬浮固体参数：

量程范围：0 - 1500 mg/L

响应时间：T63<2s

#3.15FDOM（荧光可溶有机物）传感器：

测量范围：0至300ppb QSE

分 辨 率：≤0.01ppb QSE

准 确 度：线性：R 2 ＞0.999，300ppb QSE（硫酸奎宁）溶液连续稀释

检 出 限：0.07ppb QSE

响应时间：T63＜2s

3.16通讯：计算机接口：蓝牙无线通讯、DCP的RS485、USB,SDI-12通讯；输出选项：具有输出信号适配器的USB（SOA）

#3.17 手持终端 ：内置GPS，重量：＜1.00kg；数据存储：2 GB；至少存储200万组数据；防水等级：IP67

### 4. 产品配置要求

  - 多参数水质仪配置

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质仪 包括：(温度、浊度、叶绿素、FDOM、深度）、主机、10m通讯缆、电池、试剂模块、USB数据线 | 6套 |
| 2 | 手持终端 | 4台 |
| 3 | 防玷污套件 | 2套 |
| 4 | 自动清洁刷 | 2套 |

  - 附件、专用工具和消耗品

逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度校准液 | 6套 |
| 2 | 罗丹明溶液 | 6套 |

### 5. 选购附件、备件及消耗品

### 6.  技术文件：

6.1 投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

6.2 卖方应在合同生效后90天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。

### 7.  技术服务：

7.1 设备安装调试

开箱验收：投标人负责设备运输到最终的用户单位中，提供设备供货清单、国家授权检定中心检定报告、厂家授权文书副本。用户按照供货清单开箱对设备的数量、品质进行逐项检查；

调试验收：在开箱检查5日之内，完成硬件设备和软件的安装和调试验收；

签署验收报告：调试完毕并通过验收后5日内，双方签署验收报告。

7.2  技术培训

买方现场培训时间不少于7日，确保用户能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作；

*7.3 保修期

自验收签字之日起计算，仪器供应方提供五年免费保修服务。保修期内，乙方免费提供一切非人为造成零配件的损失，对于同一部位出现2次以上故障，应更换该部件。

多参数水质仪质量保修期为5年。

提供不少于每年4次的免费维护。

### 7.4 维修响应时间

卖方承诺在买方电话报修后，2小时内给出电话服务支持或技术响应，24小时内免费上门维修，提供免费的技术咨询服务、终身技术支持服务。

### 7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

在保修期内，免费对相关固件和匹配软件进行升级，若因技术升级或改变原因造成设备不能正常运行，投标人应免费提供升级服务。

### 8. 订货数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质仪 | 6套 |

## 9. 目的港：

交货地点：北京

中标商免费将初次验收后的仪器运送到各个场站网，同时进行安装及联合调试。

## 10. 交货日期：

签订合同3个月内

## 11．执行的相关标准

#中华人民共和国计量器具通行标准。

# 二、浮标

## 工作条件：

1.1可耐受的海况：9级

1.2 最小操作水深：2m

1.3最大操作水深：50m

1.4最大水流速度：2.5m/s

1.5 环境温度：-10℃～+50℃

## 设备用途：

浮标可以搭载多参数水质仪，用于长期全天候获取连续、实时的湖泊环境资料，并能实现数据的自动采集和自动发送。

## 技术规格：

#### #3.1浮标主体材料为超强离子聚合泡沫

#### #3.2塔架和底座等金属件采用防腐蚀材质、并做脱磁处理。

#### *3.3供电系统稳定可靠，可以达到30 天无日光照射，系统仍然可靠地运行。

#### 3.4可操作的海况：≥5级蒲福风级，可耐受的海况：≥9级，

#### 3.5操作水深：≤2m

#### 3.6系统具自体保护性能（根本保证是浮体具有高弹性、系统有可维修性、可选标灯和雷达反射器等措施），碰撞时不会损坏碰撞物（如船只等），自身也不易损坏、不沉没，并能有效保护测量仪器。

#### 3.7数据传输：配置多种数据传输功能，确保数据传输快捷、保密和可靠。具有数据和控制指令无线传输功能。

#### 3.8 数据采集系统：数据存储为表格形式，最大扫描速率：100Hz；模拟输入：16 个单端（或8 个差分）通道或6 个单端（或3 个差分）；脉冲通道：2 个；工作温度：-25℃至+50℃，；内存：标准为4M 内存，可扩展至2G。

#### *3.9浮标浮力：浮力≥550kg，净浮力≥300kg

#### *3.10.浮标尺寸：平台直径：不小于1200mm 平台高度：不高于3500 mm

#### 3.11具有不锈钢密封舱盖，包括水密接头与打压测试的电子舱。根据需要搭载的传感器和仪器的情况预留好接头，如多参数仪接口、GPS 接口、天线接口、电源接口、状态诊断接口、营养盐接口、密封检查孔等，电子舱内的设备和外部仪器。

#### *3.12  GPRS数据传输模块提供不少于5年的网络数据服务。

### 3.13气象仪

#### 3.13.1 风速传感器：

量程范围：0 – 60m/s

准确度：10m/s时≤3 %

分辨率：≤0.1 m/s

#### 3.13.2 风向传感器

量程范围：0～360°

准确度：10m/s时≤3.0°

分辨率：≤1°

#### 3.13.3 气温传感器

量程范围：-52～+60°C

准确度：≤0.3°C

分辨率：≤ 0.1°C

#### 3.13.4 气压传感器

量程范围：600～1100 hPa

准确度：≤ 0.5 hPa

分辨率：≤0.1 hPa

## 产品配置要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浮标 （浮标体1套、电子舱套、GPS定位1套、三角塔架1套、太阳能板及蓄电池1套。 数据采集控制器1套、通讯系统1套、 GPRS通讯模块1套、水密天线1个、锚系系统1套、气象测量仪1套） | 2套 |

4.2 附件、专用工具和消耗品

逐项列出每台主机必需购置的附件、备件、及消耗品等的名称、技术性能指标，这些都是必需购置的，它们的价格均进入投标价。

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装工具 | 2套 |
| 2 | 过滤装置 | 6套 |

过滤装置清单（单套）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂芯过滤装置 | 1000ml | 套 | 1 |
| 2 | 滤膜 | 0.4Um | 100个/盒 | 2 |
| 3 | 抽滤瓶 | 1000ml | 个 | 1 |
| 4 | 真空泵 |  | 台 | 1 |
| 5 | 无齿镊子 |  | 个 | 1 |
| 6 | 蒸发皿 | 90mm | 个 | 1 |
| 7 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |
| 8 | 分析天平 | 100g 0.0001g | 台 | 1 |
| 9 | 干燥器 | 210mm | 个 | 1 |
| 10 | 移液管 | 1ml+吸球 | 个 | 1 |
| 11 | 刻度滴管 | 1ml+吸球 | 个 | 1 |
| 12 | 烧杯 | 100ml | 个 | 1 |
| 13 | 烧杯 | 500ml | 个 | 1 |
| 14 | 取水瓶 |  | 个 | 1 |
| 15 | 存水瓶 | 1L | 个 | 5 |
| 16 | 滤膜 | 0.7um | 100个/盒 | 2 |

## 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 其它选配件

5.1.1投标人应逐项列出浮标系统选购的备件及消耗品价格，如电缆、工具包等

无

5.2投标人需要提供延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

无

## 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

## 技术服务：

7.1 设备安装调试（请参考总则第2.4条）

开箱验收：投标人负责设备运输到最终的用户单位中，提供设备供货清单、国家授权检定中心检定报告、厂家授权文书副本。用户按照供货清单开箱对设备的数量、品质进行逐项检查；

调试验收：在开箱检查5日之内，完成硬件设备和软件的安装和调试验收；

签署验收报告：调试完毕并通过验收后5日内，双方签署验收报告。

7.2  技术培训 (请参考总则第2.5条)

现场培训时间不少于7日，确保用户能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作；

*7.3 保修期

7.3.1浮标质量保修期为5年

7.3.2提供不少于每年4次的免费维护。

7.4 维修响应时间

卖方承诺在买方电话报修后，2小时内给出电话服务支持或技术响应，24小时内免费上门维修，提供免费的技术咨询服务、终身技术支持服务。

7.5 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）

在保修期内，免费对相关固件和匹配软件进行升级，若因技术升级或改变原因造成设备不能正常运行，投标人应免费提供升级服务。

## 订货数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浮标 | 2套 |

## 目的港：

交货地点：北京

中标方免费将初次验收后的仪器运送到各个场站网，同时进行安装及联合调试。

## 交货日期：

签订合同3个月内

11．执行的相关标准

#中华人民共和国计量器具通行标准。