中国科学院分子细胞科学卓越创新中心动物组织和细胞单分子荧光显微观测平台建设项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210300045

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端流式细胞分析仪 | 1台 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

高端流式细胞分析仪

一、工作条件:

- 仪器电源：220V (10%)、50HZ（10%）

- 环境温度：17℃-25℃

- 环境湿度：60-70%

- 防震工作台：牢固、稳定、防震

- 运行持久性：连续使用

二、设备用途与组成：

高端流式细胞分析仪是细胞生物学研究不可缺少的重要仪器，该设备配有多个激光器,前向和侧向散射光检测器及多个荧光检测器，可进行多色荧光标记免疫细胞的流式细胞分析实验，测量细胞大小、内部颗粒的性状，检测细胞表面和细胞浆抗原、细胞因子、细胞内DNA、RNA含量等；对群体细胞在单细胞水平进行分析，在短时间内检测分析大量细胞，并收集、储存和处理数据，从同一个细胞进行多参数定量分析。

满足细胞表型分析、细胞增殖及细胞周期、细胞凋亡及凋亡信号传导、细胞功能检测、细胞特异性标记物的分析、干细胞的鉴定、细胞磷酸化检测、细胞间的相互作用、药物研究、基因转染、肿瘤研究、各种类型稀有细胞的检测等多项病原微生物学、血液学、肿瘤学、遗传学、免疫学、干细胞研究。

三、技术规格及性能指标：

- *3.1.主机系统：至少配置355nm、405nm、488nm、561nm 、640nm（或637nm）五根固态激光器，激光采用空间立体空间激发的方式以避免共线干扰。

- 3.2.电子系统：超低噪电子系统，确保极低含量样本有效检出。

- #3.3.检测系统：≥23个荧光检测器，2个散射光检测器，可通过插拔更换滤光片。

- 3.4.荧光信号采集必须采用行业通用、性能稳定可靠的光电倍增管检测器（PMT），160nm-980nm波段的光子均可高灵敏度检出。

- 3.5.荧光检测灵敏度：FITC≤80MESF，PE≤30MESF。

- *3.6.荧光分辨率：CV≤3%。

- 3.7.可选用荧光染料：BUV395，BUV737，Hochest/DAPI,Pacific Blue，BV510，BV570，BV605，BV650，BV711，BV786，FITC，PE，PE-Texas Red，PE-Cy5，PE-Cy7，APC，Alexa Flour 700，APC-Cy7,Percp,BB515, BB630-P等基本染料可以同时用。

- 3.8.上样管类型：5ml, 15ml, 45ml。

- #3.9正压上样。

- 3.10.进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。

- 3.11.具备自动多色荧光补偿功能。

- 3.12.高速、中速、低速、高灵敏度模式。

- *3.13.最大分析速度：≥40000细胞/秒。

- 3.14.具备完善的质控系统,确保数据检测的准确性和可重复性。

- 3.15.配置工作站，34英寸 液晶显示器，包含数据获取与分析软件。

- 3.16.随机校准荧光微球。

- 3.17.易损备件箱（包括密封圈、空气过滤器等）。

- 3.18.整机原装进口产品。

- 3.19.6KV UPS。

四、技术及售后服务

- 在合同签订后3个月内到货，交货地点：上海市岳阳路320号用户实验室，卖方运费、保险至用户实验室。

- 货物到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，由仪器制造商在接到用户通知后2周内派专业工程师到现场负责清点、安装和调试，确保达到验收标准，并承担由此发生的一切费用。

- 仪器安装调试合格后，仪器制造商负责对用户技术人员（至少2人）进行为期2周以上的免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、技术原理、操作、样品制备、数据处理、问题解答、疑难数据分析、保养和基本维护等，培训日程视实际情况另定。在后续的使用过程中，用户还可拨打技术服务热线寻求技术支持，保证在用户遇到疑难操作问题时提供技术咨询服务。

- 维修响应：仪器制造商在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商应在2小时内作出响应，1个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- #保修期为原厂整机保修5年，保修期内免费更换零部件。保修期自用户在仪器验收报告签字之日起计算。

- 保修期过后，仪器制造商对仪器提供终身免人工费维修服务，提供每年一次免费保养维护。保证提供仪器运行10年内所需的备品、备件和试剂耗材，须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、价格等），质保期后零部件费用享受优惠价格。

- 仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级。

五、商务条款

- 运输方式：空运。

- 价格条件：CIP上海最终用户实验室。

- 交货期：在合同签订后3个月内到货，

- 交货地点：上海市岳阳路320号用户实验室，卖方运费、保险至用户实验室。