中国科学院江西稀土研究院

矢量网络分析仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220360291

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年2月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | 1 | 4个月以内 | 用户指定 | 买方实验室 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

矢量网络分析仪  招标技术参数要求

- 招标编号：OITC-G220360291

- 设备名称：矢量网络分析仪及配件

- 数    量：一套

- 报价方式（价格条件）：CIP用户现场（免税）

- 投标货币：美元或国际通行货币（进口）

- 交货日期：4个月以内

- 交货地点：买方实验室

- 设备用途及基本要求

矢量网络分析仪，用于测量稀土高频磁性材料、微波铁氧体、射频元器件及通信系统模块在不同频点的电磁相应及微波参数。设备应具有测量特定带宽和频点下4端口网络的电磁响应、电磁波反射与透射、S参数、ABCD矩阵、导纳阻抗分析等测量功能，准确测量电压驻波比VSWR、回波损耗RL、插入损耗IL、隔离度iso，能够配合相应的测试工装对介电常数εr、损耗角正切tanδε、磁导率μi、磁损耗角正切tanδM。

设备组成应当包括：计算机、显示器、打印机，测量仪主机（含电源、同轴电缆、同轴接头等）、测量校准件，设备说明书、测量软件、校准软件及其说明书，以及其他必不可少的辅助工具。

9.	技术要求

9.1 频段测量范围：

9.1.1涵盖10MHz-110GHz范围；

9.2 可测量曲线类型：

9.2.1  10MHz-110GHz频率内的S参数。

9.2.2  10MHz-43.5GHz频率内，采用传输线法，可测量介电常数εr、损耗角正切tanδε、磁导率μi、磁损耗角正切tanδM。

*9.3 主机端口类型：四端口（10MHz-43.5 GHz），二端口（10MHz-110GHz）

9.4 可测量参数：准确测量电压驻波比VSWR、回波损耗RL、插入损耗IL、隔离度iso，介电常数εr、损耗角正切tanδε、磁导率μi、磁损耗角正切tanδM等。

#9.5 材料电磁特性测试要求：

9.5.1 配备特定形状样品测试工装和夹具；

9.5.2配备传输线法测量材料介电常数εr、损耗角正切tanδε、磁导率μi、磁损耗角正切tanδM；

9.5.3根据提供的3种磁性材料进行现场测试，并提交测试数据。

#9.6 环形器等器件的测试要求：

9.6.1 频率范围10MHz-43.5GHz，完成插损，回波损耗，隔离度参数的现场测试；

9.6.2 频率范围10MHz-43.5GHz，提供被测件的插损，回波损耗，隔离度参数的实时测量不确定度，并且在矢量网络分析仪的同一测量通道上显示测量不确定度曲线。

9.7 测量参数的精度：

9.7.1 测试宽频带内网络参量，并通过相关提取及分析软件，实现关键材料、相关工艺结构及应用产品的S参数、特性阻抗、信号损耗以及介电常数与介质损耗角正切等参数的测试。

#9.7.2采用传输线法测量材料的介电常数εr、损耗角正切tanδε、磁导率μi、磁损耗角正切tanδM的测量精度为1%-2%（典型值），需提供仪器原厂的官方网站材料证明。

#9.7.3仪器主机的主要技术要求如下：

9.7.3.1 端口系统动态范围(dB，指标值)

≥ 119dB，@1GHz~26.5GHz(PORT 1)

≥ 110dB，@26.5GHz~70GHz(PORT 1)

≥ 103dB，@70GHz~110GHz(PORT 1)

9.7.3.2 迹线噪声幅度（dB rms，1KHz 中频带宽，指标值）

≤0.003，1GHz~26.5GHz

≤0.004，26.5GHz~75GHz

≤0.005，75GHz~110GHz

9.7.3.3 迹线噪声相位（deg rms，1KHz 中频带宽，指标值）

≤0.05，1GHz~26.5GHz

≤0.08，26.5GHz~67GHz

≤0.1，67GHz~110GHz

9.7.3.4 幅度和相位稳定性

≤0.02dB(dB/°C)，10MHz~43.5GHz，≤0.65(°/°C)，10MHz~43.5GHz

9.8 电源：

9.8.1 双极输出电源；

9.8.2 最大输出功率：≤600 W。

*9.9 空气线夹具、转接头及校准件需满足基本测试要求。

#9.10 测试软件：

9.10.1 能完成但不限于以上参数类型的测试；

9.10.2具有输入被测材料信息、测量类型等基本模块；

9.10.3 可以导出数据；

9.10.4 能够在同一窗口显示VSWR、RL、IL、iso测量数据；

9.10.5 可以通过word、excel、txt或jpg文件输出测量点；

9.10.6 测试方法至少包含：自由空间法、传输线法，可升级至谐振腔法、液体同轴探头法

9.10.7 算法至少包含：Nicholson-Ross-Weir、NIST Precision、Poly Fit, Bartley-Begley等算法；

9.10.8 加密方式：USB dongle，不限定电脑。

9.11 包含设备说明书、软件说明书、软件安装源文件及序列号。

9.12 配置原厂调试的台式机电脑。

9.13 操作系统采用正版软件，提供免费的软件升级服务。

- 10.	环境条件：

10.1 使用温度：5℃-40℃，存放温度：-15℃-55℃

10.2 湿度：20%-80%RH；

10.3 电源供给：采用单相220 VAC或三相380 VAC供电；

10.4 场地面积：不大于2 m2。

- 11.	验收

11.1 货到甲方现场后一周内，乙方的专业技术人员到甲方现场，负责设备的安装、调试、培训等工作；

11.2 设备安装、调试完成后，根据双方签署的技术协议，由甲方组织验收，验收合格后，甲乙双方共同签署验收文件。

- 12.	质量保证及售后服务

12.1 设备质量保证期为最终验收合格后1年；

12.2 卖方或者其代理商在国内有售后服务中心和一定规模的售后服务团队；

12.3 卖方应满足标书中的各项要求，并保证设备和配件在正常使用中不能出现不匹配等现象，若发生质量问题，由此造成的损失完全由卖方负责；

12.4 卖方保证优惠、优先提供设备的配件供货。如设备出现故障，要求卖方接到故障通知后的8小时内做出实质性响应，24小时内安排人员到达现场进行处理。服务期满后应以优惠费率继续提供上述服务；

12.5 卖方保证提供的设备是新制造的、未被使用过的、优质可靠技术成熟的，所提供设备相关的各种文件应真实、有效，能指导设备的维修、操作及分析。