中国科学院赣江创新研究院

X射线光电子能谱仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220360942

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年5月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 | 1 | 签订合同后8个月到货 | 广州空港 | 中国科学院赣江创新研究院用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

X射线光电子能谱仪

一、指标要求

1. 硬件指标要求

1.1 X射线源靶材

*单色化Ag/Al双阳极靶。

1.2 送样系统

配备预抽室，包含自动进样器。

1.3 样品台

1.3.1 全自动高精度，真空马达五轴样品台（X、Y、Z、旋转和倾斜）；

#1.3.2 样品台移动行程：X：150 mm；Y：±15mm；Z：≥18 mm；

1.3.3 旋转：0～360°；倾斜：0°～90°；用于角分辨分析，角度步进1º。

1.4 深度剖析离子枪

同一离子源可实现单粒子和气体团簇模式

1.4.1 单粒子模式：能量范围：0.5 kV~4 kV；

#1.4.2 团簇模式：能量范围：2 kV~20 kV。

1.5 荷电中和器

可完成全自动化的荷电中和。

*1.6 能量分析器

1.6.1 180ο半球能量分析器，半径 ≥ 150 mm；

1.6.2 静电传输透镜扫描能量范围：0-3000 ev或者更高范围；

1.6.3 通能调节的能量步长不大于5 eV，调节范围应满足1～400 eV。

1.7 检测器：最大通道数：≥128个

1.8 高低温高压反应池

1.8.1 温度范围：-100 ℃-800 ℃；

#1.8.2 工作压力范围：0～3 MPa；

1.8.3 可使用气体：H2，O2，H2O，CO，CO2，CH4等。

1.9 原位充放电样品台

1.9.1 控温范围：-100 ℃～400 ℃；

1.9.2 电压范围：0～50 V；

#1.9.3 电流范围：0.01～1 A；

1.9.4 电极数量：四电极（两对）。

1.10 惰性气体氛围样品传送管

1.10.1 可在真空或惰性气体环境下从其它设备或手套箱中转移样品，送入分析室进行分析，保护样品表面在分析前不受环境气氛影响；

#1.10.2 最大可安装直径20mm的样品托。

1.11 谱图库

*1.11.1 包含XPS数据库。免费升级，正版激活；

#1.11.2 数据分析软件可满足不限人次免费永久使用。

2. 技术指标要求

2.1 元素分析范围：3 Li-92 U

2.2 最小束斑：≤ 20 um，最大离子束扫描面积：≥ 5 mm ×5 mm

#2.3 极表面分析：采用离子散射谱探测最表面1-2个原子层的损失峰

*2.4 能量分辨率：对Ag 3d5/2峰，半高宽 ≤ 0.45 eV@160kcps

2.5 化学状态成像：空间分辨率 ≤ 1 um

2.6 分析腔超高真空度：≤ 7×10-8 Pa

#2.7 紫外光电子能谱（UPS）：能量分辨和灵敏度：Ag费米边20%～80%≤120meV时Ag 4d计数率≥1Mcps

#2.8 X射线源最大功率：≥300 W

二、配置清单

1. 主要配置要求

- 主机等标配产品；

- 预抽室/真空转移仓；

- 大样品仓；

- 适用于各种要求的样品台（10个）；

- 单氩气团簇氩气离子枪；

- 紫外光电子能谱仪UPS；

- 高温高压反应池；

- 原位充放电样品台；

- 自动进样器；

- 计算机：主流工作站（双显示器）；

- XPS标准数据图库以及化合物结构鉴定数据库。

- 耗材要求

- 所有离子枪灯丝（2套）；

- 所有电子枪灯丝（2套）；

- 所有中和枪灯丝（2套）；

- 所有升华泵灯丝（20根）等各部分需要的灯丝组件（至少一备一用）；

- 阳极套件（共3套，质保3年）；

- 保证仪器正常运行的一年随机备件及工具套包；

- 保修期后仪器运行三年的消耗品和其他易损备件，垫圈等密封套件，复合规，循环水滤芯，离子枪喷嘴，机械泵油、导电胶（10卷）等耗材。

- 配件要求

- 冷却循环水系统；

功率：满足阳极靶、涡轮分子泵、磁透镜和石英单色器冷却需要；

备用循环水滤芯1套。

- 稳压不间断电源和隔离变压器；

待机后备时间6小时，工作后备时间2小时。

- 惰性气体氛围样品传送管（≥2个）；

- 气体配套部分：保证仪器正常使用的钢瓶气（氩气、氦气等）和减压阀；

- 电动压片机1台；

- 黑白激光多功能一体机（具备打印复印扫描功能）1台；

- 消磁器1台；

- 随机工具、标准样品、备品备件，相关资料（操作手册等）。

三、售后服务与培训

*1. 投标人负责仪器安装场地环境改造的全部费用（独立地线、改电，空调，除湿机，操作台等），仪器指标达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，招标参数为货到后现场测试，如果验收实际测试指标未达到招标文件或合同要求，投标方承担一切责任。

- 提供成交货物齐全的资料，包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件。

- 现场培训：对操作人员进行技术培训。使操作人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，以保障设备能够正常、安全地运行。安装调试时负责操作人员的培训，派人来现场进行免费技术培训。

4. 提高培训：用户免费参加仪器制造商在国内的应用实验室或其他场所举办的培训班4人次，交通食宿自理。

*5. 保修期：从验收合格之日起，整机保修3年（包含附属设备）。保修期内，对设备本身的问题，除人为因素及不可抗力损坏外，全部免费维修。进口设备需提供制造商或中国区总代理出具的公章文件作为承诺函，承诺函明确表明针对本次投标行为作出承诺，设备信息与投标品牌型号保持一致。在保修期内，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，2到5个工作日内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，一次维修1-3天应使仪器恢复正常使用。

6. 交货期：签订合同后，8个月到货。

7. 交货地点：中国科学院赣江创新研究院用户现场实验室。