中国科学院药物所

仪器设备采购项目（一）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号： OITC-G180300474

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2018年5月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2018年  5 月  15 日

东方国际招标有限责任公司受   中国科学院上海药物研究所   委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对   中国科学院上海药物研究所仪器设备采购项目（一）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国科学院上海药物研究所仪器设备采购项目（一）

招标编号：  OITC-G180300474

项目联系方式：

项目联系人： 赵倩

项目联系电话：     01068290511

电子邮箱： qzhao@osic.com.cn

采购人联系方式：

采购单位： 中国科学院上海药物研究所

地址：上海市浦东张江祖冲之路555号

联系方式：  01068290511

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：赵倩  010-68290511

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 简要技术规格 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基质辅助激光解析飞行时间质谱仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 195万 |
| 2 | - 显微共焦拉曼光谱仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 185万 |
| 3 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 330万 |
| 4 | 荧光显微光学切片断层成像系统 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 315万 |
| 5 | 量化成像分析流式细胞仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 360万 |
| 6 | 直接电子探测仪 | 1 | 详见招标文件 | 是 | 620万 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额： 2005 万元（人民币）

时间：  2018  年  5 月   15  日 09:00 至2018 年 6  月 6 日 16:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：   2018  年 6  月 6 日13:30

五、开标时间：  2018 年  6  月 6  日13:30

六、开标地点：

上海市徐汇区岳阳路319号8号楼9楼会议室

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：上海市徐汇区岳阳路319号8号楼9楼会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：赵倩 联系电话： 010-68290511 传真：010-88517351 电子邮箱： qzhao@osic.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP指定到货港美元、欧元、英镑、日元或人民币价（不含关税、增值税）； 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算，投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标时中国银行公布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向东方国际招标有限责任公司支付中标服务费，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物收费比率，具体比率为： 合同金额 （人民币万元）; 比率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.6%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 其他 | 无 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况进行评审； - 标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； - 标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减5分； - 无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减3分； - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | - 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投设备获得相关节能、环保认证情况： （1）节能产品：投标产品列入了财政部最新公布的节能产品政府采购清单，得1分；否则0分。 （2）环保产品：投标产品列入了财政部最新公布的环境标志产品政府采购清单，得1分；否则0分。 投标人需提供清单相关页、对应产品型号，否则不予承认。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基质辅助激光解析飞行时间质谱仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 2 | 显微共焦拉曼光谱仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 3 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 4 | 荧光显微光学切片断层成像系统 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 5 | 量化成像分析流式细胞仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |
| 6 | 直接电子探测仪 | 1 | 详见技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包  基质辅助激光解析飞行时间质谱仪

一、设备名称/数量：基质辅助激光解析飞行时间质谱仪/壹套

二    设备用途与组成

适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质/多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定。适用于高通量的蛋白质组学研究，包括蛋白质肽质量指纹谱测定，多肽序列分析，蛋白质翻译后修饰鉴定，蛋白质相互作用和自上而下蛋白质序列分析等研究。

三    仪器部分

1 离子源

1.1样品靶可提供具有靶上增敏除盐功能的技术，使灵敏度比普通样品盘提高10-100倍

1.2 离子源电离处为高灵敏度的无网格设计

1.3 采用非垂直激发样品，轴向地将离子引出，使离子以最简单直接的路径到达检测器，提高离子传输效率，从而提高检测灵敏度

# 1.4 配备红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，确保仪器长期稳定运行（提供证明材料）

- 飞行管

2.1 无轴、无网V形飞行管

2.2 快速响应、高灵敏度的检测器

2.3二阶反射器实现二级聚焦 (时间、空间双聚焦)

2.4无油免维护机械泵

3 激光器

* 3.1采用长寿命固体激光器，激光频率2000Hz。

  - 激光聚焦点直径通过软件可调

3.3 飞行距离

*3.4 工作模式：具有线性，反射和TOF/TOF模式，所有模式均提供正负离子检测功能，电脑控制各种检测模式转换和正负离子检测模式转换

#4 数模转换器：配备10bit的数模转换器（提供证明材料）。

5 离子碎裂模式

5.1 具有CID、LID和ISD三种MS/MS模式，可通过软件自由控制，有效地获得所需信息。

5.2 能量碰撞室可提供高能量碰撞 (≥ 6 KeV)，区分多肽/多糖精细结构差异

6 自诊断系统

6.1 提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。

6.2 可远程监控，实现远程服务。

7 技术指标

7.1  质量范围： > 500,000 Da

7.2分辨率：

7.2.1 线性模式 ≥ 1,100 (cytochrome C, m/z 12361)；

7.2.2 反射模式 > 26,000 (多肽)

7.3 灵敏度 线性模式 500fmol，信噪比> 100:1 （样品蛋白BSA）

反射模式 250amol，信噪比> 100:1 （样品多肽）

7.4 质量准确度：线性模式：内标法 ≤ 90 ppm (蛋白混合物)；

外标法 ≤ 100 ppm (蛋白混合物)

反射模式：内标法 ≤ 2 ppm；外标法 ≤ 10 ppm

7.5 串联质谱（TOF/TOF）性能

拥有LIFT、CID、ISD串联质谱功能，其中CID的碰撞能量可达6Kev，能够区别亮氨酸与异亮氨酸。

7.6  稳定性：外较准能保持24小时（多肽混合物）

8 仪器控制与数据处理软件包

8.1  基于Window 7 的仪器控制系统

8.2 软件包括将仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件和质谱数据分析处理软件及软件授权号。

8.3 数据系统

PC 工作站，不低于以下配置：3.5 GHz CPU四核八线程处理器，16GB内存，2TB硬盘, 一个外网接口；蓝光驱动器；≥ 24” 纯平显示屏；Windows™ 7 Pro 64Bit 操作系统；

8.4蛋白分析软件具备经IntraNet或Internet蛋白质数据库检索功能，使用MASCOT搜索引擎。支持De-novo（）从头测序）及蛋白质修饰位点的鉴定和确认

8.5 TopDown 解决方案，不需要经过酶解，直接确定蛋白质N端和C端序列，以及在相应位置的翻译后修饰。

#8.6 蛋白质组学数据处理和数据管理软件，能无缝整合MALDI和ESI数据，既支持同位素标记蛋白质定量分析又支持非标记定量分析，能对所鉴定的蛋白质进行一键式注释，如蛋白质功能分析，蛋白质在细胞内的定位等。内嵌有糖搜索引擎能实现蛋白质糖基化位点和糖链结构的全自动分析

8.7 多聚物分析软件，包能快速分析聚合物的单体构成、数均分子量、质均分子量、聚合度、分散度等理化数据，并确定其端基构成。而且能对共聚物进行分析。

8.8 生物统计学分析软件，提供三种统计学算法（遗传算法、监督神经网络算法和快速分类算法）。适用于临床微生物大量样本数据的统计分析，软件可以在复杂的质谱图中发现差异峰，建立分类模型，进而达到对未知样本进行分型与鉴定

9.  所提供型号在国内应该有不少于20个用户，并提供用户名单。

四  配置组成

- 生物质谱一台

- 糖、蛋白分析软件

- 聚合物分析 软件

- 生物统计分析软件

- 靶板两块

- HCCA 基质2盒

- 蛋白标准品一套

五  售后服务

1 整机一年保修。保修期内提供一次免费仪器搬家调试服务（不含工人费用）。合同生效后，仪器制造商对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。

2 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

3 仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

4 仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

5 质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

6 保证供应仪器质保期后5年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。

7 仪器制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，3个工作日内到达用户现场维修。

付款方式：L/C

运输方式：空运  CIP上海

到货时间：合同签订后三个月

- 第2包  显微共焦拉曼光谱仪

一．主机要求

1.1 要求仪器具有高度整体性，主要部件如主机、研究级显微镜以及激光器采用三点机械定位方式固定在同一铝合金刚性底板上，以保证仪器短期及长期稳定性；

1.2 *要求仪器采用透射式共轴设计单级光谱仪；

1.3要求仪器采用数字化共聚焦方式，以避免传统针孔共焦技术所带来仪器的不稳定性以及更多的光学元件带来的信号损失；

1.4要求仪器具有较高的自动化程度，可对选定区域进行点、线、面扫描和共焦深度的扫描，具有大面积高速扫描拉曼成像功能，从而确定不同物质的成份分布状况，并可实现原位偏振拉曼测试功能。

二. 光谱仪

2.1 谱分辨率：标准全谱段好于1 cm-1，可升级至更高。

2.2 空间分辨率：≤0.3 μm（XY）；≤1 μm（Z）；

2.3 *灵敏度：硅三阶峰的信噪比好于25:1，并能观察到四阶峰；

检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，激光输出功率10 mW，狭缝宽度（或针孔）<= 50微米，需使用1800线高分辨光栅，曝光时间100秒，累加次数3次（或曝光时间60秒，累加次数5次），binning等于1，显微镜头为x50倍。

2.4 *光谱重复性：≤±0.02cm-1；

检验标准：使用表面抛光的单晶硅做样品，采用50×物镜，观测硅拉曼峰（520 cm-1），重复50次，520峰中心位置重复性≤±0.02 cm-1。

2.5 光谱范围：325 nm激发200-4000 cm-1；532 nm激发50-9000 cm-1；785 nm激发50-3200 cm-1；

2.6 系统总通光效率 ≥ 30%；

2.7 具备1200 gr/mm，1800 gr/mm，2400 gr/mm光栅；

2.8 软件控制自动切换激发波长，采用计算机控制全自动切换（包含激光器、滤光片、光栅等光学元件），切换后无需重新调整仪器光路；

2.9 *仪器具备全自动校准功能，包含激光光路的全自动校准、信号光路以及谱峰的全自动校准，校准无需任何手动调节；

2.10 *要求激光聚焦焦平面光斑尺寸连续可调，该激光光斑平面上各点需同时存在，而非通过如摆镜的快速摆动形成视觉上的光斑，并能连续改变到样品上的激光功率密度，以方便信号弱且怕烧样品的检测；

2.11*计算机控制激光多级衰减片，≥15级，以方便针对不同样品调整激光功率；

2.12*滤光片转台、光栅转台、XYZ自动平台等齿轮传动部件，需具备光栅尺反馈补偿系统，以避免因齿轮长期转动磨损而影响定位精度。直线光栅尺SDE＜10 nm；圆光栅尺SDE＜0.2 arc second。

三. 探测器

3.1 芯片类型：采用半导体制冷型一英寸CCD（1024*256像素），制冷温度-70℃；

3.2 像元尺寸≤ 26 *26 μm；

3.3 *光谱范围：200-1050 nm，量子效率峰值≥92%；

3.4 *最短曝光时间1 ms；

3.5 暗噪音：< 0.003电子/秒/像元，读出噪音：< 4电子/像元。

四. 研究级显微镜

4.1 国外原装进口知名品牌，如蔡司，徕卡，尼康；

4.2 高分辨彩色摄像头，可在计算机上显示存储图像，摄像头像素不低于500万像素；

4.3 10X原装目镜

4.4 物镜：5X(NA 0.12, WD 14 mm)，x20(NA 0.4, WD 1.15 mm)，100 X (NA 0.85, WD 0.33 mm) 物镜，以及50X (NA 0.50, WD 10.6 mm)长焦物镜；

4.5 *显微镜厂家原装透射、反射柯勒照明，非采用光纤方式照明。

五. 显微共焦组件

5.1 *采用数字化共焦方式，即通过计算机数字化控制狭缝和CCD区域，以避免传统针孔共焦技术所带来仪器的不稳定性以及更多的光学元件带来的信号损失；

5.2 狭缝大小通过软件连续可调，调节范围10-2000 μm。

六. 激光器

6.1 325 nm半导体激光器，功率 ≥ 20 mW；

6.2 532 nm半导体激光器，功率 ≥ 50 mW；

6.3 *785 nm半导体激光器，功率 ≥ 300 mW；

6.4 每个激发波长均配置干涉滤光片和两个Edge瑞利滤光片，滤除等离子线和瑞利散射，仪器阻挡激光瑞利散射水平好于1014，且在全扫描范围（100-4000 cm-1）内，无等离子线；

6.5 *不同激发波长采用独立的，按波长独立优化的激光入射光路，以保证每个波长均有最优的通光效率，避免互相影响。

七. XYZ高精度机械自动平台及拉曼扫描成像

7.1 扫描范围：X ≥ 100 mm；Y ≥ 70 mm；

7.2 精度 ≤ 100 nm；

7.3*采用光栅尺反馈控制系统自动控制克服反向间隙，以避免因齿轮长期转动磨损而影响定位精度；

7.4 各波长（325 nm、532 nm、785 nm）均具备大面积高速扫描成像附件，具备3D拉曼扫描成像功能。

7.5 *成像速度每秒好于1000张光谱。

八. 配备实时聚焦跟踪模块

8.1 *非采用白光预扫描模式，须具备真正的实时聚焦功能，包括样品观察模式，单点拉曼测试模式，及快速拉曼扫描成像模式；

8.2聚焦追踪精度好于0.3 μm，最大聚焦高度差好于20 mm；

8.3 针对表面不平、弯曲或粗糙的样品，快速拉曼扫描成像时每点均需实时自动聚焦以避免无自动聚焦功能时不在焦平面上的测试点信号失真；

8.4 *对于样品高度动态变化的样品，可实现实时动态聚焦；

8.5 自动聚焦无需额外的时间，不会影响拉曼成像速度而延长总的测试时间；

8.6 测试拉曼传递样品化学结构信息的同时得到样品的形貌信息，可实时记录样品的不平整、弯曲及粗糙程度。

9.7 自动聚焦横向范围只受样品台行程限制，X ≥ 100 毫米 ，Y ≥ 70 毫米。

九. 各波长（325 nm、532 nm、785 nm）配备独立优化偏振模块。

十. 操作及控制系统

10.1品牌电脑主流机型：Intel i7中央处理器，8G内存，500G硬盘，独立显卡，DVD刻录机，27英寸LCD显示器，Windows7操作系统；

10.2 专业拉曼光谱采集和处理软件包。包括仪器控制，数据采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能；

10.3 具有Spectral ID谱库检索和建库功能，并提供无机矿物、有机物、高分子化合物等数据库。

十一. 售后、维护、培训

11.1 所有部件从发货之日起保修12个月；

11.2 由本地工程师现场安装培训5个工作日；

11.3 运保费和安装费均由公司提供。

十二. 运输方式、到货时间、付款方式

12.1 运输方式：空运；

12.2 到货时间：收到信用证后三个月；

12.3 付款方式：100% LC，90%即期，10%验收后付款。

第3包 液相色谱-质谱联用仪

一、设备名称：液相色谱-质谱联用仪  1套

二、主要用途	本仪器可以用于药物代谢定性、定量；中药（天然产物）快速分析; 指导新化合物以及新结构类型化合物快速分离及结构确定，合成药物结构鉴定及杂质分析，中药代谢产物结构确定等。

三、工作条件

3.1 电力供应：220V，50Hz

3.2 仪器可连续正常运行

3.3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定

四、技术指标

#4.1质谱部分

可在以下六种模式下运行：TOF模式和离子淌度-TOF模式，高分辨的的MRM和离子淌度模式下的高分辨MRM；快速DDA模式和离子淌度模式下的快速DDA模式。

4.2. 质量分辨率：

分辨率>50,000 FWHM （以利血平为目标，采集速率>20张/秒）

#4.3 MS灵敏度

1pg利血平， S/N > 1000:1

4.4 质量稳定性：24小时小于1.0ppm

4.5质量范围：

TOF：20 -100,000 Da

4.6. 采集速率: 30 scans/sec；

4.7. 离子淌度模式性能指标：

4.8.1淌度分离基于离子的大小、形状和电荷

#4.8.2离子淌度分辨率：

以混合肽ser-asp-gly-arg-gly和gly-arg-gly-asp-ser为分析物，得到双电荷离子m/z 246.1。

4.9 质谱需配置无需任何样品制备步骤，可利用大气压电离快速直接地分析挥发性和半挥发性、固体和液体样品的离子源，便于合成化合物的快速检测和合成过程的实时监控。

4.10液相色谱仪部分

4.10.1	溶剂管理系统

4.10.1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路

4.10.1.2溶剂数：二元梯度，可从四种溶剂中选择两种溶剂

4.10.1.3溶剂瓶：四种流动相溶剂瓶，两种自动进样清洗瓶，一种二元溶剂清洗瓶

4.11.1.1流速范围：0.010--2.000mL/min

4.11.1.2压缩补偿：自动，连续

#4.11.1.3 系统体积：< 95μL（含50uL混和器），不随反压变化

4.11.1.8柱塞清洗：自动，可编程

#4.11.1.9梯度曲线：预编11种梯度曲线

4.11.2 样品管理系统(自动进样器)

4.11.2.1 样品瓶数：96位(48位样品盘两个,2mL样品瓶)；

4.11.2.2进样方式：针内针加压助力进样

4.11.2.3进样次数：每个样品1～99次进样

4.11.2.4进样精度：≤0.3%RSD

4.11.2.5进样体积：0.1- 50 μL

4.11.2.6自动进样循环时间：30秒

4.11.2.7样品盘温度范围：4-40℃,

4.11.3 柱温箱

4.11.3.1温度范围：室温以上5°C -90°C，增量：0.1°C

4.11.3.2色谱柱信息记录：在线记录色谱柱使用信息

4.12.1非破坏性全谱图分子影像技术离子源是一个基于X，Y两个坐标轴上充分自动化的表面平台；

4.12.2 采用直观的图形用户界面软件控制和数据处理，可以使用预先设定或者个性化的运动曲线进行快速采样，采样的最小空间分辨率为 20μm；简化的工作流程用于数据处理，可进行直观的多元统计分析和相关性分析。

4.12.3 可同时拥有最多2个全方位影像（不超过26mm×76mm）或1个96孔板的全方位影像；

4.12.4非破坏性全谱图分子影像技术离子源易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。

#4.12.5非破坏性全谱图分子影像技术离子源及其软件与所相连的高分辨质谱为同一厂家产品，以确保整个设备的兼容性和售后服务统一性。

五、基本配置

5.1高分辨飞行时间质谱仪（最大分辨率不小于4万）;

5.1.1 高分辨飞行时间质谱仪具有两种形式电离源：a、多功能离子源，能够同时采集ESI和APCI模式，信号切换速度≤20 ms；b、无需任何样品制备步骤，可利用大气压电离快速直接地分析挥发性和半挥发性、固体和液体样品的离子源

5.1.2 质谱无油真空泵

5.3数据处理用计算机及打印机:计算机的配置不低于：英特尔® 酷睿™ I5-2500 四核配置处理器计算机，4GB内存，1GB显卡，1TB硬盘，52倍速DVD－R/W

刻录，双24"彩色液晶显示器，8 个 USB  2.0 端口，激光打印机。

5.4 质谱工作站软件: 包含全套配合该类型仪器用数据采集、数据处理及数据库软件。

5.5 电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)多功能电离源，每种电离源的喷雾针应包含3根.

5.6非破坏性全谱图分子影像技术：利用溶剂电离喷雾直接进行成像，采用最简单的样品制备，即可对单个组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析；分析之后，统一组织切片随后可用于组织学染色或其他分析。

六、售后服务与培训

6.1 设备安装、调试和验收：

6.1.1仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测

试，直至达到验收要求。

6.2 技术培训要求

6.2.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行1周仪器操作和日常维护的现场培训。

6.2.2 仪器使用期间，应在投标方实验室或其指定地方提供2人次免费技术培训.。

七、数量	1套

八、交货地点	最终用户指定地点

九、交货期	合同生效后4个月

十、保修期	提供1年免费保修服务，终身提供优质服务。

- 第4包 荧光显微光学切片断层成像系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微光学切片断层成像系统 | 突破传统显微成像技术在组织中的成像深度限制，实现在全脑范围以光学分辨率获取神经结构信息。针对特定神经元全脑分布及计数的需求，能够完成获取大鼠、小鼠或类似尺寸大小的脑组织三维显微图像数据，并具有与之配套的组织标记和处理，数据后处理和分析的解决方案。 工作条件 1 电力供应为单相220V，50Hz； 2 整机功率小于3000W； 3 工作温度为10 -40摄氏度； 4 相对湿度≤75％； 5 对洁净度要求不能高于十万级净化。 1. 光源性能 1.1 可激发DAPI, GFP, PI, mCherry, Tdtomato等常用荧光标记物； 1.2 光源照明强度可通过软件进行控制，可连续稳定工作时间≥2000 hr。 2. 成像性能 2.1* 成像模式至少包含荧光成像； 2.2* 探测通道数≥2 channel； 2.3 配套高性能的物镜，数值孔径≥0.8； 2.4# 在允许的任意大小样品的任意位置均可达到≤1µm的横向光学分辨能力； 2.5# 在允许的任意大小样品的任意位置均可达到≤3µm的轴向光学分辨能力； 3. 探测性能 3.1 体素分辨率优于0.5 µm × 0.5 µm × 2 µm； 3.1 可见光波段量子效率≥70%； 3.2 动态范围达到16 bit。 4. 扫描性能 4.1# 样本大小在三个方向均可大于2cm，总体可大于20 cm³； 4.2# 对于0.5 cm³ 体积样品：在采样点尺寸小于0.5µm×0.5µm×2µm时，三维全脑成像时间小于96hr； 5. 整体系统性能 5.1 具备全自动的扫描成像能力； 5.2# 具备连续不停机工作700小时进行数据采集的能力； 5.3# 图像分辨率、信噪比等关键指标在全脑数据集的任意位置均能保持一致。 6. 存储性能 6.1 可配置raid5或raid6； 6.2 #在配置为raid5时，可用存储容量≥70TB，并具有在未来扩展到160T的能力； 6.3 顺序读速度≥1.5Gbps，顺序写速度≥0.8Gbps。 7. 控制主机最低配置 7.1 一线品牌工作站； 7.2 CPU：E5-2643V4 3.4GHz 双路共12 cores（优先保证主频）； 7.3 内存：DDR4 128G 7.4 系统盘：256G SATA固态硬盘 7.5 操作系统：双系统，主系统为正版Windows 7专业版64位，从系统为Redhat Linux 64位； 7.6 显卡：NVIDIA ® Quadro ® K2200显卡 7.7 输入输出设备：22英寸液晶显示器、无线键鼠； 8. 软件功能（或说明有等效的解决方案） 8.1 自动探测样品轮廓（实时获取有效数据范围，避免无效数据的采集）； 8.2 采集图像live显示（实时显示正在获取的图像）； 8.3 采集图像recall显示（可方便查看、浏览已采集的数据，提供可快速定位数据区域的导航功能）； 8.4 实时生成三维投影图（通过降维处理，便于快速预览部分实验结果）； 8.5 数据实时打包以及传输（可在数据采集的过程中，将数据实时传输到远程存储服务器，避免100MB以下小文件的低效率传输）； 8.6 硬件的软件控制（通过软件，实现对光源、运动控制、探测器等大部分设备的参数调节、开关机控制）； 8.7 联网远程监控接口（可将仪器运行状况传递给远程的中控台）； 8.8# 异常自动报警（采集发生异常时，可通过以太网、电信网通知管理员）； 8.9# 断点自动恢复（可中断数据采集，并在合适的时间进行自动恢复）； 8.10 日志功能（记录操作、异常等）； 8.11 远程海量存储支持（可通过samba等方式远程连接PB级海量存储，需提供可行的解决方案）。 9. 其他 9.1 所有易损件在本次采购中应至少有一套备件，其中，易损件指的是设计使用寿命低于3000小时的材料或模块，需要在到达设计寿命前更换； 9.2 损耗件的总价值应小于仪器整机价值的10%。 9.3 应包含所有保障仪器正常运行所需的机柜、台面、电源线、工具等附件。 |

综合说明：

1．投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供详细的技术参数和使用的材料的清单，提供所投设备生产厂家技术参数说明书原件作为标书附件。

2．投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3．本次招标投标人须对所有内容进行响应。投标报价应为采购方指定地点交货价格，报价一次报定，报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

4．付款方式：合同签订后付款50%，到货验收合格后付款50%。

5．交货期：合同生效后，设备90天内送至现场。

6．交货地点：中国科学院上海药物研究所海科路园区。

7．验收标准：设备安装后，需方按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供方承担，只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

8．货物到达采购方后，供方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

9．伴随服务（包括售后服务）：厂家提供免费维保期不少于两年。

10．在质量保修期内该设备或产品出现任何质量问题，须2小时响应，如需现场服务，则须在2个工作日内到达现场提供服务、解决问题。

11．供方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

第5包 量化成像分析流式细胞仪

一、设备用途：

1．可对悬浮状态细胞群体中的特定细胞进行多指标定量分析。

2．可获得数以万计细胞的明视野，暗视野以及十个荧光通道的图像。

3．具有高通量图像定量分析功能，可应用于核转位，形态变化，细胞间相互作用，细胞吞噬，蛋白定位等分析。

二、技术规格要求：（“*”指标为必须达到的技术参数要求）

1光学系统:

*1.1配置20、40、60倍放大物镜组。

1.2像素大小：0.3微米。

*1.3图像采集：支持实时采集每个细胞的图像，包括明视野图像，暗视野图像和荧光图像

#1.4针对实时采集的每个细胞图像可给出定量数据，如细胞直径，细胞圆度，核转位指数等100种以上定量数据。

*1.5可配置不少于5根激光器，可激发PE、FITC、DAPI、YFP、PE-Cy5、PE-Cy7、CFP、Qdot565、Qdot605、Nile Blue、APC、APC-Cy5.5、APC-Cy7、MitoTracker Red等染料

1.6颗粒检测能力：专用785nm侧向检测器能进行血液样本五群细胞区分，包括淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞、嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞。

1.7具有12通道检测能力，支持包括1个明视野通道，1个暗视野通道和10个荧光通道的检测。

#1.8 信号采集方式：采用双TDI CCD（时间延迟整合CCD）进行信号采集；

1.9配置EDF景深模块

#1.10每通道荧光灵敏度:10MESF。

1.11 荧光分辨率 CV< 3%

1.12具备荧光通道自动识别功能。

2流体系统

2.1 进样体积：可随意调控

2.2 进样系统：注射泵。

2.3 上样体积：20-200 μl

2.4 样本利用率：大于95%

2.5 精确可控的样本流速，允许样品浓度上限：109cell/ml。

2.6 内置注射泵喷嘴，无需担忧样本堵塞管路。

2.7 可进行绝对计数。

2.8 可重复利用并配有液面传感器的鞘液槽。

2.9 全自动快速开启、清洗和关机

2.10 具备日常自动校正功能

3.软件

3.1 仪器硬件控制操作软件，主要是控制仪器的清洗、系统自检、运行和数据的收集，同时也有一些基本细胞参数，用于基本图像分子。

#3.2图像统计学参数向导分析：包括应用、打开文件、显示性质、分析起始、凋亡、细胞周期-有丝分裂、共定位、内化、细胞核转位、形变和计点。

3.4 图像统计学参数高级分析：操作者逐渐熟悉了分析软件时，使用高级分析部分，进行复杂但更加灵活、精确的数据分析统计了。

3.5主要参数种类：大小、定位、形态、结构、信号强度、对比和系统内置七大方面、超过100种的参数。

三、售后服务与培训：

1、免费现场安装调试

2、免费培训至能完全独立操作

3、安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年

4、到货时间：合同签订后三个月

5、付款条件：CIP上海

6、售后响应时间：48小时

第6包  直接电子探测仪

设备用途:

实现冷冻透射电子显微镜能量过滤成像及电子计数。

本单位现有冷冻电镜Titan Krios 300KV（配备K2和GIF）和Talos Arctica 200KV。本次申购的直接电子探测仪将用于升级Krios，并将原K2电子探测仪转移安装至Talos Arctica 200kV TEM上，实现电子计数直接电子探测成像。

- 能量过滤直接电子探测成像系统升级——1套。

  - 包含高速电子计数直接电子探测相机一套；

    - (*)直接电子探测相机系统；消除电子成像过程对闪烁体和光导纤维或透镜系统的依赖，降低了点扩散对于系统分辨率的影响；

    - (#)像素数量：>5500 x 4000; 全画幅读出速度：>1400fps;

    - 电子计数处理之后的全画幅帧速率：>70fps;

    - 读出模式：

      - 电子计数读出模式；去除读出噪声，从而使成像系统DQE指标显著提升；

      - (#)超分辨读出模式，最大画幅 >11,000 x 8,000；

    - (#)分辨率：300kV下1/2 Nyquist DQE: >0.50；1.25 Nyquist DQE >0.10;

    - 配合的透射电镜工作电压范围：200kV~400kV；

    - 配备高电子辐照耐受芯片，耐受度高于每像素50亿个电子。

    - 包含一片备用的直接电子探测相机成像芯片；

    - (#)像素尺寸：5um*5um;

    - 探头可伸缩设计；

    - 图像存储模式：*.dm4图像存储格式，并可与*.tiff格式，*.jpg格式，*.emf格式，*.bmp格式，*.gif格式等自由转换；

  - 安装至原GIF Quantum LS能量过滤器部分之后，从而达到采用直接电子技术相机采集能量过滤像的功能。

    - (#)采用能量过滤器进行信号电子的能量过滤，减小色差，提升衬度，从而使系统的重构分辨率得以进一步提升；

    - (#)包含电子计数直接探测相机数据实时漂移矫正处理GPU模块一套；基于GPU的在线运动矫正处理模块，可在线处理漂移矫正，减少存贮中间数据的占空空间，缩减数据后期处理时间，提升工作效率；

    - 包含直接电子探测相机及能量过滤器的安装调试及培训工作；

  - 将原GIF Quantum LS 967中的电子计数直接电子探测相机K2转移安装至Talos Arctica 200kV TEM。

    - (#)包含K2相机的移机及所有相关的接口法兰及控制软件联调部分；

    - 包含K2相机相关的安装调试工作。

商务部分

- 保修期

  - 新升级的能量过滤直接电子探测成像系统保修期为3年；

- 相关业绩

需提供三家或以上国内已购买该投标型号系列产品，并用于TFS (Thermal Fisher Scientific ) Titan Krios/Talos Arctica 冷冻电镜上的购买客户名单与联系方式。

- 安装调试

  - 到货之后由甲方通知乙方进行安装调试，乙方于15个工作日内响应并安排安装时间，30个工作日内完成安装工作；

  - 培训安排：由乙方工程师完成安装之后进行操作培训和应用培训，整体培训日程为2~3个工作日；

- 付款方式：

  - 100%不可撤销信用证；其中90%于发货时付清，10%作为验收尾款，在验收完成之后统一结清；

- 运输条件：CIP上海机场；

- 交货期：合同签订之日起9个月完成交货；