# 第1包 “半自动匀胶机”

1 设备名称：

半自动匀胶机

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

半自动匀胶机主要用主要用于液体，胶体在材料表面薄膜的形成，适用于半导体硅片，载玻片，玻璃，陶瓷，ITO导电玻璃等制版表面涂覆工艺。可在科研，教育，生产中应用。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

加“*”条款为必须满足的条款，不得偏离。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 匀胶单元 | 1套 |
| 2 | 化学品柜单元 | 1套 |
| 3 | 装载单元 | 1套 |
| 4 | 电机 | 1个 |
| 5 | 电缸 | 2个 |
| 6 | 匀胶吸盘 | 1个 |
| 7 | 气动泵 | 1个 |
| 8 | 电动泵 | 1个 |
| 9 | 通断阀 | 7个 |
| 10 | 四寸Chuck | 1个 |
| 11 | 设备操作手册 | 1套 |
| 12 | 设备维护手册 | 1套 |
| 13 | 化学品过滤器 | 3个 |
| 14 | 显示屏 | 1个 |
| 15 | 工控机 | 1个 |
| 16 | 电源箱 | 1个 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，不可抗因素及人为因素造成的除外，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的12周内交货

- 到货口岸及交货地点：

宝安机场/中国科学院深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主要用主要用于液体，胶体在材料表面薄膜的形成，适用于半导体硅片，玻璃，等制版表面涂覆工艺。可在科研，教育，生产中应用。要求最大可支持12英寸（300mm）圆基片，并向下兼容8英寸（200mm）、4英寸（100mm），并配备三个对中块，分别对应12寸片作业，8寸片作业，4寸片作业,针对不同尺寸基片，需要手动更换相应的对中块。 |
| 2 | 性能指标 | 最大转速：5000 rpm |
|  |  | 最小调整量：1rpm |
|  |  | 转速精度：±1rpm（50 rpm～5000 rpm） |
|  |  | 夹持方式：真空吸附 |
|  |  | 吸盘真空检测：数显真空压力传感器 |
|  |  | 喷嘴数量：22路 |
|  |  | 供胶系统：精密电动计量泵 1套 精密气动计量泵 1套 |
|  |  | 背洗nozzle（BSR）： 2个，8&12寸手动切换 去边nozzle（EBR）：1个 IPA nozzle（清洗）：1个 ADP nozzle（增粘）：1个 |
|  |  | 显示系统：15英寸触摸屏 操作系统: Windows |
|  |  | 光刻胶供应系统： 容积： 1加仑 数量： 2个 供应方式：精密计量泵 数量： 1个for 高粘度PR， 1个for 低粘度PR |
|  |  | IPA&ADP&EBR&BSR清洗液供应系统： 容積： 2G 数量： 3个 供应方式：氮气压力罐 流速控制： 针阀 流量监测：超声波流量计 余量检测：液位检测 |
|  |  | CDA （干燥洁净空气）： 压力：≥0.5Mpa 流量：≥120L/min 数量： 1套 N2 （工艺氮气）： 压力：≥0.6Mpa 流量：≥30L/min 数量： 2套 VAC （真空系统）： 压力：≤-73.3KPa 流量：≥30L/min 数量： 1套 Exh. （排气）： 压力：-350~-450pa 流量：8m/s 数量： 2套 Drain（废液排放）： 数量：1套 电源： 220V AC ,30A ，三相五线制 |
| 3 | 软件 | 1. 具有直观的图形化软件操作界面，用于工艺程序的编辑、执行，系统诊断及硬件控制等 |
|  |  | 2. 英文图形操作接口，登陆权限设置：操作、工艺、维护 |
|  |  | 3. 提供软件的至少一年的免费升级服务 |
| 4 | 调试培训服务 | *1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.系统组建和实现测试功能等的必备附件 |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |

# 第2包 “高重频脉冲激光器”

1 设备名称：

高重频脉冲激光器

2 数量：

1台

3 设备用途说明：

用于光声成像技术中的激光照射。应用范围包括光声显微成像、光声断层成像、光声内窥成像、光声光谱成像等光声成像技术应用。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

加“*”条款为必须满足的条款，不得偏离。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高重频脉冲激光器 | 台 | 1 |
| 2 | 激光器控制电源 | 台 | 1 |
| 3 | 激光器冷却系统 | 台 | 1 |
| 4 | 操作说明书 | 份 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

- 1年免费保修期满后，投标方提供每年至少2次免费上门调试服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的16周内交货

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/中国科学院深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于光声成像技术中的激光照射。应用范围包括光声显微成像、光声断层成像、光声内窥成像、光声光谱成像等光声成像技术应用，要求设备应满足高能量、高重频、波长连续可调等关键能力。同时也必须能够保证设备的稳定性和连续可用性，要求设备满足光斑质量、脉冲能量稳定性、连续工作时间等参数。只接受高性能进口激光器设备。 |
| 2 | 性能指标 | 高重频脉冲激光器需要满足： |
|  |  | *1.全一体化设计，全自动计算机波长调谐。 |
|  |  | 2.泵浦光，倍频光，信号光和闲频光单独输出口可选。 |
|  |  | 3.泵浦波长：532nm |
|  |  | 4.泵浦能量：＞80mJ |
|  |  | *5.重复频率：100Hz |
|  |  | 6.光斑直径：＜7mm |
|  |  | *7.脉冲宽度：4-7ns |
|  |  | 8.波长调谐范围：680-980nm（signal）1170-2400nm (idler) |
|  |  | *9.全波长调谐时间：＜10ms |
|  |  | 10.线宽：10-450cm-1 |
|  |  | *11.脉冲能量：＞25mJ@750nm |
|  |  | *12.泵浦二极管寿命：＞10亿次 |
|  |  | 13.冷却方式：内循环水冷/外循环风冷 |
|  |  | *14.激光头体积：617mm x 305mm x 91mm / <35kg |
|  |  | 15.提供至少一年质保 |
| 3 | 软件 | 1. GUI图形界面软件，友好的操作界面 |
|  |  | 2.基于TCP/IP远程用户接口，易于集成 |
|  |  | 3.同一软件控制泵浦源和OPO, 免费软件安装与升级更新 |
| 4 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |