    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 到货口岸 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽场荧光显微镜 | 1套 | 合同签订后90个日历日内交货 | 深圳口岸 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# “宽场荧光显微镜”

1 设备名称：

宽场荧光显微镜

2 数量：

1套

- 设备用途说明：

（1）对组织切片进行荧光观察分析，进行形态和功能相结合的研究。对细胞检测无损伤、精确、准确、可靠和优良重复性；数据图象可及时输出或长期储存。

（2）组织切片进行连续断层扫描，能获得精细的单个细胞或一群细胞或所观察的局部组织的各个层面结构（二维和三维）（包括细胞特异结构－如细胞骨架、染色体、细胞器和细胞膜系统，样品的深层结构）。

（3）荧光标记探针标记的切片标本的细胞生物物质，膜标记、细胞示踪、免疫物质、免疫反应、受体或配体，核酸等观察；可以在同一张样品上进行同时多重物质标记，同时观察。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显微镜 | 台 | 1 |
| 1 | 显微镜主机架 | 个 | 1 |
| 2 | 防护屏 | 个 | 1 |
| 3 | 7位电动物镜转换器 | 个 | 1 |
| 4 | 目镜10x | 个 | 2 |
| 5 | 目镜罩 | 个 | 1 |
| 6 | 内分光器 | 个 | 1 |
| 7 | 内反射镜 | 个 | 1 |
| 8 | 卤素灯灯室 | 个 | 1 |
| 9 | 卤素灯泡 | 个 | 2 |
| 10 | 透射光快门 | 个 | 1 |
| 11 | 白平衡滤光片 | 个 | 1 |
| 13 | 滤片托架 | 个 | 1 |
| 14 | 电动反射光组件 | 个 | 1 |
| 15 | 电动光阑 | 个 | 1 |
| 16 | 电动调节器 | 个 | 1 |
| 17 | GFP（绿色）荧光滤色镜套 | 个 | 1 |
| 18 | CY 3（红色）荧光滤色镜套 | 个 | 1 |
| 19 | DAPI（蓝色）荧光滤色镜套 | 个 | 1 |
| 20 | Cy5（橙色）荧光滤色镜套 | 个 | 1 |
| 21 | 荧光滤色镜座 | 个 | 4 |
| 22 | 电动6位反射光模块转盘 | 个 | 1 |
| 23 | 电动载物台 | 个 | 1 |
| 24 | 控制器 | 个 | 1 |
| 25 | 76x26样品夹 | 个 | 1 |
| 26 | L样品夹 | 个 | 1 |
| 27 | 平场复消色差物镜 5x (NA≥0.16) | 个 | 1 |
| 28 | 平场复消色差物镜20x(NA≥0.8) | 个 | 1 |
| 29 | 平场复消色差物镜40x(NA≥0.95) | 个 | 1 |
| 30 | 插片固定器 | 个 | 1 |
| 二 | 研究级图像采集摄像头 | 台 | 2 |
| 1 | 600万像素研究级别黑白制冷相机 | 台 | 1 |
| 2 | 500万像素专业彩色数码相机 | 台 | 1 |
| 3 | 1倍C型照相接口 | 根 | 1 |
| 4 | 0.63倍C型接口 | 根 | 1 |
| 三 | 软件 | 套 | 1 |
| 1 | 专业版硬件密钥 | 个 | 1 |
| 2 | Z轴采集模块 | 个 | 1 |
| 3 | 景深扩展模块 | 个 | 1 |
| 4 | 自动聚焦模块 | 个 | 1 |
| 5 | 定位与扫描模块 | 个 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后90个日历日内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/中国科学院深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 宽场荧光显微镜主要用于细胞生物学、神经生物学和神经生理学等几乎所有涉及细胞研究的医学和生物研究领域。 |
| 2 | 性能指标 | 一、显微镜技术参数 |
|  |  | 1、研究级别全自动正置荧光显微镜，显微镜控制方式：软件、触摸屏、手动，可通过三种方式控制功能切换。 |
|  |  | 观察方式：可做明场、荧光的观察。 |
|  |  | *3、光路系统：色差、反差双重校正无限远光学系统。 |
|  |  | 4、电源100-240V AC 50-60 HZ。 |
|  |  | 5、全电动物镜转盘可同时安装≥6个物镜， M27接口。 |
|  |  | 6、目镜：10X/视场数 ≥23mm；独立可调。 |
|  |  | 7、三目镜座，视场≥ 25mm，分光模式（100：0/0：100），正立图象。 |
|  |  | 8、物镜：1）、平场复消色差物镜5X， M27接口，NA≥0.16； #2）、平场复消色差物镜20X，M27接口，NA≥0.8； 3）、平场复消色差物镜40X，M27接口，NA≥0.95；； |
|  |  | 9、*配备高精度电动扫描载物台，扫描台能够通过控制杆控制，能够通过软件控制； |
|  |  | 10、电动反射光/荧光照明器，带有停止滑轮和滤光轮的开关。透射范围为340nm-1000nm；具有荧光防护屏。 |
|  |  | 11、*全电动6孔位荧光滤镜转盘，可由软件或TFT触摸屏控制自动切换荧光滤色块。 |
|  |  | 12、显微镜主机带有荧光光强调节（70%，50%，40%，20%，2%） |
|  |  | 显微镜机身透射光强调节（100%，1X25%，2X6%，1X1.5%）。 |
|  |  | 荧光光源：长工作寿命：平均寿命≥2000小时。 |
|  |  | 15、*配置有4组荧光滤色片： CY3，激发波长577-492 nm，发射波长622-760nm； GFP 激发波长范围470±40, BS FT 495, 发射波长 525±50,； DAPI ，激发波长范围365-395, 发射波长范围 445±50； Cy5，激发波长575-625nm，分光645nm，发射波长660-710nm；。 |
|  |  | 12V 100W透射光光源，卤素灯泡12V，100W。 |
|  |  | 消色差消球差万能聚光器，数值孔径0.9，带DIC，PH功能。 |
|  |  | 18、机身右侧的TFT触摸屏可以显示和控制显微镜的工作状态，物镜转换，载物台升降，光路控制，分光比例等功能可通过显微镜触摸屏及人手控制。 |
|  |  | 19、大尺寸触摸屏，对角线≥14.3cm。 |
|  |  | 20、# Z轴电动升降，Z轴步进精度≤10nm，步进速度≥8mm/ 秒。 |
|  |  | 21、# 采用光栅扫描式结构光学成像方式实现光学切面；成像模式可以在普通模式和光学切面模式间迅速切换；在光学切面模式下能够实现Z轴多层图像采集并实现3D重构 |
|  |  | 二、研究级图像采集摄像头 |
|  |  | 1、搭配600万像素研究级别黑白制冷相机 |
|  |  | 1.1芯片：1英寸黑白制冷CCD，像素尺寸≥4.54 μm x 4.54 μm。像素分辨率≥600万像素(2752 x 2208)； |
|  |  | 1.2半导体式(Peltier)制冷，低于环境10℃,动态范围：≥2500:1； |
|  |  | 1.3暗电流：0.06 e/pixels/s； |
|  |  | 1.4动态预览速度：≥19幅/秒（2752 x 2208），≥33幅/秒（1376 x 1104）； |
|  |  | 1.5 # 采集速度：Binning 1x1 ≥20fps（2752x2208），Binning 2x2 ≥34fps（1376x1140），Binning 3x3 ≥44fps（912x736），Binning 4x4≥52fps（688x552），Binning 5x5 ≥58fps（544x440）； |
|  |  | 1.6数字化深度：14 bit； |
|  |  | 1.7读出噪声：< 6.5e == 39MHz < 6.0e == 13MHz ； |
|  |  | 1.8曝光时间：250µs ～ 60s； |
|  |  | 2、搭配500万像素彩色相机 |
|  |  | 15.1分辨率：≥4096 X 4096 pixels |
|  |  | 15.2像素尺寸：≥6.5μm X 6.5 μm |
|  |  | 15.3芯片大小：≥4/3英寸 |
|  |  | 15.4速度：4096 X 4096 pixel，≥20fps；2048 X 2048 pixel，≥40fps |
|  |  | 15.5曝光时间：10μsec - 200 sec |
|  |  | 软件分析 |
|  |  | 1、在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸。 |
|  |  | 2、可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值等等。 |
|  |  | 可以编辑，浏览及打印图像和数据。 |
|  |  | 4、可以输出图像格式：OME-TIF,ZVI, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP, AVI等。 |
|  |  | 可以输入的图像格式：LSM, ZVI, BMP, TIF, JPG, GIF, PNG等。 |
|  |  | 系统可以将TIF, JPG, BMP格式转化为CZI格式。 |
|  |  | 7、可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度和几何学等处理。 |
|  |  | 可同时进行三幅图像的预览对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览，报告可以预览。 |
|  |  | 9、可以在图片上加 μ 级别的标尺，也可在图片上加文本注释。 |
|  |  | 10、多通道荧光模块：可获得透射光及各种荧光图像；可以显示单通道图像也可以显示伪彩多通道叠加图像；可以任意设置通道的颜色；每个通道可以固定曝光或自动曝光；设定的参数可以保存重复采集图像；荧光通道可以根据实验的需要临时关闭或打开；可以同时比对各通道参数的设。 |
|  |  | *图像自动扫描，自动聚焦及拼接，定位模块。 |
|  |  | 12、三维扫描空间序列成像模块，Z轴的最小步进精度≤10nm。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |