    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 到货口岸 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪及三重串联四极杆气质联用仪 | 各1套 | 合同签订后的60天内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进技术研究院 |
|  | 分析型高效液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪 | 各1套 |  |  |  |
|  | 半制备型液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪 | 各1套 |  |  |  |

1、注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、本项目核心产品为：半制备型液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# “气相色谱仪及三重串联四极杆气质联用仪、分析型高效液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪、半制备型液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪”

1 设备名称：

- 气相色谱仪及三重串联四极杆气质联用仪

- 分析型高效液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪

- 半制备型液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪

- 数量：

各1套

3 设备用途说明：

气相色谱仪用于检测具有UV-Vis吸收的挥发性小分子，节省GC-MS机时。GC-MS 用于检测GC-FID无法检测的没有UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的挥发性小分子。联用既可以用于小分子天然产物的定性与定量分析，也可以用于微生物代谢活性、代谢途径、代谢流及代谢组学等相关研究。

液质联用仪是目前天然产物，代谢以及生物蛋白样品，蛋白质组学等分析中最常用的分析仪器。三重串联四极杆液质联用仪的优势在于适用于复杂生物样品与高分子样品，可检测LC不能检测的无UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的非发性小分子，其质量范围更宽、灵敏度更高，所以也可以用于蛋白的定量定性分析以及蛋白质组学分析，同时，也适用于对于灵敏度要求更高的合成生物化学初筛试验。

半制备型液相可以完成对多种目标物质高通量的分离与收集提纯，以供进一步生化性质的研究。三重串联四极杆液质联用仪用于检测LC无法检测的不具有UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的非发性小分子，既可用作常规合成生物化学常规表达测试试验，也可以用与代谢组学、代谢流分析等基于小分子的组学分析。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气相色谱仪及三重串联四极杆气质联用仪 |  |  |
| 1 | 气相色谱仪 | 套 | 1 |
| 1） | 气相色谱仪主机 | 台 | 1 |
| 2） | 160位以上自动进样器 | 台 | 1 |
| 3） | FID检测器 | 台 | 1 |
| 4） | 控制软件 | 套 | 1 |
| 5） | 备品与备件：色谱柱1根，石墨密封垫圈1包（10个/包），柱螺帽1包（2个/包），螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装1包（100个/包），进样口衬管1包，进样口高级隔垫1包（50片/包），进样口衬管不粘连 O 形圈1包（10个/包），分流平板进样口密封垫1个气体，净化过滤器3套。 | 批 | 1 |
| 2 | 三重串联四极杆气质联用仪 | 套 | 1 |
| 1） | 气相色谱主机 | 台 | 1 |
| 2） | 160位以上自动进样器 | 台 | 1 |
| 3） | 三重串联四极杆质谱仪 | 台 | 1 |
| 4） | 2017版Nist谱库 | 个 | 1 |
| 5） | 控制软件 | 套 | 1 |
| 6） | 备品与备件：色谱柱1根，大容量氢气捕集阱，超高惰性衬管1包（5个/包）， 自动进样针1包（6个/包），螺纹口瓶盖和透明样品瓶套装1包，（100/包），密封垫1包（10 个/包），石墨密封垫1包（10 个/包），柱螺帽1包（2个/包），进样口衬管不粘连 O 形圈，1包，（10个/包），柱接头1个，真空泵用油1L，灯丝1个。 | 批 | 1 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | 分析型高效液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪 |  |  |
| 1 | 分析型高效液相色谱仪 | 套 | 1 |
| 1) | 四元梯度泵 | 台 | 1 |
| 2) | 自动进样器 | 台 | 1 |
| 3) | 高容量智能柱温箱 | 台 | 1 |
| 4) | 4柱切换阀 | 套 | 1 |
| 5） | 二极管阵列检测器 | 台 | 1 |
| 6) | 控制软件 | 套 | 1 |
| 7) | 备品备件：过滤小白头1包（5个/包），密封圈1包（2个/包），透明样品瓶1包（100个/包），手紧接头1包（10个/包），C18色谱柱1根。 | 批 | 1 |
| 2 | 三重串联四极杆液质联用仪 | 套 | 1 |
| 1) | 二元高压梯度泵 | 台 | 1 |
| 2) | 温控自动进样器 | 台 | 1 |
| 3) | 高容量智能柱温箱 | 台 | 1 |
| 4) | 4柱切换阀 | 套 | 1 |
| 5） | 二极管阵列检测器 | 台 | 1 |
| 6） | 三重串联四极杆质谱仪 | 套 | 1 |
| 7) | 控制软件 | 套 | 1 |
| 8) | 备品备件：雾化器针头工具包1个，真空泵用油1L，透明样品瓶1包（100个/包），毛细管和接头工具包1个，C18色谱柱1根。 | 批 | 1 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三 | 半制备型液相色谱仪及三重串联四极杆液质联用仪 |  |  |
| 1 | 半制备型液相色谱仪 | 套 | 1 |
| 1) | 四元梯度泵 | 台 | 1 |
| 2) | 温控自动进样器 | 台 | 1 |
| 3) | 集成式柱温箱 | 台 | 1 |
| 4) | 二极管阵列检测器 | 台 | 1 |
| 5） | 温控馏分收集器 | 台 | 1 |
| 6) | 控制软件 | 套 | 1 |
| 7) | 备品备件1：过滤小白头1包（5个/包），密封圈1包（2个/包），透明样品瓶1包（100个/包），手紧接头1包（10个/包），C18色谱柱1根，试管1包（100个/包） | 批 | 1 |
| 2 | 三重串联四极杆液质联用仪 | 套 | 1 |
| 1) | 二元高压梯度泵 | 台 | 1 |
| 2) | 温控自动进样器 | 台 | 1 |
| 3) | 高容量智能柱温箱 | 台 | 1 |
| 4) | 4柱切换阀 | 套 | 1 |
| 5） | 二极管阵列检测器 | 台 | 1 |
| 6） | 三重串联四极杆质谱仪 | 套 | 1 |
| 7) | 控制软件 | 套 | 1 |
| 8) | 备品备件：雾化器针头工具包1个，真空泵用油1L，透明样品瓶1包（100个/包），毛细管和接头工具包1个，C18色谱柱1根。 | 批 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的60天内交货

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 气相色谱仪用于检测具有UV-Vis吸收的挥发性小分子，节省GC-MS机时。GC-MS 用于检测GC-FID无法检测的没有UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的挥发性小分子。联用既可以用于小分子天然产物的定性与定量分析，也可以用于微生物代谢活性、代谢途径、代谢流及代谢组学等相关研究。 |
| 2 | 性能指标 | 气相色谱仪 |
|  |  | 1．工作条件： |
|  |  | 1）操作环境温度：15℃–35℃ |
|  |  | 2）操作环境湿度：5%–90% |
|  |  | 2．气相色谱仪主机： |
|  |  | *2.1整体性能：保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性＜0.5% RSD |
|  |  | *2.2可远程智能访问，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，不需要色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列 |
|  |  | 2.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，操作面板能够自动实现故障诊断（根据出现的故障给出可能的排查方案）、系统维护（图文式界面引导维护流程）等功能并提供视频 |
|  |  | 2.4 至少可装4个检测器 |
|  |  | 3. 柱温箱 |
|  |  | 3.1 温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：优于0.1°C |
|  |  | 3.2 最大升温速度不低于120 ˚C/min，可拓展至：1800˚C/min |
|  |  | 3.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C |
|  |  | 3.4程序升温：19阶20平台，可程序降温 |
|  |  | 3.5至少可以安装八个EPC 模块，提供至少19个通道的EPC 控制 |
|  |  | 4 分流/不分流毛细管柱进样口 |
|  |  | 4.1能够编程设定压力、流速、分流比 |
|  |  | 4.2进样口为快速扳转系统，更换衬管不需要拆卸螺丝 |
|  |  | 4.3最高使用温度不低于400˚C |
|  |  | 4.4流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以H2，He为载气时） |
|  |  | 5液体自动进样器 |
|  |  | 5.1不少于160位自动进样器 |
|  |  | 5.2进样体积：0.01μL-200.0μL |
|  |  | 5.3进样量线性：≥99% |
|  |  | 6 氢火焰离子检测器（FID） |
|  |  | 6.1最低检测限：<1.2pg C/s |
|  |  | 6.2最高温度不低于450°C |
|  |  | 6.3线性动态范围：>107 |
|  |  | *6.4数据采集速率：不低于1000Hz |
|  |  | 6.5具有灭火自动检测和自动重新点火功能 |
|  |  | 二、三重串联四极杆气质联用仪： |
|  |  | 1．工作条件： |
|  |  | 1）操作环境温度：15℃–35℃ |
|  |  | 2）操作环境湿度：5%–90% |
|  |  | 2．气相色谱仪主机： |
|  |  | *2.1整体性能：保留时间重现性<0.008%，峰面积重现性＜0.5% RSD |
|  |  | *2.2可远程智能访问，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，不需要色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列 |
|  |  | 2.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，操作面板能够自动实现故障诊断（根据出现的故障给出可能的排查方案）、系统维护（图文式界面引导维护流程）等功能并提供视频 |
|  |  | 2.4 至少可装4个检测器 |
|  |  | 3 柱温箱 |
|  |  | 3.1 温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：优于0.1°C |
|  |  | 3.2 最大升温速度不低于120 ˚C/min，可拓展至：1800˚C/min |
|  |  | 3.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C |
|  |  | 3.4程序升温：19阶20平台，可程序降温 |
|  |  | *3.5配备微板流路控制系统，能够不卸真空更换色谱柱 |
|  |  | 3.6至少可以安装 八个EPC 模块，提供至少19个通道的EPC 控制 |
|  |  | 4分流/不分流毛细管柱进样口 |
|  |  | 4.1能够编程设定压力、流速、分流比 |
|  |  | 4.2进样口为快速扳转系统，更换衬管不需要拆卸螺丝 |
|  |  | 4.3最高使用温度400˚C |
|  |  | 4.4流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时），0-1250ml/min（以H2，He为载气时 |
|  |  | 5液体自动进样器 |
|  |  | *5.1 不少于160位自动进样器 |
|  |  | *5.2进样体积：0.01μL-200.0μL |
|  |  | 5.3进样量线性：≥99% |
|  |  | 6 质谱部分 |
|  |  | 6.1 质量数范围：10-1000 m/z |
|  |  | *6.2分辨率：0.4-3 amu分辨可调 |
|  |  | 6.3 仪器检测限指标及灵敏度： 10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤13%，相当于IDL≤4.5fg PCI，MRM 模式：100fg BZP, 信/噪比≥50:1(183—105) |
|  |  | 6.4碰撞池具备氦气消除功能，能够消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围应在0~5.0 ml/min可调 |
|  |  | 6.5 MRM扫描速率：最大不低于800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms |
|  |  | *6.6 高效电子轰击源，要求采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-280A |
|  |  | *6.7最大离子化能量：不低于280 eV |
|  |  | 6.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度至少330˚C |
|  |  | 6.9质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，无预四极杆，能独立温控，最高不低于150˚C |
|  |  | 6.10气质接口温度: 独立控温，最高温度不低于380˚C |
|  |  | *6.11具备以下其一系统污染防护或方便维护的辅助功能部件： a. 离子源自清洗功能部件，能够实现离子源的在线自动清洗和保护功能 b．前置在线凝胶渗透功能部件，可实现进样前的重组分预排除功能，维持系统的洁净 |
| 3 | 软件 | 1、气相色谱仪软件要求： |
|  |  | 1）软件：中文原版软件，Win 10 操作环境 |
|  |  | 2）软件可反控仪器 |
|  |  | 3）软件具备早期维修反馈功能（EMF），实时仪器监控和智能诊断功能 |
|  |  | 2、三重串联四极杆气质联用仪软件要求： |
|  |  | 1）软件：中文原版软件，Win 10 操作环境 |
|  |  | 2）软件可反控仪器，具有保留时间锁定功能 |
|  |  | 3）软件具备早期维修反馈功能（EMF），实时仪器监控和智能诊断功能 |
|  |  | 4）软件必须同时具有分段扫描功能和dMRM功能 |
|  |  | 5）需配备通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 (不少于24万张) |
| 4 | 调试培训服务 | *1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | #2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.系统组建和实现测试功能等的必备附件 |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 液质联用仪是目前天然产物，代谢以及生物蛋白样品，蛋白质组学等分析中最常用的分析仪器。三重串联四极杆液质联用仪的优势在于适用于复杂生物样品与高分子样品，可检测LC不能检测的无UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的非发性小分子，其质量范围更宽、灵敏度更高，所以也可以用于蛋白的定量定性分析以及蛋白质组学分析，同时，也适用于对于灵敏度要求更高的合成生物化学初筛试验。 |
| 2 | 性能指标 | 一、分析型高效液相色谱仪 |
|  |  | 1 工作条件 |
|  |  | 1.1 电源：220V，50Hz电源 |
|  |  | 1.2 环境温度：4-55˚C |
|  |  | 1.3 环境湿度：<95% |
|  |  | 2 四元梯度泵 |
|  |  | *2.1 20-100uL自动连续可变冲程 |
|  |  | 2.2 流量范围：0.001 mL/min – 5 mL/min，递增率0.001 mL/min |
|  |  | 2.3 流量精度：≤0.07%RSD |
|  |  | *2.4 压力范围：0–800bar |
|  |  | 2.5 梯度混合范围：1-99% |
|  |  | *2.6 梯度变化曲线：≥ 22条 |
|  |  | 2.7 混合准确度：±0.4% |
|  |  | 2.8 延迟体积 ≤350 uL |
|  |  | 2.9 含真空在线脱气装置 |
|  |  | 3 自动进样器 |
|  |  | 3.1 样品容量：不低于130位的2ml样品盘 |
|  |  | 3.2 进样范围：0.1-100uL； |
|  |  | 3.3 进样精度：< 0.25% RSD |
|  |  | 3.4 交叉污染：<0.004% |
|  |  | 3.5 重复进样次数：1-99次/样品 |
|  |  | 3.6 控制功能：流通式设计，计量装置位于流路内，进样器不需要独立脱气流路。 |
|  |  | 4. 高容量智能柱温箱 |
|  |  | #4.1柱温范围：具有降温功能，室温以下10℃到85℃。 |
|  |  | 4.2温度稳定性和准确度：0.1℃和0.5℃ |
|  |  | 4.3柱容量：至少同时放置30cm柱4根 |
|  |  | 4.4柱温箱内置四柱切换阀，能够自动多柱切换 |
|  |  | 5 二极管检测器 |
|  |  | 5.1 二极管数量：1024 对二极管； |
|  |  | 5.2 波长范围: 190–640nm； |
|  |  | 5.3 最大采样速率：不低于120 Hz； |
|  |  | 5.4 光源：氘灯 |
|  |  | 5.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm 可编程调节； |
|  |  | 5.6 实时信号：至少同时输出 8 个实时信号； |
|  |  | 5.7 基线噪音：＜3×10-6AU |
|  |  | 5.8 基线漂移：0.5×10-3AU |
|  |  | 5.9 波长准确度：±1nm。 |
|  |  | 二、三重串联四极杆液质联用仪要求： |
|  |  | 1工作条件 |
|  |  | 1.1 电源：220 ± 5% V |
|  |  | 1.2 环境温度：15-30˚C |
|  |  | 1.3 环境湿度：<85% |
|  |  | 2二元高压梯度泵 |
|  |  | 2.1 流量范围：0.001 mL/min – 5 mL/min，递增率0.001 mL/min |
|  |  | 2.2 流量精度：≤0.07%RSD |
|  |  | 2.3 压力范围：0–600bar |
|  |  | 2.4 梯度混合范围：1-99% |
|  |  | 2.5 混合准确度：±0.35% |
|  |  | 2.6 含真空在线脱气装置 |
|  |  | 3 温控自动进样器 |
|  |  | 3.1 样品容量：不少于430位2ml样品盘 |
|  |  | 3.2 进样范围：0.1-100uL； |
|  |  | 3.3 进样精度：< 0.15% RSD |
|  |  | 3.4 交叉污染：<0.003%。 |
|  |  | #3.5 温度范围：从4-40℃ |
|  |  | 4. 高容量智能柱温箱 |
|  |  | *4.1柱温范围：具有降温功能，室温以下10℃到85℃。 |
|  |  | 4.2温度稳定性和准确度：0.1℃和0.5℃ |
|  |  | 4.3柱容量：至少同时放置30cm柱4根 |
|  |  | 4.4柱温箱内置四柱切换阀，能够自动多柱切换 |
|  |  | 5 二极管检测器 |
|  |  | 5.1 二极管数量：1024 对二极管； |
|  |  | 5.2 波长范围: 190–640nm； |
|  |  | 5.3 最大采样速率：不低于120 Hz； |
|  |  | 5.4 光源：氘灯 |
|  |  | 5.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm 可编程调节； |
|  |  | 5.6 实时信号：至少同时输出 8 个实时信号； |
|  |  | 5.7 基线噪音：＜3×10-6AU |
|  |  | 5.8 基线漂移：0.5×10-3AU |
|  |  | 5.9 波长准确度：±1nm。 |
|  |  | 6 三重串联四极杆质谱仪 |
|  |  | *6.1离子源：独立ESI源，如果提供复合源，为保证灵敏度效果，必须额外配置独立的ESI源 |
|  |  | 6.2 垂直于毛细传输管的正交喷雾口，喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染 |
|  |  | 6.3反吹氮气，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率，能够适应很宽的HPLC流速 |
|  |  | 6.4离子导入光学系统：化学惰性冷毛细管，锥电极，八极杆 |
|  |  | 6.5四极杆质量过滤器：可控温不低于100度，双曲面金属四极杆 |
|  |  | 6.6碰撞反应池：90度弯曲六极杆恒压线性加速碰撞反应池，以提高离子传输效率以及碰撞反应稳定性 |
|  |  | 6.7气体要求:采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气, 无需额外氩气 |
|  |  | *6.8检测器系统：高能打拿极加电子倍增器，不可为光电倍增器 |
|  |  | 6.9扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换 |
|  |  | *6.10质量范围：母离子单电荷 m/z 5 - 3,000 |
|  |  | 6.11最大扫描速率：17,000 amu/s |
|  |  | 6.12动态范围： > 6×106 |
|  |  | * 6.13 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 利血平， 离子对 m/z 609->195, S/N> 75,000:1 ; |
|  |  | 10fg 利血平柱上样，重复10针，峰面积RSD不超过12% |
|  |  | *6.14 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, S/N> 30,000:1； |
|  |  | 10fg 氯霉素柱上样，重复10针，峰面积RSD不超过10% |
|  |  | 6.15质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours |
|  |  | 6.16质量准确度：0.1 amu |
|  |  | 6.17可同时做500个MRM离子对检测 |
|  |  | 6.18 MRM最小驻留时间：1 ms |
| 3 | 软件 | 一、高效液相色谱软件要求： |
|  |  | 1）Windows10操作环境，液相色谱工作软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析 |
|  |  | 2）GLP功能 |
|  |  | 3）维护信息预报系统（EMF） |
|  |  | 4）电子记录维护和错误及故障信息 |
|  |  | 二、三重串联四极杆质谱联用仪软件要求： |
|  |  | 1）全自动调谐系统，内置调谐液，调谐液自动输送，自动参数优化，不需要蠕动泵，不需要手动步骤。 |
|  |  | 2）自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，不需要手动设定时间窗口，采用该方法至少一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，不需要手动输入。 |
|  |  | 3）同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。 |
|  |  | 4）数据定量分析和定性分析软件 |
| 4 | 调试培训服务 | *1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | #2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.系统组建和实现测试功能等的必备附件 |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 半制备型液相可以完成对多种目标物质高通量的分离与收集提纯，以供进一步生化性质的研究。三重串联四极杆液质联用仪用于检测LC无法检测的不具有UV-Vis吸收或者会和背景吸收重叠的非发性小分子，既可用作常规合成生物化学常规表达测试试验，也可以用与代谢组学、代谢流分析等基于小分子的组学分析。 |
| 2 | 性能指标 | 一、半制备型液相色谱仪要求： |
|  |  | 1. 工作条件 |
|  |  | 1.1 电源：220V，50Hz电源 |
|  |  | 1.2 环境温度：4-55˚C |
|  |  | 1.3 环境湿度：<95% |
|  |  | 2. 四元梯度泵 |
|  |  | 2.1 20-100uL连续可变冲程; |
|  |  | 2.2流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min; |
|  |  | 2.3流量精度：<0.07%RSD; |
|  |  | 2.4压力范围：0-400bar; |
|  |  | 2.5梯度范围：在1-99%; |
|  |  | 2.6梯度混合精度：<0.2%RSD; |
|  |  | 2.7内置真空脱气机 |
|  |  | 3. 温控自动进样器 |
|  |  | 3.1 样品容量：至少130位的2ml样品盘； |
|  |  | 3.2进样范围：0.1-100uL； |
|  |  | 3.3 进样精度：< 0.25% RSD |
|  |  | 3.4 交叉污染：<0.004% |
|  |  | 3.5重复进样次数：1-99次/样品 |
|  |  | #3.6 温度范围：从4-40℃ |
|  |  | 4 集成式柱温箱 |
|  |  | 4.1温度范围：室温5-80°C |
|  |  | 4.2柱箱容积：至少可同时放入 2根300mm； |
|  |  | 5 二极管检测器 |
|  |  | 5.1 二极管数量：1024 对二极管； |
|  |  | 5.2 波长范围: 190–640nm； |
|  |  | 5.3 最大采样速率：不低于120 Hz； |
|  |  | 5.4 光源：氘灯 |
|  |  | 5.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm 可编程调节； |
|  |  | 5.6 实时信号：至少同时输出 8 个实时信号； |
|  |  | 5.7 基线噪音：＜3×10-6AU |
|  |  | 5.8 基线漂移：0.5×10-3AU |
|  |  | 5.9波长准确度：±1nm。 |
|  |  | 6 温控馏分收集器 |
|  |  | 6.1需标配延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门 |
|  |  | #6.2 馏分收集的触发模式 (至少8种收集模式): 基于色谱峰，使用阈值/斜率收集 基于色谱峰，收集时间片段 基于色谱峰，收集体积片段 基于色谱峰，使用时间片段回收 基于色谱峰，使用体积片段回收 基于时间，收集一定数量的馏分 基于时间，收集时间片段 基于时间，收集体积片段 |
|  |  | 6.3馏分收集模式：连续收集和不连续收集 |
|  |  | 6.4 操作流速：0-10mL/min |
|  |  | 6.5容器及其容量（所有样品容器及其容量，仪器均自动识别，并自动计算实际载样量）： 满盘：4块多孔板 试管： 30 mm OD, 48 mm 高度 25 mm OD, 48 mm高度 16 mm OD, 48 mm 高度 12 mm OD, 48 mm 高度 半盘： 15个6-mL样品瓶 40个2-mL样品瓶 多孔试管板： Eppendorf管27 个0.5 ml, 1.5 ml 或 2.5 ml 4.4 延迟体积：约200uL 4.5 最大流量：10 mL/min |
|  |  | *6.6 馏分收集器可控温 |
|  |  | 二、三重串联四极杆液质联用仪要求： |
|  |  | 1工作条件 |
|  |  | 1.1 电源：220 ± 5% V |
|  |  | 1.2 环境温度：15-30˚C |
|  |  | 1.3 环境湿度：<85% |
|  |  | #1.4 质谱占地面积：<0.4 m2 |
|  |  | 2. 二元高压梯度泵 |
|  |  | 2.1 流量范围：0.001 mL/min – 5 mL/min，递增率0.001 mL/min |
|  |  | 2.2 流量精度：≤0.07%RSD |
|  |  | 2.3 压力范围：0–600bar |
|  |  | 2.4 梯度混合范围：1-99% |
|  |  | 2.5 混合准确度：±0.35% |
|  |  | 2.6 含真空在线脱气装置 |
|  |  | 3 温控自动进样器 |
|  |  | 3.1 样品容量：最多不少于430位2ml样品盘 |
|  |  | 3.2 进样范围：0.1-100uL； |
|  |  | 3.3 进样精度：< 0.15% RSD |
|  |  | 3.4 交叉污染：<0.003%。 |
|  |  | *3.5 温度范围：从4-40℃ |
|  |  | 4. 高容量智能柱温箱 |
|  |  | *4.1柱温范围：具有降温功能，低于室温10℃到85℃。 |
|  |  | 4.2 温度稳定性和准确度：0.1℃和0.5℃ |
|  |  | 4.3 柱容量：至少同时放置30cm柱4根 |
|  |  | 4.4 柱温箱内置四柱切换阀，能够自动多柱切换 |
|  |  | 5 二极管检测器 |
|  |  | 5.1 二极管数量：1024 对二极管； |
|  |  | 5.2 波长范围: 190–640nm； |
|  |  | 5.3 最大采样速率：不低于120 Hz； |
|  |  | 5.4 光源：氘灯 |
|  |  | 5.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm 可编程调节； |
|  |  | 5.6 实时信号：至少同时输出 8 个实时信号； |
|  |  | 5.7 基线噪音：＜3×10-6AU |
|  |  | 5.8 基线漂移：0.5×10-3AU |
|  |  | 5.9 波长准确度：±1nm。 |
|  |  | 6 三重串联四极杆质谱仪 |
|  |  | 6.1 质谱仪体积不大于32 ×39 ×79cm (高×长×宽)，抗压能力强，为了节省空间顶部可叠放液相。 |
|  |  | *6.2 离子源： 独立ESI源，如果提供的是复合源，为保证灵敏度效果，必须额外配置独立的ESI源。 |
|  |  | 6.3 喷雾针位置无须调节即可适应不同的HPLC流速 |
|  |  | 6.4 为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，最大程度去除中性粒子干扰 |
|  |  | 6.5离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱 |
|  |  | *6.6离子传输部分无需卸真空，即可进行清洁维护 |
|  |  | 6.7采用扭旋渐缩双六极杆离子导入系统，保证在80mm距离内气压降低5个数量级，消除质量歧视，提高离子传输效率。 |
|  |  | 6.8在四极杆前后采用超微离子滤片（1mm），消除节点效应，提高离子传输效率 |
|  |  | * 6.9四极杆质量过滤器：双曲面四极杆带温控加热功能 |
|  |  | * 6.10 碰撞池采用扭旋渐缩双六极杆设计，内部充有涡旋气流，保证无记忆效应 |
|  |  | 6.11气体要求: 离子源部分需要使用两路以上辅助气体，均为氮气；碰撞气为高纯氮气，无需额外氩气 |
|  |  | 6.12免拆机可插拔电子倍增器检测器 |
|  |  | 6.13 打拿极电压：10 kV |
|  |  | 6.14需要配备差动抽气真空系统，由1个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成。 |
|  |  | 6.15具有自动断电保护功能 |
|  |  | 6.16 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、自动时间编程MRM、正/负极性切换、触发式MRM，混合扫描模式 |
|  |  | *6.17 要求提供特殊扫描方式动态MRM和触发式MRM（除定性定量离子对外，软件可自动监测额外8个MRM离子对，而非降低灵敏度的全扫描模式） |
|  |  | * 6.18质量范围： m/z 5-1400 |
|  |  | * 6.19最大扫描速率：≥15,000 amu/s |
|  |  | 6.20动态范围： > 6×106 |
|  |  | * 6.21 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样100 fg 利血平， 离子对 m/z 609->195，重复进样10针，峰面积RSD< 12% ESI-灵敏度：液质联用柱上进样100 fg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152 ，重复进样10针，峰面积RSD< 12% |
|  |  | * 6.22正负模式切换时间：≤20 ms |
|  |  | 6.23质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours |
|  |  | 6.24质量准确度：0.1 amu |
|  |  | 6.25可同时做500个MRM离子对检测 |
|  |  | *6.26 MRM最小驻留时间：<1 ms |
|  |  | 6.27碰撞反应池离子清除时间：< 1 ms |
| 3 | 软件 | 一、半制备型液相色谱软件要求： |
|  |  | 1）Windows10操作环境，液相色谱工作软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析 |
|  |  | 2）GLP功能 |
|  |  | 3）维护信息预报系统（EMF） |
|  |  | 4）电子记录维护和错误及故障信息 |
|  |  | 二、三重串联四极杆液质联用仪软件要求： |
|  |  | 1）自动调谐时间<10min，调谐液自动输送，自动参数优化，不需要针泵，不需要需手动步骤，能够在样品采集过程中自动调谐 |
|  |  | 2）自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量 |
|  |  | 3）离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度 |
|  |  | 4）自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，不需要手动设定时间窗口，采用该方法一次至少可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，不需要手动输入 |
|  |  | # 5）定量软件具备自定义功能，可根据操作需求修改软件界面及报告模板，并生成相应的快捷方式 |
|  |  | *6）同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索 |
|  |  | #7）液相色谱和质谱使用同一个软件平台，为保证仪器使用效率，质谱关机状态下，该软件平台也可以独立控制液相色谱，作为现场验收指标，如果不能单独控制液相色谱，需提供额外一套液相控制软件以单独控制液相使用 |
|  |  | 8）具备系统自查监控功能，报告离子传输系统状态，检测器使用时间并具备预警功能 |
| 4 | 调试培训服务 | *1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | #2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.系统组建和实现测试功能等的必备附件 |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |