毛细管流变仪

1 设备名称：

毛细管流变仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

毛细管流变仪应用于评价材料在一定的温度和载荷压力下的流动特性，可应用于熔融树脂、陶瓷、橡胶、粘着剂、涂料、碳粉、油墨等所有具有流动性材料的研究开发。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 毛细管流变仪 | 套 | 1 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 测量控制单元 | 套 | 1 |
| 3 | 软件 | 套 | 1 |
| 4 | 造粒器（制样用） | 台 | 1 |
| 5 | 1.0mmx1.0mm 口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 6 | 0.5mmX0.5mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 7 | 0.5mmX1mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 8 | 1mmX2mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 9 | 0.3mmX1mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 10 | 0.5mmX2mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 11 | 2mmX2mm口模（高速度工具钢材质） | 个 | 1 |
| 12 | 拼接式口模1X10mm（硬质合金材质） | 个 | 1 |
| 13 | 拼接式口模分解工具 | 个 | 1 |
| 14 | 变压器 | 台 | 1 |
| 15 | 操作手册 | 本 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的12周内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/中国科学院深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 毛细管流变仪应用于评价材料在一定的温度和载荷压力下的流动特性，可应用于熔融树脂、陶瓷、橡胶、粘着剂、涂料、碳粉、油墨等所有具有流动性材料的研究开发。要求可测量黏度范围：10-106pa·s，温度使用范围：（室温＋20℃）～400℃ |
| 2 | 性能指标 | *1、落地式主机，恒载荷挤压式毛细管流变仪 |
|  |  | *2、试验方法：恒温法和升温法两种试验方法可选，其中升温法通过一次测量，可以得到软化点、流动开始点，通过升温法可直接作出粘度-温度曲线、行程-温度曲线、剪切速度-温度曲线 |
|  |  | #3、加压方式：空气升降砝码加载方式 |
|  |  | #4、挤出压力范围：0.4903-49.03MPa(5-500kgf/cm2)，可测量范围：10-106pa·s |
|  |  | 5、挤出压力精度：设定值的±1%以内 |
|  |  | 6、加热方式：电热式（电阻加热器） |
|  |  | 7、缸筒温度使用范围：（室温＋20℃）～400℃ |
|  |  | 8、温度传感器：白金铂电阻 |
|  |  | #9、温度测定精度：±0.3℃+传感器误差(±（0.3＋0.005｜t｜）℃)，其中｜t｜是测定温度的绝对值 |
|  |  | 10、温度控制精度：±0.2℃ |
|  |  | 11、升温速度：0.5～6℃/min（升温法） |
|  |  | 12、温度控制方式：时间比例式PID控制 |
|  |  | 13、活塞行程：测定范围15mm |
|  |  | 14、活塞行程测定精度：±0.5% |
|  |  | 15、试验料筒大小：最大1.5cm3 |
|  |  | #16、数据处理项至少包括剪切应力、流量、剪切速度、粘度、MFR、软化温度、流出开始温度等 |
|  |  | *17、数据分析，采用恒温法试验时，至少能直接产生粘度－剪切速度、剪切应力－剪切速度、粘度－温度、剪切速度－温度、粘度－时间、剪切速度－时间、行程－时间8种曲线；采用升温法试验时，至少能直接产生粘度－温度、剪切速度－温度、行程－温度3种曲线，并可直接得出软化温度和流出开始温度。 |
|  |  | *18、最多可10条曲线叠加，恒温法、升温法均可缩放曲线，可采用粘度校正Bagley绘图方法 |
|  |  | 19、设备操作系统配置不低于： CPU intel i5 7400，主频3GHz，最大睿频3.5GHz，四核心四线程；内存：4GB；存储：1000GB SATA；光驱：DVD-RW；网卡：有线网卡，无线网卡组合；21.5 英寸液晶显示器；操作系统：Windows10 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |