台式场发射扫描电子显微镜

1 设备名称：

台式场发射扫描电子显微镜

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

主用于表征粉末，高分子材料、金属材料、无机非金属材料、生命科学领域材料的微观形貌，是实验室必备设备之一，可用于科研及社会服务中。

4 技术要求及参数：（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式场发射电子显微镜 | 套 | 1 |
| 2 | 配套的EDS 能谱仪 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，请说明技术支持的网点和资质，技术支持人员数量及素质。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 用户现场免费安装，调试，培训。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固之包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的四个月内交货

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进技术研究院指定实验室

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在广东省内设有技术支持中心及维修中心。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 主用于表征粉末，高分子材料、金属材料、无机非金属材料、生命科学领域材料的微观形貌，是实验室必备设备之一，可用于科研及社会服务中。 |
| 2 | 性能指标 | - 台式场发射电子显微镜： |
|  |  | - 总体技术要求 |
|  |  | *1.1仪器形态：小型、桌面，可移动，要求具有防震设计，可摆放于普通实验室桌面使用，无需建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来摆放，可不用减震装置就能放置在二楼以上楼层 |
|  |  | 2. 主要技术指标 |
|  |  | 2.1 显微基本指标 |
|  |  | #2.1.1光学放大倍率：20-134倍 |
|  |  | #2.1.2电子显微镜放大倍数：不小于500,000倍 |
|  |  | #2.1.3电子光学分辨率：≤2.5 nm |
|  |  | 2.2 照明系统指标 |
|  |  | 2.2.1光学照明：光学CCD |
|  |  | *2.2.2电子光学照明：肖特基热场发射电子枪 |
|  |  | #2.2.3电子枪加速电压： 2 kV-15 kV连续可调 |
|  |  | 2.2.4电子枪灯丝更换对中方式：软件自动对中 |
|  |  | 2.3 探测器系统 |
|  |  | 2.3.1高灵敏四分割背散射电子探测器 |
|  |  | 2.3.2高真空二次电子探测器：ET-SED |
|  |  | 2.4 真空系统 |
|  |  | 2.4.1真空系统：低噪音无油隔膜泵，涡轮分子泵 |
|  |  | *2.4.2具有真空锁装置：换样品抽真空时间<15秒 |
|  |  | 2.5 自动样品台系统 |
|  |  | #2.5.1样品台移动方式：软件控制的马达驱动，通过鼠标点击目标区域后，样品台自动移动至目标区域画面居中，可实现电镜图像即点即得功能 |
|  |  | 2.6操作软件和图像处理系统 |
|  |  | #2.6.1软件平台：不易受病毒影响的linux系统，支持U盘及网络存储图像 |
|  |  | 2.6.2网络远程检测功能：可通过互联网远程控制及监测仪器 |
|  |  | 2.6.3图像观测导航界面：彩色光学全景导航和电子图像局部导航同时显示 |
|  |  | #2.6.4远程控制软件：可实时远程控制，可直接与客服反馈，工程师可进行远程检测与调节 |
|  |  | 2.7能谱系统 |
|  |  | *2.7.1能谱探测器类型：氮化硅硅漂移探测器（SDD） |
|  |  | 2.7.2探测器晶体活性面积：30 mm2 |
|  |  | 2.7.3冷却方式：无液氮 Peltier 效应制冷 |
|  |  | #2.7.4能量分辨率：<123 eV（Mn Kα) |
|  |  | 2.7.5元素探测范围：B（5）-Am（95） |
|  |  | 2.7.6元素分析：自动和手动元素确认, 可实现元素的点扫描，线扫描，选区扫描，面扫描 |
|  |  | 2.7.7 免维护性：无需液氮 |
|  |  | 2.7.8硬件结构: 探测器、前置放大器、数字处理器及电源的一体化设计 |
|  |  | 2.7.9能谱应用软件特殊功能:可自动或手动进行元素谱峰识别，并可利用可视化峰剥离技术验证重叠峰识别的正确性 |
|  |  | 2.8 拓展功能 |
|  |  | #2.8.1 具有3D 粗糙度重建系统，生成样品的三维图像，并进行亚微米量级的粗糙度测量，提供Ra(平均粗糙度)和 Rz(粗糙高度)数据。 |
|  |  | #2.8.2 提供自动全景图像拼合程序，可以得到大范围的高分辨图像，最大视野大于8 mm |
| 3 | 调试培训服务 | 1. 满足24小时热线服务 |
|  |  | 2. 厂家在广东省内设有技术支持中心，维修中心，及培训中心 |
| 4 | 其他附件 | 1. 系统使用说明书及培训文档 |