蛋白质层析纯化仪

1.设备名称：

蛋白质层析纯化仪

2.数量：

1套

3.设备用途说明：

仪器主要功能是对蛋白质分子的分离纯化。通过层析的方法，实现蛋白质分子各组分得以分离，通过检测器检测出分离出来的各组分样品并进行收集，实现蛋白质分子的分离纯化，仪器适合ug到mg级的样品分离纯化。

4.技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5.配置清单及零配件：

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋白纯化色谱仪 | 套 | 1 |
| 2 | 样品环100ul | 个 | 1 |
| 3 | 样品环 1.0 ML | 个 | 1 |
| 4 | 单柱位控制选择阀 | 个 | 1 |
| 5 | 圆形收集器 | 个 | 1 |
| 6 | 软件 | 套 | 1 |
| 7 | 软件授权码 | 套 | 1 |
| 8 | 光盘 | 个 | 1 |
| 9 | pH检测阀 | 个 | 1 |
| 10 | pH电极 | 个 | 1 |
| 11 | 0.5mm内径 PEEK管 | 个 | 1 |
| 12 | 0.75mm内径 PEEK 管 | 个 | 1 |
| 13 | 双1/16英寸母接头 | 个 | 1 |
| 14 | 1/16英寸公转母接头 | 个 | 1 |
| 15 | 10-50mm柱夹 | 个 | 1 |
| 16 | 组装的进液滤头 | 个 | 1 |
| 17 | 50mL上样柱 | 个 | 1 |
| 18 | Superdex 200 凝胶过滤预装柱 | 个 | 1 |
| 19 | Superose 6 凝胶过滤预装柱 | 个 | 1 |
| 20 | 5X5mL His标签预装柱 | 个 | 1 |
| 21 | 控制电脑 | 套 | 1 |

6.技术服务条款：

售后服务要求：

1)投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2)投标方售后服务响应时间：接到用户报修通知响应时间8小时，本地到现场时间：24 小时；外地到现场时间：48小时（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3)投标方免费提供技术支持热线电话。

4)投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5)投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6)投标方提供该设备的技术使用说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7)投标方提供配套软件一年的免费升级服务。

培训要求：

1.为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

2.投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7.包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8.交货日期：

合同签订后的3个月内交货

9.到货口岸及交货地点：

深圳口岸/中国科学院深圳先进技术研究院

10.验收标准：

1)仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2)卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3)保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11.其它

对仪器设备生产厂家要求：

1.厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2.厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 设备主要用于蛋白质分子的分离纯化，在结构生物学、药物开发、植物学、疾病研究等领域都有应用。 |
| 2 | 性能指标 | 一、工作条件及基本要求 |
|  |  | 1、仪器电源：220V AC±10%，50-60Hz 2、电源线接口为美标 3、仪器可放置于层析柜内，也可不使用层析柜放室内实验台 |
|  |  | 二、蛋白纯化仪招标技术参数 |
|  |  | 1.精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀 *2.系统泵流速范围0.001-25ml/min（正常模式），双泵模式运行的流速可达50ml/min（无需更换泵头或缓冲液配制阀门） *3. 流速精密度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5% 4. 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定 #5. 主机可同时兼容2个紫外检测器。两个检测器协同工作时可应用于两步纯化或使用不同大小的流动池以同时检测低浓度和高浓度蛋白 *6. 标配紫外检测器是全波长单一氙灯光源，无需预热。波长范围190-700nm *7.紫外检测器吸光度范围不小于：-6 到 +6AU #8. 可选兼容的紫外检测器为LED紫外光源（280nm）无需预热，使用寿命长 9. 电导检测范围不小于：0.01mS/cm－999.99mS/cm 10. 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正 11. 温度检测器检测范围：0 - 99C 12. 温度准确度：± 1.5C 在 4C–45C 之间 *13.标配单柱位选择阀: 1个，在系统上连接一根层析柱，具有旁路和反向洗脱功能，保护层析柱和填料 14. 配置pH检测器，检测范围为1-14（有效使用范围2-12） 15. 标配进样阀，自动切换上样、进样和冲洗三个状态 #16. 标配出口阀组件，具备3个出口（收集器、大体积收集出口、废液） 17. 标配入口缓冲液切换阀，实现缓冲液之间的转换 #18. 组分收集器 18.1主机可接2个组分收集器。 18.2容量≥350管，收集范围从0.1ml-50ml。 18.3兼容3，8, 15 或50ml型号的收集管。 18.4具有滴感应器，防滴漏功能。 19. 控制软件 19.1可随时加减控制元件。内置常用的5大纯化原理的基本步骤，内置在位酶切，NHS偶联蛋白等应用程序， 19.2直观的软件设计：使用预定义阶段（一步步）来建立简单、直观和灵活的方法。 19.3符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证 20.配置不少于： 蛋白纯化仪主机（含系统泵、紫外检测器、上样阀、出口阀） 1台；收集器 1套；单柱位选择阀 1个；pH阀 1个；0.5mm内径PEEK管 1包；0.75mm内径PEEK管 1包；双1/16英寸母接头 1包；1/16英寸公转母接头 1包；10-50mm管径柱夹 1个 进液滤头 1个；100uL样品环 1个；1mL样品环 1个；50mL上样柱；操控软件 1分 控制系统（电脑）：双核CPU/4G内存/1T硬盘/光驱/win10 64位英文原装正版系统 21.配置耗材： 凝胶过滤预装柱 10/300 10-600kD分离范围 1支 凝胶过滤预装柱 10/300 5-5000kD分离范围 1支 组氨酸预装柱 5X5mL 1盒 |
| 3 | 调试培训服务 | 1、至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2、满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |