- X射线芯片检测系统

1 设备名称：

- X射线芯片检测系统

2 数量：

- 1套

3 设备用途说明：

当X射线穿透样品时，物质的密度和原子序数越大，材料对X射线的吸收越强，利用此方法可以检测电子产品和电子封装材料内部的结构和裂纹、空洞等缺陷，是半导体制造、芯片封装研究中缺陷检测、品质分析和失效分析的重要检测手段。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 套 | 1 |
| 2 | X射线光管 | 套 | 1 |
| 3 | 高压发生器 | 套 | 1 |
| 4 | 高压电缆 | 套 | 1 |
| 5 | X射线平板探测器 | 套 | 1 |
| 6 | 设备控制及图像分析软件 | 套 | 1 |
| 7 | 旋转托盘 | 套 | 1 |
| 8 | 金刚石靶 | 套 | 1 |
| 9 | 小样品夹 | 套 | 1 |
| 10 | CT软件 | 套 | 1 |
| 11 | 二维X射线工业电脑 | 套 | 1 |
| 12 | CT扫描分析工业电脑 | 套 | 1 |
| 13 | 随机配件包 | 套 | 1 |
| 14 | 操作手册 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

1) 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2) 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3) 投标方免费提供技术支持热线电话。

4) 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5) 投标方提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6) 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7) 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

1) 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

2) 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的9周内交货；

9 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进技术研究院。

10 验收标准：

1) 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2) 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后，由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3) 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它：

对仪器设备生产厂家要求：

厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

厂家在国内设有技术支持中心及维修中心。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 利用不同物质的密度、原子序数等差异对透射X射线的吸收能力差异，可以检测电子产品和电子封装材料内部的结构和裂纹、空洞等缺陷，是半导体制造、芯片封装研究中缺陷检测、品质分析和失效分析的重要检测手段。要求最小特征分辨率：≤0.3µm，带计算机断层扫描(CT)分析功能。 |
| 2 | 性能指标 | 一、X射线光管 |
|  |  | *1. 开放式X射线光管设计。 |
|  |  | 2. X射线光管电压范围：不小于25KV-160KV，微调间隔1KV；电流范围：不小于0.01 ~ 1.0mA。 |
|  |  | 3. X射线光管最大功率：不小于64W。 |
|  |  | 4. 靶功率：不小于15W，可更换和旋转。 |
|  |  | *5. X射线焦点尺寸：≤0.6µm，最小特征分辨率：≤0.3µm。 |
|  |  | 6. 具有闭环的X射线光强控制输出功能。 |
|  |  | 二、样品台和操纵系统 |
|  |  | #7. 样品尺寸：不小于800×500mm，样品高度不小于300mm。 |
|  |  | #8. 检测区域尺寸：不小于460×410mm。 |
|  |  | *9.几何放大倍数不小于3,000X，整体放大倍数不小于20,000X。 |
|  |  | 10. 样品承重：不小于5kg。 |
|  |  | 11. 所有轴运动和X射线参数，可通过编程数控。 |
|  |  | *12. 配置满足的7轴运动系统如下： 工作台可进行X轴和Y轴移动 X射线光管和图像探测器可沿Z轴上下移动 图像探测器倾斜角度范围：不小于-70~70度（140度） 样品夹可360度自动旋转，倾斜不小于60度 CT轴360度旋转。 |
|  |  | 三、X射线探测器 |
|  |  | *13. 采用非晶硅型高分辨率数字平板探测器。 |
|  |  | 14. 感应晶圆显示输出130×80mm，探测器视野范围127mm× 78.7mm。 |
|  |  | 15. 像素尺寸为127μm，像素100万（1,270×787pixel）。 |
|  |  | 16. 图像灰度等级不小于16 bit，65,536级。 |
|  |  | 17. 实时图像系统，扫描速度帧频为不低于60Fps。 |
|  |  | 四、防护系统 |
|  |  | 18. 防撞设计：X射线光管在工作台下面，使X射线光管能尽可能接近样品。 |
|  |  | 19. 图像检测器可上下移动和倾斜，有防撞感应器。 |
|  |  | 20. X射线泄露防护：机柜含铅材料制造防辐射，≤1.0µSv/h。只有X射线关闭后才能打开前部窗口，打开前部窗口时有保护。 |
|  |  | 五、计算机与软件系统配置 |
|  |  | #21. 二维图像分析计算机配置不低于： 2核CPU，Intel E8400；内存4G，频率3.00GHz；NVIDIA GeForce 8400 GS显卡；1000G硬盘容量；带CDRW (DVD刻录)；24”液晶显示器。 |
|  |  | #22. CT功能（三维重构计算与分析）工作站配置不低于： 4核CPU，Intel Xeon CPU；12G内存，频率2.67GHz；3、NVIDIA GeForce GT X480显卡；1000G硬盘容量；CDRW (DVD刻录)和USB；24”液晶显示器。 |
|  |  | 23. 操作系统：Windows7/64位操作环境。 |
|  |  | 24. X射线对中、暖机、各轴初始化、真空检查、灯丝校正等全自动校正程序控制。 |
|  |  | 25. 分析软件可以提供图像导航、BGA检测、空洞检测和分析、贯穿孔吃锡量检测、录像等功能。 |
|  |  | 26. 由软件备份和断电保护功能。 |
|  |  | 六、CT模块和CT软件 |
|  |  | 27. 扫描方式：轴向扫描。 |
|  |  | 28. 配置铝制夹具，可360度轴向安装。 |
|  |  | 29. CT最大样品尺寸不小于210mm长×100mm宽×100mm高。 |
|  |  | 30. CT软件：可进行三维结构重构，对检测物体可进行二维切片和三维无损断层分析，可输出三维模型图像和录像。 |
|  |  | 31. 三维图像分析功能至少包含：任意旋转、切割、断面截取、测量、放大、缩小，旋转等，离线也可以查看三维重构模型。 |
|  |  | #32. 图像捕捉和捕捉速度： 含扫描功能模块和2D图像捕捉快速扫描模块 二维图像捕捉速率：不少于1080张/2分钟 1080张二维照片进行三维重构的时间不超过1分钟 三维分析结果时间不超过5分钟。 |
|  |  | 33. 随机配件包至少提供：灯丝10颗、标准靶（钨靶）1个、光管密封圈1套、清洁笔1支、X射线管专用工具1套） |
| 3 | 调试培训服务 | 1. 至少一次现场免费培训。 |
|  |  | 2. 满足24小时热线服务。 |
| 4 | 其他要求 | 1. 订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件。 |
|  |  | 2. 提供详细的用户手册及相关机械、电控等装配图纸。 |