基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪

1 设备名称：

基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪

- 2 数量：

1套

3 设备用途说明：

MALDI TOF质谱仪，具有高灵敏度、高质量精度、高分辨率、高通量等优越的综合性能，适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质/多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱 | 套 | 1 |
| 2 | 微生物鉴定软件 | 套 | 1 |
| 3 | 微生物数据库 | 套 | 1 |
| 4 | 抗腐蚀靶板 | 个 | 1 |
| 5 | 抛光靶板 | 个 | 2 |
| 6 | 载玻片靶托 | 个 | 1 |
| 7 | 载玻片 | 盒 | 2 |
| 8 | 基质 3-羟基吡啶甲酸 | 盒 | 1 |
| 9 | 基质a-氰基-4-羟基肉桂酸 | 盒 | 1 |
| 10 | 基质2,5-二羟基苯甲酸 | 盒 | 1 |
| 11 | 基质 芥子酸 | 盒 | 1 |
| 12 | 多肽混合标准品 | 盒 | 1 |
| 13 | 蛋白混合标准品I | 盒 | 1 |
| 14 | 蛋白混合标准品II | 盒 | 1 |
| 15 | 不间断电源 | 台 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期至少一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后90天内交货

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进技术研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质/多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定。 |
| 2 | 性能指标 | 1. 仪器部分 |
|  |  | 1.1 离子源 |
|  |  | 1.1.1样品盘采用工业标准的微滴定盘设计，可点384个样品 |
|  |  | # 1.1.2配备智能化红外激光自动清洗离子源装置 |
|  |  | 1.2无油免维护机械泵 |
|  |  | 1.3 激光器 |
|  |  | # 1.3.1 长寿命固体激光器，激光频率1-2000Hz可调 |
|  |  | 1.3.2 激光直径可调 |
|  |  | 1.4 工作模式 |
|  |  | 1.4.1 具有线性和反射模式 |
|  |  | 1.4.2 所有模式具备正负离子检测功能 |
|  |  | 1.5 自诊断系统：具有自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断 |
|  |  | 1.6远程监控：提供安全的ISDN点对点连接，实现远程服务 |
|  |  | 2 技术指标 |
|  |  | # 2.1分辨率：线性模式 ≥ 1,100 (cytochrome C, m/z 12361)；反射模式 > 26,000 (多肽) |
|  |  | 2.2 灵敏度 线性模式 500fmol，信噪比> 100:1 （蛋白BSA） 反射模式的灵敏度: 250amol，信噪比> 100:1 （多肽） |
|  |  | 2.3质量准确度 线性模式：内标法 ≤ 90 ppm (蛋白混合物)；外标法 ≤ 100 ppm (蛋白混合物) 反射模式：内标法 ≤ 2 ppm；外标法 ≤ 10 ppm |
|  |  | 2.4 串联质谱模式 |
|  |  | 2.4.1 具有CID模式 |
|  |  | 2.4.2 预选离子分辨率 > 100 |
|  |  | 2.4.3 质量精确度 < 0.4 Da |
|  |  | 2.4.4灵敏度：1pmol Substance P(m/z 1,347)，碎片峰650.4Da，S/N>10:1 |
| 3 | 软件 | 1. 微生物鉴定软件：仪器控制和数据采集软件配套并且有机地结合在一起，采用先进的算法，自动化地快速鉴定微生物 |
|  |  | 2．微生物数据库：数据库包括430多个菌属、2500多个菌种和超过7300个菌株，覆盖临床、环境、食品、畜牧、植物、海洋等领域的各类微生物 |
| 4 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 5 | 其他要求 | 1.系统组建和实现测试功能等的必备附件 |
|  |  | 2.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 3.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |