闪射法导热仪

1 设备名称：

闪射法导热仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

用于测量固体和液体材料的热扩散系数和导热系数，包括石墨、金属、陶瓷、聚合物、复合材料等，测量温度范围宽（-100~500℃），测量范围可达0.1~2000 W/(m*K)。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪射法导热仪主机（含控制分析软件） | 套 | 1 |
| 2 | 炉体 | 个 | 1 |
| 3 | 软件自动控制的红外镜头调节系统 | 个 | 1 |
| 4 | 炉体上盖（含ZnS窗片） | 个 | 1 |
| 5 | MCT检测器 | 个 | 1 |
| 6 | 液氮制系统（含1.2 m液氮延长管 ） | 个 | 1 |
| 7 | 恒温水浴系统 | 台 | 1 |
| 8 | 平面测量样品支架及石墨参样 | 套 | 1 |
| 9 | 液体样品容器 | 个 | 1 |
| 10 | 圆形样品支架（1个，样品直径25.4mm） | 套 | 2 |
| 11 | 圆形样品支架（容纳4个，样品直径10 mm） | 套 | 2 |
| 12 | 方形样品支架（容纳4个，样品边长10 mm） | 套 | 2 |
| 13 | 层叠样品支架 | 个 | 1 |
| 14 | 测试标样 | 套 | 1 |
| 15 | 炉体上部窗片提取工具 | 个 | 1 |
| 16 | 用于将样品槽放入炉体的专用镊子 | 个 | 1 |
| 17 | 石墨喷罐 | 罐 | 10 |
| 18 | 稳压电源 | 台 | 1 |
| 19 | 计算机 | 台 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的12周内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进电子材料国际创新研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于测量固体和液体材料的热扩散系数和导热系数，包括石墨、金属、陶瓷、聚合物、复合材料等，要求测量温度范围宽（-100~500℃），测量范围可达0.1~2000 W/(m*K)。 |
| 2 | 性能指标 | #1. 仪器结构：垂直式结构，氙灯光源在下，红外检测器在上 |
|  |  | 2. 炉体测试温度范围：至少为-100℃~500℃ |
|  |  | 3. 炉体带外围冷却装置：配置带制冷功能的原装进口恒温水浴，温度稳定性优于0.01℃ |
|  |  | 4. 氙灯能量：10J/pulse（软件控制，功率可调） |
|  |  | *5. 脉冲宽度：20μs ~ 1200μs范围内程序控制连续可调 |
|  |  | 6. 配置MCT红外检测器，进行非接触式的样品表面温升信号测试 |
|  |  | *7. 具有软件自动控制的红外镜头调节系统，可调节红外传感器视场，排除样品支架的干扰信号，提高测试结果的准确性 |
|  |  | *8. 数据采集速率：至少为2 MHz，可测量薄膜样品和高导热样品 |
|  |  | *9. 可通过积分得到每一束脉冲的能量，提高比热的测量精度 |
|  |  | 10. 热扩散系数测量范围：至少为0.01 ~ 1000 mm2/s |
|  |  | 11. 导热系数测量范围：至少为0.1 ~ 2000 W/mK |
|  |  | 12. 热扩散系数重复性：优于±2% |
|  |  | 13. 可测试样品尺寸：需满足直径10mm、直径25.4mm圆形固体样品和边长为10cm的方形固体样品 |
|  |  | 14. 样品厚度： 满足0.01 ~ 6 mm范围 |
|  |  | *15. 自动进样器样品位数：不少于16位 |
|  |  | *16. 配置平面测量样品支架及石墨参样，用于高导热材料径向导热测量的热扩散系数和导热系数，适用于样品直径20 ~ 25.4 mm |
|  |  | 17. 配置层叠样品支架，样品尺寸10*10 mm |
|  |  | 18. 配置适用于低粘度液体 (水, 油, 低粘度树脂等) 的样品容器， 最高温度不低于250 ℃ |
|  |  | 19. 配置适合闪光法导热系数测试的标样一套，标样材质至少包含合金、陶瓷、石墨、不锈钢、铜等 |
|  |  | 20. 配置液氮制冷系统：由压缩气体驱动，可自行设定液氮流量, 软件自动控制的电磁阀，带液氮储存罐，容量不小于60升，罐底配置便于搬运的底部滚轮及搬运把手 |
|  |  | 21. 配置内置MFC的真空系统，配置不低于：配置隔膜泵及真空阀，端压 150 mbar；配置集成于仪器内部的质量流量计(MFC)，配置3路输入和2路输出；可适用于非腐蚀性，非爆炸性气体；校正参数适用于O2、He、 Ar、CO2 和 压缩空气。可通过软件控制和记录气流量，流量范围需满足5~250 ml/min，分辨率优于 1ml/min |
|  |  | 22. 配置3KVA稳压不间断电源1套 |
|  |  | #23. 软件自动选择最佳数据分析模型，可选模型至少需包含有以下18种：半时间模型、Cowan 5-times、Cowan 10-times、Clark/Taylor、Azumi、标准绝热模型、标准绝热模型+脉冲宽度校正、标准Cowan模型、Cowan模型+脉冲宽度校正、标准Cape/Lehmann模型、标准Cape/Lehmann模型+脉冲宽度校正、标准热辐射模型、标准热辐射模型+脉冲宽度校正、2/3-层(绝热) 模型、2/3-层(绝热)模型+脉冲宽度校正、2/3-层(热损耗)模型、2/3-层 (热损耗) 模型+脉冲宽度校正和接触热阻模型。 |
|  |  | 24. 计算机配置不低于：Core i5-8500(3.0G/9M/6核)处理器，4G(DDR4 2666)内存，1TB(SATA)硬盘，超薄DVDRW刻录播放机，Windows 10 Pro 64操作系统，20寸显示器 |
| 3 | 调试培训服务 | 1. 设备安装调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，生产厂家安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器 |
|  |  | 2. 设备安装后，生产厂家安装工程师为用户现场提供使用和维护培训。仪器使用6-8周后， 用户可到生产厂家在国内的应用实验室参加高级培训，免收培训费 |
|  |  | 3. 针对设备故障，满足24小时热线服务，接到用户通知后4小时内响应，确定解决方案后，72小时内到现场维修，终生免费技术服务咨询 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |