    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 到货口岸 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能原位X射线衍射仪 | 1套 | 合同签订后的20周内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进技术研究院指定现场 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

多功能原位X射线衍射仪

1 设备名称：

多功能原位X射线衍射仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

各种材料的物相定性分析、物相定量分析、结晶度测定、宏观应力测量、晶格常数测定、原位变温、原位电化学反应过程的晶体结构等信息的获取。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多功能原位X射线衍射仪 | 套 | 1 |
| 1 | X射线衍射仪主机（包括X射线发生器、测角仪，内置循环水冷机） | 台 | 1 |
| 2 | 防辐射机柜 | 个 | 1 |
| 3 | X射线光管 | 个 | 1 |
| 4 | X射线快门 | 个 | 1 |
| 5 | 多维探测器 | 个 | 1 |
| 6 | 入射索拉狭缝2.5度 | 个 | 1 |
| 7 | 接收索拉狭缝2.5度 | 个 | 1 |
| 8 | 高温附件 | 件 | 1 |
| 9 | 单色晶体 | 个 | 1 |
| 10 | Kb滤光片 | 个 | 1 |
| 11 | 固定阻光器 | 个 | 1 |
| 12 | 0.2mm深玻璃样品架 | 片 | 40 |
| 13 | 0.5mm深玻璃样品架 | 片 | 40 |
| 14 | 铝样品片 | 片 | 20 |
| 15 | 中心狭缝 | 1 | 1 |
| 16 | Si粉末基准样品 | 片 | 1 |
| 17 | 操作手册 | 本 | 2 |
| 二 | 操作及分析软件 | 套 | 1 |
| 1 | 操作及分析软件 | 个 | 1 |
| 2 | 加密狗单机版 | 个 | 1 |
| 3 | 加密狗网络版 | 个 | 1 |
| 三 | 备件 | 套 | 1 |
| 1 | O型圈 | 个 | 6 |
| 2 | 离子交换树脂 | 个 | 1 |
| 3 | 冷却水过滤单元滤芯 | 个 | 1 |
| 4 | 冷却水管 | 米 | 15 |
| 5 | 电源钥匙 | 把 | 2 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机三年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 1)为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 2)投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的木质包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的20周内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进技术研究院指定实验室

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 各种材料的物相定性分析、物相定量分析、结晶度测定、宏观应力测量、晶格常数测定、原位变温、原位电化学反应过程的晶体结构等信息的获取 |
| 2 | 性能指标 | 一、X射线发生器 |
|  |  | #1.1 最大输出功率：不小于3 kW； |
|  |  | 1.2 额定电压：不小于 60 kV； |
|  |  | 1.3 额定电流: 不小于60 mA； |
|  |  | 1.4 稳定度: 优于±0.01% (外电路波动±10%) ； |
|  |  | #1.5 电磁快门，无需空气压缩机； |
|  |  | 1.6 安全机构：检测冷却水异常（水量、水温、水压）；检测XG超负荷异常（输出偏差异常、过电流异常）；检测管电压HIGH、LOW异常；配备紧急停止开关；配备漏电断路器 |
|  |  | 二、X射线光管 |
|  |  | 2.1 额定功率：不小于1.5 kW； |
|  |  | #2.2 焦斑尺寸：不大于0.4 mm*8 mm； |
|  |  | 三、测角仪 |
|  |  | 3.1 类型：立式，theta-theta； |
|  |  | 3.2 最小步长：不大于0.0001°； |
|  |  | 3.3 最大移动速度：不小于500°/min； |
|  |  | 3.4 可动范围：不小于-10～160°； |
|  |  | #3.5 测角仪半径：大于290 mm； |
|  |  | 四、光学系统 |
|  |  | #4.1 全自动狭缝系统：不小于0.05~7 mm, 程序步进0.01 mm或更小； |
|  |  | 4.2 入射侧索拉狭缝2.5度； |
|  |  | 4.3 接收侧索拉狭缝2.5度； |
|  |  | 4.4 限高狭缝 10 mm，5 mm，和2 mm； |
|  |  | 五、样品台 |
|  |  | 5.1 0.2 mm深玻璃样品架 不少于40只； |
|  |  | 5.2 0.5 mm深玻璃样品架不少于40只； |
|  |  | 5.3铝制样品架不少于20只； |
|  |  | 5.4无背景单晶硅样品架不少于2片； |
|  |  | 5.5气密样品台，不少于1个； |
|  |  | - 多维探测器 |
|  |  | *6.1 测器模式：硅阵列光子直读模式； |
|  |  | 6.2 工作模式：支持0D，1D和2D模式； |
|  |  | 6.3 子探测器通道数：>35000个； |
|  |  | #6.4 最大静态角度：>14度（测角仪半径为150 mm） |
|  |  | #6.5 有效面积：>350 mm2; |
|  |  | #6.6 一维模式探测器通道：不小于350有效子阵列通道； |
|  |  | 6.7 二维测试模式：固定测试和扫描测试模式均可； |
|  |  | 七、高温附件 |
|  |  | #7.1 温度范围：室温～1500度； |
|  |  | *7.2 加热方式：环境加热； |
|  |  | 7.3 支持三种气氛； |
|  |  | 八、原位电化学反应附件 |
|  |  | 8.1 电池附件极数：2极（工作电极和对电极）； |
|  |  | #8.2 样品尺寸：φ20 mm； |
|  |  | 8.3 2θ测试范围：10～158°； |
|  |  | 8.4 正极材料：铝箔； |
|  |  | 九、操作及分析软件 |
|  |  | #9.1 只需选择样品种类，软件自动选择测量程序；（需提供软件 功能截图） |
|  |  | #9.2 光学附件更换分步演示示例，自动光路调整；（需提供软件功能截图） |
|  |  | 9.3 分析功能包括并不限于以下：物相检索定性分析软件：具有半定量分析；Rietveld法定量分析软件；晶粒大小和结晶度分析软件；线形分析和点阵参数精修功能； |
|  |  | 9.4 软件支持全自动调整功能并能进行人机对话，智能提示测试过程中所需硬件是否安装正确，如安装不正确，会让用户根据提示进行操作，直到安装正确方可进行测试； |
|  |  | 9.5 操作软件与分析软件一体化，即此软件既有实现衍射图谱测试功能又有进行数据分析功能，并且可以进行实时数据分析，即边出数据边物相定性和半定量分析，极大节约实验时间。 |
|  |  | *十、整机必须达到350 eV以下的能量分辨率，用于电池材料的测试分析。 |
|  |  | *十一、内置循环冷却水系统，节约空间。 |
|  |  | 十二、工作站：windows英文，64位，内存8G，硬盘500G，独立显卡，带光驱，输出系统； |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |