中国科学院高能物理研究所

X射线CCD相机采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200361600

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年10月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线CCD相机 | 1套 | 合同签订后5个月 | 北京机场 | 中国科学院高能物理研究所 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

- 工作条件：

1.1 工作环境温度20( ~ 25(C；工作环境湿度 10%~60%。

1.2 适于在电源220V（(10％）/50Hz。

- 设备用途：

2.1  主要用于2-17KeV X射线成像，X射线发射谱测量。

- 技术规格：

*3.1 紫外增强，背照式直接成像CCD，分辨率：2048*2048

*3.2 CCD像元尺寸：13.5um*13.5um，100%填充因子

*3.3成像面积：27.6*27.6mm

#3.4 暗电流：≦0.0005 e-/pixel/sec

#3.5 采用半导体制冷，散热方式为水冷时温度≦-85°C (typical); 散热方式为空气制冷时温度≦-80°C

#3.6 读出速度：最大需要达到8MHz（双通道4MHz*2）

#3.7 帧速：满分辨率下最高>1fps

3.8 真空度：>10-8 Torr

3.9 数据接口：USB3.0

3.10 提供定制的可拆卸6英寸Be窗法兰，方便后续自行抽真空及更换

3.11 提供原厂配套的水冷机

- 产品配置要求

4.1、相机 1套

4.2、配套水冷器1套

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 查询项目

无。

6.  技术文件：

6.1、一套完整的中文或英文说明书随仪器包装提供给用户。

7.  技术服务：

7.1、设备安装调试

7.1.1、仪器到达用户所在地后, 在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

7.1.2、每台仪器的安装调试不应长于5个工作日。

7.2 验收

7.2.1出场验收，产品出厂应附带出厂测试报告。

7.2.2 最终验收，产品在用户使用地进行现场实测，对其他技术指标及产品功能进行测试。

7.3、技术培训：在用户所在地对用户进行不少于1人、为期2天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.4、保修期：提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.5、维修响应时间：在接到用户的故障通知后，供应方需在24小时内做出响应并制定解决方案，在2天内到达用户现场排除故障。如在3-4周内未排除故障，保修期顺延。

7.6、软、硬件升级：保修期内免费升级（固件，软件）；卖方应向用户提供自验收之后的仪器软件升级优惠，并提供与之相关的硬件升级优惠。

8. 订货数量：

一套

9. 目的港：

北京首都机场

10. 交货日期：

合同签订后的5个月内

11．执行的相关标准

无。