中国科学院高能物理研究所纳升级全自动微细管蛋白分析系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210360589

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳升级全自动微细管蛋白分析系统 | 1 | 合同签订后90天内 | 北京首都国际机场 | 高能所物资楼205房间 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

纳升级全自动微细管蛋白分析系统

- 工作条件：

1.1电压：100-240VAC，50/60HZ。

1.2环境温度：18-24℃。

1.3相对湿度：相对湿度20-60%的环境条件下运行，无冷凝水。

- 设备用途：

2.1可自动进行各种蛋白质样品分离、免疫检测、定性和定量分析。应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等多个领域。

2.2 设备主要由仪器主机、数据处理系统1套、计算机1台带液晶显示器。

- 技术参数：

*3.1  全自动化：系统自动上样、分离、一抗二抗孵育、自动进行免疫荧光和化学发光检测，以上步骤需全自动连贯完成。

3.2  主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成。

*3.3  分子量检测范围：2KD--440KD。

3.4  实时监控：每秒10帧。

*3.5 总运行时间：≤3.5个小时。

3.6 样品检测通量：≥20个/批。

*3.7 上样体积3ul/孔，实际进样体积：≤50nL。

3.8 抗体体积：≤300 ul，指稀释后的抗体体积。

3.9 制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶。

#3.10 上样方式：机械手自动完成；分离方式：根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离。

3.11 固定：蛋白分离后自动固定到样品管壁上。

*3.12 转膜：系统无需转膜步骤。

3.13 抗体孵育：样品和抗体孵育在独立的通道中完成，在同一次实验中，每个样本通道中均可与各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰。

#3.14 检测方法：化学发光法，双色荧光法，总蛋白归一化定量。

3.15 样品管内径：100μm。

3.16 样品管体积：≤500nL。

3.17 样品总蛋白量：1-10微克。

*3.18 反应体系：所有反应都在一个样品管里完成，无需电泳仪、转印仪、干燥仪、电泳扫描单元、印迹单元、成像仪。

3.19 实时监控：蛋白质分离过程实时监控，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程。

3.20 结果分析：实验结束后，无需人工分析，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析。

3.21 结果呈现形式：化学发光成像结果，峰型图结果和泳道式结果。

3.22 软件升级：免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制。

3.23 软件符合CFR 21 Part 11认证，可选择提供IQ、OQ认证服务。

3.24 软件设置：可定义样品名称，设置检测流程，软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件。

4. 产品配置要求

4.1 系统主机：1套。

4.2 电脑：计算机、带液晶显示器。

4.3 配套软件：1套。

4.4  安装培训试剂盒：1套。

5. 选购附件、备件及消耗品

无。

6. 技术文件：

卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、仪器使用维护方法，维修说明及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

6.1主机和附件装箱清单；

6.2仪器使用说明、操作手册、维护手册；

6.3出厂报告和合格证。

7. 技术服务：

7.1 设备安装调试

7.1.1 在仪器到达前1个月，卖方应通知用户水、电、气及其他仪器必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。

7.1.2 仪器到达用户所在地1周内由卖方到用户处进行现场安装、调试。

7.1.3 验收：卖方须提供该设备出厂质量检测标准、试验方法和验收标准。质量符合买方要求，并符合厂家规定的各项检测标准，同时按厂家标准验收程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收。直至按卖方提供的技术数据、合同数据和标书指标通过验收。其中，不具备现场验收条件的指标以出厂验收报告为准。验收合格后，提供保修保证书及服务卡。

7.1.4 安装调试所涉及的资料费、试剂耗材费、场地费、人员等费用由卖方承担。

7.2  技术培训

7.2.1 卖方在仪器安装后2周内，在用户所在地对用户进行为期2天的现场培训，不限培训人数。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。使培训人员达到熟练使用，所涉及的资料费、试剂耗材费、场地费、人员费等费用由卖方承担。

7.2.2用户在仪器使用3-5个月后，卖方与用户协商，由卖方派高级应用人员在用户处进行仪器数据收集软件和分析软件的深入培训，并解答有关在仪器使用过程中遇到的问题，不限培训人数，所涉及的资料费、试剂耗材费、场地费、人员费等费用由卖方承担。

7.2.3 仪器安装验收后3年内，卖方应对用户提供3人，为期1周以上现场培训，内容包括：仪器原理、操作和维护保养知识、软硬件故障排除，合格者发给培训结业证书。所有培训费用由供应商提供。卖方应定期举办培训班，由高级应用人员培训讲解，该培训班对用户免费，不限人数。

7.3 保修期：仪器制造厂商对整机提供不少于1年的免费保修服务，保修期自验收合格签字之日起。保修期内提供全免费保修。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.4 维修响应时间：卖方在国内设有固定维修站，并配有专业维修工程师。卖方应在24小时内对用户的要求作出响应，并确定负责维修的工程师名单及服务时间，一般问题应在72小时内解决。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

7.5 提供设备的终身免费软件升级服务，提供设备的终身免费非现场技术咨询服务。卖方需提供负责售后服务部门或单位的详细联系方法，并及时提醒更新。

7.6中标厂商具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师(必要时应列出所有工程师的名单及联系电话供招标方核实)，在国内设有应用开发实验室。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

8. 订货数量：

1套。

9. 目的港：

北京首都国际机场。

10. 交货日期：

合同签订后3个月内。

11．执行的相关标准

无。