中国科学院高能物理研究所

X射线探测器 采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220360288

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年1月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探测器 | 1套 | 合同签订后6个月内首都机场 | 首都机场 | 用户指定地 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

X射线探测器技术指标

1、工作条件：

1.1 工作电压：220V

1.2 工作温度：室温

2、设备用途：

拟采购的探测器将用于中科院高能物理研究所的同步辐射线站X射线衍射成实验和时间分辨实验，用于采集样品后的硬X射线二维衍射和散射实验信号。

3、技术规格：

*3.1 类型：混合像素阵列探测器，直接转换X光为电子，单光子计数原理；

3.2 传感层及规格：Si材料，厚度≥ 450 m

#3.3 量子效率：≥90% @ 10KeV

#3.4 探测器芯片模块尺寸（W×H）：≥ 77.0 mm  38.0 mm

#3.5 单个像素尺寸：在73m×73m至100m×100m之间均可；

*3.6 像素个数：≥ 1000000个

#3.7 非敏感区面积：＜5 %

#3.8 像素坏点率：＜0.3%

*3.9 最大计数率：≥ 1  10^7 phs/s/pixel

3.10 点扩散函数：1个像素（FWHM）

#3.11 计数器个数：2个/像素

#3.12 图像动态范围：≥ 32 bit

#3.13 读出方式：连续读出，无死时间

#3.14 读数噪音：零噪音读数

*3.15 能量范围：6-40 keV

*3.16 最大频帧：≥ 1000 Hz

*3.17 探测器前端传感器芯片须运行在真空环境内,真空度≤ 10^-2pa

3.18 冷却方式：需提供全自动循环水冷模式

3.19 软件界面：HTTP REST interface，支持外部触发控制采集。

4、产品配置要求：

4.1 探测器主机

4.2 内冷却水冷机

4.3 探测器控制单元

4.4 数据采集电缆线及其他所需工具和消耗品

5、技术服务：

5.1安装调试

5.1.1 设备到达现场后的搬运、拆箱，清洁，由乙方负责。安装调试由乙方负责，甲方提供方便和协助；

5.1.2 功能测试、运行可靠度验证，出具相关测试结果；

5.1.3 乙方负责在甲方现场的安装和调试，直至设备进入正常工作状态。安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标。系统或部件如有质量问题需要返厂维修，乙方承担一切发生的费用。

5.2 技术培训

培训应不少于1天,由供货方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训。培训内容包括设备原理、操作，典型测试应用和日常维护，以及相应的软件操作控制编程培训。培训应使买方使用人员(2人以上)能够进行熟练操作和一般维护。因培训产生的相关费用由乙方承担。

5.3 保修期

货到安装验收后12个月，安装验收应在到货后1个月内完成。保修期内对于非因人为原因造成的损坏和故障免费提供维修、更换零件等原厂保修服务；在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后服务，设备生产商提供终身维修。

5.4 技术支持

设备使用过程中出现技术问题时，供货方有义务帮助解决，要在24小时内响应，根据需求并在7个工作日内上门服务。

6、订货数量：1套

7、目的港：首都机场

8、交货时间：合同签订后6个月内。

9．执行的相关标准：无