01包：摆药机

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）技术规格要求

#1.摆药机药盒数≥400个。备用药盒80个，超出药盒数量以固定价格供应医院。

#2.摆药速度（含打印信息）≥40包/分。

#3.配备半片药盒≥10个。

4.配备级联药盒10个，用于摆药用量大的药品品种。

5.提供新药盒周期≤14天。

#6.每台摆药机配备控制主机，全自动剥药机，全自动数片机，全自动打轴机各一台，切片器两个。并提供一台备用机，以备不时之需。

#7.摆药机系统要与医院HIS系统无缝连接，并终身免费升级。

8.配备外摆药盒，药品品种≥120个。

#9.DTA药盘可实现交替摆药，药盘格数≥60个。

#10.摆药准确率≥99%，掉药错误，上药错误，药盒归位错误，药品串包，机器故障等错误报警需灵敏，并保证及时明确。

#11.串包错误在当前包提示，提示字迹要醒目，可自动重摆错误药袋。

12.病区间可实现自动切包，中间无空袋，每包药袋之间均有切口易于分开。

13.无需等待下一个病区DTA设置便可将摆好的药袋完全取出。

14.药袋上打印字体应清晰，内容应全面，包含病人及药品基本信息及药品品种及数量，并可随时根据需求增补。

15.包药纸及色带有耗材使用程度，更换需方便，有异常可明确报警。

16.药盒缺药提醒明确到药品名称。

17.摆药机可查询药品库存，并具有消耗统计导出功能。

#18.若机器故障导致卷药需及时报警，并可通过选择药包号进行重摆。

#19.实现简便优先摆药功能，即医嘱插队摆药功能。

（二）售后服务要求

1.质保期不少于3年。

2.摆药机售后保障24小时服务，节假日照常。

3.影响摆药进度的重大机器故障要求维保人员≤2小时到现场。

4.机器每月维保≥1次。

5.耗材供货及时≤7日配送至医院。

6.因机器故障（非院方责任）导致的药品损耗有相应赔偿机制（如免费延长维保期等）。

7.本设备配套的计算机的操作系统、办公软件要符合采购人的软件正版化要求，投标人中标后要提供操作系统、办公软件正式授权。

02包：氮气发生器

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

院内现有SECIX 4500 液相色谱质谱联用仪一台及周围配套设备，用以开展精神科相关药物的血药浓度及代谢组学研究。随着相关实验的开展，仪器对氮气的需求量日益增长，为满足仪器长时、稳定的氮气供应需求，提高经济效益，现需氮气发生器一台为相关仪器及配套设备供应符合要求的氮气。对氮气发生器的具体参数需求如下所列：

1．氮气发生器应提供SCIEX质谱专用解决方案，即三路方式供气；

#2.采用膜制氮原理，氮气发生器的氮气产量≥45L/min；零级空气产量≥50L/min；洁净空气流量≥12L/min。并具备拓展升级空间；

#3. 氮气发生器所产生的氮气纯度≥99.5%；零级空气无油干燥且碳氢化合物＜1ppm；洁净空气无油干燥；

4.已出售的相同类型产品除正常保养外，前三年内因维修等产生换件需求的次数≤2次；

5.氮气发生器全功率运行时产热量≤2000W；

6.内置过滤系统，能达到除尘精度为0.01µm，除油精度为0.003mg/m3；

#7.内置储气罐以提供停电容错时间，带有安全压力保护以保证使用安全，需要内置储气罐容量≥100L，安全保护压力1Mpa；

#8.能耐受一定程度的恶劣环境，内置高温入气型冷干机，在环境相对湿度≥90%情况下氮气发生器仍可以正常运行；

#9.需采用外置3.7KW无油空气压缩机，产气量≥0.4m3/min，提供干燥无油空气源。

10.能耐受一定的电压波动，对需供220V电压的氮气发生器，其应能在200-240V的电压区间内均可稳定工作；

#11.氮气发生器有停电应急方案备选，停电时可自动切换到其他气源，以确保在停电后为仪器供应运行状态下30分钟，待机状态下2小时的氮气需求；

12.氮气发生器的安装及固定方式应尽量简单，尤其应避免在仪器安装过程中产生钻墙、打孔等会造成大量粉尘污染的操作；

#13.氮气发生器气体管路中应配备液滴报警器提前预警以避免仪器管路进水造成质谱损坏或污染；

14.设备运行时噪音≤50分贝；

15.厂家应能在接到报修信息2小时内做出响应，对于一般故障24小时内到场并进行检修，对48小时不能解决并影响正常使用的故障，厂家应提供代用方案；

#16.厂家应提三年整机质保，氮气分离膜提供不少于10年维保或相应的代替方案，在此期间的维护保养和维修不应再产生额外的维修费、配件费及人工费用。