技术要求

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所经过科研任务需求分析和产品技术参数比对，检测平台对射频辐射抗扰度测试系统的核心组成部分----功率放大器具有更高的要求，需要在设计结构、技术成熟度、功率转换效率、对驻波的承受能力等方面能够完全满足新标准的要求，而且设备需要使用独立的单台功率放大器来覆盖整个1-6GHz频段的测试要求，尽量减少测试系统间的连接线缆、射频切换开关等辅助设备；另外，由于试验验证需要在用户现场做测试，能覆盖整个频段的单台主机，无论在试验验证还是外出测试，线缆连接简单方便，保证使用过程中稳定可靠，以及较高的测试效率。

| 一、总体要求 |
| --- |
| 1.1本次采购货物，将用于采购人已有的3米法半电波暗室中，拟与采购人现有测试场地、仪器设备和测试软件（如电波暗室、信号发生器、功率探头和功率计、抗扰度测试天线、电场探头、射频切换开关、自动化测试控制软件等）配合使用，实现IEC 61000-4-3国际标准和GB/T 17626.3中国最新标准中要求的射频辐射抗扰度测试项目，以及ISO 11452-2汽车零部件射频辐射抗扰度测试项目，投标人所投货物应能满足标准中规定的最高测试等级要求。 |
| 1.2无论投标人所投货物技术规格如何，均需保证在3米测试距离的1.5米*1.5米均匀场区域，在80MHz-6GHz全频段范围内能达到54V/m的连续波校准电平。测试电平为30V/m@1kHz80%AM调制时，功率放大器应工作在线性放大的区域，整套系统的谐波满足测试标准要求。 |
| 1.3无论投标人所投货物技术规格如何，均需保证在1米测试距离，80MHz-6GHz全频段范围内能达到200V/m的连续波校准电平。功率放大器应工作在线性放大的区域，整套系统的谐波满足测试标准要求。 |
| 二、功率放大器设备具体参数要求： |
| 序号 | 名称 | 具体参数要求 | 单位及数量 |
| 1 | 功率放大器（80M～1000M） | ★频率范围：80MHz-1000MHz； ★典型输出功率：≥1200W； *固态功率放大器； *P1dB功率；≥900W； *P1dB谐波：≤-15dBc； 典型增益：≥62dB； 增益平坦度：≤正负3.5dB； 最大输入功率（无损坏）：≥+15dBm； 输出阻抗：50欧姆； 输出驻波比；≥2:1； 输入驻波比：≥2:1； 杂散：≤-80dBc； 系统带有安全互锁； 面板有前向功率和反向功率显示柱； 射频输入端接口：N型头； 射频输出端接口：7/16母头； ★系统可拆分为四台频率范围在80MHz-1GHz且典型功率为300W可独立运行的射频功率放大器； *自带前向功率和反向功率采样口； 自带GPIB,RS232,USB和以太网控制端口。 | 1台 |
| 2 | 功率放大器（1G～6G） | ★频率范围：1GHz-6GHz； ★典型输出功率：≥200W； *固态功率放大器； *P1dB功率；≥150W； *P1dB谐波：≤-15dBc； 典型增益：≥53dB； 输出阻抗：50欧姆； 输出驻波比；≥2.5:1； 输入驻波比：≥2:1； 杂散：≤-60dBc； 系统带有安全互锁； 面板有前向功率和反向功率显示柱； 射频输入端接口：N型头； 射频输出端接口：N型头； ★本地或程控增益控制：≥30dB范围； *自带前向功率和反向功率采样口； 自带GPIB,RS232控制端口。 | 1台 |
| 三、安装方式及工作环境 |
| 3.1安装方式：现场安装，并提供安装程序及手册。 |
| 3.2工作环境：操作：设备应满足检验检测要求，并可长期、稳定运行。 |
| 四、验收标准和验收程序 |
| 4.1提供的设备均按总体要求和技术参数进行验收； ★4.2 投标人需提供书面承诺,承诺其如若中标,可按采购人要求提供由有资质的计量单位出具的校准报告； |
| 4.3交货验收地点：北京市广安门外大街甲397号机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
| 五、技术服务要求 |
| 5.1交货时间：设备应在合同签订后120天内运到上述采购人交货验收地点或采购人指定地点（即项目现场）。 |
| 5.2安装调试完成后，投标人应为设备提供不少于3年的免费质保期。在免费质保期内，免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏；免费质保期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由采购人人为因素造成的设备损坏，投标人维修或提供的配件均按成本计价。 |
| 5.3设备出厂前，投标人应在制造商厂内进行运转调试，经过各项性能测试合格后，出具出厂检验报告；交货时，投标人配合完成设备验收。 |
| 5.4投标人应对采购人的技术、操作、维修人员进行技术培训。 |
| 5.5在免费质保期内提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，2小时内为采购人提出解决问题的建议；在接到报修通知后，电话咨询不能解决的，应承诺在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。 |
| 5.6免费质保期过后，投标人应提供技术支持及维修服务。 |