# 第六章 	货物需求一览表及技术规格

第一部分    货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 核心产品 | 数量（台/套） | 是否允许进口 | 设备最高限价（万元） | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 超速离心机、实时荧光定量PCR仪 | 1 | 是 | 44.96 | 超速离心机：电源 AC 220V±10%，50Hz±2%； |
|  | 大容量低温离心机 |  | 1 | 是 | 34.95 |  |
|  | 实时荧光定量PCR仪 |  | 1 | 是 | 60 |  |
|  | 超声波破碎仪 |  | 1 | 是 | 3.2 |  |
| 2 | 医用低温冰箱（-20℃-30℃） | 零下80度超低温冰箱 | 1 | 否 | 1.6 | -80℃超低温冰箱 |
|  | 零下80度超低温冰箱 |  | 1 | 是 | 9.3 |  |
| 3 | 流式细胞仪 | 流式细胞仪 | 1 | 是 | 49 | 双激光系统平台：蓝色固态激光器波长488nm±5nm，红色固态激光器波长640nm±5nm； |
| 4 | 可穿戴生理采集器 | 可穿戴生理采集器 | 1 | 否 | 28 | 采集用智能核心硬件：2个，包含肌电信号采集、心电信号和呼吸信号采集、加速度采集等功能。 |

第二部分   技术规格及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

5. 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 、名称

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口 | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 1 | 是 | 44.96 |
|  | 大容量低温离心机 | 1 | 是 | 34.95 |
|  | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 是 | 60 |
|  | 超声波破碎仪 | 1 | 是 | 3.2 |
| 2 | 医用低温冰箱（-20℃-30℃） | 1 | 否 | 1.6 |
|  | 零下80度超低温冰箱 | 1 | 是 | 9.3 |
| 3 | 流式细胞仪 | 1 | 是 | 49 |
| 4 | 可穿戴生理采集器 | 1 | 否 | 28 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：按合同要求

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后7天内将这些资料免费寄给采购人。

3. 投标人应在保证在接到采购人通知的7天内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期：自验收合格之日起不少于24个月。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1. 标注★的指标为必须满足的指标，一条不满足将导致其投标被否决；标注*的为重要的技术指标，一条不满足将在第七章评标方法和标准“对招标文件技术规格要求的响应程度”中扣除相应分值。

2.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

3. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

5. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

### 第1包：实时荧光定量PCR仪等

- 货物名称、数量

离心机PCR仪及超声破碎仪：1套

- 主要配置：

2.1超速离心机：1台

2.1.1 超速离心机主机：1台

2.1.2 5ml角转头：1个

2.1.3 角转头专用离心管：100只

2.1.4 17ml水平转头：1个

2.1.5 水平转头专用离心管：50支

2.2大容量低温离心机：1台

2.2.1 离心机主机：1台

2.2.2 碳纤维角转头（6*250ml）：1个

2.2.3 碳纤维角转头（8*39ml）：1个

2.2.4 39ml离心瓶：8个

2.3实时荧光定量PCR仪：1台

2.3.1 实时荧光定量PCR仪：1台

2.3.2 移动工作站：1台

2.3.3 分析软件：1套

2.3.4 主机安装验证试剂盒：1套

2.4超声波破碎仪：1台

2.4.1 超声波破碎仪主机（含样品仓）：1台

2.4.2 6mm超声波探头：1个

2.4.3 2mm超声波探头：1个

- 备品备件的要求：

3.1 质保期内免费更换。

3.2 供应商保证仪器设备正常运转所需的易损件及备品备件供应。

- 使用条件

4.1超速离心机：电源 AC 220V±10%，50Hz±2%；

4.2大容量低温离心机：电源 AC 220V±10%，50Hz±2%；

4.3实时荧光定量PCR仪：

4.3.1环境温度：15～25℃；工作湿度：20％－80％；

4.3.2电源：AC 220V±10%，50Hz±2%；

4.4超声波破碎仪：电源 AC 220V±10%，50Hz±2%；

- 其他特定条件

实时荧光定量PCR仪要求具备医疗器械注册证。

- 测试与验收

6.1卖方负责设备的包装和运输。包装必需坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

6.2保证到货产品全新完好。

6.3验收时的试件、工装、检具等全部由供方提供。

6.4验收在买方所在地现场进行，验收合格后才能正式交给买方。

6.5按原厂技术标准及合同要求进行验收。

6.6设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

6.7如对验收标准和条件有异议，应于投入使用前提出。

- 培训

7.1设备到货后，由厂家到现场进行免费安装、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

7.2安装和调试的费用已包括在货物价格内。

7.3安装调试所需专用的工具由供方自备。

- 质量保证期及售后服务

8.1超速离心机：驱动部分十年无比例保修；1.5ml角转头部分提供15年质保，整机其他部分提供2年质保。

8.2大容量低温离心机：配置的碳纤维角转头需提供15年保修。整机提供2年质保，质量保证期内免费上门维修。

8.3实时荧光定量PCR仪：整机质量保修不少于2年，质保期内维修免费，使用现场安装调试免费，所供型号产品下线后，继续提供不短于5年的零配件供应。

8.4超声波破碎仪：安装验收合格后2年。

- 技术规格要求

9.1超速离心机

*9.1.1最高转速：≥80,000rpm；

9.1.2转速控制精度：≤±2rpm；

9.1.3最大离心力：≥546,000xg；

9.1.4温度设定范围：0～40℃，调节步长≤1℃；

9.1.5温度控制精度：±0.5℃以内；

9.1.6驱动部分十年无比例保修；

9.1.7真空密封变频电机驱动系统：直接驱动，无皮带带动，无碳刷；

9.1.8具备非接触式的不平衡检测及保护功能，每个转头在不同转速时的振幅都储存资料库中；

9.1.9微处理器控制，可设定运行条件和运行参数，具有自动诊断功能；

9.1.10具有转头寿命自动管理及自动延长功能；

9.1.11液晶屏幕可显示速度，、时间，、温度，、加速度，、转头、转头资料以及离心机状况；

9.1.12可目视样品平衡，驱动系统可承±5mm样品液面差距；

9.1.13具有超速保护功能；

9.1.14无氟半导体制冷系统；

9.1.15机器正常工作时正前方1米处工作噪音≤535dB；

9.1.16操作台面高度：≥850mm；

9.1.17真空系统：油回转真空泵（有脱水功能）和油扩散泵，真空度≤0.7 Pa；

9.1.18具备用户锁功能；

*9.1.19具有转头自锁系统，无需手动固定；

*9.1.20 24×1.5ml转头：碳纤维材质，最大转速≥50,000rpm，离心力≥280,000*g,；

*9.1.21 6×17ml水平转头：最大转速≥30,000rpm，离心力≥166,000*g；

9.1.22顶挂式设计，从顶部插入吊篮；

9.1.23具备到速计时功能。

9.2大容量低温离心机

9.2.1主机最高转速：≥29000rpm，最大离心力：≥100000×g；

9.2.2主机最大容量（角转头）：≥6×1000mL；

*9.2.3温度设定范围：-20℃至+40℃，温度精度≤±2℃；最高转速下可保持4℃离心；

9.2.4加减速控制：≥9级加速，≥10级减速；

9.2.5转头锁定系统：卡扣式转载转头，具有转头自锁功能；

9.2.6控温系统：具有预冷系统，无氟制冷；

*9.2.7碳纤维角转头：总容量≥6*250ml，最高转速≥14000rpm，最大离心力≥30200*g；

9.2.8 碳纤维角转头：总容量≥8*39ml，最高转速≥50,000rpm，最大离心力≥266,000*g；

*9.2.9生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书；

9.2.10控制系统：采用微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可设定运行条件和运行参数；触摸屏式操作面板；

9.2.11驱动系统：采用无碳刷电机直接驱动，无须齿轮变速装置和皮带传动系统；

9.2.12安全系统：具有瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能；

9.2.13工作噪音：机器正常工作时正前方1米处工作噪音≤535db。

9.3实时荧光定量PCR仪

9.3.1热循环系统：珀耳帖效应系统，96孔模块；

*9.3.2数码温控模块：96孔模块≥3个独立数码温控区域，相邻区域之间温度设置最大可相差≥5℃；

9.3.3温控模块温度范围：10℃-94℃；

9.3.4温控模块最高升降温速率：≥6℃/秒；

9.3.5光学系统：采用白光半导体光源，工作寿命≥10000个小时；

*9.3.6荧光通道数：激发光通道≥4色，检测光通道≥4色，可自由组合

*9.3.7数据采集：96个反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；*9.3.8试剂耗材支持：国际标准的96孔反应板与光学盖膜、8连管与光学平盖、单管与光学平盖。完全开放平台，可使用第三方的各品牌试剂和耗材；

9.3.9被动参照染料：支持内参比荧光（ROX或其他染料）校正去除移液误差和管间差异，并可监控反应体系是否蒸发；同时软件支持无参比荧光设置进行实验；

9.3.10荧光染料：能同时检测并区分VIC绿色荧光和TAMRA橙色荧光；

9.3.11线性动态范围：≥10个数量级；

9.3.12检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

9.3.13分辨率：最低可分辨≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%；

9.3.14运行时间：30分钟内≥40循环的定量PCR反应；

9.3.15液晶触摸屏≥6吋，可查看实时荧光定量PCR实验；

9.3.16支持云端服务器，可以用任何电脑打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据；

9.3.17云端服务器支持≥10GB的免费存储空间；

9.3.18配备原厂专业的引物探针设计软件，可用于PCR引物、巢式PCR、多重PCR引物、RT-PCR引物和TaqMan探针的设计和自动测试，无需优化反应条件直接用于定量PCR实验；

9.3.19分析软件1套：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行；

*9.3.20具备荧光定量PCR的蛋白表达分析功能和二级分析软件；

9.3.21移动工作站：CPU i7或以上功能，≥2.80GHz；硬盘≥256G；内存≥4G；屏幕≥14吋；含定量PCR分析软件；

9.4超声波破碎仪

9.4.1设置控制时间和振幅，振幅调节范围：20%-100%；时间调节范围：1秒-10小时；

*9.4.2具有脉冲模式；

9.4.3液晶屏显示时间、功率和总能量；

9.4.4具有过载保护功能；

9.4.5 6mm超声头样品量：10-50ml

9.4.6 2mm超声头样品量：0.5-10ml

### 第2包：超低温冰箱等

- 货物名称、数量

-80℃超低温冰箱：1套

-20℃-30℃低温冰箱：1套

- 主要配置

2.1 -80℃超低温冰箱：1台

2.1.1内锁：1套

2.1.2电子锁（刷卡开锁，记录身份，权限分配）：1套

2.1.3冻存架及冻存盒（满配抽屉式冻存架及冻存盒）：1套

2.2 -20℃-30℃低温冰箱：1台

2.2.1冰箱主机：1台

2.2.2抽屉：6个

2.2.3去冰铲：1个

2.2.4温度记录仪：1个

- 备品备件的要求

3.1保修期内免费更换。

3.2保修期外保证至少8年正常运转所需的易损件及备品备件供应。

- 使用条件：

4.1电源：AC 220V±10%  50Hz±2%

4.2温度范围：10℃-30℃

- 其他特定条件

为保证采购产品的质量，要求-80℃超低温冰箱设备符合IEC60664标准的污染等级II。按防电击类型分类要求设备属于外部电源供电设备I类设备。电气安全性能执行GB4793.1。

- 测试与验收

6.1卖方负责设备的包装和运输。包装必需坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

6.2保证到货产品全新完好。

6.3验收时的试件、工装、检具等全部由供方提供。

6.4验收在买方所在地现场进行，验收合格后才能正式交给买方。

6.5按原厂技术标准及合同要求进行验收。

6.6设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

6.7如对验收标准和条件有异议，应于投入使用前提出。

- 培训（免费培训和付费培训）

7.1设备到货后，由厂家到现场进行免费安装、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

7.2安装和调试的费用已包括在货物价格内。

7.3安装调试所需专用的工具由供方自备。

7.4免费进行仪器操作使用培训，并提供与仪器相关的技术培训机会。

7.5培训时间和人数按需方要求进行，直到用户可熟练操作为止。

- 质量保证期及售后服务

8.1 -80℃超低温冰箱：测试试验合格后，整机质保≥5年。如需要维修，通知维修中心后2小时内响应，4小时内赶到现场。

8.2 -20℃-30℃低温冰箱：自验收合格之日，产品质量保证期≥3年；在质量保证期内设备发生故障，应免费提供售后维修和更换零件服务。

- 技术规格要求

9.1 -80℃超低温冰箱：

*9.1.1温度范围：-50℃~-86℃，调节步长≤0.1℃；

*9.1.2有效容积：≥700L；

9.1.3配有自动减压系统，可在保证高密封度的情况下，外门单手开关时间≤60秒；

9.1.4保温性能：停止制冷的情况下，冰箱能维持-60℃时间≥8小时；

*9.1.5配备高/低温报警、断电报警、远程报警、传感器异常自我诊断报警、压缩机保护功能等安全装置；

9.1.6冰箱温度波动±3℃以内，控温精度≤0.1℃；

9.1.7具有断电保护措施和延时开机功能；

*9.1.8配电子锁，可实现刷卡开锁，记录身份，权限分配，远程开锁等功能；

9.1.9外形尺寸：≤1100×900×2050mm，

9.1.10冻存架：SUS304不锈钢；

9.1.11配备全套的冻存架及冻存盒，可冻存2ml样本≥48000份，0.5ml样本≥67200份。

9.2 -20℃-30℃低温冰箱：

9.2.1整体结构：单门，锁扣+门锁；内部抽屉结构，抽屉带标识贴插槽；搁架式蒸发器；

9.2.2外部尺寸≤750*700*1850mm，内部尺寸≥500*400*1200mm；

*9.2.3六层保存层，总有效容积≥270L；

9.2.4发泡箱体保温层≥90mm；

*9.2.5温度范围：-10～-30℃可调，由微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示，显示分辨率≤0.1℃；温度均匀性±4度以内；

9.2.6使用环保制冷剂；

9.2.7可多重故障报警，包括高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警；

9.2.8具有声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警2种报警方式；

9.2.9材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质。

9.2.10噪音≤40dB；

9.2.11具备测试孔；

9.2.12温度记录仪：

9.2.12.1具备内置存储器，可持续保存记录≥7800条，记录可保持≥50天；配备外置存储U盘≥2G；

9.2.12.2 LED液晶显示屏；

9.2.12.3 T型热电偶传感器，温度误差≤0.1℃；

9.2.12.4温度测量范围：-200～+120℃，精度±1℃；

9.2.12.5具备后备电池；

9.2.12.6报警功能：LED屏幕闪烁报警、声音报警、手机短信报警；

9.2.12.7与电脑连接可在线实时查看设备温度，配套软件具备报表导出、图形、打印、对设备进行设置等功能。

### 第3包：流式细胞仪

- 货物名称、数量

流式细胞仪：1台

- 主要配置

2.1主机：1台

2.2分析软件：1套

2.3工作站：1套

2.4维护试剂套装：1套

- 备品备件的要求：

3.1保修期内免费更换。

3.2保修期外保证至少8年正常运转所需的易损件及备品备件供应。

3.3分析软件应开放，可以完成所有检测分析，所有软件负责及时、无限期免费升级。

- 使用条件

4.1相对湿度范围：20%-80%；

4.2环境温度范围：15-30℃；

4.3电源：AC 220V±10% 50Hz±2%。

- 其他特定条件：无。

- 测试与验收

6.1卖方负责设备的包装和运输。包装必需坚固，能适用远距离的海运、空运及气候的变化，并能适应中国境内铁路、公路运输。

6.2保证到货产品全新完好。

6.3验收时的试件、工装、检具、测试试剂等全部由供方提供。

6.4验收在买方所在地现场进行，验收合格后才能正式交给买方。

6.5按原厂技术标准及合同要求进行验收。

6.6设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

6.7如对验收标准和条件有异议，应于投入使用前提出。

- 培训（免费培训和付费培训）

7.1设备到货后，由厂家到现场进行免费安装、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

7.2安装和调试的费用已包括在货物价格内。

7.3安装调试所需专用的工具由供方自备。

7.4免费进行仪器操作使用培训，并提供与仪器相关的技术培训机会，仪器培训合格后出具培训证书。

7.5培训时间和人数按需方要求进行，直到用户可熟练操作为止。

- 质量保证期及售后服务

自安装验收合格之日，原厂质保不少于两年，保修期内所有硬件更换免费。原厂需有定点培训基地，及不少于10位技术支持专家，专业技术专家进行操作实验，直至运行正常。定期举行流式细胞技术培训，仪器培训合格后出具培训证书，终身技术服务。提供保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件、工具等。

- 技术规格要求

*9.1双激光系统平台：蓝色固态激光器波长488nm±5nm，红色固态激光器波长640nm±5nm；

9.2光电倍增管(PMT)探测器：探测器≥6个，至少包括前向角探测器和侧向角探测器各1个，荧光探测器4个；

*9.3 488nm激光器激发3个荧光通道，640nm激光器激发1个荧光通道，完成4色荧光6参数检测；

9.4交叉环抱十字形光路，光路全反射；

9.5液流系统：后置双蠕动泵驱动非加压液流系统，带液流控制；

9.6固定光路，无需对PMT检测器的电压进行调整；

9.7检测灵敏度：FITC75≤可溶性荧光分子，PE≤50可溶性荧光分子；

9.8有细胞绝对计数功能且无需使用绝对计数管；

9.9具备自动管路清洁功能；

9.10补偿功能：在线补偿和脱机补偿；

*9.11上样方式：后置双蠕动泵负压上样，上样管类型开放，可以用12*75mm，5ml，2ml，1.5ml，0.5ml，PCR管等实验室常见管型；

9.12样本获取速度：≥10,000个细胞/秒，单管最大上样量：≥100万个事件；

9.13最小样本体积：≤50ul；

9.14标准流速变化：14ul/min-66ul/min范围内≥3挡可选；

9.15动态范围：≥6个数量级；

9.16检测分辨率：CV≤3%（CEN）；

9.17信号处理：A/D数字转换≥24位；

*9.18样本流直径可调范围：5-40um；

9.19鞘液：无需商品化鞘液，可使用经0.2um过滤器过滤的超纯水；

9.20提供多参数蛋白因子分析软件；

*9.21具备微球质控和全自动仪器状态监控双质控系统；

9.22工作站：

9.22.1 CPU：i5或以上功能，≥3.2GHz

9.22.2 内存≥4G，硬盘≥500G

9.22.3 彩色监视器≥21吋

9.22.4 彩色激光图文输出设备

### 第4包：可穿戴生理采集器

- 货物名称：可穿戴运动生理采集器

数量：1套

- 主要配置

  - 传感器智能服装：男款5套，女款5套。

  - 采集用智能核心硬件：2个，包含肌电信号采集、心电信号和呼吸信号采集、加速度采集等功能。

  - 采集传输路由器：1个。

  - 肌电采集分析软件：1套。

- 备品备件的要求

智能服装、智能核心硬件、路由器均有充足备件。

- 使用条件

温度：0 - 40°C，湿度：10% - 80%。

- 测试与验收

  - 专业人员现场安装与调试产品，并对设备使用人员进行培训，培训以使用人员能够熟练操作为止；

  - 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容，并制作验收备忘录，签署验收意见；

  - 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购方所要求的参数要求，设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

  - 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作。

- 培训

对使用人员进行免费培训一次，保证使用人员正常使用设备。

- 质量保证期及售后服务

质保期不少于24个月，保修期自甲乙双方最终验收合格之日开始计算；服装按照贴身产品，在不影响第二次销售的前提下7天退换，15天换货；如果影响第二次销售如水洗、剪标等则不退换；若服装出现严重质量问题，则视情况更换。保修期自甲乙双方最终验收合格之日开始计算。

- 技术规格要求

  - 智能服装：

8.1.1集成肌电、心电、呼吸以及加速度信号采集于一体的服装系统

8.1.2服装内置≥30个传感器测点；

  - 肌电信号：

    - 织物电极，表面肌电信号采集≥27通道

    - 电极放置的主要肌群：上肢（肱二头肌、肱三头肌、腹外斜肌、背阔肌、斜方肌、三角肌、胸大肌，女士服装无胸大肌测点），下肢（股二头肌、股直肌、股内侧肌、臀大肌、胫骨前肌、腓肠肌）；

    - 分辨率：≥16bit；

    - 采样频率：≥1000Hz；

    - 滤波器：50Hz/60Hz；

    - 基础增益：≥12倍；

  - 心电信号和呼吸信号采集器

    - 织物电极，≥3通道

    - 分辨率：≥24bit；

    - 采集频率：≥250Hz；

    - 基础增益：≥6 倍；

  - 加速度传感器

    - 三轴加速度传感器，可采集三个方向的加速度信号

    - 分辨率：≥10bit；

    - 采集频率：≥25Hz；

    - 量程：±8g；

  - 电脑端采集分析软件

    - 记录分析肌电和单通道心电、呼吸等电生理信号；

    - 原始数据导出：ASCII，CSV等格式；

    - 信号处理算法：EMG信号整流算法，均值处理、绝对均值处理、积分肌电、均方根处理等时域算法；

    - EMG 滤波处理算法：FIR滤波处理算法；

    - 可生成肌肉活动顺序、左右侧对比等报告。