1.工作条件：

1.1 电源要求:220V (±10%)、50-60HZ

1.2 环境温度:16-30℃

1.3 湿度：20-80%

2.用途：免疫分析、淋巴细胞亚群分析；细胞周期分析、凋亡分析；感染分析、肿瘤细胞分析；多重细胞因子分析等

3.技术规格要求

3.1 激发系统：

3.1.1 激发光源：405nm紫色固态激光器、488nm蓝色固态激光器和640nm红色固态激光器，固定光路，空间立体激发

#3.1.2 激光塑形：自动的多棱镜塑形系统，光斑大小：9x65um椭圆形光斑

3.1.3 流动室规格：≥180x430μm

3.2 荧光收集和检测

3.2.1 光胶耦合物镜，数值孔径≥1.2，大面积收集发射荧光

3.2.2 每一激发激光对应一个独立检测单元，光胶耦合物镜自动分开汇集每一激光激发的发射荧光进入相对应检测单元，避免光谱交叉

#3.2.3 配备≥1个独立八角型全反射检测系统、≥2个独立三角型全反射检测系统

#3.2.4 光学检测系统内部采用全反射检测光路系统，荧光信号到达检测器只经过一个长通滤光片，信号能量损失最小

3.2.5检测系统依次优先检测易衰减的长波长信号

3.2.6 共计10个荧光检测器和2个散射光探测器

3.2.7荧光通道组合：405nm紫色激光器对应3个检测通道，滤光片包括450/50nm、 525/50nm、 605/40 nm；488nm蓝色激光器对应4个检测通道滤光片包括530/30nm、 575/25nm、695/40nm、780/60 nm； 640nm红色激光器对应3个检测通道，检测滤光片包括：670/30nm、712/21nm、780/60 nm。通道之间最低光谱交叉，滤光片带有智能芯片，直接插拔，自动识别

3.2.8荧光检测灵敏: FITC≤100MESF，PE≤50MESF；CFDA检测结果FITC≤5MESF，PE≤5MESF

#3.3 样本分析速率：≥32,000个细胞/秒

3.4 变异系数：全峰宽CV≤3%

#3.5 样本残留量≤ 0.2%

3.6 最小样本量：≤30ul，适合微量样本和稀有样本的检测

3.7 检测颗粒大小：0.5-50μm

3.8 数字信号处理：≥18bit动态范围，符合≥32bit浮点分辨率

3.9 脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,可区分多倍体细胞、粘连细胞

3.10 可溶性蛋白分析：具备多重可溶性蛋白分析功能，包括：细胞因子、炎症因子、趋化因子等；可达单管数十重分析，包括：多重定量及动力学分析；

#3.11 液流车：独立液流车，避免振动影响仪器主机光路和液流；自动控制所有压力、鞘液、清洗液等；鞘液桶20L，废液桶10L，清洗液桶5L，关机液桶5L。开关机自动清洗液路，正常状态鞘液消耗≤ 1.10 L/h，待机状态鞘液消耗≤ 1 mL/h

3.12 配置淋巴细胞亚群自动分析软件，无需手动设置，实现淋巴细胞亚群分型的全自动化

#3.13 支持≥35管全自动进样器，支持单管或者≥40管自由切换，具备振荡、混匀功能