# 招标公告

国信招标集团股份有限公司受中国特种设备检测研究院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国特检院2018年实验室仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中国特检院高温力学性能实验室仪器设备采购项目

项目编号：GXTC-18500005

采购人联系方式：

采购人：中国特种设备检测研究院

地址：北京市朝阳区和平街西苑2号

联系方式：王亚雄 ，010-59068103

代理机构联系方式：

代理机构：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

代理机构联系人：焦俊、李茂，010－87235133、87235123

代理机构地址：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）

一、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量（套） | 用途 | 简要技术要求 | 用户 单位 | 是否接受进口产品 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 机械式高温蠕变试验机 | 15 | 检测 | 试验力准确度：0.5% | 特检院 | 否 | 240 |

二、供应商（或投标人）的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力；

（2）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国；

（3）按本招标公告的规定获取招标文件；

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（6) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：240万元（人民币）

时间：2018年1月16日09:00至2018年1月23日16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）、http://aqsiq.infosyss.com

招标文件售价：￥800.0元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：现场购买（现场购买须提供加盖公章的营业执照副本复印件）及网上电子发售购买

四、投标截止时间：2018年2月6日13:30（北京时间）

五、开标时间：2018年2月6日13:30（北京时间）

六、开标地点：

北京市海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）。

七、其它补充事宜

1、公告期限：5个工作日

2、招标文件售价：800元，售后不退。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容/品目进行投标，不得拆分，不完整的投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。

4、招标文件采用现场购买及网上电子发售购买方式，若网上购买则：：

（1）有兴趣的投标人可登陆网址（http://aqsiq.infosyss.com），按照《操作指南》的程序完成投标人注册手续（免费），经复核后成为在册用户，然后登录系统浏览该项目相关包下产品的“技术指标”，已注册的投标商无需重新注册。如决定购买招标文件，请根据《操作指南》的指导完成标书款缴费及标书下载手续，并与招标机构进行确认。

（2）投标人可以电汇的形式支付标书款，在开标现场向国信招标集团股份有限公司索取标书款发票。

（3）现场购买的投标人务必尽快完成网上报名；网上报名的潜在投标人如需纸质招标文件，可以持标书款支付凭证，到国信招标集团股份有限公司北京第三分公司[北京海淀区四季青常青路5号院6号楼（鑫泰大厦院外铁轨旁）国信招标公司1层]领取纸质招标文件。

5、代理机构银行财务信息：

标书款、服务费账户：

开户名称：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京四季青支行

账  号：0200245309201124106

行   号：102100024537

投标保证金账户：

开户银行：招商银行世纪城支行

户    名：国信招标集团股份有限公司北京第三分公司

帐    号：110920865010201

行    号：308100005301

备注：以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、设备品目号及用途。

6、特别说明：

（1）为实现电子开标，本项目须采用电子投标专用软件制作《开标一览表》《投标分项报价表》及《技术需求逐条应答表》；

（2）相关软件操作问题可咨询010-68180298/68282210，联系人：李卫学。

7、详细技术要求见公告附件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；监狱企业视同小微企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）政府采购鼓励采购节能环保产品。

国信招标集团股份有限公司

2018年1月16日

附件：

机械式高温蠕变试验机

技术规格

| 序号 | 技术指标类型 | 条款号 | 招标文件技术指标内容(必填) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备名称 |
| 2 |  | 1.1 | 3T机械式蠕变试验机 |
| 3 |  | 2 | 功能 |
| 4 |  | 2.1 | 该设备采用机械式一级杠杆加载方式，拥有测定金属材料在长时间的恒高温和恒应力作用下，发生缓慢的塑性变形现象的功能。 |
| 5 |  | 3 | 用途 |
| 6 |  | 3.1 | 此设备用于各类金属及合金在一定的温度和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的蠕变性能和持久性能。 可满足以下标准： GB/T2039-2012 HB5151-1996 HB5150-1996 JJG276-2009 JJF 1298-2011 |
| 7 |  | 4 | 应用范围 |
| 8 |  | 4.1 | 用于测定金属材料在长时间的恒高温和恒应力作用下，发生缓慢的塑性变形现象。 |
| 9 |  | 5 | 工作条件 |
| 10 |  | 5.1 | 供电电源：三相五线制 |
| 11 |  | 5.2 | 供电电压：220V 380V |
| 12 |  | 5.3 | 工作环境： 温度 10-40℃ 湿度 20-80℅ 无腐蚀性气体 无振动 |
| 13 |  | 6 | 技术指标 |
| 14 |  | 6.1 | 主机形式：落地式 |
| 15 | * | 6.2 | 最大加载能力：30KN |
| 16 | * | 6.3 | 加载力准确度：0.5% |
| 17 |  | 6.4 | 加载力范围：（0.5-30）KN |
| 18 |  | 6.5 | 下拉杆行程≥200mm |
| 19 | * | 6.6 | 下拉杆控制方式：伺服电机 |
| 20 | * | 6.7 | 变形测量分辨率0.001mm |
| 21 | * | 6.8 | 变形测量误差±0.002mm |
| 22 | * | 6.9 | 变形测量量程≥30mm |
| 23 | # | 6.10 | 同轴度≤12% |
| 24 | # | 6.11 | 高温炉：对开式大气炉，不锈钢外壳，大直径电阻丝，炉丝封闭，三段电热丝加热、控制。 工作温度：300-1000℃ 均热带长度：≥120mm 炉壳表面温升：≤90℃ |
| 25 | # | 6.12 | 温度波动度：≤±3℃ |
| 26 | # | 6.13 | 温度梯度：≤3℃ |
| 27 | * | 6.14 | 夹具： 10mm直径，50mm标距蠕变试样夹具及导杆等配件1套，材料：高温合金 5mm直径，25mm标距蠕变试样夹具及导杆等配件1套，材料：高温合金 3mm厚，15mm宽，50mm标距蠕变试样夹具及导杆等配件1套，材料：高温合金 |
| 28 | * | 6.15 | 控制系统： 1.CPU模块主控制器； 2.负载电源 PM 70W，120/230 V AC，24 V DC，3 A； 3.伺服控制模块； 4.伺服驱动模块； 5.伺服电机（绝对值编码器）； 6.可控硅，每台3只，额定电流在25A以上，有配套稳压元器件。 |
| 29 | # | 6.16 | 采用贵金属温度测量传感器，拥有在800℃至1000℃稳定工作10000小时以上的能力，金属长度不小于0.6m，直径不低于0.5mm，允差±1℃。每台3只。 |
| 30 | # | 6.17 | 杠杆调平系统要拥有光电开关传感器，用于调平控制。 |
| 31 | # | 6.18 | 变形测量是采用进口光栅尺形式测量获得位移，量程不应低于30mm，系统精度±3μm，每台两只。 |
| 32 | # | 6.19 | 采用PLC控制可控硅移相触发方式控温。可控硅需做防浪涌保护，额定电压在1000V以上，额定电流需要保证实际输出电流的1倍以上，延长大气炉寿命。 |
| 33 | * | 6.20 | 软件可实时记录负荷、温度与变形数据、曲线，具有数据存储、整理、回归处理、外推计算、绘制试验曲线。试验数据可导入Excel文档进行处理。具有断点恢复，曲线自动刷新，故障自诊断功能。 |
| 34 | # | 6.21 | 系统采用单独的大显示屏数据采集器，可独立于上位机记录温度、信息。 |
| 35 | # | 6.22 | 拥有远程视频监测系统，可通过网络异地实时监控系统与试验机的工作情况。 |
| 36 | * | 6.23 | 整套系统需配备计量校准专用夹具。 |
| 37 | * | 6.24 | 机械部分、电气控制系统和软件系统必须连续无故障工作超过10000小时。应在标书中对各系统的可靠性设计加以说明。 |
| 38 |  | 6.25 | 配备单独的上位机控制，采用高性能工控机作为系统的上位机，需配备刻录光驱，CPU性能不低于双核2.8G，内存2G，硬盘1T。每套上位机拥有不低于2台显示器，可分屏同时显示所有试验机的实时温度、位移及其他实验信息。 |
| 39 | * | 6.26 | 采用0.1级高精度PLC控温方式，人工智能控制,控制精度高。 |
| 40 | # | 6.27 | 控制机与加载设备的通讯方式为TCP/IP通讯协议，需要保证在40米距离内可稳定传输数据。 |
| 41 |  | 6.28 | 控制机与温控柜通讯采用TCP/IP通讯协议，需要保证在40米距离内可稳定传输数据。 |
| 42 | # | 6.29 | 具有手动调节和自动调节功能，意外停电时自动调节功能和UPS能够持续工作超过1小时为试样保载或者卸载，从而有效地保护试样和设备的安全。也具备手动调节功能，可手动卸载试样。 |
| 43 |  | 6.30 | 具有高可靠性的PLC控制核心，主机操作、调平系统、加载系统、温控系统及变形测量系统均以PLC为核心，操作方便，保证稳定性和可靠性。 |
| 44 |  | 6.31 | 变形测量采用光栅进行测量，量程要求30mm，需保证设备长时试验变形测量的准确和稳定。该变形位移测量控制系统下的海德汉变形测量传感器光栅及夹具有重复调节和累加功能。 |
| 45 |  | 6.32 | 上位机软件可实时记录负荷、温度与变形数据 、曲线，具有数据存储、整理、回归处理、外推计算、绘制试验曲线。试验数据可导入Excel 文档进行处理。具有断点恢复，曲线自动刷新，故障自诊断功能。 |
| 46 |  | 6.33 | 设备的安全防护功能包括：温度超限报警、变形超量程报警、拉杆行程限位报警等多种故障报警；并且具有数据适时远程传送，试样断裂、结束和故障远程短信报警功能。 |
| 47 |  | 6.34 | 具有高度的自动化水平，在设定好试验参数、安装好试样、砝码后，设备可以根据设定参数自动进行加温、保温、加载、数据记录等工作；结束后，自动切断加热电源，进行降温、卸载、停止数据记录等操作，不需要人工干预。 |
| 48 | * | 6.35 | 主机机组需整体配备防震散力架，散力架高度≥100mm，散力架施加给地面的力≤500kg/m2，每台主机间散力架表面铺设2mm厚钢板，散力架主体结构采用槽钢等级≥10#。同时配备手推车上下坡面。 |
| 49 | * | 6.36 | 设备走线需铺设线槽。 |
| 50 |  | 7 | 技术资料 |
| 51 |  | 7.1 | 使用说明书，包括用户操作手册、维修手册及相关图纸等。 |
| 52 |  | 7.2 | 产品合格证、操作维护说明书等。 |
| 53 |  | 7.3 | 装箱清单。 |
| 54 |  | 8 | 技术服务 |
| 55 |  | 8.1 | 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。 |
| 56 |  | 8.2 | 技术培训要求 |
| 57 |  | 8.2.1 | 安装验收期间，在用户所在地对用户进行2日仪器操作和日常维护的现场培训。 |
| 58 | * | 8.3 | 质保期：质保期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全部设备系统的免费保修。 |
| 59 |  | 8.4 | 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务，并在投标文件中说明指定维保代理人的情况。 |
| 60 |  | 8.5 | 售后服务要求 |
| 61 |  | 8.5.1 | 保修期后的服务:中标商有义务在过保修期后继续对设备提供终身的维修服务和技术支持。 |
| 62 |  | 9 | 包装和运输：卖方负责设备的包装，包装箱必须坚固，并做到防潮、密封，防水、防火、防锈和防震，并防止因运输而发生损坏，适于海、陆、空运输。包装材料必须符合中国进口动植物检验检疫的有关规定。 |
| 63 | * | 10 | 交货期限订：订金收到后150天内 |
| 64 | * | 11 | 交货地点：用户指定地点 |

配置清单

机械式高温蠕变试验机

| 序号 | 配置清单内容 |
| --- | --- |
| 1 | UPS及可提供持续工作1小时工作的电池组1套。 |
| 2 | 砝码缓冲装置，每台试验机1套。 |
| 3 | 大气炉，每台试验机1套。 |
| 4 | 自动调平系统：光电开关、接近开关，每台试验机1套。 |
| 5 | 杠杆：刀刃刀承结构，每台试验机1套。 |
| 6 | 电动砝码托盘加载系统结构，每台试验机1套。 |
| 7 | PLC控制核心，每台试验机1套。 |
| 8 | 测温传感器，每台试验机3套。 |
| 9 | TCP/IP通讯协议及相关配件，每台试验机1套。 |
| 10 | 控制机与温控柜通讯的485通讯协议及相关配件，每台试验机1套。 |
| 11 | 通讯系统配备高稳定性能交换机，每套试验系统1套。 |
| 12 | 温控柜的防尘配件及通风散热系统，每台通风柜1套。 |
| 13 | 温度补偿模块及配套恒温系统1套。 |
| 14 | 高性能工控机，需配备刻录光驱，CPU性能不低于双核2.8G，内存2G，硬盘1T。拥有不低于2台显示器。 |
| 15 | 光栅位移传感器，每台试验机2套。 |
| 16 | PLC控制系统及相关配件，每台试验机1套。 |
| 17 | 2套不同尺寸试样夹具及导杆等配件，每台试验机1套。 |
| 18 | 可控硅及相关稳压设备，每台试验机3套。 |
| 19 | PLC控制系统及相关配件，每台试验机1套。 |
| 20 | 不同尺寸试样夹具及相关配件，每台试验机1套。 |
| 21 | 1KW伺服电机，每台试验机1套。 |
| 22 | 视屏远程监控系统及配件1套。 |
| 23 | 短信报警系统及配件1套。 |
| 24 | 计量校准专用夹具1套。 |

验收标准：验收依据以合同文本和招标的承诺函为准。