第1包  离心机和显微镜

1 设备名称：

离心机和显微镜

2 数量：

# 1批

3 设备用途说明：

小型冷冻离心机主要用于分子实验DNA，RNA，蛋白等提取离心；常温和冷冻大型离心机主要用于离心收集细胞；倒置相差显微镜主要用于放在细胞房，对培养的细胞进行生长状态观察。

4 技术要求及参数

详见：技术性能指标表

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桌面冷冻离心机 | 台 | 2 |
| 1 | 主机 | 台 | 2 |
| 2 | 气密性固定角转24x1.5/2.0ml | 个 | 2 |
| 3 | 电源线及说明书 | 套 | 2 |
| 二 | 常温离心机 | 台 | 1 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 水平转子，含4x750ml 圆形吊篮和15/50 ml 锥形离心管适配器 | 个 | 1 |
| 3 | 深孔板吊篮适配器 | 套 | 1 |
| 5 | 流式管适配器 | 套 | 1 |
| 6 | 电源线及说明书 | 套 | 1 |
| 三 | 大型冷冻离心机（核心产品） | 台 | 1 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 通用水平转子，含通用吊篮和5mL/15mL/50mL锥形管以及工作板的通用适配器 | 个 | 1 |
| 3 | 流式管适配器 | 套 | 1 |
| 4 | 电源线及说明书 | 套 | 1 |
| 四 | 普通倒置相差显微镜 | 台 | 1 |
| 1 | 双目显微镜主机 | 台 | 1 |
| 2 | 4X，10X，20X，40X相差物镜 | 套 | 1 |
| 3 | 聚光镜 | 个 | 1 |
| 4 | 相差环插件 | 个 | 1 |
| 5 | 相差环 | 个 | 1 |
| 6 | LED照明 | 个 | 1 |
| 7 | 电源线及说明书 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的两个月内交货

- 到货口岸及交货地点：

广州机场/用户指定项目现场

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1、小型冷冻离心机 | 应用范围和要求 | 小型冷冻离心机主要用于分子实验DNA，RNA，蛋白等提取离心 |
|  | 性能指标 | 1.最高转速：≥15,000rpm，最大相对离心力≥21,130g； |
|  |  | 2.加速至最高转速的时间: 15秒，从最高转速减速的时间: 16秒； |
|  |  | 3.标配气密性固定角转FA-45-24-11, 24x1.5/2.0ml |
|  |  | 4.具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置 |
|  |  | 5.#离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟。 |
|  |  | 6.具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时 |
|  |  | 7.可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能 |
|  |  | 8.rpm/rcf设置可以相互转换，转子和适配器可以整体高压灭菌 |
|  |  | 9.#定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性 |
|  |  | 10.SOFT 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 |
|  |  | 11.#旋钮式和按键式两款机型可供选择 |
| 2、常温离心机 | 应用范围和要求 | 常温离心机主要用于常温状态下离心收集细胞，要求适用于多种管子和细胞培养板离心。 |
|  | 性能指标 | 1.最大相对离心力（角转子）：20,800 × g（14,000 rpm） |
|  |  | 2.#最大转子容量：4×750 mL （水平转子）、56x15mL，28x50L |
|  |  | 3.离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增； |
|  |  | 4.具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全 |
|  |  | 5.可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序 |
|  |  | 6.铝合金材质转子，导热性好，保护温度敏感性样品。 |
|  |  | 7.“Soft” 软加速/ 减速功能，可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬 |
|  |  | 8.转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） |
|  |  | 9.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性 |
|  |  | 10.*通用吊篮，可以混合装载2个工作板吊篮和2个圆形吊篮 |
|  |  | 11.可配气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证，可高温高压灭菌 |
|  |  | 12.配置S-4-104水平转子，4x750ml 圆形吊篮和15/50 ml 锥形离心管适配器，深孔板吊篮适配器，流式管适配器 |
| 3、大型冷冻离心机 | 应用范围和要求 | 大型冷冻离心机主要用于低温状态下离心收集细胞，保持细胞内蛋白不受高温影响，要求适用于多种管子和细胞培养板离心。 |
|  | 性能指标 | 1. 最大容量：4 x1000 mL，68x15mL，36x50mL，4xDWP板 |
|  |  | 2. 最大相对离心力：角转子22,132 x g (14,000 rpm)，水平转子4,347 x g(4,500rpm） |
|  |  | 3. 温控范围：-11 °C to 40 °C，转子在最高转速下，仍可以保持4 °C |
|  |  | 4. 转速范围：100 rpm – 14000 rpm (10 rpm 调整精度) |
|  |  | 5. 自动转子识别和自动转子失衡检测功能，离心更安全 |
|  |  | 6. 转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） |
|  |  | 7. 定速计时功能，达到设定转速后开始计时，离心计时10 s to 99 小时 59 分钟，可连续离心 |
|  |  | 8. *FastTemp pro功能可以在设置的日期和时间自动预冷 |
|  |  | 9. #ECO自动待机功能，8小时（可调节）无使用后自动停止压缩机工作，节约能耗，延长压缩机使用寿命 |
|  |  | 10. 10 档可调的软加速和软刹车功能，防止样品重悬 |
|  |  | 11. 单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 |
|  |  | 12. *动态压缩机控制技术，降低振动，保护样品 |
|  |  | 13. 最高转速运行时噪音水平低 < 53 db(A) |
|  |  | 14. *通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，具备通用组合适配器，一个适配器可实现多种离心耗材的离心 |
|  |  | 15. 可配气密性转子，由英国Porton Down 的独立的第三方检验机构Health Protection Agency (HPA)进行测试并认证，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准 |
|  |  | 16. 配置S-4xUniversal 通用水平转子、通用吊篮和适5mL/15mL/50mL锥形管以及工作板的通用适配器，流式管适配器 |
| 4、倒置相差显微镜 | 应用范围和要求 | 倒置相差显微镜主要用于放在细胞房，对培养的细胞进行生长状态观察。要求配置4X,10X,20X,40X相差物镜 |
|  | 性能指标 | 1、光学系统：ICS无限远光学系统。 |
|  |  | 2、调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程每转45.0mm，微调每转0.5mm。 |
|  |  | 3、 双目镜筒，瞳距48-75mm，眼点高度由桌面向上360-397mm，水平倾角45度，视场数20mm； |
|  |  | 4、 配备4×、10×、20×、40×无限远颜色校正系统物镜，长工作距离相差物镜。 |
|  |  | #5、模块化照明系统：可选6V 30W卤素灯光源及长寿命LED白光光源. |
|  |  | 6、万能相差环PH1可用于所有物镜(10X,20X,40X), 相差滑板: 可对中相位插片(PH1,PH0,中空位). |
|  |  | 7、固定式机械载物台200X239 mm。 |
|  |  | 8、具有物镜指示标记，方便知道当前的放大倍数。 |
|  |  | 9、超长工作距离聚光镜(a=73mm),数值孔径不小于0.3； |
|  |  | *10、照明系统具备自动关闭功能,照明灯可以设置在打开15min后自动关闭，载物台前端两侧均有光源唤醒按钮。 |
|  |  | 11、目镜、物镜、聚光镜都进行防霉处理，在湿热的环境中工作也不受影响。 |
|  |  | 12、符合CE,UL,CSA,IvD,DIN EN 61010-1(IEC 61010-1),ISO 9001等认证标准。 |
| 5 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 6 | 其他要求 | 无 |

第2包 荧光定量PCR仪及快速梯度PCR仪

1 设备名称：

荧光定量PCR仪及快速梯度PCR仪

2 数量：

# 各1套

3 设备用途说明：

实时荧光定量PCR仪作为分子生物学实验室的必要的工具，它可以广泛应用于基因表达水平分析（绝对定量与相对定量），分子诊断，病源体定量分析，SNP基因型分析等。荧光定量PCR常用来研究发病机制、估计病毒的负荷量、监测临床治疗进展或用于诊断遗传缺陷等。通过对靶基因量的检测，将其与疾病的临床表现、临床分型以及各种标志酶的值联系起来，为疾病的诊断和药物疗效监测提供科学的依据。因此，引入荧光定量PCR仪能有效节省实验时间，为开展高质量的科研课题提供基础。

具有动态温度梯度功能的快速梯度PCR仪可用于体外核酸片段扩增。

4 技术要求及参数

详见：技术性能指标表

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 荧光定量PCR仪 | 套 | 1 |
| 1 | 梯度荧光定量PCR仪 | 台 | 1 |
| 2 | 控制分析软件 | 套 | 1 |
| 3 | qbase 数据管理软件激活码 | 个 | 1 |
| 二 | 快速梯度PCR仪 | 套 | 1 |
| 1 | 快速梯度PCR仪 | 台 | 1 |
| 2 | 单管支持架 | 个 | 1 |
| 3 | 操作手册 | 份 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的2个月内交货

- 到货口岸及交货地点：

广州机场/用户指定项目现场

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域 |
| 2 | 性能指标 | 荧光定量PCR仪 |
|  |  | 1.样品容量：96x0.2ml，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 |
|  |  | #2.反应体系：1-50µl |
|  |  | 3.加热/冷却技术（温控方式）：半导体 |
|  |  | *4.最高升温速率：≥5℃/s,最高降温速率：≥5℃/s |
|  |  | 5.控温温度范围：0－100℃ |
|  |  | 6.控温准确性：≤±0.2℃(90℃) |
|  |  | #7.带温度梯度功能，一次实验可同时运行不少于8个不同的温度点 |
|  |  | 8.温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围:1－24℃ |
|  |  | 9.半导体加热模块具有“O型圈“保护：防止形成冷凝水对半导体的腐蚀,从而提高半导体使用寿命 |
|  |  | #10.每孔可同时检测5个目标因子；并有专门独立的一个FRET通道 |
|  |  | *11.激发光源：6个带不同滤光片的长寿命LED灯,可特异、高效的激发不同激发波段的荧光分子 |
|  |  | 12.检测器：6个带不同滤光片的光敏二极管，特异检测不同激发波段的荧光分子 |
|  |  | 13.激发/发射波长范围：450－730nm |
|  |  | 14.检测灵敏度：可检测一个拷贝的人类基因组基因 |
|  |  | #15.线性范围：≥10个数量级 |
|  |  | 16.多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行5个检测通道 |
|  |  | 17.可以使用QuickPlate功能，在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息,从而节约时间。 |
|  |  | 18.数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、ΔCT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能 |
|  |  | #19.标配有第三方qBASE数据分析软件密匙，方便不同仪器间数据整合分析。 |
|  |  | 20.数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印；也可拷贝后另存为Word,Excel或Powerpoint文件格式；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF |
|  |  | 21.程序自动编辑，仅需输入Tm值及运行方式即可进行快捷的编辑程序 |
|  |  | 22.e-mail发送实验数据，实验结束后可自动发送实验结果至指定邮箱。 |
|  |  | #23.为保证数据安全仪器能实时保存100份定量原始数据文件，同时仪器也能脱离电脑运行 |
|  |  | 24.带有8.5英寸的彩色触摸屏,无需按钮，可直接手触式控制，运行时同时能在彩屏上查看扩增曲线或融解曲线等 |
|  |  | 25.可选配高分辨融解曲线软件（HRM法）对扩增产物进行SNP或甲基化程度分析 |
|  |  | 26.可选配中文操作软件，适合国人的语言使用习惯 |
|  |  | 二、快速梯度PCR仪 |
|  |  | 1.反应模块：“蜂巢式”96孔快速反应模块 |
|  |  | #2.可选更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml梯度深槽模块、48/48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等 |
|  |  | #3.带有不小于8.5英寸的彩色触摸屏,无需按钮，可直接手触式控制 |
|  |  | 4.反应体系：1-50µl |
|  |  | 5.加热/冷却技术（温控方式）：半导体 |
|  |  | #6.最高升温和降温速率为：≥5℃/s |
|  |  | 7.热盖温度：可调，最高可至105℃ |
|  |  | 8.控温温度范围：0－100℃ |
|  |  | #9.控温准确性：≤±0.2℃,90℃时 |
|  |  | 10.均一性：≤±0.4℃(10秒内达到90℃) |
|  |  | #11.带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度，可用于快速优化实验条件。 |
|  |  | 12.温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围:1－24℃ |
|  |  | 13.温度梯度控温准确性：≤±0.2℃ |
|  |  | 14.温度梯度控温均一性：≤±0.4℃(10秒内达到90℃) |
|  |  | 15.半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路。提高半导体使用寿命 |
|  |  | 16．热盖高度可调节，最大限度的满足不同高度和不同规格的耗材使用 |
|  |  | 17带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序 |
|  |  | #18接口：5个USBA型接口，1个USBB型接口，可外接鼠标控制 |
|  |  | 三、其他配置 |
|  |  | 荧光定量PCR仪配置高性能台式计算机 Windows 10操作系统，内存8G，500G以上硬盘，不小于21英寸液晶显示器。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 无 |