项目需求

一标段：农业生物技术平台建设项目-生物中心设备

★号条款必需满足条款，有一条不满足则废标，整个标段非★号条款三条不满足则废标。

| 序号 | 名称 | 数量及单位 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱 | 2台 | 1.总体积215L：冷藏室容积114L，冷冻室容积58L，变温室容积33L； 2.方式机械温控：制冷方式直冷，制冷能力3.5kg/24h； 3.类型ST-SN-N，能效等级1级； 4.屏：LED显示屏，噪声值38db； 5.制冷剂：R600a 6.尺寸：≥580×560×1739mm；产品重量≥60kg。 |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | 1台 | 1.容积：≥70 L； 2.环境条件：温度5～30℃，相对最高湿度80%，海拔高度至2000m； 3.加热方式：垂直强迫对流； 4.控温范围：室温＋10℃～200℃； 5.精确度：±1℃ at 100℃，波动度：±1℃； 6.控制器：PID微处理器控制，触摸式；数字显示传感器：铂电阻PT100； 7.时间：定时开、关（最长99小时，最短1分钟）； 8.材料：内部304不锈钢，外部08F； 9.内部尺寸（mm）：≥400×400×450，外部尺寸（mm）：≥550×550×800； 10.电源电压AC220V，50Hz，功率：1350W； 11.架子2个； 12.净重：≥50KG。 |
| 3 | 超声波清洗机 | 1台 | 1.仪器尺寸（mm）：≥530×320×380； 2.内槽尺寸（mm）：≥500×300×150； 3.容量：≥22.5L； 4.超声频率：40Hz； 5.超声功率：500W； 6.功率可调：50-100W； 7.加执功率：1000W； 8.温度范围：常温-80℃； 9.时间范围：1-480min； 10.有排水：降音盖、网架。 |
| 4 | 天平 | 1台 | 1.电源：适配器输入100-240 VAC，0.3A，50-60 Hz；适配器输出：12 VDC 0.84A； 2.结构：金属底座，塑料上盖，不锈钢秤盘，整机防尘罩，下挂式秤钩； 3.通讯接口：标配1个RS232，2个USB 接口； 4.显示屏：4.3英寸宽屏触摸显示屏；显示屏尺寸≥10.9 cm (对角线) 5.最大称量值(g)：120； 6.可读性(g)：0.0001； 7.检定分度值e(g)：0.001； 8.准确度等级：I； 9.重复性(sd)(g)：±0.0001；线性误差 (g)：±0.0002； 10.典型稳定时间 (秒)：≤2；温漂(PPM/K)：1.5； 11.典型称量范围 USP (u=0.10%,k=2)：0.20g –120g； 12.秤盘尺寸：90 mm； 13.校准：外部校准功能； 14.去皮范围：全量程； 15.基座尺寸(WxHxD)≥354x340x230mm； 16.操作温度范围：10°C- 30°C； 17.贮存条件：-10°C至60°C，相对湿度10%至90%，无冷凝的情况下； 18.净重（kg）：≥5.1。 |
| 5 | 高压蒸汽灭菌器(进口设备) | 1台 | 1．主要技术指标 1.1 产品拥有中国质检总局颁发的《特种设备制造许可证》； 1.2 压力安全阀单独拥有中国质检总局颁发的《特种设备制造许可证》； 1.3内部材料：不锈钢（SUS-304）； 1.4安全装置：压力安全阀；过温限制器；抗干烧限制器；内门锁，过压限制器，保险丝；带有双重安全自锁功能，温度和压力不安全时无法打开盖子； 1.5 具有语音提示功能； ★1.6人性化装置：具有自动演示功能；可以根据海拔高度调节基础设置；带有保温/溶化功能；开盖子的方式为上掀式，盖子上方带有防烫伤图层； ★1.7 带有自动风扇冷却装置，大幅减少整个灭菌流程的时间； 1.8 设置程序时，可设置排气温度和排气率，以减少整个灭菌程序的时间； 1.9尺寸和容积： 1.9.1尺寸：外部尺寸（mm）≥478*632*965，内部尺寸（mm）≥370*630； 1.9.2容积：≥75L； 1.10重量：≥71kg； ★1.11灭菌温度控制范围：115℃—135℃； 1.12最大压力：0.240Mpa； 1.13保温温度：45—60 ℃； 1.14 保温时间：最大72小时； 1.15 熔解温度：60—114 ℃； 1.16灭菌、融化时间：0—300分钟； 1.17 程序计时：一周； 1.18控制面板显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板； 1.19 预设12个灭菌\保温\熔化程序； 1.20电源条件：220V，20A； 1.21功率：4000W； 1.22报警装置：过温报警、盖子状态报警、过压报警、自我诊断功能，可接远程网络控制和打印输出装置； 2．标准配置： 2.1灭菌器 1个 2.2不锈钢丝篮 3个 2.3排气桶 2个（1大1小） 2.4 排水管 1个 |
| 6 | 离心机(进口设备) | 1台 | 1. 产品特性 1.1 最高转速为17,500rpm，最大相对离心力为30,130g，可从100rpm 以10rpm向上调节至 3000rpm，之后则以100rpm 向上调节； 1.2 所有转子在最大承载时，加速至最高转速的时间短于14s，标配30 x 1.5/2ml固定角转从最高转速减速至零的时间短于15s。若选择SOFT软启动/刹车功能后，则不在此范围内； 1.3 离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行； 1.4 具备定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 2. 基本特性 2.1 可显示离心时间，转速； 2.2 可用旋钮编程离心时间和转速； ★2.3可以存储50个程序，有5个常用程序按钮可直接调用； ★2.4可进行相对离心力（rcf）和转速（rpm）的切换显示； ★2.5单独的瞬时离心按键； 2.6 在最高转速时，噪音低于63db； 2.7 无刷免维护驱动； 2.8 自动锁盖功能。 3.安全特性 3.1 符合IEC 1010-2-020 的安全标准； 3.2 铝制转子，耐化学腐蚀； 3.3 不锈钢材质腔体设计； 3.4 转子可在121℃，高温高压灭菌20分钟，完全杜绝污染； ★3.5转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证； 3.6 自动失衡检测功能； 3.7 自动转子识别功能； 3.8 2-点转子盖旋紧，即使在最高转速时也确保最大的安全性。 4.技术参数： 4.1 电源：230 V/50-60 Hz； ★4.2最大相对离心力可达：30,130 x g / 17,500 rpm； 4.3 尺寸 (宽 x 长 x 高)：≥33x42x25 cm； 4.4 重量 (不含转子)：≥29 kg； 4.5 加速时间：14s； 4.6 减速时间：15s； 4.7 离心计时：30秒－99小时59分钟，可连续离心； 5. 配备转子 5.1 气密性固定角转，可承载30x1.5/2ml离心管，最大相对离心力可达20,817 x g/14,000 rpm； 5.1 气密性固定角转，可承载16x5.0ml离心管，最大相对离心力可达21,191 x g/14,200 rpm； 5.2 固定角转，可承载 6x15/50ml Falcon管或采血管（适配套筒和适配器），最大相对离心力可达7,745 x g/7,830 rpm； 5.3 水平转子，可承载2 x DWP （深孔板）或 MTP（微孔板），板的高度需低于29mm，含2个MTP微孔板吊篮及96孔PCR板适配器，最大相对离心力可达2,204 xg/4,680 rpm； |
| 7 | 超低温冰箱（进口设备） | 1台 | ★1.自动门技术，轻触按钮即可开门，无需用力扳门把手，即便短时间（比如5分钟）内二次开门，也毫无问题； ★2.科技主导的个性化门禁控制系统，实现刷卡开门，分为管理卡、用户卡和开关卡，并可对用户卡进行分类管理，可生成日志，对开关门的操作进行管理，保证样品安全； 3.隔热材料为5面VIP真空隔热板材，有效避免热传导和热对流，比传统的聚氨酯发泡保温性能更好； 4.全封闭压缩机，二级直落式制冷； 5.阻燃环保CFC-FREE制冷剂； 6.门封条双加热方式防止结霜； 7.LED显示，人机友好体验的微处理控制系统； 8.全面的声光报警系统在电源异常、温度异常、电池异常时及时启动； 9.备用电池系统保证断电后72小时之内持续报警； 10. RSS 422接口； ★11. 零电压继电器报警输出； 12. 4-20毫安模拟输出； 13.内腔材料为高质量不锈钢； 14.坚固可锁定的脚轮； 15.前置易于取下及清洗的过滤网； 16.外部尺寸：≥1200*1970*935(mm)；内部尺寸：≥911*1300*600（mm） 17.内腔体积：≥711L； ★18.温度范围：-40℃到-86℃； 19.温度均匀度：±2.5°C； 20.制冷性能：从25°C到-80°C需要9小时； ★21.断电升温性能：断电后从-80°C到-60°C需要3小时； 22.架子：3个，承重65kg/个，最大260kg； 23.外门1个，内门4个； 24.净重：≥360kg； 25.耗电量：1620W（室温25°C，设置-80°C时）； 26.噪音：≤49dB。 |
| 8 | 酸度计 | 1台 | 1.pH范围：-2.000 至 20.000 2.pH分辨率：用户可选择：0.001 / 0.01 / 0.1 3.相对pH精度：± 0.002 4.mV范围：-2000.0 至 2000.0 5.mV分辨率：用户可选择： 0.1 / 1； mV相对精确性± 0.2 6.温度范围（°C）MTC: -30.0 至 130.0；ATC: -5.0 to 130.0；温度精度± 0.1°C 7.显示器：TFT color 4.3 inch 8.电源：外部电源 9-12V/10W 9.醒目的彩色显示屏，4.3 英寸的高分辨率彩色显示屏上具有大字体数字和井然有序的图标，使得相关信息一目了然。 10.两种显示模式：在全屏或 uFocus模式之间通过单个键操作进行切换，这样就不会受到非重要信息的影响了。 11.智能电极管理ISM® 电极连接在仪表上自动识别，有助于减少错误产生，确保使用最新校准数据进行测量。 12.自动识别缓冲液，自动识别缓冲液系统允许您在校准时对使用缓冲液的顺序进行选择。通过这种方式，可快速进行常规校准，而不会出现不必要的错误信息。 13.连接与外围设备，USB 和 RS232 接口允许同时连接国内外的各种配套外围设备，从而增加了仪器的功能； |
| 9 | 可调单道移液器(进口设备) | 1套 | 体积不准确度不精确度 10uL ±1.2% ±0.12% ±0.6% ±0.06% 20uL ±1.0% ±0.2% ±0.3% ±0.06% 50uL ±0.7% ±0.35% ±0.3% ±0.15% 100uL ±0.6% ±0.6% ±0.2% ±0.2% 200uL ±0.6% ±1.2% ±0.2% ±0.4% 500uL ±0.6% ±3.0% ±0.2% ±1.0% 1000uL ±0.6% ±6.0% ± 0.2% ±2.0% 配置：10uL、20uL、50uL、100uL、200uL、500uL、1000uL、5000uL各一支 |
| 10 | 透射电镜(进口设备) | 1台套 | 1.特殊安装条件 1.1独立地线：≥10欧姆（如果改造遇到困难，则由仪器生产厂家全权负责） 2.透射电镜技术参数 2.1 分辨率 ★2.1.1点分辨率: ≤0.23nm 2.1.2线分辨率: ≤0.14nm 2.2 加速电压 ★2.2.1最高加速电压: ≥200kV，连续可调 2.2.2加速电压最小步长: 50V 2.3 稳定度 2.3.1加速电压稳定度: ≤2ppm/min（峰峰值） 2.3.2物镜电流稳定度: ≤1ppm/min（峰峰值） 2.4 物镜 2.4.1焦距: ≤2.3mm 2.4.2球差系数: ≤1.0mm 2.4.3色差系数：≤1.4mm 2.4.4最小聚焦步长：≤1.5nm 2.5束斑尺寸 2.5.1透射模式：20-200nm？ 2.5.2能谱分析模式：1.0-25nm？ 2.5.3纳米电子衍射分析模式：1.0-25nm？ 2.5.4会聚束电子衍射分析模式：1.0-25nm？ 2.6电子光路快速切换：TEM/EDS/NBD/CBD模式一键式切换；操作键盘和旋钮控制电子束会聚角度变化 2.7 束流漂移：1nm/min以下 2.8 会聚束电子衍射 2.8.1会聚角(2？)：1.5-100mrad以上 2.8.2接受角：≥±10° ★2.9 TEM模式放大倍数：200-1,500,000 2.10相机长度 2.10.1选区衍射(SA DIFF)：80 – 2,000mm 2.10.2高色散衍射(HD DIFF)：4 – 80m 2.11样品室 2.11.1配备单头和多四样品杆各一根 2.11.2样品台驱动方式：五轴马达驱动(X/Y/Z/倾斜X/倾斜Y ) 2.11.3样品最大倾斜角度：≥±15° 2.11.4样品最大移动范围：2mm(X, Y)；0.4mm(Z) 2.11.5样品防污染液氮冷阱：标准 2.12物镜内内置自动烘烤系统 2.13 配备机械泵，扩散泵和离子泵三级真空抽气系统，验收样品室真空度：优于2×10-5Pa 3. CCD相机技术参数 ★3.1 分辨率：2.7K x 4K 像素 3.2 CCD像素尺寸：≥9um×9um ★3.3 CCD相机有效面积≥72mm x 48mm 3.4 安装位置：底插式 3.5 全中文图像采集、处理软件包，可以实现图像的采集和处理 4.透射电子显微镜配置（以下除明示外必须提供原厂生产单元）： 4.1透射电子显微镜基本单元 1套 4.2 聚光镜单元 1套 4.3高衬度极靴 1套 4.4高反差物镜光阑 1套 4.5 操作系统单元 1套 4.6离子泵真空系统单元 1套 4.7主显示器 1套 4.8 64位系统升级 1套 4.9 循环冷却水箱 1套 4.10 束流遮挡器 1套 4.11 2PC连接单元 1套 4.12 空压机（允许国内采购） 1套 4.13 单头样品杆 1套 4.14 四头样品杆 1套 4.15 1100万像素底插CCD相机（含计算机及全套图像处理软件） 1套 4.16 55吋液晶显示器 1个 4.17 相机 1个 4.18 笔记本电脑 1个 4.19 附属设备：3P空调1台，UPS不间断电源1套（供电不低于一小时），微栅400个，尖头镊子1个，普通氮气及气瓶柜各1个。 4.20随机备品备件：提供3年内常用备品备件1套，内容至少包括不少于15种保险丝，皮拉尼规，4种以上电磁阀，继电器，恒温器，O形密封圈套装1套，光部分光阑1套，机械泵油4L，真空脂2管，DP快门组件，微动开关，大小荧光屏各1个，专用工具箱1个；另增加物镜光阑2个，六硼化镧灯丝3根。 |
| 11 | 超薄切片机(进口设备) | 1台 | 1.主要技术参数 1.1系统可存储5个以上切片组合数据，切片计数累加，切片进样累加； ★1.2重力切片； ★1.3切片厚度1nm-15um； 1.4切片速度0.05-100mm/s；回样速度10, 30, 50mm/s；切片窗口0.2—15mm； 1.5照明系统5wLED，反射光正面、侧面，背光照明，样品投射光照明； 1.6刀座360度旋转，弧形定向；切片角度-2° -15°； 1.7切片机带中心式移动显微镜，放大倍数10X-64X； 1.8全马达操控刀台，刀座和扇形弧都带有自锁精确驱动系统，步进电机驱使切片刀做10毫米的N-S（南北）移动，25毫米的E-W（东西）移动。东西方向可测量，带修块功能； 1.9 10吋触摸屏控制器； 1.10常温钻石刀刀口宽度3mm，角度45度； 1.11多功能电热板：用于超薄切片玻璃刀水槽的安装，干燥载玻片上的半薄切片，半薄切片的染色，三种应用有不同的温度区域，不同的放置位置。 2 基本配置 2.1 超薄切片机主机1台； 2.2 常温钻石刀4把。 |
| 12 | 冷冻干燥仪 | 1套 | 1.冷冻干燥仪技术参数 1.1规格：多歧管普通型； 1.2冷阱温度（空载）：＜-56℃； 1.3真空度（空载）：＜10 Pa； 1.4冻干面积：0.12㎡； 1.5物料盘：Ø200mm×4层； 1.6层间距：70 mm 1.7盘装物料：1.5L； 1.8西林瓶数量：260，480，920个； 1.9多歧管数量：8个； 1.10茄形瓶数量：8个； 1.11捕水能力：3 kg； 1.12 冷阱尺寸：Ø215mm×160 mm。 2 配套修块机技术参数 2.1采用精确定位机械加工方式高速将样品修成适于切片的金字塔 型，铣刀转速20000rpm，步进1um； 2.2立体显微镜用于0～60度多角度样品观察，放大倍数10X-64X； 2.3旋转样品自定位功能，样品头对中功能； 2.4 LED环形光照明； 2.5 最小样品边长0.2mm； 2.6 修块时间<60s。 3.基本配置 3.1 冷冻干燥仪1台 3.2 修块机1台 3.3 钨钢铣刀1把 |

九标段：农业工程省级重点学科建设项目-农机实验室设备

| 序号 | 名称 | 数量单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线动态信号测试系统 | 1套 | 1.针对土槽车悬挂机具的三维测力要求，实现犁、铲，开沟器等土壤耕作部件的力学测试； 2.系统由上、下2个测力架及6个拉压力传感器组成，其中2个传感器为牵引方向布置，1个传感器为水平侧向布置，3个传感器为垂直方向布置； 3.被测农机具挂接在下测力架上，通过拉压传感器、上测力架与台车相连，机具的三维空间受力通过6个拉压传感器采集到机载计算机上； 4.牵引力：测量范围 1.0 t，精度 1%F.S； 5.垂直力：测量范围 1.0 t，精度 1%F.S； 6.侧向力：测量范围 1.0 t，精度 1%F.。 |
| 2 | 农机通用动态遥测系统 | 1套 | 1.采用无线遥测与嵌入式技术，配套动力输出轴一体化扭矩传感器及无框架三点悬挂牵引力传感器，可实现在牵引车（拖拉机）内或田间现场接收配套机具的牵引力、扭矩、机架载荷、转速、功率等各种动力学信号，并直接处理和分析，实时获得测试数据； 2.动力学参数信号最大接收发送距离 ：＞100m； 3.转速测量范围：0-4000r/min， 精度：±1%F.S.； 4.扭矩测量范围：0-2000N.m， 精度：±1%F.S.； 5.牵引力测量范围：0-100KN，精度：±1%F.S.。 6.农机一体化扭矩传感器，扭矩测量范围：0-1000N.m， 精度：±1%F.S.； 7.无框架三点悬挂传感器2型，测量范围：0-50KN，精度：±1%F.S.； 8.无框架三点悬挂传感器3型，测量范围：0-50KN，精度：±1%F.S.； |
| 3 | 水分活度分析仪 | 1台 | 1.工作环境：温度 0℃～50℃，湿度 0～95%RH； 2.输出方式：微型打印机； 3.显示方式：大屏幕液晶显示 128×64 DOTS； 4.测量范围: 温度 0～50℃，活度 0～0.980（无结露）； 5.测量精度：温度 ±0.5℃，活度 ±0.015(@25℃) 6.活度重复性：≤0.015； 7.温度系数: ≤0.0005/℃； 8.测量点数：1点； 9.打印功能：① 测量结束打印，② 实时打印； 10.供电电压：220VAC±10%； 11.功 耗：小于15W； 12.外形尺寸≤320mm×120mm×360mm； 13.包 装：手提式铝合金包装箱； |