采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国中医科学院广安门医院配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量及质量保证期

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 1 | ≥3年 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内，具体以合同签订时商议为准。

2.采购项目（标的）交付的地点：中国中医科学院广安门医院指定地点

三、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

四、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的技术规格及要求

| 编号 | 技术指标 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 总体要求 | 投标产品必须是已取得医疗器械注册证的最新最高端机型（含最新软件版本）的CT，投标人需要提供相关说明。 |
| 2 | 机架系统 |  |
| *2.1 | 机架孔径 | ≥70cm并且≤80cm （提供原版技术白皮书） |
| 2.2 | 机架内部冷却方式 | 至少包括风冷 |
| 2.3 | 机架正面内置病人信息显示装置 | 具备 |
| 2.4 | 机架背面内置病人信息显示装置 | 具备 |
| 2.5 | 机架控制面板数量 | ≥4个 |
| 2.6 | 机架孔内患者安抚环境灯光 | 具备 |
| 2.7 | 焦点到扫描野中心距离 | ≤65cm |
| 3 | X线部分 |  |
| 3.1 | 高频逆变式高压发生器 |  |
| *3.1.1 | 高压发生器总功率 | ≥103KW |
| 3.1.2 | 输出管电压档位 | ≥5档 |
| *3.1.3 | 最大输出管电压 | ≥140kV（提供技术白皮书） |
| *3.1.4 | 最小输出管电压 | ≤70kV（提供技术白皮书） |
| 3.2 | 球管 |  |
| *3.2.1 | 球管热容量 | ≥6MHU |
| *3.2.2 | 球管散热率 | ≥2100KHu/min |
| 3.2.3 | 球管冷却方式 | 水冷或油冷 |
| 3.2.4 | 最高输出管电流 | ≥700mA |
| *3.2.5 | 最低输出管电流 | ≤20mA |
| *3.2.6 | 球管最小焦点 | ≤0.7mm2 |
| 4 | 探测器 |  |
| *4.1 | 探测器排数 | ≥256排 |
| *4.2 | 探测器在等中心线覆盖的Z轴宽度 | ≥16cm（请提供技术白皮书，技术白皮书须对此参数有具体描述） |
| #4.3 | 探测器Z轴排列模式 | 至少包括等焦点排列或球面排列 |
| 5 | 扫描床 |  |
| 5.1 | 扫描床水平移动范围 | ≥2000mm |
| #5.2 | 扫描床最大可扫描范围 | ≥2000mm |
| *5.3 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥300mm/s |
| 5.4 | 扫描床垂直升降最低点 | ≤49cm |
| 5.5 | 扫描床垂直升降最高点 | ≥100cm |
| #5.6 | 检查床垂直升降最慢速度 | ≤15mm/s |
| 5.7 | 扫描床最大承重 | ≥240KG |
| 5.8 | 扫描床定位精度 | ≤0.25mm |
| 5.9 | 在垂直位置上，床可以自动回复到中心平面 | 具备 |
| 5.10 | 扫描床控制脚踏开关 | 具备 |
| 6 | 主控制台及重建服务器 |  |
| 6.1 | 主控台计算机 |  |
| 6.1.1 | 扫描工作站计算机主频 | ≥8×2.60 GHz |
| 6.1.2 | 扫描工作站计算机内存 | ≥64 GB DDR3 |
| 6.1.3 | 扫描数据存储容量 | ≥1 TB |
| 6.1.4 | 图像存储量 | ≥700,000幅（512X512不压缩） |
| 6.1.5 | 原始数据存储量 | ≥1,500 个扫描数据文件 |
| 6.1.6 | 扫描工作站医学影像专用液晶平面显示器尺寸 | ≥24英寸 |
| 6.1.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.1.8 | 支持CD／DVD读取和刻录 | 支持 |
| 6.1.9 | 一体化USB2.0外置硬盘接口 | 具备 |
| 6.2 | 重建服务器 | 具备 |
| 6.3 | 用户操作界面 | 图文可视化操作界面 |
| 6.3.1 | 具备多窗口多任务处理功能 | 具备 |
| 6.3.2 | 可同时进行操作的病人扫描数量 | ≥3个 |
| 6.3.3 | 根据定位相自动推荐扫描参数 | 具备 |
| 6.3.4 | 根据心电图自动推荐心脏扫描参数 | 具备 |
| 6.3.5 | 对比剂智能跟踪和启动扫描功能 | 具备 |
| 6.3.6 | 扫描序列的关键词高级搜索功能 | 具备 |
| 6.4 | 低剂量管理功能 | 具备 |
| 6.4.1 | 扫描剂量预估功能 | 具备 |
| 6.4.2 | 剂量报告功能 | 具备 |
| 6.4.3 | 扫描剂量智能监控预警平台 | 具备 |
| 6.4.4 | 自适应管电流功能 | 具备 |
| 6.4.5 | 自适应管电压功能 | 具备 |
| 6.4.6 | 动态灌注超低剂量功能 | 具备 |
| 6.4.7 | 敏感器官保护自动降低管电流功能 | 具备 |
| 6.4.8 | 儿童彩色编码系统 | 具备 |
| 6.4.9 | 智能低剂量螺旋扫描 | 具备 |
| 6.5 | 全模型实时迭代重建算法 | 具备，GE必须提供ASiR-V，西门子必须提供ADMIRE，东芝必须提供FIRST，飞利浦提供iMAR |
| 7 | 扫描参数 |  |
| *7.1 | 轴扫每圈图象采集数 | ≥512层/ 360° |
| #7.2 | 螺旋扫描最大准直器Z轴覆盖范围 | ≥8cm |
| 7.3 | 螺旋扫描螺距范围 | 0.6:1 - 1.5:1，多级可调 |
| 7.4 | 定位像最大长度 | ≥2000mm |
| 7.5 | 最快机架旋转速度 | ≤0.28sec/360° |
| 7.6 | 最快有效单扇区时间分辨率 | ≤30ms |
| 7.7 | 高清扫描支持的扫描模式 | 轴扫、螺旋和电影扫描 |
| 7.8 | 最薄图像扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 7.9 | 最大DFOV | ≥50cm |
| 7.10 | 图像重建矩阵 | ≥ 512 ×512 |
| 7.11 | 图像显示矩阵 | ≥ 1024 × 1024 |
| 7.12 | 正常CT值范围 | 至少为 -1000 HU ～ +3000 HU |
| 8 | 空间分辨率 | ≤0.23 mm （请提供技术白皮书） |
| 9 | 心脏成像功能 |  |
| 9.1 | ECG实时监测 | 具备 |
| 9.2 | ECG自动毫安调控功能 | 具备 |
| 10 | 单器官4D扫描及灌注扫描功能 | 具备 |
| 11 | 一站式全脑功能评估成像 | 具备 |
| 12 | FFR-CT 智能分析软件 | 具备 |
| 13 | CT能谱成像 | 具备 |
| 13.1 | 能谱扫描探测器Z轴覆盖范围 | ≥4 cm |
| 13.2 | CT主控台上自动重建出能谱图像 | 具备 |
| 13.3 | 能谱双能数据采集时间间隔 | ≤0.3ms |
| 13.4 | 单能量图像重建功能 | 具备 |
| 13.5 | 能谱曲线重建功能 | 具备 |
| 13.6 | 有效原子序数重建功能 | 具备 |
| 13.7 | 能谱库基础物质种类 | ≥5种 |
| 13.8 | 能谱库基础数据添加功能 | 具备 |
| 13.9 | 虚拟平扫技术 | 具备 |
| 13.10 | 能谱肺容积灌注图像 | 具备 |
| 13.11 | 能谱肌腱韧带成像 | 具备 |
| 13.12 | 能谱结石分析功能 | 具备 |
| 13.13 | 能谱钙化斑块去除功能 | 具备 |
| 13.14 | 能谱痛风分析功能 | 具备 |
| 13.15 | 能谱肺结节分析功能 | 具备 |
| 13.16 | 能谱肺栓塞分析功能 | 具备 |
| 13.17 | 能谱骨密度测量功能 | 具备 |
| 13.18 | 能谱软组织类MR成像 | 具备 |
| 13.19 | 能谱甲状腺摄碘率定量分析功能 | 具备 |
| ‘13.20 | 能谱尿路造影功能 | 具备 |
| 13.21 | 能谱下肢静脉优化显像功能 | 具备 |
| 13.22 | 能谱胸水分析工具 | 具备 |
| 13.23 | 能谱肝灌注分析工具 | 具备 |
| 13.24 | 能谱尘肺分析工具 | 具备 |
| 13.25 | 能谱肝脏含铁量分析工具 | 具备 |
| 13.26 | 能谱斑块成分分析工具 | 具备 |
| 13.27 | 能谱放化疗疗效分析工具 | 具备 |
| 14 | 高级独立三维图像处理工作站 |  |
| 14.1 | 工作站要求 | 工作站要求: 云处理平台1套 (1服务器+3终端) |
| *14.2 | 工作站软件 | 要求工作站软件与CT主机为同一品牌 |
| 14.3 | 工作站主机 |  |
| 14.3.1 | 主频 | ≥6×3.0G |
| 14.3.2 | 内存 | ≥32G |
| 14.3.3 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 14.3.4 | 图像存储硬盘容量 | ≥1024G |
| 14.3.5 | 图像存储数 | ≥1,900 ,000幅（512x512矩阵） |
| 14.3.6 | 监视器 | ≥19英寸LCD高分辨率彩显，2台 |
| 14.3.7 | 所有接口（DICOM3.0）与主机一致 | 具备，且免费开放 |
| 14.3.8 | 主机和工作站之间有1000M网卡连接 | 具备 |
| 14.3.9 | 彩色打印接口，并能与工作站连接使用 | 具备，且免费开放 |
| 14.4 | 工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像 | 具备 |
| 14.5 | 多任务自动处理，能够自动在内存中加载工作站中存储的病例数据，并在后台中进行处理 | 具备 |
| 14.6 | 放射科信息管理系统自动连接功能 | 具备 |
| 14.7 | 图像三维分析系统 | 具备 |
| 14.7.1 | 自动轮廓勾画 | 具备 |
| 14.7.2 | 序列对比工具 | 具备 |
| 14.7.3 | 动态三维分析工具 | 具备 |
| 14.7.4 | 曲面重建感兴趣区放置工具 | 具备 |
| 14.7.5 | 多期相融合分析技术 | 具备 |
| 14.7.6 | 电影模式工具 | 具备 |
| 14.7.7 | 透明重建工具 | 具备 |
| 14.7.8 | 多元三维处理工具 | 具备 |
| 14.7.9 | 表面重建工具 | 具备 |
| 14.7.10 | 直接三维兼容工具 | 具备 |
| 14.7.11 | 三维内窥镜分析工具 | 具备 |
| 14.7.12 | 智能自动中心飞行工具 | 具备 |
| 14.8 | CT 4D灌注软件 | 具备 |
| 14.8.1 | 通用灌注分析参数 | 具备 |
| 14.8.1.1 | 自动分析血容量 | 具备 |
| 14.8.1.2 | 自动分析血流量 | 具备 |
| 14.8.1.3 | 自动分析平均通过时间 | 具备 |
| 14.8.1.4 | 自动分析毛细血管表面渗透性 | 具备 |
| 14.8.1.5 | 自动分析对比剂到达时间 | 具备 |
| 14.8.2 | 灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.1 | 标准灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.10 | 脏灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.11 | 脾脏灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.12 | 软组织灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.13 | 骨灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.2 | 脑卒中灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.3 | 脑卒中自动灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.4 | 脑肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.5 | 脑肿瘤自动灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.6 | 体部肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.7 | 肝肿瘤灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.8 | 胰腺灌注模板 | 具备 |
| 14.8.2.9 | 前列腺灌注模板 | 具备 |
| 14.9 | 自动肺结节分析软件 | 具备 |
| 14.9.1 | 自动肺组织提取重建 | 具备 |
| 14.9.2 | 自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶 | 具备 |
| 14.9.3 | 定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间 | 具备 |
| 14.10 | 自动呼吸系统分析软件包 | 具备 |
| 14.10.1 | 自动肺叶及气道自动分离技术 | 具备 |
| 14.10.2 | 自动气道壁和管腔内外壁的直径测量 | 具备 |
| 14.10.3 | 自动肺气肿分析 | 具备 |
| 14.11 | 自动去骨软件 | 具备 |
| 14.12 | 能谱容积分析平台 | 具备 |
| 14.13 | 自动心脏分析软件 | 具备 |
| 14.13.1 | 软件自动完成冠脉束提取、血管拉直分析、血管探针等三维后处理功能。 | 具备 |
| 14.13.2 | 心脏自动分析 | 具备 |
| 14.13.2.1 | 冠状动脉树自动提取 | 具备 |
| 14.13.2.10 | 冠状动脉搭桥及支架显示、分析和置放计划 | 具备 |
| 14.13.2.11 | 类血管内超声功能 | 具备 |
| 14.13.2.12 | 心脏彩色透明显示 | 具备 |
| 14.13.2.13 | 心导管介入式显示 | 具备 |
| 14.13.2.14 | 心脏主动脉瓣膜、二尖瓣运动分析 | 具备 |
| 14.13.2.2 | 冠状动脉名称自动标识 | 具备 |
| 14.13.2.3 | 冠状动脉长度 | 具备 |
| 14.13.2.4 | 冠脉横断面积测量 | 具备 |
| 14.13.2.5 | 冠脉狭窄度测量 | 具备 |
| 14.13.2.6 | 冠脉管腔体积测量 | 具备 |
| 14.13.2.7 | 冠脉平均直径测量 | 具备 |
| 14.13.2.8 | 冠状斑块彩色编码定性分析 | 具备 |
| 14.13.2.9 | 冠脉斑块体积定量分析 | 具备 |
| 14.13.3 | 心功能自动分析软件 | 具备 |
| 14.13.3.1 | 自动探测心腔 | 具备 |
| 14.13.3.2 | 自动测量射血分数 | 具备 |
| 14.13.3.3 | 自动心肌功能分析 | 具备 |
| 14.13.4 | 钙化积分软件 | 具备 |
| 14.14 | 自动血管分析软件 | 具备 |
| 14.14.1 | 自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 | 具备 |
| 14.14.2 | 自动探查血管中轴 | 具备 |
| 14.14.3 | 快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象 | 具备 |
| 14.14.4 | 可以在两个主要血管之间添加分支改善血管中轴循迹 | 具备 |
| 14.14.5 | 编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息 | 具备 |
| 14.14.6 | 管腔曲面重建成像 | 具备 |
| 14.14.7 | 最佳纵轴重建成像 | 具备 |
| 14.14.8 | 对操作者选定血管节段进行定性和定量分析，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径） | 具备 |
| 14.14.9 | 通过自动主动脉，髂动脉跟踪技术实现主动脉自动成像 | 具备 |
| 14.14.10 | 对血栓进行自动检测和分析 | 具备 |
| 14.15 | 自动结肠自动分析软件包 | 具备 |
| 14.15.1 | 自动结肠提取 | 具备 |
| 14.15.2 | 结肠中心线跟踪技术 | 具备 |
| 14.15.3 | 全结肠内镜电影 | 具备 |
| 14.15.4 | 自动去小肠功能 | 具备 |
| 14.15.5 | 360°结肠平铺 | 具备 |
| 14.15.6 | 自动高分辨率内镜飞行 | 具备 |
| 14.15.7 | 虚拟活检 | 具备 |
| 14.15.8 | 仰卧位、俯卧位 息肉自动定位 | 具备 |
| 14.15.9 | 自动清除含对比剂标记的粪便和液体 | 具备 |
| 14.16 | CT尿路造影技术 | 具备 |
| 14.17 | 头颈部CTA同步数字减影技术 | 具备 |
| 14.18 | 神经系统动静脉融合软件 | 具备 |
| 14.19 | 脑出血测量工具 | 具备 |
| 14.20 | 脑表面积分分析 | 具备 |
| 14.21 | 肝脏多期相融合技术 | 具备 |
| 14.22 | 肝体积测量工具 | 具备 |
| 14.23 | 腹腔脂肪测量软件 | 具备 |
| 14.24 | 骨骼内固定支架透视技术 | 具备 |
| 14.25 | 骨科畸形矫正评估 | 具备 |
| 14.26 | 内耳多功能成像技术 | 具备 |
| 14.27 | 全景齿科成像软件 | 具备 |
| *15 | 球管探测器高压发生器生产厂家 | 球管探测器高压发生器均需为CT厂家原厂生产 (提供证明文件) |
| 16 | 第三方产品 |  |
| 16.1 | 高压注射器 | 1套 |
| 16.2 | AI肺部筛查软件 | 1套 |
| 16.3 | 监控系统 | 1套（2个摄像头） |