中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心实验室设备购置项目和中国疾控中心性艾中心艾滋病防治技术指导与能力建设项目和采购需求

日    期：2018年6月12日

招标编号：0701-184160060048

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政资金的“中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心实验室设备购置项目和中国疾控中心性艾中心艾滋病防治技术指导与能力建设项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 采购标的名称 | 数量 (台/套) | 是否接受进口产品 | 各品目最高限价（人民币万元） | 分包预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 低温保存箱-1 | 4 | 否 | 32 | 70 |  |
|  | 1-2 | 低温保存箱-2 | 3 | 否 |  |  |  |
|  | 1-3 | 低温保存箱-3 | 1 | 否 |  |  |  |
|  | 1-4 | 血球计数仪 | 1 | 否 | 20 |  |  |
|  | 1-5 | 内排式生物安全柜 | 4 | 否 | 18 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
| 2 | 2-1 | 双扉高压灭菌器 | 2 | 否 | 64 | 64 | 单一产品采购包 |
| 3 | 3-1 | 数字定量PCR仪 | 1 | 是 | 80 | 80 | 单一产品采购包 |
| 4 | 4-1 | 样本库自动化存储设备 | 1 | 是 | 200 | 200 | 单一产品采购包 |
| 5 | 5-1 | 超低温冰箱 | 1 | 否 | 6.4 | 26.52 |  |
|  | 5-2 | 低温保存箱（冰柜） | 4 | 否 | 10.4 |  |  |
|  | 5-3 | 二氧化碳孵育箱 | 1 | 否 | 6 |  | 非单一产品采购包核心产品 |
|  | 5-4 | PCR超净工作台 | 2 | 否 | 3.72 |  |  |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

3）第1-4包属于中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心实验室设备购置项目；第5包属于中国疾控中心性艾中心艾滋病防治技术指导与能力建设项目

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，两项目预算总金额为人民币440.52万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

（1）本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

（2）招标文件发售时间：2018年6月12日起到2018年6月20日下午16:00时止。

（3）有意向的投标人必须先在通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件（部分），并办理购买招标文件手续。通用招标网技术支持电话：010-63348126/8420。如需购买招标文件，按照网上操作流程进行购买，基本流程如下：

投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请，选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票在开标仪式结束后到通用技术大厦标书室领取；选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须在招标文件发售时间内前往通用技术大厦标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可下载招标文件。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网（http://www.china-tender.com.cn），在网上下载招标文件。

（4）招标文件售价：500元人民币/包，售后不退。

（5）通用技术大厦标书室地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室

（6）联系电话：网上操作技术支持：010-63348126/8420

投标单位注册审核：010-63348420/8359

标书室：010-63348281，联系人：杜庆

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其它要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 投标人所投产品属于进口产品的，投标人应具有外贸进出口经营许可。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 标前会时间和地点：本项目采购第1包和第2包需召开标前会。具体时间为2018年6月21日10时（北京时间），地点在北京市昌平区昌百路155号性病艾滋病预防控制中心。

- 递交投标文件截止时间和地点：2018年7月3日9时30分整（北京时间），北京西三环中路90号通用技术大厦319会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年7月3日9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦319会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心

- 地      址：北京市昌平区昌百路155号

- 联  系  人：孟老师

- 电      话：010-58900935

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名： 张乔治、和奕含

    - 电      话： 010－63348421、63348507

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行西城支行

- 账      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

采购人的采购需求：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 采购标的名称 | 数量 (台/套) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 低温保存箱-1 | 4 |
|  | 1-2 | 低温保存箱-2 | 3 |
|  | 1-3 | 低温保存箱-3 | 1 |
|  | 1-4 | 血球计数仪 | 1 |
|  | 1-5 | 内排式生物安全柜 | 4 |
| 2 | 2-1 | 双扉高压灭菌器 | 2 |
| 3 | 3-1 | 数字定量PCR仪 | 1 |
| 4 | 4-1 | 样本库自动化存储设备 | 1 |
| 5 | 5-1 | 超低温冰箱 | 1 |
|  | 5-2 | 低温保存箱（冰柜） | 4 |
|  | 5-3 | 二氧化碳孵育箱 | 1 |
|  | 5-4 | PCR超净工作台 | 2 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：以各包各品目要求为准。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：以各包各品目要求为准。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包 品目1-1 低温保存箱1

1．数量及用途

1.1数量：4台；

1.2用途：用于菌毒种、生物样品的超低温保存。

- 工作条件

2.1工作环境温度：10-35℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1 箱体：立式箱体；

3.2 外门1个，可拆卸内门≥4个；

3.3 内部有效工作容积：≥720L；

3.4外部尺寸：宽≤1200（mm）；深≤1000（mm）；高≤2000（mm）；

3.5 制冷：双压缩机，总额定功率≤1000w，耗电量≤12Kw.h/24h，节能环保（需提供国家节能、环保证明资料）。

▲3.6 箱内温度控制范围：-40℃~-86℃可调，箱内温度均匀度误差小于6°C，需提供国家质量中心出具的温度均匀性报告；

3.7 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，可设定开停机温差，调节单位为≤1℃；

3.8 LED显示屏，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压，可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3.9安全装置：具声、光两种报警方式，高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、过滤器报警、开关门状态报警等；

3.10配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

3.11具备内置冷链供电系统和测试孔，方便链接冷链监控系统设备安装及箱内温度监控。

3.12四角带有脚轮，便于固定和移动；

3.13有医疗器械注册证，需提供资质；

3.14 需要提供中文彩色产品介绍文件（彩页）。

4．配置

4.1主机4台；

▲4.2温度采集模块4个，并能够与本单位目前使用的海尔无线冷链监控系统兼容；

4.3冻存架：5层5列不锈钢冻存架50个（适合100孔2ml冻存盒放置）；

4.4设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目1-2低温保存箱2

1．数量及用途

1.1数量：3台；

1.2用途：用于生物样品的低温保存。

2．工作条件

2.1工作环境温度：10-35℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1 箱体：立式箱体；

3.2 外门1个，内部抽屉≥7个；

3.3 有效工作容积：≥260L；

3.4外部尺寸：宽≤700（mm）；深≤700（mm）；高≤1700（mm）；

3.5 制冷：功率≤90W，绿色环保无氟制冷剂。

3.6箱内温度控制范围：-10℃~-25℃可调，调节单位为1℃，可根据需要设定报警温度点；

3.7安全装置：两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 开机延时、低电压和高电压自动补偿保护等功能；

3.8具备测试孔，方便链接冷链监控系统和箱内温度监控；

3.9有门锁设计，防止随意开启，保证储物安全；

3.10有医疗器械注册证，需提供资质。

3.11需要提供中文彩色产品介绍文件（彩页）。

4．配置

4.1主机3台；

#4.2温度采集模块3个，并能够与本单位目前使用的海尔无线冷链监控系统兼容；

4.3设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目1-3低温保存箱3

1．数量及用途

1.2数量：1台；

1.3用途：用于实验室药品保存。

2．工作条件

2.1工作环境温度：10-35℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1容积：不小于890升

3.2外部尺寸：宽≤1200 mm；深≤800 mm；高≤1980 mm；

3.3控温精度不小于0.1°C；

3.4显示：可LED屏幕显示箱内温度；

3.5设定温度调节范围：2～8℃；

3.6具备故障报警功能（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）

3.7应配备脚轮；

3.8制冷：总额定功率≤900w，冷凝风机；

3.9具有电加热玻璃门；

3.10有门锁设计，防止随意开启，保证储物安全；

3.11箱内应配备带有防水盖的安全插座。

4．配置

4.1主机1台；

4.2设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目1-4血球计数仪

1．数量及用途

1.1数量：1套；

1.2用途：用于人和动物的外周血血细胞的计数。

2．工作条件

2.1工作环境温度： 10-35℃；

2.2工作环境湿度：  ≤85%；

2.3电源：AC 198V-244V，50Hz±1Hz。

3．技术参数

3.1检测对象：动物

3.1.1功能：具有WBC、RBC、PLT计数功能，具有HGB测定功能；

3.1.2测量速度：不小于60样本/小时；

3.1.3检测参数：白细胞三分群，22项参数（含WBC、RBC、PLT直方图）；

3.1.4标本用量：全血≤15µL；

3.1.5工作模式：可满足双通道全自动计数检测；

3.1.6校准方式：可用配套校准物和新鲜血进行人工校准或自动校准；

3.1.7清洗方式：可自动清洗；

3.1.8存储结果：可存储不少于10万个病例；

3.1.9显示屏：彩色液晶显示屏；

3.1.10接口：具有RS232串口、PS2键盘口、打印机接口、USB接口；

3.1.11打印报告：可兼容热敏打印及针式打印；

3.1.12动物测量种类：可测量“狗”、“猫”、“猴”、“鼠”、“牛”、“羊”、“猪”、“马”。

3.2检测对象：人

3.2.1功能：具有WBC、RBC、PLT计数功能，具有HGB测定功能；

3.2.2操作语言：支持中英文；

3.2.3测量模式：≥22项参数，白细胞三分类；双通道计数，可独立检测血红蛋白；

3.2.4检测精度：（CV值）WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，，HGB：≤1.5%，PLT≤4%；

3.2.5样本量：静脉血≤15uL，末梢血≤20 uL；

3.2.6显示屏：彩色液晶触摸显示屏；

3.2.7存储：不少于20000份历史样本完整信息；

3.2.8具有对计数前、计数中、计数后负压变化实时监控功能；

3.2.9具有防止液体旋转对细胞计数造成干扰功能；

3.2.10同时具备图形触摸屏及按键操作双功能系统；

3.2.11交叉污染率：WBC≤1%、RBC ≤0.5%、PLT ≤1%、HGB≤1%；

3.2.12具有时间计数和先进的波形分析功能；

3.2.13仪器具有堵孔报警功能、HGB本地电压报警功能、液路监视和负压控制功能；

3.2.14仪器具有X--B、L--J质控图，并提供多种校准方式；

3.2.15应产品通过ISO9000；13485认证、TUV认证。

4．配置

4.1主机2台（检测动物、人各1台）；

4.2设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目1-5内排式生物安全柜

1．数量及用途

1.1数量：4台

1.2用途：生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时，用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料。

2.工作条件

2.1工作环境温度： 20-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源: AC 220V ±10%

3．技术要求

▲3.1 Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

3.2 双人操作，工作区宽度≥1500mm；

外部尺寸：宽≤1700mm；深≤800mm；高≤2200mm；

内部尺寸：宽≥1500mm；深≥600mm；高≥650mm；

3.3 前窗应具有倾角；

3.4 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

3.5玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

3.6 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤粒径为0.12µm时，过滤效率≥99.999%，工作区洁净度等级10级；

3.7 外排过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤粒径为0.12µm时，过滤效率≥99.999%，；

3.8 风速：工作窗口进风平均风速≥0.5m/s；垂直气流风速0.25-0.4 m/s；垂直气流风速平均度±20%(±0.08 m/s);

3.9 噪声：≤65dB（A）；

3.10 照度：≥900Lx

3.11实时数字显示系统运行情况，下降气流流速和流入气流流速须同时显示；

3.12前窗玻璃手拉式开启；

3.13紫外灯应有预约功能，可定时开关；

3.14具备计时、秒表、闹钟等计时辅助功能；

3.15可显示工作区温度和湿度，超出设定范围可自动声光报警提示；

3.16有监测气流波动功能，气流波动超过20%应有声光报警提示；

3.17应具有防水插座≥2个；

3.18、具有ISO28001、ISO13485、ISO9001、ISO14001、CFDA、CE、EN12469认证；

4.配置:

4.1主机1台；

4.2设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间: 合同签订后30天内。

8.其他：如设备进入指定地点需拆卸门体及重新安装，相关费用由卖方承担。原设备需拆除，并安置买方指定地点，相关费用由卖方承担。

第二包 品目2-1 双扉高压灭菌器

1．数量及用途

1.1数量：2台；

1.2用途：用于实验室中培养基、实验器具等物品的灭菌操作。

- 工作条件

2.1 控制电源：AC 220V/50Hz；

2.2 动力电源：380V/50Hz；

2.3 工业蒸汽：压力0.3MPa-0.5MPa饱和蒸汽；

2.4 压缩空气：无油，无水，无尘，压力0.5-0.7MPa；

2.5 纯化水或自来水压力范围在01~0.3MPa。

3．技术要求

▲3.1 主体应采用内外壳加强筋结构，可多点进气，可多段加热。采用双扉设计，有菌区与无菌区的应进行有效隔离，应满足国家药品生产管理GMP规范要求。设计使用年限：≥10年或≥20000次灭菌循环；

▲3.2单台容积≥1200L。

3.3 密封门：应具有电动升降功能，配有压力安全联锁。

3.4最高消毒温度≥134℃

3.5 设计压力： -0.1/0.3MPa；

3.6 空气排出量：≥99%（脉动次数3次以上）；

3.7 材质：

3.7.1夹层采用性能不低于Q345R碳钢的加强筋结构，加强筋个数≥4个；

3.7.2内壳采用304不锈钢板；

3.7.3主体保温罩应采用用碳钢喷塑处理工艺；门保温板、外装饰板应采用优质不锈钢板；

3.8 阀门：采用气动阀和电磁阀，气动阀≥400万次无故障运行。先导阀具有手动功能，可在停电时手动控制气动阀门对灭菌器进行安全处理；

3.9 真空泵：噪音≤70dB；

3.10 具有标准的验证接口；

3.11过滤器：无菌空气系统具有≤0.2μm的无菌过滤器；

3.12 操作面板：灭菌器前后两端均应安装有操作面板，并连接到控制箱；

3.13 主控系统：系统可自动运行，也可手动控制运行；

3.14 触摸屏：彩色触摸屏≥8吋，支持中文、数字动态显示，有自我检测功能，出现故障时可自动报警及打印故障记录，灭菌过程可图示表达，同时可查阅运行中的参数；

3.15 传感器：内置温度传感器，检测和控制内室温度。

3.16 具有针式打印机，可打印相关运行数据。

3.17 监控： 灭菌器提供备用上位机监控系统便于扩展远程控制功能；

3.18 安全性：双门应具有自动互锁功能，具有超压报警、温度超高报警功能，主体厚度≥5mm；

3.19程序系统：应具有织物，液体，器械3类灭菌程序，可设定参数，具有保存功能。

3.20外接全自动蒸汽发生器：

3.19.1 每小时产生蒸汽量≥50Kg/h,电源：AC 380V,总功率≤50KW；

3.19.2 蒸汽发生器具有自动补水、压力到达设定值自动断电功能，加热装置有防干烧保护装置；

3.19.3具有自动、手动切换功能；

3.20消毒内车：内车应采用304不锈钢材质，表面抛光处理，消毒车上应配备防烫伤防护套，消毒车尺寸应与高压灭菌器尺寸匹配。

- 4配置

4.1 主机 2台；

4.2 全自动蒸汽发生器：1台；

4.3不锈钢消毒车：2台；

4.4设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等；

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

8.其他：进入安装位置需要通过两道房门（尺寸：高2000mm，宽1300mm），如设备无法通过，需将门体拆卸，并重新安装，相关费用由卖方承担。原设备需拆除，并安置买方指定地点，相关费用由卖方承担。设备安装后，整体外观应使用304不锈钢板进行包裹，直至屋顶（高2700mm）。

第三包 品目3-1数字定量PCR仪

1．品名、数量及用途

1.1 品名：数字PCR仪；

1.2 数量：1台；

1.3 用途：用于微生物的核酸检测。

2．工作条件

2.1工作环境温度：15-30℃；

2.2工作环境湿度：10%-80%；

2.3电源:AC 220V±10%, 50Hz±2%

3．技术要求

3.1 使用微滴技术的微流体芯片。

3.2一次手动加样操作，其余步骤系统自动完成。

#3.3 微滴形成：样品通过微流控管道分散到芯片中，形成大小均一、单层平铺的液体微滴(提供产品彩页说明书)

#3.4 有效微滴数：≥20000个/样品 (提供产品彩页)。

3.5 微滴几何结构：单层平铺紧密的晶体结构(提供产品彩页)。

3.6 微滴尺寸：≤0.5纳升。

▲3.7 全自动一步实现微滴生成和PCR扩增，无需额外PCR仪，无需转移（提供产品彩页）。

3.8温度范围：4℃-98℃；控温精度：±0.1℃；变温速率可调。

3.9 反应时间：微滴生成及PCR扩增完成时间≤2.5小时。

3.10 微滴稳定性：微滴生成和PCR扩增后可稳定保存，可在2周内多次读取微滴数据。

▲3.11检测通道：红绿蓝三个荧光检测通道；

#3.12检测速度：每个样品三通道荧光检测20000个微滴时间≤1min（提供软件截图）。

▲3.13样品检测通量：自动完成≥8个样品的荧光信号检测。

3.14荧光光源：3个独立的高能LED光源（蓝/绿/红）

3.15激发波长：415-480 nm（蓝色）、530-550 nm（绿色）、615-645 nm（红色）

3.16发射波长：495-520 nm、560-610 nm、655-720 nm

#3.17荧光染料：FAM、FITC、Evagreen、VIC、HEX、ROX、Cy3、Cy5等染料

3.18可得到全部微滴的高清荧光图片，用于软件分析。

3.19灵敏度：可检测单拷贝基因。

3.20精确性：10%（置信区间:95%）

3.21全程封闭设计。

3.22 开放试剂系统，可使用第三方定量PCR反应体系

#3.23 提供国内用户数：≥4个（提供中标通知书或者合同）

4．配置:

4.1微滴制备及扩增系统主机1套； 
4.2精密气压泵1套；

4.3配套反应芯片（48样品/包）4包；

4.4设备正常运转必需的标准配件、消耗品、部件、说明书等。

5. 技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册；设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准；买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核；如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备；

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务；在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担；3年内免费升级部件；保修期满后10年内必须保障所有维修用零配件的供应，维修用零配件按低于市场价7折供应。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间: 合同签订后60天内。

第四包 品目4-1 样本库自动化存储设备（自动化液氮存储系统）

1．数量及用途

1．1数量：1套

1．2用途： 用于自动化低温存储细胞、血液、组织等生物样本，能够为样本提供-180℃以下存储环境，能够保持样本操作的全程处于不间断冷冻链，使样本始终保持在-135℃以下。

2.工作条件

2.1室内温度：+15℃~ +25℃

2.2相对湿度：15% - 50%

2.3电压：AC 220V±10%，50Hz±1 Hz

3．技术要求

3.1 制冷方式（冷媒）：液氮，样本应处于汽相中保存；

3.2样品存储温度

3.2.1存储温度：≤-180℃，罐体高低处均应设有温度传感器，操作屏实时显示温度，提供温度历史趋势查询功能。

#3.2.2操作区温度：≤-130℃，液氮提升塔采用保温隔热层，在提升冻存架过程中不和外界室温接触，快速自动定位目标冻存样本至输入输出窗口。在完成样本提取后，无关样本随冻存架自动返回液氮罐≤-180℃环境。在低温下完成一维、二维及底部条码的扫描。

▲3.2.3存储温度的保持时间：设备在中断电源或液氮供应的情况下，样品仍然≤-135℃的温度下保存≥17天。

3.3适用于多种样品保存类型，支持14*14，10*10，9*9，5*5不同规格的冻存盒，384/96/48/24 SBS及50ml/100ml血袋等。

3.4存储容量

3.4.1 存储架：可电动升降存储架，存储架可旋转；

#3.4.2 冻存管最大存管量：2ml冻存管 ≥ 25000支；

3.5可针对不同类型的样本耗材容器，选择定制不同尺寸的冻存架。

3.6液氮消耗：

#3.6.1静态氮蒸发率：≤10L/天；

3.6.2动态氮蒸发率：≤15L/天

3.6.3液氮最大装载量: ≥130L

3.7样本管理工作站：

3.7.1 ≥19英寸LCD触摸式显示屏。可通过手写笔或指尖触屏简单便捷的完成操作。

3.7.2 处理器≥2.8GHz，内存≥ 2G，硬盘容量≥ 250G，配置千兆网络接口，操作系统：  Windows 7。

3.7.3可通过工作站实现不同科研小组分别设定权限，对生物样本实现分级分区管理，实现用户权限管理，可追溯所有用户对样本存取操作记录，可以按照编码或位置定位样本信息。

3.8低温气相液氮转运容器

3.8.1配备低温气相液氮转运容器，用于样本分装及短距离样本转运。

3.8.2使用液氮制冷，可以提供≥4小时≤-150°C的存储环境。

3.8.3具有温度监控、显示和日志管理功能；

3.8.4自动完成液氮加注。

3.9样本存入/提取时间；完成从存取指令发出至样本冻存盒弹出至输出窗口≤60s。

3.10工作噪音：≤70dB (A)

3.11配置读码器，可对冻存管和冻存管盒侧面和底部条码进行扫描。

3.12自动充液控制器和报警系统；液氮罐自带控制器，监控罐内的温度及液氮液位等自动化系统，自动完成液氮补给罐至液氮罐的液氮加注；

3.13自动化机械臂操作系统可以实现自动抓取；

3.14样品存取过程为全封闭；

3.15具备自动化升降系统，可以实现冻存架的上下移动；

3.16样本管理软件：

3.16.1 图形化显示存储占用/可用空间，温度，液氮液位显示历史曲线和实时数据

3.16.2 操作日志记录功能，可追溯样本存取操作历史纪录

3.16.3 冻存架审计功能定期自查系统

3.16.4 支持 LIMS系统连接，实现数据通讯

#3.17 在停电等紧急状况下，UPS可保障样本安全返回存储区域，同时可切换至手动操作模式，人工完成样本的存取操作。

3.18安装要求：

▲3.18.1主机外部尺寸：长度≤1.5 m，宽度≤1.2 m，高度≤2.7m

3.18.2地板承重（满载时）：≤500kg/m2

3.10安全：主机配冷链监控系统，并兼容本单位现有海尔冷链监控系统

3.20 补给罐：容积≥200L

4、配套冻存管：

4.1 容积：2ml

4.2聚丙烯材质带封套外螺纹

4.2最低使用温度：≤-196℃

4.3带2D码、条形码和可编读码

5、UPS:可支持设备正常工作≥15分钟

5、配置：

5.1 主机（含全自动化存储装置） 1套

5.2条码扫描器 1个

5.3与仪器配套的全部存储架

5.4控制系统软件 1套，样本管理软件1套，

5.5样本周转箱 2个

5.6液氮自动充注站1套

5.7补给罐  1台

5.8 2ml冻存管（含配套冻存盒） 26000支

5.9 温度采集模块1个

5.10 UPS不间断电源 1台

6.技术服务

6.1安装、调试及培训

6.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

6.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

6.2验收及验收标准

6.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

6.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

6.3维修及技术服务

6.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供主机3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。3年保修期满后每年至少2次的上门维护，人工费用由卖方承担，材料费用由买方承担。保修期满后10年内必须保障所有维修用零配件的供应，维修用零配件按低于市场价7折供应。

6.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

6.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，并在北京设立有固定的售后服务网点，能有效保证售后维修服务。

7.交货地点: 用户指定地点。

8.交货时间: 合同签订后90天内。

第五包 品目5-1 超低温冰箱

1．数量及用途

1.1数量：1台；

1.2用途：用于菌毒种、生物样品的超低温保存。

- 工作条件

2.1工作环境温度：10-35℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1 箱体：立式箱体；

3.2 外门1个，可拆卸内门≥4个；

3.3 内部有效工作容积：≥720L；

3.4外部尺寸：宽≤1100（mm）；深≤1000（mm）；高≤2000（mm）；

3.5 制冷：双压缩机，总额定功率≤1000w，耗电量≤12Kw.h/24h，节能环保（需提供国家节能、环保证明资料）。

▲3.6 箱内温度控制范围：-40℃~-86℃可调，箱内温度均匀度误差小于6°C，需提供国家质量中心出具的温度均匀性报告；

3.7 温度控制：微电脑控制，温度数字显示，可设定开停机温差，调节单位为≤1℃；

3.8 LED显示屏，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压，可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3.9安全装置：具声、光两种报警方式，高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、过滤器报警、开关门状态报警等；

3.10配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

3.11具备内置冷链供电系统和测试孔，方便链接冷链监控系统设备安装及箱内温度监控。

3.12四角带有脚轮，便于固定和移动；

3.13有医疗器械注册证，需提供资质；

3.14 需要提供中文彩色产品介绍文件（彩页）。

3.15 安全：挂锁、独立钥匙锁双重防护

3.16噪音：≤50分贝

4．配置

4.1主机1台；

#4.2温度采集模块1个，并能够与本单位目前使用的海尔无线冷链监控系统兼容；

4.3冻存架：5层5列不锈钢冻存架10个（适合100孔2ml冻存盒放置）；

4.4设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。保修期后10年内提供每年至少2次的免费除霜及外机清洁服务。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点:用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目5-2低温保存箱（冰柜）

1．数量及用途

1.1数量：4台；

1.2用途：用于生物样品的低温保存。

2．工作条件

2.1工作环境温度：10-35℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1 箱体：立式箱体；

3.2 外门1个，内部抽屉≥7个；

3.3 有效工作容积：≥260L；

3.4外部尺寸：宽≤700（mm）；深≤700（mm）；高≤1700（mm）；

3.5 制冷：功率≤90W，绿色环保无氟制冷剂。

3.6箱内温度控制范围：-10℃~-25℃可调，调节单位为1℃，可根据需要设定报警温度点；

3.7安全装置：两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 开机延时、低电压和高电压自动补偿保护等功能；

3.8具备测试孔，方便链接冷链监控系统和箱内温度监控；

3.9有门锁设计，防止随意开启，保证储物安全；

3.10有医疗器械注册证，需提供资质。

3.11需要提供中文彩色产品介绍文件（彩页）。

4．配置

4.1主机4台；

#4.2温度采集模块4个，并能够与本单位目前使用的海尔无线冷链监控系统兼容；

4.3设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点。

7.交货时间:合同签订后30天内。

品目5-3二氧化碳孵育箱（二氧化碳培养箱）

1．数量及用途

1.1数量：1台；

1.2用途：用于细胞培养。

- 工作条件

2.1工作环境温度：+5℃～50℃；

2.2工作环境湿度：20-80%；

2.3电源：220V AC ±10%，50Hz±1。

3．技术要求

3.1内腔体积：≥100L；

3.1外部尺寸：宽≤800mm，高≤900mm，深≤600mm；

3.2标配搁板数：不少于3块； 最大可放搁板数：不小于6块；

3.3材质：内外应均为不锈钢材质；

▲3.4传感器与加热方式：红外传感器（IR），直热式。箱体六面应均可直接加热，确保温度的稳定均匀；

3.5设置温度范围：18～50℃；工作温度范围：环境温度+5℃～50℃；37℃时的温度波动度：≤±0.1℃；37℃时的温度均一性：≤±0.3℃；

▲3.6 具有180℃自行高温灭菌功能；

3.7具有自我诊断及自我定期校准功能；

▲ 3.7.1二氧化碳浓度范围0-20%；

▲3.7.2二氧化碳设置精度0.1%；

3.8 湿度控制范围：93%rh±2.5%，具有自动除湿模块；

3.9具有高低温报警功能, 二氧化碳浓度报警及门状态报警，并具有独立的过温保护装置。

3.10控制面板内置4GB存储器，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出

控制面板可回看一周数据曲线。

3.11数据传输接口：具有以太网接口、USB接口，可下载存储数据；

3.12需要提供中文彩色产品介绍文件（彩页）

3.13数据处理系统要求： Windows 10 操作系统，屏幕不大于14.0英寸，内存≥8G，不低于Intel i5处理器，重量：≤2kg ，硬盘容量≥256G固态 ，预装数据处理软件，可直接分析查看二氧化碳培养箱运行数据，分析运行状况。

4．配置

4.1主机1台；

4.2 数据分析处理系统1台

4.3不锈钢搁板不少于3块

4.3设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过买卖双方验收，卖方必须更换一套新的相同型号或符合技术要求性能更优的仪器设备。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务，达到国家权威部门的年度检测校准的要求。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点:用户指定地点

7.交货时间:合同签订后60天内。

品目5-4 PCR超净工作台

1．数量及用途

1.1数量：2台；

1.2用途：用于创造密闭杀菌空间，防止气流干扰实验。

- 工作条件

2.1工作环境温度：室温；

2.2工作环境湿度：室温；

2.3电源：110-230V，50~60HZ。总功率：小于50W。

3．技术要求

3.1 尺寸：

外部尺寸：长≤900 mm，宽≤700 mm，高≤700mm；

内部尺寸：长≥750 mm，宽≥550mm，高≥600mm；

3.2 UV紫外灯：不小于15w，波长，254nm；；4

3.3 UV开关：具有前门打开时UV灯自动关闭功能；

3.4 UV灯定时器：具有定时开关功能（1-60分钟）；

3.5 内置电源插座；

3.6 内部照明灯：荧光灯，照度不小于500Lux；

3.7 台面材质：304不锈钢，厚度不低于1.5mm；

3.8 前面板和侧面板：不小于10mm亚克力板，保护操作者免受（Beta）紫外线辐射。

4．配置

4.1主机2台；

4.2设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

5技术服务

5.1安装、调试及培训

5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。

5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

5.2验收及验收标准

5.2.1卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

5.2.2设备验收合格后，出具验收报告，买卖双方在验收文件上签字生效。

5.3维修及技术服务

5.3.1自仪器验收合格之日起，卖方向买方提供3年免费保修服务。在保修期内，属产品质量问题所发生的一切费用由卖方负担。

5.3.2卖方应提供技术支持，在接到买方仪器报修通知后，在24小时内予以应答，并在一周内内进行维修，保证仪器的正常工作。

5.3.3卖方在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。

6.交货地点: 用户指定地点

7.交货时间:合同签订后30天内。