【货物类】

项目编号：DPCG2017151362

葵涌人民医院采购分子生物学

检测配套设备

包号：A包

招标文件

深圳市建星项目管理顾问有限公司

二〇一七年八月

# 关键信息

## 投标须知前附表

| 项目类型 | 货物类 |
| --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 货币类型 | 人民币 |
| 预算金额 | 柒拾壹万肆仟元整（¥714,000.00） |
| 投标保证金 | 投标保证金为人民币壹万元整（¥10000.00）；投标保证金应在投标有效期截止日后六十（60）天内保持有效，且投标保证金必须从投标人基本账户转出。 |
| 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 投标有效期 | 60天 |
| 履约担保金额 | 以双方订立合同所规定的金额为准，向采购单位缴纳。 |
| 代理服务费 | 本项目适用货物类项目收费标准，详见第一部分第九章第41条 |
| 投标文件份数 | 一正五副（及电子文档一份） |

## 投标文件初审表

| 资格性检查表 |
| --- |
| 1 | 投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 招标公告 投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标。) |
| 2 | 投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的 |
| 3 | 投标截止时间前投标人未按“关键信息-投标须知前附表”的要求提交投标保证金或金额不足的或未从其基本账户转出的 |
| 4 | 投标人未按招标公告要求缴纳标书费的 |
| 符合性检查表 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 2 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 3 | 投标总价高于财政预算限额 |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 5 | 投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明 |
| 6 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 7 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 8 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的 |
| 9 | 《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》未按《承诺函》所述填写，经评审小组认定存在不明或不实的 |
| 10 | 投标报价有严重缺漏项目 |
| 11 | 法律、法规规定的其他情形 |

## 评标信息

本次评标采用综合评分法，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标人为中标人。

确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术或服务方案优劣顺序排列。

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。

评委会在评标时，按照以下量化的评审因素，对进入该阶段评审的各投标文件进行分析和比较：

评分细则表

| 评分项及评分规则 | 权重 |
| --- | --- |
| 一、价格部分 | 30 |
| 评标方法：综合评分法 平均价格下浮比例：5% 价格分计算方法可分两种： 方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100 当价格分＜0时，取0。 方法二：价格分= [1-A×│1－投标报价／Z│] ×价格权重×100 Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。 A---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时，A=0.5；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=1。 当价格分＜0时，取0；方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。 当选用此方法不满足上述条件时，方法一应作为备选方法在招标文件中予以明确。 | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 | 15 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 企业综合实力 | 1 | 1、评审标准： 根据投标人注册资金、财务状况的优劣情况横向比较打分：优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。未提供证明文件或证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 2、证明文件： 注册资金项投标人须提供营业执照副本扫描件或复印件，加盖投标人公章，原件备查。如已更换新版营业执照，须提供商事主体临时信用信息平台（http://www.szcredit.com.cn/）或相关市场监督管理部门网站中注册资金备案情况截图加盖公章。 财务状况项投标人须提供经审计的2016年度财务报告扫描件或复印件，加盖投标人公章，原件备查。 | 专家打分 |
| 2 | 社保情况 | 2 | 1、评审标准： 根据近三个月（2017年4-6月）社保缴纳人数横向比较评分：优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。未提供证明文件或证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 2、证明文件： 投标人须提供近三个月（2017年4-6月）社保部门出具的社保清单（加盖社保部门公章）复印件或扫描件，加盖投标人公章，原件备查。 | 专家打分 |
| 3 | 纳税情况 | 2 | 1、评审标准： 根据投标人2016年度纳税情况按以下公式进行计算评分： 1)纳税金额最高的投标人，得100%； 2)其他投标人纳税金额得分公式：纳税金额得分=投标人纳税金额/最高纳税金额×100%； 3) 未提供证明文件或证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 2、证明文件： 投标人须提供2016年度税务部门出具纳税证明材料（加盖税务机关公章）复印件或扫描件，加盖投标人公章，未提供不得分，原件备查。 | 专家打分 |
| 4 | 售后服务方案 | 2 | 1、评审标准： 在满足招标文件要求的基础上，根据投标人提供方案（含应急响应时间、保修承诺等）进行横向比较，根据优劣情况评分：优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。 2、证明文件： 投标人须提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供不得分，原件备查。 | 专家打分 |
| 5 | 售后服务机构 | 3 | 1、评审标准： （1）投标人在深圳市内有完善的售后服务机构，得100%。 （2）投标人在深圳市外广东省内有分支机构或售后服务机构，得50% （3）未提供证明文件或证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 2、证明文件： 投标人须提供营业执照或租赁合同关键页或房产证明扫描件或复印件，加盖投标人公章，原件备查。 | 专家打分 |
| 6 | 交货期 | 2 | 1、评审内容： 在满足招标文件要求的基础上（30个日历日），根据投标人填写交货期进行横向比较。 2、评分标准： 根据优劣情况评分：优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。 | 专家打分 |
| 7 | 公益慈善 | 1 | 1、评审标准： 供应商近3年（具体是指2014年8月2017至7月）具备社会公益慈善或捐赠或在职员工中具备见义勇为荣誉的，得1分；否则，得0分。 2、证明文件： 投标人须提供社会公益慈善或捐赠或在职员工的见义勇为荣誉证书原件扫描件及近3个月（具体是指2017年5月至7月）社保局出具的社保证明原件扫描件。 | 专家打分 |
| 8 | 产品授权 | 2 | 1、评审标准： 投标人为所投产品的制造商或产品制造商直接授权的供应商，得100%。否则不得分。 2、证明文件： 投标人为制造商须提供营业执照，非制造商须提供代理证或授权证书扫描件或复印件，加盖公章，原件备查。未提供证明文件或证明文件不清晰无法辨别的均不得分。 | 专家打分 |
| 三、技术部分 | 55 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 对招标文件技术参数各项条款的响应情况 | 30 | 1、评审标准： 根据技术参数符合程度方面标准评分，参数每不满足一项扣5%，满分100%，扣完为止。 2、证明文件： 未对招标文件技术参数要求进行逐条响应的，视为不满足招标文件要求，对其未响应的技术参数进行扣分。 提供技术参数偏离表、制造商或合法代理商提供加盖公章的技术参数证明及 “产品彩页、图片与介绍资料、检测报告、产品注册证书”的扫描件加盖投标人公章，原件备查。 | 专家打分 |
| 2 | 产品选型设计的科学性和合理性 | 5 | 根据产品选型设计的科学合理性优劣情况横向比较打分： 优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。 | 专家打分 |
| 3 | 产品的性能 | 10 | 根据产品性能优劣情况横向比较打分： 优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。 | 专家打分 |
| 4 | 产品操作的简便易用性 | 5 | 根据操作简便易用的情况横向比较打分： 优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；差得0%-25%。 | 专家打分 |
| 5 | 报价合理性 | 5 | 考察内容：对照招标文件关于详细分项报价的要求，结合本项目完成（服务）期限要求和人员要求，考察投标人"详细分项报价"的科学性及合理性。横向比较，分档评分：优得75%-100%；良得50%-75%；中得25%-50%；评价为差不得分。 | 专家打分 |

注：1. 有取值范围的，含下限值，不含上限值。每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

# 目   录

第一部分  投标人须知

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标要求

第七章  评标程序及评标方法

第八章  公开招标失败的后续处理

第九章  合同的授予

第二部分  招标项目需求

第一章  招标公告

第二章  项目需求

第三部分  格式及附件

第一章  合同条款及格式

第二章  投标文件的格式、附件

第三章  政府采购履约异常情况反馈表

第一部分 投标须知

## 总则

1．招标说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》的规定，并参考有关法规、政策、规章、规定，通过公开招标择优选定供应商。

本招标文件适用于货物采购项目。

本招标文件的解释权归属深圳市大鹏新区政府采购中心。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “政府采购代理机构”系指根据采购人的委托，代理政府采购事宜的机构，在此特指获得“中华人民共和国政府采购代理机构甲级资格证书[政采代（甲）字第0983号]”，以此拥有政府采购代理权限的深圳市建星项目管理顾问有限公司。

2.2 “采购人”或“采购单位”，系指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.3 “招标方”系指组织本次招标的政府采购代理机构，即深圳市建星项目管理顾问有限公司。

2.4 “投标人”或“投标方”，即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “评标委员会”是依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。

2.6 “日期”指公历日。

2.7 “合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.8 “纸质投标文件”指根据本招标文件模板的要求规范填写，打印输出并盖有单位公章的投标文件原件。

2.9 “现场投标”指在规定时间内直接向政府采购代理机构提交纸质投标文件。

2.10  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3．投标人的资质要求

3.1  参加政府采购活动投标人应当具备条件：（见招标公告有关资质要求）

3.1.1如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）所投主要产品（本项目主要产品特指投标人资格要求中要求出具代理证或授权证书的产品）选用同一品牌同一型号投标的，应当作为一个供应商计算，在此种情况下，以制造商对本次招标的唯一指定代理商为准；若投标商均未获得制造商对本次招标的唯一授权，则以报价最低者为准。

4．联合体投标

4.1 除非招标公告中允许投标人组成联合体投标，否则以下有关联合体投标的条款不予考虑。

4.2 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合以下原则：

4.2.1投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

4.2.2投标联合体各方必须有一方先行注册成深圳市网上政府采购供应商；

4.2.3对于招标公告中所要求投标人应具有的某一资质，若联合体各方均具有，则将以联合体各方中最低的资质等级作为联合体在这一资质条件上的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

4.2.4投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

4.2.5联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给政府采购代理机构；

4.2.6联合体中标后，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任；

4.2.7联合体的各方应当共同推荐一联合体投标授权代表人，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给政府采购代理机构；

4.2.8参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，不得同时参加两个或两个以上的联合体投标、不得以分包商或其它形式参与投标，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

4.2.9除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。

5．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

6．踏勘现场

6.1如有需要，政府采购代理机构或采购单位将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，投标人应按采购公告所约定的时间、地点统一踏勘现场。

6.2投标人及其人员经过采购单位的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场。投标人未参与统一组织踏勘现场的，采购单位有权拒绝其进入项目现场。

6.3采购单位必须通过政府采购代理机构向投标人提供有关现场的资料和数据。

6.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提交的任何书面或口头上的资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.5 未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

7．招标答疑

7.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知政府采购代理机构。政府采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。

## 招标文件

8．招标文件的编制与组成

8.1 政府采购代理机构在采购人申报资料齐全、规范的情况下，3个工作日内完成采购招标文件的编制；采购单位须协同政府采购代理机构，在3个工作日内完成采购招标文件确认或信息反馈；

8.2 招标活动信息发布及通告：在采购单位确认采购文件或按要求推荐供应商后，政府采购代理机构在2个工作日内发布采购公告；在评标结束后，1个工作日内告知采购单位确认评标结果；在采购单位确认评标结果后，1个工作日内完成中标（成交）公告的发布。采购单位须协同政府采购代理机构，在3个工作日内完成评标结果的确认或信息反馈。政府采购代理机构负责发布中标公告及制作中标通知书。

8.3招标文件除以下内容外，政府采购代理机构在招标（或谈判）期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一部分  投标须知

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评标要求

第七章  评标程序及评标方法

第八章  公开招标失败的后续处理

第九章  合同的授予

第二部分  招标项目要求

第一章  招标公告

第二章  项目需求

第三部分  格式及附件

第一章  合同条款及格式

第二章  投标文件格式、附件

第三章  政府采购履约异常情况反馈表

8.4投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在投标答疑截止时间之前向政府采购代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.5任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9．招标文件的澄清

9.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前通知政府集中代理机构。政府采购代理机构对规定时间内收到的对招标文件的澄清，视情况予以答复。具体答疑方式请见本招标文件第二部分第一章之规定。

9.2  投标供应商若认为招标文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标答疑阶段提出，以维护招标行为的公平、公正。

9.3  对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。

9.4  对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

10．招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标内容的，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

10.2 招标文件的修改均在深圳大鹏新区政府采购网站http://jyzx.dpxq.gov.cn/以网上公告形式发布，并对投标人具有约束力，在项目开标前，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。

10.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

10.4 政府采购代理机构保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以网站公开发布形式或书面形式发送给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

## 投标文件的编制

11．投标文件的语言及度量单位

11.1 投标人与政府采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；

11.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12．投标文件的组成

（具体内容请详见第三部分的相关内容）

13．投标文件格式

13.1 投标文件包括本须知第12条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格可以按同样格式扩展）。

14．投标货币

14.1 本项目的投标应以人民币计。

15．投标有效期

15.1 投标有效期为从投标截止之日算起60个日历天，在此期限内，所有投标文件均保持有效；

15.2 在特殊的情况下，政府采购代理机构在原定的投标有效期满之前，政府采购代理机构可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府采购代理机构此项要求，而不被没收投标保证金或投标保函，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用；

15.3 中标单位的投标书有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修结束。

16．投标保证金

16.1  投标人应以人民币提交一笔“投标须知前附表”规定的人民币金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2  投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第16.9条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。必须以投标供应商的公司基本账户支付投标保证金。

16.4  投标保证金应用人民币并采取下列任何一种形式：

（1）由中国的任何一家银行用招标文件提供的格式或银行出具的银行保函；

（2）银行本票、支票或汇票；

（3）转账。（收款单位：深圳市建星项目管理顾问有限公司

开户银行：中信银行深圳福田支行

银行帐号：7441 6101 8260 0184 516）

16.5  投标保证金应于2017年8月21日17时00分前交于招标代理机构（以到账时间为准）。

16.6  在开标时，凡没有交纳投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。投标人应在开标前将投标保证金交纳到深圳市建星项目管理顾问有限公司。

16.7  中标公告公示期结束后五个工作日内，未中标人的投标保证金，须在交回我司开出的投标保证金收据后，我司不计利息退回。未到我司交回投标保证金收据而造成投标保证金逾期退还的，责任由投标人自负，在退还时不计利息。受到质疑、投诉或正在被调查的投标人，在调查结束后，如没有发现违法违规行为的再退回投标保证金。

16.8  中标人的投标保证金，在中标人按本须知第39条规定和采购方签订合同后（提供合同原件核实），并退回我司开出的投标保证金收据后，我司将在五个工作日内退还。因银行对提取现金有限制，我司收取的投标保证金一律用转账支票退还。

16.9  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定期限内未能：根据投标人须知第39条规定签订合同；

（3）隐瞒投标的真实情况、投标文件中提供虚假材料或者虚假补充文件或者故意进行无效投标或者质疑投诉提供虚假情况；

（4）在投标人之间相互串通，事先商定投标价格或者合谋使特定投标人中标的；

（5）采用不正当手段防碍、排挤其它投标人的；

（6）向采购人、招标机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（7）与采购人和招标机构串通投标的；

（8）其它严重违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规的。

17．投标人的替代方案

17.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非“投标须知前附表”中允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将不予考虑。

17.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

18．投标文件的制作要求

18.1 投标人应当按《投标须知前附表》中规定的份数制作所投招标项目的纸质投标文件，用于现场投标。

18.2 纸质投标文件须根据招标文件提供的投标文件格式模板及要求编制。

18.3 投标人在利用标书文件模板编制投标书时须注意：

18.3.1除模板中要求填写、添加的内容外，不得对其他文字内容做任何改动。如果因操作失误而改动的，以模板中的文字叙述为准。

18.3.2招标文件项目编号、包号应与根据此招标制作的投标文件项目编号、包号一致。

18.3.3 必须完整、准确填写标书文件模板要求填写内容，不能填写如“*、\、[、&、”等特殊字符。模板固定的格式内容和文字叙述，不得改变，如果因改变叙述而与模板的原叙述相冲突者，以模板的叙述为准。

## 投标文件的递交

19 投标文件的递交

19.1投标书的密封和标记。

19.1.1  投标人应将开标一览表、投标文件正本和副本密封，并标明项目编号、招标项目名称及“正本”或“副本”，开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。

19.1.2  密封包上注明按“投标须知前附表”所规定的开标时间（指投标邀请书中规定的开标时间）前不准启封的字样。

19.1.3  如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按19.1.1-19.1.2中的规定进行密封和标记后，按投标邀请书注明的地址送至招标方。

19.1.4  邮寄、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19.2．投标截止时间

招标方在招标公告规定的地址收到投标书的时间不得迟于招标公告所规定的时间。

19.3．迟交的投标书

按照投标人须知第19.2条规定，招标方将拒绝并原封退回在其规定的投标截止期后收到的任何投标书。

20．投标文件的修改和撤销

20.1  投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标方必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

20.2  投标人的修改或撤回通知书应按投标人须知第19.1条规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

20.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

20.4  在投标人须知第19.2条规定的投标截止期至投标人须知第15条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据投标人须知第16.8条规定，其投标保证金将被没收。

## 开标

21．开标

21.1  招标方将按“招标公告”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明出席。

21.2  开标时，招标方将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、开标一览表（以招标文件规定的开标一览表内容为准）。投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

除了按照投标人须知第20条规定原封退回的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标书。

21.3  按照投标人须知第20条规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

21.4  无论如何在开标时没有启封和读出的投标书在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回投标人。

21.5  招标方将做开标记录，开标记录包括按投标人须知第21.2的规定在开标时宣读的全部内容。

## 评标要求

22．评标会议

22.1开标会结束后召开评标会议，评标委员会由政府采购代理机构依法组建，负责评标活动。

评标委员会的组成及行为规范执行《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购[2005]5号)，并结合大鹏新区政府采购实际，补充规定如下：

22.1.1 采用公开招标及邀请招标的，评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

22.1.2 采用竞争性谈判的，采用综合评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共5人以上（含5人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；采用最低价评标法的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

22.1.3采用单一来源谈判的，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

为保证评委人选的专业性，以及评标中的公平公正性，评标委员会成员从深圳市财政委员会评标专家库中随机抽取。

采购单位代表须持本单位签发的《评标授权书》参加评标。

注：《评标授权书》模板可以从大鹏新区政府采购中心网站http:// dp.szzfcg.cn/采购单位页面下“通用表格”处下载。

22.2评标定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

22.4评标过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

22.5 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23．向评标委员会提供的资料

23.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

23.2其他评标必须的资料。

23.3评标委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资质、财政预算限额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的废标条件；

24．独立评标

24.1评标委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评标报告的工作程序。

## 评标程序及评标方法

25．投标文件初审

25.1投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2投标文件初审内容请详见“关键信息”中的《投标文件初审表》部分。投标人若有一条审查不通过则按废标处理。

25.3对不属于投标文件初审表所列的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为废标的理由。

26．澄清有关问题

26.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以用书面形式(应当由评标委员会签字)要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当用采用书面形式（由其受权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性的内容。根据本须知第25条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

27．错误的修正

27.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

27.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

27.2.1 若开标一览表中投标总价与分项报价清单表总价不一致，以开标一览表投标总价为准；

27.2.2 若投标文件中分项报价清单表报价与总价不一致，以总价为准；

27.2.3 若投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.2.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.2.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.3  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，给评审带来不便，评标委员会可以接受。

27.4上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。

28．投标文件的比较与评价

评标委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

29．评标方法

29.1评标方法执行《转发财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（深财购[2007]9号）和《关于印发<深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定>的通知》(深财购[2005]5号)

项目评标方法分为最低评标价法、综合评标法、性价比法及法律、法规允许的其它评标办法。

29.1.1最低评标价法

最低价法是指以价格因素确定中标候选供应商的评标方法，即在满足招标文件实质性要求前提下，以报价最低的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法；

29.1.2综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标供应商的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

29.1.3性价比法

性价比法是指除价格因素外，经对投标文件进行评审，计算出评分因素的总分，除以投标报价，以商数最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

29.2 本项目采用的评标方法

（请详见“关键信息——项目评分表”）

30．定标

30.1评标委员会依据本招标文件所约定的评标方法进行评审和比较，向政府采购代理机构提交书面评标报告，并根据评标方法比较评价结果从优到劣进行排序，并推荐中标候选人或确定中标供应商；

30.2采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评委会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

30.3采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

30.4采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

31．编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

32．中标结果及中标通知书

32.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评标结束后，政府采购代理机构将在“大鹏新区政府采购中心网站”（http://jyzx.dpxq.gov.cn/）上发布中标结果公告，公示期为3天。供应商如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向我公司反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

32.2评标委员会不直接向未通过符合性检查的投标人或者未中标的投标人解释落标原因，也不退还投标文件。

32.3质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

32.4项目质疑受理程序：

32.4.1政府采购代理机构统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章），如果没有超过质疑的有效期限且资料齐全，政府采购代理机构将打印《质疑受理回执》加盖公司公章给予供应商。

32.4.2异地供应商质疑可传真函件至窗口进行预受理，但供应商必须在发出传真函件后5个工作日内将资料原件【供应商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至政府采购代理机构，或邮政快递至我公司再给予正式受理。

32.5中标公告公布以后,公示期内无人投诉,政府采购代理机构将通知中标供应商在公示期结束后五个工作日内到招标代理机构领取《关于领取中标通知书的通知》，并在公示期结束后的十个工作日内凭招标代理机构出具的《关于领取中标通知书的通知》到深圳市大鹏新区政府采购中心领取《中标通知书》；请采购单位直接到深圳市大鹏新区政府采购中心领取《中标通知书》。

32.6中标通知书是合同的重要组成部分。

## 公开招标失败的后续处理

33．公开招标失败的处理

33.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府采购代理机构重新组织采购。

33.2对公开招标失败的项目，评标委员会必须在出具该项目招标失败结论的同时，提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

33.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府采购代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向政府采购监督管理部门提出非公开招标方式申请，经政府采购监督管理部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

33.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，政府采购代理机构要重新按公开招标流程发布招标公告和招标文件、组成评标委员会等组织采购活动。

33.5公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，政府采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，供应商的原投标文件转为谈判应答文件。

34．公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购

34.1谈判小组

34.1.1公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

34.1.2谈判前，谈判小组将对各供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.2谈判程序

34.2.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

34.2.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

34.2.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府采购代理机构通知所有参加谈判的供应商。

34.2.4谈判小组可以用书面形式要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

34.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

34.2.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

34.2.7谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格或者其他信息；参加谈判的供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

34.2.8有下列情形之一的，该供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

34.2.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

34.2.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

34.3评标方法和定标原则

34.3.1根据《深圳市政府采购评标委员会和评标方法暂行规定》（深财购[2005]5号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低评标价法规定执行。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报经同级政府采购监督管理部门批准。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法应采用最低评标价法。

34.3.2对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果并按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。

34.3.3若要采用其他评标方法的，必须报经政府采购监督管理部门批准，谈判小组按批准的评标方法进行评审。谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。

34.3.4谈判小组向政府采购代理机构提交书面评标报告，并受政府采购代理机构委托直接确定中标供应商。

35．公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

35.1谈判小组

35.1.1公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表和有关专家共3人以上（含3人）的单数组成；其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二；专家可重新抽取也可继续采用评标委员会内专家。

35.1.2谈判前，谈判小组将对单一来源供应商的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现下列情况之一的将视为无效，按废标处理，不得进入谈判，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《资格性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.2谈判程序

35.2.1参加谈判的供应商和谈判小组成员填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

35.2.2谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

35.2.3在谈判中，谈判小组将就以下谈判内容跟供应商进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，谈判小组应当通过政府采购代理机构通知供应商。

35.2.4谈判小组可以用书面形式要求供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题供应商应以书面形式进行澄清、说明。

35.2.5 允许供应商在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

35.2.6供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可。

35.2.7谈判小组与单一来源供应商进行谈判。供应商有三次更改机会；供应商应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

35.2.8有下列情形之一的，供应商的谈判结果作废标处理，具体内容见原招标文件中投标文件初审表的《符合性检查表》部分以及谈判邀请中相应的变动部分。

35.2.9谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

35.2.10谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

35.3评标方法和定标原则

35.3.1单一来源谈判采用最低评标价法。原招标文件若采用最低评标价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法改为最低评标价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对供应商最终的方案、服务和投资等谈判结果按本须知第29.1.1的最低评标价法进行评审。

35.3.2谈判小组向政府采购代理机构提交书面评标报告，并受政府采购代理机构委托直接确定中标供应商。

## 合同的授予

36．合同授予标准

36.1本项目的合同将授予按本招标文件规定评审确定的中标人。

37．接受和拒绝任何或所有投标的权力

37.1政府采购代理机构和采购单位保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

38．合同协议书的签订

38.1中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件内容与采购单位签订书面合同，合同书应采用本招标文件第一部分规定的合同样本；

38.2中标人如不按本投标须知第39.1款的规定与采购单位签订合同，则政府采购代理机构将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给政府采购代理机构造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应法律责任；

38.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，未以招标人及监管部门许可不得将中标项目转让（转包）给他人；

38.4采购人与中标人签订的服务合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

39．履约担保

39.1在签订项目承包合同的同时，中标人应按“关键信息——投标须知前附表”中规定的金额向采购单位提交履约保函或履约保证金；

39.2如果中标人不能按本须知第40.1款的规定执行，采购单位将有充分的理由通过政府采购监督管理部门废除中标，并没收投标保证金，给采购单位造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

39.3项目服务期满之后,经验收合格后，采购单位在七日内办理退还履约担保手续。

40．招标代理服务费

40.1  根据国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件相关规定。招标方向中标方按中标金额的一定比例累进收取招标代理服务费，具体收取方式如下表所示。

| 类别 金额(万元) | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为招标代理服务的收费基准价格。

（2）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.2  中标人须在中标公告公示期结束后，领取《关于领取中标通知书的通知》前，向采购代理机构缴纳代理服务费。

40.3  招标代理服务费以现金或银行汇票形式交付。

41．腐败和欺诈行为

41.1政府采购要求合同项下的买方和卖方在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。根据本要求，政府采购代理机构将：

（1）为此目的，定义下述条件：

（a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响招标方或买方在采购过程或合同实施过程中的行为；

（b）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标方或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标方或买方从自由公开竞争所能获得的权益。

（2）如果评标委员会认为投标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该投标。

（3）如果投标人或中标人在政府采购合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，将依据《中华人民共和国合同法》、《深圳经济特区政府采购条例》有关法律法规进行处罚。

---- END ----

第二部分  招标项目要求

## 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》的有关规定，深圳市建星项目管理顾问有限公司经大鹏新区政府采购平台受理，就本项目进行公开招标。欢迎符合资格的供应商参加投标。

1. 项目编号：DPCG2017151362

2. 项目名称：葵涌人民医院采购分子生物学检测配套设备

3. 项目内容:详见招标文件。

4. 投标人资格要求：

（1）已在深圳市政府采购网注册的政府采购供应商（以网上投标响应为准）；

（2）投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，须提供营业执照或者法人证书扫描件（加盖投标人公章）；

（3）若投标人为所投产品（生物安全柜、2-8℃医用冷藏箱、小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机及生物显微镜）的生产企业，须具有《医疗器械生产企业许可证》，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品（生物安全柜、2-8℃医用冷藏箱、小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机及生物显微镜）的代理商或授权供应商，须具有《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该产品（须提供许可证扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（4）投标人必须提供所投产品（生物安全柜、2-8℃医用冷藏箱、小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机及生物显微镜）的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件或复印件加盖投标人公章，如投标人所投产品（小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机及生物显微镜）是进口设备，投标人须提供《进口医疗器械注册证（含医疗器械注册登记表）》的扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查（开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件）；

（5）近三年内无行贿犯罪记录 (由深圳市政府采购中心定期向深圳市人民检察院申请对政府采购供应商库中注册有效的供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）；

（6）本项目不接受联合体投标，不允许分包，本项目部分产品（小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机、单道可调移液器、制冰机及生物显微镜）接受投标人采用进口产品参与投标。

备注：根据《关于公共事业局采购进口医疗设备的复函》（深鹏发财函〔2017〕800号）批示要求，本项目部分产品（小型高速低温冷冻离心机、小型高速台式离心机、单道可调移液器、制冰机及生物显微镜）接受投标人采用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与竞争，且在进口产品中，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

5. 招标文件发放的方式和时间：

凡已注册的深圳市网上政府采购供应商，按照授予的操作权限，可于 2017年8月10日17:00时 至2017年8月18日17:00时期间登录深圳市大鹏新区政府采购站点（ http://jyzx.dpxq.gov.cn/）下载本项目的招标文件及进行投标报名响应。

投标人如确定参加投标，首先要在深圳市大鹏新区政府采购站点上报名投标，方法为登录深圳市大鹏新区政府采购站点后点击“应标管理(投标响应”或“应标管理(确认邀请”；如果网上报名后又不参加投标，应再点击“拒绝”或“撤销”；如果是未注册为深圳市网上政府采购的供应商，请访问深圳政府采购网站,先办理注册手续，再进行投标报名。在网上报名后，点击“应标管理(下载招标文件”进行招标文件的下载。

6.投标报名：供应商网上响应报名并下载招标文件后，如确认参加本项目投标，请于2017年8月18日17:00时前携带本公告“投标人资格要求”中的证明文件及法人授权书到政府采购代理机构现场报名，并缴纳标书费人民币500元，逾期及未在网上响应不接受报名。

7. 现场踏勘：本项目不安排现场踏勘。

8. 答疑事项：2017年8月17日15:00时前凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在倾向性或不公正性条款），登录“深圳市大鹏新区政府采购网”，在“应标管理→投标答疑”中填写疑问，逾期不予受理。2017年8月19日15:00前将答疑结果在“应标管理→投标答疑”中公布，望投标人予以关注。

9．本项目实行网下纸质投标文件投标。

10. 投标截止时间：2017年8月22日15:00。

11. 开标时间：2017年8月22日15:00。

12.现场演示签到截止时间： 无

13.现场勘查时间： 无

14.开标地点：见本公告联系表

15.投标方法：所有投标文件应于投标截止时间之前 递交，在深圳市建星项目管理顾问有限公司开标大厅（深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼）现场开标。

16.逾期送达或不符合投标规定的投标文件恕不接受。

17.我司仅接受法定代表人或法定被授权人递交的投标文件

18. 本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

19. 重要提示：投标人有义务在招标活动期间浏览“深圳市大鹏新区政府采购中心网站”（http://jyzx.dpxq.gov.cn/），招标人在以上网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。招标人恕不再行电话通知各投标人。

20. 有关本次招标之事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

| 联系表 |
| --- |
| 政府采购代理机构 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 单位地址 | 深圳市福田区振兴路3号建艺大厦16楼 |
| 联系电话 | 0755-83780036、83469978 |
| 传真（Fax） | 0755-83780355 |
| 政采专用邮箱 | 2306131025@qq.com |
| 邮政编码 | 518040 |
| 查询网址 | http://jyzx.dpxq.gov.cn http://www.sz-jstar.com |
| 政府采购项目执行监管 |
| 监管机构 | 深圳市大鹏新区公共资源交易中心 |
| 单位地址 | 深圳市大鹏新区葵涌街道金岭路1号新区管委会2号楼2206室 |
| 联系电话 | 0755-28333300 |
| 传真（Fax） | 0755-28333415 |
| 邮政编码 | 518120 |
| 网站 | http://jyzx.dpxq.gov.cn |
| 标书费及投标保证金缴费银行信息 |
| 开户银行 | 中信银行深圳福田支行 |
| 收款单位 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 银行账号 | 7441 6101 8260 0184 516 |
| 网上操作相关咨询 |
| 详细地址 | 深圳市景田东路9号财政大厦附楼 |
| 邮政编码 | 518034 |
| 传真电话 | 0755-83777853 |
| 网上操作咨询 | 0755-83948100、83948149、83938544 |
| 采购中心热线电话 | 0755-83938966 |

深圳市建星项目管理顾问有限公司

2017年8月10日

## 第二章 项目需求

重点提示：

1.招标文件澄清的说明

根据招标文件第一部分第二章第九款“招标文件的澄清”的规定，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于“招标公告”中所述答疑截止时间前在书面通知政府采购代理机构。对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关投诉。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.同一品牌同一型号产品投标资格认定的说明

如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）所投主要产品（本项目主要产品特指投标人资格要求中要求出具代理证或授权证书的产品）选用同一品牌同一型号投标的，应当作为一个供应商计算，在此种情况下，以制造商对本次招标的唯一指定代理商为准；若投标商均未获得制造商对本次招标的唯一授权，则以报价最低者为准。

3.政策导向

3.1按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《中共深圳市委深圳市人民政府<关于实施自主创新战略建设国家创新型城市的决定>有关配套政策文件的通知》(深府办[2006]60号) 、《中共深圳市委、深圳市人民政府关于全面推进循环经济发展的决定》（深发〔2006〕9号）等的要求，以下产品列入政府优先采购清单，我市政府采购组织实施中，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购以下清单范围内产品：

3.1.1财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、环境保护部制定的《环境标志产品政府采购清单》中列示的企业及产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

3.2进入以上清单范围的投标产品将在评标时获得竞争优势。

4. 允许采购进口产品。

根据《关于公共事业局采购进口医疗设备的复函》（深鹏发财函〔2017〕800号）批示要求，本项目接受投标人采用进口产品参与投标，但不排斥国内产品参与竞争，且在进口产品中，优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

一、设备名称：分子生物学检测配套设备。

二、数量：1批。

三、设备用途：马歇尔胃肠道疾病国际诊疗中心项目开展。

四、设备清单：

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 数量（套/台） | 单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子生物学检测配套设备 | 1 | 生物安全柜 | 2 | 7 | 拒绝进口 |
|  | 2 | 小型高速低温冷冻离心机 | 1 | 6.5 | 接受进口 |
|  | 3 | 小型高速台式离心机 | 1 | 3.5 | 接受进口 |
|  | 4 | 单道可调移液器 | 20 | 0.25 | 接受进口 |
|  | 5 | 普通冰箱（含冷冻，冷藏） | 2 | 0.85 | 拒绝进口 |
|  | 6 | 移动紫外车 | 3 | 0.1 | 拒绝进口 |
|  | 7 | 电动移液器 | 4 | 0.35 | 拒绝进口 |
|  | 8 | 2-8℃医用冷藏箱(300L) | 12 | 1.5 | 拒绝进口 |
|  | 9 | 制冰机 | 1 | 7 | 接受进口 |
|  | 10 | 实验室超纯水系统 | 1 | 9 | 拒绝进口 |
|  | 11 | 生物显微镜 | 2 | 2.5 | 接受进口 |
| 预算总金额 | 71.4万元 |

五、设备参数：

（一）生物安全柜

- 安全柜：≥4英尺宽，二级A2生物安全柜；

- 气流模式：30%外排，70%循环；

- 工作台面宽度：≥1.2m；

- HEPA 过滤效率：直径0.3 μm的颗粒过滤效率高于 99.995%；

- 工作台面材料：304不锈钢；

- 噪音：低于65dB；

- 前窗工作开口高度：≥250mm；

- 排气量：≥330CFM；

- 气流控制模式：直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机；

- 风速测定：根据风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速；

- 前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速，方便当日再次使用同时节约能源：前窗完全关闭后，风机可继续工作，下降风速自动变为30%，方便当日再次使用同时节约能源；

- UV灯管可定时：UV灯管可定时操作，方便用户；

- 自动报警：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警；

- 能耗和热量输出：降低60%；

- 适用电压：230V；

- 25℃下热量输出：150W；

- 功率：200W；

- 前窗玻璃材料：采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害；

- 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

- **前窗开口探头：采用双探头设计，即使一个探头发生故障，也确保安全柜前窗开口处于安全位置；

- 控制面板信息：时间显示，风速显示，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数-PER；

- 电源插座 不少于1个；

- 维修阀门：≥4个；

- 搁手架：标配2个，防止操作疲劳；

- 支架：可调高度支架；

- 符合NSF49认证的技术要求：是；

- 排气配件 3、4和5英尺安全柜套管排气组： 2个；

- 6英尺安全柜套管排气组 ：2个。

（二）小型高速低温冷冻离心机

- 安全性：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；

- 具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置；

- 离心机具备快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C ≤8分钟；

- 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时；

- 加速至最高转速的时间：≤15秒；

- 从最高转速减速的时间：≤16秒；

- 卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；

- 4种不同的转子可供选择：其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子；

- 离心结束后自动开盖，减少样品预热；

- 可选择旋钮式和按键式两款不同型号；

- 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

- rpm/rcf设置可以相互转换；

- 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

- 转子和适配器可以整体高压灭菌；

- 符合IEC 1010-2-020 的安全标准；

- 配置：主机一台,标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个；

最大转速为15,000rpm，最大离心力为21,130g。

（三）小型高速台式离心机

- 安全性：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；

- 时间设置：0.5-599分钟，可连续运转；

- 加速至最高转速的时间：≤15秒；

- 从最高转速减速的时间：≤15秒；

- 卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；

- 4种不同的转子可供选择：其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子；

- 离心结束后自动开盖，减少样品预热；

- 可选择旋钮式和按键式两款不同型号；

- 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

- rpm/rcf设置可以相互转换；

- 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

- 转子和适配器可以整体高压灭菌；

- 符合IEC 1010-2-020 的安全标准；

- 配置：主机一台,标准气密型24×1.5/2.0ml角转头一个；

最大转速为14,680rpm，最大离心力为20,238g。

（四）单道可调移液器

- 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

- 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

- 减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；

- 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

- 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；

- 具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

- 1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求；

- 6个量程可选：0.1-2.5ul、0.5-10µl、 2-20µl、10-100µl、20-200µl、100-1000µ；

- 配置为：0.1-2.5ul, 2-20µl,10-100µl,20-200µl,100-1000µl；每个量程各4支；桌立式枪架4个。

（五）普通冰箱（含冷冻，冷藏）

- 品类：对开门；

- 材质：PCM；

- 控制：LED触控；

- 新能效：NEW EEC2；

- 核心功能：并联双循环；

- 总容量：≥610；

- 冷冻容量：≥208+15；

- 压缩机：变频压缩机；

- 制冷方式：风冷；

- 产品尺寸：≥1756mm(h)﹡912mm(w)﹡714mm(d)；

- 安装方式：独立式；

- 综合耗电量：≤1.24（千瓦时/24小时）；

- 冷藏室容积：≥387（升）；

- 冻藏室容积：≥208（升）；

- 二星级部门容积：≥15（升）。

（六）移动紫外车

- 总体要求：紫外线消毒车为手推移动式消毒车，造型美观、移动轻便，其灯臂为可折式双灯管结构，灯臂角度可以调节，采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行清毒，灯臂可折叠收回，并在00~1800任意摆动定位，底座带四轮。消毒效果好。定时器能在0-60分钟内任意调节消毒时间。

- 用途：本产品供医疗机构和其他场所作空气消毒用。

- 技术参数：

- 安全类型：I类B型；

- 电   源：～220V±10%  50HZ；

- 输入功率：2*30W；

- 灯臂调节角度：0°－180°；

- 单支灯管紫外线强度：≥90uw/cm2(一米距离处测量）；

- 紫外线波长：253.7nm。

（七）电动移液器

- 适用于0.1－100 ml体积范围的刻度移液管和固定移液管；

- 重量轻，符合人体工程学设计，操作舒适，无疲劳；

- 单指轻松吸液和放液、设定吸液速度；

- 吸液速度快：25 ml/5秒；

- 一次充电最多可工作7小时；

- 移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌；

- 基本配置：主机充电器1套，0.45 μm滤膜 2片，壁挂式支架 1个。

（八）2-8℃医用冷藏箱(300L)

- 产品技术规格

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 电加热单门 |
|  | 2 | 外部尺寸（宽*深*高） | ≥665*710*1965mm |
|  | 3 | 内部尺寸（宽*深*高） | ≥530*555*1380mm |
|  | 4 | 保存箱层数 | 7 |
|  | 5 | 搁架数量 | 6个搁架1个筐 |
|  | 6 | 总有效容积 | ≥390L |
|  | 7 | 发泡箱体保温层 | 40mm |
| 电器 | 8 | 电压要求/频率 | 额定电压220V/50Hz |
| 性能 | 9 | 温度范围 | 2-8℃ |
|  | 10 | 输入功率 | 380W |
|  | 11 | 电池 | 12V |
| 安全系统 | 12 | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警 |
|  | 13 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
|  | 14 | 远程报警功能 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 |
|  | 15 | 门锁 | 一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启 |
| 制冷系统 | 16 | 均匀性 | ±3℃ |

- 产品各项功能的说明

- 微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便；

- 显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度；

- 设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C；

- 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）；

- 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

- 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

- 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

- 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定；

- 压缩机：保证产品质量稳定；

- 冷凝风机：高效节能，低噪音，使用寿命长；

- 材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀；

- 门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能；

- 多层搁架设计（6层搁架），搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品；

- 灯：LED照明灯，功耗低，亮度高；

- 门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全；

- 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度；

- 打印机功能，温度数据实时打印；(选配)

- 存储功能，可存储一个月左右温度数据，通过USB接口导出。

（九）制冰机

- 工作条件：常温常湿条件。

- 主要技术指标：

2.1材料：前面/侧：涂层不锈钢钢板，顶面：不锈钢；后板为镀锌钢板；门把手和冰铲等可以触摸的部位用了抗菌材料；

2.2制冰量：约130公斤/天（环境温度20度，水温15度）；约110公斤/天（环境温度30度，水温25度）；

2.3用水量：约0.16立方米/天(环境温度30度,水温25度)；约0.14立方米/天（环境温度20度，水温15度）；

2.4 冰块形状：碎花状；

2.5 滤水装置：带有进水过滤器；

2.6尺寸和容积：

2.6.1尺寸：≤600*600*800（mm）；

2.6.2容积（储冰量）：约28公斤；

2.7报警装置/其他功能：带有过温报警、过负荷报警，还具有自我故障诊断功能；

2.8电源条件：220V，10A；

2.9耗电量：435W。

- 基本配置：

3.1制冰机   1个；

3.2冰铲     1个。

（十）实验室超纯水系统

- 用途：超纯水系统，是以RO水、去离子水、蒸馏水作为进水源，制备分析级别实验室超纯水；

- 原理：将纯水经过混合离子交换树脂、双波长紫外灯和除菌膜过滤，得到电阻率为18.2兆欧的超纯水；取水流速为2L/min。

- 主要参数：

- 系统以自来水进水，制备三级纯水和一级超纯水；

- 进水条件：市政自来水（温度 5～40℃，压力≥1kg/cm2）；

- 产水量：10L/H；

- 产水水质：

三级水：电导率<5μs/cm（符合GB6682-2008 III级水要求）；

超纯水：

电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃；

TOC含量 <5 ppb；

微生物 <0.1 cfu/mL；

直径大于0.2 μm的颗粒物数量 <1/mL；

热源含量 <0.001 Eu/mL；

RNases <0.01 ng/mL；

DNases <4 pg/μL；

- 双级反渗透系统，确保产水水质稳定，不受源水水质影响，能适应高盐条件地区使用；

- 水箱≥20L；

- 水质监控：全系统设置4点水质电导实时在线监控；

- 内置TOC实时连续在线指示仪, 直接利用纯化流路标配185/254 nm双波长紫外灯在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb；检测精度+/- 1 ppb；

- 配置带有2.4英寸彩色显示屏的超纯水远程取水工作站，可放置离主机2.9米的距离，高度能够自由调节，2.4英寸彩色显示屏，能实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，有5种取水流速可选；

- 取水装置可选择安装多种专用囊式制药级别终端过滤器，且可热压灭菌，包括0.2微米除菌过滤器、正电荷吸附的除热源和RNA酶过滤器、0.1um微滤器等，以保证水质能够满足不同实验的特殊要求；

- 主机配置7英寸彩色触摸显示屏，统以图形和颜色变化对系统安装、耗材更换和系统状态进行可视化显示；监控界面提供所有耗材使用状态信息；

- 具有中文、英文、韩文、日文等多国语言可切换操作界面；

- 预处理污堵诊断，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命；

- 标配漏水保护装置；

- RO、UP全管道消毒：内置消毒程序，消毒操作简单、方便；

- 主要配置清单：预处理模块1套含预处理耗材，RO膜1套，进水电阻检测和TOC模块1套，超纯水远程取水工作站1套，超纯水柱2套，终端除内毒素过滤器1个。

（十一）生物显微镜

- 光学系统：采用无限远校正光学系统，整个光学系统保证高光亮度、高解象度及高衬比度影象。可升级相差和暗视野观察法；

- 主机：标准右手载物台，4孔物镜转盘，钢丝传动载物台，高硬度耐磨损，低位同轴，圆角设计，无外露齿条，单玻片夹。便携手柄，方便携带，搬运；

- 调焦系统：2档同轴粗/微调焦，具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。调焦轴内心部件全为金属元件，坚固耐用；

- 显微镜的所有触点都有纳米银离子镀膜，能有效抑制细菌生长、繁殖，能有效避免接触显微镜表面而传播疾病；

- 聚光镜：预定心预对焦阿贝聚光镜，无需调节，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注；

- 双目镜筒，倾角45度，内置10倍目镜，视场数18mm，带屈光度补偿，带眼罩。目镜与观察筒集成在一起，避免了目镜脱落。指旋螺钉设计，瞳距调节55-75mm；

- 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，带眼罩，视野数为18mm，屈光度可调节；

- 照明装置：LED冷光源照明，寿命≥50000小时，免维护。具有延时关闭功能，LED光源在不用时，2小时候自动关闭，节约电源；

- 平场物镜：

4X(NA=0.1)    WD 26.2mm；

10X(NA=0.22)  WD 7.8mm；

40X(NA=0.65)  WD 0.31mm；

100X(NA=1.25) WD  0.1mm；

- 与显微镜同品牌彩色五百万像素CCD，采用无线数据传输，可连USB、HDMI，图片传输可通过计算机或不接计算机，直接用移动SD卡导出图像；

- 32m落入式支座。m固定或未固定滤片的；

- 用于FOV18的平场镜片，FOV20的高反差平场物镜；

- 26mm*76mm载物台行程，提供有35mm中间ERGO模块，LSF反射光照明模块；

- 带标准徕卡支架的C型接口，ICC50中间摄像头模块（50%/%50/光线分配）。

六、商务条款：

1.交货日期：签订合同后 60天。交货地点：深圳市大鹏新区葵涌人民医院。

2.付款方式：按深圳市大鹏新区发展和财政局相关规定执行。

3.售后服务：

| 序号 | 售后服务条款 |
| --- | --- |
| 1 | 由生产厂家提供售后服务，2小时响应，8小时维护到位。 |
| 2 | 厂家提供保质期2年，保质期内厂方所提供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，承担修理、调换或退货的实际费用，厂方不能修理或不能退换，均按不能交货处理，期满后可同时提供终生有偿维修保养服务。(投标人投标时需在商务条款响应/偏离表中作出响应。) |
| 3 | 在广东省设有办事处或售后服务及备件中心（投标文件提供相关证明材料复印件，评标时验证原件）。 |
| 4 | 驻地城市有厂家直接授权工程师3名以上进行售后服务。 |
| 5 | 供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。 |
| 6 | 提供操作手册和维修手册，如不能提供维修资料，保质期延长为36个月。 |
| 7 | 最终用户的培训费、有关耗材费用以及受训者的资料、师资的费用均由供货商支付。培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维护等有关内容的学习，受训者的人数和培训时间应予说明。 |
| 8 | 在保修期内，中标商必须保证设备的开机率>95％；若不能达到此开机率，将作以下处理：（1）开机率在90-95％之前按一赔二延长保修期；（2）开机率在85-90％之间按一赔五延长保修期；（3）开机率低于85％，中标商必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |

第三部分  格式及附件

## 第一章 合同条款及格式

（供参考）

供方：

需方：

供、需双方根据     年   月  日招标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成本购销合同：

一、设备名称：

设备型号：

设备产地及厂家：

设备单价：

设备数量：

合同总价：

本合同以人民币进行结算，该价格为深圳工地价。

二、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

供方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。

三、若供方提供进口设备，则须提供合法的进口手续和商检证明。

四、交货时间、地点、方式：

合同签订后   内，供方负责将设备在深圳工地安装调试，由需方负责验收。设备运送产生的费用由供方负责。

五、供方应随设备向需方交付设备使用说明书及相关资料。

六、付款方式：见招标有关规定（或如与财政部门有关拨款规定相冲突，从财政部门规定）。

七、违约责任：

需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，需方向供方偿付设备总值的百分之三十违约金。

需方逾期付设备款的，需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，需方有权拒绝收货。供方向需方偿付设备总值百分之三十的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值百分之三十的违约金。

供方逾期未交付设备的，供方向需方每日偿付设备款千分之五违约金。

八、因设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

九、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式陆份，供需双方、大鹏新区政府采购中心等各执一份，均具同等效力。

附件：

1、《中标/成交通知书》

2、《投标文件》

3、《招标文件》

供方：                    需方：

地址：                    地址：

法定代表人：              法定代表人：

委托代理人：              委托代理人：

电话：                    电话：

开户银行：                开户银行：

帐号：                    帐号：

签约时间：     年   月   日

签约地址：

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购单位和中标单位协商确定。

## 第二章 投标文件的格式、附件

特别提醒：投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点中填写，填写到其他节点或附件的将可能导致废标，一切后果由供应商自行承担。

### 开标一览表

单位： 人民币元

| 项目编号 （包号） | 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPCG2017151362 | 葵涌人民医院采购分子生物学检测配套设备 | 大写： 小写： |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“交货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

4、开标一览表和投标文件（含正本和副本）应分开独立密封包装。

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

### 投标文件目录

一、评标指引表

二、声明及承诺函

三、法定代表人资格证明书（参考备用）

四、法定代表人授权书

五、投标函

六、分项报价清单表

七、供应商情况介绍

八、人员配备情况

九、项目实施方案

十、服务条款

十一、货物说明一览表

十二、商务条款偏离表

十三、技术规格偏离表

十四、招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容

### 一、评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

葵涌人民医院采购分子生物学检测配套设备评标指引表

| 一、资格性审查指引 |
| --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | ………… |  |  |
| 二、符合性审查指引 |
| 序号 | 符合性检查项目 | 说明 | 起止页码 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 三、综合评分指引 |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 商务部分 | 1.………… |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |
| 技术部分 | 1.………… |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |

注：请投标人按照“关键信息——投标文件初审表、评标信息”的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

### 二、声明及承诺函

#### 声   明

深圳市建星项目管理顾问有限公司：

本公司就参加                       项目投标工作，作出郑重声明：

1．我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦承诺我公司完全符合本项目的投标条件。

2．我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并无虚假行为，愿意向贵方及采购单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3.经研究招标文件的投标须知、项目要求、格式附件等内容，我公司愿意按照“招标文件”的规定承担责任和履行义务。如我公司投标文件响应情况优于投标文件的，我公司愿意按照投标文件履行相关义务。

4.我公司已详细审查 “招标文件”全部内容，保证遵守招标文件的规定，完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权力。

以上声明若有违反或有弄虚作假等违法违规行为，一经查实，本人和本公司同意主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等文件的规定，对我公司作出相应处理或处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

声明企业（公章）：

声明人（法定代表人）签字：

声明人（法定代表人授权委托人）签字：

年   月   日

#### 承诺函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

本公司就参加                       项目的投标，作出如下承诺：

1.我公司将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等文件的规定。

2.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯他人的知识产权。

3.我公司所提供的《商务条款偏离表》与《技术规格偏离表》所填写“偏离情况”与投标文件实质内容相符。

若被有关单位确认为侵犯他人知识产权，我公司自行承担相应法律责任。若有弄虚作假行为的，一经查实，本公司愿意接受主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等文件的规定对我公司作出相应处理或处罚，并承担因此造成的不利后果。

公司名称（加盖单位公章）：

年     月     日

### 三、法定代表人资格证明书（参考备用）

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：1. 本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

2. 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

### 四、法定代表人授权书

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

被授权人：                     职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

### 五、投标函及投标保证金

#### 投标函

致：深圳市建星项目管理顾问有限公司

根据贵方                     （项目名称）的招标公告（项目编号为      ），本人经我方法定代表人授权正式代表投标人                    （投标人的名称），提交开标一览表1份及投标文件正本1份，副本5份。

据此函，本人代表投标方保证，所提供的全部资料是真实的。本人承诺：

（1）我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷；

（2）我方承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不清楚或误解的问题和质疑投诉的权利。

（4）我方同意所递交的投标文件在“关键信息-项目信息”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

（5）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）我方为本投标和中标后的合同实施要付给招标代理机构的招标代理服务费如下：

招标代理机构的名称和地址：深圳市建星项目管理顾问有限公司

招标代理服务费（人民币大写）：              按投标人须知第41条“招标代理服务费”标准支付。

与本投标有关的正式通信方式：

地址：                                           邮政编码：

电话、手机、传真或电传：

基本账户开户银行名称：                基本账户开户银行帐号：

基本账户开户银行地址：                基本账户开户银行电话：

投标人代表姓名（签字）：

公章：

日期：       年   月   日

#### 投标保证金

1、必须提供投标保证金证明文件及投标公司基本账户银行开户证明等证明文件

2、必须以投标供应商的公司基本账户支付投标保证金

### 六、分项报价清单表

（一）项目报价表

| 序号 | 项目内容 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费用 |  |  |
| 2 | 备件与工具费用 |  |  |
| 3 | 运输费用 |  |  |
| 4 | 安装费用 |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |
| 6 | 技术培训 |  |  |
| … |  |  |  |
| 投标总价 |  |

供应商名称：

供应商代表姓名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2、投标总价应为以上各分项价格之和；

3、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价

（二）设备报价清单

注：《设备报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

（三）备件与工具报价清单

注：《备件与工具报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

（四）可选配件报价清单（不包括在总报价内）

注：《备件与工具报价清单》格式由投标人自定，但必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价等详细信息

（五）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

列入政府优先采购清单的投标产品一览表

| 序号 | 投标产品名称 | 规格及型号 | 该投标产品报价及占投标总价的比例 | 属于优先采购清单的类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投标单价（元） | 投标合计报价（元） | 占投标总价的比例（%） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人的投标产品若不涉及招标文件“政策导向”部分所述的优先采购清单范围内产品，则不需填写该表。

2. “该投标产品报价及占投标总价的比例”栏中须准确填报该投标产品的投标单价、数量、投标合计报价及占投标总价的比例。

3. “属于优先采购清单的类别”栏中填写“《节能产品政府采购清单》”、“《环境标志产品政府采购清单》”或其他属于政府采购政策扶持的清单或目录。

4. 对列入表中的投标产品须提供纳入《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》或其他属于政府采购政策扶持的清单或目录的证书原件扫描件，提供的证书若存在不齐全、已过有效期或其他未被评标委员会接受的瑕疵将不予以认可。

### 七、供应商情况介绍

（一）供应商一览表

| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 营业执照 |  | 提供复印件 |
|  | 1.注册年度及注册编号 |  |  |
|  | 2.注册资金（万元）： |  |  |
|  | 3.经营场所： |  |  |
|  | 4.有效期 ： |  |  |
| 二 | 税务登记证 |  | 提供复印件 |
|  | 1.税务登记证编号： |  |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （若有其他资质证书，可按表格格式扩展 | 提供复印件 |
|  | 1.证书名称 |  |  |
|  | 2.批准单位 |  |  |
|  | 3.等级 |  |  |
|  | 4.批准时间及编号 |  |  |
|  | 5.有效期 |  |  |
| 四 | 其他 | 投标人认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…………………… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

（二）供应商资格证明文件

1. 投标人资格要求的证明文件：

（1）工商营业执照复印件；

（2）提供招标公告中关于投标人资格要求的相关资格证明文件复印件。

2. 评分标准中涉及的有关资格（质）证明文件：

（1）税务部门出具的年度纳税证明复印件，并自行汇总纳税额（如有）。

（2）ISO9001质量管理体系认证证书复印件（如有）；

（3）投标产品自主创新证明文件（如有）；

（4）……（如有）；

（5）……（如有）；

（6）其他（供应商自定提供）。

（三）“关键信息-评标信息”规定的公司业绩、已做项目简介

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 规模（金额/元） | 完成时间 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）拥有相关专利情况

1. 专利一览表

2. 专利证书复印件

（五）所获荣誉或奖励

1. 荣誉或奖励一览表

2. 相应荣誉或奖励证明文件

附：同类项目案例

| 年份 | 项目名称 | 项目获奖情况 | 项目简介 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

注：1. 在备注中填写项目单位名称、联系人、联系电话等内容。

2. 需递交上述项目的证明材料（合同关键页或中标通知书）复印件（加盖公章），原件备查。

3. 提供的资料须齐全。

### 八、项目主要管理及技术人员情况

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |

附上证书复印件

### 九、项目实施方案

主要内容应包括（可根据项目实际情况适当调整内容）

1. 项目完工期/交货期、实施进度表；

2. 组织设计方案；

3. 质量保证措施；

4. 相关配套措施。

### 十、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1．免费售后服务项目

2．在深圳设立的售后服务机构情况介绍

3．故障或技术支持应急维修响应时间安排；

4．维修服务收费标准、主要零配件价格；

5．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；

6．培训、服务措施及承诺。

十一、货物说明一览表

投标人名称：                                   项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 厂商、品牌、产地 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附上制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等相关资料。

十二、商务条款偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. “偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. “投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

十三、技术规格偏离表

投标人名称：                               项目编号：

包号：

| 序号 | 服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. "投标规格"一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求，否则评标委员会有权认定为不合格响应；

2. 投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在"说明"一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。

3. 证明资料（均为原件复印件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应的，其相关分数予以扣减或作废标处理。

4. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报区政府采购监督管理部门予以处罚。

十四、招标文件要求的其他内容

及投标人认为需要加以说明的其他内容

## 第三章、政府采购履约异常情况反馈表

采购单位名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  | 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 异常情况类别 | 质量 时间 服务 价格 其他 |
| 具体情况 |  |
| 采购单位 意见 （公章） | 日期： 年 月 日 |

说明：

1. 本表为采购项目履约过程中发生异常情况时，采购单位向深圳市政府采购中心反映情况所用；

2. 履约异常情况分为质量、时间、服务、价格、其他共五类，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。