中国科学院城市环境研究所

多维气相色谱串联质谱仪 采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G210300010

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2021年5月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多维气相色谱串联质谱仪 | 1 | 详见具体技术规格 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第一包 多维气相色谱串联质谱仪

一、具体用途

要应用于复杂基质中特定成分分析，如石油产品（汽油、轻油、煤油等），香味物质（食品、饮料等），手性化合物等的分析；精细化学品、原料中的杂质分析；环境样品中有害成分分析等。

二、技术规格和性能要求

2.1 气相色谱质谱联用仪组件 1套

2.1.1 柱箱

2.1.1.1 柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C。可通液氮冷却，柱箱冷却温度≤ -50℃。

2.1.1.2 #升温速率：≥ 200℃/min（标配）。

2.1.1.3 控温准确性：0.01℃/1℃。

2.1.1.4 保留时间重现性<0.5%RSD。

2.1.2 流路电子控制系统

2.1.2.1 压力设定精度：0.001 psi。

2.1.3 进样口

2.1.3.1 可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫。

2.1.3.2 最高使用温度400˚C。

2.1.3.3 具有四种进样模式：分流/不分流/脉冲分流/脉冲不分流。

2.1.4液体自动进样器

2.1.4.1液体进样量范围：0.1-40μL。

2.1.4.2 样品瓶位数：不少于120位样品瓶位。

2.1.5质谱检测器部分

2.1.5.1质量数范围：10-1000 m/z。

2.1.5.2 #仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：灵敏度和重现性：He S/N ≥3000:1，1pg OFN，m/z 272；10fg OFN连续8次进样峰面积RSD% (8%。

2.1.5.3 #涡轮分子泵，排气速率不低于250L/s，标准配备离子规。

2.1.5.4 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C。

2.1.5.5 气质接口温度：独立控温，最高温度可到350˚C。

2.1.5.6 扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)。

2.1.6氢火焰离子化检测器部份

2.1.6.1 最高使用温度450℃，自动灭火检测，自动点火。

2.1.6.2 最低检测限：<1.2 pg碳/秒。

2.1.6.3 线性动态范围：>107。

2.1.6.4 最大采集速率：≥500Hz。

2.1.7数据处理系统

2.1.7.1 软件：具有专用工作站，窗口化设置，所有条件在同一软件设定。软件应该同时包含中文或英文两种软件。

2.1.7.2 通用谱库：NIST最新谱库和化学结构式库（不少于24万张）。

2.1.7.3 计算机：CPU六核，单主频不低于16G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/23.8英寸显示屏/彩色激光打印机。

2.1.8 中心切割模块

2.1.8.1 *切割模块具有多次切割能力。

2.1.8.2 #支持双柱双流路系统。

2.2三重四极杆串联质谱联用仪组件 1套

2.2.1 三重四极杆质谱部分

2.2.1.1 *质量数范围：10-1000 m/z。

2.2.1.2 *仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：EI MRM 的灵敏度和重现性：1μL 100fg OFN S/N≥40000:1；10fg OFN连续8次进样峰面积RSD% ( 8%；2fg OFN IDL(MRM)：≤0.4fg。（须提供市级以上质量技术监督部门出具的国家权威检测报告）

2.2.1.3 *质量分辨率：0.4~3.0amu分辨可调。

2.2.1.4 *EI扫描灵敏度（He）S/N ≥ 3000:1, 1pg OFN，m/z 272。

2.2.1.5 离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C；最大离子化能量：200 eV含以上。

2.2.1.6 气质接口温度：独立控温，最高温度可到350˚C。

2.2.1.7 *扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式(SRM)。

2.2.1.8#支持2.2.1.7中扫描功能任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。

2.2.1.9 *涡轮分子泵，排气速率>380L/sec，标准配备离子规。

2.2.1.10 #最大MRM速度：≥20000amu/s。

2.2.1.11 #四极杆质量过滤器：配备高精度四极杆，可实现0.1amu/48h稳定。须提供技术规格证明。

2.3多维气相色谱装置

2.3.1气相色谱整体性能和柱温箱

2.3.1.1 *保留时间重现性〈0.5%RSD（提供加盖制造商公章的官方指标文件，作为证明材料）

2.3.1.2 柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C

2.3.1.3 控温准确性：0.01℃/1℃

2.3.2流路电子控制系统

2.3.2.1压力设定精度：0.001 psi

2.3.2.1#支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。

2.3.3液体自动进样器

2.3.3.1液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

2.3.3.2 样品瓶位数：不少于150位样品瓶位

2.3.4 进样半峰宽：50-100ms（n-C18 正构烷烃典型值）

2.3.5 同步误差：≤2ms

2.3.6 加热器温度：50℃～320℃

2.3.7 *具有独立的双柱温箱，两根色谱柱程序升温单独控制，互不干扰，具有多次切割能力，同步误差：≤10ms。具有专用工作站，窗口化设置，所有条件在同一软件设定。

2.3.8 控制软件和多维系统计算器部分

2.3.8.1 支持中英文。

2.3.8.2 支持GC远程同步启动和手动启停、调用、编辑和存储调制器方法与序列。

2.3.9 多维数据分析部分

2.3.9.1 支持中英文。

2.3.9.2 自动显示二维色谱图。

2.3.9.3 自动积分、定量和生成报告。

2.3.9.4 用户可调节显示和干预积分过程。

2.3.9.5 支持多种方式创建和共享目标化合物、化合物族和无效积分区域。

2.3.9.6 可视化数据比较，并能保存结果。

2.3.9.7 支持高分辨数据分析与分子式推算：支持质谱TIC和SIM定量分析，NIST最新库检索定性，结果报告生成与数据输出，数据批处理等功能。

2.4 数据处理系统

2.4.1软件：具有专用工作站，窗口化设置，所有条件在同一软件设定。

2.4.2软件包含中文或英文软件。

2.4.3 #通用谱库：NIST最新谱库和化学结构式库（不少于24万张）；环境分析MRM数据库。

2.4.4计算机：CPU 四核，单主频不低于16G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/23.8英寸显示屏/彩色激光打印机。

三、售后服务

  - *中标人提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训，提供多维调制器的应用开发服务。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为24个月

  - 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

  - 每台设备自带2人次在制造商的培训中心的培训课程名额，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

四、付款方式

  - 对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

  - 对于进口产品，90%采用即期不可撤消信用证凭合同要求单据支付，10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告电汇支付。

  - 本项目的预算价即为采购合同的最高结算价。

  - 中标人应在本合同签订前，向用户提交合同金额的5%作为履约保证金或者保函。

  - 该履约保证金在货物完成安装验收后转为货物的质量保证金。

  - 质量保证金在质保期满后，中标人凭签订的采购合同及缴纳履约保证金有关凭证办理退还手续，由用户以原提交方式无息退还。

- 目的港

厦门高崎机场

六、交货期

合同签订后6个月内。

七、配置要求

7.1气相色谱质谱联用仪组件 1套

7.1.1气相色谱主机（官网查到最新、最高的质谱主机） 数量1 套

7.1.2色谱质谱工作站软件、电脑和彩色激光打印机1套

7.1.3 四极杆质谱检测器数量1套

7.1.4分流不分流进样口 (含电子流量控制)  数量 2个

7.1.5中心切割模块（含接头、内螺帽、金属密封垫圈等装配工具） 数量1套

7.1.6 柱箱冷却接口及管路

7.1.7电子流量反吹模块 数量1个

7.1.8色谱质谱接口 数量1个

7.1.9自动进样塔 数量1套

7.1.10自动进样盘不少于120位样品瓶位 数量 1套

7.1.11 氢火焰检测器 数量1套

7.1.12色谱安装工具包 1套

7.1.13色谱柱：DB-624（60m×0.25mm×0.14），数量2根；DB-1ms UI（60m×0.25mm ×0.25μm，数量1根）；DB-5ms（60m×0.25mm ×0.25μm，数量2根）；GS-GasPRO（30m×0.32mm，数量2根）；DB-5ms（30m×0.25mm×0.25μm，数量2根）；PLOT-Q（30m×0.32， 数量1根）；DB-23（60m×0.25mm×0.15μm，数量1根）；空柱 数量1根。

7.2三重四极杆串联质谱联用仪组件 1套

7.2.1 MSMS质谱主机(官网查到最新、最高的质谱主机)   数量1套

7.2.2 色谱质谱工作站软件、电脑和彩色激光打印机 1套

7.2.5 色谱质谱接口 数量1个

7.2.6  NIST最新原装谱库 数量1套

7.2.7 #环境污染物、二噁英和代谢物鉴定等MRM原装数据库 数量1套

7.2.10 耗材：械泵油3瓶；质谱调谐液2瓶；氦气过滤器2个；熔融石英毛细空管2根；不分流衬管25根；分流称管25根；O形圈100个；高级隔垫100个；进样口端用于0.25mm柱径的石墨压环100个和0.32mm柱径的石墨压环100个；质谱端用于0.25mm柱径的石墨压环100个和0.32mm柱径的石墨压环100个；进样口柱螺帽10个；质谱端柱螺帽10个；微量进样针10uL 5根；高级进样垫 200个。

7.3 多维气相色谱装置 数量1套

7.3.1 气相色谱主机 1套

7.3.2 自动进样塔数量 1套

7.3.3 自动进样盘不少于120位样品瓶位 1套

7.3.4 柱中反吹模块（含惰性三通组件和电子流量模块） 数量1个

7.3.5 多维运行及数据分析软件 1套