    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 到货口岸 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线光电子能谱仪 | 1套 | 合同签订后的6个月内交货 | 深圳口岸 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源380/220V（±10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

X射线光电子能谱仪

1 设备名称：

X射线光电子能谱仪

2 数量：

1套

3 设备用途说明：

用于粉末、薄膜、高分子、有机、无机等各种材料的表面几个原子层（1~10纳米厚的表面）的化学组成、价态，深度剖析及成像、功函数特性的分析与表征。

4 技术要求及参数：

详细见：技术性能指标表。

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | X射线光电子能谱仪 | 套 | 1 |
| 1 | 真空系统 | 套 | 1 |
| 2 | 样品台系统 | 套 | 1 |
| 3 | 单色化X射线源 | 套 | 1 |
| 4 | 能量分析器 | 套 | 1 |
| 5 | 探测器系统 | 套 | 1 |
| 6 | 电荷中和系统 | 套 | 1 |
| 7 | Ar离子枪 | 套 | 1 |
| 8 | 样品观察系统 | 套 | 1 |
| 9 | 离子散射谱（ISS） | 套 | 1 |
| 10 | 反射电子能量损失谱装置（REELS） | 套 | 1 |
| 11 | 紫外光电子能谱分析（UPS） | 套 | 1 |
| 12 | 谱仪控制和数据处理 | 套 | 1 |
| 13 | 配套及辅助设施 | 套 | 1 |
| 14 | 标准工具包、标准样品、备品备件耗材包和资料等 | 套 | 1 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少一年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的6个月内交货；

- 到货口岸及交货地点：

深圳口岸/深圳先进电子材料国际创新研究院

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于粉末、薄膜、高分子、有机、无机等各种材料的表面几个原子层（1~10纳米厚的表面）的化学组成、价态，深度剖析及成像、功函数特性的分析与表征. |
| 2 | 性能指标 | 1. 真空系统需满足： |
|  |  | #1.1 分析室真空泵：配置独立的≥260L分子涡轮泵，机械泵及钛升华泵组合，真空度优于5.0×10-10 mbar（不消耗液氮）。 |
|  |  | 1.2 进样及样品处理室：配置独立的≥260L分子涡轮泵，机械泵组合，真空度应优于7.0×10-9 mbar。 |
|  |  | 2. 样品台系统需满足： |
|  |  | 2.1 分析室采用自动控制5轴样品台，至少可实现：X、Y、Z移动，倾斜及旋转。 |
|  |  | #2.2 五轴样品台移动范围：X方向≥50 mm，Y方向≥20mm，Z方向≥12 mm；移动精度达到或优于1μm；可通过样品实时图像上，可通过鼠标点击实现样品台的移动。 |
|  |  | 2.3 制备室带有多层样品停放台，实现每次至少放置两个样品台功能。 |
|  |  | 3. 单色化X射线源需满足： |
|  |  | *3.1 光源束斑尺寸至少在20μm～900μm之间连续可调，调节步长应≤10μm。 |
|  |  | 3.3 最大功率不低于100W，实现最大灵敏度指标所需的光源功率≤300W |
|  |  | 3.4 单色化光源的阳极靶可移动，在阳极靶更换前应可提供≥20个工作点使用 |
|  |  | #3.5 能量分辨率和灵敏度（正常工作条件下）：对Ag3d5/2峰，半高宽≤0.45 eV； |
|  |  | #3.6 大束斑能量分辨率和灵敏度：对Ag3d5/2峰能量分辨优于1.0eV时，光源功率不大于300W条件下，计数率强度≥4Mcps； |
|  |  | #3.7 成像XPS：同时具有快速平行成像和扫描成像功能 |
|  |  | 4. 能量分析器需满足： |
|  |  | 4.1 平均半径：≥150 mm |
|  |  | *4.2 能量扫描范围至少为：0-5000 eV； |
|  |  | #4.3 通过能范围：1-400eV, 并可连续调节，调节步长≤1eV。 |
|  |  | *4.4 至少同时带有磁透镜模式及静电透镜模式，标配有磁透镜功能，提高仪器灵敏度 |
|  |  | 5. 检测器需满足： |
|  |  | #5.1 采用电子倍增器和多通道连续位置敏感的成像检测器的双检测器系统。采谱检测器为≥6通道电子倍增探测器；成像检测器为≥256通道连续位置敏感的成像检测器。 |
|  |  | 6. 电荷中和系统需满足： |
|  |  | *6.1 结构及操作方式至少包含：磁透镜+同轴电子枪+离轴低能离子/电子双束中和枪的方式； |
|  |  | 6.2 能量分辨率和灵敏度：对PET绝缘样品，在双枪中和O-C=O结构中C1s峰能量分辨(FWHM)优于0.82 eV时，C-C结构中C 1s峰的灵敏度（正常工作条件下的真实测量值）≥60,000 cps |
|  |  | 7. 离子枪需满足： |
|  |  | 7.1 配置Ar+离子源，刻蚀能量：100eV-4keV连续可调 |
|  |  | 8. 样品观察和调整需满足： |
|  |  | 8.1 可变焦显微摄像机显示系统，彩色显示器，能清楚观察样品图象，图像可实时显示及储存。分析室需具备观察视窗至少两个，并装有防X射线玻璃；观察窗口法线方向需位于水平线以上，以方便观察 |
|  |  | 9. 离子散射谱ISS需满足： |
|  |  | *9.1 在1 keV He离子作用于清洁金表面，能量分辨≤12eV时，灵敏度应≥25,000 cps/nA |
|  |  | 10. 反射电子能量损失谱装置（REELS）需满足： |
|  |  | *10.1 配有反射电子能量损失谱（REELS），满足对氢元素的定性定量分析需求，对于干净的银样品，能量分辨率为0.5eV时，灵敏度应≥1000kcps |
|  |  | 11. UPS紫外光电子能谱分析（UPS）需满足： |
|  |  | 11.1 光源：He紫外光源； |
|  |  | #11.2 能量分辨率和灵敏度：对Ag费米边，能量分辨率应≤100 meV；能量分辨率小于100meV时，灵敏度（Ag4d）≥1,000,000 cps； |
|  |  | 11.3 绝缘样品UPS分析：系统配有满足绝缘样品UPS分析时荷电中和需要的离轴离子/电子中和源； |
|  |  | 12. 谱仪控制和数据处理： |
|  |  | 12.1 谱仪控制：谱仪参数设置，系统软件应实现可视化操作；分析部件均可通过系统软件控制；系统软件具备可视化操作界面，实现对真空泵、阀门、真空规、离子枪、中和枪以及加热冷却的控制；所有进气阀门均可通过软件控制实现自动化开启和关闭；系统软件内置真空安全互锁控制模块，可有效禁止真空设备的误操作；多功能样品台，样品台移动可通过鼠标操作实时的光学像而实现，并具有可视化操作界面。 |
|  |  | #12.2 数据处理：随系统计算机一台，预装数据采集和处理软件包数据处理方法：定性分析、定量分析、曲线拟合等需具备SMART本底扣除方法，数据库：带有集成于软件中的，完整的XPS Knowledge Base数据库，数据库谱原始数据可直接以数据模式从分析软件调出；ARXPS角分辨处理软件、超薄多层膜计算模块；实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，并能导入Microsoft Office 软件，软件的数据处理部分，可在其他PC计算机上安装使用。软件介质：以安装光盘形式提供 |
| 3 | 调试培训服务 | 1. 培训：至少五天的现场应用培训； |
|  |  | 2. 满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 1.系统使用说明书及培训文档 |
|  |  | 2.订单确认后1个月内需要提供设备的安装条件 |