中国远东国际招标公司

东莞招标中心

招 标 文 件

项 目 名  称：东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

项 目 编  号：441900-201801-0006013001-0002

采   购  人 ：东莞市妇幼保健院

采购代理机构：中国远东国际招标公司东莞招标中心

2018年3月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 4 -

第二篇	投标人须知	- 7 -

一、投标人须知前附表	- 7 -

二、投标人须知	- 9 -

（一）总则	- 9 -

（二）招标文件	- 11 -

（三）投标文件的编制	- 12 -

（四）投标文件的提交	- 15 -

（五）开标和评标	- 16 -

（六）中标和合同	- 17 -

（七）质疑与回复	- 19 -

第三篇	采购需求书	- 21 -

第四篇	合同条款格式	- 54 -

第五篇	投标文件格式	- 67 -

第一节  资格证明文件	- 69 -

一、	投标人资格声明	- 69 -

二、	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	- 70 -

三、	法定代表人身份证明书	- 71 -

四、	法定代表人授权委托书	- 72 -

五、	投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证	- 73 -

六、	投标人资格条件的证明材料	- 73 -

第二节 商务文件	- 74 -

一、	投标报价总表	- 74 -

二、	分类报价明细表	- 75 -

三、	投标函	- 76 -

四、	投标承诺书	- 77 -

五、	投标人基本情况表	- 78 -

六、	投标人业绩情况表	- 79 -

七、	投标人财务状况表	- 80 -

八、	合同条款偏离表	- 81 -

九、	投标保证金汇入情况说明	- 82 -

十、	招标代理服务费承诺书	- 83 -

十一、	中小企业声明函	- 84 -

十二、	残疾人福利性单位声明函	- 85 -

十三、	政策适用性说明（如有）	- 86 -

十四、	其他资料	- 87 -

第三节 技术部分	- 88 -

一、	技术规格偏离表	- 88 -

二、	投标货物说明	- 89 -

三、	投标方案	- 90 -

四、	拟安排本项目技术人员情况表	- 91 -

五、	其他资料	- 92 -

第四节 唱标信封（单独封装）	- 93 -

第六篇	评标工作大纲	- 94 -

一、评标原则和方法	- 94 -

二、评标程序	- 94 -

三、评分标准和细则	- 97 -

# 投标邀请书

中国远东国际招标公司东莞招标中心（以下简称“采购代理机构”）受东莞市妇幼保健院（以下简称“采购人”）的委托，对东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目编号：441900-201801-0006013001-0002

二、项目名称：东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

三、采购项目预算金额（元）：2,175,200.00

A包预算金额（元）：239,000.00

B包预算金额（元）：750,400.00

C包预算金额（元）：1,185,800.00

四、采购项目内容及需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 医用超低温冰箱 | 1台 | 详见第三篇采购需求书 | 68,000.00 |
|  | 医用冰箱 | 4台 |  | 92,000.00 |
|  | 自动荧光免疫分析仪 | 1台 |  | 30,000.00 |
|  | 内镜清洗纯净水系统 | 1套 |  | 49,000.00 |
| B包 | 医用经络导平治疗仪 | 1台 |  | 12,000.00 |
|  | 脑电仿生电刺激仪 | 2台 |  | 74,000.00 |
|  | 经颅磁刺激仪 | 1台 |  | 58,000.00 |
|  | 超声扫描脑血管治疗仪 | 1台 |  | 98,000.00 |
|  | 儿童电动起立床 | 1台 |  | 24,000.00 |
|  | 儿童减重步态训练器 配儿童跑台 | 1套 |  | 41,000.00 |
|  | 儿童滑轨悬吊康复 训练系统 | 1套 |  | 300,000.00 |
|  | 移动式自动艾灸机 | 2台 |  | 12,000.00 |
|  | 逐经灸自动艾灸机 | 2台 |  | 56,000.00 |
|  | 神经损伤治疗仪 | 5台 |  | 29,000.00 |
|  | 痉挛肌治疗仪 | 8台 |  | 46,400.00 |
| C包 | 输液泵 | 3台 |  | 22,800.00 |
|  | 六通道组合泵 | 1台 |  | 38,000.00 |
|  | 监护仪 | 10台 |  | 550,000.00 |
|  | 无创心电监护仪 | 6台 |  | 198,000.00 |
|  | 电子阴道镜数字成像系统 | 1台 |  | 239,000.00 |
|  | 电子皮肤镜 | 1套 |  | 138,000.00 |

五、投标人资格条件：

  - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

  - 投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》，投标人为代理商或经销商的应依法取得《医疗器械经营企业许可证》，食品药品监督管理局对投标产品有注册要求的，投标人应提供《医疗器械注册证》；

  - 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目的采购活动。

  - 根据投标截止日当天“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 网站的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

  - 本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的投标人应当在2018年03月01日至2018年03月08日期间（办公时间内，法定节假日除外）到中国远东国际招标公司东莞招标中心（详细地址：东莞市莞城区东兴路170号罗沙大厦A栋1202号）购买招标文件，招标文件每套售价150.00元（人民币），售后不退。

七、获取招标文件方式：（1）投标人在购买招标文件时须提供如下证明材料：①《营业执照》或《事业单位法人证书》原件及复印件（加盖公章）；②税务登记证（国、地税）原件及复印件（加盖公章）；③组织机构代码证原件及复印件（加盖公章）；④银行开户许可证原件及复印件（加盖公章）；⑤法定代表人身份证复印件（正、反面，并加盖公章）；⑥提供以上证件的原件扫描件（整合成一个PDF文档格式）,如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。曾在本市参加政府采购活动的投标人，购买招标文件时只须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。(2)参与本项目投标的投标人须自行在广东省政府采购网上进行注册登记。

八、投标截止时间：2018年03月22日 09:30

九、提交投标文件地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室

十、开标时间：2018年03月22日 09:30

十一、开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室

十二、联系事项:

- 采购代理机构：中国远东国际招标公司东莞招标中心

地址：东莞市莞城区东兴路170号罗沙大厦A栋1202号(即时尚电器城楼上)

联 系 人: 叶小姐、罗先生

联系电话：(0769) 22317363-8114

传    真：(0769) 22317373-8114

邮    编: 523000

- 采购人：东莞市妇幼保健院

地    址：东莞市东城区主山社区振兴路99号

联 系 人: 朱小姐

电    话：(0769) 23321887

邮    编: 523000

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政性资金。 |
| 4 | 投标人资格条件 | 详见本招标文件第一篇投标邀请书。 |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 8.1 | 踏勘现场 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 12.1 | 采购信息公告媒体 | 中国政府采购网、广东省政府采购网、东莞市政府采购网 |
| 20.1 | 投标保证金金额及账户 | 投标保证金金额： A包：¥4,000.00元 B包：¥8,000.00元 C包：¥12,000.00元 开户名称：中国远东国际招标公司东莞招标中心 开户银行：中国银行东莞市东城支行 账号：680864067495 |
| 21.1 | 投标有效期 | 投标文件截止日后90日内有效。 |
| 22.1 | 投标文件份数 | 投标文件正本1份单独密封包装，副本5份单独密封包装，唱标信封1份单独密封包装。 |
| 24.1 | 投标文件提交时间及地点 | 投标文件提交时间：2018年03月22日上午9:00～9:30时（北京时间） 提交投标文件截止时间：2018年03月22日上午9:30时（北京时间） 投标文件提交地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室 |
| 26.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年03月22日上午9:30时（北京时间） 开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标六室 |
| 27.1 | 评标委员会组成 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名，评审专家4名。 |
| 35.1 | 履约保证金金额及账户 | 本项目不收取履约保证金 |
| 36.1 | 招标代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 1、招标代理服务费以中标总金额作为缴费的计算基数； 2、招标代理服务费按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算： 中标金额（万元） 收费费率 100 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 500 -10000 0.25% 10000-50000 0.05% 例如：某货物采购项目中标金额为600万元，中标服务费金额计算如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （600-500）万元×0.8%=0.8万元 中标服务费=1.5+4.4+0.8=6.7万元 |

## 二、投标人须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标人须知前附表》。

2    适用范围：本招标文件仅适用于东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目。

3    适用法规：本次采购适用的法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的相关法律法规。

4	投标人的资格条件

4.1	投标人资格条件详见《投标人须知前附表》。

5	联合体投标（按《投标人须知前附表》的规定，仅适用于允许联合体投标的项目）

5.1	联合体投标的投标人应当满足下列条件：

- 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6	招标文件使用的词语有如下定义

- “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人指东莞市妇幼保健院。

- “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本采购项目的采购代理机构指中国远东国际招标公司东莞招标中心。

- “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “评标委员会”是指依法组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

- “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

- “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

- “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7    投标费用

7.1  投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

8    踏勘现场

8.1  投标人应按《投标人须知前附表》所述时间和要求对项目实施现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

8.2  采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

8.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目实施现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

9	投标纪律

9.1	投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

9.2	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10	回避制度

10.1	在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

10.2	投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

10.3	评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,将要求其回避。

10.4	除法律法规有特殊规定的情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

10.5	各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

### （二）招标文件

11	招标文件的构成

11.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	采购需求书

第四篇	合同条款格式

第五篇	投标文件格式

第六篇	评标工作大纲

11.2  投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

12	招标文件的澄清或修改

12.1	采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在《投标人须知前附表》规定的媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

12.3	采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标要求提交投标文件的截止时间3日前，将更变时间书面通知所有招标文件收受人，并在《投标人须知前附表》规定的媒体上发布变更公告。

12.4  招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

13	负偏离

13.1 本条所称负偏离为不满足或不响应招标文件条款要求。

13.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为无效投标。

13.3 招标文件中标注“▲”的条款均为评审的重要评分指标，对其中任何一条的负偏离，将导致严重扣分。

### （三）投标文件的编制

14	投标语言和计量单位

14.1 投标人提交的投标文件及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

14.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

15	投标文件编制

15.1 投标人应当对投标文件进行胶装装订成册（不允许使用活页夹），对未经胶装装订成册的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

15.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，由此产生的后果由投标人承担。

15.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

15.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

16	投标文件的组成

16.1 投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五篇投标文件格式）。

16.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按第五章投标文件格式的要求。

16.3 投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.4 投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在投标报价总表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.5 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

17	投标报价

17.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

17.2 投标人应按投标报价总表和分项报价明细表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

17.3 投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，不得包含价格调整要求和条件，对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

17.4 本次项目最高限价为采购预算，投标报价高于采购预算的，在评标时将其视为无效投标。

17.5 投标人如有价格优惠的，应当直接在投标报价总表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)。

17.6 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

18	投标人的资格证明文件

18.1 投标人应提交满足本章第4.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

19	投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

20	投标保证金

20.1 投标保证金金额及账户信息：详见《投标人须知前附表》。

20.2 投标保证金交纳方式：

（1）投标保证金以银行转账形式提交，应符合下列规定:

①投标保证金保证金必须投标人自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台交纳现金方式，保证投标保证金必须以其投标人的名称（以分公司或子公司转账无效）在本项目开标的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户，以银行到帐为准。

②如对多个包进行投标的，投标人须对应所投包分别提交投标保证金。

（2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标的前一日(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准。

20.3 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

20.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.5 采购代理机构将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

20.6 采购代理机构将在采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。中标人须提供采购合同原件一份到采购代理机构处办理退还投标保证金。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

20.7 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

21	投标有效期

21.1	投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期少于《投标人须知前附表》中载明的投标有效期的，投标无效。

21.2	特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

22	投标文件的签署、盖章

22.1	投标人应准备《投标人须知前附表》规定的投标文件份数，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

22.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，并在招标文件要求签名、盖章处加盖公章和由投标人法定代表人或其授权代表签名，授权代表签名的须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。

22.3	投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何插字、涂改和增删，须由法定代表人或其授权代表在旁边签字，并加盖公章。

22.4	投标文件的封面应注明“项目名称、项目编号、包号（如有）、投标文件名称、投标人名称、投标人地址、投标日期等”。

22.5	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须投标人加盖公章。

22.6	投标文件建议采用双面印制（图纸除外）。

23	投标文件的密封和标记

23.1	投标人应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

23.2	在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1) 项目名称：               ；

(2) 项目编号：               ；

(3) 投标人名称：             ；

(4) 投标人地址：             ；

(5) 投标文件提交截止时间    年  月  日  时  分之前不得启封。

23.3	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

### （四）投标文件的提交

24	投标文件的提交

24.1 投标人代表应按《投标人须知前附表》所规定的时间和地点亲自提交投标文件。

24.2 投标人提交投标文件时，应提供以下资料：法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证原件。

24.3 若出现以下情况，采购人、采购代理机构将拒收投标文件：

（1）逾期送达投标文件的；

（2）未按招标文件要求密封投标文件的；

（3）投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

（4）投标人提交投标文件时，未提供第24.2款要求的资料的。

24.4 如投标文件不能在接收标书当日开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

24.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

24.6 采购人可按照本章第12款的规定修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的提交投标文件截止时间履行。

25	投标文件的补充、修改或者撤回

25.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

25.2	投标人在投标截止时间后，不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

### （五）开标和评标

26	开标

26.1	开标将在《投标人须知前附表》确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为《投标人须知前附表》确定的地点。

26.2	开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

26.3 开标时，将由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

26.4 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请进行及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将依法报财政部门批准。

26.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未提交投标人资格声明；

2）未提交参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3）未提交法定代表人身份证明书；

4）未提交法定代表人授权委托书；

5）未提交《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证）；或未提交自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

6）未提交满足招标文件规定的资格条件要求的证明文件；

7）联合体投标未提交联合体各方资格证明文件和联合体协议。

26.7 合格投标人不足3家的，不得评标。

27	评标委员会

27.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会组成详见《投标人须知前附表》。

27.2	评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28	评标

28.1 详见第六篇评标工作大纲。

### （六）中标和合同

29	中标

29.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.4 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《投标人须知前附表》规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

29.5 中标公告期限为1个工作日。

30	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

30.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

31	中标通知书

31.1	在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32	废标

32.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

33	中标无效

33.1 投标人有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

34	合同签订和履行

34.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3 采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

34.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34.5 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

34.6 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

34.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35	履约保证金

35.1  中标人领取中标通知书后十日内须提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前）,否则采购人可拒签采购合同。履约保证金金额及账户信息详见《投标人须知前附表》。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。履约保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2) 履约保证金以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交（注：我市政府采购投标专业担保机构为东莞市金鼎融资担保公司，商业银行必须是已在东莞市财政局备案的银行）。

（2）履约保证金：

1）履约保证金以银行划账形式提交，投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在中标人领取中标通知书后十日内汇入到履约保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。履约保证金汇入履约保证金专用账户后，到期后无息退还。

35.2 在整个项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请，采购人办理履约保证金退还手续，将履约保证金退回原中标人的汇入帐户。

36	招标代理服务费

36.1	招标代理服务费按《投标人须知前附表》规定执行。

36.2	中标人在收取《中标通知书》前应向采购代理机构交纳招标代理服务费（以到达采购代理机构开户银行帐户为准）。

36.3	招标代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以采购代理机构发出的领取中标通知书通知中指定的银行帐号为准。

36.4 招标代理服务费不在投标报价中单列。

37   发票

37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

38   融资担保

38.1 根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资，担保融资机构须为东莞市财政局备案的担保机构或金融机构。

38.2 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2015]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。

38.3 东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）。

### （七）质疑与回复

39   质疑与回复

39.1 质疑书应当包括下列主要内容：

(1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

(2) 具体的质疑事项及事实依据；

(3) 提起质疑的日期。

39.2 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签名并加盖公章。

39.3 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合39.1款的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑。

39.4 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑人提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项及事实依据、相关确凿的证明材料（说明正当信息来原或提供有效证据）、提起质疑的日期、质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等。质疑人捏造事实或者提供虚假质疑材料或者以非法手段取得证明材料的，采购人或者采购代理机构将向财政部门报告，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39.5 投标人对可以质疑的采购文件提出质疑的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提交书面形式的质疑书原件，逾期质疑无效。

39.6 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提交书面形式的质疑书原件，逾期质疑无效。

39.7 投标人对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提交书面形式的质疑书原件，逾期质疑无效。

39.8 采购人或者采购代理机构将在收到投标人的有效书面质疑书后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。质疑人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

# 采购需求书

## A包：医用冰箱及其他设备

一、医用超低温冰箱参数：

招 标 要 求

一、技术要求及配置：

▲1.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

1.2、样式：立式

1.3、有效容积≥620L

1.4、外部尺寸：≥1000(宽)*900(深)*1950mm(高)

1.5、内部尺寸：≥750(宽)*600(深)*1300(高)

1.6、净重/毛重（KG）： ≥300/320Kg

▲1.7、温度控制：微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

▲1.8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、电池电量低报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；所有部件独立接地；

▲1.9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

▲1.10、门：外门1个，内门4个，内门为发泡结构，存取物品时温度回升小，内门衬为PS板，结霜少；电镀锌板加防腐涂层内胆。

▲1.11、密封：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。内门、外门

▲1.12、VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度90MM，保温效果好。

1.13、双压机复叠制冷系统设计，降温速度更快，温度更均匀，储物温差1℃以内，空气温差1.5℃以内。

▲1.14、知名压缩机，质量更可靠冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

▲1.15、上翻边结构搁架，可调位置，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；具有网路、远程报警功能

▲1.16、“创新式”一体式门锁手把设计，自带暗锁，可带挂锁，满足双锁要求；紧凑式脚轮设计，灵活方便；压力平衡设计，易于开门；

1.17、25mm直径测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

▲1.18、配备网络接口，可（选配）同品牌圆盘温度记录仪、智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警；可选配USB数据存储模块，记录箱内实际温度、设定温度、高温报警温度、低温报警温度、环温、电压等数据10年以上。

1.19、提供同类产品的省内用户名单。

1.20、认证要求：医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证，CE认证证书

二、售后服务及其他：

2.1 维修：珠三角具有售后服务点

▲2.1.1 设备验收合格后整机保修贰年，压缩机保修贰年，终身维修。

2.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。

2.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。

三、安装及验收要求：

3.1 安装地点：业主制定地点。

3.2 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。

3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

3.4 验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

二、医用冰箱参数（核心产品）

- ▲微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

- 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃。

- ▲有效容积（L）：≧1000

- 箱内温度（℃）：2～8

- 额定电压/频率（V/Hz）：220V/50

- ▲外形尺寸（mm）（宽X深X高）：≦1250X750X2100

- ▲内部尺寸（mm）（宽X深X高）：≧1000X550X1700

- ▲搁架（个）：≧12

- 功率（W）：450

- 净重/毛重（kg）：≦170/195

- ▲多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等。

- 三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

- ▲多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

- 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

- 内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。

- 安全门锁设计，防止随意开启。

- 宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

- ▲透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露，无需电加热，零能耗，安全性高。

- 内设照明灯，存取物品一目了然。

- 多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

- ▲电加热中竖梁可有效防止凝露。

- 可选配温湿度冷链监控系统，实现远程短信、微信、邮箱通知报警，温湿度实时记录等功能。

- 具有完善的售后服务保障体系，确保了服务及时率、满意率。

- ▲产品具备医疗器械注册证。

- ▲生产企业具备医疗器械生产许可证。

- ▲设备验收合格后整机保修贰年，压缩机保修贰年，终身维修。

三、自动荧光免疫分析仪参数：

一、系统基本配置要求：

1、自动荧光免疫分析仪 壹台；

2、数据分析软件、中文报告软件 壹套；

3、PC电脑壹套；

二、产品性能参数要求：

▲1、方法学：时间分辨荧光免疫分析法和荧光法。

▲2、全自动完成临床免疫实验，包括样本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、读数、结果分析等。

3、单舱双机械臂，其中一个加样臂带加样通道，另一个为抓手臂用于微孔板转移。

▲4、加样通道数：≥4针；振荡孵育位≥12块96孔板位；洗板机≥2台。

5、采用一次性白色透明加样吸头设计，防止污染的同时方便加样液面监测，保证检测结果可靠。

6、1～1000ul，可以单板加样，也可以多板并行加样。

▲7、标本并行分配速度：≤70秒/96孔；试剂连续分配速度：≤35秒/96孔。

加样精确度和重复性：

| 加样泵型号 | 加样量 | 精密度（CV%） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 250ul | 20ul | ≤1.0% | ≤2.5% |
|  | 200ul | ≤0.5% | ≤1.0% |
| 1000ul | 100ul | ≤1.0% | ≤2.5% |
|  | 1000ul | ≤0.5% | ≤1.0% |

注:单针加样模式,加样介质为纯净水。

8、采用最新的压力感应式技术用于液面和凝块探测。

▲9、单板独立振荡孵育设置，孵育时加盖密封，孵育时间和温度可调。温度范围：室温～60℃，同一块板温度偏差±0.2℃，调整步径0.1℃。振荡频率20级可调，振荡时间0～240s可调。

▲10、判读方法：时间分辨荧光免疫分析系统；测量方式：激发光340nm，发射光610nm（Eu3+）；灵敏度：10-18mol/孔 (Eu3+)；精密度：CV值＜0.8%；线性范围：10-18～10-12mol/孔 (Eu3+)；检测速度快：单孔＜1秒，96孔板＜3分钟。

11、中文操作系统，可与医院LIS/HIS系统连接，实现双向通讯，可实现每个标本检测项目自定义。

12、试管和微孔板扫描系统，支持多种条形码，扫描速度为42秒/96孔。

▲13、用户数：广东省三甲医院用户十家及以上。

▲14、品牌产品连续六年以上参加卫生部室间质评且成绩合格。

▲15、具有同品牌配套检测试剂（必须包括但不限于）：

1）乙肝二对半五项定量检测试剂（以产品注册证为准）、丙肝、梅毒、人类免疫缺陷病毒检测试剂。

2）有结核感染T细胞检测试剂盒。

3）有甲胎蛋白测定（AFP）、游离β绒毛膜促性腺激素测定（游离βHCG）、妊娠相关血浆蛋白A测定 (PAPP-A)和UE3、抑制素A、优生TORCH定量检测、G6PD荧光比值法检测试剂盒。

▲16、设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。

四、内镜清洗纯净水系统参数

一、产品设计说明及性能参数

1-1、技术参数

1-1-1、水质为当地的自来水符合生活饮用水标准，将原水接至设备安装点。

1-1-2、原水进水量＞0.5T/H，水压＞0.1Mpa。

1-1-3、提供220V、50HZ、1.5KW。

1-1-4、产纯化水水质:

① 电导率≤15us.com

② 溶解盐清除率≥99%

③ 细菌总数<10CFU/ML

1-1-5、产水水量: .纯水≥150L/H

1-1-6、产品水供水压力：0.1～0.5Mpa。

1-1-7、主要工艺：设备采用预处理反渗透系统和抑菌系统及外供加压输出、智能控制系统、智能节约平衡工艺设计等技术方案，系统产水量≥150L/H  .

1-1-8、系统排空率≥99%，无死腔，避免系统再生细菌。

1-2、整机性能

▲1-2-1、配有独立加压输出纯水系统，满足150L/H用水要求。

1-2-2、高灵敏度的电导率传感器精确连续在线监测，保证产水质量。

1-2-3、多种保护功能，能在缺水、高压的情况下自动保护。

▲1-2-4、采用预处理、主机一体化设计，全自动操作及控制，实现无人化操作。

1-2-5、对进口反渗透膜等关键元件设计定时冲洗及其他保护功能。

1-2-6、系统高压部分采用卫生级管道，内外镜面抛光，管路设计无死角。

1-2-7、采用智能控制系统，具有自动启停功能。

1-2-8、整机无需频繁消毒达到控制合格的细菌总数。

1-2-9、采用高性能反渗透膜，具有比其它品牌更高的内毒素、细菌清除率，该膜性能稳定。

1-2-10、 无需加盐浪费再生盐液、使其永远工作在最佳状态。

▲1-3、设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。

## B包：儿童滑轨悬吊康复训练系统及其他设备

一、医用经络导平治疗仪参数：

一、技术参数:

1、全电脑控制，记忆功能，硅橡胶轻触按键（内置指示灯）；

2、双参数LED数码显示；

3、三组治疗频率【2.5 Hz /10 Hz（慢快波）/60Hz（浪涌波）】，可供选择，医生操作更简便；

4、输出强度0~120Vpp(负载阻抗为国家标准规定的500Ω)，

输出强度显示0—255

注：负载阻抗20KΩ时的输出强度仍为3000Vpp；

5、强度/自增调节0—255级；强度可从“0”调至最大。

6、极性可自动转换（转换周期5分钟）

7、输出开路安全防护功能和输出导线电击防护装置。

8、治疗输出6通道（12输出端）。

9、宽范围低电压稳压装置；

10、定时工作，倒计数计时（0~99分钟）；

11、连续工作24小时；

12、适应范围：供临床机构代替针灸针，用高电压低频脉冲对人体穴位进行导平治疗。。例如：如小儿脑瘫，中风后遗症、小儿抽动症、脑萎缩，面神经痉挛，小脑共济失调，多发性神经炎，颈椎病、椎间盘突出等。

▲13、具有中华人民共和国医疗器械（准）字产品注册证。

▲14、设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。

二、脑电仿生电刺激仪参数：

| 产品名称 | 脑电仿生电刺激仪 |
| --- | --- |
| 治疗参数 | 1.治疗方式：≥3种（标准（常规）、连续、夜间） 2.治疗模式：≥4种（对应不同的输出电流波形） 3.治疗强度：数字显示，1%~125%（标志强度的无量纲数），调节步长为1% 4.辅极/主极治疗轻度比率：0.5~3，调节步长为0.1 5.治疗频率：1%~200%（标志平绿的无量纲数）,调节步长为1% 6.时间设定：可调范围1min~90min，调节步长1min |
| 技术参数 | ▲1.仿真生物电波输出，具生物电巨涨落、巨系统吸引子仿真特性 ▲2.生物电叠加技术，集合人体八类生物电于一体，适应不同人群，临床聊效率更高。 3.恒流输出特性，在改变负载试验中的误差绝对值不大于15% 4.最大输出电流峰值范围：主极电流峰值范围7~20mA辅极电流峰值范围21~40mA ▲5.主极平均有效输出电流强度：≦3mA(仿真生物电刺激远低于安全范围，国家穿透颅骨安全标准为≦5mA，此参数对安全有关，尤其适用于小儿治疗）。 6.最大输出电压：输出开路，最大输出电压峰值Utop＜100V。 7.频谱范围：＜15KHz，主谱线范围：＜3.5KHz 8.连续工作时间大于21个小时 9.工作电源：交流电压220V±10%，频率(50±1)Hz,输入功率35VA 10.仿电击类型：Ⅱ类，BF应用部分型 |
| 显示 | 参数数字显示：输出强度动态指示 |
| 特点、安全、有效、便捷、稳定 | 安全、有效、便捷、稳定 |
| 售后服务 | ▲设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。 |

三、经颅磁刺激仪参数：

| 序号 | 技术参数 | 产品主要参数指标 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗体磁感应强度 | 弱档：7 mT±2mT；强档：14 mT±4mT | ▲注册登记表 |
| 2 | 治疗通道 | 2路输出、同时可治疗2人，每一路可独立工作。 |  |
| 3 | 治疗时间 | 20—30分钟（可调） |  |
| 4 | 治疗模式 | 变频负极性电磁+变频按摩功能 |  |
| 5 | 治疗体磁感应频率 | 由5、10、20、30、40、50Hz六个固定频率段组成，输出时每种频率段可自动切换变频输出，也可单种频率单独输出，可自动变频，可自由选频。 | ▲注册登记表 |
| 6 | 治疗输出电压 | 负极性：弱档AC7.5—9V强档AC12—17V |  |
| 7 | 治疗帽治疗体数量 及对应位置 | 三种颜色彩色治疗帽有6个治疗体顶部1蓝色治疗体个主要针对百会穴进行刺激治疗，下边5个可横向移动（分别为浅蓝色2个、绿色2个、黄色1个）主要针对大脑皮层的前方联合区、运动联合区、头顶联合区、后方联合区、侧头联合区同时刺激。 | ▲ |
| 8 | 治疗帽各导线连接强度 | 可承受20N的拉力 |  |
| 9 | 安全分类 | Ⅱ类BF型 |  |
| 10 | 控制方式 | 单片机分单元控制，每一路输出独立控制工作，具备自动变频和自由选择频率功能。 | ▲ |
| 11 | 显示方式 | 主机由电子时钟和频率指示灯、功能指示灯等随机显示各种治疗信息。 |  |
| 12 | 主机功率 | ＜100W |  |
| 13 | 工作条件及工作电源 | 环境温度：5℃—40℃；相对温度：≤80℃。电源要求：交流220V±10%，50Hz±2% |  |
| 14 | 存储条件 | 相对湿度：≤93% 温度：-40℃—+55℃，无腐蚀性气体，通风良好的室内 |  |
| 15 | 适应症 | 儿童脑瘫神经功能的恢复、大脑发育迟缓、癫痫、弱智、小儿自闭症、多动症、注意力不集中；脑瘫引起的相关症状、流口水、睡眠障碍、呛食、智力低下；脑瘫引起的语言能力低下、行走不平衡、肌张力高引起的运动障碍等。 |  |
| 16 | 售后服务 | 设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。 | ▲ |

四、超声扫描脑血管治疗仪参数：

一、电源

1.	电源：交流220V±22V，50HZ±1HZ；整机消耗功率：60W

二、超声部分

1．	超声额定输出功率：1.25W±0.25W，

2．	有效声强：绝对最大有效声强不大于3.0W/ cm2

3．	超声工作频率：正弦（0.8±0.08）MHz

4．	超声头有效辐射面积：2.0cm2

5．	脉冲占空比范围：1：6至1：2

三、激光部分

1.  激光器窗口最大输出功率：工作模式  1光强（mw）1.8±20% ;2光强（mw）2.6±20%; 3光强（mw）3.4±20%; 4光强（mw）3.7±20%;800S:3.4 mw±20%

2.  生物电频率：20~1000强度：0~110V可调

3.  激光波长：≥630nm

四、神经肌肉电刺激部分

1、神经肌肉电刺激频率（Hz）：（20-1000）±10%

2、电脉冲宽度（us）: (80-150±30%

3、输出电压：最大输出电压峰峰值（V）负载1KΩ：110V±10%

五、其它

1、内设处方菜单≥4种, 用户可自行编辑处方。

2、结构：

投标设备为推车式结构，可推至病房使用。

仪器结构主要由17寸液晶显示器、主机和外围治疗终端构成。

3、状态提示：

以绿色指示灯指示“正在治疗中”，以黄色指示灯和音响提示“治疗结束”；

以显示屏上的倒计时数字钟提示治疗剩余时间；

具有紧急“复位”功能。

4、认证：产品质量体系通过ISO9001:2008、ISO13485:2003认证，产品标准执行了《YY/T1090-2004超声理疗设备》的行业标准。

5、取得国家医疗器械注册证。

▲6、设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。

五、儿童电动起立床参数：

1、产品用途：用于儿童患者早期进行站立训练，防止体位性低血压、肌萎缩

2、外形尺寸：

2.1 床面放平时：≥140x60x50cm；

2.2 ▲床面直立时：≥120x60x145cm；

2.3 床面尺寸：≥125x50 cm；

2.4 可调倾斜角度：0～90°；

2.5 ▲脚踏板可调角度：内外翻0～30°，上下垂0～15°；

2.6 ▲电机最大推力：8000N;

2.7 最大承重：160kg。

3.  产品特点：采用医疗专用电机，床面采用医疗专用环保防潮、防菌、防火材料、倾斜角度可在一4°~90°范围内任意调节、配备可随意移动与固定的万向脚轮、外形宽度(50cm)、采用分腿式结构，便于治疗师固定患者、可调整的工作台，方便患者在站立训练时的手部训练、承重可达160Kg。为患者提供循序渐进的站立训练，脊髓神经损伤患者站立康复训I练、下肢骨科患者站立康复训I练、足内外翻患者踝关节康复训练.

▲4.  设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。

六、儿童减重步态训练器配儿童跑台参数

基本参数：

显 示 屏：5 吋 LCD 显示屏

电 机：2.5HP/DC

电 压：220V，50/60 HZ

▲速 度：0.1 - 10 km/h

▲运行面积：1200×400 mm

占地面积：约1520×640×1060-1480 mm

最大承重：100 KGS

扶手离跑带高度：570-880 mm（可上下调节）

▲腰背安全助力架规格：约425×380 mm

▲腰背安全助力架可调尺寸：约300 mm

腰带助力架离跑带高度：约270-870 mm

矫形组合隔板规格：1050×300×120 mm

包裝尺寸：

①主箱 ≥1625×695×295 mm

②配件 ≥400×440×210 mm

净 重 量：59 KGS、毛 重 量：65 KGS

功能特点：

1. 步态组合矫型隔板 隔板由耐磨材料饰面，可防止长期摩擦造成损伤。 隔板可灵活拆卸，可调节隔板间距。 隔板配以儿童卡通画片，能吸引儿童参与训练。

2. 可调节型安全背靠垫 背靠垫安全带固定在使用者腋下可辅助下肢乏力患者起减重作用。 使用者通过靠垫上安全带固定能防止跑台运转时的站立安全问题。 靠垫可依据使用者身高调节高度以至合适。 靠垫的运用能减轻护理人员扶助患者进行训练的工作强度和安全担心。 3. 可调的扶栏及仪表 可依据使用者身高或使用扶手习惯调节扶栏的高低及仪表高度。

4. 限制行为功能 设置限制行为键能限制其它无关人员无意触动跑台功能开关而造成跑台运行的意外，也 可提高护理人员的工作效率。

5. 0.1KM/H 的超低速度 超低速度的设计符合医疗康复的特点和安全性。

6. MP3 音乐播放功能 可满足在训练过程中播放优雅音乐和歌曲，帮助改善训练环境。

减重训练器：

1.规格：约1100*830*1350-1500mm

2.重量：约36kg；

▲3.材质：国家标准型 A3 钢、方管、焊缝管；

减重吊带

▲1.规格：约1045*838*1420-1580mm；

2.重量：1.5kg； 3.材质：训练用织带；

售后服务

▲设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。

七、儿童滑轨悬吊康复训练系统参数（核心产品）

主要技术参数及配置

1、基本型训练器：基本型训练器6套，其中绳子最大承重：250公斤无延展，内含滑锁装置. 外形尺寸：≥600*180*50mm。

2、天轨：3米，用于步行及爬行训练；最大承重：150KG

3、早期刺激摆动装置：1.材料：17mm复合板，2.尺寸：850*820mm3.红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米；4.绳夹2个；5.红带1根（长度1.5米）

4、 支撑摆动装置：材料：17mm复合板，最大承重：50KG，尺寸：630*240mm，红绳2根（两边均为锁扣）长度：1.5米；绳夹2个；手扶装置2件，

5、吊船：最大承重： 100KG 尺寸：≥1700*800*100mm

6、平衡凳+木塔：平衡凳1套，最大承重： 100KG，尺寸： ≥1500*550*500mm，木塔（配合平衡凳使用）材料：木质，尺寸： 600*400*180mm

7、绳梯：绳梯最大承重： 100KG，尺寸： ≥1700*1000mm（配两块坐板）悬吊棒1根最大承重： 100KG  尺寸： 45*1100mm

8、悬挂爬行枕：最大承重10Kg，尺寸≥400*200mm

9、平衡桥; 平衡桥1套，最大承重： 100KG，尺寸： ≥1500*550*650mm，

10、吊带: 最大承重：50KG，尺寸：≥1500*1000mm

11、 多功能棒: 最大承重： 100KG，尺寸： ≥600*80mm

12、 悬吊鞋: 最大承重： 150KG，尺寸： ≥175*100*65mm

13、悬吊棒: 最大承重： 40KG，尺寸： ≥1100*395mm

14、窄口手带最大承重100Kg,尺寸≥320*110, 弹力绳最大承重： 30千克.1.2米编织绳长度1.2米，最大承重200Kg，带一个滑索装置可以任意滑动位置随时锁死效果

▲15、 能量泵: 振动强度：0-100时间：0-60分钟电压：220v功率：60w

▲16、安装培训：支持吊顶和落地安装。治疗师入院一周培训，培训期间和医院上下班时间一致。

▲17、设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。

配置：1，基本型训练器  2，早期刺激摆动装置 3，支撑摆动装置 4，吊船  5，平衡凳+木塔

6，绳梯 7，悬挂爬行枕 8，平衡桥 9，吊带 10，多功能棒 11，悬吊鞋 12，悬吊棒 13，窄口手带，弹力绳

八、移动式自动艾灸机参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入电压和频率 | 1)电源电压： AC220V±10% |
|  |  | 2)电源频率： 50Hz±2% |
|  |  | 3)输入额定功率： 300w±10% |
| 2 | 输出参数 | 1)输出额定电压： 18V±10% |
|  |  | 2)单个灸头功率： 5W±10% |
|  |  | 3)灸头阻值：30Ω±10% |
| 3 | 电气安全性能 | 1)外壳漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 2)患者漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 3)电介质强度: 4000V |
| 4 | ▲双重过温保护 | 1)灸头温度超出设定最大值85℃，第一路保护电路动作，切断输出。 |
|  |  | 2)第一路保护装置失效，灸头温度继续升至98℃±3℃，第二路灸头温度保护器动作，切断输出。 |
| 5 | 环境条件 | 1)环境温度：5～40℃ |
|  |  | 2)相对湿度：30%～75% |
|  |  | 3)电源为 AC220V±10%、50Hz±2%。 |
|  |  | 4熔断丝容量：5A |
| 6 | 使用性能 | 1液晶屏显示各通道灸疗时间、温度。 |
|  |  | ▲2)16个灸头连接通道，可以使用32个灸头同时施灸。 |
|  |  | ▲3）配有2套腹部3连组合灸头、2套腰部7连组合灸头。 |
|  |  | 4)连续工作时间： ≥8 h |
|  |  | 5)施灸半径 ：0～1500 mm |
|  |  | 6)灸头温度设定范围： 0～85℃连续可调 |
|  |  | 7)升温时间：≤5min |
|  |  | ▲8) 灸头中心点恒温值的误差在30～70℃≤±3℃；在71～85℃≤±5℃ |
|  |  | 9)灸头灸疗时间设定范围：0～99min分钟内连续可调 |
|  |  | 10)隔热垫：Ф38±1mm，隔物灸槽 Ф 30±2mm；温针孔：Ф 3±1mm |
|  |  | 11)灸头表面磁通量密度： 23～120mT； |
|  |  | ▲12)灸头具有远红外功能，波长：7.6～30um，法向全发射率：0.84 |
|  |  | ▲13)具有五行音乐播放功能，可选段播放。 |
|  |  | 14)灸头可适配艾绒灸片、纤维载体精油灸片、液态灸片等，可实现直接灸、间接灸、温针灸等系列灸法。 |
|  |  | ▲16）灸片具有省疾病预防控制中心出具的检测报告 |
|  |  | ▲17）灸片生物相容性：细胞毒性≤1级；皮肤致敏：应无皮肤致敏反应；皮肤刺激：应无皮肤刺激反应。 |
| 7 | 售后服务 | ▲设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。 |

九、逐经灸自动艾灸机参数

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源输入电压和频率 | 1)电源电压： AC220V±10% |
|  |  | 2)电源频率： 50Hz±2% |
|  |  | 3)输入额定功率：120w±10% |
| 2 | 输出参数 | 1)输出额定电压： 15V±10% |
|  |  | 2)单个灸头功率： 5W±10% |
|  |  | 3)灸头阻值：30Ω±10% |
| 3 | 电气安全性能 | 1)外壳漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 2)患者漏电流：＜0.1mA |
|  |  | 3)电介质强度: 4000V |
| 4 | ▲双重过温保护 | 1)灸头温度超设定最大值85℃，第一路保护电路动作，切断输出。 |
|  |  | 2)第一路保护装置失效，灸头温度继续升至98℃±3℃，第二路灸头温度保护器动作，切断输出。 |
| 5 | 环境条件 | 1)环境温度：5～40℃ |
|  |  | 2)相对湿度：30%～75% |
|  |  | 3)电源为 AC220V±10%、50Hz±2% |
|  |  | 4)熔断丝容量：5A |
| 6 | 使用性能 | ▲1)液晶屏显示时间、温度，各灸头工作时温度、时间单独显示。 |
|  |  | ▲2) 8个灸头连接通道，最多可使用16个灸头同时施灸。 |
|  |  | ▲3)配有腹部3连组合灸头、腰部7连组合灸头。 |
|  |  | 4)连续工作时间： ≥8 h |
|  |  | 5)施灸半径：0～1500mm |
|  |  | 6) 灸头灸疗温度设定范围：30～85℃内连续可调 |
|  |  | ▲7) 灸头中心点恒温值的误差在30～70℃≤±3℃；在71～85℃≤±5℃ |
|  |  | 8)灸头灸疗的升温时间：≤5min |
|  |  | 9) 灸头灸疗时间设定范围：0～99min分钟内连续可调 |
|  |  | ▲10)灸头具有远红外功能，波长： 7.6～30um，法向全发射率：0.84 |
|  |  | 11)灸头表面磁通量密度： 23～120mT； |
|  |  | 12)灸头可实现直接灸、间接灸、温针灸等系列灸法。 |
|  |  | 13)温针孔：Ф 3±1mm；隔热垫：Ф38±1mm，隔物灸槽 Ф 30±1mm |
|  |  | ▲14)灸头可适配艾绒灸片、纤维载体精油灸片、液态灸片等。 |
|  |  | ▲15）灸片生物相容性：细胞毒性≤1级；皮肤致敏：应无皮肤致敏反应；皮肤刺激：应无皮肤刺激反应。 |
| 7 | 售后服务 | ▲设备验收合格后整机保修壹年，终身维修。 |

十、神经损伤治疗仪参数
1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。
2、输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±15%。
3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。允差±30%。
4、输出强度：治疗仪各路独立输出,在1KΩ负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。
5、毫针：治疗选择第Ⅰ档可以接毫针。毫针输出的脉冲宽度应不大于1ms,允差±30%。毫针输出的直流分量应为零。接250Ω额定负载阻抗时，毫针输出的最大输出幅度有效值不大于50mA。
6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%。
7、连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

▲8、设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。

十一、痉挛肌治疗仪参数

1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±15%。

3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±30%。

4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s连续可调，允差±15%。

5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA连续可调。最大输出值允差±15%。

6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。

7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。

8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。

9、仪器连续工作时间不少于4h。

▲10、设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。

## C包：监护仪及其他设备

一、输液泵参数：

一、参数要求：

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l.0～1000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1.0ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1.0ml/h～1000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

▲10.大开门方式装卡输液器，方便临床医护人员使用；

▲11.液晶屏显示，屏幕不少于128mm×64mm，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

▲12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

▲13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量不小于2000条；

▲14.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

▲15.低温报警系统：环境温度过低时，管路弹性降低，影响用药精确度，低温报警能在第一时间提醒医护人员，降低静脉输液风险；

▲16.声、光报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

▲17.有独立的低速高速精度补偿菜单；

▲18.操作界面为数字字母键；

▲19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠，避免出现偏移；

20.输液精度：lml/h～1000ml/h：±5%；

21.软件可以设定储存十种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机，为临床赢得时间；

24.清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1000ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

28.内部电池：内置2000mAh/12V镍氢（Ni-H）电池，完全充电≥30小时后：输液速度为25ml/h,内置电池工作时间≥3h ；电池欠压报警时至电池耗尽报警时时间≥30Min、电池耗尽报警时间≥3Min；

29.操作条件：温度：+5~40℃，相对湿度20%～90%；

30.电源供应：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz 或外接d.c.12V；

31.功率：≤20VA；

32.重量：≤3.0kg；

33.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

34.IP等级：IPX4属防溅水设备；

35.外形尺寸：120mm×120mm×166mm；

二、配置要求：

1.输液泵整机1台；

2.点滴感应器1个；

3.输液架1套；

4.使用说明书1本；

5.合格证1份；

6.保修卡1份；

7.电源线1条；

8.保险管1只；

三、售后要求：

▲1. 设备验收合格后整机保修伍年，终身维修。

▲2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

二、六通道组合泵参数（组合多通道）：

一、参数要求：

1.适用科室：全科；

2.注射速度：5ml注射器：0.0ml/h～100ml/h；10ml注射器：0.0ml/h～200ml/h；

20ml注射器：0.0ml/h～400ml/h；30ml注射器：0.0ml/h～600ml/h；

50ml注射器：0.0ml/h～1200ml/h；0.0ml/h～99.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；

100ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h

3.快注速度：5ml注射器：100ml/h；10ml注射器：200ml/h；20ml注射器：400ml/h；

30ml注射器：600ml/h；50ml注射器：1200ml/h；

4.报警功能：延长管脱落、注射完成、即将推空、注射推空、注射阻塞、注射器脱落、推杆错位、市电中断、电池欠压、电池耗尽、停机超时、控制异常；

5.注射器规格：应用5、10、20、30、50/60毫升不同品牌注射器；

▲6.linkage模式：具有联动模式运行的双CPU控制的双通道注射泵,满足临床危重治疗连续给药模式的需要，减轻临床紧张的工作量；

▲7.阻塞压力值可进行25档调节，特别适用于各重症监护室、新生儿科等，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情，提升静脉用药质量；独立菜单界面操作；

▲8.延长管脱落报警功能, 在危重监护科室，面临复杂的医疗环境，减少延长管脱落带来的危险；

▲9.V型卡槽：确保了5 ml规格注射器的精准装卡；

▲10.声光文字报警，简洁中文提示报警处理方法，方便重症抢救及野战救护使用；

▲11.两种注射模式：流速—总量式、时间—总量式；可自动换算；

▲12.可存储十五种不同品牌注射器参数,有独立的注射器参数设置菜单；

▲13.推杆错位报警功能，时刻监控着应用状态，可最大限度保护病人安全；

14.注射量设置范围：0.0ml～9999ml；0.0ml～99.9ml：递增、递减量为0.1ml；100ml～9999ml：递增、递减量为1ml

15.注射量累计显示范围：0.00～9999ml；

16.注射时间累计显示范围：00:00～99:00h；

17.注射精度±2%

18.注射量与注射时间显示及自动换算

19.在注射过程中抢救病人不需停机改变注射速度，注射泵运行中根据临床需要实时调整注射速度功能；

20.型号自动识别及对注射器品牌进行显示和设定；

21.键盘数据及字母输入方式，可进行字母和数字设置；

22.大的LCD显示屏，所有信息清晰明了,智能的双CPU监控；

23.KVO速度功能；

24.注射运行前快排功能；

25.外部监控：具有护士呼叫功能；

26.电源：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz   d.c.12V；

27.内部电池：内置镍氢电池，完全充电30个小时后,5ml/h注射速度时可使用6小时以上；电池欠压报警时间≥30Min；电池耗尽报警时间≥3Min；

28.操作条件：环境温度+5℃～+40℃；相对湿度20%～90%；大气压力86.0kPa～106.0kPa；

29.运输和贮存条件：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；

30.功耗：≤35VA；

31.整机重量：≤4.2kg；

32.安全分类：I类内部电源的CF普通设备；

33.IP等级：IPX4属防溅水设备；

34.外形尺寸：300mm×150mm×200mm（长×宽×高）；

二、配置要求：

1.注射泵整机1台；

2.使用说明书1本；

3.合格证1份；

4.保修卡1份；

5.电源线1条；

6.保险管1只；

三、售后要求：

▲1. 设备验收合格后整机保修伍年，终身维修。

▲2.要求维护保养服务不低于2次/年；

3.须提供使用与维护培训；

三、监护仪参数：

- 产品设计

  - 模块化、插件式监护仪，专业新生儿插件式监护仪

  - ▲主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多参数同步测量（提供证明文件）

  - ▲监护仪标配触摸屏，全灯光按键，方便操作（提供证明文件）

- 屏幕显示

  - 彩色TFT LCD防眩抗反射屏，屏幕大小为10.4英寸，分辨率为800×600

  - 波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调

  - 具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等7种显示界面

  - 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息

  - 具有VGA显示接口，可外接一个镜像显示器

- 监测功能

  - 标配功能：心电、呼吸、Masimo血氧、SunTech血氧、脉搏、双通道体温，

  - 选配功能：Nellcor血氧饱和度、呼末二氧化碳（主流/旁流/微流）

- 心电规格

  - 三/五导联

  - 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm

  - 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)

  - ▲心律失常分析≥27种（提供机器截图）

  - 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态

  - 具有7通道ST段分析功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：胸阻抗法

  - 呼吸率监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸率测量精度：±2 rpm 或±2% (取大者)

  - 窒息报警：0～60s

- 血氧饱和度规格

  - ▲标配Masimo血氧，抗运动、抗弱灌注，可监测血氧饱和度、脉率、灌注指数等参数（提供合作证明文件）

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度监测范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2% (70～100% SpO2)

  - 可升级血容量与液体管理监测功能，测量范围：1-100%

  - ▲可监测灌注变异指数，反映新生儿容量水平，特别是腹泻脱水/休克新生儿，指导液体管理，预测液体输液反应性，监测液体疗法的效果

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：20 bpm～250 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

8.1 ▲标配无创血压，抗干扰性强，确保了新生儿运动时测量的准确性（提供授权证明文件）

8.2 测量范围：新生儿20—130mmHg

8.3 具有新生儿分段过压保护功能

8.4 测量模式：手动、自动

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 报警

  - 360度声光双重三级报警功能

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

  - 具有护士呼叫功能

- ▲数据存储（提供检测报告）

  - ≥168小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选。

  - ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选。

  - ≥1000组NIBP测量结果存储

  - 具有全息波形回顾

  - 可选配SD卡存储功能

- 联网功能

  - 可通过有线、无线和混联方式联入中央机

- 电池

  - 可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟

- 记录仪

  - 可选配内置记录仪，不占用插槽位

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 计算功能

  - ▲具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能（提供证明文件）

  - ▲具有动态血压分析功能、心率变异分析功能（提供证明文件）

- ▲质量保证体系（提供证明文件）

  - 具有ISO9001、ISO13485质量体系认证、CE认证、FDA认证

  - 具有ISO14001环境质量体系认证

  - 具有医疗器械产品注册证

17  ▲ 设备验收合格后整机保修贰年，终身维修。

标准配置清单

产品型号（Model）：Q3

| 类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 机 | 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 电池 | 1 | 个 |  |
| 配 件 部 分 | 3 | 心电电缆 | 1 | 条 | 三导联 |
|  | 4 | 心电电极片 | 10 | 片 | 新生儿专用电极片 |
|  | 5 | 血氧探头 | 1 | 条 | 新生儿Y型血氧探头 |
|  | 6 | 血氧探头延长线 | 1 | 条 |  |
|  | 7 | 血氧探头绑带 | 5 | 条 |  |
|  | 8 | 血压袖带 | 3 | 个 | 新生儿血压袖带 |
|  | 9 | PVC气管 | 1 | 条 |  |
|  | 10 | 接地线 | 1 | 条 |  |
|  | 11 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 产 品 随 附 文 件 | 12 | 使用说明书 | 1 | 本 | 中文 |
|  | 13 | 用户验收单 | 3 | 份 | 中文 |
|  | 14 | 保修卡 | 1 | 份 | 中文 |
|  | 15 | 合格证 | 1 | 份 | 中文 |
|  | 16 | 装箱单 | 2 | 份 | 中文 |

四、无创心电监护仪参数：

一、监护仪外形结构：

1、插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

2、8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

4、主机带电池和记录仪重量<3.2kg.

5、可选配触摸屏

二、监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

▲1.1可监测双有创

2、3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证

▲3、心电和呼吸采用领先芯片技术，功耗更低，稳定性更高

4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

6、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

7、利的抗干扰和弱灌注血氧技术

8、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，可升级参数

- 12导心电监护

10、可选全球金标准的Masimo血氧算法

11、Nellcor血氧算法

12、主流EtCO2、旁流EtCO2、微流EtCO2（抽气速率低至50ml/min）系统功能：

13、支持中/英文字符输入

14、具有三级声光报警，参数报警级别可调

▲15、具备报警集中设置功能

16、具备血液动力学、药物计算功能，氧合计算,通气计算,肾功能计算

17、具有掉电存储功能

18、具备Nurse Call报警功能

19、具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

20、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

21、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

22、具备5种科室默认配置，另可存储5种自定义配置，

支持U盘导入导出配置

23、可配置1块锂电池，工作时间工作时间>=4小时

24、支持有线、无线联网，内置无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠

25、支持3通道记录仪

26、可支持外接打印机A4打印

27、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

28、提供DC输入接口

29、防水等级达到IPX1标准

30、产品使用材料通过UL安全认证

▲31、设备验收合格后整机保修肆年，终身维修。

认证：通过CE认证、SFDA认证

三、配置清单：

| 物料描述 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 12PIN 3导/5导除颤型 分体式主电缆组件IEC/AHA | 1根 |
| 5导分体式导联线组件AHA按扣式 | 1根 |
| 心电电极10片装 | 1套 |
| 7针血氧主电缆 | 1根 |
| 成人指夹式血氧探头（可选婴幼儿配置） | 1套 |
| 无创血压导气管（直插式插头） | 1根 |
| 成人血压袖套（可选婴幼儿配置） | 1套 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 中文操作卡 | 1份 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

五、电子阴道镜数字成像系统（包含高频电刀）参数：

1. 整机要求

1.1投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。

▲1.2具备一体化台车功能；摇臂立式支架，高度可调范围≥350mm,横臂旋转角度≥40°，升降摇臂水平旋转角度≥300°。

2. 成像系统技术要求

2.1 采用进口CCD成像系统模块，镜头水平分辨率≥550线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能；

2.2由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%,；

2.3 由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。

2.4 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

2.5 自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围50mm～220mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；

2.6 图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式；

2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制；

▲2.8 需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制。

3. 工作站系统性能要求

3.1 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

3.2 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

3.3 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

3.4 具有专家向导功能。

▲3.5 具有定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能，防止在采图过程中因为镜头的晃动，出现采图不清的现象，具有图像质量评估功能。

3.6具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

3.7 具有软件防抖功能；

3.8 具有图像上添加标记的功能。

3.9 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

3.10 具有》4种阴道镜检查报告打印、》1种体检报告打印功能，且可选择打印内容；

▲3.11 具有病人资料的RCI和SWEDE两种评分功能，并对醋酸变化、边界/表面、血管、病变范围、碘染色各指标评分依据进行了标准化，确保了阴道镜诊断评估标准的一致性，为专家复核及远程会诊提供了可靠的保证。

3.12 具有采图质量评估功能，能够通过颜色标记，将图像清晰的程度进行区分。

3.13 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果。

3.14 具有大容量图像数据存储功能。

▲4.售后：设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。

4. 配置清单：

| 序号 | 名称 | 型号/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站系统 |
| 1．1 | 工作站主机 | 主机配置参数： Intel双核 CPU, 4G内存，1T硬盘， DVD-RW光驱 嵌入式WES7操作系统 工控级主板 医用级电源模块 | 台 | 1 |
| 1.2 | 键盘 | 无线键盘 | 个 | 1 |
| 1.3 | 鼠标 | 无线鼠标 | 个 | 1 |
| 1.4 | 显示器 | 21.5寸医用级显示器 | 台 | 1 |
| 1.5 | 台车 | 多功能台车（含储物箱），可放置打印机、HF-120B型高频电刀、SE-120A型吸烟机 | 台 | 1 |
| 1.6 | 药瓶托架 |  | 个 | 1 |
| 2 | 成像系统 |
| 2.1 | 镜头 | 环型LED组光源，光源亮度可调 | 个 | 1 |
| 2.2 | 支架 | 摇臂立式，可升降 | 台 | 1 |
| 3 | 附件 |
| 3.1 | 打印机 |  | 台 | 1 |
| 3.2 | 脚踏开关 |  | 个 | 1 |

六、电子皮肤镜参数：

1）电子皮肤镜

▲电子皮肤镜（可便携使用，带单独显示屏）

皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集

图像传感器：1/3inch type 彩色CMOS

像素：工业级≥200万，自动曝光

▲分辨率：（1920*1080）@60fps

像素缺陷：≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个

成像均匀度：≥75%，图像中心偏差：≤5mm，图像色差（ΔEab）≤35

▲显示屏：3.5 inch TFT LCD

电子皮肤镜内部存储容量：32GB

▲视频输出接口：HDMI V1.4

电源：内部锂电池

功能按键：影像冻结、拍照；图片回看、删除；左右方向键

2）镜头

内置LED高亮度光源

光源波长：380nm＜λ＜760nm

微观30倍镜头，自然光模式，支持偏振和浸润；

微观50倍镜头，自然光模式，支持偏振和浸润；

镜头分辨率：≥50线对/mm

倍率误差：≤±5% ，图像畸变率≤±5%

镜头通光口径：20X时≥10mm

成像视野范围：50倍：8.6×6.5，±1mm、30倍：14.4×10.8，±1mm

镜头隔离片：（防交叉感染）偏振/浸润 浸润隔离片透光率≥85%

3）电脑主机、显示器

CPU: intel I5；内存：8G；硬盘：1T；独立显卡；DVD刻录光驱
    显示器：≥23英寸,全高清(1920x1080)防眩光；LED背光显示器
    操作系统：WIN7 x64

4)数码相机

基本参数：

有效像素：全高清、约2430万，4D对焦

传感器类型：CMOS，尺寸：APS画幅

液晶屏尺寸：3.0英寸，像素：约92万，旋转屏；触摸屏，电子取景器

接口：支持 Wifi链接、NFC、支持HDMI、USB接口

5）医用电子皮肤镜医学图像处理软件

| 序号 | 功能 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库管理 | 支持数据库信息管理，并带常见皮肤病及皮肤病肿瘤图库，系统可更新升级。 |
| 2 | 实时高清图像采集 | ▲支持2通道高清图像实时采集技术，最大视频输入： 1920x1080p@60Hz；支持切换采集微观和宏观图像。 |
| 3 | 图片浏览与标识 | 提供红、黄、绿灯提示模式。 图像可方便地导出； 根据图像数量多少自动滚动图像栏以显示其新拍图像； 支持标识图片，对正在展示的图片进行标识，并保存至数据库。 |
| 4 | 图片处理与分析 | ▲系统内置“ABCD法”、“三分法”、“七分法”“Menzies评分法”“ABC法”、梅式法、“模式分析法”等15种分析工具辅助操作者进行检查分析； 支持图像的几何变换，包括缩放、旋转、镜像、平移、定位、裁切等工作； 针对医用电子皮肤镜影像系统采集到的不同倍数、不同特征的皮肤影像，进行二维基础上的距离，面积测量； 支持标记病灶的大小，空间方位等信息。 |
| 5 | 疾病诊断功能 | 具有临床诊断、病史、病理诊断、意见录入功能 |
| 6 | 病历信息管理 | 可集中统一登记病人信息；可修改病人资料；可删除病人资料； 可添加检查记录；可删除检查记录。 |
| 7 | 生成检查报告 | 典型病历报告模板，并提供范句插入功能； 提供自动排版功能； 提供打印1-6幅图打印格式打印图像。 图像保存格式： BMP，JPG，AVI。 |
| 8 | 图像采集功能 | 可采集图像、编写报告、打印预览在同一界面内完成，采用先进的按钮式直观窗口模式，以最少的操作和最快的速度完成检查。 |
| 9 | 病历回访 | 可展示该次检查病人的所有历史检查记录，可以实现复查病历的图像同屏对照。 |
| 10 | 信息查询 | 能按检查号、病人号、姓名等单个项目或组合在一起进行查询； |
| 11 | 数据字典维护 | 可以对诊断术语进行快速维护修改。 |
| 12 | 数据备份与导出 | 可一键备份以及还原检查信息数据库。 |
| 13 | 医院院标修改 | 支持医院院标修改，报告显示，打印。 |
| 14 | 数据刻录 | 支持光盘刻录以及离线浏览病例 |

6）数据采集卡

高清数据采集卡

主机接口：USB3.0

视频输入接口：1× HDMI

最大视频输入：1920x1080p@60Hz

工作温度范围：0°C~50°C         保存温度范围：-30°C~65°C

7) 台车

医用台车：人体工学设计

8) 打印机

彩色打印机

9）脚踏开关

COM口脚踏开关

10）电气技术参数：

电源：100～240V AC， 50～60Hz

▲11）售后：设备验收合格后整机保修叁年，终身维修。

# 合同条款格式

（仅供参考）

东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

采购合同书

合同编号：

买    方：

卖    方:

目 录

    - 合同书格式

    - 合同通用条款：

- 定义

- 适用性

- 原产地

- 标准和技术规格

- 合同文件和资料的使用

- 专利权

- 履约保证金

- 检验和验收

- 包装

- 装运标记

- 交货

- 装运通知

- 装运费用和单据

- 运输装卸

- 保证

- 售后服务

- 索赔

- 付款

- 价格

- 变更指令

- 转让

- 卖方履约延误

- 误期赔偿费

- 违约终止合同

- 不可抗力

- 破产而终止合同

- 争端的解决

- 合同语言

- 适用法律

- 通知

- 税

- 合同生效和其他

## 合同书格式

根据《中华人民共和国合同法》及      年    月    日，中国远东国际招标公司东莞招标中心代理的招标项目结果（招标编号：         ）的要求以及投标文件的承诺，经双方协商一致，同意按下述条款和条件签订本合同，以共同遵守执行：

  - 本合同中的词语和术语的含义与合同通用条款中定义的相同。

  - 下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

      - 合同补充协议；

      - 合同条款偏离表；

      - 合同专用条款（如果有）；

      - 合同通用条款；

      - 投标人提交的投标函、投标报价表和分类报价明细表；

      - 供货范围（供货设备清单）及交货批次及交货时间；

      - 技术规格和标准（包括图纸）；

      - 规格和服务偏离表；

      - 澄清备忘记录；

      - 投标文件；

      - 招标文件；

      - 中标通知书。

  - 设备名称:                       ,合同总金额：                           ，【包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、软件、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。】详见投标分类报价表。

  - 付款方式:

本合同的每笔款项均以银行电汇方式支付，具体付款要求如下：

1）预付款：签订合同后，30个工作日内支付合同总价的30%。

2）设备安装调试完毕后，试运行一个月。期间一切正常，试运行期结束后进行使用验收。使用验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在30个工作日内支付合同总价的60%。

3）从使用验收合格之日起，质保期满一年后且乙方无违约行为，甲方在30个工作日内支付合同总价的10%。

  - 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

  - 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

买方名称：

地址：

电话：

传真：

买方代表签字盖章

卖方名称：

地址：

电话：

传真：

卖方代表签字盖章：

## 合同条款

## 定义

  - 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成的合同的所有文件。

- “合同总价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械、材料、备品备件和/或其它材料。

- “服务”系指卖方根据本合同规定承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、拆卸、运输、保险、提供技术援助、培训以及其它的伴随服务等合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “买方”指合同格式所述购买货物和服务的单位或公司。

- “卖方”指提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场（待买方书面通知）。

- “天”指日历天数。

## 适用性

  - 本合同通用条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 原产地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

## 标准和技术规格

  - 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。该标准在交货时由卖方与货物同时提供。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 具体技术规格详见招标文件第五篇。

## 合同文件和资料的使用

  - 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同通用条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

## 专利权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，卖方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。

## 履约保证金

  - 卖方应在合同签订时，向买方提交合同总额5%的履约保证金，币种与合同货币相同。

  - 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，如采用银行保函方式提交时：

卖方可通过任何市级以上银行出具履约保函。卖方若不履行合同项目下义务，买方有权对履约保函进行追索。其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式，开具保函费用由卖方承担。

  - 在卖方完成其全部合同最终验收合格后三十日历天，履约保函自动失效。

## 检验和验收

- 概述

  - 合同项下所有货物须通过合同文件规定的临时验收程序。

  - 所有货物验收，卖方都应提交合乎要求的报告。报告的主要内容应包括测试项目、测试目的、工作人员姓名、测试仪器和校准报告、测试方法、进度、计算实例、结论等。

  - 如果货物规定和数量与合同规定不符，无论什么理由，证明货物有缺陷，包括潜在缺陷或用了不合适的原料、不符合要求的材料，买方应请求商检局进行检验，买方有权根据商检局出具的检验报告向卖方提出索赔，所发生的商检费用由卖方承担。

- 货到现场检验

- 制造商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向买方要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在质量检验证书中。

- 所有货物到达交货地点后5个工作日内全部完成。在买方指定人员的参予下，由卖方和买方共同进行现场开箱检验。卖方须在现场开箱检验前3天，通知买方开箱日期。

- 若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则买卖双方应作记录并确认，除非卖方因其过失未能到场，该记录及商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为买方向卖方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，买方有权推迟支付有问题货物成比例的货款。

- 若现场检验发生因卖方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则买方有权向卖方索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向卖方要求全额补偿由于上述修理、更换或补充直接引起的由买方承担的额外开支以及工时。

- 现场检验并不解除合同项下卖方义务。

- 参加现场检验的卖方代表的所有费用概由卖方自理。

- 因货物的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

- 验收的具体方式及标准内容：

      - 采购软硬件产品原厂包装送货，货到买方指定的安装地点。

      - 按照买方要求安装调试完好。

      - 提供系统整体验收方案，提交完善的系统文档（纸质、磁介质）并接受咨询。

      - 系统验收要求对各个单项产品的测试和系统联机测试，均达到投标文件要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

      - 卖方应负责在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、设备生产厂商安装手册、技术文件、资料、已购买承诺的设备生产厂商保修维护发票或证明、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付买方。

      - 买方在收到上述文档资料后，才予以项目验收，否则有权不予验收，若造成逾期未验收，买方有权要求投标方缴纳逾期罚款。

      - 系统验收时，卖方对项目单位标书中所有设备、软件，应将与有关各厂商签约及有关技术合作、维修、服务等文件以副本等形式提供给项目单位一份，并作为系统验收必要条件之一。

## 包装

  - 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 装运标记

  - 每件包装箱内应附有详细的装箱单、使用说明、技术资料及装配图等。

  - 其它要求详见招标文件第五篇。

  - 交货同时，卖方必须将货物的有关技术文件及技术资料一次性提交给买方。

## 交货

- 装运交货：

      - 卖方应负责货物运至用户方指定地点。

      - 卖方应在合同签署后   天内交货（包括供货、安装、调试、验收）。

      - 买方在指定交货地点出具的到货证明的日期为交货日期。

      - 卖方应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在合同价中。

      - 税收已含在合同价格中。

- 卖方交付买方的货物应按合同规定的数量或质量严格按买方书面交货通知规定批次交货。

## 装运通知

  - 卖方应在预计的装运日期之前，即铁路/公路/水运前十四（14）天或空运前七天(7)天以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和备妥待运的日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

  - 卖方应在货物装完后二十四(24)小时之内以电报 或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)，或体积达到或超过长12米(m)，宽2.7米(m)和高3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

## 装运费用和单据

  - 卖方须承担运费和装卸费、保费以及相关费用。

  - 买方出具的收货证明上的日期为最终交货期。

  - 卖方装运货物的数量和重量不得超过合同的规定，否则买方对超过部分的费用不予承担，卖方将承担由此产生的一切费用。

  - 卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期等通知买方。

## 运输装卸

- 卖方应负责办理、支付将货物运至合同中指定交货地点的一切运输、装卸事项，相关运输及保险费用应包括在合同价中。

## 保证

- 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、性能最优的、未使用过的，是最新或最流行型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量，规格和性能的要求。除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的，由于卖方的行为或疏忽而产生的缺陷而造成受保护设备损坏卖方应进行赔偿。

## 售后服务

- 所有设备（含软件）卖方均需提供不少于一年免费保修和升级服务，质量保证期自买方在质量最终验收单上签字之日起计算，质量保证期内保修费用计入总价，保修期内所有硬件设备的维修均免费。质量保证期内，所有服务由卖方上门进行，不得收取任何费用；质量保证期外，所有服务由卖方上门进行，卖方只收取材料成本费用。其中主要配件材料价格明细表应作为合同的一个组成部分。

- 卖方负责整个系统的正常运行，承担技术支持，包括提供及时的电话技术支持和远程响应、上门服务；设备故障响应时间工作日内不超过4小时，工作日内排除故障时间为8小时，非工作日内排除故障时间为24小时，查找原因，提出解决方案，直至故障排除，完全恢复正常为止。

- 质量保证期内非买方的人为原因而出现产品质量问题不能在规定时间内修复，由卖方负责包退或1个月内包换，并承担因此而产生的一切费用。

- 卖方应提供系统升级、技术更新方面的技术支持服务。

- 卖方应提供自己的售后技术支持中心和售后服务主要技术人员的详细资料。

- 涉及保密数据的存储介质故障，卖方负责协调设备供应商提供上门维修服务；保修期内不可修复的应免费更换同类型设备，且不回收故障设备。

- 下列情况卖方不负责免费保修：

- 买方不按照卖方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏；

- 擅自改装货物；

- 各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。

## 索赔

  - 如果卖方对买方根据合同规定向卖方提出质量不符和索赔要求负有责任时，卖方须经买方同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：

    - 同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。

    - 根据货物劣质，损害程度及买方所受损失的范围降低货物的价格。

    - 将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，卖方应承担买方所承受的一切费用和损失。

    - 由卖方自费派出技术人员对货物的不符和有缺陷部分进行修理，如卖方不能派出技术人员时，买方有权代为修理，由此产生费用应由卖方承担。

  - 对于上述索赔如果卖方在收到买方索赔要求后5天内不能作出答复时，应视为卖方接受了买方的索赔要求。如果卖方在5天内不予解决，那么买方有权从货款中或履约保证金中扣款。

## 付款

18.1

## 价格

## 卖方在本合同项下提交货物的相关内容（如品名、原产地、规格、数量、单价）和履行服务的价格如附件所示。

## 变更指令

  - 根据合同通用条款的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 卖方提供的服务。

  - 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的等量调整，同时相应签订补充协议。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十四(14)天内提出。

## 转让

  - 除买方事先书面同意外，卖方不得部份转让或全部转让其应履行的合同义务。

## 卖方履约延误

### 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供服务。

### 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过补充协议的方式由双方认可。

### 除了合同通用条款第25条的情况外，除非拖延是根据合同通用条款第22条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同通用条款第23条的规定被收取误期赔偿费。

## 误期赔偿费

除合同通用条款所规定的不可抗力事故情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可同意推迟交货，但以卖方同意支付误期赔偿费为条件。买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从货款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的金额的百分之零点二(0.2%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之十(10%)。误期赔偿费达到最高限额，买方有权撤消合同。尽管该合同已撤消，卖方仍应毫不迟延地支付前面所述的误期赔偿费。

## 违约终止合同

- 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有违法行为。

- 如果买方根据上述条款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出及经济损失。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

## 不可抗力

- “不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及双方同意的事件。签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

- 在不可抗力事件发生时，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。同时必须在14日内，以挂号形式递交有关政府部门的出具证明。如果不可抗力超过120天，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

## 破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果协商开始后六十(60)天还不能解决，争端应提交项目所在地地方有效的仲裁机关。仲裁裁决的结果，对双方均有约束力。

## 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

## 适用法律

本合同适用中华人民共和国的现行法律。

## 通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报，电传或传真要经书面确认。

- 通知以送到日期或通知书的生效为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 税

- 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

- 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

## 合同生效及其他

- 本合同在双方签字盖章后生效。

- 如果本合同的货物在其所在国需要进出口许可证，卖方应负责办理进出口许可证，费用自理。进口的货物必须向买方提供报关单原件。

- 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

本合同正本壹式贰份，副本壹式叁份，均具有同等法律效力。买方执正本壹份、副本壹份，卖方执正本壹份、副本壹份，招标代理机构执副本壹份。

# 投标文件格式

目  录

第一节、资格证明文件

- 投标人资格声明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

- 投标人资格条件的证明材料

第二节、商务文件

- 投标报价总表

- 分类报价明细表

- 投标函

- 投标承诺书

- 投标人基本情况表

- 投标人业绩情况表

- 投标人财务状况表

- 合同条款偏离表

- 投标保证金汇入情况说明

- 招标代理服务费承诺书

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 政策适用性说明（如有）

- 其他资料

第三节、技术文件

- 技术规格偏离表

- 投标货物说明

- 投标方案

- 拟安排本项目技术人员情况表

- 其他资料

第四节、唱标信封（单独分装）

- 投标报价总表

- 投标保证金汇入情况说明

- 电子文件

## 第一节  资格证明文件

### 投标人资格声明

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

本公司参加东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

本公司参加东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 法定代表人身份证明书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

本证明书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  为本公司的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

(为避免无效投标，请投标人务必提供下列附件)

### 法定代表人授权委托书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （投标人名称）  的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签名的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的代表人，就东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)的投标和合同执行，以我方名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日生效，特此声明。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

被授权人（签名）：

日期：

(为避免无效投标，请投标人务必提供下列附件)

### 投标人法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

5.1提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

5.2提供自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

### 投标人资格条件的证明材料

6.1 投标人应提交满足招标文件规定的资格条件要求的证明文件。

6.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。

## 第二节 商务文件

### 投标报价总表

项目名称：东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

项目编号：441900-201801-0006013001-0002                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 投标总报价 | 投标保证金 | 交货期、质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写：￥ | 大写： 小写：￥ 付款形式： | 交货期： 质保期： |

注：

- 此表的投标总报价是所有需采购人支付的本次采购标的金额总数即投标总报价。

- 投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 分类报价明细表

项目名称：东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

项目编号：441900-201801-0006013001-0002                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 分项价格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |

注：	1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2.投标人应列明按“采购需求书”所提供货物的价格明细。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标函

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

根据贵方关于东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)的投标邀请，我方    （投标人名称）  作为投标人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；

（2）投标文件【含资格证明文件、商务文件和技术文件，正本一份，副本   份】；

（3）电子文件【一份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为XX的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价总表）；

（三）本投标文件的有效期自提交投标文件截止日后 90 日有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的提交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标承诺书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

我方     （投标人名称）   已完整阅读了东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目提交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：

2、地    址：                         传    真：

3、注册资金：                         企业类型：

4、开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、公司简介

（自行描述）

6、投标人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人业绩情况表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约时间 | 完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标人财务状况表

【价格单位：（人民币）万元】

| 年 度 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 年营业额（万元） | 年净利润（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |

注：需提供独立会计师事务所审计的财务报告。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 合同条款偏离表

| 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“合同条款”，如实地说明已对招标文件“合同条款”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）如投标人差异内容较多可另附页说明。

3）如投标人对“合同条款”全部响应的，可以在表格下面用文字总括性的说明。

4）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标保证金汇入情况说明

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

本单位已按东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)的招标文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：         省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

### 招标代理服务费承诺书

致：中国远东国际招标公司东莞招标中心

我单位在贵司代理的东莞市妇幼保健院医用电子生理参数检测仪器设备采购项目(项目编号：441900-201801-0006013001-0002)采购中若获中标，我们承诺收到领取《中标通知书》通知后，在15日内向贵司缴纳招标代理服务费，否则视为放弃中标权利和义务。招标代理服务费以电汇、银行转账或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即中国远东国际招标公司东莞招标中心指定的银行帐号，一次性支付招标代理服务费。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

地址：

电话：

传真：

承诺日期：

### 中小企业声明函

（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：1）中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

2）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

### 残疾人福利性单位声明函

（投标人为残疾人福利性单位时适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

注：1）符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2）中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的投标方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布；

3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第三节 技术部分

### 技术规格偏离表

| 招标文件条目号 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）投标人应对照招标文件“采购需求书”，如实地说明已对招标文件“采购需求书”内容的响应情况，并说明与招标文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，作无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“采购需求书”的内容并对采购人所需的货物及相关服务要求作全面响应，投标人必须承担完成“采购需求书”所描述内容的义务。

3）如投标人差异内容较多可另附页说明。

4）如投标人对“采购需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 投标货物说明

投标人按采购需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理：（并提供相关产品实物图片及说明书）。

1.产品技术规格及性能：

……

2.产品用材：

……

3.防护措施：

……

此外，投标人还应提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书，并对所投标货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 投标方案

投标人根据采购需求书编写。

### 拟安排本项目技术人员情况表

项目负责人管理经验和资质情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事该行业年限 |  |
| 具有认证资格 |  |
| 已完成项目情况 |
| 使用单位 | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

拟派驻本项目机构管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供相应材料。

### 其他资料

1、招标文件要求提供的其他资料（如有）

2、投标人认为需要提供的其他资料（如有）

## 第四节 唱标信封（单独封装）

1、投标报价总表【该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准】；

2、投标保证金汇入情况说明；

3、电子文件【含资格证明文件、商务文件和技术文件, 电子投标文件采用光盘介质或U盘装载，其中报价部分（投标报价总表、分类报价明细表）需用Excel电子表格提供。】

# 评标工作大纲

## 一、评标原则和方法

1、评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行评标。

2、评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法。

3、评标纪律

3.1 评标在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

3.2 评标有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.3 评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条规定的情形除外；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

## 二、评标程序

1、资格审查

1.1 采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

1.2 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未提供投标人资格声明函；

2）未具备招标文件中规定的资格要求。

2、符合性审查

2.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.2 符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

说明：招标文件规定的其他无效情形，包括但不限于下述情况：

①投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

②负偏离标注“★”符号的条款；

③报价缺漏或不唯一或包含价格调整要求和条件；

④投标有效期不符合招标文件要求；

⑤投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

⑥投标文件报价出现前后不一致，按照招标文件规定修正，投标人不确认的。

3、澄清、说明或者补正

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1）投标文件中投标报价总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价总表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、比较与评价

4.1 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

4.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、得分统计及推荐中标候选人名单

5.1 按照评标程序的规定和依据评分标准, 评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，独立评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

5.2 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

5.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的并列。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4 非单一产品采购项目，根据招标文件中载明的核心产品（本项目的核心产品为    ）确定品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述4.3款规定处理。

5.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1）分值汇总计算错误的；

2）分项评分超出评分标准范围的；

3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，将书面报告本级财政部门。

6、编写评标报告

6.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告包括以下内容：

1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2）投标人名单和评标委员会成员名单；

3）评标方法和标准；

4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 三、评分标准和细则

（一）评分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 商务 | 15分 |
| 2、 | 技术 | 50分 |
| 3、 | 价格 | 35分 |
| 总 分 | 100分 |

（二）评分因素分值的具体分配：

      - 商务评分标准：（总分：15分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 根据投标人2014年至今完成医疗设备采购或本项目同类设备采购的项目业绩，每个合格的业绩得2分，满分12分。 （必须附业绩合同复印件公章，业绩原件备查）。 | 12分 |
| 2 | 服务便利性 | 投标人在东莞地区有服务机构的得3分；在广东省内（除东莞外）有服务机构的得2分；其它地区得1分。（须提供工商营业执照复印件，或办公场地三年以上租赁合同及产权证明复印件加盖公章，原件备查） | 3分 |
| 合计 | 15分 |

      - 技术评分标准：（总分：50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 对投标设备的技术参数、配置及主要部件的品牌、功能，该设备测量的精准度进行评审；设备规格、型号、品牌、产地、证书齐全，质检报告完备；每项不满足▲技术参数扣1分，扣完为止。 （投标人须提供制造商正式发布的投标产品印刷彩页及相应技术参数的厂家使用说明书、质量认可材料等作为技术证明文件，如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版） | 30分 |
| 2 | 设备可行性 | 根据投标人提供的设备技术成熟、可靠，类似项目经验丰富，同类产品应用情况等内容进行横向评比， 优: 投标人提供的设备技术成熟、可靠，类似项目经验丰富，得5分； 良: 投标人提供的设备技术良好、类似项目经验具体，得3分； 中: 投标人提供的设备技术一般、类似项目经验一般，得2分； 差: 投标人提供的设备技术差、类似项目经验差，得1分。 | 5分 |
| 3 | 安装调试、验收 | 根据投标人的安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于工程实施等内容进行横向评比： 优：投标人的安装调试及验收方案具体、详细、可行，得5分； 良：投标人的安装调试及验收方案良好，得3分； 中：投标人的安装调试及验收方案一般的，得2分； 差：投标人的安装调试及验收方案差的，得1分； | 5分 |
| 4 | 使用操作及维护保养 | 根据投标人提供设备资料的使用操作及维护保养，设备操作、使用简单，保养、维修便利等因素进行横向评比： 优：投标人提供设备资料的使用操作及维护保养、设备操作、使用简单，保养、维修便利等优秀的，得5分； 良：投标人提供设备资料的使用操作及维护保养、设备操作、使用简单，保养、维修便利等良好的，得3分； 中：投标人提供设备资料的使用操作及维护保养、设备操作、使用简单，保养、维修便利等一般的，得2分； 差：投标人提供设备资料的使用操作及维护保养、设备操作、使用简单，保养、维修便利等差的，得1分； | 5分 |
| 5 | 售后服务的内容(包括维护保养方案等) | 根据投标文件的质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务（包括费用）承诺可靠、具体等因素进行横向评比： 优：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺可靠的，得5分； 良：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺良好的，得3分； 中：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺一般的，得2分； 差：投标人对质量保证措施具体完善，有完整的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期服务承诺差的，得1分； | 5分 |
| 合计 | 50分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）技术商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

      - 价格评分标准：（总分：35分）

3.1  价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

3.2  对小型或微型企业投标的扶持

（1）投标人应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（2）对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （投标人须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2 %) |

注：1）中型企业不享受以上优惠；

2）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

3）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

4）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# Text boxes

法定代表人身份证（正反面）复印件

被授权人身份证（正反面）复印件