电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目

公开招标文件

采购编号 ：441900-201806-0007001001-0013

采 购 人 ：东莞市环境保护局

二〇一八 年 六 月

目    录

第一部分  投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二部分  投标人须知	7

一、说  明	8

1.	适用范围及资金来源	8

2.	定义	8

3.	投标人资格要求	8

4.	踏勘现场及答疑会	9

5.	合格的货物和服务	9

6.	知识产权	9

7.	投标费用	10

二、招标文件	10

8.	招标文件的组成	10

9.	招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

10.	投标文件的语言及度量衡单位	10

11.	投标文件的组成	11

12.	投标文件编制	11

13.	投标报价说明	11

14.	投标有效期	11

15.	投标保证金	12

16.	投标文件的装订、份数和签署	13

四、投标文件的递交	13

17.	投标文件的密封和标记	13

18.	投标截止期	14

19.	迟交的投标文件	14

20.	投标文件的补充、修改与撤回	14

五、开标与评标	15

21.	开标	15

22.	投标文件的有效性	15

23.	评标委员会与评标方法	15

24.	投标文件的评审	16

25.	纪律和保密事项	21

六、授予合同	22

26.	中标公告及中标通知书	22

27.	履约保证金（如有要求）	22

28.	合同签订	23

七、询问或质疑	23

29.	询问	23

30.	质疑	23

八、其他	24

31.	中标服务费	24

32.	招标文件的解释权	24

第三部分  用户需求书	25

第四部分  合同文本	36

第五部分  投标文件格式	41

一、报价文件格式	42

1. 报价总表格式	43

2. 报价明细表格式	44

二、商务技术文件格式	45

三、唱标信封	61

四、投标保证金说明（可选）	62

五、质疑函格式	63

# 第一部分  投标邀请

## 一、投标邀请函

广东和盛招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市环境保护局（以下简称“采购人”）的委托，现就电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。

- 招标项目的名称、内容、用途、数量、简要技术要求

- 项目名称：电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目

- 采购编号：441900-201806-0007001001-0013

- 项目内容：

| 包号 | 采购项目(品目)名称 | 供货期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目 | 合同签订生效后的60天内完成 | 设备质保期不少于原厂1年，自设备验收合格之日起算 | 采购人指定的地点 |

- 供应商资格要求

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

- 本项目不接受联合体投标。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 招标文件公示时间：2018年06月28日至2018年07月05日（共5个工作日）。

- 获取招标文件时间：2018年06月28日至2018年07月05日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：30（公休节假日除外）。

- 获取招标文件地点：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室。

- 获取招标文件方式：现场购买，供应商购买采购文件时须提供《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

- 注册登记

  - 供应商应在采购结果公示前登录东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）/东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn，企业身份为“政府采购类”）及广东省政府采购网（办事指南链接：http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行建档入库，已建档入库的供应商除外。因供应商未完成注册登记造成本项目不能按时发布采购结果公告的须承担全部责任。

- 投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜

- 递交投标文件时间：2018年07月25日14:00-14:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年07月25日14:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区宏伟三路45号东莞市公共资源交易中心开标6室。                                                 。

- 开标事宜：届时请各投标人的法定代表人或其正式授权代表务必携带有效身份证明签名报到，以证明其出席。

- 采购代理机构的名称、地址和联系方式，有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

采购代理机构名称：广东和盛招标代理有限公司

采购代理机构地址：广东省东莞市南城区体育路2号鸿禧中心五层A区505室

联系人：钟小姐

联系电话：0769－22019033       传    真：0769－22889228

报名、保证金联系人：赖小姐     联系电话：0769－22016033

广东和盛招标代理有限公司

二Ｏ一八年六月

# 第二部分  投标人须知

## 一、说  明

### 适用范围及资金来源

  - 本次招标标的为电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目，详细要求见第三部分《用户需求书》。

  - 资金来源：已批复的财政性资金。

### 定义

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：东莞市环境保护局。

  - 投标人：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 采购代理机构：广东和盛招标代理有限公司。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 投标人资格要求

  - 法定资格条件

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

### 踏勘现场及答疑会

  - 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

### 合格的货物和服务

  - 投标人提供的货物必须是合法生产的、全新的、符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、有效期、售后服务等要求。投标人必须保证提供的所有货物或货物的任何部分均为最新正式稳定版本。

  - 属于政府采购强制采购节能产品，投标人提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请投标人打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）

  - 进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门的检验。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

  - 货物验收。

    - 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

    - 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

    - 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

  - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

  - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

  - 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身的所有费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

    - 投标邀请函；

    - 投标人须知；

    - 用户需求书；

    - 拟签订的合同文本；

    - 投标文件格式；

    - 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标期间，投标人有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。投标人应于收到该澄清或修改文件的二十四小时内以书面形式给予确认。

  - 招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 价格文件

    - 商务、技术文件

    - 唱标信封（须独立密封）

  - 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订成册，商务、技术和其他证明资料等投标文件不能出现投标价格。

### 投标文件编制

  - 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 投标报价说明

  - 本次招标，投标人必须就招标文件用户需求书中所有服务内容进行报价，少报无效。

  - 本项目财政预算为人民币4,410,000.00元，投标人报价超出财政预算视为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

  - 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

  - 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标人提供的货物和服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。

  - 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标有效期

  - 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应并予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：

| 包号 | 包组内容 | 保证金 |
| --- | --- | --- |
| 包A | 电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目 | ￥50000.00 人民币伍万元整 |

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为投标人的行为受到损害时其投标保证金可不予退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

    - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人撤回其投标文件的；

    - 中标人无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

    - 提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：3100 1019 0010 0483 95

开户行：东莞农村商业银行东联支行营业部

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在本项目开标时间的前一天（即开标当天零时之前）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

    - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具。【东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）】；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在开标前一天(办公时间内)提交到采购代理机构,以采购代理机构收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为无效投标。

  - 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

  - 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在5个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

### 投标文件的装订、份数和签署

  - 投标人应提交以下投标文件：

| 序号 | 投标文件类型 | 投标文件名称 | 份数 | 装订 | 包装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正本 | 价格文件 | 1 | 每份独立装订 | 一起密封包装 (内附电子光盘) |
|  |  | 商务技术文件 | 1 | 每份独立装订 |  |
| 2 | 副本 | 价格文件 | 5 | 每份独立装订 | 一起密封包装 |
|  |  | 商务技术文件 | 5 | 每份独立装订 |  |
| 3 |  | 唱标信封 | 1 |  | 单独密封包装 |

注：1、投标人应提交一套正本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）、五套副本（包括价格文件、商务、技术文件，一起密封包装）和一份唱标信封的投标文件,电子光盘内容应包含价格文件、商务、技术文件。

2、投标人应当对投标文件进行装订（所有文件均不允许采用活动夹方式装订）。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，正本主要内容（招标文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）须由投标人的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。投标文件的副本可采用投标文件的正本复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须加盖投标人公章。若正本与副本不符，以正本为准。

  - 电子文件内容包括：由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件由光盘或U盘储存，并注明投标人名称及项目名称、采购编号。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件的正本、副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

① 收 件 人：广东和盛招标代理有限公司；

② 项目名称：电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目；

③ 采购编号：441900-201806-0007001001-0013；

④  2018年07月25日14时30分开标，此时间以前不得开封；

⑤ 标明投标人名称、地址、联系人和电话以及文件的种类（如价格文件、商务技术文件、唱标信封等）。

  - 投标样品（如有）：为方便评标，投标人在提供样品时，应使用透明的外包装或尽量少用外包装，但须在样品表面显著位置按17.2款要求标记。

  - 如果投标文件没有按本投标人须知第16款和第17.1～17.3款的规定装订、签署、密封和加写标记，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将投标文件送达到指定地点。

  - 采购代理机构可按本须知第9款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 投标截止期满前提交有效投标文件的投标人不足三家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

### 迟交的投标文件

  - 投标人在投标截止时间之后提交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17款密封、标记相关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

    - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标人不足3家的，不得开标；

    - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 投标文件的有效性

  - 开标时，出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标，并将其投标文件退回：

    - 投标文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

    - 未按招标文件要求提交投标保证金的；

    - 未按照招标文件规定购买招标文件截止时间内购买招标文件的。

### 评标委员会与评标方法

  - 评标委员会

    - 本次招标依法组建评标委员会。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。

    - 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

      - 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

      - 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；

      - 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；

      - 就该采购项目招标文件征询过意见的。

  - 评标原则和评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标委员会不保证最低投标报价中标。

    - 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

    - 评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

### 投标文件的评审

  - 投标文件初步评审

    - 资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查。评标委员会依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 投标文件出现下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2）投标人不满足招标文件中规定的资格要求；

3）投标总价超出财政预算（或最高限价）；

4）投标文件不完整或投标文件份数不足；

5）投标文件未按招标文件要求制作签署盖章；

6）投标有效期及项目供货期限不符合要求；

7）投标文件不符合招标文件中带“★”号要求的内容；

8）主要内容不满足招标文件用户需求中要求，或重要指标有重大偏离或保留；

9）投标报价不是固定价或投标方案不是唯一；

10）法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标价格的核准

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知24.2.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分: 本项目的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，高于评标基准价的报价得分公式如下：

投标报价得分＝ (Y/X)×30%×100

X：进入价格评比的某投标人的报价；

Y：评标基准价（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

    - 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。（参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》）

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

      - 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

      - 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×6%。

      - 大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照24.4.4.3条规定给予其价格扣除。

    - 评分标准

（1）价格部分（满分30分）

（2）商务部分（满分20分）

（3）技术部分（满分50分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（30分） |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×（价格权重30%）×100 |
| 商务评分（20分） |
| 2 | 项目业绩 | 3分 | 投标人需要提供2015年至今该投标产品的中标证明文件，每提供一个ICP-AES金额80万元（含）以上或热解析仪金额50万元（含）以上的业绩得0.5分，满分为3分。提供合同作为证明材料。 |
| 3 | 公司实力 | 6分 | 根据公司2015、2016、2017年财务状况进行评分，连续三年盈利得3分，二年盈利得2分，只有一年盈利得1分，无盈利不得分。（以会计师事务所审计的财务报表为准） 具有有效的质量管理体系认证证书得2分。（证书须由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内，否则不得分） 2015年至今获得市级（含市级）以上政府部门颁发的重合同守信用/守合同重信用企业证书的得1分。（提供证明资料复印件） |
| 4 | 质保期及售后服务安排 | 8分 | 广东省内具有售后服务机构得3分，广东省外具有售后服务机构得1分。（提供工商营业执照复印件；或提供投标人售后服务机构租赁合同复印件；或提供投标人自有产权证明材料复印件）不接受外包形式的售后服务。 在用户需求书质保期基础上每增加半年得1分，最高得分5分。须提供承诺函。 |
| 5 | 投标人的履约能力 | 3分 | 评价各投标人的履约能力，是否满足或优于用户需求方案：优：投标人的履约能力强，完全满足并优于用户需求方案得3分； 良：投标人的履约能力较好，满足用户需求方案得2分； 中：投标人履约能力一般，基本满足用户需求方案得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
| 技术评分（50分） |
| 6 | 技术响应 | 40分 | 根据各投标人对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得40分。其中带“▲”号技术参数每有一项负偏离或无响应的扣3分，扣完为止。 户需求书有要求的按用户需求书要求提供证明材料； 用户需求书中无要求的须在投标文件中提供所投产品彩页原件或制造商的公开网址链接及参数截图或厂家对所投设备技术参数出具的证明。投标人必须按货物实际参数进行响应，否则视为提供虚假材料谋取中标资格。） |
| 7 | 技术先进性可靠性 | 3分 | 根据投标方案提供的设备在同类产品中领先、技术性能明显优于同类产品，技术功能的先进性、可靠性等进行综合评价与比较。 优：技术先进性、可靠性强，得3分； 良：技术先进性、可靠一般，得2分； 中：技术先进性、可靠较差，得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
| 8 | 产品成熟度 | 3分 | 对投标设备品牌知名度（市场占有率、用户满意度证明）进行评审，安全性、美誉度比较。 优：产品成熟高，用材可靠性好，得3分； 良：产品成熟一般，用材可靠性较好，得2分； 中：产品不成熟，用材可靠性一般，得1分； 差：未提供对应方案不得分。 |
| 9 | 项目实施方案 | 4分 | 对投标设备的安装、调试、培训计划、实施执行方案，提供有详细、合理可行的售后服务方案进行评审，切合实际，完全满足或优于采购要求，提供优质服务，并制订质量保证措施进行综合评价与比较。 优：方案完整合理、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得4分； 良：方案完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：方案基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得1分。 差：未提供对应方案不得分。 |

  - 推荐中标候选人名单

    - 评标委员会将出具评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

  - 开标后符合资格条件或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定执行。

### 纪律和保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

  - 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

## 六、授予合同

### 中标公告及中标通知书

  - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认后，采购代理机构将在东莞市政府采购网（http://dggp.dg.gov.cn）等财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

  - 采购代理机构在发布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 履约保证金（如有要求）

  - 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的5﹪,否则采购人可拒签采购合同，并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

    - 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

    - 政府采购信用担保： 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《东莞市政府采购信用担保融资实施办法》（东财[2014]328）规定，各投标人可结合项目实际情况，前往与东莞市财政局签订合作框架的担保机构或金融机构进行融资贷款或信用担保。东莞市政府采购融资业务合作协议银行机构或担保机构名单联系方式，可在东莞市政府采购网上查询（网址http://dggp.dg.gov.cn/）

    - 采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

  - 中标人须将履约保证金的汇款凭证 (注明中标通知书或项目编号)或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

  - 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在东莞市政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

  - 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

    - 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

    - 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

### 合同签订

  - 中标人与采购人在中标通知书发出之日起30日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 除采购人同意分包的项目内容外，中标人不能把中标项目转包或分包给其他单位实施。

  - 中标人如不按本投标须知第28.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

  - 合同签订之日起3个工作日内，中标人须将所签订的合同副本交至广东和盛招标代理有限公司归档。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 七、询问或质疑

### 询问

  - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 质疑

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式（质疑须提交以下资料并加盖投标人公章：质疑函原件、法人授权委托书原件）向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

  - 招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人认为采购过程中和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

  - 投标人在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

## 八、其他

### 中标服务费

  - 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

  - 中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 中标服务费以转账或现金的形式支付。招标代理服务费汇入账号：

户  名：广东和盛招标代理有限公司东莞分公司

账  号：9550 8802 0474 2200 188

开户行：广发银行股份有限公司东莞松山湖支行

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权在采购人及采购代理机构。

# 第三部分  用户需求书

用户需求书

第一部分 商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格要求 | 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） 本项目不接受联合体投标。 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 2 | 供货期 | 合同签订生效后的60天内完成。 |
| 3 | 供货地点 | 用户指定地点。 |
| 4 | 付款 | 本项目采取分期付款方式，合同签订后15个工作日内付总额的40%，设备到货后15个工作日内付总额的30%，安装完成并通过验收合格后15个工作日内支付至总额的95%，验收合格日起计算质保期，质保期满的15个工作日内支付总额的5%。 |
| 5 | 包装要求 | 中标人运输的所有货物要符合有关标准规定的具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵采购人实验室； 每件包装箱内，应附有装箱单、合格证、产品出厂质量合格证明书、技术说明； 凡由于中标人在合同供货设备就位前使货物遭到损坏或丢失时，中标人均应负责及时修理、更换或赔偿。 |
| 6 | 发运货物时随机技术资料要求 | 中文版的操作手册、仪器使用说明书、应用资料及其操作光盘各一套； 备品备件清单（含规格型号和制造厂家）； 设备出厂检验报告及合格证； 符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册； 中国质监部门出具的产品合格证书或报告。 |
| 7 | 安装及调试 | 合同生效后一周内，中标人应提供安装条件，否则由此造成的延期由中标人负责； 设备到达采购人实验室后，中标人应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。 |
| 8 | 验收方式 | 设备到货并经中标人技术人员安装后，按合同技术要求进行质量验收，验收的一切费用由中标人承担；同时由中标人按要求完成中标仪器设备的第一次计量检定并由其承担检定费用。 只有当下列条件也满足时，设备验收合格： 1）设备技术参数与该技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准； 2）在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令采购人完全满意的解决； 3）技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕； 设备验收合格后双方签定书面文件认可； 当出现不合格产品时，供应商要无条件更换合格产品，不接受任何形式的降格处理； 中标人交付的货物不符合招标文件规定的，采购人有权拒收； 由于中标人原因在货到后1个月内未能验收完毕的，视同中标人交付的货物不符合合同的规定。 |
| 9 | 质保期 | 设备质保期不少于原厂1年，自设备验收合格之日起算。 |
| 10 | 售后服务 | 质保期内维修人员接到维修通知后8个小时内到达现场，24小时内修复，质保服务方式均为投标人上门服务。非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由投标人负责包修、包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。质保期后如果采购人要求，投标人应长期负责有偿优惠维修。 |
| 11 | 技术培训 | ①中标人每台设备免费为采购人现场培训4名以上操作人员，培训内容包括理论、实际操作、设备的维护和保养，直到受训人员可独立操作为止。 ②提供完整的培训计划和方案，除现场培训外，电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）和全自动热脱附仪每台仪器提供4名以上操作人员的外出培训机会，培训内容包括仪器软硬件件相关知识、仪器设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除、样品分析等。培训所需全部费用（含交通、食宿）均由中标人支付，培训地点由采购人确定； |
| 12 | 报价内容 | 报价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 |
| 13 | 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |

第二部分 技术需求书

注1、本项目所有产品接受进口产品参与投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、带●号为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。投标人应在投标文件中清晰列明“核心产品名称、规格型号（适用货物）”

一、仪器设备明细表

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量(台) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ●电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES） | 3 |
| 2 | 全自动热脱附仪 | 3 |

二、仪器设备技术参数与要求

1.电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）

1.1.应用范围：适用各类样品中主量、微量及痕量重金属元素的定性和定量分析。

1.2仪器配置

1.2.1 电感耦合等离子体发射光谱仪主机1台

1.2.2标配进样系统1套

1.2.3 耐HF酸进样系统 1套

1.2.4耐高盐雾化器1套

1.2.5长寿命陶瓷矩管 1套

1.2.6 120位以上自动进样器 1台

1.2.7 冷却水循环系统1台

1.2.8品牌电脑与打印机

-品牌计算机一套，配置为CORE i5 四核3GHz以上，8GB以上内存，500G以上硬盘，23寸液晶显示器，48X以上光驱，正版windows专业版软件；

-打印机：HP1020以上激光打印机;

1.2.9 配套数据工作站 1套

1.2.10 配套使用的10kw稳压电源 1台

1.2.11两年消耗件 1套，包括：

-石英双向炬管          1套

-水溶液石英中心管	     1根

-蠕动泵管（进样）      1包（6根/包）

-蠕动泵管（废液）	     1包（6根/包）

-雾化器                1套

-雾化室                1套

1.3 仪器工作环境

1.3.1 电压：	220VAC±10%

1.3.2 室温： 15-30℃

1.3.3 相对湿度：20%-80%

1.4.性能要求

1.4.1 仪器总体要求

该光谱仪采用最新设计，技术先进超前，能快速一分钟内分析几十种元素含量，样品用量少，消耗成本低。仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制；

1.4.2性能指标

1.4.2.1检测器：带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计。 检测单元：大于290,000个检测单元；

1.4.2.2 冷却系统：高效半导体制冷。温度：≤-45℃，启动时间：< 3 分钟；

1.4.2.3 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统；

1.4.2.4单色器：中阶梯光栅，石英棱镜二维色散系统，高能量；

▲1.4.2.5光室：带精密光室恒温38℃±0.1℃，驱氩气或氮气, 驱气量为1L/min；

▲1.4.2.6波长范围：166-847nm，全波长覆盖，可测Al（167.079nm），P（178.2nm），B（182.6nm）。可用波长大于50000条，最低波长可以做到≤166nm，需提供证明材料。

1.4.2.7 光学分辨率（FHW）：≤0.007nm 在200 nm处，0.014nm在400nm处，0.021nm在600nm处（分辨率和检出限指标须在相同条件获得）；

1.4.2.8 焦距≤400mm。

1.4.3等离子体

★1.4.3.1等离子体观察方式：双向观测(即水平加垂直观测)；

1.4.3.2 RF发生器：固态发生器，水冷，直接耦合、自动调谐，变频，无匹配箱设计。输出功率≥1300 W，并且连续可调；

▲1.4.3.3 频率：≤27.12MHZ，需提供证明材料；

▲1.4.3.4尾焰处理：采用耐高温SiN锥口，去除尾焰，CFD辅助流体动力学设计，保证氩气环境，提高紫外性能；

★1.4.3.5整套系统无需配备单独空压机。

1.4.4 进样系统

1.4.4.1炬管：可拆卸式，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作；

1.4.4.2  2.0mm 中心管；

1.4.4.3雾化器：高效同心雾化器；

1.4.4.4雾化室：旋流雾化室；

1.4.4.5废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全；

1.4.4.6蠕动泵：4通道，泵速0-125rpm连续自动可调；

1.4.4.7气路控制：三路气体全部采用质量流量计控制。

1.4.5分析软件

1.4.5.1基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台. 符合21CFR Part 11的要求，具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名功能；

1.4.5.2 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

▲1.4.5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存、自动检索操作软件和日后再分析，提供证明材料；

1.4.5.4具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能；

1.4.5.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；

1.4.5.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS等仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本；

1.4.5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器及主要的色谱系统配有集成插件；

1.4.5.8 数据采集模式有快速模式和精密度模式可选；

▲1.4.5.9快速波长校正：采用C,N,Ar线对波长进行快速自动校正，无需额外标准溶液，点燃等离子体后即可自动进行，并且在30秒内自动完成；

1.4.5.10 炬管准直：炬管采用卡式固定位置设计，重现性好，在安装完炬管后即自动完成准直，无需额外的手动操作和标准溶液。

1.4.6 分析性能

1.4.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒；

1.4.6.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；

1.4.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

1.4.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996）；

1.4.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

1.4.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

1.4.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜2.0%；

1.4.6.8开机时间短，冷启动30分钟，内光学系统即可达到恒温，可稳定出数据。

2.全自动热脱附仪

2.1主要用途

用于污染源废气、室内空气、车内空气、职业场所空气中微量挥发性和半挥发性有机化合物结合气相色谱的定性、定量分析，是一套从基质中有效提取挥发性与半挥发性化合物并导入气相色谱中的最理想系统。

2.2配置要求

2.2.1热脱附仪1台，包括：
  - 50位样品盘的高样品处理能力
  - “瞬时加热”解析模块
  - 半导体制冷模块
  -  除水模块和二级捕集阱                                                                                           
  -  TD Manger 软件安装盘一张
  - 1根0.7×0.4 英寸 Siltek材质气路针
  - 铜管 Ø ext. 1/8" x Ø int. 1/16" ，1米
  - 电缆线两根和电源线一根
  - 安装工具包

-热脱附仪集成操作软件1套；

2.2.2热脱附仪老化仪1台；

2.2.3热脱附仪配件：

-已装填复合填料不锈钢管热脱附管50根；

-样品管隔膜垫500个；

-样品管导针帽100对；

-PTFE冷阱压环（适用于MASTRE TD阱）（10个）；

-备用石英冷阱2个。

2.2.4  5kw稳压电源 1台

2.2.5  品牌计算机及打印机一套

-品牌计算机一套，配置为CORE i5 四核3GHz以上，8GB以上内存，500G以上硬盘，23寸液晶显示器，48X以上光驱，正版windows专业版软件；

-打印机：HP1020以上激光打印机。

2.3工作条件

2.3.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz。

2.3.2工作温度：－5～50℃

2.3.3相对湿度：≤90%

2.4性能要求

2.4.1自动样品盘数量：内置50位自动进样器，转盘完全的电动驱动,不需要驱动气，每次进样前，对样品盘自动校准位置，确保进样管进样顺畅；

2.4.2气体配置：能独立优化使用不同的载气和辅助气,无论连接GCMS或者GC时都可用氮气做辅助气,氮气相比氦气节省成本低，载气用与GC或GCMS相同气体；

▲2.4.3载气压力、流量和分流比都采用数字化气路控制技术（DPC）自动调节；

2.4.4解析模式：采用完全符合国际和国内标准的二级解析模式；

2.4.4.1第一级解析模块：温度范围40℃-400℃，增量1℃，解析时间3-999.9 min,增量0.1min，根据样品浓度，系统可在样品管二次解析（脱附）前后实现分流，分流比可在0和100000:1之间任意设定，并可与超小口径毛细管柱匹配，确保样品的分离效果；

★2.4.4.2第二级解析模块：温度范围-40℃-450℃，冷阱：填充TENAX复合材料的石英管，通过两个独立温控模块实现低温和高温，达到瞬时加热脱附（解析）功能；

▲2.4.5瞬时加热脱附（解析）功能：有低温捕集和高温解析（脱附）两个独立的温控模块；当一级解析的同时，低温捕集模块达到设定温度（≥-40℃）和高温解析（脱附）模块达到设定温度（≤450℃），首先将低温捕集模块（≥-40℃）移动到捕集阱中有吸附剂位置实现将一级解析出来的有机物捕集，然后通过将高温解析（脱附）模块移动到捕集阱中有吸附剂位置实现瞬时解析（脱附）到GC或者GCMS，模块的移动时间在1秒内，从而可保证样品瞬时且同时解析，得到尖锐的色谱峰；

▲2.4.6仪器解析前对每个样品管自动检漏和干吹除湿，防止样品损失，干吹除湿模式：时间：0-30min，温度范围 30-100℃；

2.4.7样品管：采用标准的3.5英寸（长度）×1/4英寸（外径），样品管材质有不锈钢、玻璃和惰性不锈钢可选，均可重复活化（老化）使用，样品管两端有隔垫和导针帽，确保样品管时刻密闭，不需进行移位、脱帽、对位、通气等过程，减少分析过程中空气进入；

▲2.4.8除了通过样品管采样以外可扩展空气直接进样与在线连续采样功能，自动抽取采样罐或采样袋中气体样品直接进入热解析仪冷阱中进行低温捕集然后加热解析进样至GC进行分析，自动多位连续分析具有采样罐或采样袋相接的附件系统，可扩展同时10位采样罐或采样袋自动进样；

2.4.9六通阀：温度范围50-300℃，增量1℃，拆卸简单，空间大，方便清洗维护；

2.4.10传输线：长度0.8m,不锈钢惰性Siltek®管，温度范围 50-290℃，增量 1℃；

★2.4.11采用进样针扎针在气相进样口进样方式，热解析仪不用的时候将针拔掉，不占用气相色谱进样口,操作方便, 可以和市面上各种品牌的GC和GC/MS相连接。

2.4.12仪器内部管路：所有样品经过的管路都经过惰性化处理；

2.4.13软件：通过全部汉化TD软件对仪器进行全面的控制，提供直观方法编辑、方法调阅、仪器状态日志、运行过程步骤、序列设置、操作模式选择、故障检查等等，并提供数字化气路控制实时显示

2.4.14软件操作模式：分析模式，样品管老化模式、多次解析进样模式、直接进样模式和冷阱活化模式可选，故障判断：样品盘转动、热解析管移动、六通阀转动、冷阱移动、分流阀转动、排空阀转动、进样阀转动或信号触发和辅助气压力及流速控制可选；

2.4.15仪器信号触发和样品传输可兼容市面上所有品牌的GC和GC/MS系统，具备一台热解析仪连接两台不同厂家的GC和GC/MS系统能力；

2.4.16附件：热解析管老化仪

2.4.16.1解析管加热区和解析管老化数量；通过仪器前面的温度控制器按键可以控制加热区温度，可操作的温度范围是室温～400.0℃,精度0.1℃，可6根解析管同时老化；

2.4.16.2解析管尺寸：加热区老化的标准解析管为外径6毫米，可加热3.5英寸（长度）×1/4英寸（外径）热解析管，确保和现在的热解析管兼容；

2.4.16.3老化时间：通过仪器前面的时间控制器按键可以控制加热时间，可操作的时间范围是0～999.9分钟，精度1分钟。仪器一旦启动后，时间键盘上的数字开始倒计时，此时加热区开始加热，温度键盘上的数字开始上升；

2.4.16.4解析管密封：采用专利密封技术，解析管只需沿着加热区向下插入或向上拔出，即可密封或取出，无需任何工具，易于操作；

2.4.16.5气体流量：每个加热区底部都装有独立的气体阻尼部件，利用面板上的稳压阀，来调节加热区的气体流量，流速范围0-2L/min。以氮气为例，当稳压阀压力设定在0.1MPa时，每个加热区底部出口就能提供100ml/min恒定的流速，并自动通过两通阀可以控制辅助气，节省气体；

2.4.16.6质量认证：老化仪必须要有中国质量认证中心颁发的质量证书（CQC认证证书），保证产品质量；

2.4.16.7电源要求：交流电源，单相220V，50-60Hz，最大功率920W；

三、安装调试、培训等要求

1.交货地点：采购人实验室或采购人制定地点。

2.包装要求

  - 中标人运输的所有货物要符合有关标准规定的具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防雹、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵采购人实验室；

  - 每件包装箱内，应附有装箱单、合格证、产品出厂质量合格证明书、技术说明；

  - 凡由于中标人在合同供货设备就位前使货物遭到损坏或丢失时，中标人均应负责及时修理、更换或赔偿；

3.发运货物时随机技术资料要求

  - 中文版的操作手册、使用说明、维修保养手册；

  - 备品备件清单（含规格型号和制造厂家）；

  - 设备出厂检验报告及合格证；

  - 符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册；

  - 中国质监部门出具的产品合格证书或报告；

4.技术培训

  - 中标人每台设备免费为采购人现场培训4名以上操作人员直至掌握为止；

  - 提供完整的培训计划和方案，除现场培训外，电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）和全自动热脱附仪每台仪器提供4名以上操作人员的外出培训机会，培训内容包括仪器软硬件件相关知识、仪器设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除、样品分析等。培训所需全部费用（含交通、食宿）均由中标人支付，培训地点由采购人确定；

5.安装调试

5.1 合同生效后10个工作日内，中标人应提供安装条件，由此造成的延期由中标人负责；

  - 设备到达采购人实验室后，中标人应在72小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，开箱清点货物，组织安装、调试并对安装调试错误所导致的设备损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用；

6.验收方式

6.1设备到货并经中标人技术人员安装后，按合同技术要求进行质量验收，验收的一切费用由中标人承担。同时由中标人按要求完成中标仪器设备的第一次计量检定；

6.2只有当下列条件也满足时，设备验收合格：

6.3设备技术参数与该技术标书一致，试运行期间性能指标达到或超过规定标准；

6.4在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令采购人完全满意的解决；

6.5技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕；

6.6设备验收合格后双方签定书面文件认可；

6.7出现不合格产品时，供应商要无条件更换合格产品，不接受任何形式的降格处理；

6.8中标人交付的货物不符合招标文件规定的，采购人有权拒收；

6.9由于中标人原因在货到后1个月内未能验收完毕的，视同中标人交付的货物不符合合同的规定；

7.售后服务要求

7.1设备质保期不少于原厂1年，自设备验收合格之日起算；

7.2 在质保期内，如发现故障（7天内）无法修复或一个故障出现三次，中标人应无条件更换相同品牌的新机器；

7.3 保修期内所更换零部件由中标人免费并及时提供，中标人技术服务人员的一切费用全部自理；

★注：投标人所投计算机、显示器必须为财政部、国家发展改革委公布的最新一期政府强制采购节能产品清单中的产品（须在投标文件中提供公开网站及名单截图）。

# 第四部分  合同文本

合同文本

合同编号：

甲方：

乙方：“                     ”为中标人

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为            ）进行采购，于     年  月  日通过公开招标，经评标委员会评定乙方                       为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条 合同项目

- 项目名称：                                   ；

- 采购编号：                         。

第二条 合同组成

1、合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

第三条 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额合计 |  |  |

第四条 价格

- 合同总价：（人民币）大写出                （¥        ）。

- 总价应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

- 本合同价为固定不变价。

第五条 货物的要求

- 货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

- 本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

第六条 供货期及供货地点

- 乙方在合同签订后    天内完毕，并负责设备的安装调试交付使用。

- 供货地点：                      或甲方指定地点。

第七条 包装、运输、保险

- 乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑东莞地区的气候特点。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第八条 安装与调试

- 乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

第九条 付款

- 货物到达甲方指定的地点且安装、调试完毕，经甲方验收合格、办理完全部验收手续后，在15个工作日向乙方支付合同总价的95%，余款待质保期满后无质量问题再支付。

- 付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

第十条 其它约定

- 严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。如甲方发现乙方转包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

- 乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

- 乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

第十一条 验收方式及质保期、售后服务要求

- 甲乙双方按招标文件及本合同的有关规定验收。

- 因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 乙方对货物提供    年的质保期。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知   小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回    %货款。

- 乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

第十二条 知识产权

- 乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

- 甲方享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 乙方如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在合同中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，乙方需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，甲方享有永久使用权。

- 如采用乙方所不拥有的知识产权，则在合同总价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。合同总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第十三条 税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方承担。

- 中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

第十四条 违约责任

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，经乙方一再努力仍未能达到合同规定的，甲方有权单方中止合同且乙方需向甲方支付合同总价    %的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价    %的违约金。

- 乙方逾期交付货物，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 甲方逾期付款，则每日按合同总额    ‰向对方偿付违约金。

第十五条 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

- 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 合同生效

- 本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期为合同签定日至   年   月   日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

- 本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份，采购代理机构 壹 份（须在合同签订之日起7个工作日内递交）。

第十七条 其它

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五部分  投标文件格式

### 一、报价文件格式

正本/副本

电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目

（采购编号：441900-201806-0007001001-0013）

价格文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

### 1. 报价总表格式

报价总表

单位：元/（人民币）

| 包号 | 项目名称 | 总报价 | 供货期 | 质保期 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年    月    日

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

### 2. 报价明细表格式

报价明细表

项目名称：                                 项目编号：

货物明细表：                                                单位：元/（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

其他费用明细表：

| 序号 | 项目 | 内容和标准 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

明细报价汇总表：

| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币／元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |

注：1.此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.报价要求：报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

### 二、商务技术文件格式

正本/副本

电感耦合等离子体发射光谱仪热脱附仪采购项目

（采购编号：441900-201806-0007001001-0013）

商务技术文件

（封面格式仅供参考）

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

日    期： 二〇一八 年   月

第一章 商务文件

1、投标函（附件1）

2、法定代表人身份证明书格式（附件2）

3、投标授权委托书格式（附件3）

4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）

4.1投标人基本情况说明（附件4）

4.2投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、税务登记证（地税、国税）、组织机构代码证证明资料复印件）

4.3投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）

5、商务差异表（附件5）

6、承诺书格式（附件6）

7、资格申明（附件7）

8、业绩表（附件8）

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件9）

10、投标人的履约能力

11、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件

1、技术参数差异表（附件10）

2、货物详细说明（附件11）

3、技术先进性可靠性（投标人自行编写）

4、产品成熟度(投标人自行编写)

5、交货事项（附件12）

6、项目人员情况表（附件13）

7、售后技术力量支持情况（投标人自行编写）

8、小型或微型企业声明函（附件14）

9、残疾人福利性单位声明函（附件15）

10、投标人认为需要提供的其他资料

1. 投标函格式

投标函

致：广东和盛招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    [采购编号：　　　　　　　]的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本  套，副本  套，唱标信封  份，包括如下等内容：

1．价格文件

2．商务、技术文件

3．唱标信封

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的投标。

（二）服务内容的投标总价（详见投标报价表）。

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的投标时间和日期之后，投标有效期之内撤回报价，则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

投标人地址：                                 邮编：

联系电话：　　　　　　　　　　               传真：

投标人名称（加盖公章）

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：广东和盛招标代理有限公司

投标人名称:

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：           年           月           日

经 营 期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：广东和盛招标代理有限公司

本人  （姓名） 系     （投标人名称）        的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        [采购编号：　　　　　　　]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：         年        月        日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

4. 投标人基本情况说明格式

投标人基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、注册资金：                     经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:

7、公司财务情况：

【价格单位：（人民币）元】

| 年 度 | 总资产（元） | 资产负债率（%） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件商务条款的内容并对商务要求作全面响应。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了                    项目（采购编号：            ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

7. 资格申明格式

资格申明

广东和盛招标代理有限公司：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的投标邀请，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东和盛招标代理有限公司（采购代理机构）。

投标人	授权签字人

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                           	电话：

8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：                               采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、 联系方式 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东和盛招标代理有限公司:

本公司参加                            项目（采购编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

10. 技术参数差异表格式

技术参数差异表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

11. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 性能及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

1、投标人按用户需求书的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。

2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

12. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后           内交货。

2、交货地点：

（或采购人指定地点）

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

13. 项目人员情况表格式

（一）项目人员配置情况表

项目名称：                                采购编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

项目名称：                                采购编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 相关经验年限 |  |
| 资格证书名称、编号 |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |
| 采购人 | 类似项目名称 | 项目规模 | 所任职务 | 起止时间 |

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

14. 小型或微型企业声明函格式（可选）

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件。

2、此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非小型或微型企业投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

15. 残疾人福利性单位声明函格式（可选）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、唱标信封

唱标信封内装：

（1）投标函复印件加盖公章；

（2）投标人营业执照（或事业单位法人证书）复印件加盖公章；

（3）投标人法定代表人授权书复印件加盖公章；

（4）投标报价总表复印件加盖公章；

（5）投标保证金汇入情况说明加盖公章；

（6）银行汇款凭证复印件加盖公章。

四、投标保证金说明（可选）

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

广东和盛招标代理有限公司：

本单位已按  （项目名称）   （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                  ，帐号：                        ,开户银行：                               ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）汇出时间：       年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币               元整

（小写）￥      元。

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    银行   省    市          (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）在投标时放入唱标信封内。

五、质疑函格式

质疑函

广东和盛招标代理有限公司：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                          邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。