东莞市政府采购

招 标 文 件

项目名称：东莞市松山湖中心医院超声内镜

系统等医疗设备采购项目

采购编号：441900-202002-0006005502-0001

采购人：东莞市松山湖中心医院(盖单位章)

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司(盖单位章)

二〇二〇年二月

# 目  录

目  录	1

第一册	3

第一部分  投标邀请	4

第二部分  用户需求书	8

第三部分  投标人须知前附表	21

第四部分  评分方法	24

第二册	27

第五部分  投标人须知	28

一、说明	29

1. 招标范围及资金来源	29

2. 定义	29

3. 合格的投标人	29

4. 联合体投标（不适用）	30

5. 合格的货物和服务	30

6. 投标费用	30

7. 踏勘现场	31

二、招标文件	31

8. 招标文件的组成	31

9. 招标文件的询问或质疑	32

10. 招标文件的修改	33

三、投标文件的编制	33

11. 投标文件的语言及度量衡单位	33

12. 投标文件的组成	33

13. 投标文件格式	34

14. 投标文件的份数和签署	35

15. 投标报价说明	35

16. 投标货币	35

17. 投标有效期	35

18. 投标保证金	36

四、投标文件的递交	37

19. 投标文件的装订、密封和标记	37

20. 投标截止期	37

21. 迟交的投标文件	38

22. 投标文件的补充、修改与撤回	38

五、开标与评标	38

23. 开标	38

24. 资格审查	39

25. 评标委员会及评标方法	39

26. 投标文件的评审	40

六、合同的授予	45

27. 合同授予标准	45

28. 中标公告及中标通知书	45

29. 履约保证金	46

30. 签订合同	47

31. 中标服务费	47

32. 其他	47

33. 招标文件的解释权	48

第六部分  合同格式	49

第七部分  投标文件格式	55

一、投标函	57

二、开标一览表	58

三、报价明细表	59

四、承诺书	60

五、投标人资格证明文件	61

六、售后服务方案	67

七、商务条款偏离表	68

八、技术方案	69

九、关键技术规格（“▲”项）偏离表	72

十、一般技术规格偏离表	73

十一、中小企业声明函（可选）	74

十二、残疾人福利性单位声明函（可选）	76

十三、产品适用政府采购政策情况表（可选）	77

十四、中标服务费承诺书	79

十五、投标保证金汇入情况说明	80

唱标信封	81

# 第一册

## 第一部分  投标邀请

投标邀请

广东中元招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市松山湖中心医院（以下简称“采购人”）委托，现就东莞市松山湖中心医院超声内镜系统等医疗设备采购项目（采购编号：441900-202002-0006005502-0001）进行国内公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标。有关事项如下：

一、项目内容及简要技术要求：

1、项目内容及采购预算金额：

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ◆超声内镜系统及图像处理装置 | 1套 | ¥4,640,000.00 |  |
| 二 | 高清电子十二指肠镜 | 1套 |  |  |
| 三 | 体内微电极碎石仪 | 1套 |  |  |

2、详细内容请参阅招标文件《用户需求书》。

二、供应商资格要求：

1、具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料的复印件加盖公章：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；

1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.3 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）；

2、投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》；

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间、地点、方式：

- 购买招标文件时间：2020年2月12日至2020年2月26日，上午8：30至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，节假日除外）。

- 购买招标文件地点：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室。

- 文件获取方式：现场购买；注：投标人凭营业执照、税务登记证国税和地税、企业组织机构代码证（三证合一或五证合一无需提供税务登记证和组织机构代码证）的复印件（加盖公章）购买招标文件（网上下载或自带U盘拷贝招标文件电子文档）。

- 凡参与我市政府采购活动的供应商，投标人须在采购结果公示前应自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。入库路径：1.东莞市政府采购网-供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记-公共资源交易企业库。 操作详情详见东莞市政府采购网→重要通告→关于做好政府采购供应商建档入库的通知。

- 投标人须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）平台供应商注册栏目进行操作，如遇到相关注册问题，按“办事指南”相关事项处理，请参加本项目投标且尚未在广东省政府采购网进行注册登记的供应商务必于本项目采购结果公示前完成注册登记。

- 因投标人未及时按上述要求注册登记和建档入库导致的一切后果，由供应商承担。

- 文件售价：人民币00.00元（文件售后不退），免费提供。

- 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前三日以书面形式通知采购代理机构。

9、本项目招标文件公示时间为：2020年2月12日至2020年2月19日（共6个工作日）。

四、投标文件递交时间、地址：

- 递交投标文件时间：2020年3月5日 下午14：00-14：30（北京时间）。

- 递交投标文件地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室开标室。

五、开标时间、地点及事宜：

- 开标时间：2020年3月5日 下午14：30（北京时间）。

- 开标地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室开标室。

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标会并现场核对。

六、有关本次招标之事宜，可按下列联系方式查询：

采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室。

联系方式：0769-23663761    传真：0769-23663760

联系人：邹祥福             邮箱：zhongyuanzb@163.com

网址：www.zhongyuanzb.com

## 第二部分  用户需求书

用户需求书

注：1、在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标单位所报品牌的任何约束。

2、以下带“▲”号为重要条款，不满足则根据评分方法进行扣分，“★”号为必备条款，偏离将导致投标无效。

3、《用户需求书》中打“◆”号的内容为采购的主要标的（核心产品），投标人应在《报价明细表》中清晰列明“标的名称、品牌、规格型号、数量、单价”。

一、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价以人民币填列。

2、投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3、验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、免费送货及安装调试。

2、仪器设备均应配有《产品使用说明书》或《操作手册》（中文版）、《合格证》和装箱清单等基本资料。

3、在货物到达指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人验收小组、技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

4、中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。必要时要派技术人员参与装修现场技术指导。

5、设备安装后，中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。同时，采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行性能检测、精度校核等监测，费用由中标人承担。

5.1 在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

5.2 中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

6、培训：

6.1 现场培训：中标人应提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由中标人承担。

6.2 集中培训：根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维修技术人员培训（次数不限），费用由中标人承担。

6.3 网络教育：提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

7、对采购人的服务通知，中标人

在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

8、关于软件系统接口问题：

8.1 需要提供报告打印程序进行打印，结果需要仪器和程序进行双向传输，数据共享，避免重复录入。

8.2 设备需要无条件与我院新系统进行数据双向传输对接，稳定传输，不得设置门槛另立项目增加费用，以达到互联互通的目的，并提供具体连接技术文档。同时未经医院允许，不得将设备系统数据，病人信息等资料进行外涉，不得采集医院数据进行商业或公司技术分析，数据所有权归属医院。

9、以上为基本要求，投标人需针对本项目特点制定详细的售后服务承诺计划。

（三）交货要求

★1、签订合同后90天内完成安装调试，并通过验收。（交货时间指所有货物运抵现场安装调试完毕的日期，技术要求中有特殊要求的除外）。

2、交货地点：东莞市松山湖中心医院或采购人指定地点。

3、提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4、特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

1、签订合同并设备安装调试完毕后，试运行一个月。期间一切正常，试运行期结束后进行使用验收。使用验收合格后，中标人开具全额发票，采购人支付合同总价的90%。

2、从使用验收合格之日起，质保期结束后支付合同总价的10%。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

(六)备件、专用工具和出厂日期等

1、备件

1.1 如有备件，中标人应随机向采购人（需要时）提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

1.2 为保证设备正常运行，中标人应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。

3、供货设备必须是近期出厂，杜绝库存机。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | ◆超声内镜系统及图像处理装置 | 1套 |  |
| 二 | 高清电子十二指肠镜 | 1套 |  |
| 三 | 体内微电极碎石仪 | 1套 |  |

注：

1、以上设备中：◆超声内镜系统及图像处理装置为核心产品，投标人应在《报价明细表》中清晰列明“标的名称、品牌、规格型号、数量、单价”。

2、本项目：◆超声内镜系统及图像处理装置、高清电子十二指肠镜允许进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）；其余产品不接受进口产品投标，如发现含有进口产品，评审委员会有权拒绝其投标文件。

一、超声内镜系统及图像处理装置技术参数

（一）高清电子影像处理系统

- 主机光源一体化，全数字彩色CCD面次序成像方式；

- 全数字图像拾取、处理、传输、显示，数字内镜+数字主机+数字监视器；

- HD＋专业级超高清图像，分辨率可达≥1920 x 1080；

- 主机控制采用液晶屏显示，触摸式调节操作界面,主机自带液晶屏可显示内镜图像，可设置为中文显示；

- 主机采用windows开放式升级平台，彻底改变了以往内镜主机功能固化的弊端及升级就要更换主机的方法，可无限次升级，增加功能、提升效果；

- 有智能特殊光染色功能，针对消化道不同部位，可以选择Barrett食管模式（TE-e），食管模式(TE-b)，胃模式(TE-g)，肠模式(TE-c)进行智能光学染色；

- i-scan se病灶表面凸现功能；

- i-scan ce病灶轮廓凸现功能；

- TE-p粘膜纹理增强功能；

- TE- v血管增强功能；

- ▲OE光学染色，通过影像处理器提供特定频率的光源，OE技术可以捕捉到血管和粘膜的光学特征，进一步增强对比度，提高血管、腺管和表面结构的可见性；

- OE模式1：通过增强血管的亮度，支持上消化道和下消化道血管脉络的病灶检测和特征描述及过程的可视化；

- ▲OE模式2：筛查过程中凸显血管的同时保持整体画面的自然色调，可以实现筛查过程中全程开启；

- 数码图像轮廓增强；

- 数码图像降噪功能；

- 主机内置视频录制功能，无需外接设备就可同时录制HD+视频及声音；

- 提供多组标准USB接口，可直接存储镜下图片及相关数据；

- 提供网络接口，可与院内网络连接；

- PinP(画中画)功能，可以把外围设备的图像和内镜图像整合在同一个显示器上；

- 可在主机控制面板的液晶屏上显示内镜图像，输入视频或静态图片，操作中方便对复查的病人进行前后检查的对比；

- 图像可进行2倍电子放大功能，分1.0、1.2、1.5、2.0四档，整体/部分放大；

- 高清图像冻结，冻结时候自动出现活动小画面，实时监控内镜图像，确保病人安全；

- 控制预设，可在液晶面板和内镜手柄按键上设置所有主机的控制及调节功能；

- 光源采用300W氙灯；

- 峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式；

- 自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆；

- 五档调节的高流量新型低噪气泵；

- 面板光源寿命显示功能；

- 全新照明系统扩大了照射角度，边缘图像亮度提高，整幅图像照射均匀，近、远端图像明暗对降低，极大程度的抑制了粘膜、液体反光现象；

- HD-SDI、DVI全数字图像输出接口；

- 多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO；

- 图像大画面显示，内镜下图像占据屏幕95%以上，使微小病变显示更清楚；

- 内镜固定时，内镜画面可进行180度旋转；

- 具备双屏模式，两个图像并排显示与同一显示器上，并具有1:1、3:2、2:3三种比率，双屏可显示白光图像和光学染色图像；

- 内镜固定锁功能；

- 预约数据存储功能、操作者数据存储功能、病人数据存储功能；

- ▲可兼容电子胃肠镜、电子放大内镜、电子十二指肠镜，电子反转肠镜、电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，电子超声内镜，超声电子支气管镜等。

（二）彩色多普勒超声诊断系统

- 独立体外超声主机（彩色多谱勒超声波诊断仪）：

- ≥15英寸高分辨率液晶监视器，可左右旋转，可触摸操作，全新GUI操作界面；

- 全数字化高性能彩色多普勒便携超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台；

- 数字化二维灰阶成像单元；

- 数字化彩色多普勒诊断部件；

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元；

- 实时自动多普勒包络测量功能；

- 彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术；

- 连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10个焦点；

- 原始数据存储，图像冻结后多参数可调；

- 一键优化功能，对应二维和多普勒模式；

- 空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像，并可根据需要调节复合扫描方向及线密度等，复合方向≥12个；

- 智能化回声滤波解析技术：6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用，且可分级调节；

- ▲全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种；

- 具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调；

- 组织多普勒功能及TDI-MVG成像模式；

- ▲M型自动导航功能(自动测量心功能)；

- B型、彩色、多普勒实时三同步显示；

- 数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选；

- 线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影）；

- 实时组织弹性成像；

- 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)
  （1）一般测量；
  （2）用户可建立特殊用途测量软件包；
   3. 图像存储与(电影)回放重现单元。
   4. 输入/输出信号:
 （1）输入：VCR,外部视频、RGB彩色视频；
 （2）输出: 复合视频, RGB彩色视频/S---视频。
  5.连通性：兼容DICOM3.0。
  6.图像管理与记录装置。
（1）超声图像存档与病案管理系统；
（2）USB接口；
（3）主机固态硬盘≥64G。
7.

- 多谱勒可选择≥3种不同频率；

- 类型：电子凸阵、电子线阵、电子相控阵；

- B、M、D兼用
凸阵:B/PWD，B/M
线阵:B/PWD，B/M
相控阵:B/PWD,B，B/M

8. 灰阶显像主要参数:
（1）探头工作频率范围：
1）电子凸阵：超声频率1.0~5.0MHz；
2）电子线阵：超声频率5.0~18.0MHz；
3）电子相控阵：超声频率1.0~5.0MHz；
9. ▲可选配腔内微凸探头扫描角度：200°；
10.谐波成像频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同；
11.回放重现：灰阶图像回放≥19000幅；
12.彩色增强功能；
13.所配软件为最新版本，并具有持续升级能力，满足未来发展需要。

（三）超声电子内镜（扇扫）

- 视野角：120°（前方斜视45°）；

- 观察深度：5—100mm；

- ▲转弯角度：上/下：130°/ 130°，左/右：120°/ 120°；

- 先端部外径：探头12.5×12.3 mm，内镜先端14.35 mm；

- 插入部外径：12.8mm；

- 钳子管道内径：3.8 mm；

- 工作长度：1250 mm；

- 全长：1560 mm；

- 扫描频率（MHz）：5—10；

- 扫描方向：纵向；

- 扫描系统：凸阵；

- ▲扫描角度：120°；

- 扫描模式：B、M、D模式/彩色多普勒。

（四）高清医用监视器

- 专业级液晶监视器；

- 屏幕尺寸≥27英寸；

- 分辨率≥1280×1024点；

- 提供DVI-I接口以便兼容数字和模拟视频信号；

- 具备无信号自动待机功能。

（五）台车

- 与所推荐主机同一品牌；

- 多层设计，可放置电刀及视频打印机等；

- 提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度。

（六）医用图文工作站

一）图文工作站：

- 主机：

- Intel Core G540双核CPU或以上；

- ≥2G内存；

- ≥500G 硬盘；

- 主板集成高性能显卡；

- DVD光盘驱动器；

- DV4500专业动/静态图像采集卡；

- 内窥镜医学影像信息管理系统。

- 显示器：≥ 19寸液晶显示器。

- 打印机：彩色喷墨打印机。

- 附件：视频输入电缆，辅助图像采集脚踏开关。

二）内镜系统软件：

- 贴合科室使用习惯。

（七）测漏器

- 与内镜同一品牌；

- 使用方便，操作简单。

（八）配置清单

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子影像处理机（含光源） | 1套 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |
| 3 | 超声电子内镜（扇扫） | 1条 |
| 4 | 高清医用监视器 | 1台 |
| 5 | 超声内镜图文工作站 | 1套 |
| 6 | 医用台车 | 1台 |
| 7 | 测漏器 | 1个 |
| 8 | 内镜注水泵 | 1台 |
| 9 | UPS电源 | 1套 |

二、高清电子十二指肠镜技术参数

（一）高清电子十二指肠镜

- 视野角度 ≥100°；

- 观察深度:4—60mm；

- ▲弯曲角度:上≥120°、下≥90°，左≥105°、右≥90°；

- 插入部外径≤11.6mm；

- 钳子管道内径≥4.2 mm；

- 有效长度 ≥1250 mm；

- 全长≥1566mm；

- ▲内镜连接部可180°旋转功能；

- 内镜可控制图像冻结、采集、存储；

- 导光缆、电子接口一体化设计；

- 纯数字彩色CCD摄像元件，无彩虹现象；

- 配置清单：

| 序号 | 产 品 名 称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子十二指肠镜 | 1条 |
| 2 | 防水帽 | 1个 |
| 3 | 水气按钮 | 1个 |
| 4 | 吸引按钮 | 1个 |
| 5 | 装镜箱 | 1个 |

三、体内微电极碎石仪技术参数

- 产品适用范围：配合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。

- 碎石原理：空化微爆破效应。

- ▲输出能量：输出能量0.1--0.4焦耳，分7档电子调节，最大碎石能量输出值≤0.4焦耳,平均碎石能量不大于0.3焦耳 。说明：此项为反应安全性的关键参数，数值越小越好，我公司为国内外同类产品平均输出能量最小, 安全性最佳。以SFDA检测报告为准。

- ▲放电时间：＜1μs (微秒)，此项为体现碎石效率的重要指标，数值越小越好。以SFDA检测报告为准。

- 最高放电脉冲重复频率：最高放电脉冲重复频率＞30Hz。此项为体现碎石效率的重要指标。以SFDA检测报告为准。

- ▲电极规格：胆道镜电极≤1.5mm，ERCP电极≤1mm，双极并行电极,以SFDA检测报告为准。

- 电极寿命：平均可重复使用至少20例病人，电极寿命自动检测及动态显示。

- 显示屏及内容：内置于主机，彩色液晶显示；输出能量；电极寿命；碎石模式；治疗计数；故障显示等信息。

- 配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 根 |
| 3 | 脚踏开关 | 1 | 只 |
| 4 | 电极线 | 2 | 根 |
| 5 | 电极线 | 1 | 根 |
| 6 | 电极延长线 | 1 | 根 |
| 7 | 说明书 | 1 | 份 |
| 8 | 质保书 | 1 | 份 |
| 9 | 合格证 | 1 | 份 |
| 10 | 保险管 | 4 | 个 |
| 11 | 简易操作说明 | 1 | 份 |
| 12 | 电极消毒方法 | 1 | 份 |
| 13 | 中空板包装箱 | 1 | 个 |
| 14 | 食用盐/清洁球 | 1 | 份 |

## 第三部分  投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 1 | 1.2 | 资金来源：财政资金 |
| 2 | 2.1 | 采购人：东莞市松山湖中心医院 |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构：广东中元招标代理有限公司 地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室 电话：0769-23663761 传真：0769-23663760 |
| 4 | 3.5 | 1、具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料的复印件加盖公章： 1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明； 1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 1.3 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）； 2、投标人为代理商的，从事第三类医疗器械经营的应取得《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》，从事第二类医疗器械经营的，应取得《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；投标人为生产厂商的，应取得药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；从事第一类医疗器械生产的供应商，应取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；投标货物若属于中国医疗器械注册管理范围内的，则应取得监督管理部门颁发的相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械产品注册登记表》； 3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 7 | 踏勘现场：无 |
| 三、投标文件的编制 |
| 6 | 14.1 | 投标人应提交一套正本、伍套副本和一份唱标信封的投标文件。 |
| 7 | 17.1 | 投标有效期：九十天。 |
| 8 | 18.4.1 | 1、投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50,000.00）; 2、投标保证金账户信息： 公司名称：广东中元招标代理有限公司 开 户 行：平安银行东莞分行营业部 帐 号：30205922000081 |
| 四、投标文件的递交 |
| 9 | 20.1 | 投标截止时间：详见第一部分投标邀请。 |
| 五、开标与评标 |
| 10 | 25.4 | 评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分方法。详见第四部分评分方法。 |
| 六、合同的授予 |
| 11 | 29.1 | 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 |
| 12 | 31.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： 1、以中标通知书中确定的中标总金额作为缴费的计算基数； 2、招标代理服务费按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的相关规定计算收取： 中标金额（万元） 收费费率 100 1.5% 100-500 1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 例如：某货物类项目中标金额为1000万元，计算中标服务费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 (500-100)万元×1.1%=4.4万元 (1000-500)万元×0.8%=4万元 合计收费=1.5+4.4+4=9.9(万元) |
| 13 | 31.4 | 中标服务费以转账方式支付的，请转至以下账户： 账户名称：广东中元招标代理有限公司 账 号：654857750168 开户银行：中国银行东莞会展支行 |

## 第四部分  评分方法

评分方法

根据评标原则，所有投标文件的评分按技术部分、商务部分和价格部分三个部分分别打分的方式进行。

评标总得分=技术部分+商务部分+价格部分。

评分因素分值表如下：

一、价格部分（满分30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效供应商的最低评标价。

二、商务、技术部分（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分10分） |
| 1 | 业绩 （满分5分） | 投标人自2017年以来有同类项目（超声内窥镜系统）且有成功案例，每提供一个案例得1分，满分5分。（以中标通知书或合同复印件为准）。 |
| 2 | 售后服务情况 （满分5分） | 投标人或产品制造商设置的售后服务机构或分支机构能在2小时内到达现场响应的得4分；8小时内到达现场响应得2分；其他得1分。（不接受第三方提供的售后服务，投标人需提供售后服务承诺函为准。） 在用户要求质保期基础上每增加半年递增0.5分，最高得分1分。 |
| 技术部分（满分60分） |
| 1 | 对用户需求书的响应程度 （满分26分） | 对招标文件用户需求书主要技术参数的响应程度及性能符合性进行综合评价，带“▲”号重要参数不满足的，一项不满足的扣2分；扣完为止。（须在投标文件中提供产品相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），未提供或提供不符合要求不得分） |
| 2 | 技术先进性和可靠性 （满分12分） | 设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好，得12分； 设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好，得9分； 设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般，得6分； 设备设计及配置差，用材可靠性差，实用性、耐用性差，得3分。 |
| 3 | 使用操作及维护保养 （12分） | 设备操作、使用非常简单，保养、维修非常便利，得12分； 设备操作、使用较为简单，保养、维修较为便利，得9分； 设备操作、使用较为复杂，保养、维修不便利，得6分； 设备操作、使用很复杂，保养、维修不便利，得3分。 |
| 4 | 质量保证承诺 （满分10分） | 根据各投标人的质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善程度完整详细得10分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善程度较完整得8分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案详细完善程度一般得6分； 质量保证承诺及质保期内的服务方案详细不完整，方案不详细得4分。 |

# 第二册

## 第五部分  投标人须知

投标人须知

## 一、说明

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容（每包号）进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：详见投标人须知前附表。

### 定义

  - 采购人：详见投标人须知前附表。

  - 采购代理机构：广东中元招标代理有限公司

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

  - 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

### 合格的投标人

  - 除非下文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可投标。

  - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货人才能参加投标。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

  - 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。

  - 其他资格要求详见投标人须知前附表。

### 联合体投标（不适用）

  - 联合体各方应共同签订联合体共同投标协议书，明确联合体牵头人和权利义务，该协议为投标文件的必要组成部分。

  - 联合体的投标文件及中标后共同签署的合同书对联合体各方均具法律约束力，并承担连带责任。

  - 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得再组成新的联合体或参加其它联合体在同一项目中投标，否则，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

  - 联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责合同的全面履行和协调联合体内部工作。

### 合格的货物和服务

  - 必须是全新的货物，如安装或配置了软件的，须为正版软件。

  - 产品及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

  - 投标人所提供的货物必须符合招标文件第二部分用户需求书和采购人要求。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

### 踏勘现场

  - 如有必要，采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 投标人及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

  - 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，采购代理机构和采购人将予以支持，费用自理。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括：

目  录

第一册

第一部分  投标邀请

第二部分  用户需求书

第三部分  投标人须知前附表

第四部分  评分方法

第二册

第五部分  投标人须知

第六部分  合同格式（仅供参考）

第七部分  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被作投标无效处理。

### 招标文件的询问或质疑

  - 询问

    - 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问。

    - 询问可以采取电话、当面或书面等形式。

    - 采购人和采购代理机构应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

  - 质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式（质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供营业执照、法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。）向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

      - 对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

      - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

      - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 质疑函应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理（范本详见附件）。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人和采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购人和采购代理机构应当自受理供应商书面质疑之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

    - 接收质疑单位、联系电话及联系地址

接收质疑单位：广东中元招标代理有限公司

联系电话：0769-23663761

联系地址：东莞市莞城区莞太路120号金马大厦八楼806-809室。

### 招标文件的修改

  - 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在《广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）》《东莞市政府采购网（http：//dggp.dg.gov.cn）》《广东中元招标网（http://www.zhongyuanzb.com/）》，以网上公告形式发布上发布澄清公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 在递交投标文件截止前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清或者修改等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

  - 在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

### 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

    - 投标文件

投标文件封面

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、承诺书

五、投标人资格证明文件

六、售后服务方案

七、商务条款偏离表

八、技术方案

九、关键技术规格（“▲”项）偏离表

十、技术规格偏离表

十一、中小企业声明函（可选）

十二、残疾人福利性单位声明函（可选）

十三、产品适用政府采购政策情况表（可选）

十四、中标服务费承诺书

十五、投标保证金汇入情况说明

上述文件须按顺序装订成册，并编制投标文件目录及注明页码。

    - 唱标信封

（1）开标一览表；

（2）法人代表授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）。

（4）投标保证金汇入情况说明；

（5）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。

  - 供应商应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料，“唱标信封”必须单独制作并封装，唱标信封中应包括：开标一览表、法人代表授权委托书、被授权代表身份证复印件、投标保证金汇入情况说明、投标保证金汇款底单（以上资料需加盖公章）。在提交书面投标文件的同时，应提交该投标文件的电子文档（电子文件用CD-R/DVD-R光盘或U盘储存，包装上注明投标人名字及项目名称、编号），电子文件随正本提交。

  - 对招标文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于招标时主要需求等。

### 投标文件格式

  - 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标文件份数：详见投标人须知前附表。

  - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印而成，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和加盖投标人公章）应由投标人的法定代表人或授权委托人签字（或盖章）和加盖投标人公章。

  - 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

  - 传真或电传的投标文件将被拒绝。

### 投标报价说明

  - 投标人应报完成全部用户需求书内容含税人民币价格。投标人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价，每项货物及服务只能有一个投标报价。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标作投标无效处理。

  - 本次招标，供应商必须对全部内容进行报价，少报无效。

  - 如果投标人对于采购文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的服务或货物有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，作投标无效处理。

  - 中标人开出的所有发票都须与中标人的名称一致。

### 投标货币

  - 投标人提供的货物或服务价格必须用人民币报价。

### 投标有效期

  - 投标应自投标邀请中规定的开标日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，作投标无效处理。

  - 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标保证金作为其投标文件的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。

  - 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用支票、汇票、本票、银行转账或《政府采购投标担保函》等非现金形式形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

  - 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

    - 投标保证金金额及账户信息：详见投标人须知前附表。

    - 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在递交投标文件时间截止前汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交，未按要求提交投标保证金的将作投标无效处理。

    - 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。

  - 采用《政府采购投标担保函》（格式详见附件）提交的，应符合下列规定：

①符合国家规定的金融机构或专业担保机构出具；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致；

③《政府采购投标担保函》必须在递交投标文件时间截止前提交，未按要求提交投标保证金的将作投标无效处理。

  - 对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购代理机构将视为不响应招标文件作投标无效处理。

  - 没中标的投标人，其投标保证金将在中标通知书发出后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。

  - 中标人的投标保证金，在采购合同签订后，5个工作日内办理退款手续（不计利息）。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；

    - 法律法规规定的其它情况。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封和标记

  - 投标文件的装订要求。投标文件必须装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担，其中“唱标信封”必须单独制作封装，并在信封上标明“唱标信封”字样。

  - 投标人应将投标文件的正本、所有副本和唱标信封分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”、“唱标信封”，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

  - 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

收件人：广东中元招标代理有限公司 项目名称： 采购编号： 在 年 月 日 时 分开标，此时间之前不得开封 投标人名称： 投标人地址：

  - 如果投标文件没有按本报价须知第19.1～19.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

### 投标截止期

  - 采购代理机构可按本须知第10条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

### 迟交的投标文件

  - 采购代理机构在本须知第20条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的递交投标文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在递交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在递交投标文件截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件。

  - 除非招标文件另有规定或说明，未拒收的投标文件一律不予退还。

## 五、开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

  - 按规定提交撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：

    - 开标会由采购代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同认可开标结果；

    - 投标文件的密封情况由投标人或者其推选的代表检查；

    - 经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 采购代理机构在递交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。在开标时没有启封和没有读出的投标文件(包括按照本须知第22条递交的补充、修改)，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

  - 采购代理机构对开标过程进行记录，由投标人签字确认，并存档备查。

### 资格审查

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

1) 资格证明检查

包括但不限于：①不具备招标文件中规定的资格要求的；②未按招标文件要求购买招标文件的。

2) 投标保证金检查：未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会及评标方法

  - 评标工作由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

  - 评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应当主动提出回避，采购人和监督管理部门也可以要求其回避：

1) 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2) 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4) 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5) 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6) 其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

  - 评标方法：本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：先进行符合性审查，再进行商务和技术评估。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应招标文件的要求的投标将被作投标无效处理。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

包括但不限于：①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

3)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4)投标文件未满足招标文件的实质性要求的。

包括但不限于：①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；②投标有效期未满足招标文件要求的；③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；④将一个包中的内容拆开投标的；⑤投标人对同一货物或服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；⑥其他未实质性响应招标文件要求的。

5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 投标文件的澄清、说明或者补正。

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第23.3.4条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

  - 投标文件的比较与评价。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

    - 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

    - 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

    - 价格评分：评标委员会对投标人的投标报价进行评审，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

  - 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标的扶持

    - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的，则按所投小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格予以扣除。参加政府采购活动的中小企业或残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》及《产品适用政府采购政策情况表》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》评标委员会将予以评审，无法认定的，不享受价格扣除。

    - 对于非专门面向中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体 （须为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位） | 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格扣除6% | 评标价=投标报价-小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品投标报价×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位 | 对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位且小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标报价×(1-2%) |

注：①上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标报价为准。

②小型、微型企业是指投标企业及其所投产品的制造商均为小型、微型企业。

    - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

中小企业划分标准以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

    - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

      - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

      - 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 推荐中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，评审得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，依次类推。

  - 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购代理机构将依法重新招标或按照采购人同意的采购方式继续采购（公开招标数额标准以上的采购项目，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。）

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 六、合同的授予

### 合同授予标准

  - 采购人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定中标人，并将合同授予之。

### 中标公告及中标通知书

  - 为体现“公开、公平、公正”的原则，项目评标结束后，将在《广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）》《东莞市政府采购网（http：//dggp.dg.gov.cn）》《广东中元招标网（http://www.zhongyuanzb.com/）》进行中标结果公示。投标人如对评标结果有异议，应于法律法规规定的期间以书面形式提出。若在法律法规规定期内未提出异议，则视为无异议或放弃异议权。

  - 提出质疑的投标人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。提供虚假情况恶意质疑投诉，情节严重的，将可能导致暂停或取消其投标资格。

  - 在中标结果公示后五个工作日内及领取《中标通知书》前，中标人须提供营业执照（“三证合一”或“五证合一”的营业执照则无需提供《税务登记证》）、税务登记证以及在投标文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件进行核对。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

  - 《中标通知书》是合同的一个组成部分。中标人需在中标结果公示后15日内按规定提交相关资料及领取中标通知书。

### 履约保证金

  - 中标人领取中标通知书后十日内须向采购人单位提交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金金额：详见投标人须知前附表，否则采购人可拒签采购合同。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：中标通知书编号。

  - 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

1、履约保函：

1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

2)政府采购信用担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，或按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，投标人可以以履约担保函（格式详见附件）的形式交纳履约保证金。

2、电汇、银行汇票、支票方式等银行转帐方式（不接受现金方式）。

  - 履约保证金的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向采购人提交退回履约保证金申请，采购人收到中标人的退回履约保证金申请后，15个工作日内办理履约保证金退回手续。

  - 下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：

①中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招采购人同意，将中标项目分包给他人的。

②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益。

  - 如果中标人没有按照上述规定执行，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 签订合同

  - 采购人及中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。

  - 招标文件及补充招标文件、投标时投标人的承诺条件是合同文件的当然组成部分，如中标人未能遵守，或者未在规定的期限内与采购人签订合同，或者在签订合同时坚持提出附加条件和不合理要求，将视为中标人拒绝与采购人签订合同。

  - 签订合同协议书时，签约双方均应出示法定代表人证明书或法人代表授权委托书。

  - 合同协议书经双方法定代表人或其授权委托人签署并加盖公章后生效。

  - 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

- 合同

- 招标文件及投标文件

- 招标文件及投标文件的澄清文件（如有）

- 中标通知书

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 中标服务费

  - 中标人须向采购代理机构按投标人须知前附表中的标准和规定交纳中标服务费。

  - 服务费的货币为人民币。

  - 服务费应包含在投标报价中，不在报价中单列。

  - 服务费以转账或现金的形式支付。

### 其他

  - 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的，将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件的解释权属采购代理机构。

## 第六部分  合同格式

合同格式

合同编号：

甲方：(采购人)

乙方：(中标人)

本合同签订是根据       年   月   日公开招标确定，项目名称：                  采购项目（采购编号：         ） ，按照《中华人民共和国合同法》及招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现)

交货期：  天                                   单价：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计： 元 |

三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出          元（¥          元）。

其中：货物总价：          元

（人民币）大写出          元（¥           元）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后       天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点：东莞市东城医院

六、包装

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

1、设备在安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

2、乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

八、付款

1、签订合同并设备安装调试完毕后，试运行一个月。期间一切正常，试运行期结束后进行使用验收。使用验收合格后，中标人开具全额发票，采购人支付合同总价的95%。

2、从使用验收合格之日起，一年后支付合同总价的5%。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向甲方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，要求按本合同的技术规格、技术规范进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供    年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

合同签订后      天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式叁份，甲方执叁份，乙方执壹份，招标代理壹份，具有同等法律效力。本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件：详细技术参数表

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

买方代表(签字)：                   卖方代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：                         签约时间：

注：本合同由采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

## 第七部分  投标文件格式

（封面格式仅供参考）                                            （正本/副本）

东莞市政府采购

投标文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

日期：     年    月    日

## 一、投标函

致：广东中元招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的      （项目名称）       供货及安装等相关服务的招标文件（采购编号：　　　　　　　）的全部内容，我方：              （投标人名称）作为投标人正式委托　（受委托人全名，职务）  代表我方进行有关本次采购的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本   套，副本   套，唱标信封及电子文件各1份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的报价；

（二）全部货物及服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息；

（六）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（七）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联 系 人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

## 二、开标一览表

投标人名称：                           采购编号：

项目名称：

| 序号 | 投标总报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |

注：1、投标人应严格按照表格格式填写报价。

2、投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成项目全部内容的所有费用。

3、此表应按投标人须知的规定密封标记并与法人代表授权委托书、被授权代表身份证复印件（以上资料需加盖公章）、投标保证金汇入情况说明及投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 三、报价明细表

项目名称：                           采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 原产地/ 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |

注：1、投标人在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向投标人支付投标总价之外的任何费用。

2、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

3、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总报价相一致。

4、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

6、属于“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”产品的，需在本表中详细列明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 四、承诺书

我方已完整阅读了      （项目名称）       （采购编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 五、投标人资格证明文件

1、投标人资格声明（格式详见：附件5-1）；

2、投标人基本情况（格式详见：附件5-2）；

3、营业执照（“三证合一”或“五证合一”的营业执照则无需提供《税务登记证》及《组织机构代码证》）、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件（格式详见：附件5-3）、法人代表授权委托书及身份证复印件（格式详见：附件5-4）；

4、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书等；

5、业绩证明材料（格式详见：附件5-5）；

6、招标文件要求的其他资格证明材料（详见招标文件“投标邀请”中“二、供应商资格要求”）；

7、投标人认为需要提交的其他资料。

注：资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。

附件5-1：

资格声明

致：广东中元招标代理有限公司

为响应贵单位组织的      （项目名称）       的招标（采购编号为：                ），我方愿参与投标。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5-2：

投标人基本情况

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |
| 营业执照号码（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件5-3：

法定代表人身份证明书

先生/小姐，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照号码（或统一社会信用代码）：

企业类型：

经营范围：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

日      期：

注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。

附件5-4：

法人代表授权委托书

致：广东中元招标代理有限公司

本授权书声明：   （法定代表人）  是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在      （项目名称）       （采购编号为：          ）的投标和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或盖私章）：

被授权人签字：

单位盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

注：1、法人代表授权委托书除装订于投标文件中外，还应按投标人须知的规定密封标记并与开标一览表、法人代表授权委托书及被授权代表身份证（复印件加盖公章）一同密封装入唱标信封中，唱标信封单独提交。

2、法人代表授权委托书需附被授权代表身份证复印件（加盖公章）。

附件5-5：

业绩表

项目名称：                           采购编号：

| 序号 | 项目名称及地点 | 采购单位 | 项目合同金额 | 服务时间及主要内容 | 项目负责人及主要参与人员 | 项目单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件要求提供证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 六、售后服务方案

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

一、售后服务部门的人员配备、技术力量

二、技术培训方案

三、备/配件支持计划

四、故障维修响应时间

五、产品免费保修期，非保修期维修费用收取标准

六、其他

注：此为大纲格式，投标人可根据实际需要进行适当调整与扩展。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 七、商务条款偏离表

项目名称：                           采购编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照招标文件商务要求，在“偏离”项中填写“正”、“负”或“无”，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应（★号参数必须完全响应，负偏离或不响应的投标无效），并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于供应商资格要求、报价要求、服务要求、交货要求、付款方式、验收方法及标准、备件、专用工具和出厂日期等要求。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 八、技术方案

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

一、需求分析。

二、技术说明资料。

本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述，主要包括《设备配置一览表》（格式详见：附件8-1）及各项货物详细技术性能文件、检验报告（如有需要）等，投标产品实行许可证制度的须一并提交产品许可证照。

三、设备/项目安装调试方案及进度安排。

四、《拟安排本项目技术人员情况表》（格式详见：附件8-2）。

五、制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。（如有）

六、投标样品清单。（如有）

七、招标文件中要求的其他资料。

八、其他与技术方案有关的资料。

注：投标人根据用户需求书编写。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件8-1：

设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 性能及技术参数 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：各项货物详细技术性能如有需要请应另页描述。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件8-2：

拟安排本项目技术人员情况表

| 序号 | 姓名 | 本工程拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 专 业 | 资质证书 | 主要资历及承担过的类似项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照招标文件要求提供证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 九、关键技术规格（“▲”项）偏离表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 【①对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供对应产品技术参数的证明资料。②对用户需求书带“▲”号的条款，用户需求书未要求提供相关证明资料的，则投标文件中须提供所投设备的彩页或技术白皮书或或说明书或官网截图及链接或原厂商所作的（加盖生产厂家公章）技术参数说明等详细技术资料。】 | 证明文件 （填写证明文件相关条款在投标文件中的页码，并做醒目标记） | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |  |  |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |  |  |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |  |  |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |  |  |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“▲” 项内容逐条响应。

2、偏离项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

3、投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 十、一般技术规格偏离表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、在“是否偏离”项中填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应（★号参数必须完全响应，负偏离或不响应的投标无效），并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日    期：

## 十一、中小企业声明函（可选）

项目名称：                           采购编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2、本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

注：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（格式详见：附件11-1）。

附件11-1：

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第______项______行业，为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（加盖公章）：

日      期：

## 十二、残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 十三、产品适用政府采购政策情况表（可选）

项目名称：                           采购编号：

单位：元

| 小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品（或服务）。 （ ）小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位投标且提供其它小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品金额合计 |  |
| 监狱企业证明 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/所投包号投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包号投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |

注：1. 本表的产品名称、品牌型号和金额应与《报价明细表》一致。

2. 制造商为小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”或“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3.节能产品、环境标志产品请提供有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，可能导致该项的得分为0分。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 十四、中标服务费承诺书

致：广东中元招标代理有限公司

我公司在贵单位代理的      （项目名称）       (采购编号：              )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，向贵单位即广东中元招标代理有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费，服务费（按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和国家发展改革委员会办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理机构服务收费有关问题》的通知（发改办价格[2003]857号）的规定执行。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

电话：          传真：

邮箱：          邮编：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

承诺日期：

## 十五、投标保证金汇入情况说明

广东中元招标代理有限公司：

本单位已按      （项目名称）       （采购编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：              ，账号           ，开户银行：             ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币                元整

（小写：¥                     元）

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐        号：  （必须是投标时使用的账号）

开 户  银 行：  （      银行  省  市  分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联 系 人：

单位电话：                     联系人手机：

## 唱标信封

唱标信封内装：

（1）开标一览表；

（2）法人代表授权委托书；

（3）被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

（4）投标保证金汇入情况说明；

（5）投标保证金汇款底单（复印件加盖公章）。

附件：政府采购投标担保函及政府采购履约担保格式（如采用保函方式提交投标保证金的需按招标文件递交，否则无需提供）

政府采购投标担保函

编号：

(采购人或采购代理机构)：

鉴于                   (以下筒称“投标人”)拟参加编号为                   的

项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时,，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币         元(大写：         )；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知,索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标入发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标入发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投断人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

政府采购履约担保

编号：

(采购人)：

鉴于你方与                      （以下简称供应商）于    年   月   日 自签定编号为             的《                  政府采购合同》 (以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳厦约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意,将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴约履约保证金的情形

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                            。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的      %数额为        元(大写：          )，币种为                。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供          部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期问届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日超，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五,免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定,全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为               法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

附件：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。