技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子色谱仪 | 1 | 合同签订后2个月 | 天津机场 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

离子色谱仪

1. 工作条件：

1.1 见总则第3条。

2. 设备用途：

- 适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺、氨基酸、糖和淀粉等物质的分析。

3. 系统组成

- 本系统包括高压泵（含泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，柱温箱，阴、阳离子抑制器，电导检测器，安培检测器，各种分析柱和保护柱等。

4. 技术规格：

#4.1高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液。两套高压梯度泵需同时工作，满足多种糖、阴离子的同时测定。

- 4.2最大耐压≥6000psi；流量准确度＜0.1%；梯度精度和准确度：±0.5%；

- #4.3柱控温模块：具有升降温和预加热功能，可同时容纳4根以上色谱柱；温控范围：10-70℃，梯度：0.05℃，具备耗材识别和监控功能；

- 4.4在线淋洗液发生器：配置高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。

- 4.4.1梯度精度：≤0.2%，梯度准确度：±0.2%

4.4.2软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。需提供软件控制截图。

- 4.5自动进样器

- 4.5.1样品盘可放置1.5mL、10mL样品瓶及96孔板。

- 4.5.2进样重复性：≤ 0.3%。

- 4.5.3样品盘温控范围：4℃-60℃。

- 4.5.4 支持双系统顺序或者同时进样，满足同时测试不同样品里面的不同项目。

- 4.6电导检测器：

- 4.6.1 信号输出范围：0-16000 μS/cm

- #4.6.2 检测器分辨率：≤0.003nS/cm

- 4.6.3 检测器耐受最大压力：≥8Mpa

- 4.6.4 信号采集频率：≥80Hz

- 4.6.5 电导池控温范围：环境+5℃~60℃，温度稳定性：<0.001℃

- 4.6.6 电导池电极材料：钝化316不锈钢；电导池体材料：化学惰性聚合材料。

- 4.7 抑制器：

- #4.7.1 阴离子抑制器： 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，持续工作60min，抑制背景总电导均小于5.0μS。

- 4.7.2  阳离子抑制器：100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速，持续工作60min，抑制背景总电导均小于5.0μS。

- 4.8 安培检测器

- 4.8.1 检测方式：提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安等四种以上检测方式。

- 4.8.2 检测器噪音：直流安培：<5pA，积分安培：<30pC。

- 4.8.3 电位范围：-2.0~2.0V或更宽，步进：0. 001V。

- 4.8.4 量程范围：直流安培：0.00008 pA to 74 μA，积分脉冲安培：0.0008 pC-200 μC

- 4.8.5 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可监控电极的健康状况。

- 4.8.6 软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，提供软件中带还原清洗和氧化清洗电位的波形截图。

- 4.9 数据处理系统：进行仪器操作控制和数据处理。

- 4.9.1基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

- 4.9.2可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

- 4.9.3具备虚拟柱软件技术，模拟不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性，需提供虚拟柱软件截图。

- 4.9.4工作站：安装64位win 10专业版系统，3GHz Quad Core i7以上处理器，硬盘≥1T，内存≥16G，显示器1440×900,32-bit color or higher，激光双面打印机。

- 4.10 UPS：6KVA，续电时间≥1小时。

5. 产品配置要求

5.1 双系统、双检测离子色谱仪 1套，能够同时完成同一样品的电导和安培分析。包含脱气装置、泵、柱温箱、自动进样器、电导检测器、安培检测器、淋洗液发生器、色谱工作站、电脑打印机和UPS等。

5.2 保护柱和分析柱共11套，包括：

阳离子色谱柱及保护柱2套

阴离子色谱柱及保护柱2套

不同糖类分析色谱柱及保护柱6套

氨基酸分析色谱柱及保护柱1套

- 5.3 耗材和其它配套试剂包1套，包括阳离子抑制器、阴离子抑制器、参比电极、工作电极和其它配套试剂等。

6. 技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

7. 技术服务：

7.1 设备交付、安装、调试、验收

7.1.1 在未经需方同意的情况下，供方未按照合同约定及时交货，供方应向采购方支付违约金，违约金按每7天收取0.5%，不足7天的按7天计算。违约金不超过合同总额的5%。如果供方延期交货超过合同规定10周，需方有权取消合同并要求供方在两周内退还所有的合同预付款。即使取消合同，供方仍须立即向买方支付上述罚金。

7.1.2 供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。设备安装、调试（包括一次安装不成功时的后续安装）过程中发生的费用由供方承担；

7.1.3 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后3天内执行安装、调试；

7.1.4 供方安装人员对现场安装安全负有责任。与需方或天津市商检局工作人员共同开箱检验，检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损；技术资料与图纸是否与需方的要求相符。如发生破损等问题，需方有权要求退货置换新的同样机型，造成的损失应由供方负责，要求2个月解决问题，对超出2个月时间，需方有权要求赔偿，赔偿金额按照该标书合同总额的0.1%/日×超出天数计算。由于仪器本身缺陷造成的问题或缺少配件而使仪器无法工作，供方应及时地提出解决方案，并在30日内给以解决，造成的30天以外延误损失由供方负责，需方有权要求供方赔偿其误工损失，赔偿金额按照该标书合同总额的0.1%/日×超出天数计算。供方未按要求解决问题，需方有权取消合同并要求供方在两周内退还所有的合同预付款，同时履约保证金不予以退还同时保留向供方索赔权利。

7.1.5 验收标准以供方提供的中标产品样本所列的指标为准（该指标应不低于招标标书所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，商家必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任；

7.1.6 安装、调试、验收期间，供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理；设备调试验收的相关试剂耗材由供方自理；

7.1.7 该仪器的安装、调试期不应长于15个工作日。如果由于供方原因，供方不能在上述规定日期内安装好仪器，供方必须为需方支付超期赔偿金，赔偿金额按照合同总额的0.1%/日×超出天数计算。

7.2 技术培训

在用户所在地对用户进行2次以上的培训。培训内容包括：基本原理、仪器结构、硬件操作、软件使用、数据处理、维护保养及简单故障排除等。仪器使用一段时间视用户需要，再进行提高培训,培训期内供方人员的差旅费、食宿及其它费用应由供方自理。另外，厂家提供不少于3个免费培训名额。

*7.3 保修期：

整机提供至少36个月的免费保修，保修期外供方对仪器提供终身维护。保修期自验收合格之日起计算。保修期满1个月前由供方对用户的仪器进行一次免费的、全面的检查，并写出正式检测报告提交给用户。如发现问题或潜在的问题，应在保修期内将问题解决。保修期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从保修期中扣除，免费质保期累计相应顺延。保修期内产生的一切费用均由供方承担。保修期外优惠收取维修费，如需更换零件和购买配件，将按优惠价提供。

7.4 维修响应时间

供方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，48小时内派人到达现场及时修复。如因供方原因不能在上述规定日期延期5个工作日内维修好该仪器，供方应向用户免费提供备用备件或者进行样品免费测试并达到用户提出的测试样品要求，直至仪器修复为止。如供方不能满足上述要求，则向用户支付超期赔偿金，赔偿金额按照合同总额的0.1%/日×维修所需天数计算。

7.5 软、硬件的升级:供方应向用户提供终身仪器软件升级服务；与之相关的硬件升级只收取成本费；如软件不能升级，需提供相同功能的替代产品。

7.6 同一版本软件未来可以升级，供方应向用户提供终身仪器软件升级服务；

8. 订货数量：1套

9. 目的港： 天津机场

10. 交货日期：合同签订后2个月内

11.交货地点：用户指定地点