第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国疾病预防控制中心营养与健康所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子生物学实验室用仪器设备 | 1-1 | 核酸电泳槽 | 1套 |
|  |  | 1-2 | 基础电源 | 1台 |
|  |  | 1-3 | 蛋白电泳槽 | 1套 |
|  |  | 1-4 | 小型转印槽 | 1套 |
|  |  | 1-5 | 半干转印槽 | 1台 |
|  |  | 1-6 | 高电流电泳仪电源 | 1台 |
|  |  | 1-7 | 全能型蛋白快速转膜仪 | 1台 |
|  |  | 1-8 | 普通PCR仪 | 1台 |
|  |  | 1-9 | 迷你离心机 | 1台 |
|  |  | 1-10 | 漩涡混合器 | 1台 |
|  |  | 1-11 | 组织珠磨器 | 1台 |
|  |  | 1-12 | 微孔板恒温振荡器 | 1台 |
|  |  | 1-13 | 高速冷冻型离心机 | 1台 |
|  |  | 1-14 | 水浴恒温箱 | 1台 |
|  |  | 1-15 | 独立控制的双模块干式恒温器 | 1台 |
|  |  | 1-16 | 酶标仪 | 1台 |
|  |  | 1-17 | 组合型分子杂交箱 | 1台 |
|  |  | 1-18 | 蓝光切胶台 | 1台 |
|  |  | 1-19 | 超声波细胞破碎仪 | 1台 |
|  |  | 1-20 | 二氧化碳培养箱 | 1台 |
|  |  | 1-21 | pH计 | 1台 |
|  |  | 1-22 | 千分之一分析天平 | 1台 |
|  |  | 1-23 | 自动高压蒸汽灭菌器 | 1台 |
|  |  | 1-24 | 脱色摇床（LED数字显线性摇床) | 1台 |
|  |  | 1-25 | 液氮罐 | 1台 |
|  |  | 1-26 | 台式恒温振荡器 | 1台 |
|  |  | 1-27 | 培养箱 | 1台 |
|  |  | 1-28 | 等电聚焦电泳仪 | 1台 |
|  |  | 1-29 | 大型垂直电泳槽 | 1套 |
|  |  | 1-30 | 通用电源 | 1台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后60天内。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国疾病预防控制中心营养与健康所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：除非各品目有特殊要求，为自设备安装、调试、验收合格之日起12个月，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满，投标人为采购人提供终身保修有偿服务。

投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 质量保证期：详见各包要求。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 分子生物学实验室用仪器设备

品目1-1 核酸电泳槽

一、技术参数：

▲1.凝胶盘大小，(W x L)：15 x 10 cm、15 x 7 cm。

2.样品通量：1–60。

3.基座缓冲液容量：≥650m L。

4.溴酚蓝染料：≥4.5 cm/hr。

5.迁移速度：≥75 V。

6.电泳槽可提供最长凝胶长度、样本梳和分离模式选择，适合 DNA 转印和 RNA 转印实验方案。

7.在 15 cm 距离内最多可分解≥30 个样本。使用四排电泳梳，电泳槽将最多运行≥60 个分析样本。

8.电极拆卸方便。

9.箭头指示运行方向，确保凝胶的方向正确。

10.彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上。

11.通过基部上的拉环，可轻松移除盖子，可防止盖位置不正确。

12.反向兼容设计允许将这些电泳槽用于较早型号的组件。

13.透明塑料结构。

14.具有荧光标尺的紫外透明凝胶托盘。

15.具有直接在槽中灌制凝胶的灌制口，或者用于无胶条式灌制的可选制胶盘。

16.可满足一切需求的梳（与多通道吸管兼容的梳、高度固定的嵌入式梳、可调节高度的梳和制备梳）。

17.带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘。

18.多种不同大小的手铺胶选择。

19.适合所有需要的电泳梳：多通道移液器兼容电泳梳、高度固定的drop-in电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳，更换简便的电极夹。

20.具有凝胶长度、样品梳和分离模式选择，可用于Southern 和northern 杂交等操作。

21.电泳槽包括一个缓冲液槽、一个带电缆的安全盖、一个水平测量器和电泳梳（15 孔和 20 孔）。

22.质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-2 基础电源

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C
1.2 工作和存储湿度  0-95%
1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz
2. 用途
提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。
3 性能与技术要求
▲3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)
3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟
3.3 有暂停/继续功能
3.4 有断电后自动恢复功能
#3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
3.6 安全标准：通过EN-61010

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-3 蛋白电泳槽

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。

3 性能与技术要求

3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳

3.2 性能指标：

▲3.2.1 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验

#3.2.2 胶面积：≥8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：≥10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：≥10.1 x 8.2 cm

3.2.3玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上

3.2.4灌胶系统：平行排列的设计，弹簧杠杆设计

3.2.5上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳

3.2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-4 小型转印槽

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途：提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5×10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。

3. 性能与技术要求

3.1 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯

3.2 性能指标：

3.2.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。

3.2.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。

3.2.3具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。

3.2.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢

#3.2.5 整体大小：16´12´18 cm；最大胶尺寸：7.5´10 cm；缓冲液体积：≥450 ml；胶容量：2块小胶

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-5 半干转印槽

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上

3 性能与技术要求

3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。

3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印

3.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开

3.4 简单的闭锁设计，方便快速装配

#3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极

3.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力

3.7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA

3.8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板

3.9 提起安全盖时，电流被切断

3.10 最大凝胶尺寸：≥24 x 16 cm；缓冲液要求：≥200 ml；体积：≥37 x 24 x 11 cm；

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-6 高电流电泳仪电源

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源  AC 100-240V，50Hz

2. 用途

提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。

3. 性能与技术要求

▲3.1 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A；功率1-300 W

3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟

3.3 有暂停/继续功能

3.4 有断电后自动恢复功能

#3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

3.6 安全标准：通过EN-61010

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-7全能型蛋白快速转膜仪

1. 工作环境

1.1 工作温度   15-31°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

将蛋白质从聚丙烯酰氨凝胶转移到杂交膜上

3．性能与技术要求（▲为扣分项，如不满足扣3分，标#项的参数不满足扣2分）

▲3.1 转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。

3.2 使用便捷：有即用型转印耗材包，无需人工准备缓冲液和膜。

3.3 转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。

#3.4 电源：整合型电源

3.5 用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用≥25个程序。

3.6 电极设计：6弹簧配合板式电极设计。

3.7 应用性：可兼容传统实验试剂和耗材

3.8在7分钟内转印标准小型或中型凝胶；高效转印大/小分子量蛋白质；单次运行能够转印1-4块小型凝胶或1-2块中型凝胶；各运行之间无需冷却期

3.9即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包；转印包中含有缓冲液

3.10可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序

3.11耗材对环境无害；单次使用耗材

3.12聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用；使用周期试验弹簧；紧凑型手柄设计

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-8普通PCR仪

1．工作环境

1.1 工作温度  15-31℃

1.2 工作和存储湿度 20-80%

1.3 工作电源  100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.

1.4 具有PCR许可证

2．用途

用于体外核酸片段扩增

3．性能与技术要求

3.1 主要性能

3.1.1 ≥5.7吋高分辨率彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

3.1.2 用户可设置休眠模式

3.2 主要技术指标

▲3.2.1 标准反应模板：96-well×0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管

3.2.2 最大升降温速率：≥4℃/秒

▲3.2.3 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃

3.2.4 温度范围：4-100℃

3.2.5 可存储≥500个用户程序

3.2.6 接口：1个USB

4．质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-9迷你离心机

1．转速：≥5,500rpm / 2,000×g

▲2．容量：12×1.5/2.0ml；32×0.2ml；4×PCR八联管

3.  重量：≤1 kg

4.电源：AC100-240V, 50 Hz, 约300W

5.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-10漩涡混合器

1.速度：200-3400 rpm

2.操作模式：点振或连续运动

3.振幅：≥3mm

4.工作温度：4℃-65℃

▲5.配置：主机+8微管涡旋头

6.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-11组织珠磨器

1.速度范围：2700-4000rpm

▲2.容量：3x2.0ml

3.定时：3秒-3分钟

4.配置：主机+1包2.0ml管子+1瓶1.0mm玻璃珠

5.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-12微孔板恒温振荡器

1.温度范围：室温 +5℃-70℃

2.振幅：≥2mm

3.速度：100-1500rpm (4-Plate)

▲4.最大容量：4块微孔板

5.温度增量：0.1℃

6.温度精确度：+/-0.2℃

7.温度均一性：+/-0.5℃

8.速度增量：10rpm

9.定时：1分钟-99小时 59分钟 /连续

10.电源： AC 220V, 50Hz,约600W

11.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-13高速冷冻型离心机

1主机技术规格

▲1.1 最高转速：≥18000 rpm

1.2 最大离心力：≥23000 x g

1.3 最大处理量：6 x 100ml

1.4 显示方法：LCD屏幕永久显示设置值与实际值。

1.5 时间范围：99小时59分钟或59分钟50秒。

▲1.6 温度范围：-20℃~+40℃，CFC free环保冷煤，并可选择温度单位(℃、℉)，具预冷功能

1.7 控制方式：微电脑变频式自动控制、具自我功能侦测系统。

1.8 瞬间离心：具可计时（秒为单位）瞬间离心系统。

1.9 记忆系统：99组记忆可记忆常用转速、时间、温度、Rotor编号。

1.10 换算系统：转速与离心力自动换算系统。

1.11 辨识系统：转子自动辨识系统。

1.12 控速系统：≥10段加/减速控速可供选择。

1.13 马达规格：采用免保养变频式无碳刷式马达。

1.14 安全装置：a.马达驱动式门锁设计 b.不平衡检知系统 c.超速检知系统。

1.15 输入电源：AC220V / 50Hz /约660W

2.配件：

2.1固定角转子   24 x 1.5/2.0 ml

最高转速:≥15,000 rpm / 最大离心力：≥21,000 x g

2.2固定角转子   6 x 50 ml

最高转速:≥12,000 rpm / 最大离心力：≥13, 000 x g

（含15ml尖底离心管适配器一套）

3.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-14水浴恒温箱

1、所有与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料。

2、采用一次冲压成型的不锈钢锅内胆；三组水槽分别后置独立排水阀。

3、采用微电脑程序PID自动控温。

4、内置水位传感器。

5、双数码管数字全息显示温度和定时时间，具有蜂鸣报警提示功能。

6.产品参数：

6.1控温范围：室温－100℃

#6.2温度精度：0.3℃

6.3温度波动度：≤0.5℃

6.4温度均匀度@37℃：0.5℃

6.5孔数：3个

#6.6容积：≥2L×3孔

6.7内胆尺寸：≥W.135mm×D.150mm×H.1430mm×3孔

6.8输入电源：AC 220V 50Hz

6.9功率：约900W

7.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-15独立控制的双模块干式恒温器

1.温度范围：室温+5℃-105℃

2.温度精度：± 0.1%

3.温度均一性：± 0.2%

4.温度增量：0.1℃

5.定时器：关闭或1分钟-99小时59分钟

#6.多用途加热模块：

一面：24 x 1.5ml/2.0ml 和 14 x 0.5ml

另一面：6 x PCR 8联管 或 48 x 0.2ml

7.尺寸：16 x 36.5 x 13 cm

8.电源：AC100-240V, 50 Hz

9.配置：主机+2个多用途加热模块+盖子

10.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。

品目1-16酶标仪

1．工作条件

1.1 电源：100-240V，50Hz±1Hz约75VA

1.2 温度：操作温度：5-35℃，储藏温度：-20-50℃

1.3 湿度：0-95%

2．总则

2.1可读大多数的平底、U形底和V形底的96孔板

2.2 每次读板前自动校正，降低漂移和通道差异

2.3 可在波长范围400-750 nm进行单波长或双波长测定，测定时滤光片可通过软件自动切换。

2.4 微孔板的托架有振板功能

2.5 内置热敏打印机提供数据报告

3．技术指标

3.1.1  波长范围：400-750 nm，

#滤光片数量：标配4个，405nm，450nm，490nm，630nm。

3.1.2  检测OD范围：0.000-3.500 OD .

3.1.3  读板速度：单波长≤6秒，双波长≤10秒

3.1.4  分辨率：在0 - 3.500 O.D 范围内0.001 O.D

3.1.5 精确度：1.0% 或 0.005 OD 于 0.0–2.0 OD, 1.5% 于 2.0–3.0 OD

3.1.6  准确度： ±1.0% 或 0.010 于 0.000–3.000 OD 于 490 nm

3.1.7  线性：在405- 450 nm 2 % ，在451-700 nm1.5 %

3.1.8 内置微处理器和热敏打印机，可输出报告格式有六种：原始吸收值、光吸收值、矩阵、阈值和被测样品浓度报告。

3.1.9 在每次读板前自动校验

3.1.10 酶标仪上有RS-232计算机界面接口。可连接计算机通过基于操作系统的Microplate Manager 软件实现高级曲线拟合、动力学研究、数据输出和报告生成。

4. 质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年

品目1-17组合型分子杂交箱

1、转速：10-15rpm

2、功率：约1250W

3、温度范围：室温至99.9℃上箱

4、温度显示: LED

5、温度控制精度：±0.1℃

6、温度均一性：箱内：±0.3℃； 瓶内：±0.1℃

7、杂交瓶容量：20个35x150mm; 10个35x300mm

▲8、组合型设计；具有杂交和紫外交联双重作用，可相互独立操作

9、紫外交联部分运用254nm短波能量可使DNA和膜固定，用于杂交前

10、交联部分采用微处理器测量和控制UV输出

11、杂交部分采用高效微处理器，能够精确控制温度和转速

12、预设或手动调节UV曝光强度或时间，预输出≥120,000微焦或5min曝光

13、当门误操作打开，内锁安全系统的保险器会自动上锁

14、防UV观察窗口，LED显示屏

15、五个8W双重输出UV灯管

16、质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年

品目1-18蓝光切胶台

1、光源: 高强度蓝光LED灯

2、滤光盖: 琥珀色盖

3、波长: 465nm

4、最大胶面积:≥ 6.6 x 4.75in. / 17 x 12cm

5、电源 AC100-240V, 50Hz

6、配置：蓝光台+琥珀色盖子+蓝光观察眼镜

7、质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年

品目1-19超声波细胞破碎仪

1、功率约130W，标配6mm探头

2、数字式显示功率

3、自动调频

4、微处理器控制

5、10小时定时装置，1-59秒脉冲激发装置

6、可变功率输出控制

7.参数：

7.1净输出功率/频率：≥130W/20KHz

7.2定时装置：1秒到10小时

7.3脉冲激发装置：脉冲激发装置1-59秒可调

7.4标准探头：尖端φ6mm，适用体积10ml至50ml

长度138mm，材质钛合金TI-6AL-4V

7.5电源要求：AC220 V，50Hz

7.6配置：主机+6mm探头+隔音箱+工具包

8.质量保证期：安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年

品目1-20二氧化碳培养箱

▲1采用HEPA过滤器和高温干热灭菌技术。

2温度控制精度：0.1℃

3 温度范围：高于室温5-50℃

4 温度均一性：±0.3℃ at 37℃

5 CO2控制精度：优于±0.1%

6 CO2范围：0—20%

7 CO2传感器：T/C

8 CO2跟踪报警：用户编程 上/下限

9 相对湿度RH：环境湿度95%，

10 湿度容器：≥3.0L

▲11 容积：≥180L

12 高温灭菌温度：140℃，灭菌时间≤12小时

13 灭菌循环的传感器：精密热敏电阻

14所有元件均采用耐高温材料，灭菌过程对培养箱没有任何损伤

15 双温度探头

16 加热功能的双层玻璃内门

17 箱体关闭5分钟内达到空气100级，每分钟过滤一次箱体内气体

18质量保证期：机体免费保修一年，CO2传感器免费保修5年，终身维修。

品目1-21 pH计

1.电极：LE438

2.配件：快速安装指南;pH 缓冲液套装

3.样品基质：包括乳剂和混悬剂的常规样品

4.测量范围 (pH)：-2.0－16.00

5.分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

6.校准点：≥5

7.预定义缓冲液组：4

8.温度范围 (°C)：0－105

9.温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

10.温度补偿：ATC 和 MTC

11.数据存储：≥200 组测量数据，当前校准数据

12.具有RS232 接口

13.具有USB 接口

14.具备参比输入

15.具备声音信号

16.质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-22千分之一分析天平

1.最大秤量:≥220 g

2.可读性:1 mg

3.重复性（典型）:0.7 mg

4.最小称量值 (USP)，典型值 :1.4 g

5.接口:RS232

6.线性误差（典型值）±:0.002 g

7.重复性（校验砝码）:1 mg (100 g)

8.秤盘直径:≥120 mm

9.校正:内部

10.线性误差:≤2 mg

11.显示屏:背光 LCD

12.外壳:压铸铝，塑料 ABS

13.线性误差（典型）:≤0.6 mg

14.稳定时间:≥1.5 s

15.温度准确度(±):3 ppm/°C

16.分辨率:≤1 mg

17.另配500g/0.1g电子天平一个

18.质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-23自动高压蒸汽灭菌器

★1、具有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证

随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告

2、全机型冷却风扇标准装备

3、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度≥135℃，可以作为蛋白改质之用，可以各种灭菌程序设定，可以任意进行工程设定，反复运行

4、触摸屏式操作控制面板的设置，容易操作查看

5、设有三重压力盖开启保护锁。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品

6、具有定时开始和预热功能

7、灭菌器内腔采用≥3mm厚不锈钢制作，表面镜面抛光、防腐处理，

设计使用年限：≥20年；

8、GLP/GMP检测规则对应

9、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45-135℃

45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）

105-135℃（灭菌工程） 80-150℃（干燥工程）

10、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。

11、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构）

12、排气阀：全开放用和慢开放用各一个

13、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）

14、冷却风扇：轴流风扇马达

15、控制器：≥7英寸触摸屏，中、英、日三种语言可选

16、定时功能（任意模式）：1分—999小时，分解能力：1分

▲17、运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，干燥模式，灭菌干燥模式

18、附加功能：消耗电力、累积消耗电力、CO2排出量、累积通电时间、累积运转时间、累积运转次数

19、能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能

20、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀

21、罐内有效尺寸：内径≥370ХH≥750mm

22、罐体有效容积：≥80L

23、电源电压：AC200—240V

24、附属品：灭菌框3个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，长臂夹1个，灭菌效果测试卡30片

25、质量保证期：装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-24脱色摇床（LED数字显线性摇床)

1.最大振动负载≥3kg

2.LED数字显示速度和时间

3.40-200rpm连续和定时运行模式

4.针对不同容器可以更换合适的托盘

5.电源：AC100-240V，50Hz

6.技术参数：

6.1电压 [VAC]：100-240

6.2频率 [Hz]：50

6.3功率 [W]：约30

6.4运转方式：圆周/线性

6.5周转直径振幅[mm]：≥20

6.6最大载重量（带夹具）[kg]：≥3

6.7电机类型：直流无刷电机

6.8电机输出功率 [W]：≥10

6.9速度范围 [rpm]：40-200

6.10转速显示：LED

7.具有计时器

7.1计时显示：LCD

7.2时间设置范围 [min]：1min-19h59min

7.3运转方式：定时/连续运转

8.允许环境温度 [ ℃ ]：5-40

9.允许环境湿度：80%

10.外壳防护等级：IP21

11.质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-25液氮罐

1、用途：用于生物样品的长期储存

2、技术参数

▲2.1储存样品≥2000个

2.2采用高级真空绝热材料， 保证温度均一性，确保所有样品的储存温度都低于-180℃

▲2.3工作液氮容量≥60升

2.4液氮静态蒸发速率≤0.85升/天

2.5每个液氮罐标配4个有颜色标识的不锈钢方提桶架

2.6液氮罐瓶颈≤22cm

2.7配液位监测器，可进行液位监测和报警 ；

2.8配有液氮水平表板, 连续显示液氮容量

2.9配脚轮

2.10悬挂式冻存架

2.11安全锁扣设计

3、另配3L 125mm口径液氮罐一个

4、质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-26台式恒温振荡器

1.振荡频率 ：20-350rpm

2.振幅：≥26mm

3.最大容量：1000ml×6或500ml×9或250ml×12

4.标准配置：万能弹簧网架

5.托盘尺寸（mm）：≥430×330

6.定时范围：0-999min

7.恒温范围 ：室温+5℃－60℃

8.恒温精度：0.1℃

9.温度均匀度：±0.5℃

10.数显方式 ：LED

11.输入功率：约500w

12.电源：AC220V  50Hz

13.照明：8W

14.备注：采用的智能型温控仪，用户可根据使用说明自行设置。

15.质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-27培养箱

1、采用智能型液晶温度控制器，具有设定、测量温度双数字显示和PID自整定功能。带定时功能。

2、内置玻璃门，玻璃门开启时，微风循环和加热停止。

3、内胆采用镜面不锈钢，四角圆弧，易清洁；内置隔板间距可调。

4、电热管加热方式。

5、配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况

6、参数:

6.1电源：AC220V  50Hz

6.2工作环境温度：5℃～40℃

6.3控温范围：室温+10℃-65℃

6.4温度分辨率：0.1℃

6.5温度波动性：≤±0.5℃

6.6温度均匀性：≤±1℃

6.7功率：约200w

6.8内室尺寸(mm)：≥350x350x450

6.9容积：≥55L

6.10载物托盘：2块

7、质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-28等电聚焦电泳仪

1. 工作环境

1.1 工作温度   10-35°C

1.2 工作和存储湿度  0-90%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

双向电泳第一向等电聚焦蛋白分离（高通量、12泳道独立控制）

3 性能与技术要求

3.1 系统组成

3.1.1 主机

3.1.2 相关配件

a. 聚焦槽

7 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

11 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

17 cm聚焦槽，可同时进行1-12根胶条聚焦

#b. 水化/平衡盘

7cm, 11cm, 17cm水化/平衡盘各一套，每套25个，每个水化/平衡盘可进行1-12胶条的水化平衡。

c. 触屏笔、镊子、清洗刷、矿物油等配件。

3.2 性能指标

▲3.2.1 工作电压: 12个独立控制电源，电压50-10,000 V，最高电压≥10,000V。

3.2.2 在同一次实验中可同时运行12个不同的pH胶条。

▲3.2.3 在同一次实验中可同时运行12个不同的样品。

3.2.4 双层盖设计，可根据实验的需求不同选择透明盖或不透光盖。

3.2.5 可根据实验pH及胶条长短不同，快速选择预设程序≥80个或自行设定。

3.2.6 在同一次实验中，胶面可根据实验需求向上或向下放置，并可同时运行不同朝向的胶条

3.2.7 3个USB接口，方便实验数据输出及外接程序输入。

3.2.8 电流控制范围：可对每条泳道单独设置最大电流=≥100µA。

3.2.9  电流范围：2.4mA标注范围

#3.2.10 温控范围：10-25℃，半导体制冷。

3.2.11 聚焦槽: 聚碳酸脂材料

3.2.12 标配3根触屏笔，可使用鼠标控制。

3.2.13 用户界面

a. 触摸屏设计，主屏幕编辑程序时，全步骤显示。标注屏幕尺寸

b. 运行参数：含水合和聚焦时间，电泳槽温度，每条泳道的电流限制，电压和每步电压的跃升的方式。

c. 电压跃升：快速，线形，慢速三种升温方式。

d. 编程方式：≥80个标准程序，可存储≥10000种不同的程序。

3.2.14  主机系统免费升级。

3.2.15 提供i12reporter支持，可根据实验数据记录生成不同图像比较。

3.2.16配广范围pH胶条（pH 3-10）和窄范围pH胶条（pH 3.9-5.1 / pH 4.7-5.9 / pH 5.5-6.7 / pH 6.3-8.3）

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-29大型垂直电泳槽

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。

3. 性能与技术要求

3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，制胶卡片，电泳梳

3.2 性能指标：

3.2.1 运行数目：1-２块胶（可同时运行）

#3.2.2 凝胶规格：16×20cm，18.5×20cm

3.2.3 凝胶厚度：可选0.75mm、1.0mm或1.5mm

3.2.4 制胶方式：自灌胶、预制胶均可以

#3.2.5 双向电泳胶条规格：17cm，18cm

3.2.6 采用单螺纹夹结构的灌胶架，可在全长玻板上均匀施加压力，防漏密封设计，无需封脂类或琼脂糖

3.2.7 中央制冷芯可外接水循环或一个冷却再循环水浴，或灌装冷却剂作为散热器使用。

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。

品目1-30通用电源

1. 工作环境

1.1 工作温度   0-40°C

1.2 工作和存储湿度  0-95%

1.3 工作电源   AC100-240V，50Hz

2. 用途

提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。

3. 性能与技术要求

▲3.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W

3.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr）

3.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟

3.4 具有暂停/继续功能

3.5 屏幕显示：≥128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示

3.6 可编程方法：储存≥9个方法，每个最多≥9个步骤

3.7 具有断电后自动恢复

3.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测；

3.9 可叠放

#3.10 输出插孔：4对并联

3.11 安全标准： EN-61010

4. 质量保证期：安装调试验收合格起质量保证期1年。