（仅供参考，具体以磋商文件为准）

# 采购内容及总体要求（包1）

（一）采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救转运呼吸机 | ★1、气动电控呼吸机，便携，操作简单，可用于儿童及成人患者的急救和转运；具备各种标准管道接口； ★2、通气模式:容量控制和压力控制，包括VCV-CMV，VCV-AC，VCV-SIMV，SpnCPAP，PC-CPAP，PC-BIPAP，PSV，NIV和 窒息通气； 3、可升级具有AutoFlow自动流量调节技术和ETCO2监测； ★4、BTPS：具有BTPS功能和海拔补偿（适用于各种恶劣的环境），保证潮气量精确输送 5、多种转运解决方案,包括一体化固定支架，挂板等，可随气瓶固定于救护车或担架； 6、配置快速气体转换系统，并实现不同气源间迅速转换； 7、内置锂电池，电池供电时间≥4小时；电池具有热更换功能--更换电池后依然保留前设置,无须重置参数； 8、配置有≥5英寸液晶显示屏（非触摸屏，防止误操作）,显示监测病人生理参数、呼吸机设置值等信息；监测信息包括: VTe，MVe，MVespon，RR，RRsp，PEEP， Pmean，PIP，Pplat，氧浓度等； 9、潮气量:50-2000mL； 10、呼吸频率 2-60次/min； ★11、吸呼比：1:100-50:1，连续可调； 12、吸气时间：0.2-10秒； 13、流速触发，触发灵敏度 1-15L/min； 14、氧浓度：40%-100%，连续可调； 15、具有内置PEEP阀, PEEP范围:0-20mbar； 16、吸气压力范围：3-75 mbar； 17、压力支持范围（PS）：0-35 mbar； 18、最大吸气流速(Flow)：≥100L/Min； 19、可显示压力-时间波形和流速-时间波形； 20、多种报警功能，至少包括：（1）氧源压力过低（2）气道压力过高（3）气道压力过低（4）窒息报警（5）漏气报警（6）高呼吸频率报警（7）故障报警； ★21、产品防震防摔，防水等级≥IPX4（或同等级），适合各种急救环境下使用。 22、标配两个钢瓶，容量4.5L、6L各一个。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电子支气管镜 | 数字式电子影像处理机（含冷光源） 图像 1.1数字信号输出：具备 1.2视频输出方式：RGB、Y/C、Video，可以同步输出 1.3数字影像输出端口：具备 1.4白平衡调节功能：具备 ★1.5图像色彩调节功能：具备,R调节≥10档，B调节≥10档 1.6自动增益控制功能：具备 1.7自动调光功能：具备 1.8数字图像降噪功能：具备 1.9测光模式选择功能：具备 1.10轮廓强调设定功能：具备 1.11冻结功能：具备 1.12内镜兼容性：可兼容超声镜、电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜等 信息处理 2.1遥控功能：具备 2.2患者数据显示功能：具备 2.3患者数据预录入功能：具备 2.4内镜信息自动记忆功能：具备 2.5参数设置自动记忆功能：具备 光源 3.1自动亮度控制模式：具备 3.2水瓶：具备送气送水和吹干两项功能，利用吹干功能可自动吹干内镜管道。 3.3送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶 ★3.4主检查灯：氙灯≥100W 3.5应急灯：具备 3.6灯泡寿命：≥500小时（间断使用则寿命稍有不同） 3.7点亮方式：开关调节器 3.8冷却方式：强制空气冷却 4、电源要求：230V AC(±10%)，50-60Hz，1.0-2.8A 电子支气管镜 1、插入性能：镜身弹性适中，插入管表面光滑 2、操作性能：操作旋转灵活，适应单人单手操作 3、清洗、消毒功能：具有送水、送气管道独立冲洗、消毒功能 4、视野角度：≥120° 5、观察方向：直视 6、景深：≥3-50 mm ★7、弯曲角度：上：≥210°、下：≥130° ★8、先端部外径：≤Ф5.5 mm 插入部外径：≤Ф5.2 mm ★10、钳子管道内径：≥Ф2.0mm 11、有效长度：≥600 mm 12、全长：≥860 mm 13、高频兼容性：具备 14、内镜信息记忆功能：具备 彩色液晶监视器 屏幕尺寸：≥21寸 尺寸比：4:3（非宽屏） 分辨率：≥1024×768 视频端口：复合、Y/C、RGB、DVI、计算机 菜单语言：有中文 设备配置 数字式电子影像处理机（含冷光源）1套 电子支气管镜1台 彩色液晶监视器1台 一体化台车1台 内镜图文工作站(品牌硬件、软件) 1套 免费开放数据端口 | 1 | 台 | 核心 产品 |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

### 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

### 4、本项目“电子支气管镜”为核心产品。

### 5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

### 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1投标人须在投标文件中提供所投急救转运呼吸机、电子支气管镜的医疗器械注册证复印件和医疗器械注册登记表复印件（医疗器械注册证批准日期为2014年10月1日以后的，无需提供医疗器械注册登记表），否则视为商务要求未完全响应。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人所有货物须提供至少2年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件（备用镜）供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院（秀山医院）。

8、验收：

8.1招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据招标人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

8.6中标人应向招标人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便招标人今后能掌握操作和维护方法。

9、总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。货物报价一览表中标明的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、招标代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

10、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%；自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，招标人在30日内支付合同总金额的10%。

# 采购内容及总体要求（包2）

（一）采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪 | 肺功能仪（通气，弥散，体描） 一、常规功能：儿童及成人 通气功能： 肺活量VC 补吸气量IRV 补呼气量ERV 潮气量VT 深吸气量IC 静息每分通气量MV 吸 / 呼时间比ti/te 用力肺活量FVC 一秒量FEV1 一秒率FEV1% 最大呼气峰流速PEF 用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75 每分最大自主通气量MVV 通过流速/容量环推算的每分最大自主通气量FEV1*35 残气功能： 氦稀释法肺总量TLC； 氦稀释法功能残气FRC； 氦稀释法残气量RV； 氦稀释法残总比RV/TLC； 氦稀释法功能残位FRC/TLC等。 3、弥散功能：一口气法弥散量TLCOsb, 比弥散KCO等。 ★4、气道阻力：快速阻断法气道阻力Rocc ★5、呼吸力学：呼吸驱动力P0.1, 最大呼气压Pemax, 最吸气压Pimax等。 药物激发和舒张试验：PD20和PC20，用药前后对比 二、技术要求 流量传感器 ★1.1原理：采用超声法流速传感器 1.2测量范围：0- ± 20升/秒，测量流量不受限制 1.3分辨率：1毫升/秒 1.4呼吸阻力：0 1.5定标：直接测量流量，无需人工定标桶定标 1.6使用寿命：永久使用寿命 2、弥散气体分析器原理：快速红外线法一氧化碳气体分析器；反应时间≤100毫秒。 2.1测量范围：0–0.33%CO， 2.2测量精度：± 0.0015%CO 2.3分辨率：0.001% 2.4测量时间〈90毫秒 2.5定标：数字化采集，实时采集实时分析，无需进行气体定标 2.6使用寿命：永久使用寿命 3、残气气体分析器原理： 快速超声氦气体分析器：数字化分子检测技术 3.1测量范围：0-20% 3.2测量精度：±1%FSD 3.3测量时间：10纳秒 3.4定标：数字化采集，实时采集实时分析，无需进行气体定标 3.5使用寿命：永久使用寿命 三、体描箱技术要求 1、实现功能 1.1通气功能：用力肺活量FVC，一秒量FEV1，一秒率FEV1%，最大呼气峰流速PEF，用力呼气25%、50%、75%的流速MEF25，MEF50、MEF75等。 1.2残气功能：肺总量TLC，功能残气FRC，残气量RV，残总比RV/TLC，功能残位FRC/TLC，胸腔气量：TGV-B等。 1.3气道阻力：气道阻力Sraw，总气道阻力：RAWtot等。 1.4呼吸力学：快速阻断法气道阻力Rocc，呼吸驱动力P0.1, 最大呼气压Pemax, 最吸气压Pimax等 2、箱体材料：采用12毫米安全玻璃和铝。 3、箱体容积＞900L 4、测量原理：定容定压式 5、测量精度：误差〈2% ★6、质量控制：采用体描质量控制技术，箱内座椅底部内置电动的模拟肺和全自动定标系统。 四、其他要求 1、软件要求：操作系统灵活，数据可自定义编辑，报告自定义输出格式，存储。 2、测试气体：弥散残气采用一瓶混合气体。 3、计算机系统：采用品牌计算机系统，至少2G内存，320G硬盘，激光黑白打印机，≥19寸彩色宽屏液晶显示器。 | 1 | 台 | 核心 产品 |
| 2 | 床边血气分析仪 | 1、全自动操作（非手持式），耗材只有试剂卡和试剂包。 2、采用：电极法实测，可测样本类型包括动脉血、静脉血、毛细管、混合静脉、质控液等；终身免费保养和维护； 3、提供1050份配套耗材。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 振动排痰仪 | 1、双路输出，适用于成人、儿童； 2、具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续）工作； 3、不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换； 4、整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 一氧化氮呼气试验设备 | 检测原理：电化学检测原理； 传感器类型：电化学传感器； 传感器原理：电解质电池原理。 可正确配合检查的呼吸疾病患者自动恒定呼气流量； 具备NO 过滤； 6、内置热敏打印机，可无线连接电脑端打印。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 简易肺功能仪 | 1、采用永久式双向涡轮数字式传感器，可拆卸消毒。 2、配备反复使用的进口橡胶咬口，不少于10个。 3、具备亚洲人和中国人的测试预计值。 4、内置温度传感器，自动校正环境温度变化对测定结果的影响。 5、内置打印机，并能连接工作站打印；内置充电电池，电池可支持设备连续使用5小时以上。 6、配备专用工作站及打印机。 7、配备专用台车简易肺功能参数。 | 1 | 台 |  |

注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

### 2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。

### 3、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足技术参数的要求。

### 4、本项目“肺功能仪”为核心产品。

### 5、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。

### 二、商务要求

### （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1投标人须在投标文件中提供所投肺功能仪、床边血气分析仪、振动排痰仪、简易肺功能仪、一氧化氮呼气试验设备的医疗器械注册证复印件和医疗器械注册登记表复印件（医疗器械注册证批准日期为2014年10月1日以后的，无需提供医疗器械注册登记表），否则视为商务要求未完全响应。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人所有货物须提供至少1年的免费质保服务（自验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起60日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院（秀山医院）。

8、验收：

8.1招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。

8.3中标人应根据招标人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供，费用包含在总投标价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

8.6中标人应向招标人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便招标人今后能掌握操作和维护方法。

9、总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。货物报价一览表中标明的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、招标代理服务费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

10、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%；自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，招标人在30日内支付合同总金额的10%。