## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2. 对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（在当前有效的节能产品政府采购清单中以“★”标注的产品），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6、本章中标注 “▲”的条款要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。

7、招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻释文本。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

| 一、采购需求 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 1套 | （一）技术参数： 1. 工作条件 1.1 电源要求：230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2. 系统描述 台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机。 3. 光学系统和检测器技术指标 3.1 光学系统：实时双光束，1800线/mm。 3.2大面积平面光栅分光系统，光栅面积60×60mm。 3.3波长范围：200－900nm。 3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。 ▲3.5检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或双光电倍增管检测器。 ▲3.6灯选择：8灯位；内置两种灯电源，可连接无极放电灯或同品牌双泵氢化物发生装置。 4. 火焰系统技术指标 4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头 4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。 4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。 4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线，砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb，线性系数优于0.9999。 5. 石墨炉系统技术指标 ▲5.1石墨炉背景扣除方式：采用纵向塞曼背景校正方式。 ▲5.2石墨炉加热方式：采用横向加热方式 。 5.3石墨炉AAS进样系统，具有130位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调 。 5.4石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量50mL/min和250mL/min。 5.5石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行。 5.6以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999 。 5.7石墨炉位置优化：计算机自动控制（仅按一下鼠标）并储存在计算机中。 5.8石墨炉加热电流：直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑。 5.9自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定。 ▲5.10石墨炉配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 6. 操作软件和计算机技术指标 6.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 6.4在中文版Windows 7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告。 7. 主要配置： 7.1主机 1套。 7.2石墨炉自动进样器（130位）1套。 7.3原装石墨管1盒（5根/盒）。 7.4元素灯6个。 备注：如投标人选用进口产品投标，必须提供生产厂家或者国内授权经销商针对本项目的授权书原件和加盖公章的参数证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 2 | 原子荧光形态分析仪（梯度液相-原子荧光连用仪） | 1套 | 一、功能要求 ★1.用于样品中As、Se、Hg、Sb等元素的不同形态的分析,并且可以做As、Se 和 As、Sb的形态同测。 1.1可检测的砷形态： 1.11可定性定量检测：砷酸盐(As(V))、亚砷酸盐(As(III))、一甲基胂 (MMA(V))、二甲基胂 (DMA(V)) 、砷甜菜碱（AsB）、砷胆碱 (AsC)、饲料中的有机砷制剂（阿散酸p-ASA和洛克沙胂Roxarsone）。 1.12可定性半定量检测：一甲基胂 (MMA(III))、二甲基胂 (DMA(III))。 1.13可定性检测： 砷糖（AsS）。 1.2可检测的硒形态： 1.2.1可定性定量检测：亚硒酸盐（Se(IV)）、硒酸盐（Se(VI)）、硒代胱氨酸（SeCys）、硒甲基硒代半胱氨酸（SeMeCys）和硒代蛋氨酸（SeMet）。 1.3可检测的汞的形态： 1.3.1可定性定量检测；无机汞（Hg）、甲基汞(MetHg)、乙基汞(EtHg)、苯基汞（PhHg） 1.4可检测的锑的形体：可定性定量检测；锑酸盐)(Sb(Ⅴ))；三价锑（Sb(Ⅲ)）。 2.升级功能：可配置测镉升级模块，直接实施固体进样直接测镉。可配置测汞升级模块，直接实施固体进样直接测汞。 二、性能参数及指标 2.1光源采用特制空心阴极灯，集束脉冲控制方式。 ★2.2光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，仓门可关闭内置隐藏式观察窗（要求方便观察原子化器工作状态的同时在检测中减少外界光线的干扰） ★2.3具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱，要求能有效去除尾气中汞蒸汽等有害气体。（提供相关证明资料） 2.4用Windows8/7/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统。 ▲2.5在线消解装置：新技术消解管，可100%消解各种砷、汞的价态，无需再加氧化剂(做各种砷、汞的价态不添加氧化剂，减少试剂用量。要求安装验收时如不满足需求时，采购人可退货）。 2.6气液分离装置：能降低进入原子荧光检测器的水汽含量，提高分析灵敏度，除水效果与Nafion管相当，能降低噪声，降低最小检出量。 2.7专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：能把柱后流出液和氢化物发生液体混合。 ★2.8配专用的液相色谱-原子荧光检测软件，可以实现连续的检测，实时采集数据，无需多软件窗口操作。数据处理也可以直接配接色谱工作站，要求具有强大的谱图处理功能，操作简单方便。 2.9液相96位自动进样器。 ★2.10 技术指标 元素形态 最小检出量ng 分析时间min 精密度（RSD 线性范围 相关系数 As As(III) 0.04 < 12 < 5% 103 > 0.999 DMA 0.08 < 12 | < 5% 103 > 0.999 MMA 0.08 < 12 < 5% 103 > 0.999 As(V) 0.2 < 12 < 5% 103 > 0.999 Se SeCys 0.3 < 10 < 5% 103 > 0.999 SeMeCys 1 < 10 < 5% 103 > 0.999 Se(IV) 0.3 < 10 < 5% 103 > 0.999 SeMet 2 < 10 < 5% 103 > 0.999 Hg Hg（II） 0.05 < 12 < 5% 103 > 0.999 MetHg 0.05 < 12 < 5% 103 > 0.999 EtHg 0.05 < 12 < 5% 103 > 0.999 PhHg 0.1 < 12 < 5% 103 > 0.999 Sb Sb(V) 0.5 < 12 < 5% 103 > 0.999 Sb(Ⅲ) 0.1 < 12 < 5% 103 > 0.999 三、仪器配置要求： 3.1 双通道原子荧光光度计主机1台； 3.2 原子荧光极坐标式160位自动进样器； 3.3 96位液相自动进样器1套； 3.4 液相样品瓶100个； 3.5 专用编码空心阴极灯（As、Hg、Se、Sb ）各1支； 3.6 高压输液泵1套； 3.7 形态分析预处理装置 1套； 3.8 形态分析预处理装置备件 1套； 3.9 形态分析专用软件1套； 3.10 形态液相色谱柱2套， 3.11保护柱2套。 备注：提供生产厂家加盖公章的参数证明文件以供评分。 |
| 3 | 液相色谱（配荧光检测器、紫外检测器、光化学柱后衍生器） | 1套 | 一、工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源。 1.2 操作环境温度：4-55˚C。 1.3 环境湿度：<95%。 二、技术性能 2.1 四元梯度泵 ▲2.1.1 液压系统: 双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞。 2.1.2 可设置流量范围: 设定值 0.001 ~10 mL/min，增量为 0.001 mL/min。 ▲2.1.3 流量精度: ≤ 0.07 % RSD，或 ≤ 0.02 min SD，取较大值。 2.1.4 流量准确度: ±1 % 或 10 μL/min，取较大值。 2.1.5 压力操作范围: 操作范围最高为 40 MPa （400 bar, 5880 psi）最高5 mL/min 操作范围最高为 20 MPa （200 bar, 2950 psi）最高10 mL/min。 ▲2.1.6 压力脉动: < 2 % 振幅（通常 < 1.0 %），或 < 0.3 MPa（3 bar，44 psi） 取较大值 。 2.1.7 压缩因子补偿: 用户可根据流动相压缩系数选择。 2.1.8 建议的 PH 值范围: 1.0 – 12.5， PH < 2.3 的溶剂不能含有会腐蚀不锈钢的酸。 2.1.9 延迟体积: 800 – 1100 μL。 2.1.10 可设置组分范围: 0 – 100 %，增量为 0.1 %。 2.1.11 组分精度: < 0.2 % RSD 或 < 0.04 min SD，取较大值。 2.1.12 通讯: 控制器 - 局域网络（CAN），增强远程接口：就绪、启动、停机和关机信号，板载 LAN。 2.1.13 安全和维护: 广泛的诊断、错误检测和显示、泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。主要维护区的电压低。 ★2.1.14 GLP 功能: 早期维护反馈（EMF）用于连续跟踪仪器在密封垫磨损、泵送的流动相的体积（上限已预定义，且用户可对其进行设置）等方面的使用，并反馈消息。维护和错误的电子记录。 ★2.1.15 外壳: 所有材料都可回收利用。 2.2 在线真空脱气机 2.2.1 流速：10mLmin每个流路。 2.2.2 通道：四个独立通道。 2.2.3 PH 范围：1-14。 2.2.4 内部材料：PTFE。 2.3温控柱箱 2.3.1 柱温范围：10 °C，低于环境温度 （最低为 4 °C）到 85 °C，可设置，步长为 0.1 K。 ★2.3.2 温度稳定性：± 0.10˚C 。 2.3.3 温度精度：0.0 5˚C。 2.3.4 控温速率：5 min，从环境温度到 40 °C 10 min，从 40 °C 到 20 °C<25 min，从 25 °C 到 85 °C ▲2.3.5 柱容量：不小于30cm长的柱4根 ★2.3.6色谱柱识别：可选择使用色谱柱识别工具包来跟踪多达四个色谱柱的历史记录。安装在模块左侧。 2.3.7安全和维护：全方位诊断、故障检测和显示 （通过 Instant Pilot 控制模块和 Agilent LabAdvisor）、泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄露输出信号。主要维护区中低电压。 2.3.8 GLP：阀头自带电子记录标签，提供序列号、设计压力、切换位置数量和阀类型信息。色谱柱识别概念。 2.4手动进样器 2.4.1 MBB 设计,有效降低阀切换时的压力波动；内置位置传感开关，触发液相色谱系统的启动。 2.4.2 725i (不锈钢材质),9725i（PEEK 材质）。 2.4.3 适配定量环：1μL ~ 5mL（标配20μL 定量环）。 2.4.4 可升级为自动进样器。 2.5检测器 2.5.1 可变波长紫外检测器 2.5.1.1 检测类型: 双光束光度计。 2.5.1.2 光源: 氘灯。 2.5.1.3 信号数量: 单波长检测和双波长检测。 ★2.5.1.4 最大数据采集速率: 120 Hz （单波长检测）2.5 Hz （双波长检测）。 ★2.5.1.5 噪音: <±0.25×10-5 AU，在 230 nm 条件下（单波长检测）<±0.80×10-5 AU，在 230 nm 和 254 nm 条件下（双波长检测）。 ★2.5.1.6 漂移: <1×10-4 AU/h，在 230 nm 条件下。 2.5.1.7 线性: >2.5 AU 上限。 2.5.1.8 波长范围: 190 – 600 nm 。 2.5.1.9 波长准确度: ±1 nm，使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片进行验证。 2.5.1.10 波长精度: <±0.1 nm。 2.5.1.11 时间可编程控制: 波长、极性、峰宽、灯开/ 关。 2.5.1.12 流通池标准：14 μL 容积， 10 mm 池光程和 40 bar （588 psi）最大压力。 ★2.5.1.13 波长校正：氘灯和内置钬玻璃-自动校正 。 2.5.1.14 模拟输出: 记录仪/ 积分器 100 mV 或 1 V， 1 个输出。 2.5.1.15 通讯: 控制器区域网络（CAN）、USB。ERI：就绪、启动、停止和关机信号。 2.5.1.16 GLP功能: 早期维护反馈（EMF）用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。RFID 用于对流通池和紫外灯状况（光程、体积、产品编号、序列号、已通过测试、使用情况）进行电子记录用内置氧化钬滤光片验证波长准确度。 ★2.5.1.17 安全和维护: 通过原厂软件进行全方位诊断、故障检测和显示。泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。主要维护区为低电压。利用RFID （射频标识）标记跟踪流通池和灯。 ★2.5.1.18 外壳: 所有材料都可回收利用。 2.5.2荧光检测器 2.5.2.1 检测类型 : 单信号波长（激发和发射） ★2.5.2.2 性能指标: 单波长操作： 拉曼（H2O） > 500 （信号时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池。 拉曼（H2O） > 3000 （暗值时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池。 ★2.5.2.3 光源: 氙灯，常规模式 20 W，节能模式5 W，寿命 4000 h。 2.5.2.4 脉冲频率: 296 Hz，针对单一信号模式74 Hz，针对节能模式。 2.5.2.5 最大数据采集速率: 74 Hz。 ★2.5.2.6 激发单色器: 范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级。 带宽：20 nm （固定）单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：300 nm。 ★2.5.2.7 发射单色器: 范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级,带宽：20 nm （固定）;单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：400 nm。 2.5.2.8 参比系统: 串联激发测量。 2.5.2.9 时间表编程: 单信号波长、响应时间、PMT 增益、基线行为（增补、自由、零）。 2.5.2.10 波长特性: 重复性： +/- 0.2 nm;准确度： +/- 3 nm 设置。 2.5.2.11 流通池标准：8 μL 体积和 20 bar（2 MPa）最大压力，熔融石英体。 ★2.5.2.12 通信: 控制器区域网络（CAN）、USB扩展远程接口：就绪、启动、停止和关机信号。 2.5.2.13 安全和维护: 原厂软件和色谱数据系统可在故障排除和维护方面提供广泛支持。与安全相关的功能有泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵抽取系统的泄漏输出信号以及主要维护区域的低电压。 ★2.5.2.14 GLP 功能: 早期维护反馈（EMF）用于根据亮灯时间以及用户可设置的限值和反馈消息来连续跟踪仪器的使用情况。维护和故障状况的电子记录。用水的拉曼带验证波长准确度。 2.5.2.15 外壳: 所有材料都可回收利用。 2.6数据处理系统 2.6.1 软件 2.6.1.1 Windows xp以上操作环境，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。 2.6.1.2 参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定。 ★2.6.1.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等。 ★2.6.1.4 早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护。 2.6.1.5 安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证。 ★2.6.1.6 电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。 三、基本配置要求： 3.1 四元梯度泵(含在线真空脱气机、主动阀系统和主动密封垫清洗套件)一套。 3.2 手动进样器一个。 3.3 原厂柱温箱一个。 3.4可变波长紫外检测器（含流通池）一套。 3.5.荧光检测器（含流通池）一套。 3.6 LAN 信息板一个。 3.7 全中文32位液相色谱工作站软件一套。 3.8 随机耗材：Poroshell 120 EC-C18 4.6x100mm, 4um分析柱１根，过滤白头5个，2ml含螺纹口瓶盖和隔垫的透明样品瓶100个，1/16英寸手拧PEEK接头10个， PEEK管线５米和测试标样一瓶。 3.9 光化学衍生器（用于黄曲霉毒素检测HPLC法柱后衍生不需要任何化学试剂）。 备注：如投标人选用进口产品投标，必须提供生产厂家或者国内授权经销商针对本项目的授权书原件和加盖公章的参数证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 4 | 气相色谱仪（配电子捕获检测器、氢火焰检测器、火焰光度检测器） | 1套 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 ★1.柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃，液氮可达-90℃） 2.程序升温：20阶21平台 ▲★3.最大升温速率：可设定最高升温速度250℃/min，以0.01℃/min增加 4.温度设定精度：0.1℃ 5.控温精度：0.01℃ 6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ ★7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min 8.具有柱温箱温度的自动保护功能。 9.最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 1. 分流/不分流进样口 ▲★1.1 最高温度：420℃ 1.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒 线速度控制功能 1.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 ★1.4 压力设定范围：0 ～ 1015 kPa（相当于0-147 psi） 1.5 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 1.6 压力程序：7阶 ▲★1.7 分流比设定范围：0 ～ 9000 1.8 流量设定范围：0～1250mL/min 2.液体自动进样器 2.1 样品位数：AOC-20i 6位（可选配12位、18位及150位） 2.2 进样准确性：进样量线性±0.5% (进样体积1~5µL, 样品n-C12) 2.3 交叉污染：<0.01%（1%正己烷中联苯） 三、检测器单元 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 1. 氢火焰离子化检测器（FID） 1.1 最高使用温度：450℃ 1.2 自动点火功能 1.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 ) 1.4 动态范围：107 2. 电子捕获检测器（ECD） 2.1 最高使用温度：400°C ★2.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC) ★2.3 动态范围：8 x 104 3. 火焰光度检测器（FPD） 3.1 最高使用温度：350°C 3.2 检测限：P 55fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.5 pgS/s (十二烷硫醇) 3.3 动态范围：P 104、S 103 四、其他 1. 色谱柱和流路系统 1.1 可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱，可选配填充柱，可使用PAH专用柱，PLOT，手性柱等特殊填料色谱柱 1.2 可通过切割少许长度来延长色谱柱使用寿命，污染后无需即刻整体更换 1.3 具有室温补偿和自动环境补偿功能 ▲★1.4 具有恒定的载气线速度控制功能。 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量 2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件 3. 多种附件可供选择 HS-20顶空进样器、AOC-5000 Plus多功能自动进样器、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件 五、数据处理系统 1. 数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3. 质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 六、配置要求 1.气相色谱主机1套 2.分流/不分流进样口1套 3.氢火焰离子化检测器（FID）及相关附件1套 4.电子捕获检测器（ECD）及相关附件1套 5.火焰光度检测器（FPD）及相关附件1套 6.6位液体自动进样器1套 7.原装色谱柱1根 8.原装中文工作站1套 备注：如投标人选用进口产品投标，必须提供生产厂家或者国内授权经销商针对本项目的授权书原件和加盖公章的参数证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 一、主要技术参数： ★1.光谱带宽：0.5、1、2、5nm(可变狭缝)。 2.工作模式:PC机模式。 3.软件支持:UVWin6.0软件工作站。 4.波长范围:190～1100nm。 5.波长准确度:±0.3nm(开机自动校准)。 6.波长重复性:0.25nm。 ★7.杂散光:＜0.2%T(220nm,Nal;340nm,NaNO2)。 8.光度方式:透过率,吸光度,能量。 9.光度范围:-0.3～3Abs。 10.光度准确度:±0.002Abs(0～0.5A)，±0.004Abs(0.5～1A)，±0.3%T(0～100%T)。 11.光度重复性:0.001Abs(0～0.5A)，0.002Abs(0.5～1A)，0.15%T(0～100%T)。 12.基线平直度: ±0.001Abs(190～1100nm)。 13.基线漂移:0.001Abs/h(500nm,0Abs 2nm光谱带宽,预热2小时后)。 14.光度噪声: ±0.001Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽)。 二、功能要求: 1.光度测量 （1）测量当前波长处的吸光度或透过率并可进行系数计算。 （2）用“GOTO-λ”键，可快速准确地在工作波长范围内任一波长上进行光度测量。 （3）选定自动八联池附件,可自动完成校准及7个样品的测量。 2.光谱扫描 （1）设置参数,如波长范围、显示范围、采样间隔和扫描速度等扫描处理样品的光谱曲线。 （2）可做光谱曲线的峰谷值检出并打印输出。 3.定量测定 （1）定量计算标准曲线及样品浓度直接测量。 （2）可作10个标准样品的标准工作曲线并给出线性相关系数。 （3）输出线性系数可直接进行样品的浓度测量。 4.DNA/蛋白质测量：提供三种方法,快速测量DNA/蛋白质的浓度。 5.时间扫描：在联接PC机时,具有时间扫描功能,可作动力学分析。 6.三维图谱分析功能：三维图谱的功能,三维图谱将按照波长、数据和时间三个坐标轴来描述扫描谱图。利用三维图谱用户可以很直接地观察到样品随时间变化的情况。 |
| 6 | 漩涡混合器 | 1台 | 1.具备强有力的点振、连续、调速旋涡混合器振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式。 2.多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式。 3.自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。 4.稳定操作：足够重量和整体金属外壳为各种混合提供了稳定的操作平台。 5.电源：220V。 6.功率：50W。 7.转速：2800转/分。 8.控制形式：光控感应。 9.感应距离：30cm。 10.工作方式：连续、点触、调速。 11.工作台：碗型、平板型可调换。 12.外形尺寸：约170×120×170mm。 13.整机重量：约4.8KG。 |
| 7 | 氮气空吹扫浓缩仪 | 1台 | 1.用途：适用于有机物分析检测用前处理浓缩配套设备。 2.工作条件： 2.1电源：220--230伏， 50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 3.技术指标要求 ★3.1 液晶屏控制：设置气源、温度、工作时间等参数。 ★3.2样品位可视：独有的可视窗功能，可清晰地观察到各样品位试管内液体的高度。 ★3.3 全自动控制双气路配置：可同时接氮气源（适用于敏感样品）和空气源（适用于稳定样品）达到吹扫设定温度时气路自动打开，吹扫完成时气路自动关闭，节省气体的消耗。当使用氮吹仪专用空气源作为气源时，控制系统自动控制氮吹仪专用空气源的开关，不再需要繁琐的手动操作。 ★3.4 均匀配气结构：各管路的气体流通量一致性高。 ★3.5 独有的Non winding-holder技术：样品架可无限旋转，无管路缠绕，方便取放和观察样品。 3.6加热方式：恒温水浴。 3.7每支吹扫通路可独立控制开关，一次性吹气头，避免交叉污染。 3.8 设温精度：1℃ ；加热功率：800W 。 3.9 自动排水功能：一键排水，简捷方便。 3.10样品位：16；样品口径：10-30mm。 3.11外形尺寸：约460L*300W*550H。 3.12标准配置：双气路自动控制系统、可视样品窗、均匀配气结构、水浴模块、一键排水模块、氮吹仪专用空气源。 4.主要配置及耗材： 4.1氮空吹扫浓缩仪：SPT-16或同档次及以上1台（双气路自动控制系统、均匀配气结构、专用空气源控制功能）。 备注：提供生产厂家加盖公章的参数证明文件以供评分。 |
| 8 | 均质器 | 1台 | 1.用途：适用于各种样品的均质匀浆破碎，要求轻盈方便，能节省人工操作时间，避免交叉污染。 2.工作条件： 2.1电源：220--230伏， 50Hz；环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 3.技术指标要求 3.1要求速度快、扭矩高、噪音低。 3.2可选配约12种快速连接转子，适应大范围样品量。 3.3转子材料为316高质量不锈钢，可进行各种消毒灭菌（热空气、高温高压、火焰、化学法等）。 3.4 可选配安全密封均质腔，保护操作者并避免样品被外界污染。 3.5 加配适配器后，可采用Multi-Gen 7XL转子组，避免样品的交叉污染。 3.6 尺寸（W×H×D）：约5.4×20.3×4.4cm。 3.7 重量：约0.5kg。 3.8 速度：5000-35,000rpm。 3.9 功率：144W。 3.10 噪音：小于68db。 3.11 样品处理量：0.03-1000ml。 4、主要配置及耗材： 4.1 PRO 200主机一台，5*75mm平头刀头一个，7*95mm锯齿转子一个。 |
| 9 | 旋片式真空泵 | 1台 | 1.电源：220。 2.工作电压：220（V）。 3.外形尺寸：约20*400*500mm。 4.重量：约15kg。 |
| 10 | 微波消解仪 | 1套 | （一）设备要求 1.微波频率：2450MHz。 2.采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1000W。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。 3.微波炉腔：工业级专用微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 ★4.防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，要求操作轻松简便。 5.温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6.主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 ★7.主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 ★8.全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调。 ★9.消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性。 ★10.液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 11.主被动安全保护措施：智能化安全报警装置（反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等），安全泄压片，密封碗等。 12.消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 13.炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃ （二）MP-100或同档次及以上高强度框架式消解罐的技术参数 ★1.最大批处理样品数：8。 2.消解转子结构：每个消解罐独立框架结构。 ★3.样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料。 4.样品反应罐内罐：进口TFM材料。 5.每个反应罐容积：100ml。 6.最高设计压力： 15 MPa (2250psi)。 7.最高工作压力：5.0MPa (800psi)。 8.最高设计温度：300℃。 9.最高工作温度：250℃。 （三）标准配置： 1.MDS-6G（SMART）系列或同档次及以上密闭式微波消解/萃取工作站 1台。 2.压电晶体压力传感器1套（已装在罐架上）1 套。 3.高精度铂电阻温度传感器1 套。 4.MP-100 或同档次及以上高压微波反应罐 6 套【其中：温压双控主控罐1 套、宇航复合纤维外罐6 套，微波反应内罐总成（TFM）6 套】。 5.可装载8个消解罐的转盘架1 副。 6. 12孔溶样杯架1 个。 7.工具盒（其他附件若干）1个。 8.固定力矩操作工具1套。 （四）技术资料： ★1.主机产品操作软件权属清晰，取得的软件产品著作权证书和软件产品登记证书； 备注：提供生产厂家加盖公章的参数证明文件以供评分。 |
| 11 | 电子天平 | 1台 | 1.坚固的金属机架 。 2.加固的机身实现过载保护 。 3.快速可靠的结果 。 4.日期与时间标识 (ISO/GLP) 。 5.自动内部校准技术 。 6.界面直观 。 7.多种内置应用程序 。 8.圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单 。 9.醒目的背光显示屏能够显示超大数字，让您在所有工作环境中都能轻松读取 。 10.快速测定结果为您实现高效的日常操作 。 11.内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录 12.耗电量最大降低50％ 。 13.选用环保安全材料 。 14.节能型的制造与物流。 15.最大称量值：120g。 16.可读性：0.1mg。 17.重复性：0.1mg。 18.线性误差：0.2mg。 19.稳定时间：2 s。 20.灵敏度温度漂移：2.0 ppm/˚C。 21.秤盘外形尺寸：Ø 90 mm。 22.净重：约4.5 kg 。 |
| 12 | 小型实验用除杂机 | 1台 | 1.机壳外形尺寸：约270x180x335mm。 2.电机电压：220V/50Hz；功率130W；转速度2800r/min。 3.本机重量：约11.5 kg 4.小麦除杂量：不小于720g/min，稻谷除杂量不小于400g/min。 |
| 13 | 谷物电子容重器 | 1台 | 1.泛应用于小麦、稻谷、高粱、玉米等农作物的容重测量。 2.最大工作称量：1000±2g。 3.最小工作称量：100g。 4.分辨率：1g。 5.容重筒容积：1000±1.5ml。 6.工作电压：220V。 7.功 率：10W。 8.环境温度：5-40℃。 9.相对湿度：＜90%RH。 |
| 14 | 旋风磨 | 1台 | （一）性能特点 1.样品被16800r/min高速磨锤击成粉末，并随高速气流通过不锈钢筛板进入不锈钢集成器制成所需均匀样品。 2.箱体内具有吸隔音材料。 3.电机内置设有温控保护电路，一旦电机超过设定温度，会自动停机。 4.样品粉碎时具有高速气流自动清理磨膛功能，不需在样品粉碎时停工进行人工清理。 5.不规则形状的大颗粒样品（如大颗粒玉米）等，须经实验室粉碎磨等预粉碎处理或进接喂料粉碎。 6.锤击粉碎过程中的高速气流，会引起样品中水份的丢失，一般含水份10-20%的样品，在粉碎过程中会丢失5-10%的水份。 （二）技术参数 1.电源电压：AC220±10V。 2.工作频率：50Hz。 3.电机功率：750W。 4.工作室进径：110mm。 5.磨锤转速：16800r/min。 6.筛板孔径：0.5mm、0.8mm、1.5mm。 7.自动落料器与主机一体化。 8.加工室为不锈钢内胆，可以拆卸清洗。 |
| 15 | 调速多用振荡器 | 1台 | 1.数显往复式调速多用振荡器。 2.仪器为落地式，要求整机重心低，在连续工作中平稳可靠。 3.要求主要特点： ⑴万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备； ⑵设有机械定时,转速数字显示； ⑶无级调速，要求操作简便安全。 4.转速范围：起动—360r/min 5.振 幅：20mm 6.定时范围：0-120min常开 7.外形尺寸：约520×340×300 mm |
| 16 | 高纯水器 | 1台 | 1.主要用途： 1.1玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制。 1.2分析试剂及药品配制、稀释。 1.3精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS等等)。 1.4动植物细胞培养，分子生物学研究等。 2.技术规格 2.1系统为以自来水为进水水源，可直接生产III级纯水和I级超纯水的一体化智能系统。 2.2纯水产水水质 2.2.1离子截留率为97%； 2.2.2有机物截留率＞99%； 2.2.3微粒和细菌截留>99%； ★2.2.4产水量：24L/h（7到35摄氏度）。 2.3超纯水产水水质（POU） ： 2.3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃（带温度补偿）； 2.3.2总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb； 2.3.3细菌：＜ 0.1 cfu/ml； 2.3.4直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml； 2.3.5热源含量：＜0.001Eu/ml； 2.3.6RNA酶：＜0.01ng／ml； ★2.3.7流速最高可达2.0 L/min。 2.4配置60L 液位控制水箱： 2.4.1圆锥形底部无死角设计,可使水箱内水完全排空； 2.4.2配空气过滤器,降低外界对水箱内水质的污染； 2.4.3有卫生防溢流装置； 2.4.4全程液位显示, 达到10%精度； 2.4.5可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜。 ★2.5 内置温度负反馈的反渗透进水压力调节器，确保在任何水温下都保持恒定的24L/h产水量。 ★2.6 具有全数字操作系统，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度）和系统工作状态（耗材寿命、进水温度、水箱水位等）等重要信息。具有三种不同颜色背光显示模式，以显示主机状态。 ★2.7 系统带独立远程取水手臂，手臂带底座可置于桌面，手臂可与底座分离并可360°旋转。手臂上带水质优良指示灯，可实时显示水质是否达标（单台主机可选配两个独立的取水手臂，可实现多点取水）。 ★2.8 主机内置电脑芯片，可记录长达6个月的水质报告，配置网线接口，可直接输出水质数据和系统信息。 ★2.9高精度电阻率检测仪 (精度：±0.01 MΩ·cm，温度灵敏度为0.1˚C) 以温度补偿和非温度补偿两种模式显示，保证输出真实的水质信息。 备注：如投标人选用进口产品投标，必须提供生产厂家或者国内授权经销商针对本项目的授权书原件和加盖公章的参数证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 玻璃仪器气流烘干器 | 1台 | 1.规格：20孔。 2.风管长度（mm）：170/200。 3.风管数量（n）：20。 4.使用温度范围（℃）：40-120。 5.温度稳定性（℃）：±2。 6.外形尺寸（mm）：Φ400/400。 7.重量（kg）：约6。 |
| 18 | 自动加液器（瓶口分液器） | 1台 | 1.具有极强的化学耐受性。 2.可高温消毒灭菌。 3.采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成。 4.最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3。 5.规格：5-50ml。 6.最小分度：1ml。 |
| 19 | 恒温水浴锅 | 1台 | 1.数显恒温水浴锅，由外壳、内胆和控温装置三部分组成。 2.数显恒温水浴锅选用不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。 3.控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。 4.要求热平衡时间短，温度均匀性好；测试数据LED显示。 5.技术参数： 型式：双列六孔； 电源：220V 50Hz； 加热功率：1500W； 控温范围：室温-99.9℃； 水温波动：≤1℃； 控温精度：≤0.5℃； 工作室容积：500×300×150(mm)。 |
| 20 | 超智能恒温循环器 | 1台 | 1.温度范围：室温+5-100℃。 2.温度波动度：±0.05-±0.2℃。 3.数显分辨率：0.1㎜³。 4.工作槽容积：300*240*200㎜³。 5.槽深度：200㎜。 6.循环泵流量：0-20L/min。 7.工作槽开口235*160㎜²。 8.排水口：有。 |
| 21 | 恒温水浴振荡器 | 1台 | 1.数显水浴恒温振荡器 2.要求主要特点: ①温控精确数字显示； ②振荡时有小浪花,但无浪花飞溅； ③设有机械定时； ④万能弹簧试瓶架特别适合做多种对比试验的生物样品的培养制备； ⑤无级调速,运速平稳,操作简便安全； ⑥内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。 3.转速范围：起动~300rpm。 4.温控范围：室温~99.9℃（数显）。 5.温控精度：±0.1℃。 6.振荡方式：往复。 7.加热功率：1500W。 8.振荡幅度：20MM。 9.水箱尺寸：约490×390×170mm。 10.定时范围：0~120min（或常开）。 11.电源：AC220V 50HZ。 |
| 22 | 可调电热板 | 1台 | 1.传热材质：铝合金传热，电加热管浇铸在铝合金内。 2.加热板面材质：不锈钢。 3.控温范围：室温-350℃；加热功率：2000W。 4.控温精度：±5℃。 5.加热板面尺寸：400×300mm。 6.本机控制，LED数字显示控温。 7.加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害，外观设计合理。 8.过热保护功能；超温报警功能。 9.整机通过防腐处理。 |
| 23 | 医用冷藏箱 | 1台 | 1.容积：300L。 2.输入功率：215W。 3.储存温度：2-8℃。 4.气候类型：N。 5.样式：立式，单门冷藏，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带有脚轮。 6.制冷方式：风冷。 7.外观颜色：浅色。 8.材料： （1）柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺； （2）内胆材料：内壁为工程塑料； （3）保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 9.功能： （1）控温方式：高精度微电脑温度控制系统； （2）箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定； （3）智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； （4）高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃； （5）完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。 （6）风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速； （7）箱内照明：箱内配有照明功能； （8）优质钢丝浸漆搁架； （9）压缩机：采用高效压缩机，无氟环保制冷剂； 10.装箱清单： 产品合格证书：一份； 产品使用说明书：一份； 产品保修凭证：一份； 钥匙：1套。 11.保修期：验收合格后，整机免费保修1年，主要部件免费保修三年，终身维修。 12.售后服务：接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。 |
| 24 | 冰箱 | 1台 | 1.产品类别：三开门。 2.总容积：236L。 3.冷藏室容积：140L。 4.冷冻室容积：57L。 5.温控方式：电脑控温。 6.制冷方式：直冷。 7.制冷能力：10kg/24h。 8.气候类型：ST-SN-N。 9.能效等级：2级。 10.显示屏：超大LCD显示+感应按键，强大功能随心控制。 11.额定耗电量：0.69度/天。 12.压缩机：环保无氟压缩机。 13.外形设计：检阅风格外观，吸顶式照明。 14.外形尺寸：约598×1741×596mm。 |
| 25 | 空调 | 6台 | 1.冷暖类型：冷暖 。 2.匹数：1.5匹。 3.变频/定频：定频。 4.国家能效等级：3级。 5.电源：220伏特。 |
| 26 | 抽湿机 | 4台 | 1.电脑式全自动控制。 2.当前环境温湿度彩色LCD液晶显示。 3.高效自动化霜系统，低温适用。 4.具有故障自动判断功能。 5. 1-24小时定时功能。 6.具有湿度1％可调功能，可在10%至98%之间任意设定所需的湿度。 7.配有6L储水箱。 8.底部装有万向轮，自由移动。 9.除湿量：58L/D、T=30℃、RH80%。 10.电源：220V~50Hz。 11.额定输入功率：800W。 12.风量：300m3/h。 13.使用温度：5OC~38OC。 14.制冷剂：R22。 15.重量：约28Kg。 16.尺寸：约350*380*660mm。 17.适用面积：50~80m²。 |
| 27 | 电脑台式 | 1台 | 13CD:I3-6100或同档次及以上/4G/500G/集显/+DVD+19.5。 |
| 28 | 笔记电脑 | 1台 | 120S-14 N3450或同档次及以上四核 4G 256GSSD 集显，银色，14寸。 |
| 29 | 打印机/多功能机 | 1台 | 1.产品类型：彩色激光打印机。 2.最大打印幅面：A4。 3.黑白打印速度：18ppm。 4.最高分辨率：1200×2400dpi。 5.耗材类型：鼓粉分离。 6.进纸盒容量：标配：150页。 7.网络打印：支持无线/有线网络打印。 8.双面打印：手动。 |
| 30 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 1.水浴旋转蒸发器。 2.标准口冷凝管温度范围为：室温-99℃。 3.温度高于设定温度加热管自动停止加热。 4. 4.5L加热锅采用特氟隆复合锅全封闭式加热。 5.设计配有真空表及阀门（防止真空泵内液体反冲到旋转蒸发器的玻璃容器中，让实验一次性成功）。 6.跷板式按键 自动升降 0-150毫米。 7.真空度：399.9Pa(3mmHg)以下。 8.真空显示表：当真空抽到最低时，关闭阀门保持旋蒸内真空度显示，减少实验室噪音，延长真空泵的使用寿命。 9.蒸发能力：Max.25ml/min。 10.转速：旋钮式无级调速 0-200转/分；功率40W。 11.加热锅：一次成型特氟隆复合锅φ23×13cm全封闭加热器，功率1.5KW。 12.温度：自动控温， 数字显示 水浴：室温-99度±1℃ 。 13.冷却器：立式,标准口冷凝管冷却面积0.27㎡。 14.加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管和挡水流圈。 15.密封圈：氟橡胶+PTEF进口材料组合真空密封垫圈 。 16.容量范围：0.25—2L。 17.总功率：1.5kw ，输入电压～220v/50Hz。 18.外包尺寸（长*宽*高）：约71×46.5×51cm 。 19.毛重：约30kg。 20.仪器尺寸（长*宽*高）：约66×42×83cm。 21.标配：24#标准口收集瓶1L ，1个 ；24#标准口旋转瓶1L、2L，各1个。 |
| 31 | 传真机 | 1台 | 1.产品定位：桌上型。 2.产品类型：黑白激光传真机。 3.涵盖功能：传真/复印。 4.介质尺寸：A4，Letter，Legal。 5.供纸容量：250页。 6.传真兼容性：ITU-T G3。 7.传真适用线路：公用电话交换网。 8.传真传输速度：约4秒/页。 9.传真分辨率：标准、精细、超精细、照片。 10.传真储存容量：150页。 11.复印速度：约10cpm。 12.复印分辨率：600×600dpi。 13.连续复印：1-99页。 14.扫描宽度：208mm。 15.尺寸：约360×357×218mm。 16.重量：约7.4kg。 17.电源电压：AC 220-240V，50/60Hz。 18.环境参数：工作环境：10-32.5℃，工作湿度：20-70%。 |
| 32 | 数显不锈钢电热鼓风干燥箱 | 1台 | （一）产品特点： 1.横向风循环结构。 2.外门碳钢板喷涂，内门强化玻璃，便于随时查看实验状态。 3.定值运行，定时运行，自动停止。 4.专用功能键实现温度设定。 5.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 6.强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃。 （二）技术参数： 1.方式：侧风道强制对流 2.性能：使用温度范围：RT+10-250℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±0.1℃；温度分布精度：±2.5℃ 3.构成 （1）内装：不锈钢板； （2）外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； （3）断热材：硅酸铝纤维； （4）加热器：不锈钢加热管； （5）额定功率：1.6 kw； （6）排气口：内径28mm*2，后部；顶置测试孔。 4.控制器： （1）温度控制方式：数码管双列PID； （2）温度设定方式：轻触四按键设定； （3）温度表示方式： 测定温度显示：4位数码上位显示； 设定温度显示：4位数码下位显示； （4）定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）； （5）运行功能：定值运行、定时运行、自动停止； （6）程序模式：选配； （7）附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆； （8）传感器：Pt100； （9）安全装置：过升报警。 5.规格： （1）内尺寸（宽*深*高）：约450*350*450mm； （2）外尺寸（宽*深*高）：约760*475*675mm； （3）外包装尺寸（宽*深*高）：约810*590*840mm； （4）内容积：71 L； （5）隔板承重：15kg； （6）隔板层数：13层； （7）隔板间距：25 mm； （8）电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.3 A； （9）净重/毛重kg：约40/50. 6.附属品： （1）隔板：2件； （2）隔板架：4件。 7.可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无限短信报警、U盘数据储存。 |
| 33 | 重金属快速检测仪 | 1套 | 1.用途：主要用于检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米、大豆等粮食中重金属。 2.仪器配置：每套设备应包含： 2.1测试主机（含电脑）和自动进样系统集成一体机：1台。 2.2样品杯：80个。 2.3放置样品杯的杯架：2个。 2.4重金属含量大米粉国家标准物质：1套。 2.5仪器使用、维护有关的工具：1套。 2.6无线键、鼠套装：1套。 2.7专用测试软件（含使用说明书,1套）。 3.仪器的基本原理及要求 3.1技术原理：样品受X射线照射后，元素内层壳电子被激发而引起电子能级跃迁，发射出该元素的特征X射线荧光。通过测定样品中元素发射出特征X射线荧光的强度，可进行元素的定性定量分析。 3.2工作电压：交流220V，工作电流：不大于1A。 3.3环境适应性：适应粮食收购现场的环境条件并保证测试结果的准确和稳定。 ★3.4仪器具备同时检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米等粮食样品的镉(Cd)、硒（Se）、砷（As）、铅（Pb）等重金属元素含量的性能【投标文件中提供镉(Cd)、硒（Se）、砷（As）、铅（Pb）等4个重金属元素全部通过国家粮食局标准质量中心组织的标准适用性验证评审意见和报告证明文件复印件】。 3.5操作方式：全触屏操作，要求软件操作界面简单。 3.6样品处理和装样：粮食样品经出糙、粉碎后，直接装入样品杯即可测试，装样简单方便，无需测试膜等耗材，且样品杯可循环使用。 ★ 3.7测试时间：筛查（一个样品单试验），单元素≤3分钟；准确定量（一个样品双试验），单元素≤20分钟。 3.8仪器具有声光报警提示功能：根据检测状态报警灯显示不同的颜色（红、黄、绿），测试结果如超标喇叭声音报警。 ▲3.9 X光管集成一体化散热和实时温控系统，软件具备过温预警功能，防止仪器长时间连续工作温度过高损坏X光管（投标文件中提供光谱仪一体式散热系统技术证明文件复印件）。 3.10仪器内置50位以上全自动进样系统，仪器主机、工控电脑、自动进样系统一体化。 4.主机技术指标要求 ★ 4.1检出限：镉(Cd)≤0.03mg/kg，硒（Se）≤0.03mg/kg，砷（As）≤0.06mg/kg，铅（Pb）≤0.06mg/kg（投标文件中提供所投产品的国家法定计量机构检测报告复印件） ★ 4.2分析精密度(含量为0.2mg/kg时)：RSD（Cd）≤5%, RSD（Se）≤5%, RSD（As）≤10%, RSD（Pb）≤10%（投标文件中提供所投产品的国家法定计量机构检测报告复印件）。 ▲4.3 探测器：原装Fast-SDD或同档次及以上探测器，一体封装，能量分辨率≤129ev（投标文件中提供原厂检测报告证明文件复印件）。 ▲4.4高压电源：高精度数字控制高压电源，高压≥65kv，功率≥100W，8小时稳定性≤0.03%（投标文件中提供CMA认证第三方检测机构检测报告证明文件复印件）。 ★ 4.5 X射线管：采用优质风冷侧窗X射线管、钨靶，≥65kv（投标文件中提供此部件制造厂家证明文件复印件）。 4.6准直和滤光系统：3组准直和滤光系统自动切换，实现对其他K、Ca、Fe、Zn等几十种元素分类精确测量。 4.7整机体积（包括主机和自动进样系统）：≤0.12 m3。 4.8整机重量（包括主机和自动进样系统）：≤50Kg。 4.9 分析精度：两次独立测定结果的绝对差不超过算术平均值的10%。 ★ 4.10仪器X射线探测器有特别保护系统，可防止因人为误操作损坏探测器。 4.11可快速精确检测土壤中重金属镉（Cd）的含量,准确率达90%（提供省级质检机构检测报告）。 5、专用检测软件功能及要求： 5.1软件模式类型：筛查模式、定量模式。 5.2软件权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式）。 ★ 5.3 软件结果输出：测试报告自动生成，可输出bmp、 pdf、 html、xls等格式，可自动保存报告，报表输出，并可人性化设置报告模版及Excel格式（多种报告格式可选择，pdf格式可防止修改）。 5.4 软件具有自动保存测试状态，并具有一键式数据备份和还原功能，确保软件数据库的安全。 5.5样品信息录入及检测报告输出和查询实现二维码管理，全程无需人工录入信息，防止人为差错，提高工作效率，确保数据准确性。 ▲ 5.6重金属专用分析软件有获得国家版权局计算机软件著作权证，并取得软件产品证书（投标文件中提供软件产品证书证明文件复印件）。 6、仪器的防辐射安全性能： 6.1仪器在使用中无射线泄露，辐射安全有保障，能满足： (1)安全措施：样品腔盖未闭合时X射线管不工作，确保测试人员安全和操作； (2)有保证无射线泄漏的硬件设计，工作时的辐射水平远低于国际安全标准，测试时无辐射泄漏； (3)硬件联动装置，软件失效的情况下还能对设备进行控制，保证设备在使用中的人身与环境安全； 6.2产品射线防护级别高：有国家授权的第三方测试机构出具仪器安全性（辐射剂量）测试报告报告检测结果表明同时符合国标GBZ1152002《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》和GB18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。 备注：提供生产厂家加盖公章的参数证明文件以供评分。 |
| 备注： 1.凡是带有“▲”号参数及要求的，为实质性参数及要求，必须满足，有1项以上（含本数）不满足则投标无效，不带有“▲”号参数及要求，每项产品有3项以上（含本数）不满足则投标无效。不带有“▲”的参数响应，但未按采购需求提供参数证明或检测报告等证明文件的，不作为计入以上每项产品有3项以上（含本数）的负偏离参数及要求内。 2.本项目采购需求中标“★”的系本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，其将作为货物性能的评分因数，具体详见评分办法。 3.如发现有虚假应标而谋取中标者，业主有权取消中标人的中标资格，并按法律法规移交相关部门处理。 ▲4.根据广西壮族自治区粮食局和广西壮族自治区财政厅文件《关于印发广西“优质粮食工程”实施方案的通知》（桂粮发【2017】80号文）中附件2《广西粮食质量安全检验检测体系建设实施方案》的要求，质量检验仪器设备配置。粮食质检中心的质量检验仪器设备配置，在国家粮食局《仪器设备配置和配套基础设施建设参考目录》中选择，《仪器设备配置和配套基础设施建设参考目录》附后。配置粮食样品采集、数据处理、质量指标检验、品质指标检验以及粮食农药残留、重金属污染、真菌毒素污染等主要有毒有害成分的检验检测仪器设备和快速筛查检测仪器设备。 |
| 二、商务要求 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期除特别注明外，所有货物质保期不少于壹年，零部件厂家承诺的质保期超过壹年的按厂家承诺，终身维修。 |
| 售后服务 | 1.按厂家承诺进行。 2.免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责安装调试，直至正常使用。 3.接故障通知后2小时做出有效回应，24小时内到达现场提供服务（保修期免费服务），保修期内出现故障，48小时修复到位，提供终身维护和保养服务。 4.保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收零配件成本费。 5.具有专业的维修工程师及技术应用人员。 |
| 其他要求 | 1.提供的必须是全新、完整、未使用过的产品。 2.供应商所提供产品如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，供应商均应承担全部费用及相应的责任。 3.交货时，所有产品均严格按照签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关最新标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 4.本次项目为交钥匙项目。报价必须包含货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等，采购人不再支付任何费用。 5.本项目第1、3、4、8、11、16已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标报价的作无效投标处理。 6.本项目核心产品为原子吸收光谱仪，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货期：自签订合同之日起90天内（日历天）； 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 详见第五章合同主要条款。 |