技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行时间质谱-气溶胶化学组分监测仪 | 1台 | 详见具体技术规格要求 | 用户指定地点 |
|  | 紫外波段气溶胶光声消光仪 | 1台 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后90天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试和验收测试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-30℃～＋65℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏-10℃～＋50℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行，能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

飞行时间质谱-气溶胶化学组分监测仪

1. 仪器性能技术要求

#1.1  检测仪应为飞行时间质谱仪，能够实时连续监测分析大气中PM2.5颗粒物的化学成分；

1.2  该仪器采用PM2.5透镜直接进样，能测量PM2.5颗粒的化学组成；无粒径分布，适合长期外场观测；

#1.3 仪器能检测到的最大质荷比m/z不小于400；采样流量不大于100 cc/min；

1.4  能在线测量PM2.5 中以下成分：有机物、硫酸盐、铵盐、硝酸盐、氯盐等；

#1.5 上述能检测的成分至少有以下检测限 (单位为ng/m3，1分钟积分时间，检测限定义为3倍标准差)：有机物 (210)、硫酸盐(20)、硝酸盐(25)、铵盐(200)、氯盐(15)；

1.6  时间分辨率： 40s-10min，可调；

*1.7 不少于4阶分流涡轮分子泵真空系统，离子源处压力不高于5×10-4 mbar；

1.8  仪器必须能够进行实时背景校正；

#1.9 采用热蒸发和电子轰击离子化电离方式，加热温度不低于500℃；

1.10 具有测量大气氧化能力的功能。

2. 技术服务条款

2.1 安装、调试与培训要求：

2.1.1  仪器设备到达使用单位后，供应商应在接到用户通知后5个工作日内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点仪器设备，免费进行安装、调试。

2.1.2  仪器设备安装调试完成后，由用户对货物的质量、规格、数量、运行状况及其它进行检验。供应商应向用户提供详细的验收标准、步骤。

2.1.3  培训方案：供应商在项目现场对用户相关人员进行仪器使用培训及日常维护培训，保证使用人员能够独立操作仪器设备。用户可到供应商或原厂进行为期一周的免费技术培训，技术培训包括仪器操作、维护、常见问题的处理和故障诊断、数据分析与处理等方面的内容，相关差旅和食宿费用由用户自理。

2.2  售后服务要求：

免费保修年限为1年 (12个月)，保修期自仪器验收合格之日起计算。

2.3 保修要求：

2.3.1 保修期内，由于仪器设备自身的问题或遇非人为因素（自然灾害除外）造成仪器不能正常工作，供应商在收到用户通知后，24小时内响应，72小时内提出解决方案，进行免费维修、或免费更换零配件。

2.3.2 保修期内，供应商通过电话、邮件、上门服务等方式适时回访，听取用户的使用情况，对设备进行性能检测和常规维护保养，使设备工作在良好状态。

2.3.3 保修期外，供应商对仪器设备实行终身优惠价维修。

3. 交货期：

国产设备：合同签订后210个日历天内

进口设备：收到信用证后210个日历天内

4.交货地点：用户指定地点

紫外波段气溶胶光声消光仪

1. 设备功能

光声气溶胶消光仪是一款以光声效应为基础的检测设备，无需滤膜，能够快速、实时、连续、精确地测量与气候变化和颗粒物传输相关联的气溶胶的光学性能。仪器可直接测量气溶胶的光吸收系数和光散射系数，进而得到精确地消光系数、单次散射反照率。

2. 仪器性能技术要求

*2.1 测量参数：吸收系数和散射系数；

2.2  辅助参数：温度、相对湿度、气压；

2.3  推导参数：消光系数Bext、单散射反照率SSA、露点温度；

2.4  散射积分角度：6 - 174°；

*2.5 激光器：375nm；

2.6  激光调制频率：1500Hz（方波）；

*2.7 测量范围（吸收系数和散射系数）：<1 (1/Mm) - 10,000 (1/Mm) (60秒平均)；

2.8  样品流速：1 L/min；

2.9  泵：隔膜泵；

2.10 响应时间：< 10秒；

2.11 平均时间：1, 10 或 60 秒; 用户可选；

2.12 校准时间：每6个月一次；

2.13 校准粒子：吸收系数，使用强吸收性粒子，如气灯燃烧后的黑烟或者黑色玻璃碳；散射系数，使用强散射性的粒子，如硫酸铵、PSL标准粒子（Dp：200-260nm）；

2.14 零气冲洗： 根据需要开启，或者根据用户设置的时间间隔（5，15，20，30或60min）自动切换。零气由高效空气过滤器产生；

2.15 一般维护内容：流量检查、内腔玻璃窗口清洗、更换耗材部件；

2.16前面板内容：图形彩色触摸屏显示屏、2个USB-A端口、电源开关、触摸屏用户界面；

2.17后面板内容：进气口、排气口；

2.18通信端口：串行RS-232接口、以太网端口100/10 Mbps；

2.19 电源：90 - 264 V, 47 - 63 Hz (AC Power) or 12 VDC; 45W 功耗；

2.20 仪器维护控制程序：基于LabVIEW编写，用于仪器维护，数据回放和归档；

2.21 工作环境：温度：0 - 40°C；相对湿度：0 - 90% RH。

3. 技术服务条款

3.1  设备安装技术支持与服务，提供技术文件、图纸以及设备安装的综合解决方案。

3.2  供方为用户免费提供终身的电话咨询及技术服务。

3.3  供方保证优惠、优先提供设备的配件供货。

3.4  如设备出现故障，供方应在接到信息后2小时内响应，24小时内到达现场。服务期满后应以优惠费率继续提供上述服务。此外，代理商需要具备一定的技术保障能力，能保证设备出现故障后，能迅速维修。

3.5  质保期

设备验收后1年（12个月）。在此期间凡因设计、制造问题引起的供货方设备发生故障，供货方负责免费更换或修复。

3.6  操作培训

供货方安排技术人员免费为用户进行全面培训，累计培训时间不少于20小时，培训内容包括设备工作原理、常规操作、日常维护保养方法、分析操作中出现的问题及如何排除等。保证使用人员能够独立操作仪器设备。

4. 交货期

国产设备：合同签订后210个日历天内

进口设备：收到信用证后210个日历天内

5. 交货地点：用户指定地点