公开招标文件

项目编号：0724-1701D72N1686

采购项目名称：广州质检院检验、检测设备购置项目七

国义招标股份有限公司编制

发布日期：二○一七年五月二十三日

温馨提示

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 投标人请注意区分邮购招标文件、投标保证金及中标服务费各收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金缴纳账户，切勿将款项转错账户，以免影响投标及保证金退还的速度。中标服务费存入指定的中标服务费缴费账户。

- 投标保证金必须于投标截止时间前到达招标文件指定的投标保证金缴纳账户（开户银行及账号见《投标人须知》）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中。多包项目请每包单独封装，并请仔细检查包号，包号与包名称必须对应。

- 招标项目内或本项目内有多项设备或报价内容的，应加总后报总价。

- 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

- 购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。邮购或网购文件的公司应提供快递地址以确保收到纸质的采购文件。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准）

温馨提示：为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商登录“广东省政府采购网”(http://www.gdgpo.gov.cn)供应商注册栏目进行供应商账号注册操作。（已注册过账号的供应商请忽略此信息）

供应商注册流程图

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 注册办理材料 | 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证等。如证书合并，可统一上传营业执照，证书编号统一使用统一社会信用代码。 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 |
| 咨询电话 | 020-83345601、83726197、83188500 |
| 办理期限 | 2 个工作日 |
| 注意事项 | 审查机构在收到供应商注册申请起2个工作日内，对供应商网上提交的信息和资料进行符合性、完整性和准确性审查。系统自动将审查机构意见以邮件形式通知供应商，审查未通过的，供应商应及时上网修改完善后重新提交审查。 |

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人:

国义招标股份有限公司受广州质量监督检测研究院的委托，对《广州质检院检验、检测设备购置项目七》进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。现将该项目采购文件进行公示，公示期间为2017年5月23日至2017年5月31日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。项目采购内容如下：

一、项目编号：0724-1701D72N1686

二、采购项目名称：广州质检院检验、检测设备购置项目七

三、招标设备名称及数量：

| 序号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 质保期 | 允许进口产品参与投标 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气相色谱仪一 | 1 | 自合同签订之日起3个月内 | 整机一年 主板二年 电脑四年 | √ | 48 |
|  | 气相色谱仪二 | 1 |  |  | √ | 43 |
|  | 液相色谱仪一 | 1 |  |  | √ | 40.4 |
|  | 液相色谱仪二 | 2 |  |  | √ | 76 |
|  | 定氮系统 | 1 |  |  | √ | 23 |
|  | 荧光分光光度计 | 1 |  |  | √ | 21 |
|  | （－20℃）药品保存箱 | 2 | 自合同签订之日起2个月内 | 整机一年 |  | 13 |
|  | 药品保存箱 | 1 |  |  |  | 6 |
|  | 马弗炉 | 1 |  |  |  | 5.4 |
|  | 36孔石墨消解仪 | 1 |  |  |  | 5 |
|  | 光化学柱后衍生器 | 1 |  |  |  | 2.5 |
|  | 强制对流烘箱 | 2 |  |  |  | 4.6 |
|  | 天平（万分之一） | 3 |  |  |  | 6.6 |
|  | 6孔-42孔赶酸仪 | 2 |  |  |  | 3.6 |
|  | 天平（百分之一） | 2 |  |  |  | 1.8 |
| 本项目最高限价 | 299.9 |

# ①表中所标示的“允许进口产品参与投标”的设备经政府采购管理部门同意可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

# ②详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高限价，按投标无效处理。

# 政府采购品目编号：A021004(分析仪器)

# 四、投标人资格：

# 1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

# 2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

3.参与本项目的投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》和《公平竞争承诺书》

4.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：

A、彼此存在投资与被投资关系的；

B、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

C、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

5.投标人所投气相色谱仪一、气相色谱仪二、液相色谱仪一、液相色谱仪二、定氮系统、荧光分光光度计须具备有效的制造商授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

6.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标。

五、符合资格的投标人应当在2017年5月23日至2017年6月15日每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间) 购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币（邮购方式需要收取50元快递费），售后不退。

购买招标文件时，提供以下证明文件（邮购方式应先传真以下资料）：

1、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书；

2、有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）；

3、投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章) （附参考模板）(具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)。

4、投标人应在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询情况证明（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章），如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

招标文件购买方式：

（1）前往以下地址购买

国义招标股份有限公司1楼购标室

地址：广州市东风东路726号1楼购标室

电话：020-37860613

联系人：林小姐

（2）邮购（电汇时，请注明项目编号）

户    名：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐    号：120905690610808

电话：020-37860563

邮箱：liuzhifeng@ebidding.com（除上述第1至4点外，附200元邮购费用汇款底单、邮购联络函，发送至邮箱）

联系人：刘志丰

注：国内投标人如选取“邮购”方式购买招标文件，采购代理机构将用航空快递及时寄去招标文件，但在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

六、投标截止时间（北京时间）：2017年6月16日下午14时30分00秒(注14时00分开始受理投标文件)

七、投标文件送达地点(投标地址)：国义招标股份有限公司2楼2号会议室（广州市越秀区东风东路726号国义招标股份有限公司2楼）（投标文件应由投标人授权代表亲自送达投标地址，采购代理机构将不接受其它形式递交的投标文件）

八、开标时间（北京时间）：2017年6月16日下午14时30分00秒

九、开标地点：国义招标股份有限公司2楼2号会议室（广州市越秀区东风东路726号国义招标股份有限公司2楼）

十、采购人及采购代理机构的联系方式：

采购代理机构联系人：刘志丰、伍艳妮、汪莹        采购人联系人：李工、邱工

电话：020-37860563/37860567                     电话：020-83390271

传真：020-87768283                              传真：020-83390120

联系地址：广州市东风东路726号17楼             联系地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮编：510080                                    邮编：511447

银行及账户信息：

（1）电汇邮购招标文件缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

（2）投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610703

（3）中标服务费缴费账户：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

国义招标股份有限公司

2017年5月23日

第二部分　采购项目内容

一、投标人资格：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

3.参与本项目的投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》和《公平竞争承诺书》

4.不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：

A、彼此存在投资与被投资关系的；

B、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

C、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

5.投标人所投气相色谱仪一、气相色谱仪二、液相色谱仪一、液相色谱仪二、定氮系统、荧光分光光度计须具备有效的制造商授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

6.投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标。

二、用户需求书：

注：除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离，如有偏离将导致其投标无效；带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。

对于带“★”号和“▲”号条款（电脑、打印机可除外），投标人须提供投标产品的“彩页”或使用“说明书”（如使用说明书为英文版，请同时提供中文版，盖上厂家公章）或盖有厂家公章的有关说明作为技术证明文件，否则有权视该条款为无效响应。

用户需求书

一）、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 质保期 | 允许进口产品参与投标 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气相色谱仪一 | 1 | 自合同签订之日起3个月内 | 整机一年 主板二年 电脑四年 | √ | 48 |
|  | 气相色谱仪二 | 1 |  |  | √ | 43 |
|  | 液相色谱仪一 | 1 |  |  | √ | 40.4 |
|  | 液相色谱仪二 | 2 |  |  | √ | 76 |
|  | 定氮系统 | 1 |  |  | √ | 23 |
|  | 荧光分光光度计 | 1 |  |  | √ | 21 |
|  | （－20℃）药品保存箱 | 2 | 自合同签订之日起2个月内 | 整机一年 |  | 13 |
|  | 药品保存箱 | 1 |  |  |  | 6 |
|  | 马弗炉 | 1 |  |  |  | 5.4 |
|  | 36孔石墨消解仪 | 1 |  |  |  | 5 |
|  | 光化学柱后衍生器 | 1 |  |  |  | 2.5 |
|  | 强制对流烘箱 | 2 |  |  |  | 4.6 |
|  | 天平（万分之一） | 3 |  |  |  | 6.6 |
|  | 6孔-42孔赶酸仪 | 2 |  |  |  | 3.6 |
|  | 天平（百分之一） | 2 |  |  |  | 1.8 |
| 本项目最高限价 | 299.9 |

二）、技术要求及参数

- 气相色谱仪一

- 主要用途：用于有机化合物的定量检测

- 设备配置

  - 气相色谱仪主机   1台

  - 氢火焰检测器（FID)  1套

  - 微电子捕获检测器（M-ECD） 1套

  - 自动进样器（≥160个样品位）   1套

  - 氢气发生器   1套

  - 电脑及打印机   2套

- 工作条件：

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～95%RH

- 技术指标：

  - 柱箱

    - 操作温度范围：室温以上4˚C到450˚C

    - 温度设置分辨率：1°C

    - 最大降温速度：450˚C降温至50˚C，不大于4min

    - 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

    - 程序升温：9段或以上程序升温，10个或以上等温平台，具有软冷却功能，可程序降温

  - 毛细管柱进样口

    - 可编程设定压力、流量、线速度和分流比

    - 最高使用温度350˚C

    - ▲压力设定范围：0～150psi

    - ▲压力控制精度0.001psi

  - 自动进样器

    - ▲进样器位数: ≥160位

    - 进样量范围：0.1～50ul

    - 进样量线性：≥99%

    - 自动进样针可以自行调节进样深度

    - 可实行快速进样，进样速度0.1sec

    - 可重叠进样

  - 氢火焰检测器（FID）

    - 电子压力/流量控制(EPC)

    - 最高使用温度：450˚C

    - 具有自动灭火检测功能

    - ▲最低检测限：≤2pg碳/秒

    - 线性动态范围：≤±10% ,107，

    - 数据采集速率：≥400Hz

  - 微电子捕获检测器（M-ECD）

    - 电子压力/流量控制(EPC)

    - ▲微池设计：体积≤160ul

    - 安装隐含阳极和大体积流速，防止污染

    - 最高使用温度：400˚C

    - 放射源：≤15 mCi63Ni箔

    - ▲检测限：≤0.006pg/ml（六氯化苯）

    - ▲动态范围：5×105 （六氯化苯）

  - 氢气发生器

    - 氢气纯度：≥99.999%（两级干燥）

    - 氢气流量：≥300ml/min

    - 输出压力：20～450Kpa

  - 化学工作站

    - 硬件：品牌商用电脑，配置不低于：CPU: I5或以上；内存4G或以上；硬盘:2T或以上；带DVD刻录功能；宽屏液晶显示器23寸或以上；配正版WIN7正版操作系统，并附上操作系统和有关软件光盘，含正版标识；★电脑必须购买4年原厂且全免费下一个工作日上门维修服务；★配激光打印机作输出，激光打印机必须兼容12A或88A耗材。

    - 软件：Windows7或以上操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；并需附上上述所有软件（Windows操作系统及色谱分析软件包等软件的）正版光盘，用于该操作系统及其有关软件的重装。

    - 全中文的操作界面以及所有在线帮助。

- 售后服务与技术支持

  - 安装:仪器制商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格,附验收报告。

  - 保修:要求由仪器制造厂提供一年整机、二年主板的免费保修服务，具有非常完善的售后服务体系。

  - 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

  - 维修：报修电话24小时响应，3天内专业工程师上门解决。

  - 每套设备提供2个免费外部培训名额。

- 气相色谱仪二

- 主要用途：用于有机化合物的定量检测

- 设备配置

  - 气相色谱仪主机   1台

  - 氢火焰检测器（FID)  1套

  - 氮磷检测器（NPD） 1套

  - 自动进样器（≥160个样品位）   1套

  - 氢气发生器   1套

  - 电脑及打印机   2套

- 工作条件：

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～95%RH

- 技术指标：

  - 柱箱

    - 操作温度范围：室温以上4˚C到450˚C

    - 温度设置分辨率：1°C

    - 最大降温速度：450˚C降温至50˚C，不大于4min

    - 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

    - 程序升温：9段或以上程序升温，10个或以上等温平台，具有软冷却功能，可程序降温

  - 毛细管柱进样口

    - 可编程设定压力、流量、线速度和分流比

    - 最高使用温度350˚C

    - ▲压力设定范围：0～150psi

    - ▲压力控制精度0.001psi

  - 自动进样器

    - ▲进样器位数: ≥160位

    - 进样量范围：0.1～50ul

    - 进样量线性：≥99%

    - 自动进样针可以自行调节进样深度

    - 可实行快速进样，进样速度0.1sec

    - 可重叠进样

  - 氢火焰检测器（FID）

    - 电子压力/流量控制(EPC)

    - 最高使用温度：450˚C

    - 具有自动灭火检测功能

    - ▲最低检测限：≤2pg碳/秒

    - 线性动态范围：≤±10% ,107，

    - 数据采集速率：≥400Hz

  - 氮磷检测器（NPD）

    - 配有EPC和电子开/关控制气路。

    - ▲检测限≤ 0.4 pg N/sec， ≤0.2 pg P/sec

    - 灵敏度： 25,000 to 1 gN/gC， 75,000 to 1 gP/gC

    - 动态范围 ≥105 N，≥105P

    - 数据采集速率：200Hz

    - 流量：Air：0－200ml/min ;H2：0－30ml/minN2或Ar：0－100ml/min

    - 可用于填充柱和毛细柱

  - 氢气发生器

    - 氢气纯度：≥99.999%（两级干燥）

    - 氢气流量：≥300ml/min

    - 输出压力：20～450Kpa

  - 化学工作站

    - 硬件：品牌商用电脑，配置不低于：CPU: I5或以上；内存4G或以上；硬盘:2T或以上；带DVD刻录功能；宽屏液晶显示器23寸或以上；配正版WIN7正版操作系统，并附上操作系统和有关软件光盘，含正版标识；★电脑必须购买4年原厂且全免费下一个工作日上门维修服务；★配激光打印机作输出，激光打印机必须兼容12A或88A耗材。

    - 软件：Windows7或以上操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；并需附上上述所有软件（Windows操作系统及色谱分析软件包等软件的）正版光盘，用于该操作系统及其有关软件的重装。

    - 全中文的操作界面以及所有在线帮助。

- 售后服务与技术支持

  - 安装:仪器制商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格,附验收报告。

  - 保修:要求由仪器制造厂提供一年整机、二年主板的免费保修服务，具有非常完善的售后服务体系。

  - 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

  - 维修：报修电话24小时响应，3天内专业工程师上门解决。

  - 每套设备提供2个免费外部培训名额。

- 液相色谱仪一

- 主要用途：用于食品相关产品中有机化合物的定量定性分析

- 工作条件：

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 设备配置表：

  - 液相色谱仪（配四元梯度泵、自动进样器、在线脱气机、柱温箱等） 1套

  - 二极管阵列检测器   1台（与液相配套）

  - 数据处理电脑（配≥23英寸显示器） 2套

  - 激光打印机2台

- 技术要求：

  - 四元梯度泵

    - 溶剂数:四元

    - 流速范围为：0.01～10.00ml/min，最小递增率0.001ml/min,流速精度≤0.07%RSD。

    - 梯度洗脱：0-100%，最小递增率0.1%，混合精度：≤0.2%RSD

    - 压力脉动在整个压力范围内，1ml/min流量时，≤1%

    - ▲系统体积：≤700(L。

  - 自动进样器

    - 进样范围：0.1～100(L, 进样精度：在1 -5(L时， ≤1% RSD；在5 -100(L时，≤0.25% RSD

    - 洗针方式：自动洗针。

    - 样品盘位数≥100

  - 在线脱气机

    - 流速：10ml/min每个流路

    - 通道：四个独立通道

  - 柱温箱

    - 柱温范围：室温以下10℃到80℃

    - 温度稳定性：±0.15℃

    - 温度准确度：±0.5℃

    - 最大柱容量：3根或以上

  - 二极管阵列检测器

    - 光源：氘灯或钨灯,可变波长最小范围：190～850nm

    - ▲二极管数量：≥1024对

    - 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

    - 光谱分辨率：≤1.2nm，

    - ★噪音值：在254nm，最大波动±0.6×10-5AU，（1mL/min甲醇），在750nm，最大波动±0.6×10-5AU，（1mL/min甲醇）.

    - 漂移：≤1 × 10-3 AU/hour

  - 化学工作站

    - 硬件：品牌商用电脑，配置不低于：CPU: I5或以上；内存4G或以上；硬盘:2T或以上；带DVD刻录功能；宽屏液晶显示器23寸或以上；配正版WIN7正版操作系统，并附上操作系统和有关软件光盘，含正版标识；★电脑必须购买4年原厂且全免费下一个工作日上门维修服务；★配激光打印机作输出，激光打印机必须兼容12A或88A耗材。

    - 软件：Windows 操作环境：液相色谱分析专业软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）。并需附上上述所有软件（Windows操作系统及液相色谱分析软件包等软件的）正版光盘，用于该操作系统及其有关软件的重装。

- 售后服务与技术支持

  - 安装

  - 仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格,附验收报告。

  - 质保期

  - 要求由仪器制造厂提供一年质保期服务（其中主板质保期为二年）。需具有非常完善的售后服务体系。

  - 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

  - 维修：报修电话24小时响应，3天内专业工程师上门解决。

  - 设备提供6个免费外部培训名额。

- 液相色谱仪二

- 主要用途：用于食品相关产品中有机化合物的定量定性分析

- 工作条件：

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 设备配置表：

  - 液相色谱仪（配四元梯度泵、自动进样器、在线脱气机、柱温箱等） 2套

  - 二极管阵列检测器   2台（与液相配套）

  - 数据处理电脑（配≥23英寸显示器） 4套

  - 激光打印机4台

- 技术要求：

  - 四元梯度泵

    - 溶剂数:四元

    - 流速范围为：0.01～10.00ml/min，最小递增率0.001ml/min,流速精度≤0.07%RSD。

    - 梯度洗脱：0-100%，最小递增率0.1%，混合精度：≤0.2%RSD

    - 压力脉动在整个压力范围内，1ml/min流量时，≤1%

    - ▲系统体积：≤700(L。

  - 自动进样器

    - 进样范围：0.1～100(L, 进样精度：在1 -5(L时， ≤1% RSD；在5 -100(L时，≤0.25% RSD

    - 洗针方式：自动洗针。

    - 样品盘位数≥100

  - 在线脱气机

    - 流速：10ml/min每个流路

    - 通道：四个独立通道

  - 柱温箱

    - 柱温范围：室温以下10℃到80℃

    - 温度稳定性：±0.15℃

    - 温度准确度：±0.5℃

    - 最大柱容量：3根或以上

  - 二极管阵列检测器

    - 光源：氘灯或钨灯,可变波长最小范围：190～850nm

    - ▲二极管数量：≥1024对

    - 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

    - 光谱分辨率：≤1.2nm，

    - ★噪音值：在254nm，最大波动±0.6×10-5AU，（1mL/min甲醇），在750nm，最大波动±0.6×10-5AU，（1mL/min甲醇）.

    - 漂移：≤1 × 10-3 AU/hour

  - 化学工作站

    - 硬件：品牌商用电脑，配置不低于：CPU: I5或以上；内存4G或以上；硬盘:2T或以上；带DVD刻录功能；宽屏液晶显示器23寸或以上；配正版WIN7正版操作系统，并附上操作系统和有关软件光盘，含正版标识；★电脑必须购买4年原厂且全免费下一个工作日上门维修服务；★配激光打印机作输出，激光打印机必须兼容12A或88A耗材。

    - 软件：Windows 操作环境：液相色谱分析专业软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）。并需附上上述所有软件（Windows操作系统及液相色谱分析软件包等软件的）正版光盘，用于该操作系统及其有关软件的重装。

- 售后服务与技术支持

  - 安装

  - 仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格,附验收报告。

  - 质保期

  - 要求由仪器制造厂提供一年质保期服务（其中主板质保期为二年）。需具有非常完善的售后服务体系。

  - 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

  - 维修：报修电话24小时响应，3天内专业工程师上门解决。

- 定氮仪

- 适用方法：采用药典及中国国标的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂颜色终点滴定法；

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 配置清单：

  - 定氮仪主机1套。

  - 20孔铝模块消化炉2套：

  - 桌面式排废装置  1套

  - 附件：带负压的排废装置2套；带液位传感器的储液桶（蒸馏水、碱、硼酸及废液）1套;250ml消化管60只；20孔消化管架4个；凯氏催化剂1000片。

- 技术要求：

  - 整机性能：回收率≥99.5%（1-200mgN），精度≤ 1%；

  - 消化炉

    - 消化能力: 大于或等于每批20个样品；(AOAC标准储热式铝模块消化)

    - 消化温度：≥450˚C

    - 消化炉可适用250ml常量消化管以及400ml大消化管，以便适应不同类型的样品；

    - 消化炉内置大屏幕LED编程控制器，可以设定消化时间与温度；

  - 定氮仪

    - 主机内置彩页液晶控制器，中文操作菜单，有自动添加各种试剂、自动蒸馏、排空废液功能；

    - 采用风箱式体积计量泵，计量精度误差不大于SD0.2ml（50ml），加液精度不受试剂摆放、温度、粘度等因素影响；且无隔膜结构，不受碱液腐蚀；

    - 具备蒸汽平衡式添加模式和延迟模式两种蒸馏模式；可以适应不同类型样品（包括带酸/盐结晶的消化液），无需人工预蒸馏；

    - 具备溜出液与冷却水在线温度实时监控功能，确保冷凝效果；

    - 具备冷却水自动调节功能，可以根据冷凝效果自动调节冷却水流量，节约用水；

    - 具备感应功能的自动安全门，可自动开启/关闭，充分保障操作者安全；

    - 具备各种试剂（碱液/蒸馏水/硼酸等）液位监控功能；

    - 采用聚合物材质蒸馏头，以防止热碱腐蚀；

    - 全自动蒸汽发生器蒸汽量可以根据不同应用类型调整（30%--100%），并具备待机功能，可保持蒸汽压力，随时产生蒸汽；

    - 定氮仪主机可以根据需要增加内置的光电滴定分析模块以及分析控制，升级为全自动的凯氏定氮仪；

    - 定氮仪主机可以使用100ml/250ml/400ml/750ml等多种规格的消化管；

- 售后服务及培训：

  - 厂家技术人员提供免费安装调试培训，提供一年质保期服务（其中主板质保期为二年），并承诺终身维修；

  - 厂家在国内必须有全资维修服务机构，提供营业执照证明；

  - 维修响应时间为24小时，3天内专业工程师上门解决。

- 荧光分光光度计

- 主要用途：用于产品中二硫化硒的检测

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 光源：稳态氙灯（≥2000小时寿命）,自动去臭氧

  - 灵敏度选择：High,Low二档（相差约50倍）

  - 信噪比1000:1（RMS 值）/350:1（峰-峰值激发光波长350nm，狭缝5.0nm，响应2秒）

  - 光栅：闪耀式全息光栅, F2.5刻线数1300条/mm

  - 狭缝：1.5, 3, 5, 10, 15, 20nm  6段转换, 只有激发光是6nm Half Height

  - 波长测定范围：220～900nm

  - 波长扫描范围：最快60000nm/min 的扫描速度及0次(标准检测器)220～900nm及0次(使用R928时)

  - 响应时间：0～98%的响应，0.02，0.03，0.1，0.25，0.5， 2，4，8秒八段转换

  - 波长移动速度：约20000nm/min

  - 扫描速度：七段转换，最大5500nm/min

- 数据处理系统

  - 硬件：品牌商用电脑1台,配置不低于：CPU: I5或以上；内存4G或以上；硬盘:2T或以上；带DVD刻录功能；宽屏液晶显示器23寸或以上；配正版WIN7正版操作系统，并附上操作系统和有关软件光盘，含正版标识；★电脑必须购买4年原厂且全免费下一个工作日上门维修服务；★配激光打印机作输出，激光打印机必须兼容12A或88A耗材。

  - 软件测定功能：激发光谱，荧光，同时光谱测定，定量分析，连续测定，检索最佳激发光、荧光波长，PopUp Scan

  - 数据处理功能：四则运算，数据变换（滤波，1~4微分，倒数，Log），复制数据（具有计算活性值的功能），检索波峰，摘取要点，计算面积，计算平均值，制成标准曲线（1~3次）

- 售后服务与技术支持

  - 安装

  - 仪器制造商授权的技术人员现场安装调试、仪器技术指标经验收合格,附验收报告。

  - 质保期

  - 要求由仪器制造厂提供一年质保期服务（其中主板质保期为二年）。需具有非常完善的售后服务体系。

  - 全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

  - 维修：报修电话24小时响应，3天内专业工程师上门解决。

- （－20℃）药品保存箱

- 主要用途：用于产品保存和质保期测试

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 产品种类：低温保存箱

  - 产品形式：立式，冷却方式：直冷，制冷剂：无氟制冷剂

  - 噪音：≤55dB

  - 箱内温度范围:-20～-40℃

  - 温控方式：电脑板控制

  - 温度显示:LED数字式

  - ▲有效容积：≥490L

  - 报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

  - 配件：检测孔、可调搁板可调、脚轮

  - 内门款式及个数：发泡门/2个

- 药品保存箱

- 主要用途：用于产品保存和质保期测试

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 产品种类：医用冷藏箱

  - 产品形式：立式，冷却方式：风冷，制冷剂：无氟制冷剂

  - 噪音：≤55dB

  - 箱内温度范围:2～8℃

  - 温控方式：电脑板控制

  - 温度显示:LED数字式

  - ▲有效容积：≥850L

  - 报警系统：高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

  - 配件：检测孔、可调搁板可调、脚轮

- 马弗炉

- 主要用途：用于检测前处理

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 最高温度：1100℃

  - 内容积：≥9L

  - 炉壳结构:双层炉壳结构

  - 炉门:配外开式炉门(L)（可用于工件摆放）,炉门上设有可调进气口

  - 炉后壁设有排气口

  - 控制：固态继电器

- 36孔石墨消解仪

- 配置清单：石墨电热消解主机一台，18孔不锈钢消解管支架2个，高硼硅玻璃消解管一套36根，聚丙烯消解管一套36根

- 技术要求

  - 加热方式：电加热孔式环绕一体加热,传热材质：高纯石墨及特殊防腐材料。

  - 控温范围：室温～415℃；控温精度：≤±1℃

  - 加热功率：≥3000W

  - 控温方式： 智能PID微芯片控制，LED数字显示控温，温度控制器为国际知名品牌

  - 孔间温差：≤±1℃@100℃，加热块周围多重保温设计，保证温度均匀性

  - 消解孔数：≥36；消解孔规格：R×D：31×50mm

  - 整机有防腐处理，操作台面材质为石墨。

  - 石墨加热块和石墨操作台面表面要求特殊防腐材料喷涂，耐各种强酸腐蚀性，材料耐高温可在-100℃～650℃环境条件下使用。

  - 控制部分与加热部分双隔热层设计。

  - 高温蜂鸣报警功能

  - 消解管具有10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容可在同一消解管内完成，无需转移

- 光化学柱后衍生器

- 用途与要求

黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的检测。使用时置于色谱柱与检测器之间，进行柱后连续光化学衍生反应提高检测器的灵敏度。

- 工作条件

环境温度：0～40℃

电源：220V（AC），50HZ

- 技术指标：

  - 最大流速：1~2 mL/min；

  - 符合中国药典（光化学衍生法）的相关要求；

  - 灵敏度：0.5 μg/L黄曲霉毒素B1的信噪比≥3（峰峰比）

信噪比用以下公式计算：

S/N=Hs / Hn

Hs :目标色谱峰峰高

Hn :所选的噪音信号最大值与最小值之差

噪音选择：黄曲霉毒素B1的保留时间为t0 min，则噪音选取范围为[t0+0.3，t0+1.3] min。

- 商务要求

  - 免费安装调试：仪器到货后1周内到用户处安装调试，完成验收。

  - 安装调试经计量验收合格当天起，免费保修不少于1年。

  - 维修响应时间8小时，48小时内到达现场。

- 验收

采购人单位将成立验收小组对设备进行验收，验收涉及的标准品需买卖双方共同认可，方可执行验收实验工作。验收等所需的一切配件、材料由卖方提供。

- 强制对流烘箱

- 主要用途：用于检测前处理

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 对流方式：强制对流

  - 控温范围：RT+10～250℃

  - 温度显示精度：1℃，控制精度±1℃，控温均匀度：±1.5℃(80℃时）

  - 有效体积：≥80L，内尺寸(mm)：≥450（宽）*450（深）*400（高）

  - 托盘：2层

- 天平（万分之一）

- 主要用途：用于检测前处理

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 量程：220g，精度：0.1mg。

  - 标准方式：内校。

  - 平均响应时间：小于2.5s。

  - 重复性：≤0.1mg

  - 线性：≤0.2mg

- 6孔-42孔赶酸仪

- 配置清单：电热消解主机一台，16孔不锈钢消解管支架1个，高硼硅玻璃消解管一套16根(带回流盖)

- 技术要求

  - 加热方式：电加热孔式环绕一体加热

  - 传热材质：铝合金及特氟龙防腐喷涂

  - 控温范围：室温-210℃；控温精度：±0.2℃

  - 加热功率：1300W

  - 控温方式： 智能PID微芯片控制，LED数字显示温度

  - 孔间温差：≤±1℃（控温100℃时），加热块周围多重保温设计，保证板面温度均匀性

  - 消解孔数：≥16；消解孔规格：R×D：44×50mm

  - 整机通过防腐处理，操作台面特氟龙喷涂，无金属部件裸露

  - 高温蜂鸣报警功能

  - 消解管具有10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容可在同一消解管内完成，无需转移

- 天平（百分之一）

- 主要用途：用于检测前处理

- 工作条件：

  - 电源：220V/50Hz

  - 运行环境温度：15˚C～35˚C

  - 运行环境湿度：5%～85%RH

- 技术要求：

  - 量程：3200g，精度：0.01g。

  - 标准方式：内校。

  - 平均响应时间：小于2.5s。

  - 重复性：≤0.01g

  - 线性：≤0.02g

三)、中标货物的交货、包装、安装、调试、验收及培训（还需满足上述“技术要求及参数”中的有关要求）

- 交货要求

1.1 合同签订后，按本用户需求书的要求，完成投标设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。

1.2 设备应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

1.3 中标人提供的仪器必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合国家计量检测标准。

1.4 交货期：见本需求书。

1.5 中标人交货时须随附设备清单，且必须提交如下资料：

1.5.1须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给采购人。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

- 包装、安装、调试及培训

2.1包装: 均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.2安装、调试:

2.2.1安装、调试是合同的一部份，由中标人完成。

2.2.2中标人应设有安装调试负责人，负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。

2.2.3安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

2.2.4安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。

- 验收

3.1 投标人必须在投标时提供详细的验收方案和标准。

3.2 中标货物交货后，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

3.3 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3.4 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

3.5 货物安装验收合格后，中标人派技术人员对采购人的使用人员进行免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

- 售后服务

4.1中标人应在广州市内设有固定的维修服务机构，提供可靠的设备售后服务保障，提供正常的技术备品备件等项目的服务。

4.2中标人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到维修要求时2小时有专人答复，3天内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。

4.3质保期后，中标人应继续为合同设备的使用提供终身技术支持，包括故障排除及零备件的供应；设备出现故障需更换配件。

4.4中标人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

四)、付款方式（一个招标项目，签订一个合同）

- 项目货款按下列步骤分期支付：

- 本项目合同签署生效后，中标人向采购人提供相应金额的正式“增值税专用”发票，在（财政资金到位后）10 个工作日内，由采购人向中标人支付合同总价的 30% 给中标人作为本项目预付款。

- 货物安装完毕，并通过采购人组织的验收（含计量检定/校准），验收合格后，中标人凭以下文件，在10个工作日内，由采购人支付合同总价的 70% 给中标人作为本项目末期款。

- 货物安装、调试合格报告和货物（完好、无缺件）清单（该报告和清单须有采购人、中标人或生产商代表签字和标明日期）；

- 计量检定/校准费由中标人支付。中标人需上交：（广东省内）法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件（证书上的委托方:须有采购人单位全称）；

- 中标人开具的相应金额的正式“增值税专用”发票。

- 付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

- 本项目的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

五)、其他条款：如上述”无提及的其他条款，以本招标文件“第四部分　合同格式”中的合同及合同内的《合同资料表》的内容为准。

三、采购项目商务要求

1、供货要求：详见用户需求书

2、经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录

3、报价要求：投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价，包括但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的计量检定/校准费、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到采购人指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务、合同实施过程中应预见和不可预见费用等的人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。

4、完工期：按照用户需求完成安装调试。

5、质保期（服务期）：详见用户需求书。

6、验收要求：详见用户需求书。

7、售后服务：详见用户需求书。

8、付款方式：详见用户需求书。

9、同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的政府采购。

1.2本项目招标公告及文件产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广州质量监督检测研究院。

2.2 “监管部门”是指：广州市财政局政府采购监管处。

2.3“采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5合格的投标人

1）符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2）符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）在采购代理机构登记并购买了招标文件。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表，本项目类型为货物招标：

| 类 型 费 率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 一次招标代理费最高限额 | 人民币350万元 | 人民币300万元 | 人民币450万元 |

例如：某设备招标代理项目中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7（万元）

中标人在收到中标通知书前向采购代理机构缴纳中标服务费，以电汇方式缴纳，交费帐户为：

收款人：国义招标股份有限公司

开户银行：招商银行广州体育东路支行

银行账号：120905690610808

用    途：“ (项目编号后五位) ”中标费

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、设备参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述澄清答复后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.2招标采购单位澄清招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

6.3投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到上述修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

7.2招标采购单位修改招标文件之日起至投标截止期少于十五天的，应征得各投标人的同意。

7.3招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有已购买招标文件投标人。

三、投标文件的编制

8．投标的语言及计量

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

11.2投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 投标报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于投标文件的各组成部分。

16. 投标保证金、履约保证金、融资担保

16.1投标保证金

16.1.1投标人应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.1.2投标保证金缴纳金额、形式和时间：

（1）投标保证金金额为￥29,990.00。

（2）投标保证金以银行转账或银行汇款方式，在投标截止时间前到达以下指定账号；或以金融机构、担保机构出具的保函的形式提交。

投标保证金缴纳账户：

收款人：国义招标股份有限公司

保证金开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行

帐  号：120905690610703

投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目编号，同时详细填写附件《投标保证金缴纳凭证》，并将汇款底单复印件附在《投标保证金缴纳凭证》中，连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便办理投标保证金的退还手续。

（3）保证金以到达上述保证金账户为准，投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，采购代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

（4）投标人以投标担保函的形式缴纳投标保证金的，须于投标文件中提供金融机构、担保机构出具的保函，保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式“2.3《投标保证金缴纳凭证》”。

投标人提交担保函原件作为《投标保证金缴纳凭证》，并将担保函复印件连同《开标一览表》一起密封在单独的唱标信封内递交，以便进行公开唱标。

16.1.3凡未按规定缴纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.1.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，中标通知书发出后担保责任终止；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还，投标保证金以投标担保函形式提交的，质疑和投诉处理完毕后担保责任终止。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

16.1.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（中标人应在签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

16.1.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.2履约保证金

16.2.1采购人可根据采购合同履行需要，要求中标人在采购合同签订前提交履约保证金。

16.2.2履约保证金缴纳金额、形式

履约保证金数额不超过采购合同金额的10%，采购人可根据履行合同的实际需要，在以上范围内规定履约保证金具体金额。

履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约担保函样本格式参照招标文件第五部分－投标文件格式附表。

16.2.3履约保证金在中标人履行完采购合同主要义务后，采购人按照合同约定原额退还，履约保证金以履约担保函形式提交的，担保责任终止。

16.3融资担保

16.3.1融资担保，是指专业担保机构为中标人向银行融资提供的保证担保。

16.3.2中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本项目采购合同履约进行融资。

17. 投标有效期

17.1投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见第五部分）。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

18.4电子文件，投标人必须随投标文件同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，所有文件用WORD或EXCEL格式处理（资质文件及证书等可扫描以图片格式提交）。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封、标记和递交

19.1 投标人应将《开标一览表》与《投标保证金缴纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“唱标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：

投标文件 收件人：国义招标股份有限公司 招标编号： 项目名称： 投标人名称(加盖公章)： 在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

19.4 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标与授标

21. 开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

22.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。评标委员会将依法审查投标文件是否实质上响应了招标要求。具体审查内容详见《资格性及符合性检查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.3评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

23.4 评标委员会对各投标人进行初审的过程中，对被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实，但不得通过补充文件改变其初审不合格或无效投标的结果。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的比较和评价

25.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26. 授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并提出书面评标报告。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑

27. 如果投标人认为采购文件、采购过程或采购结果使其合法权益受到损害的，可依法向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位将依法给与答复。

28．质疑受理机构名称：国义招标股份有限公司

质疑受理机构地址：广州市东风东路726号8楼

质疑受理联系人：郭女士

质疑受理机构电话：020-37860711

质疑受理机构传真：020-87768283

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下，招标采购单位可确定第二中标候选人为中标人，或重新采购。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

八、适用法律

31. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

31.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

31.1.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

31.1.2 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》（格式见第五部分 投标文件格式）。否则不予认可。

31.1.3 政府采购货物时要求，投标人应提供满足要求的货物的政策适用性说明表（格式见第五部分 投标文件格式），否则不予认可。

31.1.4 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

31.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。

31.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

九、评标方法、步骤及标准

根据政府采购的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占50分，商务得分占15分，价格得分占35分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。

33.评标步骤

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | ①投标报价未超过各项设备最高限价以及本项目最高限价； ②对本项目的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天； （2）提供《关于资格的声明函》； （3）提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （4）招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标； （5）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。 （7）参与本项目的投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》和《公平竞争承诺书》； （8）不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人： A、彼此存在投资与被投资关系的； B、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的； C、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 （9）投标人所投气相色谱仪一、气相色谱仪二、液相色谱仪一、液相色谱仪二、定氮系统、荧光分光光度计须具备有效的制造商授权证明资料（如投标人为代理经销商）。 （10）投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标； |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)。 |
| 7 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离） |
| 8 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 9 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

1.技术评价（50分）：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 设备品牌等级、口碑、技术参数、性能的符合性及配件配套的完整性。不满足一个“▲”参数扣5分，一般参数扣2分。 （标注“▲”的参数须以投标产品“彩页”或“说明书”或盖有厂家公章的有关说明作为评分依据，需注明参数在“资料”中所处的位置) | 30 | （20～30） | （10～20） | （0～10） |
| 2 | 投标设备的先进性、可靠性和功能优越性 | 10 | (7～10分) | (4～7分) | (0～4分) |
| 3 | 售后服务的能力、现状、承诺和保障，以及培训、质保期的优惠 | 5 | (4～5分) | (2～4分) | (0～2分) |
| 4 | 售后服务的便利性（提供营业执照或房产证明或租赁合同或合作协议复印件作为评分依据，并请加盖公章） | 5 | 在广州市设有服务机构 (5分) | 在广东省设有服务机构 (3分) | 服务机构在广东省以外的 (1分) |

2.商务评价（15分）：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 投标人对商务条款的响应 | 3 | （2～3分） | （1～2分） | （0～1分） |
| 2 | 投标人对交货期的承诺（依据各投标人承诺的交货期时间长短进行横向比较打分） | 3 | （2～3分） | （1～2分） | （0～1分） |
| 3 | 投标人的财务状况（以2014年-2016年，近2年经会计师事务所审计后的财务报告为依据，没有则不计分） | 3 | 连续两年经会计师事务所审计并盈利的得3分，仅一年经会计师事务所审计并盈利的得1分，其它不得分。 |
| 4 | 投标人的业务水平、服务态度、服务措施、服务效率、服务质量、业内口碑等 | 3 | （2～3分） | （1～2分） | （0～1分） |
| 5 | 投标人2014年以来完成同类项目业绩：按合同（单个合同金额需不少于10万元人民币）总金额高低进行比较打分（需有中标/成交通知书或合同，没有则不计分） | 3 | （2～3分） | （1～2分） | （0～1分） |

3.价格评价：

（1）对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

- 投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）－小微企业产品核实价×C1；

- 投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价（经初审进行必要的更正后的投标价）×(1－C2)（本项目不适用该条款）；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（本项目不适用该条款）；

- 本条款中两种修正原则不同时使用。

（2）评标价的确定：经投标文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

（3）计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×35

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×35 ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的评标价；

Cmin    满足招标文件要求的最低评标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；

注：T、M均为去掉所有评委评分中的一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

（三）推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。如第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。

第四部分　合同格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

广州市政府采购项目

（广州质量监督检测研究院）

合同书

——项目名称：按付款项目名称

合同名称：气相色谱仪等设备

合同编号：GZZJY2017-XX(XX：由采购方定)

签约地点：广州市

签订日期：二○一七年  月

广州质量监督检测研究院 （以下简称买方）与                      （以下简称卖方）就卖方向买方提供           的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

- 本合同标的为（采购对象），包括设计、货物供货、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

- 供货货物名称、型号、规格及数量:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 产地 | 数量 | 台/套 | 单价 | 金额 | 货期 | 免费保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

具体的供货范围、技术规格及技术图纸详见合同附件               。

- 卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合合同附件   的要求。

- 完成货物安装调试及通过验收交付使用时间为    年    月    日（参见《合同资料表》）。

二、价格

  - 合同总价：

人民币（大写）                  （￥        ）。（价格明细清单见合同附件）

其中：（1）设备材料、备品备件总价：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（2）到达交货目的地的运杂费、保险费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（3）安装调试费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）；

（4）其它服务费用：

人民币（大写）                        （￥                         ）。

- 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及中标方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的计量检定/校准费、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到买方指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务等的全部含税费用。买方无须向卖方另外支付任何费用。

- 合同总价中包括《合同资料表》或用户需求书中列明所需的备品备件。

- 本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、货物产地及标准

  - 货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

  - 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、到货、安装的时间、地点

- 到货及安装地点：广州市番禺区、广州市花都区等地（参见《合同资料表》）。

- 安装时间安排如下：

1）         年      月      日开始安装；         年      月      日安装完毕。

2）验收时间         年      月      日至         年      月      日。

- 合同生效，买方按合同规定履行付款（如果合同约定是分期付款）等义务后，卖方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按《合同资料表》规定将到货时间提前通报买方。

五、保密

- 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

- 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给买方。

六、技术文件

  - 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要卖方才能提供的技术文件，卖方也应及时向买方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

  - 上述技术文件应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

  - 买方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由卖方承担责任。

  - 卖方应按照买方的要求提供上述技术文件一式两套给买方。

  - 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

  - 所有未列明交付时间的卖方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给买方。

  - 须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给卖方。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。

8. 到货后买方如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

七、知识产权

  - 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由卖方承担一切责任。卖方并应保证，其提供的所有软件，均是正版软件；使用中如发现盗版，买方保留追诉权。

  - 卖方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归买方所有。

八、包装、装卸和运输

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由卖方负责。

- 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

- 包装费、运费已包含在合同价内。

九、装运单证

采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给买方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给买方：

1.  装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

2.  制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十、付款

1. 项目货款按下列步骤分期支付：

1.1本项目合同签署生效后，卖方向买方提供相应金额的正式“增值税专用”发票，在（财政资金到位后）10个工作日内，由买方向卖方支付合同总价的 30 ％，即￥      元给卖方作为合同预付款。

1.2货物安装完毕，并通过买方组织的（含计量检定/校准）验收合格后，卖方凭以下文件，在10个工作日内，由买方支付合同总价的70％，即￥       元给卖方作为合同末期款；

1.2.1 货物安装、调试合格报告和货物（完好、无缺件）清单（该报告和清单须有买方、卖方或生产商代表签字和标明日期）；

1.2.2计量费由中标人支付。中标人需上交：法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件（证书上的委托方:须有采购人单位全称）；

1.2.3 卖方开具相应金额的正式“增值税专用”发票。

2. 付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3.本合同的付款时间为买方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

根据工作需要，买方视验收情况和资金支付进度，可分批支付已完成验收，并通过了计量的设备的末期款。

十一、产权与风险转移

除非《合同资料表》另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由卖方转移至买方。

- 因货物验收不合格买方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十二、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，卖方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，卖方应按货物总价的110％价值为货物投保一切险、为派往买方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由卖方负责。

十三、检验与测试

买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。

1.  检验和测试可以在交货地和/或货物的最终目的地进行。

2.  如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3.  买方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在卖方或其分包人的驻地已通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

4.  交货时，卖方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同规定的检验证书提交买方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5.  如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，卖方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

6.  本“检验与测试”的有关条款不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十四、伴随服务

应买方要求，卖方应提供下列服务的一项或各项，以及《合同资料表》及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

- 安装、调试与试运行

- 安装、调试是合同的一部份，由卖方完成。

- 卖方应设有安装调试负责人，负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导，质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。

1.3  安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。

1.4  安装调试由卖方技术人员主持完成，调试应提前通知买方人员参加。

1.5  安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。

1.6  买方只在现场提供供安装使用的固定电源，设备安装时所需的材料均由卖方负责。

1.7  卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.8  卖方在接到买方要求开始安装的通知后 1 天内必须派合适的人员到现场进行安装和调试。

1.9  卖方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术参数及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.10 卖方已对买方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对买方索赔。

1.11 卖方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

- 测试与验收

  - 检验验收由买方、卖方共同负责。

  - 卖方必须在测试与验收前，向买方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

  - 卖方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到买方要求的设计性能，买方可拒收货物或解除合同。

  - 测试及验收工作由买方组织。卖方派出的安装人员安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求后，买卖双方签署货物安装、调试合格报告。“验收合格”是指：“货物必须达到生产厂家的性能指标、满足用户需求书的要求、并已通过法定计量部门对货物的计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）；同时已提交合同货物的有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的中文技术资料（包括说明书、图纸、手册等。进口设备还应提供英文原本及中文翻译资料：包括使用、维修和保养说明书、图纸、手册等）给买方”。如果卖方没有按以上要求，把所有资料交给买方，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方把所有资料交给买方。

  - 如果卖方没有按以上要求，按买方安排的时间进行有关工作，买方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至卖方完成此时间段的工作。

注：由采购人选择法定计量部门对货物进行计量检定/校准。货物除需按国家的有关标准、规程和本招标文件的要求进行计量检定/校准外，还需按采购人使用部门提交的“仪器设备计量溯源技术参数认定表”上的要求对货物进行计量检定/校准。

- 培训

  - 卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

  - 卖方负责对买方受训人员进行操作培训、维修培训。

  - 卖方负责至少3名使用人员免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。

十五、合同转让与分包

- 本合同卖方在任何情况下都不得全部或部份转让其应履行的合同义务。

- 卖方拟将本合同的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包，或更换分包人的），应事先征得买方同意（参见《合同资料表》中规定），并提交证明拟分包人合格的文件，及卖方与分包人签订的分包合同予买方，且分包人不得再分包。

- 卖方将本合同分包的，其就分包部份向买方负责，分包人就分包部份承担连带责任。

十六、质量保证及售后服务

- 质量保证

- 卖方应将其提供的合同货物运抵现场，并经安装、调试、验收合格方可交付买方。

- 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

- 上述保证在货物验收合格交付买方使用之日起的《合同资料表》规定的质量保证期内有效，在质保期内卖方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

- 买方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知卖方。对质保期内的故障报修，卖方应按用户需求书及《合同资料表》规定设置服务热线，保证在接到报障后按《合同资料表》规定时间内到达买方现场，并于《合同资料表》规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。卖方不能按时排除故障时，应提供备用设备给买方维持工作。

- 对质保期内的故障报修，如卖方未能做到上款的服务承诺，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权力不受影响。由于卖方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由买方承担，卖方提供有偿服务。

- 质量保证期后服务

2.1 质保期为   年（贵重设备的主板免费保修期为    年，详见本合同供货货物名称、型号、规格、数量及免费保修期等一览表），电脑必须购买原厂  年全免费下一个工作日上门维修服务。在设备经验收合格交付买方后起计。质保期内正常使用下，如果有设备、部件损坏，卖方应在收到有关通知后，一周内予以更换、维修，质保期内全部服务费和更换设备和零部件的费用由卖方承担。质保期内卖方须进行质量“三包”。质保期后，卖方应继续为合同设备的使用，提供终身技术支持，包括故障排除及零备件的供应；

2.2卖方应在广州市内设有固定的维修服务机构，提供可靠的设备售后服务保障，提供正常的技术、备品备件等项目的服务；

2.3卖方必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户, 在收到维修要求时 2小时有专人答复，3天内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。

2.4卖方提供技术支持和技术培训指导（包括设备日常维护的具体工作程序及标准的培训）。

2.5如货物经卖方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准,买方有权退货,并依法追究卖方的违约责任。

2.6质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由卖方负责免费更换及维修。

2.7质保期满后，应买方要求，卖方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与买方签订定期维修保养合同及提供买方所需零配件。

2.8在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，卖方应免费向买方提供备件的图纸、资料。

十七、索赔

卖方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，卖方同意买方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.   卖方同意买方退货，并将货物被拒收前买方已付的所有款项退还买方，卖方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.   根据货物的疵劣和受损程度以及买方因此遭受损失的金额，经买卖双方商定，降低货物成交价格。

3.   用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失。同时卖方相应延长被更换货物的质保期。

4.   卖方收到索赔通知后10个工作日内，未给买方答复的，视为索赔已被卖方接受。卖方未能在收到索赔通知后10个工作日内，或征得买方同意的延长期限内，按照买方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，买方将有权从未付货款中扣回索赔金额，或处置卖方所提供的货物。同时保留进一步要求索赔的权利。对于“恶意”中标者，卖方还需赔偿因延误买方正常使用货物造成的经济损失，赔偿金额为买方标的物货款的30%；如此赔偿金额不足以补偿买方的损失，买方有权向卖方追加赔偿金额。

十八、不可抗力

1.   签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.   受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十九、逾期交货及逾期付款的赔偿

1.   除不可抗力因素外，如果卖方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知买方。买方收到卖方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。买方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按《合同资料表》的规定计算，且误期不能超出《合同资料表》规定的期限。一旦达此限期，买方有权解除合同。此时如果买方按合同支付了预付款的，买方有权选择要求卖方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因卖方违约造成的损失，买方有权进一步向卖方提出索赔。

2.   如果买方不能按合同约定支付预付款，则卖方有权延期交货；迟付期限按《合同资料表》规定，一旦达此限期，卖方有权解除合同，并要求买方按合同总金额的10％计付违约金。买方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按《合同资料表》的规定计算。超过合同付款期限30天买方仍不付款，且造成卖方损失的，买方应支付赔偿予卖方。

3.   本合同中对于买方付款和卖方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

二十、合同变更

- 卖方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知买方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

- 因买方的原因变更合同货物的，买方应以书面形式通知卖方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成卖方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。卖方据此要求的调整必须在收到买方通知后30天内提出。

- 无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，卖方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十一、合同解除和终止

- 合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 合同因买方便利而解除或终止。

  - 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知终止或部份终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对卖方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

2.2.1仅对部份货物按照原来合同价格和条款予以接受；

2.2.2取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部份完成的货物和服务以及卖以前已采购的材料和部件的费用。

- 违约违规终止合同

在买方对卖方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

  - 如果卖方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

  - 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

  - 如果买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果买方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

- 因卖方破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同面不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十二、争端的解决

- 凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议  时，任何一方可以向法院提出诉讼。

- 本合同的诉讼管辖为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

- 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部份仍应继续履行。

二十三、适用法律

- 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十四、通知

            - 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

            - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

二十五、税和关税

- 根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

二十六、合同生效

1． 合同经双方授权代表签字盖章，且买方收到卖方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十七、其它

- 中标通知书、投标文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

- 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

- 除买方事先以书面形式确认同意外，卖方不得部份或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 本合同一式     份，买方执  四  份、卖方执    份，采购代理机构执一份，政府采购监管部门一份。

- 本合同合计    页A4纸张（含：合同资料表、详细的供货清单一览表、中标通知书等合同附件），缺页之合同为无效合同。

买方（盖章）：广州质量监督检测研究院	卖方（盖章）：

买方负责人（签字）：                        卖方负责人（签字）：

买方经办人（签字）：	卖方经办人（签字）：

签字日期：201  年   月   日                签字日期：201  年   月   日

地     址：广州市番禺区石楼潮田工业区

珠江路1-2号，综合楼916室

地     址：

邮政编码：511447	邮政编码：

电     话：020-83390271；82022319	电     话：

传     真：020-83390120	传     真：

开户银行（全称）：广州市工商银行一支行  	   开户银行（全称）：

开户账号：3602000109000769093	开户账号：

税务登记证号码：440100455346892

合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改,如有矛盾,应以本资料表为准。

| 条 款 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、合同标的 | 1．合同设备通过验收交付使用时间：见“用户需求书”。 |
| 二、价格 | 1．合同总价必须包含货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及中标方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、(广东省内)法定计量部门对货物的计量检定/校准费、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到买方指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务、合同实施过程中应预见和不可预见费用等的全部含税费用。买方无须向卖方另外支付任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 2．备品备件要求：见“用户需求书”；如用户需求书无说明， 则为质保期内所需备品备件。 |
| 四、到货、安装的时间、地点 | 1. 到货及安装地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号 （番禺亚运城旁）、或广州市花都区（广州质量监督检测研究院）等买方指定的地点。 |
|  | 2．按用户需求书上的要求填写。 |
|  | 3．卖方应在货物预计运到时间10天前通知买方。 |
| 十一、产权与风险转移 | 合同标的产权与风险转移条款为本合同书的条款。 |
| 十四、伴随服务 | 应提供的其它伴随服务：见“用户需求书”。 |
| 十五、合同转让与分包 | 本合同不可以分包。 |
| 十六、质量保证及售后服务 | 1.质量保证期为：按“用户需求书”要求 |
|  | 2.服务热线：每天24小时，每周七天（星期一至星期日）； 服务响应：接到故障电话后及时响应用户, 在收到维修要求时2小时内有专人答复，3天内有专职工程师到现场维修,以确保设备运行正常。(用户需求书中单独明确的除外)。 |
| 十九、逾期交货及逾期付款的赔偿 | 1．违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的2‰/天计算，延误期限为30天。 2．违约金按拖欠款金额的2‰/天计算，延迟付款期限为30天。 |
| 二十四、通知 | 通知送达地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼916室（广州质量监督检测研究院设备管理部）。 |
| 备注 | 本采购文件内所说及的“验收合格”是指“仪器必须达到厂家的性能指标、满足用户需求书的要求、并已通过买方当地法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求） |

合同附件（合同编号）

1．详细的供货清单一览表

2．中标通知书；

3．采购文件及其澄清、修改及补充文件；

4．卖方投标文件及其澄清、修改及补充文件。

5. 生产商和维修点的全称、地址、负责人和联系人的姓名、电话（手机）、传真、邮编等（便于日后仪器的维护保养）

备注：

1．本合同附件均在签订合同时编制，依据是采购文件及卖方的投标文件的相应内容；

2．合同附件的具体条目及内容由双方在签订合同时商定。

第五部分　投标文件格式

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应与《保证金缴纳凭证》同时单独封装在唱标信封中。

政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号： 0724-1701D72N1686

采购项目名称：广州质检院检验、检测设备购置项目七

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保证金（投标保证金缴纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（按供应商须知的要求，银行信息正确，提供转帐、汇款底单复印件） | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标报价 | 1) 投标报价未超过各项设备最高限价以及本项目最高限价； 2)对本项目的全部内容进行报价 3)报价不低于成本价，且报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天； （2）提供《关于资格的声明函》； （3）提供有效的营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （4）招标文件不允许采购进口产品时，不得以进口产品投标； （5）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件； （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。 （7）参与本项目的投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》和《公平竞争承诺书》； （8）不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人： A、彼此存在投资与被投资关系的； B、彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的； C、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 （9）投标人所投气相色谱仪一、气相色谱仪二、液相色谱仪一、液相色谱仪二、定氮系统、荧光分光光度计须具备有效的制造商授权证明资料（如投标人为代理经销商）。 （10）投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人，不接受联合体投标； | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

国义招标股份有限公司：

依据贵方广州质检院检验、检测设备购置项目七（ 0724-1701D72N1686)的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：国义招标股份有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：国义招标股份有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3投标保证金缴纳凭证

致 国义招标股份有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、项目编号为 0724-1701D72N1686的采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

3. 退还保证金时请按以上内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金可以采用银行转账或银行汇款形式缴纳。投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

2.招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

3.银行汇款单据备注栏应填写：“投标人公司名称+项目编号后4位数+包号（如有分包）保证金”字样，如：“****公司+0881+包2保证金”

政府采购投标担保函

（适用于投标保证金以保函形式提交）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

2.4关于资格的声明函

致：国义招标股份有限公司

关于贵方广州质检院检验、检测设备购置项目七（项目编号： 0724-1701D72N1686）的投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.5政府采购活动信用记录自查承诺函及相关网页证明

国义招标股份有限公司：
    关于本企业信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网上查询，截至规定的投标截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

备注：网上信用记录须打印放投标文件中，采购方将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！

2.6 其他资格证明文件

一、营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

二、参与本项目的投标人提供当地检察机关出具《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)

三、投标人所投气相色谱仪一、气相色谱仪二、液相色谱仪一、液相色谱仪二、定氮系统、荧光分光光度计须具备有效的制造商授权证明资料（如投标人为代理经销商）。

四、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

附表1：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的，且招标文件规定应提供的情况）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方项目编号为               、项目名称：      的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.联合体成员 （公司全称） 为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额   %的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）（本项目不适用）。

5.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

6.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

附表2：

政策适用性说明表

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）；

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://www.sdpc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布；

3、 最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

投标人代表签字及盖公章：

附表3：

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   ___（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                        项目（项目编号：     ，包号：    ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他   ___（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于     行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为    元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表4：

政府采购履约担保函

（适用于履约保证金以保函形式提交）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人应提供近  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

注：提供服务机构营业执照或房产证明或租赁合同或合作协议复印件作为评分依据，并请加盖公章。

三、2014年以来同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 设备名称 | 合同金额/万元人民币 | 签订合同时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须提供中标/成交通知书或合同复印件。

2、单个合同金额需不少于10万元人民币。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、其它重要事项说明、商务评价中涉及的财务报告、各类证书及承诺(请扼要叙述)及投标人认为应该提供的证明材料

# 八、中标服务费承诺书

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）  (项目编号：)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按本项目投标人须知相关规定向贵司缴纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的合同款中代为扣付。

特此承诺。

另关于我司缴纳中标服务费后开具中标服务费发票的事宜，我司声明如下：

如需开具增值税普通发票，请于下方（ ）打“√”

A：（    ）请向我司开具中标费的“增值税普通发票”，我司工商注册名称为：；

如需开具增值税专用发票，请于下方（ ）打“√”, 并提供以下相关资料（缺一不可）

B：（    ）请向我司开具中标费的“增值税专用发票”，开票信息为：

1、我司工商注册名称：    （请填写）

2、纳税人识别号（国税）/或统一社会信用代码：    （请填写）

3、注册地址：    （请填写）

4、办公电话（固话）：    （请填写）

5、开户银行及账号：    （请填写）

6、一般纳税人资格证书/或加盖了税务局“增值税一般纳税人”条章的国税登记证扫描件/或在所属国税局网站的查询结果截图（截图后附）

中标单位联系人：， 手机号：            ;

单位地址：电话：传真：  。

特此声明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月  日

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：详见用户需求书。 |  |  |
| 5 | 经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 报价要求：投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价，包括但不限于货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的计量检定/校准费、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到采购人指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务、合同实施过程中应预见和不可预见费用等的人民币含税价，并按开标一览表及投标明细报价表进行明细报价。 |  |  |
| 7 | 完工期：按照用户需求完成安装调试。 |  |  |
| 8 | 质保期（服务期）：详见用户需求书。 |  |  |
| 9 | 验收要求：详见用户需求书。 |  |  |
| 10 | 售后服务：详见用户需求书。 |  |  |
| 11 | 付款方式：详见用户需求书。 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标文件中还应后附以下材料，否则评标委员会有权认为所投产品不符合要求：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 2 |  |  |  |  | … |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

5. 作为技术响应，对于带“★”号条款（电脑、打印机可除外），投标人须提供投标产品的“彩页”或使用“说明书”（如使用说明书为英文版，请同时提供中文版，盖上厂家公章）或盖有厂家公章的有关说明（中文）作为技术证明文件，否则有权视该条款为无效响应。投标人并需注明参数在“技术证明文件资料”中所处的位置。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（2）非实质性技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件(带“▲”号条款须提供) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件第( )页 |
| 2 |  |  |  |  | … |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.作为技术响应，对于带“▲”号条款（电脑、打印机可除外），投标人须提供投标产品的“彩页”或使用“说明书”（如使用说明书为英文版，请同时提供中文版，盖上厂家公章）或盖有厂家公章的有关说明（中文）作为技术证明文件，否则有权视该条款为无效响应。投标人需注明参数在“技术证明文件”中所处的位置。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

3.售后服务的能力、现状、承诺和保障

4.培训、质保期的优惠

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

4.4其它重要事项说明 (请扼要叙述)及投标人认为应该提供的证明材料

五、价格部分

5.1开标一览表

投标人名称：

招标编号：0724-1701D72N1686

设备名称：

| 序号 | 内容 | 设备名称 | 产地品牌型号 | 数量 | 单价 （人民币） | 投标总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价 |  |  |  |  |  |
| 2 | 各种税费 |  |
| 3 | 运输费 |  |
| 4 | 其他费用 |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  |
| 5 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |
| 7 | 备注 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险以及中标方进行的安装、调试、试运行、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的计量检定/校准费、货物进口所需办理海关手续的费用以及为进口应缴纳的一切关税（并含货物送到采购人指定地点所需的搬运、吊装等一切费用）、质保期保障服务、合同实施过程中应预见和不可预见费用等的全部含税费用。采购人无须向中标人另外支付任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.本项目最高限价以及各项设备最高限价均不得超过，否则按投标无效处理。

4.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称: 广州质检院检验、检测设备购置项目七              项目编号： 0724-1701D72N1686

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。投标文件中应随附所投设备详细配置清单

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日