# 采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

中小企业划型标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同金额5%的履约保证金（不接受保函），履约保证金在质保期内无质量问题和维护问题，质保期满后，于一周内退还（不计息）； 2.提交方式：电汇、支票等非现金形式。 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 国产设备： 采购合同签订后支付合同金额30%货款，货到验收合格后凭货物全额发票支付剩余货款。 进口设备： 采购合同签订后，外贸代理机构开具全额发票，采购人支付给外贸代理机构合同金额70%货款；货到验收合格后凭货物全额发票支付给外贸代理机构剩余货款，中标人与外贸代理机构另行约定结算方式。 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 交付时间 | 合同签订后3个月内交付（技术要求中另有注明的按技术要求） |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点：浙江省富阳市水稻所路28号中国水稻研究所研究基地。 |
| 质保期 | 1年，项目验收合格后开始计算（技术要求中另有注明的按技术要求） |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间： 1 小时以内； 电话技术支持时间： 2 小时以内； 若需上门维修，则在： 48 小时内到达现场并进行维修； 6.培训： 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 供应商应提供相应的培训计划； 上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.技术支持： 供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试： 3.1安装地点：采购人指定地点：中国水稻研究所 3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失； 3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 3.5供应商免费提供合同货物的安装服务； 3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合产品标准和及合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

2.技术要求：

## 标项一

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 1 | 台 | 1、货物名称：气相色谱-三重四级杆质谱仪 2、主要用途：主要用于有机化合物的定性定量分析 3、工作条件：工作电压220V，50Hz，操作环境15～35˚C，相对湿度：操作状态25%～50%，非操作状态10%～95%。 4、技术指标 4.1 气相色谱仪部分 4.1.1触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800×480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准。 4.1.2浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。 4.1.3保留时间重现性：＜0.008% 4.1.4峰面积重现性：＜1%RSD。 4.1.5柱温箱温度：室温＋4 ℃～450 ℃。 4.1.6控温稳定性：＜0.01℃/℃。 4.1.7程序升温：40阶升温程序。 4.1.8可程序降温，在450秒内，从450℃降温到50℃。 4.1.9全惰性分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单。 4.1.10全惰性分流/不分流进样口最高使用温度：400˚C。 4.1.11多模式进样口：可实现较大体积进样，有溶剂吹扫功能。 4.1.12 自动进样器：样品瓶位数＞160位（2ml样品瓶），进样量范围0.1～50.0 ul范围，交叉污染＜十万分之一。 4.2 质谱仪部分 4.2.1质量数范围：10～1000amu，以0.1amu递增。 4.2.2仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：仪器检出限(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。 4.2.3 检测灵敏度要求(S/N信噪比)MS/MS灵敏度：EI多反应离子监测（MRM）：100fg OFN，信/噪比＞ 15000:1，m/z 272。 4.2.4质谱具有自清洁功能，能实现在线清洁和离线清洁两种模式。 4.2.5质谱应具备类似碰撞池氦气猝灭等消除高能He的技术，以去除其引起的噪音，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调。 4.2.6分辨率：0.4～4amu分辨可调 。 4.2.7离子源：EI源，整体惰性材料设计，独立控温，最高温度可到350˚C。 4.2.8无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0～80uA。 4.2.9最大离子化能量：不低于280eV。 4.2.10四极杆分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达190˚C(非预四极杆加热)。 4.2.11气质接口温度：独立控温，最高温度可达350℃。 4.2.12扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms。 4.2.13配备反吹系统，采用微板流路控制技术，通过添加可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的硬件装置实现柱前、柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。 4.3数据处理系统 4.3.1手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能。 4.3.2气质串接软件自身应包含保留时间锁定功能，可将保留时间锁定到与谱库中化合物标准保留时间相当。质谱数据处理软件对样品中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 5、基本配置 5.1 三重四极杆质谱仪主机带EI源1套 5.2自清洁模块1套 5.3反吹模块（柱前、柱中和柱后反吹）1套 5.4气相色谱仪主机1套 5.5全惰性分流/不分流进样口（带电子流量控制）1个 5.6多模式进样口（带电子流量控制）1个 5.7质谱接口1个 5.8液体自动进样器1套 5.9气相色谱仪安装工具包1套 5.10控制仪器的操作软件1套 5.11色谱柱：超高惰性色谱柱1根 5.12耗材若干：进样口隔垫50个，超高惰性分流/不分流衬管5根，衬管O形圈10个，10ul进样针6支，分流平板密封垫10个，长/短石墨密封垫圈各10个，柱接头2个，气捕集阱2个，2ml样品瓶500个，灯丝2根，泵油1瓶等。 5.13配套设备：用于仪器控制的工作站1台，Microsoft windows 10 操作系统，惠普电脑 Workstation，CPU:i5,3.0GHz,内存：8GB,硬盘：500GB,21寸显示器，DVD光驱；网络打印机1台。 6、技术资料 6.1 仪器操作手册（中、英文） 6.2 维护手册(中、英文) 7、售后服务与培训 7.1免费安装调试 7.2保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。 7.3供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务 7.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到场，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。终身维修。 7.5培训：现场免费培训2人直至完全能独立操作。并提供2个名额的不少于4天系统气相色谱-质谱上机培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。 |
| 2 | 液相色谱-三重四级杆质谱仪（核心产品） | 1 | 台 | 1、货物名称：液相色谱-三重四级杆质谱仪 2、主要用途：主要用于有机化合物的定性定量分析 3、工作条件：工作电压：220-240V，单相，工作温度15～30℃，相对湿度：＜80%。 4、技术指标 4.1质谱仪部分 4.1.1质量范围(m/z) ：10～2000 m/z 4.1.2 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样10 fg 利血平， 离子对 m/z 609.3＞195.1，仪器检测限)小于4 fg；柱上进样1 pg利血平，离子对m/z 609.3＞195.1，S/N＞350,000:1。 4.1.3 ESI负离子：液质联用柱上进样10 fg 氯霉素，离子对m/z 321.0＞152.0 ，仪器检测限小于4 fg；柱上进样1 pg氯霉素，离子对m/z 321.0＞152.0，S/N＞350,000:1。 4.1.4 离子源：独立ESI源，采用喷雾针和毛细管交叉垂直以及加热反吹干燥气设计的抗污染气喷雾接口，喷雾针位置无需调节；喷雾室设更换方便，清洗简便。 4.1.5质量分析器: 四级杆设计，最高加热温度100℃。 4.1.6碰撞反应池：采用弯曲（非直行）降噪设计，具有高压线性加速碰撞反应池，无Crosstalk效应，防止交叉串扰。 4.1.7扫描速度: ≥17000 amu/sec。 4.1.8离子导入系统：配有细径八极杆和二级透镜，有效提高离子传输效率，消除高端质量歧视效应。 4.1.9检测器系统：大于15KV高能打拿极加电子倍增器，保证正负模式的响应。能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性实际定量分析。 4.1.10质量稳定性:±0.1amu (24hr)。 4.1.11 MRM最小驻留时间（Dwell time）：0.8ms。 4.1.12定量分析功能，动态范围：＞6×106。 4.1.13每秒可以采集500个MRM。 4.1.14质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正。 4.1.15真空系统: 带有差动抽气真空系统和大抽速的前级机械泵。具有自动断电保护功能。 4.1.16气体要求:采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气,无需额外氩气。 4.1.17检测系统：高能打拿极电子倍增器。 4.1.18数据采集扫描模式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、触发式MRM（用于二级离子定性）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换 4.2液相色谱仪部分 4.2.1液相泵：配二元高压泵，流速范围0.001～5 mL/min, 增量为0.001 mL/min，流量精度0.07 % RSD，最大操作压力＞18000 psi，梯度精度：＜0.15%，配置在线脱气机。 4.2.2自动进样器：进样范围0.1 - 20μl，增量为0.1μl，样品容量不低于600位2ml样品瓶，进样精度＜0.15% RSD，进样周期：10s，交叉污染＜0.003%（用氯乙腚测试），可编程进样，实现自动柱前衍生，控温范围：4～40 ℃。 4.2.3柱温箱：控温在室温以下20度到110℃，温度稳定性±0.03 ℃，温度准确度±0.5℃，可同时容纳至少2根色谱柱，配置在线两柱切换阀。 4.3软件部分 4.3.1单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集. 4.3.2多反应监测(MRM)可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测(MRM)表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量。 4.3.3一键触发式的全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需蠕动泵，无需手动步骤。 4.3.4自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入。 4.3.5同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。 4.3.6定量软件界面可同时呈现多样品多参数的定量结果，如在定量界面列表中，表头列为样品编号，表头行为拟定量参数。 5、基本配置 5.1三重四极杆串联质谱仪主机（配独立的ESI源）1套 5.2超高效液相色谱仪（配置二元梯度泵，可控温自动进样器，在线脱气机，可降温柱温箱，在线两柱切换阀）1套 5.3 质谱软件1套 5.4耗材若干：色谱柱1根，保护柱卡套及其柱芯各1套，连接组件1套，2mL样品瓶200个，泵油2瓶,气体捕集阱1套等能满足仪器正常运行两年的相关耗材。 5.5 数据处理工作站1台，Microsoft windows 10 操作系统，惠普电脑 Workstation，CPU:Intel Xeon W-2123,3.6GHz,内存：16GB,硬盘：2X500GB,21寸显示器，DVD光驱，网络打印机1 台。 6、技术资料： 6.1 仪器操作手册（中、英文） 6.2 维护手册(中、英文) 7、售后服务与培训 7.1免费安装调试。 7.2保修期：1年，从安装调试经用户验收当天起算。 7.3供应商提供免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 7.4供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，72小时到场，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。终身维修。 7.5培训：现场免费培训2人直至完全能独立操作。并提供2个名额在培训中心不少于4天免费培训，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。 |

## 需提供的证明材料

## （技术要求需提供的证明材料以此表为准，未提供证明材料或提供材料不符合技术要求均视为该指标负偏离）

| 序号 | 设备名称 | 证明材料名称 | 验证指标（每项为一指标项） | 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-三重四级杆质谱仪 | 远程浏览器用户界面截屏证明 | 4.1.2浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。 |  |
| 2 |  | 5份验收报告证明 | 4.2.2仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：仪器检出限(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。 |  |
| 3 |  | 官方中文彩页和质谱工作站设置自清洁功能设置的界面截图证明 | 4.2.4质谱具有自清洁功能，能实现在线清洁和离线清洁两种模式。 |  |
| 4 |  | 官方中文彩页和软件控制四极杆温度截图证明 | 4.2.10四极杆分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达190˚C(非预四极杆加热)。 |  |
| 5 |  | 软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明 | 4.2.13配备反吹系统，采用微板流路控制技术，通过添加可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的硬件装置实现柱前、柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。 |  |
| 6 |  | 软件截图证明 | 4.3.1手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能。 |  |

## 标项二

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | （功能或者目标）、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 货物名称：凝胶成像分析系统 2、主要用途：用于DNA、RNA、蛋白的条带观察 3、工作条件： 环境温度15℃—40℃ 4、技术指标： 4.1. CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，可冷却至绝对温度-30℃ 4.2、动力学范围：>4个数量级，不小于16-bit灰度级 4.3、图像分辨率4M pixel 4.4、像素大小：6.45×6.45μm 4.5、自动滤光片轮：3位滤光片轮（1个空位置用于化学发光，2个位置可装） 4.6、发射滤光片：内置1个（标配），选配3个 4.7、制冷类型：绝对制冷级，绝对冷却温度不高于-10℃ 4.9、信噪比 ≥75dB 4.11、F1.2 12-75mm镜头，专门用于化学发光、考染等强光检测 4.12、自动变焦镜头，可通过鼠标方便地调节光圈大小（iris）、缩放镜头（zoom）和聚焦（focus） 4.13、抽屉式灯箱设计，方便进行切胶操作，避免交叉污染 4.14、图像获取和分析软件1套，可自由安装多台电脑，无需密码狗；显示过饱和像素保证精确定量，具有图片合并功能；软件可免费升级；可任意选择中文版软件和英文版软件 4.15、应用动态平场技术确保获得均一的图像，防止边缘效应的出现，CV值小于等于5% 4.16配套工作站配置不低于：奔腾双核处理器，4G内存，500G硬盘，集成高性能显卡，19英寸液晶显示器，10/100M网卡，4 USB 接口， USB鼠标键盘，DVD光驱(CD RW)，WIN7专业版操作系统 5.基本配置： 5.1化学发光凝胶成像仪主机：1台 5.2 用于仪器控制的配套品牌工作站配置不低于：奔腾双核处理器，4G内存，500G硬盘，集成高性能显卡，19英寸液晶显示器，10/100M网卡，4 USB 接口， USB鼠标键盘，DVD光驱(CD RW)，WIN7专业版操作系统 6、技术资料 6.1 操作及维护说明书 6.2 装箱清单及质量保证书 7、售后服务与培训 7.1 一年免费质保，终身技术服务与支持。免费质保期内维修人员接到维修通知：24小时内响应，48小时内迅速处理解决 7.2 接到用户到货通知后，一周内执行安装调试直到达到验收指标 7.3 质保期外：依然提供优质服务，终身维修及技术支持。 7.4. 免费质保期满后售后服务人员每年不少于两次对仪器使用进行电话跟踪，以确保仪器在最优性能下工作。 |
| 2 | 超纯水系统 | 1 | 台 | 1、货物名称：超纯水系统 2、主要用途：主要用于以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水，用于细胞培养和分子生物学方面等实验。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 2、以自来水为进水生产II级水，配备60L的PE水箱，再以II级纯水作进水，连续生产超纯水。 3、纯水产水参数： ▲3.1 纯水制水流速5L/hr ； 3.2 产水水质：电阻率＞5MΩ.cm@25。C，典型值10-15MΩ.cm@25。 4、 超纯水产水产水水质 4.1 三档取水流速，超纯水产水流速最大2L/min 4.2 超纯水水质指标： 4.2.1 出水电阻率： 18.2MΩ.cm @ 25℃ 4.2.2 TOC含量： ≤5ppb 4.2.3 微生物 ：< 0.01cfu/ml,特定情况下<0.005cfu/ml* 4.2.4 热源含量： <0.001Eu/ml 4.2.5 RNases (核糖核酸酶)： <1 pg/ml 4.2.6 DNases (脱氧核糖核酸酶) ：<5 pg/μl 4.2.7 直径大于0.22μm的颗粒物数量 ：无检出 4.2.8 Proteases(蛋白酶)：<0.15μg/mL ▲5、 EDI水纯化技术具有长效、抗结垢连续电去离子技术模块; 树脂由电流全自动再生; 结垢设计，不需要更换离子交换柱，无需软化柱或防毒柱，降低运行成本。 6、 在变化的水温下能保持稳定的产水量；空气过滤器,防止空气中的细菌入侵，防菌溢流口,防止细菌通过溢流口入侵； ▲7、 60L的PE水箱；一次吹塑成型,锥形底设计,容易把全部的水放空,无积水、死水； 8、 系统监控及主要纯化部件： 8.1 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 8.2 超纯水系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化和杀菌 8.3 有4种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并可提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 8.4 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。 9、 操作功能 9.1 超纯水系统为中文操作界面，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 9.2 取水装置高度能够调节，必须能够适合烧杯、长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水，在取水过程中无需用手固定容器。 5、基本配置： 5.1 纯水仪1套 5.2 超纯水仪1套 5.3 60L水箱1个 5.4 耗材包（包括预处理柱、超纯化柱、预纯化柱、热源终端过滤器）1套 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 |
| 3 | 旋风磨 | 1 | 台 | 1、货物名称：旋风磨 2、主要用途：主要用于实验室制取粉碎样品，能高效快速粉碎麦类、玉米、水稻、绿豆、大豆等物品，粉碎样品符合陈化粮检测和小麦全麦粉面筋测定前期处理要求。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1电机功率：370W 4.2叶轮转速：10000转/分 4.3平均料流：150克/分 4.4粉碎细度：60-100目 4.5研磨出率：>98% 5、基本配置： 5.1 旋风磨主机1台 5.2 5mm和10mm样品筛各1个 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 4 | 油浴锅 | 1 | 台 | 1、货物名称：油浴锅 2、主要用途：主要用于实验室蒸馏、干燥、浓缩及浸渍化学药品或生物制品 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1微电脑PID温度控制器，控温精确，带定时。 4.2内胆和外壳均采用不锈钢制成，超温声光跟踪报警。 4.3微电脑伺服控制搅拌转速，确保在搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定。 4.4磁力搅拌输出扭力大，使得油浴锅内的温度更加精确和均匀。 4.5控制范围：RT+20~200℃ 4.6温度波动度：±0.5℃ 4.7跟踪报警：±2℃ 4.8容积：≥20L 4.9内胆尺寸（mm）W×D×H：≥400×250×200 4.10定时范围：1~9999min 5、基本配置： 5.1 油浴锅主机1台 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 5 | 真空泵 | 1 | 台 | 1、货物名称：真空泵 2、主要用途：主要用于实验室样品的真空保存。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 电流：3.6A 4.2 真空度：≤-0.98kp 4.3 流量：68.3L/分钟 4.4 无油免维护 4.5 干燥釜：直径≥250mm 5、基本配置： 5.1 真空泵主机1台 5.2 干燥釜1个 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 6 | 数显红外烤灯 | 1 | 台 | 1、货物名称：数显红外烤灯 2、主要用途：主要用于电镜样品中的水分蒸发 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 高度调节：15-100% 4.2 温度测量范围：0-110℃ 4.3 工作距离：30-50cm 4.4 干燥面积：≥170cm2 4.5在频繁启动、关闭和长期连续工作中，功率稳定在一定公差范围之内，不会产生任何的瞬间功率冲击。 4.6具有升温迅速，发热均匀、热交换速度快等特点。 4.7因红外辐射渗透性强，烘烤过程中就会让样品里的水分和溶剂最先蒸发掉，不会由于里面的水分和溶剂的蒸发而使样品外表形成生气泡和小孔，所以烤出来的效果就更好，能有效地提高样品表面质量。 5、基本配置： 5.1 数显红外烤灯1台 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 7 | PH计 | 1 | 台 | 1、货物名称：PH计 2、主要用途：主要用于实验室溶液酸碱度的测定 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 通道：单通道 4.2pH 测量范围：-2 – 20 4.3pH 分辨率：0.001; 0.01; 0.1 4.4pH 准确度 (±)：0.002 4.5mV分辨率：0.1; 1 4.6mV准确度(±)：0.1 4.7温度范围：-30 °C – 130 °C 4.8温度解析度：0.1 °C 4.9温度精确度(±)：0.1 °C 4.10安全性与合规性：密码保护; GLP; 用户管理 4.11存储容量 ：≥1.000组测量数据 4.12数据传输：电脑; 打印机; U盘 4.13灵活性和模块化：搅拌器; Barcode reader 4.14防护等级：防水防尘(IP54) 5、基本配置： 5.1 PH主机1台 5.2 PH电极1根 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 8 | 水浴锅 | 1 | 台 | 1、货物名称：水浴锅 2、主要用途：主要用于实验室生物样品的干燥、浓缩，蒸馏以及实验恒温作用 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 工作温度范围：20-99.9℃ 4.2温度稳定性：±0.2℃ 4.3温度设定方式：数字 4.4温度显示方式：LED 4.5分辨率：0.1℃ 4.6温度控制：PID 4.7加热功率：1.8kw 4.8水浴槽体积：≥15L 4.9孔数：≥6孔 5、基本配置： 5.1 水浴锅主机1套 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 9 | 分光光度计 | 1 | 台 | 1、货物名称：分光光度计 2、主要用途：主要用于实验室样品制备、样品检测、分析测试等 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 测光方式 ： 双光束 4.2光谱带宽 ：1.8nm 4.3波长显示范围：190-1100nm 4.4波长最大允许误差 ：±0.1（656.1处） 4.5波长显示：0.1nm 4.6透射比最大允许误差：±0.3%T 4.7吸光度范围 ：0-200%T；-0.3000-4.000A 4.8数据显示 ：320×240大屏幕LCD 4.9数据输出 ： USB TypeB连接电脑及直插U盘或打印机 4.10单机操作系统 ： Unico Quset 单片机系统，中英文界面可切换 5、基本配置： 5.1 分光光度计1台 5.2 用于仪器控制的品牌电脑1套：处理器：Intel i5 6代以上；内存容量：4G以上；硬盘容量：500G以上，显卡：集成显卡，21寸显示器。 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 10 | 旋光仪 | 1 | 台 | 1、货物名称：旋光仪 2、主要用途：主要用于实验室测定食品以及材料中的糖类含量 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 4、技术指标： 4.1 测量模式：旋光度、糖度 4.2仪器光源：发光二极管(LED)+干涉滤光片 4.3工作波长：589nm (钠D 光谱) 4.4测量范围：±45°(旋光度)±120°Z(糖度) 4.5最小读数：0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) 4.6示值误差：旋光度：±(0.01＋测量值×0.05 % ) ，糖度：±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z 4.7重复性(标准偏差δ)：≤0.002° 4.8显示方式：5寸液晶 4.9标配试管：100mm/200mm普通型 4.10样品透过率：1% 5、基本配置： 5.1 旋光仪1台 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 11 | 凯氏定氮仪（核心产品） | 1 | 台 | 1、货物名称：凯氏定氮仪 2、主要用途：用于样品蛋白质含量测定等。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 3.2能连续工作8小时以上 4、技术指标： （一）定氮仪部分： 4.1能按照中国国家标准和国际AOAC等标准的凯氏定氮方法进行操作：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定、内置自动滴定系统。 4.2检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%。 4.3蒸馏时间：≤5分钟／样品（30mg氮）； 4.4滴定精度：≤ 4uL/步； 4.5 定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。 4.6 滴定系统采用正压方式，同时内置于蒸馏仪主机。 ▲4.7通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。 4.8 具有双蒸馏模式，蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式。 4.9具有蒸馏馏出液温度监控模块，位于冷凝器下方，可直接测定溜出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，以保证分析结果准确可靠。 ▲4.10具有边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。 4.11采用机械泵添加试剂（区别于低成本的隔膜泵加液），不受温度、密度、粘度的影响，保证加液的精度和准确性。 4.12试剂泵体积：0-150mL，10mL/级： （二）智能安全监控功能和可升级模块： 4.13 具有符合人体工程学的右手自动旋转式安全门功能模块，确保如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作，从右手边进样同时防止手动进样时发生意外。 4.14具有试管在位传感器，确保如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作。 4.15具有试管更换传感器，确保如果没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作。 4.16具有蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。 4.17采用通用型消化管接头：一个消化管接头即可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。 ▲4.18可配置自动进样器联接模块，定氮仪底部预留通道，可升级配置20位直接进样器（同一厂家生产），采用底部样品管直接机械进样，无需样品转移，可实现无人值守的全自动操作。 4.19提供直接蒸馏旁路套件功能模块，具备直接蒸馏的能力。 4.20可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序、设定批次、获取试验数据和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。 5、基本配置： 5.1 原装定氮仪系统一套：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹； 5.2 耗材包：消化管16只(250ml) 2套，催化剂1000片； 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后3个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 12 | 消化炉 | 1 | 台 | 1、货物名称：消化炉 2、主要用途：用于氮及粗蛋白质含量分析时前处理。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 3.2能连续工作8小时以上 4、技术指标： 4.1 20位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。 4.2可对消化参数-温度和时间进行设定，带有超温保护装置。 4.3 配置排废罩，可将消化过程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环境。 5、基本配置： 5.1 20位消化炉1套 5.2 20位排废罩1套； 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后3个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 13 | 流动分析仪 | 1 | 台 | 1、货物名称：流动分析仪 2、主要用途：用于测定非熟化大米中直链淀粉的含量适用于直链淀粉高于5%（m/m）的大米该方法在延伸应用范围得到确认后，也可以用于糙米、玉米、小米、其他谷物直链淀粉的测定。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 3.2能连续工作8小时以上 4、技术指标： 4.1 仪器组成：仪器为一体机通道式设计，可配置1-16个通道同时分析，每个通道包括一个200位及以上自动进样装置，一个12通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，除工作站软件外，通道间无共用装置。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。 4.2 方法原理：碘试剂光度法 4.3 线性范围：0-40% （m/m） 4.4 检出限：≤ 0.2% 4.5 样品分析频率：60样/小时 4.6 精密度：<1% 4.7 准确度：误差在±3% 以内 4.8 本仪器的各个通道可独立工作，无需配置数据主机或其他自动进样装置等其他配件。各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响，最多可连接16个同系列分析仪同时工作。同系列分析仪同时工作时，除工作站电脑外，无其他共用装置，彼此之间完全独立。 4.9 每个通道均为一体机设计，包括一个自动进样装置，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，以上装置均为通道独有，不与其他通道共用。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。 4.10 每个通道都包括一个专用的蠕动泵, 12个管位，泵速由计算机设定，蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。 4.11 每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。 4.12 每个通道都包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。 4.13 全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作。仪器控制及数据处理系统 4.14 用于仪器控制的台式工作站一台/套 CPU-Intel(双核心)3.0G/4G内存/500G硬盘/21.5英寸显示器/操作系统Micosoft Windows 10.0。配套激光打印设备一台。 4.15 分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7/win10以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。 4.16 使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。 每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。 4.17 该仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置。使用三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。采用国产试剂，降低运行成本。 5、基本配置： 5.1全自动直链淀粉检测仪1套 5.2 206位自动进样器 1套 5.3 10ml样品管206个 5.4 用于仪器控制的台式工作站一台/套 CPU-Intel(双核心)3.0G/4G内存/500G硬盘/21.5英寸显示器/操作系统Micosoft Windows 10.0。配套激光打印设备1台。工作站软件一套1套 5.5 路由器1套 5.6 配件套包（泵管、接头、进样针等）一套1套 5.7 数据处理系统1套 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 14 | 大米外观品质检测分析系统（软件） | 1 | 台 | 1、货物名称：大米外观检测系统 2、主要用途：用于各种类大米（精米、糙米、糯米等）各项外观品质指标的精准自动检测，可进行多参数、批量化的自动分析。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 3.2能连续工作8小时以上 4、技术指标： 4.1 配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像。透扫幅面30 cm×20 cm，最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。 4.2 可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、大米透明度（国家发明专利号ZL 2013 1 0172280.X）、黄粒米、杂质量、异品种粒、不完善粒（未成熟粒），及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的碾米精度、裂纹率，以及糙米胚芽率。 4.3 自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02；整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%）。可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013、大米粒型分类判定LS/T6116-2016等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比。各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 4.4 具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。 4.5 具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率达100%。 5、基本配置： 5.1 双光源扫描成像仪1台 5.2 用于仪器控制的台式工作站1台，配置：32位windows7专业版操作系统，酷睿CPU、内存≥2G、硬盘500GB、20寸高清宽屏显示屏1台。 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |
| 15 | 钻石刀 | 1 | 台 | 1、货物名称：钻石刀 2、主要用途：主要用于透射电镜样品的制备。 3、工作条件： 3.1环境温度0℃—40℃， 3.2能连续工作8小时以上 4、技术指标： 4.1 严格筛选出纯度极高，晶体结构规则的钻石。 4.2制造出的钻石刀极为锋利，无切割痕且长久耐用。 4.3精确的研磨和抛光技术能确保您在使用的过程中取得最理想的效果。 4.4每一块钻石的结构进行严格的打磨，使得晶轴的偏差保持在+/-2°之间。 4.5 钻石刀角度：45° 5、基本配置： 5.1 钻石刀1个 6、技术资料 6.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书。 6.2针对不同样品的应用报告（需提供应用报告目录）。 7、售后服务与培训: 7.1 免费安装调试 7.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期1年 7.3 质量保证期后1年内维修只收材料费 7.4 维修响应时间一般情况下48小时 7.5 终身维修 7.6 免费培训2人直至能完全独立操作 8、验收：按技术指标和验收流程进行验收 9、合同签订后1个月内交货，具体时间由合同确定 |