淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目

招标编号： 淮财公开招标-2021-54

招标文件

招标单位：淮滨县卫生健康委员会（盖章）

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司（盖章）

日期：二零二一年十二月

目    录

第一章	招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	25

一、评标方法	25

二、评审标准	29

三、评标程序	29

附件：废标条件	31

第四章 技术参数及指标要求	32

第五章 合同主要条款及格式	133

第六章 投标文件格式	148

一、投标书	150

二、 投标报价	151

三、法定代表人身份证明书	153

四、法人授权委托书	154

五、产品规格一览表	155

六、商务条款偏差表	156

七、技术规格偏差表	157

八、投标保证承诺函	158

九、售后服务计划书	159

十、中小企业声明函	160

十一、残疾人福利性单位声明函	161

十二、监狱企业证明材料	162

十三、其它材料	163

# 第一章 招标公告

项目概况

淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目  招标项目的潜在投标人应在“全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）（http://huaibin.xyggzyjy.cn）”下载中心栏目内获取招标文件，并于 2022年01月06 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：淮财公开招标-2021-54

2.项目名称：淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额： 8613901元（投标报价超过项目预算金额的按无效标处理）

5.最高限价： 8613901元

6.采购需求：淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目的购置、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与项目有关的运输和保险及其它伴随服务（具体数量、参数详见招标文件）

7.合同履行期限（交货期）：合同签订后60日历天

8.本项目是否接受联合体投标：否

9.是否接受进口产品：否

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，但执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）；落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策；

- 本项目的特定资格要求：

3.1投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照副本），营业执照经营范围需能满足本次采购要求；
    3.2投标人须为设备生产商或经销商，投标单位若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证（其生产范围应涵盖本次项目需求）；投标单位若为设备经销商，则应具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（其经营范围应涵盖本次项目需求）。

3.3投标人需提供在“信用中国”网站的“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图，有不良记录的投标人不予接受；

3.4投标人需提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件（盖公章）或法定代表人资格证明书及法人身份证复印件（盖公章）；

3.5提供2019年或2020年年度财务审计报告（新成立的公司以实际成立时间为准,出具财务状况良好承诺证明），出具2021年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社保的证明（新成立公司以实际成立时间为准）；

3.6所有投标人保证本项目不转包、不分包（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）；

3.7投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、子公司及其控股公司等，不得在本项目中同时投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）；

3.8本项目不接受联合体投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）。

三、获取招标文件

1、凡有意参加本项目的投标人，请登陆“信阳市公共资源交易中心（www.xyggzyjy.cn）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。

2、办理CA数字证书

投标人根据《信阳市公共资源交易网》下载中心有关办理CA数字证书的要求，准备好CA办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心四楼CA窗口现场办理CA数字证书完成注册。

3、招标文件获取方式

3.1时间： 2021年12月16日至 2021年12月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

3.2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）（http://huaibin.xyggzyjy.cn）”网站

3.3方式：投标人凭CA数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网“（www.xyggzyjy.cn）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载）。

招标文件下载成功后，方可上传电子投标文件。请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2022年01月06 日09点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

2.地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅

3.电子响应文件的递交：各投标人应在响应截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用投标人CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人，视为自动放弃其投标。

五、发布公告的媒介及招标公告期限

1.本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•淮滨县）》上同时发布。

2.自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用“ 不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening,投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2.投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标入自行承担。

4.不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：

1.投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

2.投标人编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、 社保、纳税等固定内容可从交易中心主体信用信息中已登记的信息中选取。

3.本项目评标结果公示时，同时公示中标候选人诚信库信息，接受社会监督。因入库信息不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误或信息处于编辑中、待验证状态等对交易活动所造成的一切后果，由信息提供主体自行负责。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　淮滨县卫生健康委员会

地 址：　河南省信阳市淮滨县青年路

联系人：  王先生

联系方式：0376-7798265

2.采购代理机构信息

名 称：陕西恒瑞项目管理有限公司

地　址：信阳市东方红大道凤凰新世界丹凤楼一单元904室

联系人： 张女士

联系方式：16692395550

3.监督机构： 淮滨县政府采购管理办公室                   
       联系电话：  0376-7775616

# 第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购单位 | 采购单位：淮滨县卫生健康委员会 地 址：河南省信阳市淮滨县青年路 联 系 人： 王先生 联系电话： 0376-7798265 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司 地 址：信阳市东方红大道凤凰新世界丹凤楼一单元904室 联 系 人：张女士 联系电话：16692395550 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目 |
| 1.1.4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.1.5 | 招标控制价 | 8613901元； （投标报价超过招标控制价按无效标处理） |
| 1.2.1 | 资金来源和落实情况 | 财政资金（已落实） |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 招标内容 | 淮滨县疾控中心提质扩能项目（设备购置）项目的购置、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与项目有关的运输和保险及其它伴随服务（具体数量、参数详见招标文件） |
| 1.3.2 | 质量要求 | 达到国家相关合格标准并通过招标单位验收 |
| 1.3.3 | 交货期 | 合同签订后60日历天 |
| 1.3.4 | 供货方式 | 免费运送至采购单位指定地点 |
| 1.3.5 | 质保期 | 按国家行业标准执行 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照副本），营业执照经营范围需能满足本次采购要求； 3.投标人须为设备生产商或经销商，投标单位若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证（其生产范围应涵盖本次项目需求）；投标单位若为设备经销商，则应具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（其经营范围应涵盖本次项目需求）。 4.投标人需提供在“信用中国”网站的“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图，有不良记录的投标人不予接受； 5.投标人需提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件（盖公章）或法定代表人资格证明书及法人身份证复印件（盖公章）； 6.提供2019年或2020年年度财务审计报告（新成立的公司以实际成立时间为准,出具财务状况良好承诺证明），出具2021年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社保的证明（新成立公司以实际成立时间为准）； 7.所有投标人保证本项目不转包、不分包（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）； 8.投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、子公司及其控股公司等，不得在本项目中同时投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）； 9.本项目不接受联合体投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字）。 注：按87号令第44条资格后审由招标人或招标代理机构完成。 |
| 1.5.1 | 付款方式 | 或与采购人协商 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 招标人不再统一组织投标预备会 |
| 1.6.2 | 分包 | 不允许 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.3 | 投标人收到澄清后的书面确认时间 | 投标人在收到澄清后的当日 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按招标文件要求 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 根据河南省财政厅豫财购【2019】4号文件要求，取消政府采购投标保证金，要求供应商以投标保证承诺函的形式替代投标保证金。 |
| 3.4.2 | 投标 文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 3.5.3 | 签字和盖章 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA 印章或签字。 （3）工程量清单（如有）报价封面的签字、盖章要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人CA印章、法定代表人或委托代理人的CA印章。 |
| 4.1.1 | 投标文件的递交 | 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年01月06 日09点30分（北京时间） 开标地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅 |
| 5.1.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律。 （2）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场。 （3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名。 （4）各投标人解密电子投标文件。现场公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。（若投标人较多，可直接公布开标一览表） （5）投标人代表、招标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签章确认。 （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由经济、技术方面有关的专家组成，共5人，其中采购人代表1人，开标前从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评标地点 | 淮滨县公共资源交易中心四楼电子评标厅 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人 |
| 7.1.2 | 履约担保 | 签订合同时确定 |
| 8.1.1 | 招标人补充的其他内容 |
| 8.1.2 | 招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书时交纳。中标人向招标代理机构一次性交纳中标服务费。（招标代理服务费计算方式为：按中标金额的1.0%计取。） |
| 9.1 | 补充事项： 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、信财购[2021]3号的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。 2、根据《采购关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格6%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品谈判报价=监狱企业产品报价×（1-6%）。（须提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件）。 3、根据《财政局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受价格6%扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位产品谈判报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-6%）。以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。 |

## 一．总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

    - 采购单位：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 招标方式：见投标人须知前附表。

    - 招标控制价：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

    - 出资比例：见投标人须知前附表。

  - 招标内容、质量要求、交货期、质保期

    - 招标内容：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 质保期：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被法院、检察院及有关管理部门认定有违法行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（5）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11分包

见投标人须知前附表。

## 二．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 技术参数及指标要求；

- 合同主要条款及格式

- 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前查看“答疑澄清文件领取”内该项目是否有新的答疑澄清文件。如有请直接下载，不再另行通知，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 三．投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标书

3.1.2投标报价

3.1.3法定代表人身份证明书

3.1.4法人授权委托书

3.1.5 产品规格一览表

3.1.6商务条款偏差表

3.1.7技术规格偏差表

3.1.8投标保证承诺函

3.1.9售后服务计划书

3.1.10中小企业声明函

3.1.11残疾人福利性单位声明函

3.1.12监狱企业证明材料

3.1.13其它材料（评标办法中要求的其它证明材料及投标人认为须提供的资料，可自行添加）

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2本项目设招标控制价（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过招标人发布的招标控制价，否则其投标做无效标处理。

3.2.3本项目的投标报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4投标人的投标报价应包括本次购置货物所有的数量、运杂费、保险费、税费、配送费、技术服务费（含售后服务费）、相关部门验收费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标报价具有唯一性，招标人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.7全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金

根据河南省财政厅豫财购【2019】4号文件要求，取消政府采购投标保证金，要求供应商以投标保证承诺函的形式替代投标保证金。

3.5投标文件的编制

3.5.1电子投标文件应按第六章“投标文件格式”使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标文件格式为“*.XYTF”。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应编制目录，注明页码。投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表；如委托代理人签字或/和电子签章的，投标文件应附法定代表人签名或/和电子签名的授权委托书。

3.5.4投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。招标文件格式所要求包含的全部资料应全制作在投标文件内，如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

## 四．投标

4.1投标文件的密封

4.1.1网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5 投标人因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系电话：0376-6369677。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.5条、第4.1条、第4.2条规定进行编制、密封、标记和递交。

## 五．开标

5.1开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带制作投标文件所用的投标人CA数字证书准时参加开标会。

5.1.2 开标开始后，投标人必须凭制作投标文件所用的投标人CA数字证书在规定时间内完成电子投标文件的解密。

5.2 开标程序

5.2.1本项目采用电子开评标。投标截止时间到达后，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名。

（4）各投标人解密电子投标文件。现场公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。（若投标人较多，可直接公布开标一览表）

（5）唱标结束后，投标人代表、招标人代表、监督人等有关人员在开标记录上签章确认。

（6）开标结束。

## 六．评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标委员会的组成：见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## 七．合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，招标人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

见投标人须知前附表7.1.2项规定要求。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 八．重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 九．纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对于评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉、质疑、处罚

9.5.1招标人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2招标人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，招标人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

## 十．注意事项

10.1招标人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为招标人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任。

10.2投标人应根据招标文件及货物采购相关要求，结合招标人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.3投标人应对照本招标文件及货物采购相关要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.4本招标文件的要求只是一般要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足招标人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.5本招标文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.6投标人所投产品应符合招标文件要求，且所有产品均应为全新的、未拆封过的合格产品；

10.7中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、售后服务全面负责；对与招标人供货产品的交接及验收全面负责；

10.8投标人所提供的产品，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人利益；

10.9对需要投标人代表的产品制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请产品制造商做出书面承诺。

10.10保密和保证

(1)参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2)投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3)本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

## 十一.需要补充的其他内容

11.1招标人不承诺最低价中标，而且招标人没有义务解释说明未中标原因。

11.2其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于   年   月   日时前递交至（详细地址）。

（项目名称）    招标评标委员会

年     月     日

## 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

## 附表三：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方   年  月  日发出的（项目名称）招标关于      的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人：（盖单位公章）

年  月  日

# 第三章 评标办法

资格与形式评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 出具承诺函 |
|  |  | 投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照副本），营业执照经营范围需能满足本次采购要求 | 按招标公告要求 |
|  |  | 投标人须为设备生产商或经销商，投标单位若为设备生产商，则应具有医疗器械生产许可证（其生产范围应涵盖本次项目需求）；投标单位若为设备经销商，则应具有第二类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（其经营范围应涵盖本次项目需求） | 按招标公告要求 |
|  |  | 投标人需提供在“信用中国”网站的“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“ 重大税收违法案件当事人名单”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图，有不良记录的投标人不予接受 | 按招标公告要求 |
|  |  | 投标人需提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件（盖公章）或法定代表人资格证明书及法人身份证复印件（盖公章） | 按招标公告要求 |
|  |  | 提供2019年或2020年年度财务审计报告（新成立的公司以实际成立时间为准,出具财务状况良好承诺证明），出具2021年7月1日以来任意三个月依法缴纳税收和社保的证明（新成立公司以实际成立时间为准） | 按招标公告要求 |
|  |  | 所有投标人保证本项目不转包、不分包（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字） | 出具承诺函 |
|  |  | 投标人的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、子公司及其控股公司等，不得在本项目中同时投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字） | 出具承诺函 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标（企业须出具书面承诺，加盖单位公章及法定代表人或授权委托人签字） | 出具承诺函 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 不超过招标控制价以及各分项控制价，否则其投标做无效标处理 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 交货期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合招标文件要求 |

评分标准表

| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 报价得分：30分 技术部分：45分 综合部分：25分 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 报价得分 （30分） | 以投标报价最低的为基准价，得满分 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分 说明：评审专家评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建议比控制价低 30%的），且该投标人的技术等主要指标有大量或明显故意不符，可能影响采购质量或者项目履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.3 | 技术部分 （45分） | 投标人针对招标文件技术参数和功能要求完全满足得45分；非★号条款不满足招标文件要求的，一项扣0.5分；★号条款为重要参数，不满足的，一项扣2分；扣完为止。 |
| 2.2.4 | 综合部分 （25分） | 根据投标人针对本项目的供货组织方案等是否合理、全面、完善等进行对比打分；优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 投标人具有完备的快速售后服务体系：充分满足用户要求且提供优质服务，快速反应，及时服务，1小时响应、24小时内解决问题，切实可行；优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 投标人有专职技术服务人员提供详细实际的售后服务人员名单及地址和售后服务电话；优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 投标人提供科学可行的应急处理方案，优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 对所投产品有完善合理的回访、维修、保养计划方案的；优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 投标人提供详细的培训使用计划；由评委横向比较打分，优3分、良2分、一般1分、较差得0.5分，缺项不得分。 |
|  |  | 投标人提供售后服务保障承诺书；由评委横向比较打分，优2分、良1.5分、一般0.5分、较差或缺项不得分。 |
|  |  | 投标人提供服务承诺计划；由评委横向比较打分，优2分、良1.5分、一般0.5分、较差或缺项不得分。 |
|  |  | 自由裁量：评委根据投标文件的编制质量，对各投标人自由裁量打分；优3分、良2分、一般1分、较差不得分。 |
| 评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。 |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会直接确定中标人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、评审标准

2.1评审标准参照本章附表内容

2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法详细评审表。

## 三、评标程序

3.1初步评审

3.1.1招标人依据本章第 2.1.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，招标人应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 由评标委员会按评标办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。每个投标人最终得分为各评委打分的算术平均值。

3.2.1评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照投标人得分高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

2.未通过评标办法形式评审、资格评审、响应性评审的；

3.未在开标会记录上签章确认的；

4.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

5.投标有效期不满足招标文件要求的；

6.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

7.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.属于串（围）标行为的；

9.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

10．明显不符合技术规格、技术标准的要求；

11．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

# 技术参数及指标要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 8226 | 8226 |
| 2 | 正置荧光显微镜 | 1 | 台 | 182200 | 182200 |
| 3 | 相差生物显微镜 | 1 | 台 | 54780 | 54780 |
| 4 | 电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）（核心产品） | 1 | 台 | 1003200 | 1003200 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 25312 | 50624 |
| 6 | 干烤灭菌器 | 3 | 台 | 6840 | 20520 |
| 7 | 生化培养箱 | 1 | 台 | 14688 | 14688 |
| 8 | 霉菌培养箱 | 1 | 台 | 17100 | 17100 |
| 9 | CO2 培养箱 | 1 | 台 | 35139 | 35139 |
| 10 | 智能厌氧微生物培养系统 | 1 | 台 | 30736 | 30736 |
| 11 | 恒温摇床培养箱 | 1 | 台 | 18160 | 18160 |
| 12 | 旋涡混合器 | 4 | 台 | 728 | 2912 |
| 13 | 水平摇床 | 1 | 台 | 1820 | 1820 |
| 14 | 拍击式均质器 | 1 | 台 | 30668 | 30668 |
| 15 | 样品粉碎机 | 1 | 台 | 912 | 912 |
| 16 | 全自动消解仪 | 1 | 台 | 243540 | 243540 |
| 17 | 原子吸收分光光谱仪 | 1 | 台 | 364800 | 364800 |
| 18 | 低速大容量离心机 | 1 | 台 | 14448 | 14448 |
| 19 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 台 | 994400 | 994400 |
| 20 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 548400 | 548400 |
| 21 | 微生物鉴定及药敏测试系统 | 1 | 台 | 630000 | 630000 |
| 22 | 全自动顶空进样器 | 1 | 台 | 227750 | 227750 |
| 23 | 程控定量封口机 | 1 | 台 | 64400 | 64400 |
| 24 | 全自动吹扫捕集装置 | 1 | 台 | 302610 | 302610 |
| 25 | 全自动氮吹仪 | 1 | 台 | 54120 | 54120 |
| 26 | 全自动热解吸仪 | 1 | 台 | 328320 | 328320 |
| 27 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 457000 | 457000 |
| 28 | 全自动在线消解碘元素分析仪 | 1 | 台 | 453500 | 453500 |
| 29 | 显微扫描仪 | 1 | 台 | 436320 | 436320 |
| 30 | 全自动稀释配标仪 | 1 | 台 | 181400 | 181400 |
| 31 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 274200 | 274200 |
| 32 | ATP 荧光检测仪 | 1 | 台 | 18055 | 18055 |
| 33 | 测汞仪 | 1 | 台 | 16524 | 16524 |
| 34 | 散射式浊度仪 | 1 | 台 | 3195 | 3195 |
| 35 | 旋光测定仪 | 1 | 台 | 10021 | 10021 |
| 36 | 折光仪 | 1 | 台 | 9190 | 9190 |
| 37 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 100650 | 100650 |
| 38 | 电导率测试仪 | 1 | 台 | 6025 | 6025 |
| 39 | 臭氧比色计 | 1 | 台 | 2730 | 2730 |
| 40 | 复合气体无线检测仪 | 1 | 台 | 25228 | 25228 |
| 41 | 氨气测定仪 | 1 | 台 | 8217 | 8217 |
| 42 | 二氧化氯比色计 | 2 | 台 | 2735 | 5470 |
| 43 | 激光颗粒物检测仪 | 1 | 台 | 14625 | 14625 |
| 44 | 台式pH/ORP测试仪 | 1 | 台 | 3164 | 3164 |
| 45 | 激光测距仪 | 1 | 台 | 1015 | 1015 |
| 46 | 氧浓度快速监测仪 | 1 | 台 | 3265 | 3265 |
| 47 | 高温炉（或马弗炉） | 1 | 台 | 9020 | 9020 |
| 48 | 通风式试剂柜 | 3 | 台 | 3644 | 10932 |
| 49 | 电子皂膜流量计 | 1 | 台 | 13620 | 13620 |
| 50 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | 5418 | 5418 |
| 51 | 水中微生物膜过滤装置 | 1 | 台 | 36200 | 36200 |
| 52 | 紫外线强度测定仪 | 1 | 台 | 17195 | 17195 |
| 53 | 急性食物中毒检测箱 | 1 | 台 | 5915 | 5915 |
| 54 | 表面污染检测仪（α、β弱放射性测量装置） | 1 | 台 | 30195 | 30195 |
| 55 | 多参数流动注射分析仪 | 1 | 台 | 456000 | 456000 |
| 56 | 便携式pH/离子计 | 1 | 台 | 11610 | 11610 |
| 57 | 实验室空气消毒设备（二氧化氯、过氧化氢） | 1 | 台 | 4540 | 4540 |
| 58 | 突发事件有毒有害气体检测箱 | 1 | 台 | 8045 | 8045 |
| 59 | 多重实时荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 542400 | 542400 |
| 60 | 大气采样器（定点采样） | 4 | 台 | 7920 | 31680 |
| 61 | 大气采样器（个体采样） | 4 | 台 | 7912 | 31648 |
| 62 | 定点粉尘采样器（定点采样） | 3 | 台 | 7852 | 23556 |
| 63 | 个体粉尘采样器（个体采样） | 4 | 台 | 7910 | 31640 |
| 64 | 低流量校准计（0.005-0.5L/min） | 1 | 台 | 3182 | 3182 |
| 65 | 中流量校准（0.05-5.0L/min） | 1 | 台 | 3660 | 3660 |
| 66 | 高流量校准计（5.0-30.0L/min） | 1 | 台 | 4550 | 4550 |
| 67 | 大（小）气泡吸收管 | 10 | 台 | 37 | 370 |
| 68 | 铂金坩埚 | 1 | 台 | 7216 | 7216 |
| 69 | 多孔玻板吸收管 | 10 | 台 | 37 | 370 |
| 70 | 防爆噪声测定仪 | 1 | 台 | 8660 | 8660 |
| 71 | 防爆型个体噪声 | 1 | 台 | 8626 | 8626 |
| 72 | WBGT测定仪 | 1 | 台 | 5876 | 5876 |
| 73 | X y辐射剂量(率)仪 | 1 | 台 | 27510 | 27510 |
|  | 合计： |  |  |  | 8613901 |

1.生物显微镜技术参数

1、主机生产指标：

1.1、光学系统：无限远色差矫正光学系统；

1.2、大视野目镜：视野不小于10X /20mm，双目视度需同时可调屈光度，目镜采用宽带镀膜技术（绿膜）透光率可达到95%，可安装十字分划板，目镜带锁紧定位功能，防跌落式设计；

1.3、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围不小于48mm-75mm之间，可进行上下瞳距调节，以适应与不同的观察者；

1.4、聚光镜：三层透镜设计，表面层为毛玻璃设计，使光源更散更均匀，阿贝式聚光镜，N.A=1.25；可配简易暗场、相差、偏光观察的附件；

★1.5、载物台：尺寸不小于135×140（mm），移动范围不小于76×50（mm）。硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨，载物台带定位上限功能，可防止镜头过低损坏切片；

1.6、物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便；

1.7、焦距调节:左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值不大于2um之间；

1.8、物镜：采用宽带镀膜平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油），管镜式设计消除了图像的放大倍率差；

1.8.1、4X物镜，数值孔径N.A.0.1,工作距离不小于15.9mm；

1.8.2、10X物镜，数值孔径N.A.0.25,工作距离不小于4.4mm；

1.8.3、40X物镜，数值孔径N.A.0.65,工作距离不小于0.61mm；

1.8.4、100X物镜，数值孔径N.A.1.25,工作距离不小于0.13mm；

1.8.5、照明系统：3W LED照明光源寿命可达6万个小时；

1.9、聚光镜精确限位设计，确保更为精准的观察高度，进行相衬或者暗场观察时可预设聚光镜高度避免误调；

1.10、无铅光学材质，符合ROHS环保要求，样本上具有ECO无铅认证标识；

2、质控检测指标：

2.1、以”国家光学质量监督检验中心”检测报告为准，出具检测报告复印件；

2.2、转换器定位稳定性≤0.003mm；

2.3、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.015；

2.4、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm；

2.5、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm；

2.6、4倍物镜成校园直径不小于16.8mm；

2.7、10X物镜成像圆直径不小于16.0mm；

2.8、40X物镜成像圆直径不小于16.8mm；

2.9、100X物镜成像圆直径不小于14.8mm；

2.10、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±1.10%；

2.11、显微镜目镜放大率准确度不超过1.63%；

2.12、倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.15 mm；

2.13、左右两系统放大率差≤0.25%；

2.14、零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.05mm；

2.15、聚光镜上升到最高位置顶端低于载物台表面的距离≤0.20mm；

2.16、微调机构空回≤0.007mm；

2.17、10-4倍齐焦距离不超过0.020mm；

2.18、10-40倍齐焦距离不超过0.004mm；

2.19、40-100倍齐焦距离不超过0.008mm；

2.正置荧光显微镜技术参数

- 主机

1.1 人机工程三目观察筒

1.2 30°倾斜，瞳距调节范围48-75mm

1.3 22mm视场目镜，高眼点设计

1.4 分光比分别为：100:0/20:80，100:0/0:100,100：0/20:80/0:100

★1.2、转换器：内倾5孔转换器；
2、物镜：

2.1 EC-H  4X，数值孔径N.A.=0.1,工作距离不小于15.9mm

2.2 EC-H 10X，数值孔径N.A.=0.25,工作距离不小于17.4mm

★2.3 EC-H 20X，数值孔径N.A.=0.45,工作距离不小于0.9mm

2.4 EC-H 40X，数值孔径N.A.=0.65,工作距离不小于0.5mm

2.5 EC-H 100X，数值孔径N.A.=1.25,工作距离不小于0.15mm

3 聚光镜N.A=1.25；有10X、20X、40X和60X相称孔和一个带可变光阑的明场孔。
4照明

4.1坷垃照明，LED灯与卤素灯可以热插拔互换

4.2 50W-100W照明可选

4.3支持扩展自动转换EPI荧光电源组件，电压从90V转换到240V；LCD屏幕显示汞灯型号，寿命及亮度数据；RS232接口也支持计算机控制亮度

5 红外感应系统，可以探测近距离有无观察者以及对应关闭、打开照明

6 物镜编码记忆系统

6.1 切换物镜时，10秒钟后当前亮度将被记忆。从其他倍数物镜切换到被记忆物镜时，亮度自动恢复到被记忆的亮度

6.2 照明自动调节明暗；数码版可以直接调取物镜转换信息，对应软件自动调节比例尺
7、钢丝移动载物台

7.1 移动面积不小于 180mm*170mm,XY轴移动距离不小于80*55mm

7.2载物台工作区域有硬质阳极氧化表面处理，抗刮及耐化学腐蚀

二、荧光装置

2.1 至少包括B激发滤光片组(MB-1)、G激发滤光片组(MG-1)

2.2荧光模块切换装置，最多可以配置7个激发块

2.3荧光滤色片组:三组，分别为：B ：D470/37,505LP,；G：D535/45,590LP,；UV：D365/50,436LP。

2.4荧光滤光镜组:三组，分别为：FITC:D480/30x,505DCLP,D535/40m；TRITC:D540/25x,565DCLP,D605/55m; DAPI:D350/50x,400DICP,D460/50m;

三、摄像装置

3、CCD与显微镜同一品牌厂家；

3.1、实时显示模式：≥2448 X 2048 @ 68.3fps有效像素；

3.2、像素点尺寸：≥3.45μm x 3.45μm；

3.3、帧率：≈2.2~50 帧/秒；

3.4、快门：全局快门；

1.5、曝光时间：≤7us~2sec；

3.6、最大信噪比：0.1 mV @ 1/30 sec；

3.7、灵敏度：≥1146 mV @ 1/30 sec；

3.8、成像区域对角线：11.1mm；

3.9、可聚焦镜头：16mm；

3.10、宽温差工作：-10°至 60°；

3.11、USB3.1接口超快帧速率，双色LED状态指示灯；

四、专业荧光分析软件

4.1与显微镜及摄像CCD同一品牌显微图像分析软件

4.2具备测量、计算、灰度值和积分光密度统计功能并导出EXCEL报表

4.3 提供双图比较功能，一侧为固定照片，一侧为动态照片

4.4 提供马赛克、石版画等后期处理功能（提供软件截图证明）

4.5 支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果。提供软件截图证明。

4.6必须实时添加动态比例尺并保存含有比例尺的图像

4.7具有Hu功能，能将显微镜镜下图像通过局域网共享出去，在同一个局域网的其他终端均可自由访问镜下图像进行调节编辑、拍照、测量等。

4.8可对自定义的RIO区域进行反转、浮雕、去除单一蓝、绿、红通道。的特殊观察

4.9软件同时不少于11种语言版本，为有不同需求的学生使用（提供软件截图证明）。

4.10软件动态成像模块实时显示当前摄像机帧率。（提供软件截图证明）

4.11软件提供动态图像采集的直方图功能，以便监测图像采集质量。（提供软件截图证明）

4.12 支持*.bmp、*.jpg、*.jpeg、*.png、*.tif、*.tiff、*.sfc等图像保存格式。

4.13软件不少于12种图像拍照格式，以保存不同分辨率的图像。（提供软件截图证明）

4.14分析软件具有快捷键，使用Ctrl+M可直接切换至动态图像采集界面。（提供软件截图证明）

4.15 RGB图像叠加，即双重免疫荧光染色后荧光图像的叠加(绿色和红色荧光叠加后为橘黄色，以此判断被检测的两个抗原在细胞内的定位关系，表明二者是否具有结合)；

4.1 荧光图像与透射光图像(细胞背景)的叠加；图像叠加校正；荧光图像增强；自动去模糊功能；图像拼接功能；三维图像重建功能等。

4.17 (钙)离子比例成像分析适合于Fura-3等常用比例用指示剂，通过获得时间序列的动态图像，进行序列分析，可半定量测定细胞内Ca2+、PH和其他离子的浓度及变化。

4.18 形态学数据分析对荧光图像及叠加后的荧光图像的荧光面积和荧光强度进行测量，使免疫荧光染色后的荧光图像量化。

4.19 常用的图像处理功能：二值化分析、图形分析、图像与图形编辑、ROI分析、高通滤波、低通滤波、边缘提取、形态学分析(边缘处理、腐蚀和膨胀)、算术和代数运算、伽马运算(非线性)、背景平衡、光谱排序、校正、图形密度校正、图形灰度校正、图形点测量、图像分区、图像识别、模拟调焦、ROI分析和3D渲染等。

3.相差生物显微镜

1、显微镜主机部分：

1.1、光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统，多层宽带镀膜（绿色），整体防霉，所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识；

1.2、目镜：10X/20mm高眼点补偿平场目镜，在目镜上调节双目视度补偿；

1.3、相差物镜：双重色差校正无限远同心等焦相差平场消色差物镜，4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（弹簧），100X/1.25（弹簧，油），物镜上要带有无限远标识；

1.4、目镜筒：瞳距调节范围48mm-75mm；铰链式双目筒，旋转镜筒带上下位置（纵向360度旋转）：上位可提供升高40mm的眼点观察高度，双目和第三目同步成像，30度倾斜角，采用金属材料，并可横向360度旋转，需专用工具才能开启，避免因人为开启造成跌落及损坏；

1.5、物镜转换器：内定位，内倾式5孔转换器；

1.6、调焦机构：采用了先进的三角钢导轨及滑块膨胀结构（保证长期使用不下滑），粗微调同轴，粗调带松紧调节，带限位装置，微调：0.2mm/转，格值：2μm，精密分度的右手拉低位同轴手轮；

1.7、载物台：双层复合式机械移动载物台（两层大小一致），载物台尺寸175X140（mm），移动范围76X50（mm），采用了先进的三角钢导轨（保证长期使用平面精度一致），硬膜涂层表面，片夹可同时夹持2片切片，具有再定位功能（即更换切片调整载物台高度后可快速定位回之前位置），精密分度的右手拉低位同轴手轮；

1.8、聚光镜：采用N.A.1.25阿贝式聚光镜，均匀的照明，中心可调；横向装入式，燕尾导轨，齿轮齿条升降式，升降范围27mm，采用金属材料，带有可变孔径光栏，对应物镜倍数带有刻度标记。配暗场，相差，观察附件；

★1.9、柯拉照明系统：在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果，带有视场光栏，6V3W（1粒灯珠）的LED冷光源，寿命高达5万小时，色温高达6000K（光源呈自然白色），LED 冷光源需为原厂与显微镜整体设计，亮度连续可调，光源总开关和亮度调节旋扭需分开设计，双向电磁安全隔离，90V-240V宽电压输入。

1.10、相差环板：匹配相对应的相差推拉换板，匹配暗场相差推拉环板。

1.11、内置摄像接口：包括0.65X摄像镜头。

1.12、其他：滤色片，护眼罩，防尘罩，可塑性很强后期可改装多人共揽及荧光加装。

2、质控检测指标：

2.1、以”国家光学质量监督检验中心”检测报告为准，检测报告出具时间与招标时间需要大于24个月。检测报告信息现场鉴定，出具检测报告原件；

2.2、4X物镜，数值孔径N.A.0.1,工作距离不小于15.9mm，成校园直径不小于14.1mm；

2.3、10X物镜，数值孔径N.A.0.25,工作距离不小于17.4mm，成校园直径不小于13.9mm；

2.4、40X物镜，数值孔径N.A.0.65,工作距离不小于0.5mm，成校园直径不小于14.0mm；

2.5、100X物镜，数值孔径N.A.1.25,工作距离不小于0.15mm，成校园直径不小于10.5mm；

2.6、转换器定位稳定性≤0.016mm；

2.7、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.02；

★2.8、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.004mm；

2.9、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm；

2.10、微调机构空回≤0.006mm；

2.11、 显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±1.25%；

2.12、显微镜目镜放大率准确度不超过±0.98%；

2.13、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面距离≤0.15mm；

4. 电感耦合等离子体质谱仪（icp-ms）

可应用于水质、食品、药品、血清血液、尿液等样品中微量、痕量和超痕量元素的半定量和定量分析。

1.进样系统

1.1雾化器:敞开式进样系统，配备外部可装卸的玻璃同心雾化器。

1.2雾化室:提供高效稳定的小体积旋流型雾室，可以减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响，保证仪器良好的稳定性。

1.3炬管:配备可灵活拆装的石英炬管，采用气路快插拔设计，方便清洗维护。

1.4 蠕动泵：配备泵速可调的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀（提供配置实物图片证明文件）。

2 等离子源

2.1固态光源技术：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器采用27.12 MHz工作频率驱动的它激式全固态RF发生器；功率在600-1800W范围内连续可调，调节精度1W；一键式点火熄火操作（请提供功率范围证明文件）。

2.2仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路），流量连续可调。

2.3等离子体位置控制:三维(X, Y, Z方向)位置由计算机精确控制，定位精度0.01mm，重现性好。所有调整参数由工作站软件自动存入分析方法内。

3 真空系统

3.1机械泵系统简洁易维护；机械泵抽速达到40m³/h，保证真空系统可靠运行；三个独立真空规，用于准确实时检测不同位置的真空度。

3.2 三级真空系统设计，采用2个大抽速（260L/s）涡轮分子泵，最快15分钟内真空度可达到分析要求（提供配置实物图片证明文件）。

4接口及离子传输系统

4.1 方便维护的双锥接口设计，无需卸载真空即可进行两锥的维护，清洗操作简单方便，基体耐受性好。

4.2双离轴的离子传输通道设计, 彻底分离光子以及未电离的中性粒子, 实现超低的噪音背景, 保证主四极杆质量分析器最佳的分析信噪比；免拆洗维护的离子传输偏转透镜、碰撞反应池和四极杆质量分析器（提供配置截图设计文件）。

4.3配备碰撞反应池，可有效去除多原子干扰离子 (如 ArO+等) 进入主四极杆质量分析器, 确保在足够高灵敏度下获得最佳的干扰去除效果。

5 四极杆质量分析及检测系统

5.1质量范围：2-255amu；质量轴稳定性：≤0.05amu/24h；分辨率0.5amu-1.1amu可调。

5.2 四极杆电源采用频率匹配调谐，不用传统机械电容调谐，无需调整机械电容，保证四级杆长期自动稳定运行，操作安全，同时降低使用维护成本；匹配频率≥2.1MHz（请提供频率匹配调谐（DDS技术）相关说明文件或证书作为证明材料。

5.3 四极杆电源带温控功能，保证性能长期稳定；温度实时可视，以判断是否到达稳定运行状态，温度波动不超过0.1℃。

5.4 ≥9个数量级的双模式检测电子倍增器, 自动实现模拟和脉冲模式之间切换，无需人工进行PA校准。

6仪器性能要求

★6.1标准模式下灵敏度:低质量数(Be): > 6 M cps/ppm； 中质量数(Y或 In):>150 M cps/ppm（提供校准证书证明文件）；高质量数(Bi，U，Tl): >100 M cps/ppm。

6.2氧化物离子(Ce0+/Ce+) <3%; 双电荷粒子(Ba++/Ba+) <3%。

6.3仪器检出限：轻质量元素(Be) :< 1ppt；中质量数元素(In) :< 0.5ppt；高质量数元素(Bi) : < 0.5ppt。

6.4短期稳定性(RSD): < 2% (每分钟一组数据,共20组数据)；长期稳定性(RSD): < 3% (每分钟一组数据,共120组数据)（提供具有国家资质检测证明文件）。

6.5氧化物及双电荷：氧化物离子(CeO+/Ce+)＜3%；双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。

6.6背景噪声: ＜1 cps (220amu) （提供校准证书证明文件）。

7软件功能：全自动分析功能工作软件(自动点火、 自动错误提示、 定制化用户报告、自动启动关闭仪器, 炬位调整,等离子体参数,离子透镜,电压优化,标准计数模式与碰撞池工作模式切换等) 。

8仪器工作环境：温度: 15~30℃ (温度变化 < 2℃/h)；湿度:  (20~80)%R.H.  (无冷凝)。

9配置清单

1	电感耦合等离子体质谱仪	1台

2	智能循环冷却水装置配有水管（白色透明12x8.0mm）10米	1套

3	随机标准品配置	1套

4	仪器使用说明书	1本

5	分析软件	1套

6	电脑：	1套

7	黑白激光打印机： 1台

8	品牌稳压电源：10KVA/220V	1台

9	自动进样器： 120位	1台

10	高纯氦气	1瓶

11	高纯氩气	1瓶

12  随机标准品 1套

5.压力蒸汽灭菌器技术参数

- 容积	≥75L、功率≥4700w

- 产品符合YY/T 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。

- 灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

- 手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

- 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

- LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

- 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

- 微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

- 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

- 灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

- 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

- 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

- 具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

- 具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

6.干烤灭菌器技术参数

- 电源电压 :AC220V 50HZ

- 控温范围 :RT+10～200℃/RT+10～250℃

- 温度分辨率/波动度 :0.1℃/±1℃

- 功率≥1550W

- 内胆容积（m³）：≥0.4m×0.45m×0.45m

- 载物托架（标配） :2块

- 定时范围 :1～9999min

- 高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠。

- 升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。

- 超过限制温度即自动中断，确保人员、仪器安全。

- 可以从仪表设置实现风机三档转速可调，定时控制，搁板可移动便于箱内清洗，处处使操作者感到方便。

7.生化培养箱技术参数

1.产品特点

  - 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，

  - 内部材质：SUS304不锈钢板。

  - 内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。

  - 微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准；

  - 连续运行或定时运行：0~9999min；

  - 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

  - Cubigel制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。

  - 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

  - 可抽拉活动式搁板，间距可调。

  - 安装有脚轮，移动方便。

  - 内箱装有照明装置，观察方便。

  - 箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。

  - 配有RS485通信串口。

2.技术参数

  - 温度范围：0°C~65°C

  - 温度均匀度：±2°C

  - 温度波动度：±0.5°C~±1°C

  - 箱内循环方式：微风搅拌方式

  - 温度显示精度：0.1°C

  - 温度控制精度：±0.1°C

  - 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

  - 内部容积（L）≥81

  - 搁板：2

  - 功率（W）≥650

8.霉菌培养箱技术参数

1. 容积（L）≥100
2. 控温范围::0～85℃
3. 温度分辨率:0.1℃
4. 温度波动度:高温±0.5℃
5. 低温±1.0℃
6. 温度均匀性（37℃时）:±1.0℃
7. 控湿范围:50～95％RH
8. 湿度波动度（37℃/75%RH）:±3～±5%RH
9. 加湿方式:内置加湿系统
10. 灭菌方式:紫外灭菌灯
11. 加热/制冷:不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统
12. 制冷剂:R134a
13. 观察窗:复门带观察窗
14. 定时范围(min):0～5999
15. 电源电压:AC220V/50HZ
16. 载物搁架（标配):标配2块，数量可增加

17.箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强。

18.  工作室采用SUS304镜面不锈钢板制成

19.  扎努西压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低

20.  玻璃门采用新型环保密封条，密封效果好，有效阻止热量损失

9.CO2 培养箱技术参数

1、 培养箱基本参数：
类型：气套式触摸屏
界面显示≥7.0寸触摸屏
公称容积≥80L
额定功率≥600W
控温方式：PT100
控温范围：Rt+5--60℃
温度波动：±0.2（@37）℃
温度均匀性：±0.3（@37）℃
CO2控制方式：IR红外线传感器（VAISALA）,可提供NIST校准证书
浓度控制范围：0--20（vol%）
浓度控制误差：±0.1（vol%）
浓度均匀性：±0.2（vol%）
相对湿度：≥90%RH，增湿盘自然蒸发（该参数不显示）
过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%，
隔板：标配2块，最多可增加至6块
数据存储 :USB接口
数据曲线界面
灭菌方式：UV灭菌

10.智能厌氧微生物培养系统技术参数

- 功能：主要用于制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）和 特殊氧气（1%-15%）比例的厌氧环境，适用于厌氧菌、微需氧菌和细胞培养等。

- 工作条件及尺寸：

2.1工作环境温度： 10-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源:  220V ( 10% ，50 Hz( 1。

2.4外形尺寸（L×W×H）：≤335mm×250mm×330mm

- 同1套系统可同时满足厌氧菌项目和微需氧菌项目的气体环境制备，不同项目程序可实现一键自动切换；项目切换时间≤10秒，中间无需更换气瓶。

- 适用检测项目：用于食品安全国家标准GB4789要求的空肠弯曲菌，溶血性链球菌，双歧杆菌，乳酸菌和志贺氏菌检测；还可用于饮用天然矿泉水中的产气荚膜梭菌等需要厌氧、微需氧及特殊氧气浓度培养菌的分离培养。

5.可快速达到培养条件：“微需氧”条件 ，最快≤2分钟；“厌氧”条件，最快≤4分钟；

6.  弯曲菌培养：系统采用“驱动增强过滤法”实现对弯曲菌的优化分离，配合弯曲菌培养专用智能厌氧罐及专用夹具，可一键生成弯曲菌培养最适气体环境。

7. 操作方式

7.1采用彩色操作屏≥4吋，内置软件支持用户菜单式选择培养项目。

7.2菜单包括弯曲菌培养、厌氧培养、微需氧培养及“特殊氧气比例气体培养环境生成”。

7.3菜单式选择，一键启动，自动生成。

7.4内置MCU实现每次开机时对软件系统和内置气阀硬件性能自检，自检时间≤5秒。

8.控制器（主机）

8.1含真空泵、培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件。

8.2编程控制组件：所有的程序参数，如真空压力，反应气体压力，抽气注气循环次数都可通过控制器编程控制；编程后整个微需氧/厌氧条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预。

8.3“弯曲菌培养”芯片组件：编程后整个“弯曲菌培养”气体条件生成过程自动运行，一键启动，中间无需人为干预；生成“弯曲菌培养”气体条件最快≤2分钟。

9.气体消耗量：可达到微需氧≤ 2 L/12平皿；厌氧≤ 7L /12平皿；

10.多功能多规格培养罐可选：培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持多种培养应用，包括厌氧、微需氧等；支持≥6种规格培养罐可选，包括小型培养罐（单罐放置6皿ф9cm培养皿）、中型培养罐（单罐放置12皿ф9cm培养皿）、中型双孔培养罐（单罐放置24皿ф9cm培养皿）、弯曲菌培养罐（单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿）、微生物鉴定专用培养罐（单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）、大型培养罐（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）等。

11. 培养罐配套多种支架：适用于培养皿、双孔培养皿、微生物鉴定板条及三角瓶等微生物实验载体。

★12. 可连接罐体：微生物培养系统可配套1-100个罐体，每个培养罐可提供不同培养环境，每1个罐体均可独立控制。罐体容量1.5L-7.5L范围内≥6种容量选择。

13.质控及质量检测：软件QA质控程序，≥5级质控：罐体连接、输入气体压力、罐体泄漏、罐盖密闭性及厌氧催化剂活性质控。

14.可根据实际工作量增加不同数量和不同大小的培养罐；可增加气罐连接并进行相应软件升级。

15.系统配置：

15.1 系统主机：1台

15.2系统控制组件（含弯曲菌培养芯片组件）及质控软件：1套

15.3小型培养罐： 1个

15.4小型培养罐配套不锈钢培养皿夹具（培养皿可放置6皿，ф9cm）： 1套

15.5中型培养双罐 ：1个

15.6培养双罐配套不锈钢培养皿夹具（可放置8块弯曲菌培养双孔板/或通用培养皿双叠24皿，ф9cm）：1套

15.7微生物鉴定专用培养罐： 1个

15.8不锈钢培养夹具（可放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）：1个

15.9 二级气体减压阀： 1个

15.10钯颗粒催化剂：6袋

15.11催化剂专用烘箱： 1台

15.12 8L标准厌氧混合气： 1瓶

11.恒温摇床培养箱技术参数

1. 公称容积:170L

2. 振荡方式:回旋式

3. 温度分辨率:0.1℃

4. 控温范围:4～60℃

5. 温度波动度/偏差:±1℃/±2℃

6. 转速范围/偏差:30-300RPM/±1RPM

7. 振幅:20mm

8. 显示方式:LCD显示

9. 紫外灭菌:有

10. 照明灯:有

11. 定时范围:0～9999分钟（小时）

12. 托盘尺寸（mm）:413x466（两层）

13. 标准配置:二层万能弹簧网架

14. 电源:AC220±22V/50±1HZ

15. 安装功率:1000W

12.旋涡混合器（涡旋振荡器）技术参数

1.圆周直径：3mm

2.运行方式：点动，连续，调速

3.操作方式：旋钮+开关

4.转速提示：刻度＋数字

5.最高转速：2800rpm

6.转动控制：无极调速

7.工作台：碗型、平板型，酶标板插板，60孔微量管插板等随意切换

8.功率：40w

9.电源：220v/50Hz

10.电机类型：罩极电机

11.允许环境温度：5-40℃

12.允许环境湿度：80%

13.水平摇床技术参数

- 弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。

- 调速振荡器设有机械定时。

- 调速振荡器有无级调速，数显转速，操作简便安全。

- 振荡频率(转/ 分) ：0-320

- 振荡幅度(mm) ：30

- 定时范围 (min) ：0-120

- 负荷：20

14. 拍击式均质器技术参数

1. 有效容积：3～400毫升

2. 定时范围：0～9999秒，1秒递进，连续可调

3. 可变速度：1～15次挤压/秒

4. 拍击间距：0-12毫米可调

5. 显示方式：大屏幕液晶显示

6. 控制面板：排击式均质器的控制面板为大屏幕液晶显示，可实现快速操作和简易编程，为不同的样品设置不同的拍击速度和均质时间；

7.样品制备：拍击式均质器经验证可有效地分离被包含在“固体和半固体”样品内部和表面的微生物，确保无菌袋中的全部样品得到充分均一的混合，使制备出的样品匀液中微生物含量可充分代表原始样品的微生物含量水平。样品中微生物回收率不低于90%。

8.无菌均质：拍击式均质器配合专用无菌均质袋使用，均质处理后的样品匀液可直接进行取样和微生物分析；可配套经辐照灭菌的滤膜均质袋，实现无菌均质袋中的样品与均质器无直接接触，没有样品间交叉污染的风险。

9.配置：均质器主机1台，无菌均质袋50个；电源线1套。

15. 样品粉碎机技术参数

1.粉碎量:600-900g

16. 全自动消解仪技术参数

1.	总体要求

1.1 全自动石墨消解系统具备全过程自动化的无机元素消解功能，能对样品进行湿法消解。可完成全自动加酸、加盖、加热、取盖、赶酸、定容、混匀的消解自动化操作。

1.2 该系统可应用于食品、药品、土壤（沉积物）、污水、农产品、五金、玩具、化妆品、滤筒滤膜等物质的重金属检测的前处理部分，且符合相关国家标准分析方法的要求。

2.  技术要求

2.1. 全自动石墨消解系统

★2.1.1石墨加热模块：石墨喷涂特氟龙，传热均匀快速；孔间温差：±1℃@150 ℃；温度范围：室温～230℃；升温速度可调，有利于消解过程控制；消解孔数：48位。

★2.1.2全自动加酸模块：六个蠕动泵独立添加试剂，触液材料均为PTFE材料，可耐强酸（HNO3、HCl、HF、HClO4），智能校准功能可以一键式自动校准蠕动泵，免除人工校准；

2.1.3强酸储存区，标配空气滤芯及单向阀，有效防止空气中的杂质进入试剂瓶并防止酸的泄露；具有独立试剂容量检测系统，试剂余量不足时报警提示，废液池液面，达到危险液位时及时报警；

2.1.4加标模块：一个高精度注射泵，精确加标；

2.1.5全自动加盖、取盖模块：全自动加盖、取盖，消解罐盖缓冲设计，能够使消解过程中的试剂冷凝回流；标配4个盖子，对消解盘4个区域进行加盖；

2.1.6全自动混匀模块：鼓泡混匀，保证样品混合均匀；

2.1.7定容模块：使用超声波传感器准确定容，定容精度＜1%@50ml；定容范围5ml-50ml；

2.1.8防腐设计：聚四氟乙烯操作平台，全PFA管路设计；

2.1.9通风系统：独立排风系统，消解区域全密闭独立防腐蚀空间。

2.2.软件要求

2.2.1电脑操作系统：Microsoft ® Win 10或 Win7、多任务、多用户系统软件；

2.2.2一键式操作：一键式操作完成样品消解功能，无需人为干预；

2.2.3实时监测仪器状态：全面运行监控和远程诊断功能，实时反应系统运行状态；

2.2.4可升级软件工作站，可与ICP、ICP-MS设备自动连接，实现消解到分析一键操作。

2.3.性能要求

2.3.1定容准确度：≤0.5ml@50ml；

2.3.2蠕动泵加液准确度：≤0.2mL @5mL。

2.3.3注射泵加液准确度：≤0.02mL @5mL。

2.3.4孔间温差：±1℃@150 ℃；温度范围：室温～230℃；

3.  配置要求

3.1  全自动石墨消解系统主机，包括：

3.1.1全自动加酸、加标模块。

3.1.2全自动加盖、取盖模块。

3.1.3全自动混匀、定容模块。

3.1.4 自动进样模块。

3.1.5自动清洗模块。

3.1.6超声液面探测器。

3.1.7设备机柜。

3.1.8试剂瓶。

3.2  谱育全自动石墨消解仪系统控制软件。

3.3  标准配件附件包一套，包括：试管架、消解管、试剂瓶、通风管、PU管、PTFE管

3.4  一年耗材要求：（不包含在随机耗材内）抗化学性泵1米

4.  其它配套配置要求

4.1计算机系统：Windows平板电脑。

17. 原子吸收分光光谱仪技术参数

一、技术指标

1.分光系统：

1.1波长范围：185-910nm

1.2装置：消象差C-T型单色器装置

1.3光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动切换

1.4波长准确度：±0.15nm

1.5波长重复性： ≤0.05nm

1.6基线漂移： ±0.002Abs/30min(静态)

2.火焰分析：

2.1可提供三种火焰原子化模式以满足不同元素分析要求（提供彩页证明）

2.2特征浓度（Cu）：﹤0.02µg/ml/1%(空气-乙炔法)

2.3检出限（Cu）：﹤0.004µg/ml(空气-乙炔法)

2.4精密度RSD：（Cu）﹤0.6%(空气-乙炔法)

2.5核心部件进口：氘灯、光电倍增管、光栅等

2.6自动设置乙炔、液化石油气流量大小，选择最佳原子化条件

2.7八灯自动切换灯位，可以自动调入优化的工作参数及分析条件等

2.8燃烧器：金属钛燃烧器

2.9喷雾器：高效玻璃雾化器

2.10雾化室：耐腐蚀材料雾化室

2.11位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

2.12完善的安全保护措施：

2.12.1燃烧器类型自动识别

2.12.2火焰监视器实时监控

2.12.3 燃气（乙炔、液化石油气）泄漏报警

2.12.4空气、笑气、乙炔压力保护

2.12.5断电保护

2.12.6断气保护

2.12.7具有废液液位监测保护功能

3.石墨炉分析：

3.1特征量（Cd）﹤ 0.4×10-12g

3.2检出限（Cd）﹤ 0.4×10-12g

3.3精密度       RSD﹤2%

3.4横向加热石墨炉,热解涂层平台石墨管（提供证明文件）

3.5石墨炉加热温度范围：室温—3000℃；升温速率：3000℃/S

3.6加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式

原子化阶段采用光控最大功率方式

3.7加热条件设定：最多9个程序

3.8斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

3.9控温精度﹤1%

3.10石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动，立即停止加热，同时提示报警。

4.火焰和石墨炉原子化器自动切换

5.气体流量控制采用质量流量计

6.氘灯、自吸背景校正：两种背景校正﹥55倍 @1ABS

7.自动化功能：整台仪器只有电源开关和紧急灭火开关，其余操作全部由计算机完成

8．石墨炉自动进样器：

8.1具有自动清洗、欠压保护、水平调节等功能

8.2具有自动配制标准溶液、自动添加基体改进剂功能（石墨炉部分）

9.数据处理：

9.1测量方式：火焰法、火焰发射法、石墨炉法、氢化物发生-原子吸收法

9.2读出方式：连续、峰值、峰面积

9.3分析方法：标准曲线法、标准添加法、内插法

9.4数据处理功能：积分（0.1s—100s）；采样延迟（0-20s），标样数（1-20个），样品数（0-100个）

9.5重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

10.操作软件：

10.1  使用中文控制软件，操作简单方便，实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动切换

10.2通过软件可自动完成8只元素灯的切换及寻峰

10.3提供单元素与多元素分析的报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素的波谱图、分析工作曲线样品、信号曲线及分析参数。

10.4质量控制功能，对分析测试过程中的数据仪器包括“浓度、吸光度、标准偏差、相对标准偏差”的检测和后处理功能。支持通过电子文件多格式导出分析数据。

10.5工作站可升级支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services 方式进行数据交换

11.配套重金属检测专用耗材及方法包（铅），可实现对水中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上（提供有资质的检验机构出具的验证报告复印件）

二、配置要求：

1.火焰石墨炉一体化自动切换原子吸收分光光度计主机一台

2.控制软件一套

3.自动进样器一套

4.无油低噪音空气压缩机一台

5.冷却循环水装置一套

6.石墨炉电源一套

7.汞、锰、铜、镉、锌、铅、镍元素灯及对应标液各一支

8.石墨管十支

9.雾化器两套

10.工具一套

11.高纯乙炔气、高纯氩气钢瓶（含减压阀）各一套

12.电脑及激光打印机各一台

18.低速大容量离心机技术参数

1. 最高转速（r/ min）:5000

2. 最大离心力（×g）:4800

3. 最大容量:4×500 ml

4. 定时范围:1-99 min/连续/短时离心

5. 噪    音:≤60 dB

6. 电    源:AC220V 50Hz

7. 转速精度:±50r/min

8. 功率:1.8KW

9. 重    量:65 Kg

10. 角转子:12×10 ml/15ml

11. 水平转子:4×500 ml（圆杯）

12. 适配器:4×250 ml/300 ml、4×100 ml、12×50 ml、32×15 ml、48×10 ml、72×5 ml

13. 水平转子:48×5 ml普通管、48×5 ml/2 ml（真空采血管）、76×5 ml/2 ml（真空采血管）、148×5 ml/2 ml（真空采血管）、24×10 ml/15ml、32×10 ml/15ml、8×50 ml、4×100 ml、4×250 ml平底、4×250 ml尖底

14. 水平酶标板转子:2×2×96孔

15. 水平酶标板转子:4×2×96孔

19.气相色谱-质谱联用仪技术参数

- 总体要求

1.1气相色谱-三重四级杆质谱仪集气相色谱与质谱能力于一体，有足够的灵敏度和选择性，稳定性好，抗干扰能力强，适合复杂基质中痕量农药、兽药等的高灵敏度定性和定量分析。

1.2须提供在售全新自主仪器，不得为停产型号或翻新机。

★1.3质谱仪与气相色谱仪须相同品牌，可以升级为气相-液相-三重四极杆质谱仪联，以确保质谱技术的可靠性。（投标时需要提供厂家盖章的技术文件为佐证）

- 工作环境

1）工作环境温度： 18-25℃

2）工作环境湿度： (20~60)％ RH

3）电源：五组单相 (220±20) V AC，10A，50 Hz电源

3. 系统技术要求:

3.1 气相色谱仪配置及性能要求

3.1.1 柱温箱

3.1.1.1 最高使用温度：450 ℃；

3.1.1.2 升温速率：最大120 ℃ /min；

3.1.1.3 控温精度：±0.05℃以内；

3.1.1.4温度设定精度：0.1℃；

3.1.1.5温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

★3.1.1.6冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤5min

3.1.1.7气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控

3.1.2 分流不分流进样口

3.1.2.1 最高使用温度：450 ℃；

3.1.2.2 气路系统：采用可编程电子气路控制，提供恒压、恒流、程序升压和程序升流等多种控制模式；

3.1.2.3 流量控制：0-200 mL/min（N2）；0-1000mL/min（He，H2）；

3.1.2.4 控制精度：±0.01kPa，可进行脉冲压力进样；

3.1.2.5 操作模式：分流或不分流；

3.1.3可编程电子气路控制

3.1.3.1采用模块式设计，最多可支持18路电子压力、流量控制；

3.1.3.2进样口流量、压力、线速度、分流比等直接通过工作站软件和触摸屏直接设置；

3.1.4.3具有自动大气压和温度补偿功能。

3.1.4 自动进样器

3.1.4.1 支持16位或110位自动进样器

3.1.4.2 进样量：0.1μL~250μL（16位）或500μL（110位）

3.1.4.3 取样精度：±0.01%

3.1.4.4 进样精密度：RSD＜0.5%

3.2质谱系统配置及性能指标要求

3.2.1离子源

3.2.1.1 EI离子源（标配）。

3.2.1.2离子化能量：10~300eV

3.2.1.2离子源加热温度：150℃~350℃

3.2.1.3双灯丝设计；易拆卸的EI离子源，方便清洁、更换灯丝等维护操作；EI源处于高真空腔体，保证使用寿命；基于流场仿真的气路布局，极大的提升了样品电离效率。

3.2.2 气质接口：气质接口采用无冷点伴热技术，接口温度为50~400℃，保证GC-MS/MS样品的高效传输

3.2.3 离子光学系统：

3.2.3.1采用90度偏转，有效过滤未电离的中性粒子，降低背景噪声，同时避免对检测器的污染。（投标时需要提供厂家盖章的结构图为佐证）

3.2.3.2 离子传输系统无多余传输杆，离子可直接进入四级杆，避免传输过程带来离子损失。

3.2.4 质量分析系统

3.2.4.1质量分析器：三重四极杆质量分析器。

3.2.4.2 四级杆：采用预四极杆的高精度纯金属钼材料，材质稳定性能最佳，保证最佳的质量轴稳定性；四极杆表面镀金，完全惰性化处理，消除有机物沉积；预四极可转动，更好的离子聚焦和抗污染能力；预四极杆要求为非S型，避免出现死体积点和污染点。

3.2.4.3双路射频电源闭环自适应调整技术提高四极杆RF的稳定度。

3.2.4.4抗温湿度交变技术能够适应(15~30)℃，(20~80)%R.H 工作环境，确保在普通实验室条件下也有良好的稳定性。

3.2.4.3碰撞池：轴向加速设计，使离子快速通过碰撞池，兼顾碰撞效率和传输效率，有效消除离子对串扰、保证高通量分析能力；仅用一路高纯氮气就可实现所有离子碰撞，高精度MFC控制，碰撞气为高纯氮气（纯度≥99.999%），无需使用昂贵的氩气或氦气；专利的分布式碰撞气扩散方式，大大提高碰撞效率，提升灵敏度。（投标时需要提供厂家盖章的技术文件为佐证）

3.2.4.4 分辨率：0.4amu~3.0amu可调

3.2.4.5 质量稳定性：<± 0.1amu/24小时。

3.2.4.6 扫描速度：最大可达10000 amu/s

3.2.4.7 MRM通道数:300通道/秒

3.2.4.8 质量数m/z范围：EI，5~1100amu；

3.2.4.9 灵敏度：EI ，MRM模式：1uL的100fg/uL的OFN，≥18000:1

3.2.4.10全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）等。

3.2.5检测器

3.2.5.1电子倍增管技术，无正负离子歧视效应，长时间使用寿命，保障长期数据稳定性。

3.2.5.2脉冲计数式检测器，保障低浓度检测限的数据重现性。

3.2.6 真空系统：机械泵和涡轮分子泵组成，离子传输区和质量分析区形成差分抽气系统，具有自动断电保护功能。差级真空设计，减小离子传输损失；EI源处于高真空腔体，保证使用寿命。

3.2.7 工作站软件：

3.2.7.1软件系统基本特点：Windows 10操作平台，全中文Mass Expert工作站，全新的用户使用体验，无学习障碍。

3.2.7.2软件能控制气相色谱、液相色谱和质谱部分，内置数据处理与报告编辑功能；自动实现仪器的功能配置、条件优化；自动定量功能；质谱数据解析和谱库建立和检索等功能。

3.2.7.3系统具有自动校正、仪器状态监测等功能。

3.2.7.3 GC-MS/MS操作软件可安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。（投标时提供气相-液相-三重四极杆质谱仪联用客户现场安装实物图并附上产品型号且总部官网可查）

4. 配置

4.1气相色谱-三重四极杆质谱联用仪主机（EI离子源）1套，包括：8口高速网络交换机；氮气减压阀、排气减压阀；真空机械泵（含泵油）；快插接头；排气管路、真空抽气管路；调谐液、校正液；维护工具

4.2 气相色谱系统1套，包括：毛细进样口，质谱接口，安装工具包，软件工作站

4.3  一年耗材包，1套，包括：EI源灯丝*2个，泵油*2瓶，调谐液（套，冰箱冷藏保存）2套，氧化铝粉末(100g)*2包，2mL 样品瓶600个，2mL样品瓶瓶盖及垫片600个

4.4  16位自动进样器 1套

4.5  毛细管色谱柱30m*0.25mm*0.25um  1根

4.6  GC-MSMS专用分析软件1套

4.7  农残方法库1套

4.8计算机1台：电脑内存≥8GB，硬盘≥1TB。

4.9交流稳压电源1台：15KVA，输入电压140V-300V，输出电压220 V±1%。

4.10激光打印机1台：黑白激光打印机。

4.11高纯氮气（含气体减压阀）1瓶。

4.12 高纯氦气（含气体减压阀）1瓶。

20. 离子色谱仪技术参数

1设备用途：满足GB/T 5750.5-2006生活饮用水中F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-的检测和HJ 1050-2019消毒副产物中ClO2-、BrO3-、ClO3-、二氯乙酸根、三氯乙酸根的分析。

2配置要求

2.1离子色谱仪主机

2.2全塑离子色谱泵（PEEK材质）

2.3恒温双极脉冲电导检测器

2.4阴离子抑制系统：树脂填充式阴离子色谱电解自再生抑制器  一套

2.5阴离子分析系统：氢氧根体系阴离子色谱柱一套  阴离子保护柱 一套

2.6内循环风立体式柱恒温系统  一套

2.7全塑流路系统 一套

2.8自动进样器  一套

2.9内置淋洗液发生器  一套

2.10内置低压脱气装置  一套

2.11色谱分析软件   一套

2.12工具包         一套

2.13 电脑、打印机   一套

3技术参数

3.1主机：该系统由双柱塞泵，恒温电导检测器，内置柱保温箱，内置低压脱气装置、内置淋洗液发生器、自动进样器、实时系统控制软件组成，使用自动再生微膜抑制器和高容量分离柱。所有的流路均采用PEEK材料

3.2泵：全塑高压平流离子色谱泵

3.2.1泵类型：化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂

3.2.2最大耐压：42Mpa（PEEK材质）

3.2.3流速范围：0.001～9.999mL/min

3.2.4流量设定值允许误差：≤0.4 %

3.2.5流量稳定性：≤0.2 %

3.2.6压力显示精度：≤0.1Mpa

3.3恒温电导检测器：控温双极自动量程电导检测器，可以实现同个样品中ppb级和ppm级浓度离子的同时检测。

3.3.1数字式信号控温，可通过工作软件设定电导池恒温温度

★3.3.2分辨率：≤0.0021ns

3.3.3全程信号输出范围：数字信号输出0～35000µS

3.3.4线性范围：≥103

3.3.5控温范围：室温＋5℃至59℃

3.3.6池体积：≤0.8 μL

3.3.7最大操作压力：10.0 MPa

3.3.8温度稳定性：±0.01℃

3.3.9基线噪声：≤0.0003μS

3.3.10定性重复性：≤0.06%

3.10.11 定量重复性：≤0.30%

★3.3.12性能要求：应用模拟放大技术，采用先进的屏蔽技术及精确控温设计，能有效避免仪器内部硬件的电磁干扰，能确保基线快速稳定、实验数据重复性好，检测灵敏度高（需提供政府权威部门颁发的技术证明资料）。

3.4 抑制系统：配备树脂填充式离子色谱电解自再生阴离子抑制器一套，降低背景电导和噪声使基线稳定。

3.5色谱分析系统：电路系统的离子色谱数据采集、传输和补偿技术结合，有效提高色谱峰的响应信号，提高了检测灵敏度。

3.5.1 色谱柱是离子色谱仪的核心部件，从长期运维考虑，要求离子色谱仪生产厂家具有阴离子色谱柱的生产能力，并提供色谱柱生产证明材料；为了满足客户的不同需求，要求可以提供2.1mm内径3.0mm内径，4.0mm内径、4.6mm内径等管径的选择。一次性进样可以分析样品中F-、Cl-、NO3-、NO2-、SO42-、ClO2-、BrO3-、ClO3-、二氯乙酸根、三氯乙酸根等离子；

3.5.2配备阴离子保护柱，去处样品中间流动相中的固体颗粒，避免色谱柱的污染，延长色谱柱使用寿命。

3.5.3 最小检出浓度： Cl-≤0.0003μg/ml；Li+≤0.0001μg/ml （需提供计量部门颁发的校准证书或其他政府权威部门颁发的技术资料，证明参数真实性）

3.6 循环风立体式内置柱恒温系统

3.6.1 柱恒温模式：变频温控电路和循环风立体加热模式，可在电流不间断条件下实现高功效加温低功效恒温的目的，控温精确，加热效果均匀，不产生任何干扰。

3.6.2 温度控制范围：室温-55℃   控温精度：±0.1℃

3.7 流路系统：所有接触淋洗液的部件均采为具有化学惰性的PEEK材质，可兼容反相有机溶剂及pH0-14的溶液

3.8 自动稀释108位自动进样器：仪器配置智能自动进样器系统，多种规格样品盘可选，可以实现自动稀释功能，操作更简便。

3.8.1样品盘：2ml×108位   定量环体积：1～120ul

3.8.2进样模式：全定量环进样/部分定量环进样/样品无损耗进样

3.8.3定量重复性：全定量环进样：RSD6≤0.25% 部分定量环进样：RSD6≤0.5%（进样量≥5ul）

3.8.4无损耗进样：RSD6≤0.8%（进样量≥10ul）

3.9 色谱分析软件，软件具有数据采集、数字信号传输、数据补偿装置，可以通过电脑直接控制仪器的运行，支持Windows xp/win7等操作系统，可通过USB或COM传送数字信号。

3.9.1 离子色谱数据传输装置：此装置可以兼顾高速、低速数据运转采集及实现多通道数据采集，从而实现更广范围内的数据采集（需提供政府权威部门颁发的技术证明资料）。

3.9.2 离子色谱数据补偿装置：可以对由于室温变化及仪器自身温度变化等因素造成的仪器信号波动而进行补偿，从而使仪器的稳定性更好（需提供政府权威部门颁发的技术证明资料）。

3.10内置淋洗液发生器：仪器内置淋洗液发生器（需提供仪器内置淋洗液发生器实物照片证明），只需通入纯水，通过控制电流即可产生所需浓度的淋洗液，从而可以实现等度和梯度淋洗，而不必使用昂贵的多元泵。淋洗液发生器消除了配置淋洗液的人工误差，溶蚀也消除了空气中CO2 的干扰，对于OH-淋洗液优势极为明显。

3.10.1淋洗液种类：KOH/NaOH    淋洗液浓度范围：0.1-100mM/L

3.10.2浓度增量：0.1mM         流速范围：0.1-2.8L/min

3.10.3最高操作压力：19MPa     最低操作压力：5MPa

3.11内置低压脱气装置：实现淋洗液在线脱气，有效避免可见气泡进入泵内造成基线漂移或淋洗液不足时泵空转损坏；在线低压脱气无需真空泵或超声等离线手工脱气，提高工作效率。

3.11.1脱气效率：1.0mL/min时脱气90%

3.11.2脱气体积：7.5mL

21. 微生物鉴定及药敏测试系统技术参数

★1、检测方法：鉴定采用生化显色和酶反应相结合的方法，药敏试验采用比浊法。

2、鉴定细菌种类：提供11大类，超过600种细菌，涵盖肠道菌群、苛养菌和真菌等常见致病菌，种类齐全。

3、判读速度：鉴定+药敏检测时间最快8个小时。

4、药敏种类

4.1：含临床上常用共计200余种抗生素，根据每年最新CLSI标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和抗菌药物敏感度（S、I、R），药敏测试卡可根据用户需要灵活配置。

4.2：可提供满足国家疾控用于国家致病菌识别网和国家食品安全风险评估中心用于食源性疾病监测工作要求的药敏板。板谱必须一致。

5、配套鉴定药敏测试卡：

★5.1可提供肠杆菌、非发酵菌、链球菌、肠球菌、葡萄球菌、真菌、芽孢杆菌、厌氧菌、奈瑟菌、嗜血杆菌、棒状杆菌等鉴定试剂卡；同时组合多元化，有生化鉴定/药敏复合卡、单鉴定卡和单药敏测试卡，所有测试卡均采用薄膜密封，避免生物污染。

5.2测试卡孔位：96/120孔，药敏试验采用微量肉汤稀释法，连续对倍稀释的抗生素浓度，抗生素浓度范围为2-12个梯度。

5.3鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，药敏检测标准每年根据CLSI更新

6、标本容量：可同时进行50个及以上测试卡的培养及检测。

7、自动化流水作业系统

7.1自动检测系统：装载测试卡后仪器自动识别条形码，并启动对板条进行初读作为阴性对照，孵育完成后，自动将测试卡运送至判读系统进行检测。

7.2自动温控系统：监测并控制培养箱温度，并保持温度为35℃±1℃，温度波动不超过0.5℃；

7.3废弃装置：所以测试卡在读板及结果分析结束后，系统自动将测试卡进行废弃。

7.4辅助试剂装置：a.监测并控制辅助试剂冷藏温度，保证其长期有效；b.仪器根据试剂板孵育状态，严格按照辅助试剂的反应时间及数量自动添加辅助试剂，避免由于人工误差导致生化反应不准确。

7.5系统自检：系统可根据标准比色液进行自检和自动初始化，保证仪器长期稳定工作。

8、智能系统

8.1可查询、修改报告，并且可自行查看测试板反应结果；可自行根据需要编缉报告，可根据纸张尺寸缩放报告。

8.2细菌鉴定和药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据。

8.3可实现综合数据统计分析，可提供≥20针对细菌、抗生素的常用统计分析，所有统计数据均可导出。

9、专家分析系统

9.1抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药先后标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。

9.2：检测特殊特殊耐药表型，如MRSA、ESBLs、VRE、CRE、β-LAC等修正结果并对药敏结果进行科学注释。

9.3能提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。

10、系统一体化集成检测装置、控制装置、温浴系统，无需外接计算机工作站。

11、可与实验室LIS系统联网。

12、配置全自动加样仪：必须是机械（加样仪）与移液枪进行接种加样，确保每孔加入菌液量（反应体系）≥100μl。无需设置加样参数，自动完成测试板加样，保证加样快速准确。

13、配置数字浊度计：测量范围：0-4MCF，数字显示可精确至小数点后两位，准确性和重复性为100%。

14、药敏分析仪和浊度计均需获得国内医疗器械注册证且是同一厂家。

15、配置

15.1：细菌鉴定及药敏分析系统（主机）：一台。

15.2：鼠标/键盘：一套。

15.3：全自动加样仪：一台。

15.4：浊度仪：一台；

15.5：打印机：一台。

22. 全自动顶空进样器技术参数

技术参数

1. 样品区温度控制范围：

室温—240℃   以增量1℃任设  加热功率约400W；

2. 阀进样系统温度控制范围：

室温—240℃   以增量1℃任设   加热功率约120W；

3. 样品传送管线温度控制范围：

室温—240℃   以增量1℃任设   加热功率约200W；

（为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）

4. 温度控制精度： ±0.1℃ ；

5. 温度控制梯度： ±1℃；

6. 顶空瓶工位：40位；

7. 顶空瓶规格：10ml、20ml任选  ；

8. 重复性：RSD ≤1.5%（200ppm水中乙醇，N=5）；

9. 进样量控制模式：进样时间和加压压力控制进样量；

10.进样加压范围：0～0.4Mpa（连续可调）；

11.反吹清洗流量：0～400ml/min（连续可调）；

功能配置

- 标配40位样品盘；（选配80位）

- 采用双三轴运动平台，快速准确；

- 10位加热炉，可实现多个样品重叠加热，减少等待时间，提高分析效率；

- 加热位具有振荡功能（选配），可减少样品达到平衡所需的时间，进一步提升效率；

- 针头加热功能，避免样品冷凝，保证实验的准确性；

- 可任意添加样品队列，对于紧急样品的分析，可调整优先次序；

- 可实现同一样品多次进样分析，用于方法的拓展和研究；

- 开机系统自检、故障报警及提示功能，温度过载保护功能，漏电保护功能等，提高了仪器使用的安全系数；

- 样品传输管路、进样针均采用惰性材料，防止样品残留和损失；

- 气路、样品瓶泄漏检测功能；

- PC端控制，仪器运行动态图，全面直观，可实时掌握仪器运行情况及每个样品的当前状态；

- 可同步启动GC、色谱数据处理工作站，也可实现与GC之间的反控，针对各种进口仪器的专用接口，可连接国内外所有型号的GC、GCMS

- 自带日志功能，可对顶空的分析方法和条件进行审计追踪。

23.程控定量封口机技术参数

- 适用对象：酶底物法培养基测量大肠菌群及大肠埃希氏菌

- 可检测50,000个样品以上，使用寿命大于5年；

- 液晶显示屏显示定量盘数量、节能标识、自动显示错误信息

- 自动计数功能

- 预热时间仅需要2-3分钟

- 封口速度：≤10秒

- 新增检修门及接水盘，便于清洗和维护

- 新增睡眠模式，更加节能并能提高工作效率

- 机器重量低于12千克

- 马达式传动。

- 橡胶垫搁架使用后直接翻合上，与机子连成一体，便于运输

- 外罩温度低于40℃

24.全自动吹扫捕集装置技术参数

功能配置

1. 可以自动运行1-30个样品，无需人员值守；

2. 开机自检，故障报警和提示，自动定位、校准样品盘；

3. 微机程序控制，主要功能有：

⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间；

⑵ 进样阀、样品传输管、除水阱和捕集管脱附区，四路均单独加热控温；

⑶ 设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析；

⑷ 可同步启动GC、GCMS色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置；

4. 通过时间编程，自动实现吹扫、捕集、脱附、进样和反吹清洗等功能；

5. 本装置带有样品自动搅拌功能；

★6. 采用电子制冷和二级闪蒸式热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形；

7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；

8. 配有同步国内外GC、GCMS专用的启动线接口，可连接国内外所有型号的GC、GCMS；

9. 样品通过除水阱，防止水汽进入捕集管中，减少水蒸气对GC、GCMS的影响；

技术参数

1. 除水阱温度控制范围：   室温—240℃   以增量1℃任设  加热功率约400W；

2. 阀进样系统温度控制范围：   室温—220℃   以增量1℃任设   加热功率约60W；

3. 样品传送管线温度控制范围：   室温—220℃   以增量1℃任设   加热功率约40W；

（为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）

4. 捕集管脱附温度控制范围：   室温～400℃   以增量1℃任设；  （升温速率〉2000℃/min）

5.冷阱温度：制冷温度可达零下30度，采用电子制冷装置；

6. 样品温度控制范围：室温—240℃   以增量1℃任设  加热功率约200W；

7. 温度控制精度：< ±0.5℃ ；

8. 温度控制梯度：< ±1℃；

9. 样品瓶工位：30位；

10. 样品瓶规格：40ml ；

11. 吹扫流量：0～100ml/min （连续可调）；

12.反吹流量：0～200ml/min （连续可调）；

13.仪器有效尺寸：580×450×500mm3；

14.仪器的重量：约32kg。

25. 全自动氮吹仪技术参数

功能配置

1、同时浓缩单个或多个样品，毋需人工值守：全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程，当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动停止相应通道的氮气吹扫，并报警提示。整个浓缩过程不需人工看管；

2、7英寸大液晶触摸屏控制，同时可以处理1-12支大容量样品.

3、加热方式采用水浴或者干式加热，达到样品的安全性与准确性，升温速度快，且均匀性好。

4、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计：可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失；

5、工作参数任意设置、控制和实时显示：主要工作参数：氮吹压力、温度和工作时间，均可按需设置。

6、12位独立节流气阀控制，保证了气路的气密性，螺旋式气针（可更换）加快了浓缩速率，大大节约氮气用量

7、采用液压式双重密封门镜保护系统，采用内置循环风机系统，防止挥发物的外泄。

8、操作简便、安全：灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，易学易用；全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置，可有效避免蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。

9、防止样品污染影响：所有气路及相关器件均采用环保材料，避免样品受到来自仪器的污染。

10、全自动氮吹仪水浴式具有自动补水功能，干式款模块可以任意更换。

技术参数

1.加热方式：水浴加热

2.样品数量：同时浓缩处理1-12个样品

3.样品瓶体积：50或100或150ml（可选）

4.终点检测：可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干（~0.1mL，适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干），不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用

5.温度范围：室温-100℃（±1℃）

6.定时时间：0-999 min

7.气体压力：氮吹工作气压，0~0.1MPa（压力间隔变化为0.01MPa）

8.外接氮气压力范围：0.2~0.8MPa；外接允许气压，1.0MPa

9.气体消耗量：吹扫气压（0.1MPa）下，每通道约500mL/min（约17cfm）

10.定容灵敏度：十级可调，保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确

11.控制方式：用户可根据实际情况，自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点

12.报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、氮气压力不足时，均会自动报警提示

26.全自动热解吸仪技术参数

功能配置

1.	开机自检，故障报警及提示功能，温度过载保护功能，漏电保护功能、气路压差报警功能等，提高了仪器使用的安全系数。

2.	样品位达50位，满足日常样品分析。

3.	吸附管自动脱帽、自动戴帽，自动气路泄漏检测功能。

4.	电子压力、流量显示功能。

5.	气路控制采用切换阀、电磁阀，性能稳定且有效防止样品污染。

6.	气路管经过钝化处理。

7.	全新人机交互界面，检测方法单独设置功能，实时云图显示工作状态、运行时间、流量等；

8.	样品盘管位程序控制，可实现指定管位检测；

9.	可同步启动GC和工作站，也可实现与GC之间的反控；

10.	本机自带标样模拟采样的功能，方便获取工作曲线；

11.	低温二次解吸功能，采用电子制冷和二级闪蒸式热脱附流程；

12.	具有样品分流功能，可在检测高浓度样品时，防止污染仪器；

13.	新增日志、帮助、秒表等功能，提供更多便利。

技术参数

1.解吸1温度控制范围：室温—400℃  以增量1℃任设；

2.阀进样系统温度控制范围：室温—300℃  以增量1℃任设；

3.样品传送管线温度控制范围：室温—300℃  以增量1℃任设

（为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）；

4.解吸2温度控制范围：室温—400℃  以增量1℃任设；升温速率>2000℃/min

5.冷阱温度控制范围：-35℃—50℃      以增量1℃任设

（采用电子制冷装置，无需液氮制冷）

6. 温度控制精度： ±1℃ ；

7. 温度控制梯度： ±1℃；

8.样品位：50位

9. 解吸回收率：〉98%（和组分有关）；

10. 反吹清洗流量：0～100ml/min （连续可调）；

11. 模拟采样流量：100ml/min；

27. 高效液相色谱仪技术参数

1.输液单元

- 智能控制的往复式双柱塞并联泵

- 流量范围：0.001～10.000ml/min , 以0.001mL/min步长调节流量

- 最大压力：60MPa(8700 psi)

- 流量精度 ：≤0.06%RSD

- 流速准确性：±0.3%

- 压力补偿：自动，连续

- 柱后清洗：自动柱塞杆清洗,可控制清洗的流速，自动，连续，根据选择的溶剂自动压缩补偿。

- 压力脉动：0.1 MPa

- 泵可以设置自动开关仪器；以及自动报警保护（包括压力、漏液、堵塞、等），柱塞杆密封圈使用次数。

2.紫外检测器

  - 光源：氘灯； 
　 波长范围：190～700nm 
   光谱带宽：8nm；

  - 波长精密度：±0.1nm；

  - 波长准确度：±1nm

  - 噪声：≤0.25x10-5AU/(静态)、±1x10-5AU/(动态，指定条件下)；

  - 漂移：≤0.4x10-4AU/h(静态)；≤2x10-4AU/h(动态，指定条件下)；

  - 流通池：8ul，采用锥型结构，可选配温控模块

3.色谱柱柱温箱

  - 控温范围：室温上10℃~80℃

  - 控温精度：±0.1℃

  - 控温准确度：±0.5℃

  - 柱容量：最多放置30cm柱4根（超高效柱5cm柱8根）.

4.混合器   400微升

5.手动进样器   7725i，标配20微升定量环

6.原装色谱工作站

- 原装色谱工作自动识别仪器各单元，对所有单元部件的参数设置及控制功能，实现多元化梯度洗脱、波长扫描、事件切换、实时采样、压力监测、时间流量曲线、波长扫描曲线等。

- 实时查看当前分析数据，第一时间获得样品分析结果

- 具有自我诊断功能、内置传感器，实时监控各单元运行状态，及时提供处理解决方案。

- 多任务，多窗口，各种实时分析状态可以同时监测。

- 具有强大的控制功能及简便的快捷方式。多种定量计算方法；灵活的峰识别和处理方式；提供高品质的波长扫描、谱图比较等。

28.全自动在线消解碘元素分析仪技术参数

1、功能与原理

1.1功能：全自动碘分析，一机多用，可以检测尿、水中的碘元素含量。

1.2 执行标准：尿碘检测严格按照国家卫生行业标准方法《W S/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部分砷铈催化分光光度法》要求的步骤进行检测，取样0.25mL后上机，仪器自动添加过硫酸铵1mL进行消解，消解完成后自动加入亚砷酸2.5mL，连续地间隔30s添加硫酸铈铵0.3mL，自动混匀后导入光度计检测并分析数据；水碘按照《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中水中碘化物的要求或采用“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究”（中国地方病学杂志，2007,26（3）：333-336）的测定方法进行检测，添加过硫酸铵进行消解，连续地间隔30s添加硫酸铈铵，自动混匀后导入光度计检测并分析数据（投标人必须提供所投产品符合国标方法的仪器实验动作细节包括试剂添加量，并附实验流程细节示意图，供评委评估是否符合国标，也作为采购人验收的依据之一）。

2、试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。

3、在线式比色皿分析技术：

3.1 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。

3.2 采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。

4、拓展式LED光源：

4.1 吸光度范围：0-4Abs。

4.2 吸光度分辨率：0.00001Abs。

4.3 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm，可拓展。

5、精度与范围：

5.1 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L；

5.2 线性范围：>0.999。

5.3 相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%。

5.4 准确度：能满足国家标准对准确度的要求。

6、在线自动恒温消解装置

6.1 在线恒温消解装置，孔间温差≤1℃，可自动添加消解液，消解完成后无需转移样品，自动进入恒温反应环节。

6.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。

6.3 样品位120个，消解位120个。

7、在线超级恒温水浴装置

7.1 在线超级恒温水浴装置：温度控制+/- 0.1度。可自动添加反应试剂，恒温反应完成后自动导入光度计检测。

7.2 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。

7.3 试剂瓶：棕色500mL玻璃试剂瓶。

7.4 一次性可以同时摆放120个样品，一次性可消解120个样品。

7.5 可在线搅拌、混合。

8、清洗站

8.1 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。

8.2 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。

8.3 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。

8、软件控制与数据输出

8.1 采用PC软件控制，使用人员只需要取样放样，并勾选测试项目，即可一键运行。前处理与检测在线进行，实验中可实现全程无人值守。

8.2 软件自动拟合工作曲线计算结果。

8.3 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。

8.4 实验报告体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。

9   安装时无需加装风机与通风管道，可直接放置在通风橱内使用。

10  验收测试项目：仪器安装时，应使用国标试剂、碘酸钾溶液标准序列、国家碘缺乏病实验室出具的尿碘标准物质、平行样品进行测试，结果需满足国标要求方可验收：线性≥0.999，质控测试结果达标、300吸光度为0.15-0.18，平行样品RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%。若仪器达不到国标的性能要求，则不予验收。

二、工作环境与条件：

1、环境温度：20-26℃

2、相对湿度：20-85%

3、电源供应：200-240V (AC)

三、主要配置：

1、高精密计量泵×2

2、蠕动泵×3

3、高精度光度计

4、三轴机械臂

5、独立取样针

6、120位样品盘

7、在线超级恒温水浴

8、在线自动恒温消解装置

9、自动加水排水系统

10、低残留清洗位

11、500根16mm*150mm样品管

12、塑料储水桶（2个，15L）

13、纯水桶（1个，10L）

14、低浓度尿碘试剂盒（1盒，0-300ug/L）

15、专用分析软件

16、工作站：i5，4G，500G，USB接口

29. 显微扫描仪技术参数

1.适用范围：临床，疾控，质检，质量部门的各类专业微生物实验室的结核染色样本的全自动读取和计数。

2.技术参数

★2.1每样本扫描时间：明场精密扫描3分钟以内；标准扫描2分钟以内；荧光扫描1分钟。

2.2扫描全程自动化：全自动扫描，一次加载玻片，无需人工值守。自动识别痰膜区域，图像识别技术运用BLOB分析+神经网络技术，自动生成阴性或者阳性的预判断结果，阴性结果不需审核，阳性结果根据图像数据直接给出建议结果，人工审核；还可应用神经网络原理对结果进行二次训练和学习，还具备重复定位功能，重现疑似图像，在镜下进行人工复核；扫描完成时，只需要添加载下一个玻片料仓。

2.3全封闭系统：防止污染。

3.工作条件

3.1电源：110V-220V，50-60Hz

3.2外壳：铝合金氧化处理，不宜腐蚀，长久耐用。

4.载物台

4.1载物台容量：≥5片，一次可自动扫描5片，全程自动化，扫描完成后只需加载下一个载玻料仓即可。

4.2XY轴重复定位精度：4um。

5.光学特性

★5.1采用进口的成熟的光路系统，物镜:100倍油镜；N.A.：1.25。

5.2显微镜：产品选用高清晰显微镜，光学系统更稳定。

5.3光源：LED光源，色温≥6000K，寿命≥50000h。

5.4聚光镜：U-SC3，FN26.5超宽视野。

6.照相系统

6.1相机：进口相机，超大靶面数字感光芯片；≥1/1.2 "数字感光芯片，像素≥230万；高速相机（163fps），超高灵敏度，荧光信噪比高。

6.2分辨率：1920X1200、960X600。

6.3扫描方式：逐行扫描。

7.软件系统

7.1样本管理：手动编码，条码管理：可选。

7.2识别特性：领先的图像识别技术，具备BLOB分析+神经网络的图像识别技术，样本库可扩展。

7.3数据统计：可对历史结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等。

7.4图像处理：对图像进行标注、测量等。

7.5图像拼接：基于结核杆菌抗酸染色图像的拼接方法（专利技术）

7.6界面风格：全中文操作界面，扁平化设计

7.7用途范围：除了结核分枝杆菌智能识别以外，还可以选配识别真菌数据库，用途更广。

8.售后服务

8.1时间：设备验收合格后免费保修1年。维修响应时间：8 小时内。

8.2培训：免费提供操作培训和维修培训。升级：免费提供软件升级

9.随机配工作站配置

9.1系统：Win10  64x

9.2CPU系列： i7@3.6GHz或以上。核心数：八核或以上。内存≥8G。硬盘≥1T以上。光驱：带刻录功能。显示器≥ 22寸；

30. 全自动稀释配标仪技术参数

1用途:

全自动无机液体样品制备工作站用于元素分析过程中的无机固液样品配制，液体样品稀释，标准曲线配制，混标配制，标准品及质控样的定量添加，以及其他各类液体处理操作，为后续的AAS，ICP-MS等提供标准样品，标准曲线及样品制备服务。此系统可广泛应用于疾病控制，食品安全，农业，环境保护，制药，化工等多种领域。

2技术指标

2.1系统平台为无机专用仪器，结构件均为耐酸碱腐蚀设计，具有强力排风系统。

2.2系统同时具备固液样品配制，液液样品配制，样品稀释，样品分装，单标配制，混标配制，定容等液体处理功能。

2.3注射泵

2.3.1采用双注射泵设计，避免量程不同而产生的误差。标配1mL和10mL精密注射泵各一支。具有25mL、10mL，5mL，1mL，500μL，250μL，100μL等多组高精度注射泵可选，并可自由两两组合。

2.3.2系统根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。

2.3.3仪器整机经过权威计量部门校准，可提供计量证书，保证结果准确有效。计量方法和指标，参考移液器计量标准JJG646-2006要求。

2.3.4双注射泵均通过机身的视窗可见，方便直接观察及维护更换。

2.4移液针和移液枪头

2.4.1具有XYZ轴全方位移动机械臂，独立上下运动的双Z臂设计，分别支持移液针和移液枪头两种移液模式。并且系统支持一个实验过程中，根据方法自动切换移液针和移液枪头，无需人工切换两种模式。

★2.4.2移液针采用特氟龙管结构，加强的外层套管采用特氟龙防腐蚀涂层，整个吸排液过程中，酸液不与金属接触。（也可选择石英针，二选一）

2.4.3移液针具有内壁三级清洗功能，通过不同清洗池的多级清洗，最大程度避免交叉污染，且是否清洗及清洗级数可以根据样品自行设定，在保证无污染的情况下缩短配标时间。

★2.4.4移液针外壁采用独立的耐酸蠕动泵逆流连续清洗，确保无交叉污染。

2.4.5系统兼容移液枪头，一体式自动枪头制退器，枪头自动更换，避免交叉污染，最多可容纳180位1ml枪头。

2.4.6配制液体样品过程中，可以通过移液针进行吸吐混合、气泡混合等方式对溶液进行混合，混合方式可以自行选择。

2.5	样品瓶/架

2.5.1可兼容2ml-110ml常规标液储液瓶和离心管，可根据实际需求进行管架的定制。

2.5.2可放置3个样品架，最多可同时使用54位110ml玻璃螺口带盖样品瓶、100ml离心管、60ml玻璃螺口带盖样品瓶、50ml塑料离心管，也可最多同时使用216位15ml塑料离心管、12ml玻璃螺口带盖样品瓶、2ml玻璃螺口带盖样品瓶。不同的架子可组合使用。

2.5.3提供样品架定制服务。

2.5.4可选配恒温样品架，满足配制温度恒定，避免环境温度对样品制备过程的影响。

2.6	溶剂柜

2.6.1可选配独立的溶剂盒。

2.6.2系统可提供5种不同溶剂可选，可根据程序设定自动选择任意稀释溶剂。

2.6.3系统提供溶剂数量扩展服务。

2.7	安全结构

2.7.1仪器整机采用密闭结构，具有通风系统，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。

2.7.2仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。

2.7.3仪器整机高防腐设计，平台采用防酸腐材质搭建而成，电机和电器组件采用隔离式设计或者喷涂特氟龙防腐涂层设计。延长仪器的使用寿命。

2.8	操作软件：

2.8.1图形化软件，简单易用，自动计算配制方案无需人工计算，并实时显示仪器运行方法及运行过程。

2.8.2软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告，报告格式符合GLP规范。

2.8.3液体处理方法可编辑储存在软件中，方便常用方法的随时调用。

2.8.4软件符合审计追踪，具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。

2.8.5软件具备手机APP远程视频监控和软件监控功能。

3	标准配置清单

3.1	 全自动稀释配标仪主机               					1套

3.2	 双注射泵系统（1mL和10mL）								1套

3.3	 1L溶剂瓶及瓶口适配器									5个

3.4	 12mL玻璃螺口带盖样品瓶（含实心盖垫）					100个

3.5	 12mL样品瓶架                                       2个

3.6	 50mL离心管				                            100个

3.7	 50mL样品瓶架                                        2个

3.8	 1mL枪头                                             1盒

3.9	 工作站（电脑主机系统和软件操作系统）	               1套

3.10 10L废液桶                                          1个

31. 全自动尿液分析仪技术参数

★1.产品要求：一台仪器可同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能功能

2技术规格

2.1	检测项目：干化学定量测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥12项

★2.2检测原理：尿有形成分分析采用流式技术；尿干化学检测采用光电   电比色法

2.3采图量：≥500帧/样本

2.4检测速度：整机检测≥110样本/小时；干化学模式检测≥240样本/小时；尿有形成分分析模式≥110样本/小时

2.5进样方式：全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩容）

2.6样本处理方式：无需离心，无需特殊染色，一次吸样可完成干化学及尿有形成分检测

2.7临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分的检测结果，并可显示有形成份真实图像

2.8临床信息：提供红细胞来源信息提示

2.9检测最小样本量：≤3ml

2.10检测吸入样本量：≤3ml

2.11检测重复性要求CV≤5%

2.12数据存储存储：超过10万份的病人结果

2.13数据通讯双向RS-232接口，支持与LIS/HIS系统联机，支持远程维护

2.14软件系统提供中文报告软件系统

2.15操作系统Windows操作系统。

2.16配有条码或键盘输入ID

2.17全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能

3产品配置

3.1配备电脑，四核以上处理器、1TB以上硬盘、≥17寸液晶显示器

3.2条码阅读器一个

3.21000MbpS传输速率网线1根

4产品及企业相关资质要求

4.1认证要求具备CE认证，ISO9001认证、ISO13485认证

4.2系统配套性要求具有原厂配套试剂、质控品；并提供项目注册证明。

32.ATP 荧光检测仪技术参数

1.内置自校光源，开机具有15秒或60秒两种自检模式；

2.可自动判断样品是否合格，自动统计合格率；

3.可设定≥256个用户ID，可设定的结果限值≥2000个，可存储检测结果≥10000个；

4.配有USB接口和蓝牙模块，可将结果上传至计算机。

5.检测精度：1×10-16moL/ATP

6.检测范围：0～999999RLU；

7.检测时间：≤10秒；

8.检测干扰：±5%或±5RLU；

9.数据输出：可配置蓝牙热敏打印机，实时输出检测结果

10.检测保护：内置倾角传感器，当倾角超过范围，将中断检测，保障检测的准确性；

11.操作温度范围：5℃～40℃；

12.操作湿度范围：20～85%；

13.屏幕：3.5英寸彩色显示屏，数据直观显示；

14.电池：充电锂电池，通过MiniUSB口充电，并可选配太阳能充电器、车载电源充电器；

15.数据查询：可快速查看统计结果：RLU数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图，以便客户按需查看分析、监测；

16. 内置不同行业不同检测部位检测参考值，方便用户参考调用

17. 试剂：一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要；

18. 产品具有医疗器械注册证

33.测汞仪技术参数

1. 本仪器用于测量水，空气，土壤，食品，化妆品，化工原料，中的汞的含量。同样适用于卫生防疫，环境监测，化工，自来水等行业

2. 测量原理：冷原子吸收法。（国标）

3. 自动计算直接读取汞的浓度、不需要用户换算。

4. 测量范围：0-5/10ng/ml（高于10ng/ml时要稀释即可测量）。

5. 温度：-20~60℃。湿度：10-95%RH

6. 检出下限：0.2ng/ml

7. 线性相关系数：R≥0.995

8. 同时显示：汞浓度ng/ml,温度、湿度*。

9. 彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。

10. 有数据查询功能，数据存储256组，

11. 仪器有工作曲线标定功能，根据用户需要自动保存

12. 工作曲线，下次开机直接使用上次曲线直接测量。

13. 自动显示吸光值、计算相关系数R。测量数据可以通过K值，一点修正

14. 流量调节范围：0-2.5L/min

34. 散射式浊度仪技术参数

1.测量方法：ISO 7027和DIN27027

2.测量范围： 0～1100 NTU, 0～275 EBC, 0～9999 ASBC

3.测量精度： ±2% (0～500 NTU), ±3% (501～1100 NTU)

4.显示分辨率：0.01 (0～100 NTU), 0.1 (100～999 NTU), 1 (999～1100 NTU)

5.校准点：2～5点 (0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU)

6.光源： 红外发光二极管

7.检测器：硅光电接收器

8.杂散光：<0.02 NTU

9.比色瓶 ：60×φ25mm

10关机模式 ：手动或自动 (无按键操作后15分钟)

11.数据储存 ：100组

12.通讯输出 ：USB

13.显示屏 ：液晶显示屏

14.电源类型 ：AA电池3节

15.配置要求：主机，样品瓶, 标准液(0, 200, 500, 1000NTU), 擦拭布, 说明书，保修卡/合格证，便携箱。

35. 旋光测定仪技术参数

1.测量范围：-45°～＋45°
2.最小读数值：0.002°
3.准确度±（0.01°＋测量值×0.05%)
4.重复性（最大偏差）≤0.01度
5.可测样品最低透过率10％
6. 采用光电检测和自动伺服机构控制，背光液晶显示，测试数据清晰直观，可保存三次复测结果，并计算平均值

36. 折光仪技术参数

1.测定液体或固体的折射率nD和糖水溶液中干固物的百分含量及Brix锤度，采用目视瞄准，数显读数，测定锤度时可进行温度修正，配有RS232接口，可向PC机传送数据

2.折射率测量范围（nD）：1.3000-1.7000

3.测量示值准确度（nD）：≤±0.0002

4.测量分辨率（nD）：0.0001

5.测量范围（锤度Brix）：0-95%

6.测量示值误差（锤度Brix）：±0.1%

7.测量分辨率（锤度Brix）：≤±0.1%

8.温度显示范围（最小示值0.1℃）：0-50℃

9.仪器重量：≤10kg

37. 全自动核酸提取仪技术参数

1.用途：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、食品等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；

2.仪器工作环境要求：

2.1、电源：AC110-240V,50Hz/60Hz,600W

2.2、环境温度：10-30℃

2.3、相对湿度：≤85%

3.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；

4.技术指标要求

★4.1、处理速度：15分钟以内即可一次性完成1到48个样本的提取；

4.2、工作体积：不小于1000ul；

★4.3、加热方式：提取过程无需加热；

4.4、运行噪音：运行最大噪音不超过50分贝；

4.5、程序管理：仪器至少可保存500组实验程序；

4.6、洗脱体积不小于50μl；

4.7、可单个检测，也可多个联合检测；

4.8、产物保护：具备与提取板位分离的独立产物洗脱槽位，保护提取产物。

4.9、仪器重量：仪器重量不超过15Kg

4.10、仪器体积：仪器体积不超过33*36*40cm

4.11、磁棒类型：一体化永久磁棒；

4.12、污染防控：具有紫外杀菌功能；

4.13、提醒装置：需配有程序结束时提醒界面；

4.14、仪器配套试剂：具有单人份规格及大包装规格的全血，血清，血浆，石蜡或新鲜组织，痰液，唾液，脑脊髓液，尿液，宫颈拭子、灌洗液，生殖器拭子，鼻咽拭子、灌洗液，口腔拭子，粪便，细菌，病毒，食品等等配套提取试剂盒且仪器试剂具备均医疗器械注册证；

4.15、配套耗材：单样本提取管，32孔板，96孔板三种配套耗材。

五、配置要求：

5.1、主机*1台

5.2、内置操控系统*1套。

38. 电导率测试仪技术参数

1.主机形式：台式电导率主机

2.电导率测量参数

2.1电导率量程：0.000uS/cm～400.0mS/cm

2.2分 辨 率：0.001uS/cm～0.1mS/cm

2.3精 确 度：±0.5% F.S.

3.TDS测量参数

3.1TDS量程：0.000mg/L～400.0g/L

3.2分 辨 率：0.001mg/L～0.1g/L

3.3精 确 度：±0.5% F.S.

4.盐度测量参数

4.1盐度量程：0.0～260.0g/L

4.2分 辨 率：0.1g/L

4.3精 确 度：±0.5%F.S.

5.使用环境：–5℃～60℃，相对湿度< 90%

6.电    源：7号(AAA)电池*4或220V电源适配器

7.重    量：≤1kg

8.电极配置：

8.1电导电极（一般水）：K=1铂金片玻璃电极，20us/cm～20ms/cm

8.2电导电极（超纯水）：K=0.01不锈钢电极，0.2us/cm～20us/cm

8.3电导电极（纯水）：K=0.1铂金片玻璃电极，2us/cm～200us/cm

8.4电导电极（污水）：K=10铂金镀黑玻璃电极，200us/cm～200ms/cm

39. 臭氧比色计技术参数

1.无需预热即可测量；

2.平均3分钟测定一个样品，性能稳定可靠；

3.测量过程简单、快速，选用配套的试剂及内置曲线即可直接测量；

4.操作简单，背光显示，方便读数与操作。

5.测定范围：0～2.50mg/L

6.光    源：LED

7.波    长：525nm

8.屏幕显示：LCD带背光

9.测量模式：浓度

10.读数分度：0.01mg/L

11.测试精度：≤±5%

12.样 品 瓶：10ml圆形

13.电    源：AAA电池4节

14.操作环境：温度 0～40℃，相对湿度不超过90%

40. 复合气体无线检测仪（有害气体快速检测仪）技术参数

1.标准配置

1.1检测器：超过30种智能传感器可选，其中包括PID光离子化传感器、LEL催化燃烧传感器、EC电化学传感器、NDIR红外光学传感器、CO+H2S电化学二合一传感器等。

1.2 配置：多气体检测仪主机（含PID/CO+H2S二合一传感器/02/LEL传感器）、自动校准平台CaliCase内置RF无线模块、中文操作手册、合格证、装箱单、水阱过滤器、充电数据二合一USB线缆、工业橡胶外套、mPower硬质便携箱

2.技术指标

2.1  VOC量程：0.1到2000ppm    VOC最小分辨率：0.1ppm或0.1mg/m3

2.2  O2 量程：0-30%VOL   O2最小分辨率0.1%VOL

2.3  LEL 量程：0-100%LEL  LEL最小分辨率1%LEL

2.4  CO量程：0-500ppm    CO最小分辨率1ppm

2.5  H2S量程：0-200ppm   H2S最小分辨率0.1ppm

2.6  采样方式：仪器内置泵吸式

2.7 电池使用时间：锂电充电电池，一次充电使用不少于12小时，开启无线模式不小于10小时。

2.8 读数内容：可实时读出气体浓度，人员跌倒报警是否开启，合规状态，电池状态，无线开启或关闭状态以及信号强度，数据存储开启或者关闭，STEL、TWA、峰值和最小值

2.9 显示：黑暗状态下背光自动开启，显示屏带自动翻转功能方便查看数据

一、便携式多气体检测仪

1、标准配置

1.1检测器：超过30种智能传感器可选，其中包括PID光离子化传感器、LEL催化燃烧传感器、EC电化学传感器、NDIR红外光学传感器、CO+H2S电化学二合一传感器等。

1.2 配置：多气体检测仪主机（含PID/CO+H2S二合一传感器/02/LEL传感器）、自动校准平台CaliCase内置RF无线模块、中文操作手册、合格证、装箱单、水阱过滤器、充电数据二合一USB线缆、工业橡胶外套、mPower硬质便携箱

2、技术指标

2.1  VOC量程：0.1到2000ppm    VOC最小分辨率：0.1ppm或0.1mg/m3

2.2  O2 量程：0-30%VOL   O2最小分辨率0.1%VOL

2.3  LEL 量程：0-100%LEL  LEL最小分辨率1%LEL

2.4  CO量程：0-500ppm    CO最小分辨率1ppm

2.5  H2S量程：0-200ppm   H2S最小分辨率0.1ppm

2.6  采样方式：仪器内置泵吸式

2.7 电池使用时间：锂电充电电池，一次充电使用不少于12小时，开启无线模式不小于10小时。

2.8 读数内容：可实时读出气体浓度，人员跌倒报警是否开启，合规状态，电池状态，无线开启或关闭状态以及信号强度，数据存储开启或者关闭，STEL、TWA、峰值和最小值

2.9 显示：黑暗状态下背光自动开启，显示屏带自动翻转功能方便查看数据

2.10 标定：支持自动标定平台

2.11防护等级：IP65防水设计 （需提供第三方检测报告）

2.12  报警：远程无线报警，声音 (90dB@30cm), 光（红色闪烁LEDs），振动以及屏幕显示报警条件如人员跌倒提前报警和实时远程通知

2.13 工作温度：-20~50℃工作湿度：0~95%RH（无冷凝）

2.14数据存储：可以自动存储数据，也可手动存储数据，自动存储状态下1分钟存储间隔可以连续存储6个月，存储间隔可在1-3600S自由设定

2.15充电和通讯：无需额外配件，直接通过USB数据线连接检测仪主机，经过电脑PC端口进行仪器充电、数据下载和仪器设置以及仪器升级亦可使用CaliCase内置RF无线模块和仪器进行无线通讯获取数据以及报警状态

41. 氨气测定仪技术参数

1.低功耗传感器，电池使用寿命可增加50%

2.超大屏幕液晶，大数字显示，清晰可见

3.外壳采用高强度材料，舒适耐用

4智能传感器支持离线标定

5.两点标定，客户可自行设定标定气体浓度

6. 测量气体：氨气（NH3），量程0-50ppm

7.重量：约125g（含电池）

8.工作温度湿度： -20°~50°；0~95%RH（无冷凝）

9.报警信号：高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、

10.存储：最近十次事件，累计报警时间

11.按键：两个大按键

12.标定：手动和自动标定平台，修改标定气体浓度

13.防护等级：IP67

42. 二氧化氯比色计技术参数

1.无需预热即可测量；

2.平均3分钟测定一个样品，性能稳定可靠；

3.测量过程简单、快速，选用配套的试剂及内置曲线即可直接测量；

4.操作简单，背光显示，方便读数与操作。

5.测定范围：0～5.00mg/L

6.光    源：LED

7.波    长：525nm

8.屏幕显示：LCD带背光

9.测量模式：浓度

10.读数分度：0.01mg/L

11.测试精度：≤±5%.

12.样 品 瓶：10ml圆形

13.电    源：AAA电池4节

14.标准配置：主机、二氧化氯试剂（100次测量）、7号电池*4、便携箱、说明书。

43. 激光颗粒物检测仪技术参数

1.检测原理：光散射法

2.量程：（相对PM10粒径粉尘）0.001~10mg/m³或0.01~100mg/m³

3.分辨率： 高分辨率0.001mg/m³、低分辨率0.01mg/m³

4.示值误差 ：±10%

5.示值重复性： ≤2%

6.可检测粒径： PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP

7.采样方式： 泵吸式

8.流量 ：2L/min

9.界面显示： 液晶显示屏

10存储温度： -20℃～60℃

11.存储湿度： ≤85% RH

12.外形尺寸： 约180*94*181mm

13.重量：≤2kg

44. 台式pH/ORP测试仪（氧化还原电位分析仪）技术参数

1.ORP量程：±2000mV

2.分 辨 率：1mV

3.精 确 度：±0.2% F.S.

4.温度范围：-10.0℃～110.0℃

5.分 辨 率：0.1℃

6.精 确 度：±0.2 ℃

7.使用环境：–5℃～60℃；相对湿度< 90%

8.电    源：7号(AAA)电池*2或220V电源适配器

9.尺    寸：150*200*60mm(W*L*H)

10.重    量：660克

11.电    极：氧化还原电位铂金环玻璃电极1米线

45. 激光测距仪技术参数

用于测量距离/最小值/最大值、面积/体积测量、连续面积测量、间接测量、点放样。
1.典型测量精度： ± 1.5 mm
2.测距范围 ：0.05 – 100 m
3.测量单位： m, ft, in
4.显示：具有照明显示功能
5.免费应用程序： iOS, Android
6.内存：最近10次
7.工作时间：10 000次测量，最长20h 
8.电池： AAA型号, 2 x 1,5 V
9.防护等级： IP54

46. 氧浓度快速监测仪技术参数

1.低功耗传感器，电池使用寿命可增加50%

2.超大屏幕液晶，大数字显示，清晰可见

3.外壳采用高强度材料，舒适耐用

4智能传感器支持离线标定

5.两点标定，客户可自行设定标定气体浓度

6. 测量气体：氧气（O2），量程0-30%VOL

7.重量：≤125g（含电池）

8.工作温度湿度： -20°~50°；0~95%RH（无冷凝）

9.报警信号：高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、

10.存储：最近十次事件，累计报警时间

11.按键：两个大按键

12.标定：手动和自动标定平台，修改标定气体浓度

13.防护等级：IP67

47. 高温炉（或马弗炉）技术参数

1. 容积(L)≥7

2. 波 动 度：±2℃ 显示精度：1℃

升温速度：≤10℃/min；（可任意调节低于每分钟10度的任何速度）

3. 温度测量：1000℃是 K分度镍铬--镍硅热电偶

4. 1200℃ 是 S分度铂铑--铂热电偶；

5. 控制系统：LTDE全自动可编程仪表，PID调节，显示精度1℃

6. 成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器；

7. 时 间 制：可设定升温时间，恒温时间控制，恒温时间到达，自动停机；

8. 超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险；

9. 运行方式：全量程可调节恒温，恒定运行；程序运行。

10. 高铝内胆，耐磨性能好，1000度，高温发热丝四面发热，均匀性好。

11. 炉门内侧和箱体口面板及外壳为优质薄钢板，表面喷塑，一体化制作

12.仪器精确度高，显示精度1度，在恒温状态下，精确度≤±2度

13.控制系统采用LTDE技术，具有30波段可编程功能，二级超温保护

48. 通风式试剂柜技术参数

1.规格mm（H*W*D）：450*900*1800mm

2.门类型：四门

3.拉手：一把蓝色PP双锁式拉手

4.活动层板：两块

49. 电子皂膜流量计（流量校准仪）技术参数

1.适用于采样器内部流量校准，总体流量校准范围5mL/min～30L/min或优于，有三种流量范围；

2.低流量范围0.002L/min～0.3L/min或优于

3.中流量范围0.2L/min～6.0L/min或优于

4.高流量范围5.0L/min～30L/min或优于

5.精度：≤±1%；

6.液晶显示，具有温度、压力、容积的校正功能；

7.测量方式：湿式；

8.用户可现场完成自我校正，可得出被测气体的体积流量，可单次测定气体流量，也可以对流量测定十次后取平均值；

9.流量测定槽为可更换式，控制基座可共享；

10.配置：流量校准器主机1台，标准流量校准槽1套，便携箱1个。

50. 电热恒温培养箱（恒温干燥箱）技术参数

技术参数

1. 公称容积（L）≥88

2. 额定功率（W）≥345

3. 温度控制方式:PT100

4. 温度控制范围:Rt+5--85℃

5. 温度波动（℃）: ±1（@37）

6. 温度均匀性（℃）: ±2（@37）

7. 环境温度（℃）:5-30，建议25±2

8. 工作室尺寸（mm）:500*350*500

9. 外形尺寸（mm）:627*621*692

10. 隔板:标配2块，数量可增加

11. 电源电压:AC220/110V

12. 显示界面:3.5寸触摸屏

13. 灭菌:可选配UV

功能配置

- 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。

- 内腔各面采用铝箔包裹，优质保温棉填充内胆与隔板空隙，升温快，保温效果好，使温度更加均匀性。

- 温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。

- 可选配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。

- 内胆均为优质拉丝不锈钢制成，半圆式四角设计，减少不必要的内表面面积，从而减少细菌藏身的可能，更快速和有效底清洁和灭菌。

- 配置漏电流、过电压保护器。

- 具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警。

增加温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害

## 51. 水中微生物膜过滤装置

1. 系统材质：六联全不锈钢过滤系统采用“含钼316不锈钢”制造，比采用304不锈钢在高温下更耐腐蚀。

2. 灭菌方式：过滤器可采用121℃湿热灭菌，180℃干热灭菌、也可采用更高效的火焰灭菌及其它符合ISO8199认证的灭菌方式。

★3. 过滤系统：过滤系统由全不锈钢材质的过滤支架和6个滤器组成，支架与滤器均可采用火焰灭菌并且冷却快速，可快速投入再次使用。

4. 火焰灭菌：全不锈钢系统可采用火焰灭菌方式，1分钟即实现全系统快速灭菌，大大提高微生物试验效率。

5. 废液直排：采用无油型直排真空泵；无需废液瓶，可将过滤后废液直排到污水桶或水池。

6. 滤器设计：大容量（250ml或500ml）设计；滤器上盖配有通气孔，可安装空气过滤器，避免在水样中引入空气中微生物的二次污染；滤器内壁有容量刻度线，方便精确加样。

7. 滤膜支撑垫：滤器采用不锈钢滤膜支撑垫，保证被截留的微生物在滤膜表面均匀分布，完美支持47mm直径滤膜的过滤操作。

8. 过滤支架：6联全不锈钢过滤支架，与各个滤器的连接件均配有独立开关，支持同时过滤多个样品，也可独立进行单个样品过滤。

9. 配套滤膜：系统可提供黑色网格白膜和白色网格黑膜，提高微生物培养后的菌落识别度,提供无菌COA证书。

10.配置：六联水中微生物膜过滤支架1个，微型负压真空泵1台，250ml不锈钢滤器6个，火焰灭菌支架1个，火焰灭菌枪1个，单独包装无菌膜100片。

52.紫外线强度测定仪技术参数

      - 波长范围及峰值波长：375~475,320~400,275~330,230~275

      - 辐照度测量范围：（0.1~199.9×103） μW/cm2

      - 紫外带外区杂光：

  - 3.1 UV254: 小于0.1%；

  - 3.2 UV297: 小于0.05%

  - 3.3 UV365: 小于0.02%

  - 3.4 UV420: 小于0.02%

      - 准确度： ±8 % （相对于国家标准）

      - 响应时间：1秒

      - 使用环境：温度（20±20）℃；湿度 <80%

      - 电源： AC 220V，50Hz 或 2x3.7V@ 3400mAh  Li-ion电池

53.急性食物中毒检测箱技术参数

1.微型电子天平1台，

2.720110型手动可调式移液器1把，

3.移液头10支，

4.多功能剪刀1把，

5.微型水浴锅1个，

6.PH试纸1袋，

7.食品中心温度计1支，

8.Φ18mm8孔和Φ11mm12孔试管架各1个，

9.比色管5支，

10.试管5支，

11.滤纸1盒，

12.漏斗4个，

13.药勺3个，

14.250ml量筒和250ml塑料杯各1个，

15.提取罐10个，

16.样品杯120个，

17.一次性滴管30支，

18.100ml、300ml储液瓶各1个。

54. 表面污染检测仪（α、β弱放射性测量装置）技术参数

1.探测器类型：塑料闪烁体+ZnS(Ag)，探测窗口采用含铝聚酯薄膜箔；

2.探测效率：241Am ≥52%；14C ≥17%；204Tl ≥48%；90Sr+90Y ≥50%；137Cs ≥45%；

3.表面活度响应：α：≥15s-1Bq-1cm2(对241Am)，β：≥15s-1Bq-1cm2(对204TI)；

4.探测上限：≥105cps

5.声音提示可一键开关；

6.可通过USB连接器使用串行线连接到外部计算机，配套上位机软件；

7.报警阈值可随意调整，提供两个可调报警阈值（高报警、超高报警）；

8.可分辨式报警提示音；

9.探测有效面积：≥10×10cm2；

10.可同时测量α、β，α或β可分别单独测量；

11.提供上位机软件，可配置双报警阈值、报警开关；

12.上位机软件可配置参数可一键导入/导出，存成文件；

13.上位机软件具备配置操作日志功能；

14.提供一键更新本底，更新本底时显示更新进度，可一键取消；

15.自动本底扣除功能；

16.提供α、β双通道独立测量功能，软件上可根据测量需要配置修改；

★17.上位机软件提供传感器坪区检测功能；

55. 多参数流动注射分析仪技术参数

1.仪器的工作环境：仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10~40℃；电源供给：220VAC，50HZ。

2.技术要求：

2.1.仪器组成：仪器为完全独立一体机通道式设计，配置多个通道可以同时分析同时工作，每个通道包括一个自有独立与分析通道一体的自动进样器，一个蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等. （提供仪器彩页和一体机照片图片证明文件）

2.2 仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。

2.3. 仪器为完全独立一体机通道式设计,除工作站软件外，通道间无共用装置，自动进样器与分析通道一体。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用全化学惰性透明管,无翻边管路接头。

2.4.多个分析模块可以在同一房间，也可以分别在多个不同的实验室分别进行使用；仪器模块方法完全独立一体，长度不超过70cm，并可实现车载分析，处理紧急现场任务。

2.5 仪器配套的化学流路元件均要固定在化学流路板上，化学流路板采取30~45度倾角放置，便于观察化学反应情况并在出现故障下保护仪器不被腐蚀；不接受传统水平设计方式。（提供仪器真机图片证明文件）

2.6每个通道均为一体机设计，包括一个自动进样装置，一个十二通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，以上装置均为通道独有，不与其他通道共用。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头。

2.7每个通道都包括一个自动进样装置，每个自动进样装置包括44个位置，其中载流位置两个，10ml样品位置40个，50ml样品位置2个。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。配备多个自动进样装置，可自由实现多参数的同时测定。自动进样器的吸样量0.1~10ml，进样精度≤1%。

2.8每个通道都包括一个专用的蠕动泵,12个管位，泵速由计算机设定（0-200r/min随意设定），蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。泵的压强范围：0-100psi。试剂及样品流路为0~20ml/min。

2.9每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。

2.10每个通道都包括一个专用的检测器,检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400~1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

2.11每个通道标配有电加热器，温度可通过电脑进行控制，温度控制区间为室温到250℃，温度精度(0.1℃，数字显示。

2.12全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作。

2.13.分析软件：全中文操作软件及帮助文件，在win7以上的操作系统工作，同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。

2.14使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。

2.15仪器主机含有内置式双通道比例系数系统，无需外接设备或进样器即可自动完成标准曲线的配制及超标样品的稀释。（需提供投标仪器结构图和软件截图）

3.仪器性能指标：

不同分析通道模块包括相应的在线加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现（不需要额外配置加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等辅助设备）。

3.1六价铬技术指标

3.1.1方法原理：二苯碳酰二肼光度法

3.1.2线性范围：0.002-1.0mg/L

3.1.3检出限：≤0.0005mg/L

3.1.4样品分析频率：30样/小时

3.1.5精密度：≤1%

3.2总硬度技术指标

3.2.1方法原理：钙镁指示剂光度法

3.2.2线性范围：15-450mg/L

3.2.3检出限：≤10mg/L

3.2.4样品分析频率：50样/小时

3.2.5精密度：≤3%

4.仪器配置要求：

4.1全自动六价铬分析通道                 1台

4.2全自动总硬度分析通道                 1台

4.3路由器                               1个

4.4备件套包（泵管、接头、进样针等）     2套

4.5说明书：软件、仪器及方法说明         2套

4.6知名品牌商用计算机和激光打印机各     1台

4.7独立极坐标自动进样器                 2套

4.8双光束检测器                         2个

4.9免调整体式蠕动泵                     2个

4.10工作站软件                          1套

4.11比例稀释系统                        2套

4.12固体试剂包各                        1套

4.13超声波清洗机                        1套

4.14真空泵和溶剂过滤器                  1套

56.便携式pH/离子计技术参数

1.测量参数：pH

1.1测量范围：-2.000~20.000pH

1.2测量精度：+0.002pH

1.3显示分辨率：0.1.0.01,0.001pH

1.4校准点：1至5点

1.5使用校准液：USA, NIST , DIN标准

1.6温度补偿范围：0~100°C，32~212°F

1.7温度补偿方式：手动或自动

2.测量参数：mV：

2.1测量范围-1999.9~ 1999.9mV

2.2测量精度：+0.2mV

2.3显示分辨率：0.1。1mV

2.4校准点：1点(仅适用于R.mV模式)

2.5校准范围+200mV

3.离子测量范围：0.001-9999ppm, mg/L, mol/L (实际量程请参考离子电极说明)

3.1测量精度：+0.5% F.S(-介离子)，+1% F.S (二介离子)

3.2显示分辨率：0.001.0.01 .0.1.1

3.3校准点：2至5点

3.4使用校准液：0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 (ppm, mol/L, mg/L)

3.5温度补偿范围：0~100°C，32~212°F

3.6温度补偿方式：手动或自动

- 配套离子电极测量范围

4.1Na-US钠离子选择性电极测量范围: 0.1~23000ppm

4.2CL-US氯离子选择性电极测量范围: 1.8~35500ppm

4.3F-US氟离子选择性电极测量范围: 0.02ppm~饱和

4.4用户也可自由选配其它离子电极

57. 实验室空气消毒设备（二氧化氯、过氧化氢）技术参数

1.适用体积：≤60m3

2.循环消毒风量：≥600m3/h

3.外形：移动式

4.额定电压：AC 220V±22V    额定频率：50Hz±1Hz

5.功率：≤350W

6.噪音：≤55dB(A)

7.紫外线灯管寿命：≥5000h

8.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

9.紫外线泄漏量：≤5μW/cm2

10.动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3

11.负离子发生量：≥9×106个/cm3

12.过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子

13.适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

14.消毒后空气自然菌菌落数≤99cfu/m3

15.白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%

16.安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备

功能配置

- 采用单片微型计算机构成控制核心，人机交换更方便，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

- 触感式控制面板，中文背光液晶显示屏

- 紫外灯管工作寿命计时；

- 程控、遥控、手控多控消毒运行；

- 超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失；

- 风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择；

- 实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃；

- 采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

- 采用长寿命、C 波段（波长 253.7nm）无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒；

- 内置高浓度增量负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；

- 内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物；

- 内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭；

58. 突发事件有毒有害气体检测箱技术参数

1.手动采样器 2个 容量100ml

2.一氧化碳 2套 5-100ppm

3.二氧化碳 2套 300-5000ppm

4.硫化氢 2套 2-50ppm

5.氯气 2套 1-30mg/m3

6.磷化氢 2套 2-50ppm

7.氨气 2套 1-30ppm

8.二氧化硫 2套 5-150 mg/m3

9.氮氧化物 2套 5-100 mg/m3

10.苯 2套 20-400 mg/m3

11.甲苯 2套 50-1000 mg/m3

12.全面型呼吸防护套装 1套 能配合各种滤盒、滤棉,能有效过滤颗粒性病菌.有机气体等

13.化学防护服 1套 提供对广泛化学品的有效防护，防止液体喷溅，对血液、病菌的渗透有很好的抵抗性

14.丁腈手套 1副 丁腈胶料制成，防酸碱

15.靴套 1双 无纺布材质，带防化涂层

59. 多重实时荧光定量PCR仪技术参数

1. 激发光源: 大功率LED光源, 冷光源，可使用10万小时免维护,比同类仪器LED光源灵敏度更高

2. 检测器: 高灵敏度光电传感器, 检测灵敏度比CCD探测器高10倍，无孔间的边缘干扰影响。

3. 样本容量: 96孔, 在同一个反应程序中可同时运行1-96个样本。

4. 样本检测病原种类: 22重呼吸道病原体、18重肠道病原体、22重中枢神经病原体、9重性病病原。单个样本最高能检测22重病原微生物

5. 结果判读: 配套多重病原体感染检测全自动判读软件, 多重病原检测结果无需人工判读溶解曲线和TM值，大大降低了人工失误的风险。

6. 荧光检测波长: 通道1:470nm-510nm、通道2:530nm-565nm、通道3:580nm-620nm、通道4:630nm-665nm、通道5: 610red、通道6: 670red，多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。

7. 可检测的荧光素及染料: FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5 使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。

8. 检测方式:反应管的底部侧面激发、检测。提高光源的传输及检测效率，灵敏度。 光的检测效率高，因为底部侧面是反应管壁最薄处，同时，非常适合磁珠吸附法的PCR反应检测

★9. 激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输。独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰

10. 软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析

11. 模块温度范围：4℃-99℃。控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存.

12.检测动力学范围：100-1010宽广的动力学范围

13. 最小检测模板：单个拷贝，在理想的实验环境下，可以达到100%的扩增分析,高扩

增效率.

14. 反应容积：15ul-100ul。

15. 控温模式：半导体热电模块。多种控温模式,控温稳定

★16. 温控精度（HRM高分辨熔解曲线）：±0.1℃。创新的多点控温技术使得GNcycler-96s的控温精度达到±0.1,以保证实验的精确性。可做HRM，这是许多同类仪器无法达到的精度。

17. 样品间温度均匀性：±0.1℃。多模块的设计赋予了GNcycler-96s完美的温度均匀性。 实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。

18. 重量≤18Kg，重量轻便于移动。

19.断电保护：有断电保护功能。在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行。

20.耗能：≤850VA。耗能低，噪音小，节能环保。

21.操作系统：中、英文XP/ Vista /Win 7。适合多种操作系统。

22.热 盖：电子自动锁控热盖。运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。

23.操作软件：全中文/全英文，GNcycler-96s检测分析软件升级方便，功能齐全，容错性强，模板编辑方便，自动生成独立的打印报告单，报告数据可共享。

60. 大气采样器（定点采样）技术参数

1.量程范围： （100~ 1500） mL/min

2.示值误差： 不超过±2.5%

3.流量重复性： ≤2%

4.流量稳定性： ≤5%/h；

5.调节分辨率： 100 mL/min

6.计时误差： 不超过±0.2%

7.噪音： ≤60dB

8.采样时长： (0 ~ 999)min

9.工作定时： (1 ~ 999) min

10.待机间隔： (1 ~ 999)min

11.定时启动： 00：00 ~ 23：59

12.工作温度： （-10 ~ +50）℃

13.相对湿度： ≤95%RH

14.主机尺寸： （89.5×53×158）mm

15.主机重量： 400g

61. 大气采样器（个体采样）技术参数

1.量程范围： （10 ~600） mL/min

2.示值误差： 不超过±2.5%

3.流量重复性： ≤2%

4.流量稳定性： ≤5%/h；

5.调节分辨率： （10、50、100 ）mL/min

6.计时误差： 不超过±0.2%

7.噪音： ≤60dB

8.采样时长： (0 ~ 999)min

9.工作定时： (1 ~ 999) min

10.待机间隔： (1 ~ 999)min

11.定时启动： 00：00 ~ 23：59

12.工作温度： （-10 ~ +50）℃

13.相对湿度： ≤95%RH

62 .定点粉尘采样器（定点采样）技术参数

1.主要参数 参数范围 分辨率 最大允许误差

2.采样流量 （ （3~30 ）L/min 0.01L/min ≤ ≤±5%

★3.示值误差 不超过±5% @ 任意 流量点

4.流量 重复性 不于 大于 2%

5.计时 误差 ± ±0.2%

★6.最大负载 >30kPa

7.噪音 ≤ ≤65dB （A） ）

8.重量 <2.5kg

63. 个体粉尘采样器（个体采样）技术参数

1.量程范围： （900 ~ 5100） mL/min

2.示值误差：	不超过±2.5% 流量重复性： ≤2%

3.流量稳定性： ≤5%/h； 调节分辨率： 500 mL/min

4.计时误差：	不超过±0.2%

5.噪音：	≤60dB

6.采样时长：	(0 ~ 999)min

7.工作定时：	(1 ~ 999) min

8.待机间隔：	(1 ~ 999)min

9.定时启动：	00：00 ~ 23：59

10.工作温度：（-10 ~ +50）℃

11.相对湿度：≤95%RH

12.主机重量：≤450g

64. 低流量校准计（0.005-0.5L/min）技术参数

1.测量范围：1mL～1000mL/min

2.测量精度：△Q≤±1％。

3.测量方式：湿式

4.时间范围：0.1～1200.0s（内部计算精确到0.01 秒）。

5.内装标称值为8.4V、1200mA/h 的充电电池，充满电后待机时间﹥300 小时。充电次数﹥500 次。

6.使用环境：0～50℃；0～70%RH（无结露）

7.重量：≤950 g数字皂膜流量计

8.充电器

9.仪器说明书

10.合格证

11.硅胶管

12.塑料吸管

13.胶帽

65. 中流量校准（0.05-5.0L/min）技术参数

1.测量范围：5mL～5000mL/min

2.测量精度：△Q≤±1％。

3.测量方式：湿式

4.时间范围：0.1～1200.0s（内部计算精确到0.01 秒）。

5.内装标称值为8.4V、1200mA/h 的充电电池，充满电后待机时间﹥300 小时。充电次数﹥500 次。

6.使用环境：0～50℃；0～70%RH（无结露）

7.重量：约950 g数字皂膜流量计

8.充电器

9.仪器说明书

10.合格证

11.硅胶管

12.塑料吸管

13.胶帽

66. 高流量校准计（5.0-30.0L/min）技术参数

1.测量范围：30mL～30L/min

2.测量精度：△Q≤±1％。

3.测量方式：湿式

4.时间范围：0.1～1200.0s（内部计算精确到0.01 秒）。

5.内装标称值为8.4V、1200mA/h 的充电电池，充满电后待机时间﹥300 小时。充电次数﹥500 次。

6.使用环境：0～50℃；0～70%RH（无结露）

7.重量：≤950 g数字皂膜流量计

8.充电器

9.仪器说明书

10.合格证

11.硅胶管

12.塑料吸管

13.胶帽

67. 大（小）气泡吸收管技术参数

1.规格：分大型气泡吸收管和小型气泡吸收管两种，制造用的材料是硬质玻璃。

2.性能要求：内管和外管的接口应是标准磨口；内管出气口的内径1.0mm±0.1mm，管尖与外管底的距离为4.5mm±0.5mm；固定小突应牢固。
3. 气密性检查：分别在大型气泡吸收管和小型气泡吸收管中装入5mL和2mL水，将内管进气口封闭，外管出气口与空气采样器连接，当以1L/min流量抽气时，吸收管内不应冒气泡，空气采样器的流量计不应有流量指示。

68. 铂金坩埚技术参数

1. 材质:铂金, 纯度99.95%

2.20ml  上口31mm  高35mm  底20mm

69. 多孔玻板吸收管技术参数

1．用硬质玻璃制造，进气管应与缓冲球熔接。

2. 性能要求：多孔玻板的孔径和厚度应均匀；当管内装5mL水，以0.5L/min的流量抽气时，产生的气泡应均匀，不应有特大的气泡；气泡上升高度为40~50mm，阻力为4~5kPa。

70. 防爆噪声测定仪技术参数

1. 执行标准：

1.1  GB/T 3785.1-2010 / IEC 61672-1:2013 2级，

1.2  GB/T 15952-2010 / IEC 61672：2017

2. 传声器：AWA14421

3. 测量范围: 声压级：30 dB(A)-132 dB(A)

峰值C声级测量范围：60 dB(C)～135 dB(C)

声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h

噪声剂量测量范围：0 %～9999 %

4.频率范围:10 Hz～20kHz

5.频率计权: A、C、Z

6.时间计权: F、S、I、

7.显示器：128×64点阵OLED

8.测量指标：Lp、Leq、t、Lpeak、T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5、SD、Ts、Tm、Volt、E等

9.滤波器：/

10.输出接口：PMW输出，AC,DC,USB,RS-232至计算机或微型打印机

11.主要功能：积分测量、统计分析、个人声暴露测量、数据记录和录音（选配）

12.电源：4节（7#）碱性电池，可连续工作10小时以上；可外接5V电源，工作电流<120ma

13.工作温度:-20℃～60℃

71. 防爆型个体噪声技术参数

1. 执行标准：

1.1  GB/T 3785-2010 / IEC 61672-1:2013 2级，

1.2  GB/T 3241-2010 / IEC 61260-1:2014 2级（选配滤波器）

1.3  GB/T 15952-2010 / IEC 61672：2017

2. 频率范围:20 Hz～12.5 kHz

3. 测量范围:声压级：

3.1 60 dB(A)-140 dB(A)（配1/4″传声器）

3.2 C计权峰值声压级：80 dB(C)～144 dB(C)

3.3声暴露：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h

3.4噪声剂量：0 %～9999 %

（可选配1/2传声器，测量范围40 dB(A)-121 dB(A)

4.频率计权:两通道并行，每通道A、C、Z分别可选

5.时间计权:每通道并行F、S、I、

6.显示器：128×64点阵液晶

7.测量指标：

7.1 LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、

7.2 LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等

7.3 LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、

7.4 LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等

72. WBGT测定仪技术参数

1. 空气温度传感器: 测量范围： 0 ～ 120 ℃精度： 0.5 ℃（ 0.2 ℃＠ 10 ℃～ 40 ℃） 分辨率： 0.1 ℃（ PT1000)

2. 黑球温度传感器: 测量范围： 0 ～ 120 ℃精度： 0.5 ℃（ 0.2 ℃＠ 10 ℃～ 40 ℃） 分辨率： 0.1 ℃（ PT1000)

3. 湿球温度传感器: 范围：0～120℃精度：0.5℃分辨率：0.1℃

4. 相对湿度传感器: 0 ～ 100%RH 精度： ±3% 读数

5. 仪器存储: SD 存储卡

6. 显示: 2.8 英寸液晶显示屏

7.存储间隔: 1 ～ 60 分钟可调

8. 执行标准: GB Z Tl 89.7-200 又 GBT 934-2008 ISO 7243-2017 ACGIH EPRI OSHA

9. 黑球直径（ mm): SOmm （标配） 或 150mm 可选

10. PMV,PPD 测量: x

11. 供电／电池: 4 节 AA 级碱性电池或可充电电池

12. 本质安全认证: 非本质安全

13. 传感器扩展（梯度）: 可扩展三梯度测量（三组 WBGT 传感器组同时测量）

14. 传感器延长: 10 ～ 30m

15. 数据传输: USB/RS485

16.语言：中文／ EngIi 白

17.在线监测：短期在线监测

73. X y辐射剂量(率)仪技术参数

1.探测器：φ30×25mm，NaI闪烁晶体+固态光电倍增器。

2.灵敏度：1µSv/h≥350CPS。

3.测量范围：剂量率：0.01～600.00µSv/h。

4.累计剂量：0.00µSv～99999µSv。

5.能量范围：30keV～3MeV。

6.能量响应：48keV～3MeV≤±30%（相对于137Cs）。

7.相对误差：≤±10%。

8.测量时间：1秒-250秒可自由编程。

9.报警阈：两级报警，0.01-999.99可编程。

10.显示单位：可根据量程自动调程。

11.剂量率：nSv/h、µSv/h、nGy/h、µGy/h。

12.计数率：CPS。

13.电源功耗：两节通用2号电池，整机功耗小于80mW。

# 合同主要条款及格式

（仅供参考）

## 1. 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

## 2. 定义

2.1  本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

（1）“需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

（2）“供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

（3）“付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

（4）“合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

（5）“合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

（6）“货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

（7）“服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

（8）“技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

（9）“监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

（10） “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

（11) “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收

（12) “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

（13) “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

（14) “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

（15) “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

（16) “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

（17) “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

（18)“运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

（19)“合同条款”是指本合同条款。

（20)“项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

（21)“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

## 3. 原产地

  - 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

## 4. 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 5. 使用合同文件和资料

  - 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

## 6. 专利权

  - 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

## 7. 履约保证金

  - 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

  - 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

  - 银行本票、保兑支票或现金；

  - 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

## 8. 检验和测试

  - 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

  - 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

  - 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

  - 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除并直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

  - 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 9. 包装

9.1  供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

## 10.装运标记

  - 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记(唛头)

- 收货人编号

- 目的地（港）

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重(用kg表示)

- 尺寸(长×宽×高用cm表示)

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

## 11.装运条件

  - 合同货物的：

- 运输条件和保险、运费支付；

- 交货日期认定；

- 目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

  - 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

## 12.装运通知

  - 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

  - 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之后以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

## 13.交货和单据

  - 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

  - 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

## 14.保险

  - 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

## 15.运输

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应

的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

  - 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定

的承运人。

## 16.伴随服务

  - 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

- 提供货物组装和／或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

  - 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

## 17.备件

  - 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

- 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

## 18.保证

18.1	供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2	本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3	需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4	供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5	如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

## 19.索赔

  - 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

## 20.付款

  - 本项目不设预付款，设备安装调试完成，验收合格后（以甲方出具的验收单为准）支付合同总价款的    %，余款   %一年后付清。

## 21.价格

  - 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

## 22.变更指令

  - 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 供方提供的服务。

  - 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

## 23.合同修改

  - 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

## 24.转让

  - 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

## 25.分包

  - 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

  - 分包必须符合合同条款第3条的规定。

## 26.26.履约验收

  - 乙方提供的货物为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

  - 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

  - 乙方应保证所提供的货物不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

  - 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

  - 验收内容：所采购的货物数量、参数标准、规格和质量

## 27.供方履约延误

  - 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。

  - 在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

## 28.误期赔偿费

  - 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(O．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

## 29.违约终止合同

  - 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

- 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

    - 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

  - 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

## 30.不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 31.因破产而终止合同

  - 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 32.因需方的便利而终止合同

  - 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

## 33.争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请河南省监督管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

  - 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 34.合同语言

  - 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

## 35.适用法律

35. 1  本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 36.通知

  - 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

  - 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

## 37.税和关税

  - 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

  - 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

## 38.合同生效及其他

38. 1  本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

38. 2  如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

38. 3  下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1）供货范围及分项价格表

2）技术规格

3）交货计划

4）履约保证经或保函

5）合同资料表中规定的其他附件

## 合 同（格式）

需方：

供方：

本合同于     年  月  日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同.

- 下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

- 中标通知书

- 供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷.

- 需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额.

双方在上述日期签署本协议.

需方代表姓名                            供方代表姓名

需方代表签字                            供方代表签字

需方名称                                供方名称

## 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称、地址： 供方名称、地址： |
| 2 | 项目现场： |
| 3 | 检验与测试的条件和方式： 投标人必须根据采购人的要求制定详细的安装、调试方案。投标人必须提供其执行的有关设计、生产的标准、安装施工规范各测试方法标准。 1．投标人推荐的标准和规范等效于或优于本招标文件的需求时，方可被招标方接受； 2．投标人提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。 |
| 4 | 安装调试：投标人派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 5 | 质保期： 履约：履约保证金由采购人和中标人在合同中商定，货币为人民币。 |
| 6 | 质保期内出现的质量问题的解决与更换缺陷件的期限为卖方收到买方通知后3天内。 |
| 7 | 付款方式：见投标人须知前附表。 |

备注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。如有需要，合同格式可与采购人协商自拟。

# 投标文件格式

项目名称

投

标

文

件

投标单位：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月       日

目   录

一、投标书

二、投标报价

三、法定代表人身份证明书

四、法人授权委托书

五、产品规格一览表

六、商务条款偏差表

七、技术规格偏差表

八、投标保证承诺函

九、售后服务计划书

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、监狱企业证明材料

十三、其它材料（评标办法中要求的其它证明材料及投标人认为须提供的资料，可自行添加）

## 一、投标书

致：    (采购人名称）

我们收到了采购项目编号为          的    （项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的招标采购活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，此次总报价为（大写）         元人民币（RMB¥：             元），项目交货期为            ，投标有效期        。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关有效期的规定。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其采购响应有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

## 二、投标报价

2.1、投标报价一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 其它优惠 条件 |  |

投标单位：               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年         月         日

2.2、报价明细表

金额单位：  元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（此处填名称并盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字：

日期：

## 三、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                                  .

单位性质：                                                    .

地址：                                                        .

成立时间：           年              月          日

经营期限：                                                     .

姓名：           性别：            年龄：         职务：             .

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                     （盖单位公章）

年         月            日

## 四、法人授权委托书

本人     （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及受委托人身份证明

投标单位：                                  （盖单位公章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                                          .

委托代理人：                                     （签字）

身份证号码：                                          .

年     月     日

## 五、产品规格一览表

| 序号 | 设备或配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地(国) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（此处填名称并盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字：

日期：

## 六、商务条款偏差表

| 序号 | 商务条款及要求 | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 商务条款1 |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款2 |  |  |  |  |
| 3 | ……… |  |  |  |  |
| 4 | ……… |  |  |  |  |
| 5 | ……… |  |  |  |  |
| 6 | ……… |  |  |  |  |
| 7 | ……… |  |  |  |  |
| 8 | ……… |  |  |  |  |
| 9 | ……… |  |  |  |  |
| 10 | ……… |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |
| … | ……… |  |  |  |  |

投标单位：（此处填名称并盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字：

日期：

说明：商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被拒绝。

## 七、技术规格偏差表

| 序号 | 设备名称或条款号 | 技术参数及要求 | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |  |
| 1 | 设备名称或条款号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备名称或条款号 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备名称或条款号 |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |

投标单位：（此处填名称并盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字：

日期：

说明：1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标被废标。

2、要求投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以招标文件规定的为准，如签约时以此为由拒绝签署合同，则废标。

## 八、投标保证承诺函

致：    (采购单位名称）

我们报名了采购项目编号为          的    （项目名称）招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的招标采购活动并按要求提交投标文件。我单位郑重承诺以下各点并负法律责任:

- 我们保证在规定的投标有效期内不撤销或修改投标文件；

- 我们保证在中标后收到中标通知书30日内，与业主签订合同协议书并按要求提交履约担保，按照合同约定履行义务，在规定时间内完成中标项目；

- 我们保证中标后不向他人转让中标项目，也不将中标项目肢解后分别向他人转让；

如若违背以上承诺，我公司愿意接受采购人取消我公司中标资格，并承担相应法律责任。

地  址：                             邮  编：

电  话：                             传  真：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

## 九、售后服务计划书

## 十、中小企业声明函（如有）

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位公章）：

日  期：年月日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

## 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，本单位为         （请填写：符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（有本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：                                   （盖单位公章）

日  期：     年     月     日

## 十二、监狱企业证明材料（如有）

说明：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件。（若投标人非监狱企业则不用提供本项证明材料）

投标单位：                                   （盖单位公章）

日  期：     年     月     日

## 十三、其它材料

评标办法中要求的其它证明材料及投标人认为须提供的资料，自行添加。