湾区高品质食品保障评价认证中心项目第一期仪器设备采购

技术标准与要求

包1

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.2 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.3 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.4 | 电感耦合等离子质谱仪 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.5 | 气相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 1.6 | 气相色谱仪-氢火焰检测器（FID） | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.7 | 气相色谱仪-火焰光度检测器+氮磷检测器（FPD+NPD） | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 1.8 | 气相色谱仪-电子捕获检测器+电导检测器（ECD+TCD） | 1 | 套 | 否 | 是 |

注：

1、子包一采购的设备经主管部门批准，允许进口产品参与投标，详见上表所述。

二、设备具体参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 1.1 光学系统： 1.1.1 波长范围：190-900nm；波长示值误差：≤±0.3nm，波长重复性：≤±0.1nm。 1.1.2 光束分光方式：光束合成器。 ▲1.1.3 单色仪：采用Czerny-Turner型光栅，自动波长选择,光栅刻线≥1800条/mm。 1.1.4 狭缝：自动选择狭缝，并可设定高、低狭缝。 1.1.5 焦距≥320 mm。 ▲1.1.6 元素灯灯位：≥8灯位。 1.1.7元素灯座:固定灯座，自动准直，无须移动。 1.1.8 背景扣正：石墨炉采用交流塞曼背景校正，校正强度≥2.0Abs，塞曼磁场强度范围可调，利于不同元素进行方法优化。 1.2 石墨炉部分 1.2.1 温度范围：石墨炉至少可以加热至3000℃。 1.2.2 石墨炉加热方式：纵向加热。 1.2.3 温度控制器：采用高频快速光纤测温，结合动态反馈温度控制系统。 1.2.4 气体控制：保护气内外独立自动控制，延长石墨管寿命。 1.2.5 配备石墨炉可视系统：对石墨炉进样、原子化状态进行实时监控。 1.2.6 保护功能：能够对气体的压力和流量、石墨炉温度、冷却水、废液排放等进行实时监控。在意外情况下自动切断气路、电源，停止工作并指示出故障问题。 1.2.7 具有自动样品方法开发功能，提高效率。 1.2.8 石墨炉典型检出限（或优于）： Pb：0.2ug/L Cd：0.01ug/L 1.2.9 循环水冷系统：由主机制造商统一提供售后服务 1.3 石墨炉自动进样器：130位或以上样品瓶位。 1.4 软件： Win操作界面，具有全中文版本软件及中文在线帮助，可同时控制火焰及石墨炉系统进行测试。具有数据处理及图谱处理功能，符合GLP规范。附有及全套中文操作手册及维护手册。 1.5 配件包，主要包括以下部分： 1.5.1 热解涂层石墨管：8-10根。 1.5.2 编码空心阴极灯，包含：Pb Cd等元素。 1.5.3 自动进样器备件：2ml样品杯1000个，基体改进杯5个。 1.5.4 工具：提供仪器安装、操作和日常维护必需的专用工具。 1.5.5 工作站：配置不低于：WIN10系统，4G内存，320G硬盘，19”LCD, 激光文本输出设备1台。 1.6 仪器主机配置，主要包括以下部分 1.6.1 石墨炉原子吸收主机 1台 1.6.2 原装冷却循环水 1台 1.6.3 石墨炉自动进样器 1台 1.6.4 石墨炉CCD可视系统 1台 |  |
| 1.2 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1.1 光学系统： 1.1.1 波长范围：190-900nm；波长示值误差：≤±0.3nm，波长重复性：≤±0.1nm。 1.1.2 光束分光方式：RBC光束合成器。 1.1.3 单色仪：采用Czerny-Turner型光栅，向自动波长选择。 1.1.4 狭缝：自动选择狭缝，并可设定高、低狭缝。 1.1.5 焦距≥330 mm。 1.1.6 元素灯灯位：≥8灯位。 ▲1.1.7元素灯座:固定灯座，自动准直，无须移动。 1.1.8 背景扣正：火焰采用氘灯背景校正，校正强度≥2.0ABS。 1.2 火焰原子化系统： 1.2.1 燃烧头：空气/乙炔燃烧头，适用各类样品分析，耐酸碱腐蚀。 1.2.2 气体控制：全自动电脑控制气体流量。 1.2.3 雾化室：聚四氟乙烯材质，耐酸碱腐蚀，撞击器可调，方便优化灵敏度和精密度。 1.2.4 安全系统：八大安全联锁控制系统，包含燃烧头类型、火焰感应器、水封液面、雾化器位置、回火等监控。 1.2.5 灵敏度及重复性：5ppmCu>0.85ABS，同时RSD<0.5%（十次测量），普通空心阴极灯，无其他任何附加条件。 ▲1.2.6 火焰快速测试功能：一次进样可以实现一种元素测定。 1.2.7 空气压缩机：带除油除尘除水装置，低噪音设计。 1.2.8 内标校正：软件具备内标校正能力。 1.3 软件： Win操作界面，具有全中文版本软件及中文在线帮助，可同时控制火焰及石墨炉系统进行测试。具有数据处理及图谱处理功能，符合GLP规范。附有及全套中文操作手册及维护手册。 1.4 有机溶剂进样O圈组件 1套。 1.5 空心阴极灯，包含：Pb、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Mn、Ni, Cu、Fe、Mn、Zn等元素。 |  |
| 1.3 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 1.1总体要求 全谱直读型，一体化台式设计，矩管垂直放置，双向观测模式，紫外和可见光同时测定。 1.2技术性能指标 1.2.1波长范围：170～780nm，全波长连续覆盖无断点。 1.2.2分辨率：光学分辨率≤0.007nm。 1.2.3测试模式：垂直火炬双向观测模式、单轴向观测模式、单径向观测模式。 1.2.4仪器启动时间：冷开机35min内正常使用，热开机5分钟内正常使用（开机前氩气处于关闭状态）。 1.2.5分析速度：分析一个样品中任意60个元素或谱线≤1min，3次读数,同时每条测量谱线的积分时间≥10s,包含进样和清洗时间。 1.2.6内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光。 1.3进样系统 1.3.1进样系统：耐高盐进样系统或耐HF酸进样系统。 1.3.2气体控制：所有气路（包括等离子体气、辅助气和雾化气）均采用高精度的MFC质量流量计控制，辅助气和雾化气精度≤0.01L/min且气体流量可调 ▲1.3.3蠕动泵：多通道全自动控制蠕动泵，泵速连续可调，通道数越多越好。 1.4射频发生系统 1.4.1固态发生器：自激式固态发生器，频率小于40MHz，越小越好。 1.4.2功率范围：最大实际使用功率≥1450W,连续可调。 1.5 等离子体 1.5.1垂直炬管双向观测型离子体。 ▲1.5.2等离子体尾焰去除方式：冷锥接口技术。 1.6光学系统 1.6.1单色器：中阶梯光栅+棱镜二维色散系统,狭缝≤2个。 1.6.2波长校正:仪器自动进行波长校正,保证分析波长的正确性，定期采用15种元素标准混合溶液进行波长例行校核。 1.6.3光室恒温至30℃以上。 1.7检测器 ▲1.7.1 检测器类型：CCD检测器或光电倍增管。 1.7.2检测器冷却：半导体制冷，≤－38℃，暗电流和背景噪音低。检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗。 1.7.3防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。 1.7.4积分方式：智能化积分。 1.8软件 1.8.1软件操作方便、直观，全中文版本，具有定性、半定量、定量分析功能； 1.8.2计算机全自动控制，仪器设置和参数选择可自动完成。 1.8.3光谱干扰自动解析功能：智能谱线处理技术，能够快速在线校正基体谱线干扰；同时具有自动实时背景扣除功能。 1.8.4仪器诊断软件和网络通讯，具有数据离线及数据再处理功能。 1.8.5 具备定性半定量能力。 1.9仪器配置 1.9.1全谱直读等离子发射光谱仪主机 1套 1.9.2含耐高盐高灵敏度的雾化器、雾化室、炬管1套 1.9.3所有气路的质量流量控制系统 1套 1.9.4尾焰切割系统 1套 1.9.5冷却循环水机 1套 1.9.6进样蠕动泵管12根 1.9.7废液蠕动泵管 12根 1.9.8连接蠕动泵管和废液泵管的2通 1个 1.9.9废液管线 1米 1.9.10雾化室排液管 3根 1.9.11前置光路窗片1个 1.9.12前置光路密封O型圈 1包 1.9.13波长校正溶液 1瓶 1.9.15数据工作站，配置不低于：i5处理器性能，配置不低于WIN10 64位专业版,8G内存，500G硬盘，21寸数据图像显示设备 |  |
| 1.4 | 电感耦合等离子质谱仪 | ICP-MS主机硬件参数 1.1 雾化器：高精度、高效石英同心雾化器。 1.2 雾化室：石英材质双通道雾化室，必须配置高效半导体控温装置。 1.3 ICP发生器：数字式驱动的固态ICP发生器，≤27.12MHz，高效长寿命，最大功率1.6kW，射频线圈必须采用水冷设计，以保证最佳冷却效果。 ▲1.4 接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；不得使用嵌片等耗材； 1.5 质量流量计：整机配置可由仪器软件控制的载气、辅助气、ICP等离子体气、碰撞反应气等共5路质量流量计。 ▲1.6 碰撞反应池：为保证离子传输效率，需配备多级杆碰撞反应池消除干扰，碰撞反应系统可使用氢气、氧气等反应性气体，达到特殊研究和特殊应用的目的。 1.7 碰撞反应池加热功能：碰撞反应池应可加热；碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于5秒； 1.8 四极杆：双曲面四极杆，驱动射频≥2.5 MHz。 1.9 检测器：脉冲模拟同时双通道检测器，线性动态范围≥10个数量级，使用寿命≥5年。采用离轴设计，离子离开质量分析器，进一步降低背景噪声。 1.10 分析范围：无需电子或手动稀释，能实现样品主量元素浓度在1000ppm，有毒害元素含量10ppt，在一次进样中测定完成。 1.11 二次放电消除技术：必须配置高性能等离子体屏蔽炬技术。 1.12 高盐进样系统：需配备高基体样品自动在线气体或者液体稀释系统，3%以上盐份样品可以长期进样稳定分析。 1.13 碰撞反应池气体流量：0~12ml/min 1.14 自动进样器：仪器软件直接控制，200位以上 2. HPLC-ICP-MS联机拓展性能 2.1 可提供商品化的联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制，使用同一套软件完成液相和ICP-MS仪器控制、联机数据采集和分析； 2.2 1.0 ppb AsB、MMA、DMA、As(III)、As(V)等5种As形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在5分钟内全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个As形态峰的信噪比S/N＞3。 2.3 100ppt甲基Hg, 无机Hg2+, 乙基Hg（以Hg计）等3种Hg形态的混合标准溶液可以用HPLC-ICP-MS在10分钟内完全分离并得出积分峰面积和保留时间等信息，各个Hg形态峰的信噪比S/N＞3； 2.4 工作站 2.4.1 操作系统: Windows 7 或以上操作系统及EXCEL 2013以上数据处理软件 2.4.2 具有全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能 2.4.3 具有与色谱技术联用的控制软件以及数据处理软件 2.4.4 快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图 2.4.5 数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。 2.4.6 远程控制功能：仪器支持手机及平板电脑使用软件远程控制。 2.4.7 中文工作站软件及英文工作站同时提供，不接受汉化包等落后翻译软件。 3. 关键性能指标 3.1 低质量数Li或Be: ≥50Mcps/ppm 3.2 中质量数Y或In: ≥240Mcps/ppm 3.3 高质量数 Tl≥240Mcps/ppm 或 U≥320Mcps/ppm 3.4 检测限 (3sigma, 3秒积分) 3.5 低质量数Li或Be: ≤0.5ppt 3.6 中质量数In或Y: ≤0.1ppt 3.7 高质量数Bi或Tl: ≤0.1ppt 3.8 氧化物 (CeO+/Ce+): ≤1.7% 3.9 双电荷离子 (Ce2+/Ce+): ≤3.0% 3.10 丰度灵敏度：低质量端: ≤5 x 10-7； 高质量端: ≤1 x 10-7 3.11 短期稳定性 (RSD): ≤2 % (20 min) 3.12 长期稳定性 (RSD): ≤3 % (2 h) 3.13 高盐进样系统稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%； 4.仪器配置要求 4.1 ICP-MS主机（包括进样系统，接口，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和涡轮泵）1台； 4.2 ICP-MS工作站1台； 4.3 ICPMS自动进样器1套； 4.4 ICP-MS在线气体或液体稀释系统； 4.5 半导体制冷控温装置（用于冷却雾化室）1台； 4.6 ICP-MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）1套； 4.7 多元素内标混合溶液1套； 4.8 多元素调谐溶液1套； 4.9 20种元素混合标准溶液1套； 4.10 碰撞反应池管线5米及垫片1套 4.11 循环水系统1台； |  |
| 1.5 | 气相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 1主机性能 1.1 保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min 1.2 峰面积重现性<0.5% RSD 1.3 压力设定值和控制精度：≤0.001 psi 1.4 先进的电子流量控制系统（AFC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 8 个 AFC模块可控制多达19个AFC通道，AFC采用微通道设计（非传统气阻设计），可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，延长使用寿命。 1.5 可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件 1.6 不小于6英寸彩色触摸屏具有高灵敏度，为方便实验操作，佩戴橡胶手套时也可完成触控，无需手写笔。 1.7 可通过移动终端的浏览器页面输入IP地址直连仪器，无需打开工作站软件，即可完成方法和序列的编辑和运行 2柱温箱 2.1 操作温度：室温以上5˚C至450˚C； 2.2 温度设定：≥1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C以上； 2.3 最大升温速度：120℃/min，可根据应用需求扩展至450℃/min； 2.4 程序升温：≥20个温度平台，可程序降温； 2.5 稳定性：< 0.01˚C/1 ˚C； 2.6 手拧式柱螺帽设计：更换和安装色谱柱手拧即可完成无需工具；一次性安装保证密封性不受柱温箱温度变化-影响； 3分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） 3.1 最高温度400°C； 3.2 扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝； 3.3 压力范围：0–100psi，电子控压精度：0.001 psi（在控制液晶面板上，气体压力以psi为单位，必须在小数点后第3位上波动)。 3.4 进样口最大分流比不小于12000:1 4串联四极杆质谱仪 4.1 质量数范围至：10-1000 m/z； 4.2 质量轴稳定性：± 0.10u/24小时 4.3 扫描速率：最大不低于18000u/sec 4.4 分辨率：0.4-4am，可调 4.5 灵敏度： 4.5.1 EI MRM模式：100fg八氟奈（OFN）, 信噪比＞15000:1(272-222) 4.5.2 EI 全扫描：1pg八氟萘（OFN）, RMS信噪比＞1500:1（扫描范围50-300amu） 4.5.3 IDL指标：10fg八氟奈（OFN）连续8次进样，峰面积精度在99%置信水平下，相当于IDL小于4.0 fg 4.6 MRM扫描速率：不少于800个MRM/秒 4.7 最小离子驻留时间：0.5ms 4.8 高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-290(A ▲4.9 离子化能量：10-300eV连续可调； 4.10 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C ▲4.11 四极杆质量分析器：主四极杆为金属四极杆，能独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)；若主四极杆无法控温，则需额外提供多套四极杆系统作为备用四极杆； 4.12 采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”，碰撞能范围0-60eV 4.13 检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰 4.14 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，抽速大于300L/sec 4.15 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C 4.16 具备早期维护预警功能（EMF） 5 液体自动进样器：液体进样150位，2mL样品瓶。 6软件 6.1气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； 6.2气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件； 6.3手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能； 6.4数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作； 7仪器配置要求： 7.1气相色谱仪主机1个 7.2分流/不分流进样口1个； 7.3质谱接口1个； 7.4串联四极杆质谱检测仪1台（含EI）； 7.5液体自动进样器； 7.6软件及化学工作站1套； 7.7数据处理软件1套； 7.8安装工具包1套； 7.9 MSD清洗和维护工具包1套； |  |
| 1.6 | 气相色谱仪-氢火焰检测器（FID） | 整体 1.1具有交互模式的彩色触摸屏进行操控。 1.2 具备远程智能访问功能，无需通过色谱工作站即可编辑 GC分析方法和分析序列。 1.3 电子流量控制系统（AFC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装6个EPC模块。 1.4 峰面积重现性 < 2% RSD 快速加热和冷却的柱温箱 2.1 温度范围：室温以上8℃-425℃，温度设置精度：不低于0.1℃ 2.2 最大升温速度：最高可达70℃/min 2.3 快速冷却时间：从300℃-50℃小于7.5分钟 2.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，优于0.01℃ 2.5 程序升温：≥20个温度平台，可程序降温； 2.6 最大运行时间：不超过999.99分钟 分流/不分流毛细管柱进样口 3.1 可编程设定压力、流速、分流比 3.2 扳转式进样口设计，无需扳手，无需拧螺母即可在1min内实现衬管更换 3.3 最高使用温度400˚C 3.4 压力设定范围：0-100psi 3.5 控制精度≤0.001psi 3.6 流量设定范围： 0-1200ml/min 3.7 除分流/不分流进样口外，还可拓展多模式进样口、挥发物分析进样口、隔垫吹扫填充柱进样口等，以满足以后多种样品分析需求。 ▲3.8 进样口最大分流比不小于12000:1。 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制 火焰离子化检测器（FID） 5.1 独立电子压力/流量控制（AFC） 5.2 最低检测限：<3.0 pg碳/秒 5.3 最高使用温度425℃ 5.4 线性动态范围：>107 ▲5.5 FID最大采集速率≥900Hz 液体进样器 6.1 样品位数≥150位液体进样位，2ml样品瓶 6.2 进样体积：液体进样针类型：标配10μL进样针 化学工作站 原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 10操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助 备品备件 至少包括：工具包1套（包括日常工具、探漏液、柱切割器等）；色谱柱：弱极性色谱柱1根；除氧过滤器1个；除水过滤器1个。 仪器配置要求 气相色谱主机1台、分流进样口1套、液体自动进样器1套、FID检测器1套、原装色谱工作站1套。 |  |
| 1.7 | 气相色谱仪-火焰光度检测器+氮磷检测器（FPD+NPD） | 整体 ▲1.1 具备远程智能访问功能，具有交互模式的彩色触摸屏进行操控，无需通过色谱工作站即可编辑 GC分析方法和分析序列。 1.2 电子流量控制系统（AFC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 6 个 EPC 模块 1.3 峰面积重现性：< 2% RSD 快速加热和冷却的柱温箱 2.1 温度范围：室温以上8˚C-425˚C，温度设置精度：0.1℃ 2.2 最大升温速度：最高可达70˚C/min 2.3 快速冷却时间：从300℃-50℃小于7.5分钟 2.4 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 2.5 程序升温：≥20个温度平台，可程序降温； 2.6 最大运行时间：不超过999.99分钟 分流/不分流毛细管柱进样口 3.1 可编程设定压力、流速、分流比 3.2 扳转式进样口设计，无需扳手，无需拧螺母即可在1min内实现衬管更换 3.3 最高使用温度400˚C 3.4 压力设定范围：0-100psi 3.5 控制精度0.001psi 3.6 流量设定范围： 0-1200ml/min 3.7 除分流/不分流进样口外，还可拓展多模式进样口、挥发物分析进样口、隔垫吹扫填充柱进样口等，以满足以后多种样品分析需求 ▲3.8 进样口最大分流比不小于12000:1 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制 5.氮磷检测器（NPD） 5.1 电子压力/流量控制(AFC) 5.2 最低检测限：< 0.3 pg N/s，< 0.04 pgP/s 5.3 动态范围：> 104 N，> 104 P 5.4 选择性：25000 到1 g N/g C，75000到1 g P/g C 5.5 数据采集速率： 100 Hz 5.6 最高使用温度：400 ℃ 6. 火焰光度检测器（FPD） 6.1 电子压力/流量控制(EPC) 6.2 最低检测限：<4.5pgS/s，<120fgP/s 6.3 动态范围：> 103 S，> 104 P 6.4 选择性：106 g S/g C，106 g P/g C 6.5 数据采集速率： 450-500 Hz 6.6 最高使用温度：400 ℃ 7.液体进样器 7.1 样品位数≥150位液体进样位，2ml样品瓶 7.2 进样体积：液体进样针类型：标配10μL进样针 8. 化学工作站 原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 10操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助 备品备件 至少包括：工具包1套（包括日常工具、探漏液、柱切割器等）；色谱柱：弱极性色谱柱1根；除氧过滤器1个；除水过滤器1个。 仪器配置要求 气相色谱主机1台、分流进样口2套、液体自动进样器1套、FPD检测器1套、NPD检测器1套、原装色谱工作站1套 |  |
| 1.8 | 气相色谱仪-电子捕获检测器+电导检测器（ECD+TCD） | 整体 智能化气相色谱仪，具有交互模式的彩色触摸屏进行操控。 具备远程智能访问功能，非第三方远程桌面，无需通过色谱工作站即可编辑 GC分析方法和分析序列。 先进的电子流量控制系统（AFC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，最多可安装 6 个 AFC模块 峰面积重现性 < 2% RSD 快速加热和冷却的柱温箱 温度范围：室温以上8˚C~425˚C，温度设置精度：0.1°C 最大升温速度：最高可达70˚C/min 快速冷却时间：从300℃-50℃小于7.5分钟 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 程序升温：≥20个温度平台，可程序降温； 最大运行时间：不超过999.99分钟 分流/不分流毛细管柱进样口 可编程设定压力、流速、分流比 具备快捷维护技术，不使用任何工具即可打开/关闭进样口 最高使用温度400˚C 压力设定范围：0-100psi 控制精度≤0.001psi 流量设定范围： 0~1200ml/min ▲除分流/不分流进样口外，还可拓展多模式进样口、挥发物分析进样口、隔垫吹扫填充柱进样口等，以满足以后多种样品分析需求 进样口最大分流比不小于12000:1 流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制 热导检测器 电子压力/流量控制(AFC) 最低检测限：800pg 十三烷/mL 线性动态范围：＞105 最高使用温度：400℃ 单丝TCD，无需单独的参比气体或手动电位计调节 电子捕获检测器 最高温度400°C 放射源：<15 mCi63Ni 最小检测限：<9.0 fg/mL 动态范围：>1 X 104 最大采集速率≥500Hz 液体进样器 ▲单套进样器样品位数≥150位液体进样位，2ml样品瓶 进样体积：液体进样针类型：标配10μL进样针 化学工作站 原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 10操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助 备品备件 至少包括：工具包1套（包括日常工具、探漏液、柱切割器等）；色谱柱：弱极性色谱柱1根；除氧过滤器1个；除水过滤器1个。 仪器配置要求 气相色谱主机1台、分流进样口2套、液体自动进样器1套、TCD检测器1套、ECD检测器1套、原装色谱工作站1套。 |  |

包2

一、设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 1 | 套 | 是 | 是 |
| 2.2 | 超高效液相-荧光检测器 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 2.3 | 超高效液相-紫外检测器+示差折光检测器 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 2.4 | 超高效LC-二极管阵列检测器+蒸发光检测器 | 1 | 套 | 否 | 是 |
| 2.5 | 液相色谱-原子荧光光谱仪 | 1 | 套 | 否 | 否 |

注：

1、子包二采购的设备经主管部门批准，允许进口产品参与投标，详见上表所述。

二、设备具体参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 超高效液相色谱-三重四级杆串联质谱仪 | 1.1 离子源和离子传输系统 ▲1.1.1 需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的复合离子源（ESI/APCI 复合离子源）或者配备单独的ESI与APCI源； 1.1.2 采用90度喷雾设计，防止复杂样品过快污染进样口，提高耐污染能力。 1.1.3 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗锥孔部件时，不需破坏真空即可实现快速清洗,待机时不需要消耗氮气； ▲1.1.4 离子源ESI与APCI模式下脱溶剂温度软件均可设置大于600度或者以上，提高脱溶剂化效果。（提供工作站软件截图）； ▲1.1.5 离子源传输部分采用锥孔设计，在离子传输系统的任意部分均不得使用各种材料毛细管接口（包括金属及石英毛细管等），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。（提供结构图）； 1.1.6 内置全自动注射泵或直接进样瓶，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析； 1.1.7 偏轴式离子传输系统或离子漏斗等离子传输设计大幅度提升可电离组分的信号，可以使电离离子与中性噪音完全分离，可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应，降低噪声，大幅提高检测灵敏度，同时也能提高仪器耐污染能力； 1.2 真空系统 包含特殊设计的大抽速机械泵及长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能； 1.3 检测器 检测器必须单独密封在真空内，避免电子直接轰击，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，不会因使用造成的灵敏度下降而导致2－3年失效更换； 1.4 四极杆串联质谱仪性能指标 1.4.1质量范围: m/z5－2,000amu。 ▲1.4.2正负离子切换时间小于等于20ms，包含信号稳定时间； 1.4.3 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.05Da /24Hr； 1.4.4 ESI灵敏度： 正离子灵敏度：1pg利血平柱上进样，m/z609-195，信噪比≥300000:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<2%； 1.4.5 一次进样可完成＞30000组MRM的同时分析而不损失灵敏度； ▲1.4.7 四极杆扫描速度：大于17000amu/s以上，以0.1amu为步进； 1.4.8碰撞室：碰撞室为直线型或90度弯曲设计，对离子进行线性加速，可提高离子利用率，提高灵敏度； 1.4.8.1 碰撞气为高纯氩气或氮气均可； 1.4.8.2最低驻留时间1ms及以内，保证无灵敏度丢失； 1.4.9 扫描方式： 1.4.9.1具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）； ▲1.4.9.2动态阈值二级全扫描子离子定性确认功能：在检测MRM通道的同时采集目标化合物的完整、高灵敏的全扫描子离子谱图，并自动同标准品二级全扫描谱图实现比对、确证，在定量分析的同时实现定性功能，大大降低复杂痕量样品的假阳性。 1.5 软件: 1.5.1 仪器参数的检测及校正功能：自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR和MRM方法开发；系统参数的检测及其预警；自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）；检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确； 1.5.2符合法规的定量软件，实现自动MRM离子丰度比确认 1.5.3必须提供1500种以上食品环境领域化合物的定量方法库； 1.6 超高效液相色谱仪 1.6.1 流速范围：0.001-2mL/min或者以上，以 0.001ml/min 为增量； 1.6.2 四元超高压泵，最高操作压力：15000psi及以上； 1.6.3 延迟体积：<400µL，含50uL混合器，不随反压变化； 1.6.4 五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两通道对进样清洗液脱气； 1.6.5 梯度模式：软件内置11种梯度曲线(线性梯度, 2 种步进梯度, 4 种凹形梯度, 4 种凸形梯度)； 1.6.6 流量精度：＜0.075%RSD； 1.6.7 梯度精度：±0.15%，不随反压变化； 1.6.8进样精度：≤0.5%RSD； 1.6.9样品控制温度：4-40℃或者以上； 1.6.10控温范围：室温-90℃或者以上； 1.6.11控温精度：±0.3℃； ▲1.6.12色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。（液相主机可读取每根色谱柱最近50次历史使用记录）； |  |
| 2.2 | 超高效液相-荧光检测器 | 四元梯度输液泵 1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2 溶剂数：四元，加上选件溶剂选择阀后可扩展选择九种溶剂 1.3 流速范围：0.010～2.000mL/min，以0.001递增 1.4 流速精度：≤0.075%RSD 1.5 流速准确度：±1.0% 1.6 延迟体积：<400µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.7 漏液传感器，安全地处理漏液装置 1.8 在线真空脱气，五通道，具备独立通道对自动进样清洗液脱气 1.9 最大耐受压力：1000bar（15000psi）或以上 1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.11 梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 1.12 压缩补偿：自动，连续，无需用户干预 1.13 梯度曲线：系统预置11条（非后期编辑），包括线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4） ▲1.14 溶剂混合：在线自动混合溶剂，得到不同PH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相 自动进样器 2.1 样品瓶数：≥90位 2.2 进样次数：每个样品1～99次进样 2.3 进样范围： 0.1～10.0 uL或者以上 2.4 进样线性度：>0.999 2.5 进样循环时间：< 30秒 2.6 柱塞清洗：自动，可编程 2.7 交叉污染：< 0.002%（咖啡因，UV）） 2.8 样品温度控制：4.0～40.0℃ ▲2.9进样器带有自动振摇，混匀样品液体的功能 荧光检测器 3.1 光源：150W 氙灯，连续弧光 3.2 信噪比：水的拉曼光谱≥1000 3.3 激发波长：200—890nm 3.4 发射波长：210—900nm 3.5 可支持3D扫描功能 3.6 采集速率：60-80Hz 色谱柱及柱温箱 4.1 色谱柱颗粒度：亚2um 4.2 色谱柱最大耐受压力：≥15000psi或以上 4.3 柱温箱温度范围：室温+5℃至90℃或以上，以0.1℃递增 4.4 柱温预加热装置 4.5 色谱柱使用信息记录装置 色谱软件 5.1 在Windows 10 基于64位处理器的中文版操作系统下编写和运行。 5.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 5.3 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、四极杆质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 5.4 内置64位甲骨文数据库。 5.5 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 5.6 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。HPLC与UPLC的方法转换。 5.7 直观而强大的谱图比较功能。对二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 5.8 用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。 |  |
| 2.3 | 超高效液相-紫外检测器+示差折光检测器 | 1.四元梯度输液泵 1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2 溶剂数：四元，加上选件溶剂选择阀后可扩展选择九种溶剂 1.3 流速范围：0.010～2.000mL/min，以0.001递增 1.4 流速精度：≤0.075%RSD（在全流速范围内） 1.5 流速准确度：±1.0% 1.6 延迟体积：<400µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.7 漏液传感器，安全地处理漏液装置 1.8 在线真空脱气，五通道，具备独立通道对自动进样清洗液脱气 1.9 最大耐受压力：1000bar（15000psi）或以上 1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.11 梯度精度：≤0.15%RSD ，不随反压变化 1.12 压缩补偿：自动，连续，无需用户干预 1.13 梯度曲线：系统预置11条（非后期编辑），包括线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4） 1.14 溶剂混合：在线自动混合溶剂，得到不同PH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相 自动进样器 2.1 样品瓶数：≥90位 2.2 进样次数：每个样品1～99次进样 2.3 进样范围： 0.1～10.0 uL 2.4 进样线性度：>0.999 2.5 进样循环时间：< 30秒 2.6 柱塞清洗：自动，可编程 2.7 交叉污染：< 0.002%（咖啡因，UV） 2.8 样品温度控制：4.0～40.0℃ 2.9 进样系统具有样品振摇功能保证样品均匀 3.紫外可见检测器 3.1 可变波长范围：190～700nm 3.2 检测通道：≥2个 3.3 光源：氘灯;无需使用钨灯 3.4 波长准确度：±1nm 3.5 光谱带宽：≤5nm 3.6 测量范围：0.0001～4.0000AUFS 3.7 基线噪音：<5x10-6AU，在230nm干池测定 3.8 漂移：1 x 10-4AU/hour 3.9 流通池：耐压100bar，池长10mm，池体积500nL 3.10 采集速率：60-80Hz 4. 示差检测器 4.1 RI 范围：1.00—1.75 RIU 4.2 噪音：±1.5 x 10-9RIU 4.3 漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr; 4.4 测量范围：5.0 x 10-4～7.0 x 10-9RIU 4.5 线性动态范围：<5%，在5.0 x 10-4RIU 4.6 流通池：池体积1.3uL; 4.7 内部温度控制：30-55 °C，精度±0.5 °C； 4.8 光源：880nm LED光源； 4.9 漂移：≤±1.0x10-7RIU/hr. 5.色谱柱及柱温箱 5.1 色谱柱颗粒度：亚2um 5.2 色谱柱最大耐受压力：≥15000psi或以上 5.3 柱温箱温度范围：室温+5℃至90℃或以上，以0.1℃递增 5.4 温度准确度：± 0.5℃ 5.5 柱温预加热装置 5.6 色谱柱使用信息记录装置 色谱软件 6.1 在Windows 10 基于64位处理器的中文版操作系统下编写和运行。 6.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 6.3 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、四极杆质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 6.4 内置64位甲骨文数据库。 6.5 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。 6.6 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.7 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。HPLC与UPLC的方法转换。 6.8 支持多种定量曲线方式。 6.9 直观而强大的谱图比较功能。对二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 |  |
| 2.4 | 超高效LC-二极管阵列检测器+蒸发光检测器 | 1.四元梯度输液泵 1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器 1.2 溶剂数：四元，加上选件溶剂选择阀后可扩展选择九种溶剂 1.3 流速范围：0.010～2.000mL/min，以0.001递增 1.4 流速精度：≤0.075%RSD（在全流速范围内） 1.5 流速准确度：±1.0% 1.6 延迟体积：<400µL（包括进样器扩散体积），并且不随反压变化 1.7 漏液传感器，安全地处理漏液装置 1.8 在线真空脱气，五通道，具备独立通道对自动进样清洗液脱气 1.9 最大耐受压力：1000bar（15000psi）或以上 1.10 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 1.11 梯度精度：0.15%RSD ，不随反压变化 1.12 压缩补偿：自动，连续，无需用户干预 1.13 梯度曲线：系统预置11条（非后期编辑），包括线性、步进（2）、凸线（4）和凹线（4） 1.14 溶剂混合：在线自动混合溶剂，得到不同PH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相 2. 自动进样器 2.1 样品瓶数：≥90位 2.2 进样次数：每个样品1～99次进样 2.3 进样范围： 0.1～10.0 uL或以上 2.4 进样线性度：>0.999 2.5 进样循环时间：< 30秒 2.6 柱塞清洗：自动，可编程 2.7 交叉污染：< 0.002%（咖啡因，UV） 2.8 样品温度控制：4.0～40.0℃ 2.9 进样系统带有样品振摇功能保证样品均匀性 光电二极管阵列检测器 3.1 波长扫描范围：190- 800nm，波长准确度：±1nm 3.2 光源全程采用氘灯，而无需要转换钨灯 3.3 测量范围：0.0001～2.0000AUFS 3.4 流通池：耐压100bar，池长10mm，池体积500nL 3.5 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变 3.6 噪音值：1.5x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定 3.7 漂移：1 x 10-3AU/hour 3.8 光路狭缝≥1.0nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度 3.9 采集速率：60-80Hz 蒸发光散射检测器 4.1 光源：石英卤素灯 4.2 灵敏度：≤1.0 ng 4.3 流速范围：0.3—2.0mL/min 4.4 采用光电倍增管检测；可以时间编程和增益调整；可以优化每个色谱峰的信噪比 4.5 漂移管可控最高温度：≥120℃ 4.6 水相样品雾化温度：≤60℃ 4.7 采集速率：60-80Hz 4.8 检测器与仪器主机为同一厂家生产，保证仪器的稳定链接 5.色谱柱及柱温箱 5.1 色谱柱颗粒度：亚2um 5.2 色谱柱最大耐受压力：≥15000psi 5.3 柱温箱温度范围：室温+5℃至90℃或以上，以0.1℃递增 5.4 柱温预加热装置 5.5 色谱柱使用信息记录装置 6. 色谱软件 6.1 在Windows 10 基于64位处理器的中文版操作系统下编写和运行。 6.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 6.3 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、四极杆质谱），也可以采集其它生产厂的气相和液相系统数据。 6.4 内置64位甲骨文数据库。 6.5 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.6 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。HPLC与UPLC的方法转换。 6.7 直观而强大的谱图比较功能。对二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 |  |
| 2.5 | 液相色谱-原子荧光光谱仪 | 1 原子荧光技术参数。 原子荧光技术参数： 1.1 双通道注射泵及蠕动泵进样系统原子荧光光度计 1.2 两通道设计，可两元素同时测定，或任选元素检测，并具有通道增强功能。在不改变结构的情况下，可随时升级为四灯位四通道。 1.3 元素自动切换。 1.4 光学系统：元素灯放置45°-85°角度之间斜面设计，减少光源之间干扰，具有低背景高信号的优点。免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。 1.5 进样系统：全自动内置式双进样系统，包含注射泵进样系统和蠕动泵进样系统。注射泵可精确控制样品溶液进量，最小进样体积0.01ml。蠕动泵进样系统具适用于浑浊及基体复杂样品的检测。软件选择进样系统，自动切换。 1.6 免调光源光路设计，光源自动对焦，无需手动调节光斑，无需专用的调灯结构，普通元素灯即插即用。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉。 1.7 具有光源扣除漂移装置，自动扣除汞灯漂移，确保仪器稳定；连续测量4小时汞标准溶液，最大漂移量不超5％；每间隔20个样品回测载流空白，与初始载流空白荧光值最大偏差不超10％，同时可证明仪器流路汞残留小，保证测量数据准确性。汞灯自动激发，无需使用辅助工具激发起辉。 1.8 原子化器：屏蔽式低温点火石英炉原子化器，具有氩氢火焰观察窗。 1.9 单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释高浓度样品（高样品浓度过高后自动清洗，浓度自动稀释。）。 1.10 在线自动定量加还原剂、掩蔽剂等试剂。 1.11 具有双重气液分离装置，一级气液分离器具有快速除泡沫功能，避免反应溶液进入原子化器；二级气液分离器无需加水或手动排水；关机清洗可实现全管路清洗，包括一级气液分离器、二级气液分离器及氢化物传输管路，避免反应系统残留和管路结晶。 ▲1.12 独特的进样针液面探测技术，自动探测样品的液面高度，随量跟踪，控制进样针下探高度。进样针采用耐腐蚀、疏水不沾液的特殊金属材质，强度高，克服了传统玻璃进样针易断易挂液的缺点。（提供相关检测或认证部门出具的证明文件复印件） 1.13 气路系统：采用先进的质量流量计控制载气和屏蔽气，气体流量可靠稳定，气流量精度≤1mL，并能实时显示气体流量和流量异常提示及无载气安全保护；具有自动待机功能，测试结束后自动关断气体，进入省气模式。 1.14 总量检出限（DL）硒、碲、铋、砷、汞等元素<0.01µg/L； 冷原子测汞<0.001µg/L；镉<0.001µg/L; 金<3.0µg/L 1.15 两道同测精密度（RSD）≤0.5%。 1.16 线性范围 三个数量级 1.17 高效极坐标大转盘自动进样系统，设有160个以上的样品位，可同时满足15毫升和10毫升不同规格样品管的使用需求；具有自动补进载流至载流槽的功能，实时更新测试载流，进样针无需直接进入总载流瓶。 1.18 仪器具有可选择低灵敏度和高灵敏度两种检测模式功能，适用于不同浓度样品检测。 1.19 软件系统： ①具有日志追溯系统，确保数据准确性； ②具有测量谱图实时储存功能，便于排除异常数据； ③具有载气、屏蔽气实时显示功能； ④具有分道打印，样品信息参数可选功能； ⑤具有自动待机功能，样品检测完成自动关闭元素灯、氩气、点火炉丝等； ⑥具有载流空白清洗间隔设置功能； ⑦具有进样针下探深度设定功能； ⑧具有开机自检、系统自检功能； ⑨具有管理样功能； ⑩具有样品空白自选扣除功能； ⑪具有进样系统选择功能； ⑫具有一键添加测试序列功能； ⑬具有样品测量追踪功能； ⑭具有载流空白实时插入功能； 1.20 标准的Wifi接口/LAN通讯口, 适用于Windows系统的中文操作软件。可在线更新升级仪器内部嵌入式软件，无需打开机箱，无需借助其他工具。开机自检、自动系统诊断、故障点自动检测 1.21 具有可升级利用标准加入法测量的测量装置：针对基体复杂干扰严重的样品，具有在线自动定量添加还原剂，掩蔽剂功能，在线自动完成待测样品，标准溶液加入，自动混合，自动测量。 2形态分析技术参数： ▲2.1.液相色谱形态分析附件：本附件可以和兼容所有品牌的原子荧光仪（AFS）和ICPMS，可以组成液相色谱-原子荧光联用仪（LC-AFS）和LC-ICPMS联用仪，以便完全满足日常检测及科研探索。本附件包括但不限于高压液相色谱泵、柱箱、色谱柱、自动进样器、联用接口、以及必需的配件。 2.2 液相色谱泵： 2.2.1类型：二元梯度泵。 2.2.2全PEEK流路防止酸/碱/缓冲盐流动相的腐蚀. 2.2.3 流量范围0.1-5.0mL/min连续可调；最大耐压：>25MPa；流速精度：<0.2% 2.2.4 控制方式：自带控制面板，可兼容所有型号的ICPMS和原子荧光。 2.3 柱箱：可容纳至少2根250mm的色谱柱。 2.4 自动进样器： ①类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。 ②定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样（由内置的高精度注射泵定量） ③样品位数：120位以上（2mL样品瓶） ④进样量：0.1～300 μL（标配），1～2000 μL（选配），由软件控制连续可调。 ⑤ 进样次数：1～99次。 ⑥清洗：可设定进样前/后洗针，清洗次数1～99次。具有预洗针功能，将无效等待时间缩到最短。 ⑦重复性：<0.5% ⑧ 交叉污染：<0.02% ⑨控制面板：彩色液晶显示屏，可独立控制，也可以软件控制。 2.5提供“只需水”砷形态分析包：包括但不限于砷形态分析的专用色谱柱和试剂盒，用户只需加水即可完成四种砷形态分析。 2.6 提供甲基汞分析所需的C18色谱柱一根。 2.7 柱后氢化物发生装置：可以有效的把柱后流出液中的目标元素转化为氢化物。包括紫外消解装置、氢化物试剂混合装置、气液分离器、连接管路等。 2.8 联机接口包：可实现本附件和原子荧光仪或ICPMS联机，包括但不限于流路的连接、信号触发、信号采集等。 2.9色谱工作站：必须兼容各品牌的AFS，可以实时采集数据并显示色谱图，采集完成后自动计算各组分的浓度（例如三价砷和五价砷）和总浓度（例如无机砷）。可运行于Win XP/7/10。可以配合自动进样器实现自动连续的批量样品检测。 2.10 总体性能：5-8分钟完成无机砷分析，三价砷检出限低于0.5ppb，五价砷检出限低于1ppb。5-8分钟完成甲基汞分析，甲基汞的检出限低于0.2ppb。 |  |

注：

1、以上技术参数清单中的内容为基本要求，投标人应在完全满足以上功能要求的基础上提供更为详细的清单。

2、如在各技术参数中指出设备品牌、型号、产地或某些技术参数仅为某一品牌所特有的，仅起说明作用，投标人可以选用同等或更优档次（性能）的其他品牌设备。上述技术要求需要提供证明材料的均为复印件（特别注明要求提供原件的除外）。

3、以上技术参数如与招标文件不一致的，以招标文件中的技术参数为准。