第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京口腔医院配置临床教学设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 离子溅射仪 | 1 | 台 |
|  | 1-2 | 洗板机 | 1 | 台 |
|  | 1-3 | 小鼠IVC笼具 | 4 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京口腔医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后8年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   离子溅射仪

一、设备名称：离子溅射仪

二、数量：1 台

三、用途：用于增加样品的导电性，增加二次电子的产生率，广泛适用于各种SEM。

四、技术参数:

▲1. 溅射电压：20 mA时≥800V DC，最大≥1200V DC;

2. 溅射电流：0-40mA。

▲3. 溅射电流预设置：镀膜前可以预先测试并设置溅射电流。

4. 定时范围：0-3分钟。

5. 腔室尺寸：不小于直径100mmx高65mm。

▲6. 样品台：不小于直径90mm，靶到样品台的距离45mm（常规使用），高度可调 。

▲7. 溅射靶材：直径57mm x 厚0.1mm，标配金/钯合金靶，可选镀金/钯，金，钯，铂，银，铂/钯合金等金属材料。

▲8. 机电安全互锁：确保腔室盖打开时溅射头断电，安全可靠。

9. 辉光放电功能：具有辉光放电功能，可用于样品表面改性（如疏水表面改为亲水表面）。

五、售后服务：

1. 整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。

2. 每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。

3. 提供一次免费移机及移机后安装调试服务。

4. 接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过一周，须提供备用机（件）。

5. 负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。

6. 依据医院需求，配合完成医疗设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由经销商承担。

第1包    品目1-2   洗板机

- 设备名称：洗板机

二、数量：1 台

三、用途：常规ELISA实验清洗、磁珠筛选分析、细胞免疫学分析、钙流检测、酶学分析、高通量筛选、基因组及蛋白质组研究、ELISPOT分析。

四、技术参数：

1. 清洗头： 可选4道/8道/12道/16道洗头。

2. 针位控制：水平和垂直方向可以任意选择以进行板底清洗、交叉换气及冲洗。

3. 清洗方式：板式和条式。

4. 清洗循环：1-10循环。

5. 分离方式：可选真空抽滤或磁珠分离。

▲6. 容量范围：25-3000μL/孔。

7. 洗液切换：至少可进行3种洗液的自动切换。

8. 洗液分配精度： 整板CV≤3%/96孔。

▲9.残液量：常规96孔板残液量：≤2μL/孔；真空抽滤残液量：96孔板每孔300μL去离子水分液后，平均每板增重<1.2g。

10.酶标板振荡：支持振荡功能且时间和强度可自定义，最大振板时间≥30分钟。

▲11. 溢出保护：具有防溢流功能。

12. 分液速度：多种速度可调，清洗96孔板＜130 s（8道洗头，300μL/孔，3循环）。

▲13. 储存程序：至少可存储≥75个清洗程序。

14. 可洗板类型：96孔U/V/平底微孔板，滤板清洗。

五、售后服务：

1. 整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。

2. 每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。

3. 提供一次免费移机及移机后安装调试服务。

4. 接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过一周，须提供备用机（件）。

5. 负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。

6. 依据医院需求，配合完成医疗设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由经销商承担。

第1包    品目1-3   小鼠IVC笼具

- 设备名称：小鼠IVC笼具

二、数量：4台

三、用途：用于实验小鼠的实验、饲养与繁殖。

四、技术参数：

1. 304材质不锈钢笼架。

2. 框架为25*38*2.0mm不锈钢矩形管，横撑为12.5*25*1.5mm矩形管，送气管、排气管为38*1.5mm椭圆形管，每个笼架配备4个直径100mm的脚轮，轮子为不锈钢静音轮，材质为304不锈钢材质，其中2个刹车脚轮，移动笼架时笼架不锈钢主体不与墙体接触碰撞。

▲3.小鼠笼盒：375*160*180mm；材料为全新PSU全新原材料，耐受高温高压，无变形（≥130℃）；透明度好，耐冲击，一米高度自由落下无损坏；笼盖配置防停电窒息的生命窗，生命窗面积≥140cm2，并覆盖＜0.3µm滤膜保护；不锈钢笼盖外框为3.3mm不锈钢丝，内丝为1.8mm不锈钢丝整体点焊而成，钢丝与钢丝之间的间隙为9mm；笼盖和笼体设侧密封硅胶圈和尼龙卡扣，保证安全密封；自关闭阀门，保证气流以≤0.13m/s的均匀低速流入笼内。

▲4.饮水瓶容量≥300ml，外置式，自关闭供水通道，瓶口带密封圈，材料为PSU材质，饮水瓶嘴材料为316不锈钢；笼盒内承载饲料的隔栏材料为AISI304不锈钢隔栏。

5. 主机工作条件：电源: 220V/50Hz，环境温度10-30℃，环境湿度40-80%。

6. 主机技术性能

6.1 组件至少包括：风机、风速传感器、压力传感器、温湿度传感器、变频器、高效过滤器、初效过滤器等

6.2 送风和排风额定功率≤450W，送排风经初、高效两级过滤，过滤效率≥99.99%。

6.3 技术参数：换气次数30-80次/小时，可调，各笼盒间换气次数均一度误差≤20％；；笼盒内外压差0-20Pa，正负压可调，平均调节范围正压状态≥10Pa，负压状态≤-10Pa。支持正压和负压运行模式；噪音≤55dB。

7. 控制系统：≥7英寸彩色液晶显示屏、触摸屏微处理器控制触摸屏式操作；可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给，在线监视送排风换气量、笼具的内外压差和笼具内的温湿度；在线监测笼内压力；换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警，高效过滤器更换报警等。

五、售后服务：

1. 整机质保3年。保证8年配件供应，提供主要配件价格清单。

2. 每季度巡检1次，进行全面检修，并提供检修检测记录。

3. 提供一次免费移机及移机后安装调试服务。

4. 接到设备报修电话，24小时内技术人员到场维修。维修周期超过一周，须提供备用机（件）。

5. 负责医院使用、维修人员培训工作。提供中文使用、维修手册。

6. 依据医院需求，配合完成医疗设备管理工作。需计量检验，质量检验等强检设备，安装使用前需要到指定部门进行检验并取得证书。首次检验费用由经销商承担。