采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标人选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品；

4、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备；

6、下列采购需求中：如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；

7、下列采购需求中：标注★的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量。非单一产品采购项目中，提供标注★的产品均为同一品牌的不同供应商参加同一包项下投标的，以一家供应商计算有效供应商数量；

9、若投标产品为进口产品，投标价格应为办理免税后的人民币价格；若投标产品为国产产品，其品牌必须为国内行业认可的一线品牌；

10、投标人的报价应包含招标文件中所列货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、办理免税费用（若为进口产品）、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。采购人不提供任何辅助工作，不支付其他任何费用；

11、投标人若中标，所提供的设备发票应由实际中标供应商开具；

12、设备自验收合格之日起，6个月内，因设备自身原因出现3次故障，造成设备无法正常运行，招标人将有权退货，所有损失及发生的费用由中标人承担；

13、投标人所投产品型号技术参数需满足招标文件要求，采购人有权于签订合同前组织专家等人员实地考察确认，考察结果显示实际产品型号技术参数不符合招标文件要求的，采购人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

14、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标人对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、货物需求

| 分包 | 序号 | 仪器名称 | 台套数 | 参考生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 液相色谱质谱仪 | 1 | 进口 |
| 第二包 | 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 进口 |
| 第三包 | 1 | 气相色谱仪 | 3 | 进口 |
|  | 2 | 气相色谱质谱仪 | 1 | 进口 |
| 第四包 | 1 | 流动注射 | 1 | 进口 |
|  | 2 | 洗瓶机 | 1 | 国产 |
| 第五包 | 1 | 便携式分析实验室 | 2 | 进口 |
|  | 2 | 便携式毒性分析仪 | 1 | 进口 |
|  | 3 | 便携式台式可见分光光度计 | 1 | 进口 |
|  | 4 | COD、总磷、总氮消解装置 | 1 | 进口 |
| 第六包 | 1 | 两虫检测系统 | 1 | 国产 |
| 第七包 | 1 | 纯水机 | 1 | 进口 |
|  | 2 | 分液漏斗振荡器 | 1 | 国产 |
|  | 3 | 旋转蒸发仪 | 1 | 国产 |
|  | 4 | 高压灭菌器 | 1 | 国产 |
|  | 5 | 生化培养箱 | 1 | 国产 |
|  | 6 | 电热鼓风干燥箱 | 2 | 国产 |
|  | 7 | 抽滤采样器 | 1 | 国产 |
|  | 8 | 马弗炉 | 1 | 国产 |
|  | 9 | 隔水式恒温培养箱 | 1 | 国产 |
|  | 10 | 无人采样船 | 1 | 国产 |
|  | 11 | 全自动快速溶剂萃取仪 | 1 | 国产 |
|  | 12 | 微波消解仪 | 1 | 国产 |
|  | 13 | 纯水机 | 1 | 国产 |
| 第八包 | 1 | TOC检测仪 | 1 | 进口 |
|  | 2 | 环境类仪器一套（及耗材） | 1 | 国产 |

二、招标参数

第1包：液相色谱质谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★液相色谱质谱仪(进口) | 一、工作条件 1.电源电压： 单相220V ±10% 2. 环境温度： 15～30℃ 3. 相对湿度： 35～80% 二、应用范围：本设备主要用于药物、临床、环境、食品等领域的小分子化合物的定性、定量分析。 三、系统组成：该系统基本组成包括液相色谱和三重四极杆质谱仪两部分。 四、系统配置及性能指标 1、质谱部分： 1.1质谱类型：三重四极杆质量分析系统 ▲1.2 质核比范围m/z：最大质核比上限不超过2000； 1.3 分辨率：单位质量分辨率 1.4定量分析灵敏度： 1.4.1 ESI正离子：1pg利血平 (Reserpine)，1 ml/min流速，柱上进样，信噪比S/N>150000：1 (m/z 609>195) ▲1.4.2 ESI负离子，1ml/min流速，不分流，1pg氯霉素柱上进样，信噪比S/N>150000:1(m/z 321>152)； 1.5灵敏度的重现性：在以上1.4条件下连续进样6次，RSD<2% 1.6 质量准确度：<0.01% amu(全质量数范围) 1.7 质量稳定性：0.1amu/24hrs 1.8最小Dwell Time：1ms，当Dwell time=1ms和5ms时，保证重现性和灵敏度不受损失。 1.9 离子源流速范围： ▲1.9.1正/负ESI接口最大流速： 不低于3ml/min ▲1.9.2正/负APCI接口最大流速： 不低于3ml/min 1.10 定量动态线性范围： >106 1.11扫描速度：12000Da/sec 1.11.1离子源雾化气路设计：至少三路气设计（1路雾化气，2路加热辅助气）；。 1.11.2更换离子源时只需插拔式更换探针，方便、快速，无需放空质谱真空系统，清洗、维护方便。 ▲1.11.3 ESI离子源加热温度：ESI离子源最高加热温度不低于740℃；(需提供仪器操作软件的温度设定截图，以证明其温度设定上限) ▲1.11.4 APCI离子源加热温度：APCI离子源最高加热温度不低于740℃；(需提供仪器操作软件的温度设定截图，以证明其温度设定上限) ▲1.12离子源接口：非毛细管接口，无需更换或清洗毛细管；（需提供仪器硬件结构图，可明确分辨离子源接口结构；） 1.13离子引入技术：采用增强离子导向技术，可以获得更多的离子进入分析器，更好的从中性组份中分离带电离子，并使其聚焦到Q0中。 1.14 预四极杆（Q0）部分：采用高压聚焦技术进行离子聚焦，具有高效的离子传输能力。 1.15碰撞室（Q2）部分： 1.15.1采用高压聚焦线性加速设计，使得离子快速通过Q2，获得最少的离子驻留时间，有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。 ▲ 1.15.2 碰撞室：180度（U型）弯曲设计（需提供仪器硬件结构图，可明确分别其碰撞室结构；同时供应商免费提供拆机验证结构服务） ▲1.16检测器：电子倍增器 1.17 扫描功能：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描 1.18 真空系统：特殊设计的大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统。有自动断电保护功能。 1.19 数据系统及电脑硬件： 1.19.1操作软件： Windows操作环境，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件等。 1.19.2电脑一台，硬件：双核4G CPU，内存8GB，4TB硬盘，DVD-RW，21″液晶显示器；激光打印机一台。 ▲1.20质谱气体需求：整套质谱只使用氮气，包含碰撞室（Q2）在内只使用氮气作为碰撞气，无需使用其他气体（如氩气等），使用简单； 1.21为保证仪器整体性能的可靠性，要求生产厂家三重四级杆的生产历史不低于15年； ▲1.22质谱兼容扩展性：为满足不同样品检测需求，质谱主机具备连接离子淌度技术，同时提供离子淌度型号；（离子淌度和质谱为统一厂家）； 2、液相色谱部分： 2.1泵系统： 2.1.1传动机构：二元高压泵 2.1.2流速范围：0.001-5.000ml/min 2.1.3流速精确度： <0.07% RSD或0.02minSD ▲2.1.4工作压力：最大压力不低于8000psi 2.2自动进样器： 2.2.1进样方式：全量进样, 进样量可变式 2.2.1工作压力：最大压力不低于8000psi 2.2.3进样精度：< 0.3%RSD 2.2.4交叉污染：< 0.005% 2.3 柱温箱： 2.3.1温度控制范围：(室温-10)(C~80(C 2.3.2温度设定准确度：±0.5(C 3、产品配置： 3.1液质联用仪1套（包括液相色谱：二元泵、柱温箱、自动进样器、脱气机；质谱主机：独立的APCI源、ESI源；） 3.2 数据处理系统（包括硬件与软件）1套 3.3 APCI源喷针5根、ESI源喷针5根、泵油2瓶 3.4 原装品牌电脑一台，品牌激光打印机一台。 4、售后服务： 4.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供2人参加制造商举办的仪器培训班。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 ▲4.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 4.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 4.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |

第2包：电感耦合等离子体质谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★电感耦合等离子体质谱仪(进口) | 1.仪器总体要求 ▲1.1电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三重四极杆串级质谱仪，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成。 1.2 电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。 1.3 仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。 2.仪器工作环境 2.1工作环境温度： 15-30℃； 2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）； 2.3电源：单相200-240V ，50 Hz； 3.技术要求 仪器硬件 3.1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。 3.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。 3.1.3 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。 3.1.4离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率27 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%，采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样。 3.1.5具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗， 3.1.6 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。 3.1.7等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。 ▲3.1.8气体控制：3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片。 3.1.9接口设计 3.1.9.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。 ▲3.1.9.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或3套以上的耐基体嵌片。 3.1.9.3接口及接口底座采用同种材料 3.1.10 离子透镜系统 3.1.10.1四极杆离子提取透镜系统，可实现离子质量筛选功能。 ▲3.1.10.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。 3.1.11四极杆碰撞反应池 3.1.11.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。 ▲3.1.11.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（纯氨气）三种模式切换。需分别提供碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式的公开发表的应用文献证明或者承诺必须加盖产品制造商中国制造商鲜章。 ▲3.1.11.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。（投标人需提供生产厂家盖章软件截屏）。 3.1.12四极杆质量分析器 3.1.12.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。 ▲3.1.12.2 质谱范围：2-280amu。 3.1.12.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。 3.1.12.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。 3.1.13脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。 3.1.14检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。 3.1.15 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。 3.1.16无需屏蔽圈等耗材即可实现500W冷焰模式，测试样品中易电离的K、Na等元素。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式，保证样品中所有分析元素（在二种不同模式中）一次进样完成分析。 3.1.17、碰撞反应池能用纯氧气,消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt(作为中标制造商考察指标). 3.1.18、碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(作为中标制造商考察指标) 3.1.19、碰撞反应池能将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析样品线性优于0.9990（以浓度为1,2,4,8ppb做标线,提供生产厂家盖章的文献证明）。 3.1.20、碰撞反应池能通入氨气，消除ArO/CaO对铁的干扰,Fe的检出限<0.7ppt（作为中标制造商考察指标） 3.1.21、碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt(作为中标制造商考察指标) 3.1.22、碰撞反应池通入氨气，消除ClO+对钒的干扰，20% 高纯盐酸中V的检出限≤0.1ppt， 10ppt加标回收率优于95%。（作为中标制造商考察指标） 3.1.23、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（作为中标制造商考察指标）。 ▲3.1.24、仪器自带电子稀释功能，扩展仪器线性范围，保证高浓度无需稀释进样。 3.2软件 3.2.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。 3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等） 3.2.3实时数据显示和实时报告显示。 ▲3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。 4.仪器性能指标 4.1 标准模式下灵敏度 4.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm 4.1.2 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm 4.1.3高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm 4.2随机背景：＜1 cps（4.5或220） 4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷） 4.4 仪器检出限 4.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt 4.4.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt 4.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt 4.5 稳定性 4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤3%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 4.5.2长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换） 4.6 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；（须有生产厂家盖章的文献证明，并作为验收指标） ▲4.7四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。 ▲4.8在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。 ▲5.仪器配置要求 5.1四极杆电感耦合等离子体质谱主机 1套； 5.2 具有三路质量流量计的碰撞和反应池 1个 5.3 工作站软件 1个，至少5个使用安装控制账号 5.3循环冷却水系统（5-35℃控温）1台； 5.4调试溶液1瓶。 5.5消耗品备品备件：采样锥1个、截取锥1个、超级锥1个、石英矩管1支、石英中心管1支、采样锥垫片5个、进样泵管36支、废液管36支、进样毛细管2套、调谐液一瓶等。 5.6 配置主流商务台式电脑1台（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win7 -64位正版中文操作系统） 5.7品牌激光打印机1台 5.8纯氧气、纯氨气、纯氦气各一瓶及减压阀装置各一套 5.9毛细管色谱柱：Elite-1701，30m*0.25mm*0.25um 1根；Elite-FFAP，30m*0.25mm*0.25um 1根 5.10高纯氩气4瓶（含钢瓶），加并联装置及减压阀。 6.售后服务与培训 6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 6.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 6.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供2人参加制造商举办的仪器培训班。 6.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 6.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 ▲6.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 6.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 ▲6.8制造商国内子制造商必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。 6.9提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |

第3包：气相色谱仪、气相色谱质谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★气相色谱仪(进口) | 1. 工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源 1.2 环境温度：15-35˚C 1.3 环境湿度：5%~95% 2．技术指标 ▲2.1柱箱：可同时安装两个进样口，三个检测器， 2.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C 2.1.2温度设定值精度：1℃ ▲2.1.3最大升温速率：当使用LTM技术实现超高效气相色谱功能升温速率高达1800℃/min（必须提供产品说明样本和文献佐证） 2.1.4室温每变化1℃柱温箱变化：<0.0l℃ 2.1.5程序升温：20阶/21平台 ▲2.1.6降温速率：从450˚C降至50˚C，<4.0分钟 2.1.7保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 2.1.8峰面积重现性: < 1.0% RSD ▲2.1.9主机具有键盘，可设定参数和自动控制。键盘必须为物理键盘，稳定可靠，不接受触摸屏和触摸按键。按键总数不少于60个。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化，在未来的日期或时间启动某一事件（开启/关闭，启动方法等） 2.2电子气路控制(EPC) 2.2.1大气压力传感器补偿高度或环境的变化 ▲2.2.2压力设定值和控制精度:0.001psi 2.3毛细管分流/不分流进样口（2个） 2.3.1扳转式进样口：无需工具维护隔垫和衬管 2.3.2最高使用温度：400˚C ▲2.3.3压力设定范围：0-150psi ▲2.3.4总流量设定范围：0~1250ml/min 2.4火焰光度检测器(FPD+) 2.4.1最高使用温度：400℃ ▲2.4.2最低检测限：<2.5pg S/sec，<45 fg P/sec (甲基对硫磷) 2.4.3选择性：106g S/g C，106g P/g C 2.4.4动态范围：>103 S，104 P，(甲基对硫磷) 2.5火焰离子化检测器(FID) 2.5.1最高使用温度450℃ 2.5.2自动灭火检测，自动点火 ▲2.5.3最低检测限：<1.4pg碳/秒(十三烷) 2.5.4线性动态范围：107 ▲2.5.5最高采集速度：500Hz 2.6自动进样器 2.6.1叠加进样：在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶，缩短分析时间，提高分析通量。 ▲2.6.2进样范围：最大500uL ▲2.6.3样品位数：≥48个样品位（不包含洗针位和废液位，仅计算样品位），2mL样品瓶 2.6.4进样塔无需螺母固定可自由取下 2.6.5具备双塔同时进样 ▲2.7全自动顶空进样器(阀进样方式) ▲2.7.1 样品位数：12个样品位，1个加热位。可无缝升级至111个样品位，12个加热位。 ▲2.7.2 色谱峰面积重复性：<1.5% RSD ▲2.7.3 样品瓶：10mL, 20mL, 22mL顶空瓶（无需另加适配器） 2.7.4 操作模式 2.7.5 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳12 个样品瓶，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间 2.7.6 多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行多达100 次顶空提取 2.7.7 多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行多达100 次顶空提取，紧接着用一台GC 开始分析以得到最高敏度 2.7.8 方法开发模式，增加下列任何一个参数用于优化顶空平衡：平衡时间、加热炉温度、或样品瓶摇动 2.7.9 温度控制： ▲2.7.10 加热炉：35 °C 到205 °C ▲2.7.11 阀和定量样品管：35 °C 到205 °C ▲2.7.12 传输管线：35 °C 到240°C 2.7.13 全电子气路控制 2.7.14 具有大气压和温度补偿功能 ▲2.7.15 压力设定点可以调节的增量：0.001psi ▲2.7.16 与GC为同一品牌同一制造商，任何第三方品牌或OEM即贴牌产品均不被接受； 2.8 化学工作站 ▲2.8.1 OpenLAB CDS 化学工作站版本可以处理如GC, LC, CE, SFC, LC/MS和CE/MS等各种分离技术，其可应用在小到单个工作站，或者大到全分布式系统。灵活的工作流程使其适用于从产品早期开发到质量控制几乎所有行业。当与OpenLAB ECM结合用于中央数据存储时，OpenLAB CDS化学工作站版本可支持所有GxP 和21 CFR Part 11 法规。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以先进的数据分析和高效的智能报告功能。 2.8.2可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。可通过智能手机终端以任何WLAN网络接入，实时掌握来自实验室的信息。 2.8.3保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪 器之间数据的比对和确认. 2.9 附件 2.9.1 色谱柱：HP-5 30m*0.32mm, 0.25um色谱柱1根；DB-1701 30m*0.25mm, 0.25um色谱柱1根；DB-624 UI 30m*0.25mm,1.4um 色谱柱1根； 2.9.2 气相色谱安装工具包一套，包含安装和维护气相色谱必备的工具和管线；配置主流商务台式电脑1台（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win10 -64位正版中文操作系统）；品牌激光打印机1台 2.10技术服务和培训 2.10.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.10.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.10.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供1人参加制造商举办的仪器培训班。 2.10.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.10.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 ▲2.10.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 2.10.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 2.10.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 ▲2.10.9必须提供计量器具形式批准证书 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 2 | 气相色谱仪（进口） | 1. 工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源 1.2 环境温度：15-35˚C 1.3 环境湿度：5%~95% 2．技术指标 2.1柱箱 2.1.1温度范围：室温以上4˚C~440˚C 2.1.2温度设定值精度：1 ˚C ▲2.1.3最大升温速率：110 ˚C /min，当使用LTM技术实现超高效气相色谱功能升温速率高达1600 ˚C /min（必须提供产品说明样本和文献佐证） 2.1.4室温每变化1℃柱温箱变化：<0.0l ˚C 2.1.5程序升温：18阶/19平台 ▲2.1.6降温速率：从450˚C降至50˚C，<3.8分钟 2.1.7保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 2.1.8峰面积重现性: < 1.0% RSD ▲2.1.9主机具有键盘，可设定参数和自动控制。键盘必须为物理键盘，稳定可靠，不接受触摸屏和触摸按键。按键总数不少于60个。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化，在未来的日期或时间启动某一事件（开启/关闭，启动方法等） 2.2电子气路控制(EPC) 2.2.1大气压力传感器补偿高度或环境的变化 ▲2.2.2压力设定值和控制精度:0.001psi 2.3毛细管分流/不分流进样口(2个) 2.3.1扳转式进样口：无需工具维护隔垫和衬管 2.3.2最高使用温度：400˚C ▲2.3.3压力设定范围：0-149psi ▲2.3.4总流量设定范围：0~1250ml/min 2.4微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 2.4.1独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度 2.4.2最高使用温度：400 ▲2.4.3最低检测限：<4.5 fg/mL (林丹) ▲2.4.4动态范围：>4x104 (林丹) 2.5火焰离子化检测器(FID) 2.5.1最高使用温度440℃ 2.5.2自动灭火检测，自动点火 2.5.3最低检测限：<1.4pg碳/秒(十三烷) 2.5.4线性动态范围：107 ▲2.5.5最高采集速度：450Hz ▲2.6可升级基于微板流路控制技术的分流器，中心切割，反吹，GC*GC（必须提供详细的产品说明样本予以证明） 2.7自动进样器 2.7.1叠加进样：在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶，缩短分析时间，提高分析通量。 ▲2.7.2进样范围：0-500uL ▲2.7.3样品位数：≥48个样品位，2mL样品瓶 2.7.4进样塔无需螺母固定可自由取下 2.7.5具备双塔同时进样 全自动热脱附仪 第一级解析温度范围：35～400 ℃ ；控制精度为1 ℃。 脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。 富集模式：半导体冷冻富集；石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm。 中间吸附剂填充部分长度为60 mm，可填充一种至四种吸附剂。对VOC保留效率高，适合C2～C40宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围； 电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热； 第二级解析最低富集温度：-30℃；最高解析温度：425℃；控制精度为1 ℃。 电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；冷阱升温速度：不低于100 ℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾； 温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s； 最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为0.1 min；阀的温度范围50～200 ℃ ； 传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～210℃；控制精度为1 ℃； 管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间； 气路控制：直接采用气相的气路电子阀（EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响； 不低于100位自动进样器 ，自动进样。自动进样器的脱附管采用专利DiffLok密封帽，保证了样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证了样品的密封性，也避免了污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽； 吸附管水平摆放吸附管，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；用专利的自动压力进样密封帽，在取样时手动拆卸简单，在进样分析前无需拆卸，保证了样品的完整性，避免了样品损失与污染； Windows界面控制软件:直观显示、简单易学；每一个脱附管可以设定各自的脱附方法，按样品、校正样品、或空白进样分类，所有序列方法能被储存；每支脱附管的操作状态、分类、序列视图都有图形显示；每个分析的事件都将被记录在序列报告里，如：每支脱附管的时间和日期、正常或测漏失败等偏离情况； 液标进样器一套 2.9 吸附管老化装置 2.9.1 彩色液晶触摸屏显示，具备老化结束蜂鸣器提醒功能。 2.9.2 二次调压控制，避免气源压力波动对流量的影响。 2.9.3 有保温和散热设计，仪器在长时间运行，不会出现外表面过热。 2.9.4采用Delta温控器，温度控制精确、稳定，最大升温速率：60℃/min。 2.9.5阶程序升温控制，可以满足一些特殊应用要求，温度控制范围：室温～400℃可调。 2.9.6采用温度控制与定时控制一体化设计，温度控制精度：0.1℃。 2.9.7程序升温：6阶 2..9.8 定时范围：0-9999min 2..9.9 总流量可调整范围0-1000mL/min 2.9.10 采用内置气体流量计，流量调节方便，流量控制精度：5% 2.9.11 一次性最大老化10根吸附管，10根内老化数量任意调整，方便用户使用。 2.9.12适用吸附管直径：1/4英寸(6.35mm)，或6mm，吸附管长度：3.5英寸(89mm) 2.10 化学工作站 2.10.1 OpenLAB CDS 化学工作站版本可以处理如GC, LC, CE, SFC, LC/MS和CE/MS等各种分离技术，其可应用在小到单个工作站，或者大到全分布式系统。灵活的工作流程使其适用于从产品早期开发到质量控制几乎所有行业。当与OpenLAB ECM结合用于中央数据存储时，OpenLAB CDS化学工作站版本可支持所有GxP 和21 CFR Part 11 法规。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以先进的数据分析和高效的智能报告功能。 2.10.2可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。可通过智能手机终端以任何WLAN网络接入，实时掌握来自实验室的信息。 2.10.3保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。 2.11 附件 2.11.1 耗材：HP-5 30m*0.32mm, 0.25um色谱柱1根；DB-1 MS 30m*0.25mm, 0.25um色谱柱1根；DB-FFAP 30m*0.25mm, 0.25um色谱柱1根； 2.11.2 气相色谱安装工具包一套，包含安装和维护气相色谱必备的工具和管线；配置主流商务台式电脑1台（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win10 -64位正版中文操作系统）；品牌激光打印机1台 ▲2.11.3 原装进口吸附管压力进样帽50个（适用吸附管直径：1/4英寸或6mm， 3.5英寸长国际标准吸附管；不锈钢内衬硅烷化涂层材质； 安装在吸附管两端，连同吸附管一起放进热脱附自动进样器内，无需拆卸密封帽，方便使用，杜绝其他有肯能对样品的污染。） ▲2.11.4 原装进口填充Tenax TA吸附剂的吸附管（含黄铜密封帽）50根；原装进口填充Tenax GR、Carbopack B吸附剂的吸附管（含黄铜密封帽）20根；原装进口填充Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000吸附剂的吸附管（含黄铜密封帽）10根。所有吸附管跟老化仪主机均为同一品牌。 2.12 技术服务和培训 2.12.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.12.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.12.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供1人参加制造商举办的仪器培训班。 2.12.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.12.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 ▲2.12.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 2.12.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 2.12.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 ▲2.12.9必须提供计量器具形式批准证书 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 3 | 气相色谱仪（进口） | 1、工作条件 1.1电源：220V，50Hz 1.2温度：操作环境15˚C-35˚C 1.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 2、技术指标 2.1柱温箱 2.1.1温度范围：室温以上8˚C－425˚C 2.1.2温度设定值精度：1℃ 2.1.3柱温箱升温速度：最高＞75℃/min。 2.1.4 柱温箱降温速度：450℃到50℃＜5分钟。 2.1.5柱温箱具有降温功能，保证第二次进样时基线不出鬼峰 2.1.6升温程序：≥ 5阶 2.2电子气路控制 2.2.1大气压力传感器补偿高度或环境的变化 2.2.2压力设定值和控制精度:0.01psi 2.3毛细管分流/不分流进样口 2.3.1最高使用温度：≥ 400˚C 2.3.2压力设定范围：0－100psi 2.3.3电子气路控制, 电子参数设定压力，流速、线速度和分流比 2.4氢火焰检测器（FID） 2.4.1自动点火装置，自动调节点火气流；具有自动灭火检测功能 2.4.2最高使用温度：425℃ 2.4.3最低检测限：<3pg C/s (对十三烷) 2.4.4动态范围：>107 2.4.5数据采集频率：100Hz 2.5微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 2.5.1独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度 2.5.2最高使用温度：400度 ▲2.5.3最低检测限：<0.02pg/mL (林丹) 2.5.4动态范围：>104 (林丹) 2.6液体自动进样器 2.6.1 进样方式：具有重叠进样功能，即上一个样品开始运行后，下一个样品即可准备好进样。 2.6.2 液体进样量范围：0-500μl之间 ▲2.6.3样品瓶位数：≥16位 ▲2.6.4进样速度：100ms 2.7 全自动热脱附仪 2.7.1第一级解析温度范围：35～400 ℃ ；控制精度为1 ℃。 2.7.2脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。 2.7.3富集模式：半导体冷冻富集；石英冷阱— 填充段内径为2 mm， 样品进出口内径为0.9 mm。 2.7.4中间吸附剂填充部分长度为60 mm，可填充一种至四种吸附剂。对VOC保留效率高，适合C2～C40宽范围VOCs的分析，可扩展应用范围； 2.7.5电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热； 2.7.6第二级解析最低富集温度：-30℃；最高解析温度：425℃；控制精度为1 ℃。 2.7.7电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；冷阱升温速度：不低于100 ℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾； 2.7.8温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s； 2.7.9最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为0.1 min；阀的温度范围50～200 ℃ ； 2.7.10传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～210℃；控制精度为1 ℃； 2.7.11管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间； 2.7.12气路控制：直接采用气相的气路电子阀（EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，使之不受温度、压力变化的影响； 2.7.13不低于100位自动进样器 ，自动进样。自动进样器的脱附管采用专利DiffLok密封帽，保证了样品的完整性；只有当载气压力达到一定范围时，密封帽才会开启，让载气或样品通过，保证了样品的密封性，也避免了污染物的进入和样品成分的损失，样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化；简便可靠的操作：分析时，只要将带DiffLok帽的吸附管直接放进自动进样器，无需拆卸密封帽； 2.7.14吸附管水平摆放吸附管，防止管内直接解析物松脱而造成系统管路污染；用专利的自动压力进样密封帽，在取样时手动拆卸简单，在进样分析前无需拆卸，保证了样品的完整性，避免了样品损失与污染； 2.7.15 Windows界面控制软件:直观显示、简单易学；每一个脱附管可以设定各自的脱附方法，按样品、校正样品、或空白进样分类，所有序列方法能被储存；每支脱附管的操作状态、分类、序列视图都有图形显示；每个分析的事件都将被记录在序列报告里，如：每支脱附管的时间和日期、正常或测漏失败等偏离情况； 2.7.16液标进样器一套 2.8色谱工作站 2.8.1功能强大、多任务、多窗口、多用户的色谱数据处理软件。 2.8.2简单直观的图形环境界面，快捷进入不同数据处理功能。 2.8.3软件可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。 2.8.4保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。 2.9附件 2.9.1耗材：配置毛细管色谱柱2根，规格如下：HP-5 30m*0.32mm*0.25um；DB-1 30m,0.32mm, 1um 1根 2.9.2 气相色谱安装工具包一套，包含安装和维护气相色谱必备的工具和管线；配置主流商务台式电脑1台（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win10 -64位正版中文操作系统）；品牌激光打印机1台 2.10技术服务和培训 2.10.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.10.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.10.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2.10.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.10.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 ▲2.10.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 2.10.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 2.10.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 ▲2.10.9必须提供计量器具形式批准证书 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 4 | ★气相色谱质谱仪（进口） | 1、工作条件 电源：220V，50Hz 温度：操作环境15˚C-35˚C 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 2、性能指标 ▲2.1柱箱：可同时安装两个进样口，三个检测器。 2.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C 2.1.2温度设定值精度：1℃ ▲2.1.3最大升温速率：使用柱箱时120℃/min；当使用LTM超高效模块时1800℃/min（必须提供产品说明样本和文献佐证） 2.1.4室温每变化1℃柱温箱变化：<0.0l℃ 2.1.5程序升温：20阶/21平台 ▲2.1.6降温速率：从450˚C降至50˚C，<3.5分钟 2.1.7保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 2.1.8峰面积重现性: < 1.0% RSD ▲2.1.9主机具有键盘和单色LED显示屏，可设定参数和自动控制。键盘必须为物理键盘，稳定可靠，不接受触摸屏和触摸按键。按键总数不少于60个。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化，在未来的日期或时间启动某一事件（开启/关闭，启动方法等 2.2电子气路控制(EPC) 2.2.1大气压力传感器补偿高度或环境的变化 2.2.2压力设定值:0.001psi ▲2.2.3压力控制精度:0.001psi 2.3毛细管分流/不分流进样口 2.3.1最高使用温度：400˚C ▲2.3.2压力设定范围：0-150psi 2.3.3总流量设定范围： 0~1250ml/min 2.4 全自动吹扫捕集浓缩仪（水土一体机） 2.4.1操作时间：可根据不同方法设置不同的操作时间 2.4.2自动进样器：标配84位自动进样器，使用40mL样品瓶 2.4.3液体进样：进样体积1-25mL可选 2.4.4进样精度：:< 1% RSD (n=7 @ 5mL 重量法测定) 2.4.5进样管路：玻璃，PEEK和Teflon®管路进样，液体输送用外1/16"(0.16cm) PEEK管线 2.4.6管路清洗：Extractasol 甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术 (35°C-90°C)对系统进行清洗 2.4.7液体样品稀释：水样稀释倍数可设定为1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5, 1:2 2.4.8固体样品混合：固体样品能在3级可调速度下震荡混合均匀 2.4.9固体样品萃取:甲醇可直接加入固体样品瓶中，混合沉淀后，提取萃取液并稀释 2.5自动进样器 2.5.1叠加进样：在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶，缩短分析时间，提高分析通量。 ▲2.5.2进样范围：0-500uL ▲2.5.3样品位数：≥48个样品位，2mL样品瓶 2.5.4进样塔无需螺母固定可自由取下 2.5.5具备双塔同时进样 2.6 质谱检测器 2.6.1具有网络通讯功能，可实现远程操作 2.6.2侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 2.6.3 结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却 2.6.4质量数范围：最大1050amu，以0.1amu递增 ▲2.6.5质量精度：进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，其单同位素将出现在m/z 271.987 ± 0.005 处(必须提供产品说明，原厂中文datasheet和应用文献证明) ▲2.6.6进样1 μL 的100 pg/μL OFN 标准品并在50-300 u 范围内进行扫描，谱图精度将达到99.0%（必须提供产品说明、原厂中文Datesheet和应用文献证明） 2.6.7质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 ▲2.6.8灵敏度：（使用自动进样器、分流-不分流进样口，以及HP-5MS 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 色谱柱）关键性能指标，务必提供原厂盖章Datasheet予以佐证，并作为验收指标。 EI全扫描（SCAN）信噪比：1pg八氟萘（OFN），信噪比≥1450：1 (扫描范围: 50-300amu，氦气做载气) EI选择离子监测（SIM）仪器检出限：100 fg/μL 的八氟萘（OFN）标样，对于m/z 272 离子，仪器检出限（IDL）≤10.5fg（使用自动进样器8 次连续不分流进样的峰面积精密度RSD<8%，统计学置信水平为99%） ▲2.6.9最大扫描速率：20,000 amu/秒 2.6.10动态范围：全动态范围为1×106 2.6.11质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进 行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。（AutoSIM） 2.6.12具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 2.6.13带拉出极的Extractor EI源（电子轰击源） 2.6.14备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 ▲2.6.15离子化能量：5-241.5eV 2.6.16离子源温度：独立控温，150-350˚C可调 ▲2.6.17分析器：整体石英镀金双曲面四极杆，独立温控, 106˚C - 200˚C（需要提供工作站软件中对于四级杆温度设置的截图证明） 2.6.18检测器：三维离轴检测器，带有长寿命电子倍增管和可调尾翼电压 2.6.19快速放空：当质谱仪开始放空时，气相色谱仪会使用最优的载气流量对质谱仪的质量分析器降温减少了等待质谱仪质量分析器降温的时间 (280度到100度的降温时间约25 min) 2.6.20 真空系统：250L/s以上分子涡轮泵和机械泵 2.6.21质谱仪节能模式，功耗低于190W 2.6.22 安全控制：如果质谱仪真空泵出现故障，气相色谱会自动关闭气源以保护GC/MSD系统。 2.7 数据处理系统 2.7.1 气相色谱与质谱直接通信 ▲2.7.2 工作站软件：全中文工作站，并提供两种数据分析软件 2.7.3 可升级精确质量软件包：完全嵌入谱工作站中。在工作站下只需一键操作即可自动执行校准，调用全氟三丁胺 (PFTBA)数据对MS的质量轴和谱峰形进行全面校正，保证GC/MS能够获得几个mDa以内的质量偏差及 99% 以上的谱图准确度，让 GC/MS能自动获取色谱流出组分的准确质量，并对分子式做出准确测定，极大地提高对鉴未知物的能力。 2.7.4 具有手动谐/自动调谐（EI和CI 源可自动调谐，一键式BFB和DFTPP 可自动调谐），数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能。 2.7.5 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动 2.7.6 调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 2.7.7 NIST 14谱库 2.8必备附件、零配件 2.8.1色谱柱: HP-5MS UI, 30m, 0.25mm, 0.25um 1根；DB-VRX 60m*0.25mm*1.4um 1根；DB-1 30m,0.32mm, 1um1根； 2.8.2安装工具包：探漏液，螺帽及垫片，铜管50英尺，黄铜三通，管线切割器，铜质堵头， 扳手，螺丝刀，螺帽扳手，各种尺寸开口扳手三个等； 2.8.3 耗材：2.8.3 耗材：隔垫50个/包；衬管O形圈一包；质谱用分流衬管和不分流衬管各6只；2mL样品瓶1000个包含盖子和垫片； 2.8.4 电脑和打印机：HP 原装Z240工作站，Intel E3至强 CPU；8G RAM；500G HDD；DVD；22’ LCD（1920*1080）；正版windows 7 64bit专业版操作系统；品牌激光打印机1台； 2.8.5 METROSEP RP2 GUARD阴阳离子通用保护柱1套；RP 2 Guard Spare Filer 10x保护柱柱芯1包；英蓝超滤技术附件组1套；活塞密封圈2个；氧化锆活塞1个。 2.9技术服务和培训 2.9.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.9.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.9.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供1人参加制造商举办的仪器培训班。 2.9.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.9.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在2小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 ▲2.9.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口，不接受国内生产和国内组装产品。中国自贸区或保税区之产品均不视为原装进口。 2.9.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 2.9.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 ▲2.9.9必须提供计量器具形式批准证书（气相部分） (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |

第4包：流动注射、洗瓶机

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★流动注射（进口） | 1、仪器原理及用途 采用稳态反应的气泡间隔的连续流动分析(CFA)化学反应原理。用于地表水、污水中总磷、磷酸盐、总氮、硝酸盐、硫化物、阴离子洗涤剂等的自动分析。任意指标分析速度每小时至少达到20个。 2、化学反应单元 ▲2.1 为保证测试效率及扩展需要，单台化学反应单元5通道配置。所有化学分析模块和泵管水平非垂直放置在主机上。提供清晰图片证明。 2.2 化学反应单元含有机玻璃保护罩，电子部份、化学部分和检测器部分独立分离结构。 2.3 可实现在线加热器温度设置、在线消解、泵速调节； 2.4 一体机设计：蠕动泵、化学模块消解装置、控制单元、检测器四位一体化，不得采用分体放置的设计。 3、全自动进样器 3.1 计算机控制自动进样器，单台包括至少100个样品位； 3.2 自动进样器附带4通道清洗泵及动态清洗池； 4、高精度蠕动泵 ▲4.1 为保证测试效率，单台蠕动泵管位数≥15位，蠕动泵精度≤0.5%；蠕动泵泵管使用3卡口双桥式泵管，以节约泵管消耗，提供样机使用照片证明；管路中玻璃圈管径≥2.0mm。 ▲4.2 气泡的气源由化学反应单元的内置的独立空气泵提供，不占用蠕动泵试剂管的位置。 5、高精度数字式检测器 高精度32位数字式检测器，须采用钨灯光源，不接受其他类型光源。基线调节和灵敏度由软件控制，提供稳定信号和样品背景校正功能； 检测器能实时自动扣除试剂空白。 6、化学分析模块的要求 ▲6.1 紫外消解器2套，包括：包括紫外消解单元、UV-A灯、石英反应圈和独立的电源器；紫外消解器全不锈钢结构，顶端成三角形构造防止漏液造成的危害。采用外置独立的电源器提供最稳定的能量（提供图片证明） 6.2 总磷、总氮消解采用在线(107-120)℃压力加压加热器和在线紫外消解双重联合消解，配置在线电子增压泵和压力调节阀，压力增加器和紫外消解器必须是原厂的、和主机一样品牌的。样品的消解过程是在密封在主机里面的内置嵌入式的在线高温高压107～120℃紫外消解器和在线高压压力增加器(压力1bar～1.5bar)内进行，不得采用外置的高压锅。提供方法证明文件和图片。 6.3 在线压力增加器2套，包括:高温消解单元、电子增压泵、三通阀、安全缓冲器和气液分离器。高温高压加热温度范围：(107～120)℃，具有LED数字控制器，可实时数字显示设置温度和实际温度，高温消解器内置双圈的加热反应圈及温度安全保护开关，电子增压泵压力控制范围0～1bar，具有可调节压力的调压阀，内置压力显示计实时显示压力值。 7、分析软件 7.1 分析软件可在中文Windows®7操作系统中运行；提供中文版操作软件， 分析软件符合良好实验室(GLP/CLP)规范，分析结果可输出到LIMS或转化到微软Excel® 格式， 用户也可根据需要自定生成的报告格式； 7.2 软件可对系统中每个部件进行独立控制，包括取样器、试剂控制阀、蠕动泵、化学处理部件(如反应加热器和蒸馏装置)、检测器和无人监控装置； 7.3能同时实时监控16个分析通道，并且可实时显现多通道或单通道峰形图，符合良好实验室（GLP/CLP）规范。软件登录分不同管理级别密码，有效防止非授权进入； 7.4 实时显示分析已进行的时间、预计剩余时间、吸光度及样品信息、样品浓度、检出限、相关系数等信息。 ▲7.5 所投产品能扩展具有开机关机及试剂自动清洗功能。该功能具有成熟用户, 投标现场须附所投产品型号无人值守外置式10路试剂切换阀样品（须与所投产品在网站和彩页上面图片一致）。 8、检测方法及技术指标 8.1总磷/磷酸盐 8.1.1 分析原理：钼锑抗分光光度法； 8.1.2量程范围：(0.01～10.0)m g /L； 8.1.3 检测限：≤0.01mg/L； 8.2 总氮 8.2.1 分析原理：碱性过硫酸钾氧化，重氮－偶联反应； 8.2.2 量程范围：(1～50.0)m g /L； 8.2.3 检测限：≤1mg/L； ▲8.2.4 采用镉柱还原，不接受镉圈。提供省内使用案例图片证明及联系方式。 8.3 硫化物 8.3.1 量程范围：(0.01－5)mg/L； 8.3.2 检测限：≤0.01 mg/L； 8.3.3 提供模块在线氮气吹扫设备，提供独立蒸馏器。 8.4 阴离子洗涤剂 8.4.1 量程范围：(0.02－5)mg/L； 8.4.2 检测限：≤0.02 mg/L； ▲8.4.3 提供二次恒温萃取装置。该模块必须与单位现有仪器挥发酚模块组成全新一套设备。为保证货物合法、原装。需提供厂家针对该项目能提供该模块的承诺书。 9 配置清单 9.1同时取样自动进样器，至少100杯位 1个 9.2高精度蠕动泵 2个 9.3 15通道以上数据处理系统 1个 9.4高解析度数字式检测器 6通道 9.5总磷/磷酸盐化学反应模块 1套 9.6总氮化学反应模块 1套 9.7硫化物反应模块 1套 9.8阴离子洗涤剂模块 1套 9.9隔膜泵（原装进口） 1套 9.10在线压力增加器(压力范围1-1.5bar)（原装进口） 2套 9.11在线107-120度紫外消解器（原装进口） 2套 9.12氮气吹扫装置 1套 9.13一年备品备件和启动工具包 1套 9.14中文操作系统软件 1套 9.15品牌商务电脑（国内）（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win7 -64位正版中文操作系统） 1台 9.16打印机：激光打印机（国内）1台 ▲9.17 提供5cm比色池一套，需与单位现有挥发酚完全匹配。 10、售后服务与国内培训 10.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 10.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 10.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供2人参加制造商举办的仪器培训班。 10.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 10.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 ▲10.6中标供应商须保证投标仪器是制造商最新型号、未使用过的产品（所投产品型号以英文官网最新产品为准），制造商产品须拥有自主知识产权。免费提供仪器设备所有详细相关技术文件及手册。 10.7 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 10.8 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 2 | ★洗瓶机 | 1、仪器结构 ▲1.1 外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，清洗容积≥190L，可放置双层篮架，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂，单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或172根移液管；清洗剂独立供给通道不低于2个。 2、控制系统 ▲2.1 控制系统为微电脑芯片控制技术（非PLC控制），采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作。内置15个标准程序及75个用户自定义程序，每个程序均有独立编码和参数，为应对极痕量清洗最多可提供27次以上漂洗，FDA标准三级密码操作管理； 2.2 220V供电，不高于4千瓦加热系统，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上，清洗符合EN ISO15883标准，产品通过CE、EN ISO 12100：2010;EN 60204-1:2006+A1：2009+AC:2010;EN61010-1：2010认证，制造商通过ISO9001，ISO14001认证；可提供第三方清洗残留验证报告； 3、循环系统 ▲3.1 循环泵软启动变频控制，避免了水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成得伤害，通过调节水泵频率实现水循环量0--500L/min可调节；面板实时显示进水量； 3.2 仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件得运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查，喷淋臂转速传感器实时监控清洗状态； ▲4、喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；清洗栏架需有泄水装置，确保洗瓶机循环管路和清洗舱内无存水死角； ▲5、要求移液管为直上直下清洗方式，不为倾斜清洗方式，防止倾斜式清洗大肚移液管造成得清洗死角问题；动态排气截留装置，不增加室内空气的温度和湿度，且将热洁净干燥气体回收利用，进入新得烘干循环过程中降低能耗。 6、安全保护系统 电子安全锁，机械保险装置并电动开门无需手动扳手、过温保护、清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全，停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态。 7、干燥系统 干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-180分钟），热风循环量不低于110m³/h，内腔没有排气孔，具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿，每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水 ▲8、清洗篮架 8.1 清洗篮架一：48位上层清洗篮架，主要用于清洗20-250ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等，数量：1套； 8.2 清洗篮架二：48位下层清洗篮架，主要用于清洗20-250ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等，数量：1套； 8.3清洗篮架三：168位综合清洗篮架，主要用于清洗，进样瓶、试管、容量瓶、移液管等等。数量：1套。 9、主机配置 9.1主机壹台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式纯水增压泵、内置式双蠕动泵、RS232数据接口、碱性清洗剂和酸性清洗剂5KG装各壹桶。 9.2 48位上层清洗篮架，一套；48位下层清洗篮架，一套；168位混合清洗篮架；一套； 10、技术服务 10.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 10.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 10.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 10.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 10.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 10.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 10.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |

第5包：便携式分析试验室等

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★便携式分析实验室 | 1、用途 便携式快速水质检验实验室不仅可满足野外各种环境的水质测试要求，也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量。 2、技术参数 2.1 便携式分光光度计技术参数 ▲2.1.1读数模式：浓度(mg/L)、吸光度（Abs）、透过率（%） 2.1.2 已存储校准曲线：大于260条，可直接用于分析COD、耗氧量、氨氮、总磷、总氮、锰、铜、锌、铁等近100个水质参数分析 ▲2.1.3比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm 2.1.4 供电方式：实验室使用220V交流电源，现场使用锂电池供电 2.1.5 波长范围：340~800 nm 2.1.6 波长准确度：±2nm 2.1.7 波长重复性：0.1nm 2.1.8 带宽：5nm 2.1.9 波长校准模式：自动 ▲2.1.10波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长； 自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； 2.1.11 吸光度测量范围： 0--3.0 Abs （波长340~800nm 范围内） 2.1.12 吸光度测量准确度： ±0.003 Abs 2.1.13 吸光度测量线性： 偏差< 0.5% 2.1.14 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定） 2.1.15 数据传输接口：USB接口 2.1.16 软件更新：自动 2.1.17 语言：具有多种语言选择，其中包括中文 2.1.18 防护等级：IP67 2.1.19 自动识别条形码，智能测试样品 2.2 便携式水质多参数测定仪技术参数 2.2.1 具有数据锁定显示功能 ▲2.2.2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数 2.2.3 数据内存： 500 组数据 ▲2.2.4数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储 2.2.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输 2.2.6 温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿 2.2.7 三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数 2.2.8 自动识别校准标准 2.2.9 键盘：通过USB外接键盘 ▲2.2.10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67） 2.2.11 系列IntelliCAL 电极技术性能指标 2.2.12 量程：-10.0～110.0℃ 2.2.13 分辨率：0.1℃ 2.2.14 准确度：±0.3℃ 2.2.15 pH电极：量程：0～14；分辨率：0.1/0.01/0.001可选 2.2.16 ORP/氧化还原电位电极：量程：-1200～＋1200 mV；分辨率：0.1mV 2.2.17 电导率电极：量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm；分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm） 2.2.18 溶解氧电极：量程: 0.05–20.0 mg/L；1–200% 饱和度；分辨率：0.01 mg/L 2.3 便携式浊度仪技术参数 ▲2.3.1符合标准： 满足USEPA 方法180.1 的要求 2.3.2 认证：CE认证 2.3.3 光源：钨灯；仪器防护等级：IP67 2.3.4 检测器：硅光电检测器 2.3.5 测量范围：0~1000 NTU 2.3.6 准确度：读数的± 2%+杂散光 2.3.7 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者 2.3.8 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU 2.3.9 杂散光：<0.02NTU 2.3.10 具有信号平均功能 ▲2.3.11双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰 2.3.12 具有多种语言选择，其中包括了中文 2.3.13 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单 2.3.14 USB数据传输，无需软件进行数据下载 ▲2.3.15创新的RST（快速沉淀浊度）模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值。 2.4 数字滴定器技术参数 2.4.1 每毫升滴数： 800 2.4.2 精度：±1% 2.4.3 重量：132 g 2.4.4 试剂筒：体积：13 mL 2.4.5 测试次数：40-100次，根据样品而定 2.5 预制试剂 2.5.1 试剂为预制性的,不需要在现场配置 2.5.2 试剂包装为防潮的锡箔包装或安培瓶包装，容易保存、安全、准确。 ▲3、仪器整套配置 便携式分光光度计一台、便携多参数分析仪一套（包含PH\ORP\电导率\溶解氧电极各一支，溶解氧电缆为3米，其它电极均为1米）、便携式浊度仪一台、数字滴定器一套、量筒等实验器材等近28种预制试剂、两个便携式仪器箱。 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 4.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 4.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 2套 |
| 2 | ★便携式毒性分析仪 | 1、用途 发光细菌法快速毒性检测仪，通过USEPA环境技术认证项目（ETV）。发光细菌法是基于毒性物质对发光细菌发光度的抑制作用而设计的，通过测定发光细菌发光度的变化，评价被测环境样品中由重金属和其它有机污染物所造成的急性生物毒性。另外，该组件也可测试特定参数的化学、物理性质。可应用于环保、疾控、自来水行业以及科研单位的现场水质毒性监测，也可用于实验室水质毒性监测。 2、工作条件 2.1电源：4节5号电池，可维持2000次测量。 2.2湿度：10-90%相对湿度,无水汽凝结现象。 3、ECLOX毒性检测仪技术参数 3.1发光细菌法毒性检测 3.1.1测量单位：发光强度、抑制率（0-100%） 3.1.2 符合标准：ISO 11348-3 3.1.3测量速度：最快5分钟内完成急性毒性测量 ▲3.1.4测量模式：两种，发光强度测试模式和毒性筛查模式 3.1.5发光范围：20–1000 相对发光单位，20–2000 相对发光单位 3.1.6发光精度：差异系数2% 3.1.7筛查范围：0 - 100% 抑制率 (10-90% 线性抑制) 3.1.8筛查准确度：差异系数6.7% 3.1.9筛查测试时间：5,15,或 30分钟 3.1.10发光细菌：符合ISO11348的冻干费氏弧菌 (NRRL B-11777) 3.1.11细菌储存温度：-18℃可存储一年, 最高25℃时可存储最多一个星期 3.2 化学发光法毒性检测 3.2.1测量单位：发光强度、抑制率（0-100%） 3.2.2操作温度：-20-50℃ ▲3.2.3通过认证：美国ETV环境技术评价、ISO9001认证、欧盟CE认证 3.2.4 测量速度：4分钟内完成急性毒性测量 3.2.5化学发光试剂：专用辣根过氧化酶等三种瓶装试剂，可在常温下保存2年 ▲3.2.6其他测试参数：砷、余氯、神经毒剂、色度、pH、TDS等 3.2.7灵敏度： 有机物 酚：0.1ppm；重金属 铜：1ppm；非金属 氰化钾：0.01ppm 3.3 整机性能 3.3.1同时满足发光细菌法毒性检测和化学发光法毒性检测 3.3.2数据存储：可存储60条详细化学发光毒性测试结果 可存储100条详发光细菌毒性测试结果 可存储100条发光细菌毒性筛查模式结果 3.3.3接口：RS232 3.3.4仪器尺寸：仪器：230×77×125mm,套装（提箱）：520x450x215mm 3.3.6显示：带有背光功能的图形化LCD显示屏 3.3.7防护等级：IP 67, 3.3.8认证：欧盟CE认证 3.3.9测量时间：默认15秒（6至20秒可选） 4、配置要求 毒性分析仪、各种耗材、电池、相应实验器材及说明书等，化学发光毒性测试试剂、发光细菌组件、杀虫剂/神经毒剂测试试剂、余氯/总氯测试、砷测试试剂等，以及打印机，数据采集与分析软件。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 5.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 5.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 3 | 便携式台式可见分光光度计 | 1、用途： 新型台式可见分光光度计，具有自动选择测试方法及彩色触摸屏显示等功能，采用USB通用型数据接口，储存有240多种水质分析方法。可用于市政污水、工业污水、饮用水、环境监测、教育、科研等领域的水质分析。 2、工作条件： 2.1 电源：100-240V，50/60Hz 2.2 温度：10~40(C 2.3 湿度：最大相对湿度80%（非冷凝） 3、技术性能指标： ▲读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%） 已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析 ▲比色皿适用型号：1-5厘米不等；1英寸；圆形；方形；13mm; 16mm 波长范围：320~1100 nm 波长准确度：±1.5 nm（340~900nm时） 波长分辨率：1nm 带宽：5nm 波长校准模式：自动 波长选择： 自动：基于测试方法的自动选择波长； ▲自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法； 手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序； 扫描速度：≥12 nm/s，步进1nm 吸光度测量范围：± 3.0 Abs （波长340~900nm 范围内） ▲吸光度测量准确度：5 mAbs （0.0~0.5 Abs）；1% （0.50~2.0 Abs） 吸光度测量线性：偏差< 0.5%（≤2 Abs时）；偏差≤ 1%（＞2 Abs时） 杂散光：< 0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定） 数据传输接口：USB接口 软件更新：自动 ▲操作界面：彩色触摸屏显示 语言：具有多种语言选择，其中包括了中文 具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤 测量方式：开放式，无需使用遮光盖 LINK2SC® 软件可以使仪器同时比较在线和实验室的数据 外壳防护等级：IP32 自动识别条形码，智能测试样品 配置要求：仪器主机一台；电源线一根；比色皿适配器两个；1英寸玻璃比色皿两盒；1厘米矩形比色皿1盒；5厘米矩形比色皿一盒。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 5.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 5.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 | 1套 |
| 4 | COD、总磷、总氮消解装置 | 技术参数： 1.1加热速度：10分钟内可从20℃加热至150℃ 1.2温度稳定性：±2℃ ▲1.3已存储程序：COD程序（150℃，120min） TOC程序（105℃，120min） 1.4消解温度：37~165℃，任意选择 1.5消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 1.6认证：CE、GS以及cTUVus ▲1.7加热模块：2个，2个加热模块可独立工作。 1.8加热孔：21个16mm样品孔+4个20mm样品孔；或30个16mm样品孔； ▲2预制试剂管 2.1高锰酸盐指数试剂：0.50-5.00mg/L， 10盒，每盒50支； 2.2 COD快速法试剂： 15-150mg/L， 4盒，每盒150支； 2.3 COD快速法试剂： 100-1000mg/L， 4盒，每盒150支； 2.4 COD标准法试剂： 3-150mg/L， 4盒，每盒150支； 2.5 COD标准法试剂： 0.7-400mg/L， 4盒，每盒150支； 2.6 氨氮试剂： 0.02-2.50mg/L， 10盒，每盒50支； 2.7 总磷试剂： 0.06-3.50mg/L， 10盒，每盒50支； 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 5.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 5.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 | 1套 |

第6包：两虫检测系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★两虫检测系统 | 1、技术参数 1.1 总回收率>35% 1.2 过滤/淘洗步骤公告回收率达到70%-90%(稳定大于70％） 1.3 相对标准差<20% ▲1.4滤器和滤芯分离，滤器可以重复使用,每个样品只丢弃滤芯部分，达到资源消耗少，环保的要求 1.5 滤器耐受压8巴 1.6 取样流速达到3-4升/分钟 ▲1.7单个水样淘洗步骤总时间小于5分钟 ▲1.8滤芯包括60个多孔网状泡沫层，在提高高浊度水样品过滤速度的同时，保证有效地捕获隐孢子虫卵囊和贾第鞭毛虫包囊。此外，这种设计还使捕获的目标微生物以反流的形式更方便地进行有效的淘洗。 ▲1.9取样量，自来水>1000L，源水≥50L 1.10 可处理水样浊度（NTU）>100 1.11 可以检测一般水样，也适合检测高浊度水源水。 2、主机配置： 一 、 手自动取样/淘洗过程 设备 产品 规格 配置数量 取样 过滤器 1个/盒 2 过滤模块（滤芯） 10个/盒 1 HOUSING TOOLS 旋开滤器的扳手 1套 1 艾伦内六角扳手 1个 1 蠕动泵，配BZ35泵头，配73号，流量 1L-5L 1台 1 73号Tygon LFL泵管 (规格内经9.5mm,壁厚3.2mm) 1条 1 经济型磁力搅拌器(10L) 1套 1 淘洗浓缩 手动式两虫淘洗装置, 附带1个活塞头 1套 1 手动法升级为自动法配套程控驱动套件 1套 1 真空装置 - 磁力搅拌棒, 手动泵, 管及废液瓶 1套 1 浓缩管及底座, 洗涤管, 快速连接件, 虹吸管 1套 1 过滤膜 100个/盒 1 离心 离心机，变频无刷，8X50ml水平转子 1台 1 二、免疫磁分离过程 设备 产品 规格 配置数量 免疫磁分选 隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂盒10T 10次/盒 1 Dynal MPC-1 磁极 1个 1 Dynal MPC-S 磁极 1个 1 Dynal MX1 混合器 1个 1 单平面试管 5支/盒 1 其它仪器 迷你型涡旋振荡混和器 1台 1 三、荧光镜检 设备 产品 规格 配置数量 荧光镜检试剂 荧光染色试剂20T 20T/盒 1 显微镜 两虫专用显微镜 1台 1 四.G/C质控试剂 设备 产品 规格 配置数量 质控标样 ColorSeed两虫质控标样4T 4支/盒 1 五.其他 设备 产品 规格 配置数量 两虫工具包 两虫检测工具包10T 10T/套 1 离心瓶 50ml离心瓶 个 8 高真空油脂 高真空油脂 1盒 1 3、必备附件及配置：DST大肠菌群检测系统及配件 3.1 程控定量封口机 3.1.1 用于水中总大肠菌群和耐热大肠菌群、大肠埃希菌，绿脓假单胞菌群、肠球菌、菌落总数的快速检测 3.1.2 便于野外携带，适用于应急检测 ▲3.1.3 可靠性高：完全符合GB5750-2006国标方法，与MMO-MUG酶底物培养基配合使用。主机提供CE认证, 并提供IOS19001认证、IOS14001认证 3.1.4 操作方便，仅2个按键（开关键及倒退键） 3.1.5 带有计数功能的程控系统，有维护清洗窗口 3.1.6 快捷性高，无需无菌室，18-24小时检测出无需确认的准确结果 3.1.7 预热时间15分钟，12秒完成定量盘封口 3.1.8 稳定性好：可连续做40000个样品，而不会出现漏孔，串孔等情况 3.1.9 加热辊外表温度恒定为:180℃±2℃（不大于183℃，不小于170℃） 3.1.10 外罩温度：<40°C 3.1.11 工作噪音：<50dba 3.1.12 工作环境温度：-10°C～50°C 3.2 366nm便携式紫外灯 3.2.1采用6瓦特，366nm波长紫外灯管，最佳显示大肠埃希氏菌的荧光反应 3.2.2便于携带并可单独使用 3.3 紫外灯箱 3.3.1与366nm便携式紫外灯匹配，有效制造暗场观测效果，即使环境亮度很高，也能清晰判读荧光反应 3.3.2提供最佳的紫外灯架设角度和高度，便于实验员观察及标记 3.3.3有效保护实验员免受紫外线照射的危害 3.4 DST酶底物法Colilert试剂 ▲3.4.1 完全符合《GB5750-2006生活饮用水标准检验方法》中规定的商售的MMO-MUG培养基，必须采用“固定底物技术（DST）酶底物法”。 ▲3.4.2 每个试剂后有“固定底物技术酶底物法”标注 3.4.3试剂采用Snap包装，优点在于1）有可视窗口，便于观察试剂的物理性状判读在保质期内是否能正常使用。2)有切割口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全。 3.4.4 每个试剂上有批号及有效期时间：日/月/年 ▲3.4.5 每盒包装内附ISO9001、ISO17025质量合格体系监管的合格证书 3.4.6设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004标准并提供证书 ▲3.4.7 每盒试剂均通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，大肠菌群最低无菌保证水平（SAL）为10-3 3.5 Quanti-tray定量盘 3.5.1每箱定量盘包装上有批号及有效期时间 ▲3.5.2 每箱定量盘包装内附有符合ISO9001质量合格体系监管的合格证书 3.5.3 每箱定量盘包装内提供51孔或97孔定量盘MPN表，随表有95%置信区间 ▲3.5.4 每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用与ANSI/AAMI/ISO 11135(2007)方法C（灭菌方法）一致的环氧乙烷灭菌 ▲3.5.5 定量盘需通过密封性测试证明并提供相关证明文件 13.5.6 设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004标准并提供证书 3.6 无菌取样瓶 3.6.1每箱无菌取样瓶包装上有批号及有效期时间 ▲3.6.2 包装内有符合ISO9001质量合格体系监管的合格证书 ▲3.6.3 每箱无菌取样瓶均通过伽马射线照射，符合ISO11137-02 要求，最低保证灭菌水平（SAL）为10-3 3.6.4每个瓶盖上要有塑封套，表示该取样瓶已经过灭菌工艺处理 ▲3.6.5 每批取样瓶附有硫代硫酸钠含量合格证明 3.6.6 设计、开发、生产、服务符合ISO14001:2004标准并提供证书 3.7 Quanti-tray 2000标准阳性比色盘 3.7.1 每个标准阳性比色盘上都有到期日期，批号 ▲3.7.2 有符合ISO9001质量合格体系的合格证书 3.7.3 Quanti-tray 2000标准阳性比色盘用于辨别阳性结果，可清晰指示颜色变化或荧光变化的最低限。 3.8 配件清单 3.8.1 试剂耗材（含DST酶底物法试剂200个；51孔定量盘100个；97孔定量盘100个；无菌取样瓶200个；Quanti-tray 2000标准阳性比色盘1个） 3.8.2 程控定量封口机1台 3.8.3 366nm便携式紫外灯1台 3.8.4 紫外灯箱1台 3.8.5 主流商务台式电脑1台 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 4.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 4.7 提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |

第7包 纯水机等

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★纯水机（进口） | 1.工作条件 1.1 环境温度 ： 5-35℃ 1.2 相对湿度 ： 20%-80% 1.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ 2.主要用途： 2.1玻璃器皿的最后冲洗，化学/生化试剂配制 2.2分析试剂及药品配制、稀释 2.3精密分析仪器用水(HPLC,IC,AA,TOC,MS,LC-MS,ICP-MS等等) 2.4动植物细胞培养，分子生物学研究等。 3.技术规格 3.1 从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统 3.2 纯水产水水质 3.2.1 离子截留率 97-98% 3.2.2有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% 3.2.3细菌和颗粒 > 99% 3.2.4系统可监测和显示反渗透膜的截留率 3.2.5流速≥8 L/h ▲3.3超纯水产水水质： 3.3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ （具有温度补偿和非温度补偿两种模式） 3.3.2 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L） 可在线监测并显示 3.3.3 内毒素＜0.001EU／ml 3.3.4 RNA酶＜0.01ng/ml 3.3.5 DNA酶＜4pg/ml 3.3.6细菌＜0.1cfu／ml，颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml，双酚A<0.005ppb，DEP-邻苯二甲酸二乙酯<0.2ppb，DNBP<0.2ppb，NP<0.1ppb 3.3.7系统内置的高精度电阻率检测仪电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附原厂校验证书。 3.3.8 流速：50ml - 2000ml /min 可调节 ▲3.4超纯水出水水质符合ISO3696，ASTM D1193，USP，EP以及CLSI-CLRW中I级水的要求，外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤装置，使产出水达到以下有机物和环境激素污染物浓度要求，满足超高压液相及质谱仪用水要求。 HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收 At 210 nm < 0.006 AU At 254 nm < 0.002 AU（洗脱前，流速为1ml/min时60ml水的浓度） HPLC梯度测试 -最高洗脱峰吸收 At 210 nm < 0.003 AU At 254 nm < 0.001 AU（无水的预浓缩） 光学特性：UV光吸收 UV 200 nm < 0.05 AU UV 205 nm < 0.01 AU UV 210 nm < 0.01 AU UA 254 nm < 0.005 AU 荧光（奎宁） At 254 nm < 1 ppb At 365 nm < 1 ppb 符合LC/MS适应性要求： No peak higher than 10 ppb Reserpine at 609 m/z in ESI + 蒸发残留 < 0.0001% w/w TOC < 1ppb ▲3.5系统内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率。系统拥有四组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率，系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC值并在线实时显示超纯水中的TOC水平。 3.6 取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能，可选配脚踏取水开关。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC值，耗材寿命，系统状态和警告）的远程取水器，并在此取水器上具有RS232打印机接口及定量取水开关，远程取水器可迁离主机2.9米。 3.7 取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求 3.8 主机含液晶显示屏有中文操作界面,同时具有中文、英语等八种语言可选，实时显示出水关键信息包括水质参数（温度、电阻率），系统状态、消耗品寿命和警告信息，方便信息读取。 3.9 自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数。 3.10 UPS电源 3.10.1 UPS功率：10KVA/9KW，UPS输入方式：单相2线+G， UPS输入电压范围：120-274VAC频率：46—64Hz， 输出电压：220×（1±1%）VAC， 直流电压：192V； 3.10.2 应采用简体中文LCD显示各项运行参数，并配有LED指示灯组成的模拟工作图相结合面板显示系统。支持CMC监控卡、EMD环境检测卡或SNMP协议扩展卡，允许通过网络监控卡及监控软件实现网络监控功能。 具有全面的电气隔离保护和旁路保护； 3.10.3大液晶中/英文显示界面，方便用户使用； 3.10.4实现自动报警，自我检测，方便及时查找问题； 3.10.5 三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现； 3.10.6 具有紧急电源关闭(EPO)功能； 3.10.7 具有输入功率因数修正功能，输入功率因数≥0.99，减少谐波对电网的危害； 3.10.8 停电时，可直流启动，方便可靠，市电恢复后，可自动启动； 3.10.9 纯在线式双变换UPS，自带电压调整电路，在不良运行环境中，可提供稳定的电源保护； 3.10.10 较宽的输入电压范围，在电网波动比较大的环境下运行，可以处于市电模式而不用转到电池模式，保障电池的使用寿命； 3.10.11自动重启功能：当市电异常，进入电池模式供电直到截止供电自动关机；当市电恢复正常后，UPS可自动启动； 3.10.12 12V100AH规格蓄电池，电池为高品质免维护阀控密封式铅酸蓄电池 3.10.13 配套ups主机以及蓄电池使用的电池柜 3.11 配置：主机一台（包含RO膜一套、185nm波长长寿命紫外灯一套、超纯水取水手臂一个、电导率检测仪四个），60L自动液位水箱、自来水预处理柱三根、精纯化柱三根、0.22 μm终端过滤器三个，185nm紫外灯三个、10um及1um预过滤棉芯各48个，UPS电源一台，10KVA，可供电两小时。 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 4.6 仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 2 | 分液漏斗振荡器 | 1、技术参数 ▲振荡方式：两面垂直振荡或倾斜振荡（倾斜角度90～70°）可调节 ▲振荡速度•振幅：垂直振荡20～300rpm、倾斜振荡20～250rpm•40mm 安全机能：保险丝、马达过载保护 附属功能：数字定时运转（最大999.9分钟） ▲振荡最大载荷：约5.5KG,（单振荡面） 分液漏斗：另售 使用环境温度范围：5～35℃ 2、技术服务 2.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 1、主机技术参数 时尚紧凑型设计，所有控制单元设计安装在仪器中部位置，便于操作 触摸式操作，宽屏显示。内置微处理器，可进行不同的编程，加装控制按钮，可进行快速启/停控制和参数选择 密封技术：专利技术，真空密封，无需O型圈和其它化学材料 可移动式安全护罩 蒸发瓶可在安全护罩内部完成升降 特殊的PTFE、石墨材料密封方式，无需维护 3.5英寸单色LCD触摸屏设计 蒸发瓶特殊拆装和密封结构 可移动式恒温浴槽，外部PTFE涂层包裹 符合GLP规范（自带标准USB通讯接口） 蒸汽温度传感器可选,真空控制器可选 旋转速度：20-280rpm（感应电机功率为150W） 恒温浴槽加热功率：1200W 恒温浴槽容积：5L,浴槽材质:PTFE涂层包裹 可移动式恒温浴槽方便加液和倒出 蒸发瓶：1000ml 收集瓶：1000ml 2、隔膜泵参数： 2.1 类型 双级泵 2.2 极限真空度（mbr） 13 2.3抽气速度 （1000mbr）25L/min 2.4 接口规格（mm） 10 2.5 马达转速(rpm) 1450 2.6 噪音(dB) ＜50 3、配套国产循环水 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 4 | 高压灭菌器 | 1、基本参数 ▲1.1 容量: ≥85L，．腔体直径≥40cm，每层可放5个1000ml椎形瓶 1.2 采用垂直向上打开腔门，节省空间，底部带角轮，易移动。 1.3 灭菌腔材料:SUS304不锈钢, ▲1.4 温度控制范围:灭菌温度:105-138℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃, 1.5 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟 1.6 腔体设计压力达到0.35MPA， 1.7 加热功率：4600W，腔体设计压力：0.35MPA，压力表显示范围:0-0.6MPa, 1.8 产品符合最新国家行业标准GB8599-2008，温度显示采用四位显示窗，显示精度0.1度， 2、产品特点 2.1 微电脑控制系统：采用“Inspiration”高速微电脑智能控制系统，可对仪器按照用户，管理员，工程师三级进行管理，蒸汽内排 2.2 电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖 2.3 具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理 ▲2.4 冷却锁OPEN温度：根据灭菌物品热惯性的不同，客户可设置不同灭菌物品开盖的温度，只有温度降到设定的温度才能打开腔盖，防止在不安全状况下打开腔盖导致烫伤。 2.5 机械连锁：独特的八柱式连锁装置，比一般的连锁更安全可靠； 2.6 六种预置程序：预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温和琼指的融化保温等, 2.7 定时启动功能：可以预约启动时间，使灭菌器按预约时间启动，定时启动时间：0分钟-6天 ▲2.8 记忆存储系统：客户可根据自己的需求，设定新的程序并记忆存储起来,最多可创建多达20条程序 2.9 排汽控制：灭菌完成后，排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽，排气阀开放温度可设置，液体模式设置范围：73-104℃，固体模式：73-127℃ 2.10 校验接口：提供温度、压力效验接口，方便进行效验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 2.11 状态流程图显示工作进程，整个灭菌过程一目了然 ▲2.12 安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压双重保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统，后台安全测试 3、其它 3.1配置：主机1台，不锈钢提篮3个，废液桶1个，水位板1个，可选件：物品温度计，打印机，打印套装（配备压力传感器），冷却风扇 ▲3.2 鉴于高压灭菌器是特种设备，要求生产厂家具有医疗器械生产许可证，特种设备(压力容器)生产资质（由国家法定机关颁发,不接受由第三方提供的资质），且产品在国内有六年以上的灭菌器产品销售历史，并提供有效证明 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 5 | 生化培养箱 | 1、特点： 采用国际品牌压缩机和循环风机，独特风道循环系统，保证工作室温湿度均匀。 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能。多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行 2、参数： 液晶多段可编程控制器 控温范围 ：-5～70℃ 温度分辨率 ：0.1℃ 温度波动度 ：高温±0.3℃，低温±0.5℃ 温度均匀度 ：±1.5℃（测试点为25℃） 工作环境温度 ：+5～35℃ 载物托架：3块 定时范围：0~5999min 内胆尺寸(mm)W×D×H≥520×550×1050 3、技术服务 3.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 3.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 3.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 3.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 6 | 电热鼓风干燥箱 | 1、特点： 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 2、技术参数： 控温范围 ：RT+10～200℃ 恒温波动度 ：±1.0℃ 温度分辨率 ：0.1℃ 温度均匀度 ：±3%（测试点为100℃） 工作环境温度 ：+5～40℃ 容积：136L 载物托架：2块 3、技术服务 3.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 3.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 3.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 3.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 2套 |
| 7 | 抽滤采样器 | 1、产品特点： 1.1 自带高容量锂电池，适合野外现场使用，续航时间长达20小时； 1.2 轻便小巧，整机重约5kg，适合携带； 1.3 操作简单，打开即用，自动泄压，滤膜更换方便； 1.4 选用进口真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长； 1.5 集液瓶和样品瓶合二为一，抽滤下一个水样时无需清洗集液瓶； 1.6 样品瓶（集液瓶）材质符合国家标准及作业指导书要求，不含金属离子； 1.7 使用0.45μm水系微孔滤膜； 1.8 电池余量液晶屏显示，另外可增配多块锂电池，现场更换方便。 2、技术服务 2.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 2.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 2.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 2.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 8 | 马弗炉 | 1、用途： 节能电炉，升温快，空载损耗小，炉温均匀性好，供化学分析，物理测定，以及金属、陶瓷的烧结，溶解，小型钢件热处理等加热用。 2、参数： 额定功率：12KW 额定电压：380V 相数：3 额定温度：1000℃ 炉膛尺寸：500*300*200mm 3、技术服务 3.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 3.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 3.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 3.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 9 | 隔水式恒温培养箱 | 1、特点 拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。 隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 2、技术参数： 加热方式 ：水套式 控温范围 ：RT+5～65℃ 温度分辨率/波动度 ：0.1℃/±0.3℃ 温度均匀度 ：±0.5℃ 工作环境温度 ：+5～35℃ 容积 ：160L 内胆尺寸(mm)W×D×H ：500×500×650 载物托架（标配） ：2块 3、技术服务 3.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 3.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 3.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 3.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 3.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 10 | ★无人采样船 | 1、功能要求 全自动采样无人船能够实现多采样点、定时、定量全自动采样作业，地面控制基站可实时接收全自动采样无人船搭载的摄像头所拍摄的现场高清视频图像、显示存储无人船数据信息、生成采样工作报告。具有安全、智能、高效的特点。 2、主要技术参数 2.1 船体 2.1.1 可通过遥控器或地面基站控制船只行驶方向，速度。 2.1.2 船只摄像头可将拍摄的现场高清视频图像实时传回地面基站； 2.1.3 船只能自动按系统软件事先编辑好的工作位置、行驶路线、行驶速度进行工作； 2.1.4 按任务要求可随时将图像传回地面基站显示、存储，当任务完成后能够按预定位置自动返航； 2.1.5 有警灯、警报、警示装置； ▲2.1.6 双体流线船型，重心低，航行稳； ▲2.1.7 采用上下隔舱封闭、闭孔泡沫填充设计，具有防沉、防颠覆、防水特性； ▲2.1.8 采用新型高强度复合材料、纳米级碳纤维及凯夫拉防弹装甲材质等材料制成。硬度高、重量轻，具有防撞、防腐、防磨损特性； ▲2.1.9 不大于 1.2m（长）×0.8 m（宽）×0.5m（高）； 2.1.10 船体自重：≤26公斤； 2.1.11 荷载能力：≤14公斤； 2.1.12 最小工作水深： 0.25m； 2.1.13 抗风浪等级：4级风，1.0米浪。 2.2 主控系统 2.2.1 接收并执行智能手持遥控器的手动任务指令； 2.2.2 接收、保存并执行地面控制基站的任务指令； 2.2.3 实时向地面基站发送无人船数据信息、视频图像； 2.2.4 实时向遥控器发送无人船数据信息。 2.3 导航系统 2.3.1 高精度GPS接收器：水平定位精度2.5 m，速度精度0.1 m/s； 2.3.2 GPS接收灵敏度：-160 dBm ； GPS更新速率：5 Hz； 2.3.3 GPS冷启动时间：29 秒； 2.3.4 朝向精度：0.1 度 ；朝向重复性：±0.3 度； 2.3.5 倾角范围：± 80度；倾角准确度：±1度（0度- 15度）。 2.4 数据、视频通信系统 2.4.1 船只与地面基站采用无线射频点对点通信方式； 2.4.2 船只与遥控器采用无线射频点对点通信方式； 2.4.3 通讯距离：开阔地段最大通信距离3公里（基站GFSK）、开阔地段最大通信距离2公里（遥控器GFSK）、开阔地段最大视频通信距离2公里； 2.4.4 通信范围内可进行数据传输和监控，可远程监控船只动态及工作。 2.5 供电系统 ▲2.5.1 续航能力：不少于3.5小时（经济航速1.5米/秒）； 2.5.2 电池充放电次数：不少于500次。电池可更换； 2.5.3 电池保护：具有过充、过放电、防水及电池过热保护； 2.5.4 电池容量：电池为高容量锂聚合物电池，锂聚合物电池2组；电压16.8V，容量40Ah（2*20Ah）； 2.5.5 充电电流：不小于10A。 ▲2.6 推进系统：采用涵道式推进器或其它推进系统。 2.7 采样系统 ▲2.7.1 不少于4路独立采样通道，可按指定采样瓶、指定水量进行定瓶、定量采样； ▲2.7.2 具有对采样管道、采样瓶的自动清洗系统； 2.7.3 采样深度0.3m-0.5m； 2.7.4 采样瓶数量4个，单瓶容积2L； ▲2.7.5 可按等比例进行混合采样； 2.7.6 蠕动泵流速不低于1.7 L / min； 2.7.7 采样杆自动收放，采样深度0.5 m，采样头滤网20 目； 2.7.8 管路材质为硅胶管。 ▲2.8 实时视频传输系统：可实时回传水面视频图像至地面基站并显示。 2.9 智能遥控器：智能手持遥控器设备和软件 2.9.1 遥控器可遥控无人船行驶，警报警灯控制，与地面基站对无人船控制权交互转换，可切换屏幕颜色显示方案； ▲2.9.2 遥控器可编辑采样任务：设置采样量、采样瓶号、是否反吹，随时监控，随时中断或随时改变工作任务； ▲2.9.3 遥控器屏幕显示无人船信息：船剩余电量、船行驶速度、经纬度、通信信道、遥控器电量，采样船实时工作状态（采样/移动/监测）、显示四个样瓶及任务完成情况； 2.9.4 遥控器防水防尘等级：IP65； 2.9.5 电池续航时间：不小于12h； 2.9.6 遥控距离：≤2Km； 2.9.7 重量：小于1 kg； 2.9.8 摇杆方式：电阻式； 2.9.9 摇杆范围：360 度； 2.9.10 内置无线通讯模块，调制方式GFSK。 2.10 地面控制基站：地面控制基站无人船控制系统软件 2.10.1 任务编辑 下载工作水域卫星地图、并进行存储和管理； 可自动规划、生成（等间距）路径点和工作边界，并可手动或自动规划路径，最大路径点不少于255个，每个路径点的经纬度的分辨率至少为0.00001度； 可在任意路径点进行工作任务设置； 编辑好的任务可以保存、修改、管理、载入； 2.10.2 遥控无人船 在超视距情况下，可通过视频手动操纵无人船行驶； 控制无人船的声光报警； 编辑、发送手动工作或采样命令。 2.10.3 无人船系统状态监控与显示 在卫星地图上显示无人船平台的位置、船头朝向、工作状态、GPS坐标、行驶路径； 显示无人船平台剩余电量、基站电量、航速； 可发出无人船低电量警报； 无人船的摄像头所拍摄的高清视频图像； 无人船任务完成状态，含任务已完成的百分比、剩余时间预计等项目。 2.10.4 数据存储系统 可整理、存储无人船工作日志； 可自动生成采样工作报告； 常规采样任务存储及反复调用、历史采样数据的存储。 2.10.5 接收和发送无人船信息； 2.10.6 与遥控器对无人船控制权交互转换； 2.10.7 基站电脑硬件 处理器 Pentium 400 MHz或以上； 内存 128M或以上；硬盘10 Gb或以上； 显示器分辨率 1024*768 或以上； 硬件电源系统：CPU：双核1.6 GHz ； 2.10.8 所需网络硬件及环境 通讯模块及天线GFSK； 信号良好的GPRS网络覆盖的区域； 信号良好的4G网络覆盖的区域（若有选择配置4G上网卡）。 ▲2.11 水质监测模块 测量项目序号测量值 2.11.1 温度 A. 分辨率：±0.1℃； B. 量程：(-5-50)℃； 2.11.2 pH值 A. 量程 pH：0-14； B. 测量精度 pH：≤±0.2 C. 重复性 PH：≤0.02 D. 分辨率 pH：0.01 E. 供电电压 （9-30）VDC F. 功耗 1.1W（非清洗模式下） G. 通讯方式 RS485 H. 防护等级 IP68、水下60m I. 温度范围 （0-50）℃ 2.11.3 电导率 A. 测量原理 电导池法 B. 量程 (0-100)mS/cm C. 测量精度 ≤±1% F.S D. 重复性 ≤±1% F.S E. 分辨率 0.1uS/cm F. 零点漂移 ≤±2% F.S G. 里程漂移 ≤±2% F.S H. 标定周期 ≥6个月 I. 供电电压 （9-30）VDC J. 功耗 1.1W（非清洗模式下） K. 通讯方式 RS485 L. 防护等级 IP68、水下60m M. 温度范围 （0-50）℃ 2.11.4 溶解氧 A. 测量原理 膜法 B. 量程 溶解氧：(0-20)mg/l;温度：(0-50)℃ C. 测量精度 ≤±1% F.S D. 重复性 ≤±1% F.S E. 分辨率 0.01 mg/l; F. 零点漂移 ≤±2% F.S G. 里程漂移 ≤±2% F.S H. 标定周期 ≥2周 I. 供电电压 （9-30）VDC J. 功耗 1.1W（非清洗模式下） K. 通讯方式 RS485 L. 防护等级 IP68、水下60m M. 温度范围 （0-50）℃ 2.11.5 浊度 A. 测量原理 90度光散射法 B. 量程 (0-100) NTU, (0-500) NTU, (0-2000) NTU、(0-4000) NTU C. 测量精度 ≤±1% F.S D. 重复性 ≤±1% F.S E. 分辨率 0.01 NTU F. 零点漂移 ≤±2% F.S G. 里程漂移 ≤±2% F.S H. 标定周期 ≥6个月 I. 供电电压 （9-30）VDC J. 功耗 1.1W（非清洗模式下） K. 通讯方式 RS485 L. 防护等级 IP68、水下60m M. 温度范围 （0-50）℃ 2.12 移动工作包装箱 容纳船体以及船体其它配件，方便运输，能做到对船体以及船体其他配件的防压、防震、防雨淋的保护，便于长期使用。 3、配置清单 1 全自动采样监测无人船平台 1 2 水质监测模块 1 3 船体充电器 1 4 数据天线 1 5 视频天线 1 含网桥，网线 6 智能遥控器 1 7 遥控器充电器 1 8 采样箱 1 含4个样瓶 9 船体移动推车 1 含螺丝、扳手、硅胶管等 10 移动工作包装箱 1 11 笔记本电脑 1 i5处理器，8G内存，128G SSD+1T HDD，独立显卡 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 11 | ★全自动快速溶剂萃取仪 | 1用途: 高效快速溶剂萃取仪是应用于常规实验室中，从固体/半固体中萃取有机物的仪器。快速溶剂萃取使用常规的溶剂、利用增加温度和提高压力提高萃取的效率，其结果大大加快了萃取的时间并明显降低萃取溶剂的使用量。增加温度加速了萃取动力，而增加压力提高溶剂的沸点，使溶剂保持在萃取过程中一直持液态，这样不但增加了安全性，同时大大提高了萃取效率。可以为GC, GC/MS, LC, LC／MS，UV/VIS等仪器提供完善的样品前处理过程。该仪器符合U.S. EPA3545A的标准方法和国标HJ 783等要求。 2技术指标： 2.1性能描述： ▲2.1.1仪器内置双通道压力溶剂萃取模块（可升级双通道定量浓缩及固相萃取功能，彩页提供升级方案），适用领域：化学分析仪器，样品前处理仪器设备 ▲2.1.2双通道并行,也可单通道运行 2.1.3八种溶剂接口,其中四种混合溶剂接口 2.1.4最大功耗：1500W 2.2压力萃取模块 2.2.1并行高压输液泵,流速0.1-50ml/min 2.2.2静态萃取过程恒压控制,萃取压力：常压~17Mpa，精度：±0.5Mpa 2.2.3工作温度：室温~200℃；控温精度：±1℃ 2.2.4可选用11ml、22ml、34ml、66ml、80ml、100ml六种萃取罐，满足不同用户对萃取罐体积需求 2.2.5萃取时间：10~20min（单循环） ▲2.2.6可选配200mL带尾管的收集瓶，与平行浓缩仪配合使用，无需样品转移，直接进行浓缩，方便实验操作，减少样品损失。 ▲2.3可升级在线浓缩模块（彩页提供升级方案） ▲2.4可升级在线固相萃取模块（彩页提供升级方案） 2.5控制系统 2.5.1彩色触屏电脑，减少实验室占用面积并配相应VGA、USB、LAN输出接口. 2.5.2工作站软件适于Microsoft window7操作系统环境，可对仪器各部分进行实时反控。 2.5.3图形化界面设置，实时显示工作状态。 2.5.4可在线控制和修改所有参数，满足突发情况的实验需求，方便查看实验进行步骤。 2.5.5可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。 2.5.6支持中英文双语工作站。 2.5.7内置实时参数显示，可实时监控溶剂萃取工作压力、温度，仪器工作中流量流速可控。 2.6 UPS电源 2.6.1 UPS功率：6KVA/5.4KW，UPS输入方式：单相2线+G， UPS输入电压范围：120-274VAC频率：46—64Hz， 输出电压：220×（1±1%）VAC， 直流电压：192V； 2.6.2应采用简体中文LCD显示各项运行参数，并配有LED指示灯组成的模拟工作图相结合面板显示系统。支持CMC监控卡、EMD环境检测卡或SNMP协议扩展卡，允许通过网络监控卡及监控软件实现网络监控功能。 具有全面的电气隔离保护和旁路保护； 2.6.3大液晶中/英文显示界面，方便用户使用； 2.6.4实现自动报警，自我检测，方便及时查找问题； 2.6.5三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现； 2.6.6具有紧急电源关闭(EPO)功能； 2.6.7具有输入功率因数修正功能，输入功率因数≥0.99，减少谐波对电网的危害； 2.6.8停电时，可直流启动，方便可靠，市电恢复后，可自动启动； 2.6.9纯在线式双变换UPS，自带电压调整电路，在不良运行环境中，可提供稳定的电源保护； 2.6.10较宽的输入电压范围，在电网波动比较大的环境下运行，可以处于市电模式而不用转到电池模式，保障电池的使用寿命； 2.6.11自动重启功能：当市电异常，进入电池模式供电直到截止供电自动关机；当市电恢复正常后，UPS可自动启动； 2.6.12 12V65AH规格蓄电池，电池为高品质免维护阀控密封式铅酸蓄电池 2.6.13 配套ups主机以及蓄电池使用的电池柜 3标准配置： 3.1压力溶剂萃取系统主机 1套 3.2萃取罐夹钳（小） 1个 3.3 填充漏斗 1个 3.4 滤纸放置柱塞（小） 1个 3.5样品夯实柱 1个 3.6硅藻土 2kg 3.7 1L溶剂瓶 8个 3.8密封圈（上） 4个 3.9密封圈（下） 4个 3.10纤维过滤膜（上）50片/包 5包 3.11纤维过滤膜（下）50片/包 5包 3.12 60mL收集瓶 4个 3.13 250mL收集瓶 2个 3.14直接收集架 1个 3.15萃取罐(34ml)套装 12套 3.16氮气接头组件（包含黄铜接头及6mm快插双通） 1套 3.17 6KVA UPS电源，可供电2小时 1台 4、技术服务 4.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 12 | ★微波消解仪 | 1、主机参数： 1.1 微波频率：2450MHz。 1.2 工业级双磁控管（2 x 1200w）；微波最大输出功率：≥2200W，0-2200W 非脉冲连续自动变频控制，高频闭环反馈控制。满足≥40个消解罐消解\萃取工作。 1.3 微波炉腔：316L不锈钢腔体，多层特氟隆防腐涂层，腔体体积≥65L，钢板厚度要求≥3mm。 ▲1.4 防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。电子和机械双重控制。 1.5 温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 ▲1.6 控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-350℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 ▲1.7 全罐温度监控系统：IR红外温度全罐监测，测温范围：0-350℃，控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 ▲1.8 主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 ▲1.9 全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调 ▲1.10 炉腔内微波搅拌技术：高通量罐架UTH-Caro设计，金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。 ▲1.11消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 1.12 液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 1.13 无线可视监控系统（选配）：高清摄像实时监测炉腔内反应过程，普通手机及平板电脑即可无线连接进行远程观察控制。 ▲1.14 配备专用联体消解转子工具车，使转子装入和移出炉腔均不需手工操作。 1.15 消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 1.16 炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，排风量5.8m3/min。15分钟从200℃降到60℃ 1.17 本产品通过ISO9001：2008和欧盟安全CE认证。 2、消解转子技术参数： ▲2.1 最大批处理样品数：40 （高通量） ▲2.2 消解转子结构：高强度合金转盘一体框架 ▲2.3 样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料 2.4 样品反应罐内罐：进口TFM材料 2.5 每个反应罐容积：标配70ml，可选45ml 2.6 最高设计压力： 10 MPa (1500psi) ▲2.7 最高工作压力：5.0MPa (800psi) 2.8 最高设计温度：300℃ 2.9 最高工作温度：250℃ 3、UPS技术参数： 3.1 UPS功率：6KVA/5.4KW，UPS输入方式：单相2线+G， UPS输入电压范围：120-274VAC频率：46—64Hz， 输出电压：220×（1±1%）VAC， 直流电压：192V，可供电2小时； 3.2 应采用简体中文LCD显示各项运行参数，并配有LED指示灯组成的模拟工作图相结合面板显示系统。支持CMC监控卡、EMD环境检测卡或SNMP协议扩展卡，允许通过网络监控卡及监控软件实现网络监控功能。 具有全面的电气隔离保护和旁路保护； 3.3 大液晶中/英文显示界面，方便用户使用； 3.4 实现自动报警，自我检测，方便及时查找问题； 3.5 三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现； 3.6 具有紧急电源关闭(EPO)功能； 3.7 具有输入功率因数修正功能，输入功率因数≥0.99，减少谐波对电网的危害； 3.8 停电时，可直流启动，方便可靠，市电恢复后，可自动启动； 3.9 纯在线式双变换UPS，自带电压调整电路，在不良运行环境中，可提供稳定的电源保护； 3.10 较宽的输入电压范围，在电网波动比较大的环境下运行，可以处于市电模式而不用转到电池模式，保障电池的使用寿命； 3.11 自动重启功能：当市电异常，进入电池模式供电直到截止供电自动关机；当市电恢复正常后，UPS可自动启动； 3.12 12V65AH规格蓄电池，电池为高品质免维护阀控密封式铅酸蓄电池 3.13 配套ups主机以及蓄电池使用的电池柜 4、配置清单： MASTER 65升工业级双磁控管微波炉 1台 红外全罐温度检测系统 1 套 压电晶体压力传感器 1 套 高精度铂电阻温度传感器 2 套 HP-40 高压微波反应罐 80 套 （其中：温压双控主控罐 1 套 宇航复合纤维外罐 80 套 HP-40 微波反应内罐总成（TFM） 80 套 可升降微波反应罐装卸车 1 辆 装载40罐高强度合金消解转子框架（带压电晶体传感器） 1 副 40孔溶样杯架 1 个 工具盒（其他附件若干） 1个 固定力矩电动工具 1套 赶酸仪 1套 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 13 | 纯水机 | ▲1.出水水质： 超纯水出水水质：电阻率18.25 MΩ.cm，完全符合GB6682-2008、ISO3696、ASTM D1193、CAP、CLSI-CLRW、EP和USP制定的一级水质最高标准；吸光度（254nm,1cm光程）：≤0.001；可溶性硅[以（SiO2）计]：＜0.01ug/ml ；微颗粒物: ＜1/ml；微生物：＜1CFU/ml；重金属含量:＜0.1ppb；、Toc≤10ppb。纯水电导率＜1μS/cm，水质符合GB6682-2008实验室用水国家二级标准。 ▲2.产水量：RO纯水20L/H，UP超纯水20L/小时（可同时制取）。 3.进水水源：城市自来水或符合GB17324 纯净水卫生标准要求或中国药典要求的纯化水、蒸馏水，TDS≤1000PPM，水压1—5KG/C㎡，水温5—45℃为原水，进水源要求度可以任意调整。 4.采用工艺 4.1 制水系统采用两套独立的制水系统，双级反渗透工艺﹙双泵双膜加中间水箱﹚，纯水和超纯水制备系统相互独立，互相不影响,经过预纯化、灭菌、光解有机物、超纯化、纳滤等精细化水处理工艺处理后，产出符合生物科学研究，理化分析实验室用水要求的超纯水。 ▲4.2 预处理系统：标配10寸水质预处理器,采用医疗级PP材料注塑滤材，含高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯，ULU阻垢滤芯，保证纯水的水质，并具有“超纯水生产用的预处理检测装置”，需提供相应证明资质文件; ▲4.3 超纯化柱：注塑型双通道超纯化柱，采用最新设计的快装式超纯化柱，内置微米透水滤片，有效阻止微颗粒物，具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”相应资质证明文件； 5系统配置 ▲5.1 配优普UP特性电路板，采用“超纯水机电气控制系统V1.0”软件系统技术，此装置需提供国家版权证书，水机内部采用水路、电路；强电、弱电分区设计以保证设备使用的安全性，并且有独立的接地装置，水机内部水电路，强电，弱电分区，分层用隔板隔离，内置噪音<40dba的压力泵；并具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”并提供相应的资质证明文件； ▲5.2 纯水系统和超纯水配有相互独立的系统，互相不影响。并具有超纯水生产用的预处理检测装置先进技术（可提供证明文件），配备双通道核级抛光树脂柱，超纯水系统采用单通道顶级抛光树脂柱，并具有超纯化柱先进技术（可提供证明文件）； ▲5.3 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂冲洗装置”可使产出水质保持最佳水质，同时可延长耗材使用寿命，该装置提供相应的资质证明文件； ▲5.4 标配德国赛多利斯终端微滤器0.22um，有效阻截反向污染、微颗粒物，以保证超纯水水质的稳定性； ▲5.5 标配纯水泵测试装置，具有原水增压和原水水质监测功能； ▲5.6 标配15L专用纯水箱.全塑机箱，杜绝机器内部结露、锈蚀； 6.系统功能 ▲6.1 系统采用PLC控制系统，4.8寸彩色触摸显示屏设计，操作更简单；模块化设计理念，使设备维护保养更加快捷方便； ▲6.2 系统具有更换超纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能；具有自动检测、自动维护、自动报警、缺水、断电保护功能； ▲6.3 操作系统具有快速定量、手动定量、手动取水、系统内部自动循环等功能； ▲6.4 具有历史数据查询功能（历次取水量、取水时间、取水水质、累计取水总量） ▲6.5 具备自动润洗功能控制系统将自动润洗水处理流道（间隔时间1h~5h可设定），避免细菌滋生，具备阻止不合格源水进入功能，有效提高耗材使用寿命。； ▲6.6 具有RO纯水/UP超纯水，取水水质在线监测，原水缺水监测，取水流量在线监测功能；同时在线监测电极常数:0.01cm-1，高精度的水质测量系统，实时了解水质情况； 6.7 具有UP超纯水取水内循环设定时间范围功能（0～2000s）确保取水水质； 6.8 具有RO反渗透柱/UF超滤柱/UP纯化柱自动冲洗设定功能（间隔时间1-99小时、冲洗时间1-99秒）； ▲6.9 产品通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证，欧盟CE认证，高新技术企业认证荣获国家AAA级质量守信用企业称号； ▲6.10 自安装调试完成后，三年内免费提供纯水机使用中所需耗材和更换服务。 7、技术服务 7.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 7.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 7.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 7.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 7.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |

第8包：TOC检测仪、环境类仪器

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOC检测仪（进口） | 1、适用范围 总有机碳分析仪主要适用于测定纯水、地表水、海水、废水等水样中总有机碳。 2、技术指标 ▲ 2.1 测定方法：680℃铂金催化燃烧和非色散红外检测 （NDIR） 2.2 操作方式：软件及计算机控制系统 2.3 测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN（选配）、POC（选配） 2.4 应用对象：水样、固体（选配）、气体（选配） 2.5 性能参数 2.5.1 测定范围（mg/L）:TC：0－30000, IC ：0－3000 ▲2.5.2 检测限: 50 μg/L（TC），4 μg/L（IC） 2.5.3 测定精度:CV≤1.5%（重复精度） 2.5.4 测定时间:TC：约3分钟,IC：约4分钟 2.5.5 进样方式：八通道进样器自动吸样（用注射泵/滑块自动进样） ▲2.5.6 空白零水制备功能：主机内置制造超纯水功能，自动进行空白确认 ▲2.5.7 主机配备IC预去除功能: 主机内自动完成加酸及吹扫，去除无机碳，标准配置（需提供盖章的厂家样本彩页证明）。 2.5.8 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释 2.6 载气 ：高纯氮气 载气气压:300 - 600 kPa 载气流量:200 mL/min （IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 400mL/min） 2.7 环境温度:5~35 ℃ ▲2.8 系统空白确认功能（主机标配）：为确认仪器流路是否清洁，TOC分析仪需要具备系统的空白确认功能。 2.9 软件便捷功能 2.9.1 自动设定最佳测定条件 做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。 2.9.2 自动选择最佳标准曲线 对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。 2.9.3 自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定 对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。 2.9.4 可对应多种目的的校正系统 测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。 2.9.5 未知样稀释倍数与进样体积自动调节：对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。 2.9.6 利用电脑对TOC分析仪以及自动进样器进行操作、控制、数据采集；测定条件、测定结果、工作曲线、使用的文件、测定时间等与测定相关的全部数据都可以作为电脑文件被保存、打开、打印或者数据输出。可将测定结果转变为Excel文件。（需提供盖章的厂家软件截图证明） 2.9.7 软件可以自动判断IC反应器中的反应液是否需更换（反应酸液随着样品的测定量，酸性逐渐减弱）、是否需要补充。（需提供盖章的厂家软件截图证明）； 2.9.8 提供“虚拟顾问”技术支持网站，内容包括：动画流程图、维护程序、互动故障诊断及参考资料。其光盘随主机赠送。（需提供可外部访问的公开网址证明）。 3、配件 中英文工作站：1套 ，载气导管：1套；CO2吸收器：1套；载气常用压力阀 1个；消耗品包1套：包含燃烧管2根，标准催化剂2个，石英棉1瓶，卤素脱除器：2套；O型圈：3包；8通阀转子：1套；柱塞头：2套；8通道自动进样器：1台；主流商务台式电脑1台（主流配置：i5处理器、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、22英寸彩色液晶显示器、Win7 -64位正版中文操作系统）；高速激光打印机1台。 4、技术服务和培训 4.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 4.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 4.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，并免费为用户提供2人参加制造商举办的仪器培训班。 4.4仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期吗，在仪器保修期的最后10个工作日中，对仪器进行一次全面的检测和维护。制造商负责软件终身免费升级。 4.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 ▲4.6中标人所投产品必须为原装进口产品，其整机和配件必须在国外生产并组装完成后进口。 4.7仪器制造商应有承诺：投标的型号仪器设备在仪器制造商停产后仍需提供不少于10年的售后仪器配件等保障。 4.8提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。在客户遇到困难，可及时提供方法开发和应用支持的指导。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) |  |
| 2 | 空气智能TSP综合采样器 | 1.仪器应符合标准 HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》 HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 HJ 656-2013 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 JJG 943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》 JJG 956-2013 《大气采样器检定规程》 Q/0214 ZRB010-2017 《环境空气颗粒物综合采样器》 2.技术要求 采用4.3寸彩色高清液晶触摸屏，且带有按键功能，同时支持按键和触控操作； 可配置高效锂电池，在无外接电源情况下可保证正常采样，并可实现快速充电； 可配置GPRS模块，进行远程数据传输； 体积小，主机重量<4kg，方便携带； 整机防雨、防尘、防静电及防碰撞性能优异，可保证在雨、雪、扬尘、重度霾天气条件下正常工作； 具有三路同时采样功能，可同时采集空气中的颗粒物和气态污染物； 保温箱具有加热功能，可保证在低温状态下实现正常采样； 采用大流量、高负压无刷采样泵采集颗粒物，流量100L/min时，负载能力＞9kPa，额定80%负载时，可不间断运行时间＞2万小时； 采样泵控制器具有防气路阻塞及低流量保护功能； 可实现恒流采样、定时采样、间隔采样、24小时连续采样多种采样方式，且采样流量和采样时间均可单独控制； 采用高精度、耐腐蚀、耐高湿电子流量计，保证了高可靠性及采样体积的高精确度； 内置大容量数据存储器，具备瞬时数据存储功能，并支持USB数据导出； 具备无线蓝牙打印功能； TSP/PM10/PM2.5切割器采用铝合金材质，抗静电吸附，具有中国疾病预防控制中心出具的检测报告； 环境大气压力和温度，可测量可输入； 采用进口压力传感器，免维护免标定；采样过程中断电数据自动保护，来电后继续采样。 3.技术指标 颗粒物采样流量：(60～130)L/min；分辨率：0.1L/min；最大允许误差：优于±2.0% 颗粒物采样时间：1min～99h59min；分辨率：1s；最大允许误差：优于±0.1% 带载能力：100L/min流量时，负载能力＞9kPa 大气采样流量：(0.1～1.0)L/min；分辨率：0.01L/min；最大允许误差：优于±2.0% 大气采样时间：1min～99h59min；分辨率：1s；最大允许误差：优于±0.1% 环境大气压：(60～130)kPa；分辨率：0.01kPa；最大允许误差：优于±0.5kPa 保温箱温度范围(加热)：(5～30)℃；分辨率：0.1℃；最大允许误差：优于±2℃ 工作温度：(-30～50)℃ 仪器噪声：＜60dB(A) 放电时长：三路同时工作，负载4kPa，放电时长＞2h 充电时间：＜5h 工作电源：AC220V±10%，50Hz 主机重量：小于5kg(含电池) 主机功耗：≤200W 4.仪器配置 主机1台、主机铝箱1个、TSP/PM10/PM2.5切割器1个、AC220交流电源线1根、玻璃纤维滤膜1盒、干燥筒2个、L型硅胶连接管3根、短L型硅胶连接管3根、硅胶管2根、折叠架1个、三脚架1个、说明书、合格证。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 8套 |
| 3 | ★废气VOCS采样仪 | 仪器应符合标准 HJ732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》 HJ38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 2. 技术要求 真空箱采用双层壳体设计，最大负压为-20kPa，轻松应对高负压工况； 内置四套聚四氟乙烯电磁阀，实现了系统气密性自检、管路自动清洗（清洗次数可调）、气袋自动老化功能； 气袋采样量可系统设置，自动探测气袋压力，超过设定值将自动判断停止采样； 内置进口采样泵，可四挡位调速以满足不同污染物采样要求； 气体管路全程采用化学惰性材料，保证采集样品的无吸附； 配套专用的全程伴热模块，防止采样过程产生冷凝水，保证样品的无污染。 技术指标 采样流量：约4L/min 工作温度：(-20~50)℃ 环境大气压：(60~130)kPa 采样负压：＞-20kPa 适配气袋容积：(1~4)L 工作电源：AC220V±10%，50Hz 整机重量：小于8.5kg 整机功耗：≤450W(带伴热) ▲仪器配置 主机1台、烟气恒温采样伴热软管1套、交流电源连接线1根、硅胶管、气动快接头1个、吸附剂筒1个、背带1条、聚偏氟乙烯采样袋10个、说明书1份、合格证1份、原装进口填充Carbopack C、Carbopack B、Carboxen 1000吸附剂的吸附管（含黄铜密封帽）80根、原装进口吸附管压力进样帽30个（适用吸附管直径：1/4英寸或6mm， 3.5英寸长国际标准吸附管；不锈钢内衬硅烷化涂层材质）。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |
| 4 | 烟气综合分析仪 | 仪器应符合标准 JJG 968-2002 《烟气分析仪》 Q/0214 ZRB009-2017 《烟气综合分析仪》 技术要求 采用进口电化学传感器测量烟气，配置七组份气体传感器接口，可测量O2及SO2、NO、NO2、H2S、CO、 CO2等多种有害气体排放浓度、折算浓度； 具备气体传感器自动修正补偿功能； ▲内置进口采样泵，独特的压力平衡设计，保证高负压工况的检测准确性； 采用电子流量计检测流量，自动控制采样泵恒流采样，实现不同压力管道采样流量的一致性； 配有微型打印机，可现场打印报表，且打印项目可自选； 内置高性能锂电池，24小时供电保障； 采用高效烟气预处理器，进行除尘、保温、脱水处理，延长传感器寿命； 具备系统故障自检功能，方便用户使用及维护； 具有断电记忆保护功能，采样中断电时自动保存工作数据，来电提示恢复采样； 具备USB接口，可接U盘导出数据； 获得国家计量器具许可证CMC以及国家计量器具型式批准证书CPA。 技术指标 烟气动压：(0～2000)Pa；分辨率：1Pa；准确度：优于±2%FS 烟气静压：(-30～＋30) kPa；分辨率：0.01kPa；准确度：优于±4%FS 烟气温度：(0～500)℃(可扩展)；分辨率：1℃；准确度：优于±3℃ 烟气采样流量：不小于1L/min； 等速采样流速：(1～45)m/s；分辨率：0.1m/s；准确度：优于±5% 环境大气压：(60～130)kPa；分辨率：0.01kpa；准确度：优于±0.5kpa 气体化学传感器使用寿命：空气中约两年 工作温度：(-20～45)℃ 电源适配器：输入AC100～240V 50/60Hz 输出DC19V 3A 主机重量：小于3.5kg 主机功耗：≤20W 烟气浓度： O2：(0～25)% ，最大值30%；分辨率：0.1% SO2：(0～5700)mg/m3，最大值14000mg/m3；分辨率：1mg/m3 NO：(0～1300)mg/m3，最大值6700mg/m3；分辨率：1mg/m3 NO2：(0～200)mg/m3，最大值2000mg/m3；分辨率：1mg/m3 CO：(0～5000)mg/m3，最大值25000mg/m3；分辨率：1mg/m3 CO2：(0～20)% ；分辨率：0.01% H2S：(0～300)mg/m3，最大值1500mg/m3；分辨率：1mg/m3 示值误差：优于±5% 重复性: ≤2% 响应时间:≤90s 稳定性:1h内示数值变化优于5% 预期使用寿命：空气中2年（CO2除外） 仪器配置 主机1台、四氟乙烯管1根、25连接气管4个、橡胶管(橙﹑兰)各1个、硅橡胶管(排气管)1根、针式打印机1台、打印机连接线1根、电源适配器1套、烟温信号线1根、烟气预处理器1个、标定接嘴（选配）1个、烟气预处理器电源1个、铝包装箱1个、组合皮托管1套、说明书、合格证、O2、SO2、NO、CO传感器。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 2套 |
| 5 | 一体式烟气流速监测仪 | 仪器应符合标准 GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 技术要求 可自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数； 具有自动零点修正、软件校准功能，保证测量精度； 采用进口高精度微压差传感器，精度高，漂移小； 内置锂离子充电电池，可连续使用24小时以上； LCD显示，汉字菜单化操作； 可自动保存测量数据，存储量大于200组，且关机后不丢失； ▲具备无线蓝牙打印功能。 技术指标 烟气动压：(0～2000)Pa；分辨率：1 Pa；准确度：优于±2% 烟气静压：(-30～30)kPa；分辨率： 0.01kPa；准确度：优于±2% 烟气温度：(0～500)℃（可扩展）；分辨率： 1℃；准确度：优于±3℃ 烟气流速：(1～45)m/s ；准确度：优于±5% 工作温度：(-20～50)℃ 环境大气压：(60～130)kPa 充电时间：小于6h 电池工作时间：大于24h 电源适配器：输入AC100～240V 50/60Hz 输出DC5V 2A 主机重量：小于0.8kg 主机功耗：≤0.5W 仪器配置 主机1台、主机铝箱1个、AC/DC电源适配器1个、烟温线（4米）1根、橙色橡胶管（4米）1根、蓝色橡胶管（4米）1根、皮托管1根、说明书、合格证。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 2套 |
| 6 | 智能高精度综合标准仪 | 仪器应符合标准 JB/T 7385-94 《气体罗茨流量计行业标准》 JJG 633-2005 《气体容积式流量计检定规程》 JJG 586-2006 《皂膜流量计检定规程》 HJ/T 368-2007 《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》 技术要求 具有国家计量部门校准证书，各种流量最大误差优于±1%（一级）； 适用量程范围宽，一套设备满足对多种仪器的流量、压力标定； 交、直流两用，内置高性能锂电池，供电时间>8小时； 采用内置高精度罗茨流量计标定烟尘采样设备，流量直读； 采用皂膜流量计标定大气采样器及烟气采样器； 采用孔口流量计标定颗粒物采样器； 自动换算标况流量，直接读取； 环境大气压力、温度，可测量可输入； 中文点阵式液晶显示屏，操作方便； 具备大容量数据存储、查询、及打印功能； 参数软件标定。 3.烟气技术指标 皂膜流量计：(50～6000)mL/min；分辨率：0.1mL/min；准确度：优于±1.0% 罗茨流量计：(6～260)L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：优于±1.0% 中流量孔口流量计：(70～130)L/min；分辨率：0.1L/min；准确度：优于±1.0% 大流量孔口流量计：(700～1200)L/min；分辨率：1L/min；准确度：优于±1.0% 环境温度：(-20～50)℃；分辨率：0.1℃；准确度：优于±1.0℃ 微压：(0～3000)Pa；分辨率：1Pa ；准确度：优于±1% 表压：(-50～50)kPa ；分辨率：0.01kPa；准确度：优于±2% 环境大气压：(60～130)kPa；分辨率：0.01kPa ；准确度：优于±0.5kPa 流量检测重复性：±0.5% 电池工作时间：＞8h 电源适配器：输入AC(100～240)V, 50/60Hz 输出DC12V 2A 主机重量：小于9.5kg 主机功耗：≤10W 4.仪器配置 主机1台、主机铝箱1个、附件箱1个、转接嘴1个、中流量孔口流量计1个、大流量孔口流量计1个、手摇式压力泵1台、电源适配器1个、皂膜信号线1条、三通连接器2个、硅胶管若干、灰硅胶管1根、皂膜管1根、说明书1份、合格证1份。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 7 | 智能交直流移动电源 | 仪器应符合标准 GB 31241-2014 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》 2. 技术要求 可同时输出DC24V和AC220V电源，满足多种仪器供电需求； 整机采用防护胶套，输出接口具有防护盖，防尘、防雨、防碰撞性能好； 采用微电脑控制，彩色显示屏具有电压，电流，电量等显示功能； 使用高效锂离子电池组，安全可靠，体积小，重量轻，寿命长； 交流采用纯正玄波输出，性能好，干扰少； 具备短路、过载、过热、欠压等保护功能。 技术指标 额定容量 24V,12Ah 24V,48Ah 24V/2A放电时间 约 6h 约 24h 220V 220W放电时间 约 1.5h 约 6h TSP/PM2.5采样器 工作时间 约 5h 约 20h 充放电循环次数：大于500次 最大放电电流：3A 直流输出电压：DC24V 交流输出电压：AC220V 交流输出功率：300W(瞬时可达600W) 工作温度：(-20～50)℃ 工作湿度：(0～95)%RH 主机重量（长190 mm）：小于5kg 主机重量（长306 mm）：小于11kg 4. 仪器配置 主机1台、锂离子电源充电器（29.4V 4A）1个、背包1个、车载保险丝3个、合格证1份、说明书1份。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 8 | 烟气预处理系统 | 1.仪器执行标准 HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》 2.技术要求 有效降低烟气成分损失：预处理器具有全程恒温加热功能，前端过滤器内含式加热，加热温度60~160°C可调，杜绝冷凝水的产生；后端高效制冷除湿，并采用加酸法有效降低SO2等的损失，更适用于高湿、烟气成分浓度低的工况。 有效消除气体干扰：冷凝室采用符合国标方法的加磷酸方式，消除或减小氨、硫化氢等气体的干扰。 精密过滤：内置耐腐蚀钛合金和PTFE两级过滤器，有效保护传感器不损坏，并消除颗粒物、水和三氧化硫等对检测结果的影响。 高效除湿：采用大功率两级电子制冷，制冷温差大，可处理含湿量高达30 Vol.%的烟气 ；适应更宽范围工作温度，在严寒酷暑时仍然能够保证额定除湿能力，输出气体露点稳定。 便携式一体化设计：采样管模块和预处理模块合二为一，携带和现场操作方便。且便于拆装、清洁和维护。 采用钛合金材料：耐腐蚀，抗吸附，适应更多复杂工况。 3.技术指标 适用范围：烟温<200°C ，含湿量<30%，流量1L/min 加热温度：120°C（60~160°C可调） 制冷温度：4°C（0~9°C可调） 环境温度：5 ~ 40°C 预热时间：<10min 电源：AC220 V±10%, 50Hz 重量：小于5kg 功耗：小于200 W 4.仪器配置 烟气预处理器主机一支、烟气预处理器铝箱1个、电源线带插头1根、加酸储水杯4个、磷酸1瓶、加酸针筒1个、标定接嘴1个、滤芯扳手1把、说明书、合格证。 5、技术服务 5.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 5.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 5.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 | 1套 |
| 9 | ★低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 仪器应符合标准 HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ836-2017 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 GB/T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》 HJ/T48-1999 《烟尘采样技术条件》 JJG968-2002 《烟气分析仪》 JJG680-2007 《烟尘采样器》 JJG518-1998 《皮托管检定规程》 HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 DB37/T 2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 技术要求 仪器具有CO对SO2的自动修正功能，且修正功能开关可选，修正系数可通过干扰试验测定后输入修改（选择修正功能后仪器自动通过测得CO的浓度对所测SO2进行修正）； 配备高湿低浓度烟尘采样管，进行低浓度烟尘采样； 烟气测试流量控制满足HJ/T 46 的要求； 具备烟道信息数据库，自动记忆烟道工况配置信息，支持汉字输入，可快速提取历史数据； ▲7.0寸宽温高亮多角度翻转彩屏，耐高寒，视域广，汉字图形化显示；同时支持触控和按键操作，键盘采用防尘防水工业精密设计，适用于恶劣工况； ▲具备高效气水分离器，可自动排水，更适合高湿度工况，操作便利高效； 板载大容量存储器，数据存储量大于100000组，支持SD卡、U盘等大容量存储介质，实现文件无限量存储； ▲具备手机APP无线操控功能及蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机； 配备高负载低噪声大流量抽气泵，采用精确电子流量计控制，实时监测计温，计压，自动调节流量； 微电脑控制等速跟踪采样，专有调节方式，响应时间快； 烟气传感器类型、数量、维护日期动态管理，气体传感器自动配置； 皮托管正负取压接嘴与连接管路进行颜色标识区分，便于操作； 具备烟尘系统气密性和整机故障自检与报警功能，方便用户使用及维护； 主机具备防倒吸功能，保证采样数据的准确性； 主机可视化优质尘、气滤芯设计，有效滤尘且便于更换，进一步保护气路及采样泵； 气嘴接口侧向布局，防雨防尘效果好； ▲交、直流电压供电，内置锂电池，电池工作时间大于5小时； 具有断电记忆保护功能，采样中断电时自动保存工作数据，来电提示恢复采样； 加强过滤除湿以及静电、摔碰等的防护，整机更结实耐用。 ▲可扩展直读称量单元，实现现场快速计算烟尘浓度； ▲可扩展含湿量测量单元，代替干湿球法独立测量湿度，无需外部动力抽取； 烟气预处理器，可有效进行脱水、除尘， 增强烟气成分检测精确度； 烟气技术指标 O2：(0～25)% ，最大值30%；分辨率：0.1% SO2：(0～5700)mg/m3，最大值14000mg/m3；分辨率：1mg/m3 NO：(0～1300)mg/m3，最大值6700mg/m3；分辨率：1mg/m3 NO2：(0～200)mg/m3，最大值2000mg/m3；分辨率：1mg/m3 CO：(0～5000)mg/m3，最大值25000mg/m3；分辨率：1mg/m3 CO2：(0～20)% ；分辨率：0.01% H2S：(0～300)mg/m3，最大值1500mg/m3；分辨率：1mg/m3 示值误差：优于±5% 重复性: ≤2% 响应时间:≤90s 稳定性:1h内示数值变化优于5% 预期使用寿命：空气中2年（CO2除外） 4．烟尘技术指标 采样流量:(0～100)L/min; 分辨率：0.1L/min；准确度：优于±2.5% 流量控制稳定性: 优于±2.0%(电压波动±20%， 阻力在3kPa～6kPa内变化) 烟气动压: (0～2000)Pa; 分辨率：1Pa；准确度：优于±2.0% 烟气静压: (-30～30)kPa; 分辨率：0.01kPa；准确度：优于±2.0% 烟气全压: (-30～30)kPa; 分辨率：0.01kPa；准确度：优于±2.0% 流量计前压力: (-60～0)kPa ; 分辨率：0.01kPa；准确度：优于±2.0% 流量计前温度: (-55～125)℃; 分辨率：0.1℃；准确度：优于±2.0℃ 烟气温度: (0～800)℃(可扩展) ; 分辨率：1℃；准确度：优于±3.0℃ 等速吸引流速: (1～45)m/s(可扩展) ; 分辨率：0.1m/s；准确度：优于±4.0% 干湿球温度: (0～100)℃(可扩展) ; 分辨率：0.1℃；准确度：优于±1.5% 含湿量: (0～60)% ; 分辨率：0.1%；准确度：优于±1.5% 大气压: (60～130)kPa; 分辨率：0.1kPa；准确度：优于±0.5kPa 空气过剩系数: (1～99.99) ; 分辨率：0.01；准确度：优于±2.5% 自动跟踪精度: 优于±3% 最大采样体积: 99999.9L; 分辨率：0.1L；准确度：优于±2.5% 等速跟踪响应时间: ＜4s 数据存储能力: 100000组 采样泵负载能力: ≥50L/min(阻力为20kPa时) 电源适配器: 输入AC220V±10% 50Hz 整机重量: 小于10kg 仪器噪声: ＜65dB（A） 功耗: ＜300W 5. 烟尘直读模块(选配) 烟尘浓度测量范围：(1～1000)mg/m3; 测量精度：(1～50)mg/m3 ，优于±5mg/m3 ； (50～1000)mg/m3 ，优于±5% 6.仪器配置： 主机部分：主机1台、主机铝箱1台、气水分离器（带自动排水功能）1个、硅橡胶管1根（已装在气水分离器上）、流量计转接管（自主模具，已装在气水分离器上）1根、O2,SO2,NO,NO2,CO传感器； 附件部分：附件箱1个、高湿低浓度烟尘采样管1根、多功能烟尘取样管、气体采样管1套、烟气含湿量采样管1根、硅橡胶管（φ4×7、φ8×12、）、聚四氟乙烯管（Φ3×5）1根、Φ25连接气管4根、烟温连接线1根、交流电源连接线1根、蓝牙打印机（含充电器说明书）1套、3#玻璃纤维滤筒1盒、滤芯（18*15*20）6个、O型圈（φ28×2.65）6个、汽油滤清器5个、锂电池充电器+电源线（29.4V 2A）1套、流量计转接管（自主模具）、说明书、合格证。 7、技术服务 7.1 供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。 7.2在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。 7.3仪器到货后，中标人应联系仪器制造商免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。仪器制造商对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 7.4仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期,所有修理或更换的部件均顺延享受三个月保修期。制造商负责软件终身免费升级。 7.5如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人应联系仪器制造商工程师在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在24小时内到达现场。 (备注：为了保证产品和售后服务质量，投标文件应包含该设备厂家技术参数彩页原件，并加盖设备制造商公章；签订合同前，中标供应商需提供制造商针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件) | 1套 |