## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料，如投标文件中未提供，投标供应商须在投标文件中作出书面承诺：如果我公司中标，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃中标资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

8、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注▲的产品均为同一品牌的不同投标人参加同一合同项下投标的，以一家投标人计算有效投标人数量。

9、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

一、货物需求

| 仪器设备名称 | 全自动核酸分析系统 |
| --- | --- |
| 条款号 | 条款类别 | 技术需求指标 |
| 1 |  | 主要用途：常规PCR检测，质粒DNA检查，STR/微卫星 (SSR)分析，AFLP/RFLP/RAPD分析，高分辨率多重 PCR分析，高分辨率基因分型，基因组DNA和大片段DNA分析。 |
| 2 |  | 工作环境条件： |
| 2.1 |  | 电源电压：100-240V AC； |
| 2.2 |  | 环境温度：15-30℃； |
| 2.3 |  | 相对湿度：10-75%； |
| 3 |  | 技术参数： |
| 3.1 |  | 提供中文操作界面的仪器运行软件。 |
| 3.2 |  | RNA质控分析时提供被ISBER认可的RNA完整性得分RIS值。 |
| 3.3 | * | 使用将凝胶，毛细管通道和检测通道已整合组装好的即用型预制胶卡夹。卡夹≥12个毛细管泳道，一次平行进样吸取样本≥12个。 |
| 3.4 |  | 无需人工制备凝胶染料混合物。 |
| 3.5 | * | 一次平行进样分析处理≥12个样本。 |
| 3.6 | * | 可自动连续运行分析≥72个样品而无须包括更换卡夹等任何人工干预。 |
| 3.7 |  | 采用全自动化的灌胶方式。 |
| 3.8 |  | 每轮分析后，采用全自动化的仪器清洁方式。 |
| 3.9 |  | 采用全自动化上样方式。 |
| 3.10 |  | 直接兼容96孔PCR板上样 |
| 3.11 | * | 运行时间：最快2分钟可分析12个核酸样本。 |
| 3.12 |  | 检测灵敏度：DNA分析，0.15ng/μl。 |
| 3.13 |  | 检测灵敏度：RNA分析，6 ng/μl |
| 3.14 |  | 分辨率: 对500bp的DNA片段，分辨率可小于等于5bp。 |
| 3.15 |  | 原始样本消耗量≤0.2μl。 |
| 3.16 |  | 上样体积≤15μl，上样后原样品不受影响，可直接用于下游应用。 |
| 3.17 |  | PCR产物原管原液直接上机检测，无需稀释。 |
| 3.18 |  | 软件具备专门用于多重PCR产物分析的分析谱，可自动判定特定条带组合是否存在。 |
| 3.19 | # | 软件具备专门用于NGS文库质控分析的分析谱。 |
| 3.20 |  | 软件可集中一次分析多个运行结果。 |
| 3.21 | * | 原厂可提供15bp至10kb的已优化可直接配套使用的Marker。 |
| 3.22 | * | 具备配套食源性病原微生物多重终点PCR检测试剂盒，自动化出具病原微生物鉴定报告。 |
| 3.23 |  | 无需机外手动维护微流体芯片，无需使用特殊的毛细管维护液。 |
| 3.24 | # | 试剂盒配套的所有缓冲液都是即用型的，无需人工稀释。 |
| 3.25 |  | 仪器运行软件即开即用，无需使用Software Key。 |
| 3.26 | # | 软件具有分布分析功能,可以自动判定可接受的摩尔浓度比率。 |
| 4 |  | 配置清单 |
| 4.1 |  | 主机及满足工作所需之必要配件 |
| 4.1.1 |  | 主机一台 |
| 4.1.2 |  | 数据处理系统（配套软件）1套 |
| 4.1.3 |  | 氮气瓶一个 |
| 4.1.4 |  | 笔记本电脑一台:国际品牌电脑，至少双核4G CPU，内存4GB，2×500GB硬盘。 |
| 4.1.5 |  | 品牌激光打印机两台 |
| 4.1.6 |  | 详细的英文操作指南，可提供中文操作指南。 |
| 4.2 |  | 耗材 |
| 4.2.1 |  | 提供能进行12000次检测等份的卡夹数量。 |
| 4.2.2 |  | 配套MARKER一套（15bp/3000bp） |
| 5 |  | 技术支持和服务要求 |
| 5.1 |  | 中标厂商应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 |
| 5.2 |  | 安装：到货前，供方向使用方告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供方将派工程师到使用方实验室进行系统安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。安装和培训的总时间为不少于3个工作日，保证使用人员能正常使用，在此期间，供方的一切费用自理。 |
| 5.3 |  | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 5.4 |  | 维修24小时内响应；服务工程师将在48小时内到达现场解决问题。 |
| 5.5 |  | 保修期：整机质量保修一年，自设备验收合格之日起计算。 |