热带病病原学基础研究和诊断平台的建设项目公开招标公告和采购需求

日    期：2018年5月25日

招标编号：0701-184160060035

中技国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北京热带医学研究所（以下简称“采购人”）委托，就利用其财政资金的“热带病病原学基础研究和诊断平台的建设项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列需求提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 包名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量（台/套） | 单位 | 是否接受进口产品 | 各品目最高限价（人民币万元） | 分包预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热带病病原学基础研究和诊断平台的建设项目 | 1-1 | 细胞破碎仪 | 1 | 台 | 是 | 4.75 | 188 | 1、非单一产品采购包； 2、1-4和1-8为核心产品； |
|  |  | 1-2 | PCR 操作柜 | 2 | 台 | 是 | 5.845 |  |  |
|  |  | 1-3 | 双96孔核酸扩增仪 | 1 | 台 | 是 | 10.835 |  |  |
|  |  | 1-4 | 蛋白液相色谱系统 | 1 | 套 | 是 | 82 |  |  |
|  |  | 1-5 | 高性能通用台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 是 | 5.4 |  |  |
|  |  | 1-6 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 是 | 7.52 |  |  |
|  |  | 1-7 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 否 | 4.25 |  |  |
|  |  | 1-8 | 荧光酶联免疫斑点分析仪 | 1 | 台 | 是 | 61.8 |  |  |
|  |  | 1-9 | 低温培养箱 | 1 | 台 | 是 | 5.6 |  |  |

注：1）本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）本项目单一产品采购包投标产品相同品牌和非单一产品采购包核心产品相同品牌的投标处理方法遵照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第31条执行。

- 项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实，项目预算金额为人民币188万元。

- 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

（1）本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

（2）招标文件发售时间：2018年5月25日起到2018年6月1日下午16:00时止。

（3）有意向的投标人必须先在通用招标网（http://www.china-tender.com.cn）进行免费注册，注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件（部分），并办理购买招标文件手续。通用招标网技术支持电话：010-63348126/8420。如需购买招标文件，按照网上操作流程进行购买，基本流程如下：

投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请，选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票在开标仪式结束后到通用技术大厦标书室领取；选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须在招标文件发售时间内前往通用技术大厦标书室现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可下载招标文件。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网（http://www.china-tender.com.cn），在网上下载招标文件。

（4）招标文件售价：300元人民币/包，售后不退。

（5）通用技术大厦标书室地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室

（6）联系电话：网上操作技术支持：010-63348126/8420

投标单位注册审核：010-63348420/8359

标书室：010-63348281，联系人：杜庆

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 近三年内（本项目投标截止期前）在经营活动中没有重大违法记录。

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其它要求。

    - 本项目不接受联合体投标。

    - 采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

    - 投标人所投产品属于进口产品的，投标人应具有外贸进出口经营许可。

- 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

- 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

- 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 本项目采购标的是否接受进口产品详见第1条“招标内容”要求。

- 递交投标文件截止时间和地点：2018年6月15日9时30分整（北京时间），北京西三环中路90号通用技术大厦420会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

- 开标时间：2018年6月15日9时30分整（北京时间）

- 开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦420会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

- 评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见各包招标文件。

- 招标公告期限：从公告之日起5个工作日。

- 采购人信息：

- 名      称：北京热带医学研究所

- 地      址：北京市西城区永安路95号

- 联  系  人：杨国威

- 电      话：010-63139030

- 采购代理机构信息：

    - 名      称： 中技国际招标有限公司

    - 地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

（邮政编码：100055）

    - 联系人姓名： 张乔治、郭婷婷

    - 电      话： 010－63348421、63348541

    - 传      真： 010－63373520

- 采购代理机构银行财务信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行西城支行

- 账      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费请供应商在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。

采购人的采购需求：

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京热带医学研究所配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人和产品制造商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人和产品制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 细胞破碎仪 | 1 |
|  | 1-2 | PCR 操作柜 | 2 |
|  | 1-3 | 双96孔核酸扩增仪 | 1 |
|  | 1-4 | 蛋白液相色谱系统 | 1 |
|  | 1-5 | 高性能通用台式冷冻离心机 | 1 |
|  | 1-6 | 紫外可见分光光度计 | 1 |
|  | 1-7 | 生物安全柜 | 1 |
|  | 1-8 | 荧光酶联免疫斑点分析仪 | 1 |
|  | 1-9 | 低温培养箱 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后3个月内

- 采购项目（标的）交付的地点：北京热带医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

质量保证期（保修期）及服务要求：设备验收合格后1年。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

品目1-1 细胞破碎仪

- 工作条件

1.1环境温度：0℃-40℃

1.2相对湿度：10-80%

1.3电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

2.技术参数

2.1 最大输出功率：≥250W；标准频率：≥20KHz

2.2 振幅自动补偿：当电压及输出功率发生变化时，振幅保持不变

#2.3温度控制模式:自动调节超声工作的脉冲时间长度以控制温度，样本温度始终保持在用户设定的范围之内

2.4实时监控:处理过程中数据实时监控，包括功率大小、输出能量、温度数值等

#2.5超声模式：时间模式、能量模式、温度模式

2.6能量控制模式:可在连续或脉冲的超声方式中提供能量信息监控

#2.7时间控制:最小脉冲时间≤0.01秒

2.8具有微量探头振幅限定模式

2.9处理量：0.2ml-500ml

2.10立式安装型换能器，无需冷却处理

#2.11可编辑储存≥20组操作程序

3、配置：

3.1 主机 1台

3.2 换能器1个

3.3 13mm探头1个

3.4 隔音箱 1个

品目1-2  PCR 操作柜

1、工作条件：

1.1电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

1.2 温度: 15 - 30℃

2、技术参数

2.1用途：提供无污染的PCR操作环境，用于PCR以及其他样品的准备和操作

#2.2循环空气流经不透光的紫外线消毒腔消毒，无紫外线泄露。

2.3顶置紫外线灯：数量≥2只，波长254nm±10nm，功率≥25W

2.4循环空气杀菌紫外线灯：数量≥1只，波长254nm±10nm，功率≥8W

2.5顶置白光灯：数量≥1只，功率≥15W

#2.3 LCD显示面板可显示UV消毒状态和时间

2.4 背板有可拆卸式搁架，可以为放置样品、移液管等物品

#2.5≥4个内置电源插座

3、配置：

3.1 PCR 操作柜   1台

3.2  2只顶置UV灯，1只循环空气杀菌UV灯，1只顶置白光灯

#3.3 通过TÜV检验安全认证

## 品目1-3  双96孔核酸扩增仪

- 工作条件

  - 环境温度：15-30℃

  - 相对湿度：15-80 %

- 技术指标

  - #Block形式：2×96孔 0.2 ml，可拆卸

  - #最高升降温速率：≥3.00 ℃/秒;样品最大变温速率：≥1.60 ℃/秒

  - 样品通量及体积：1-192个；10-100 µl

  - #梯度功能：可在1个96孔模块上同时运行≥6种不同退火温度的PCR程序，

  - #最小温度梯度和最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小≤0.1℃，整个模块最小温差≤0.5℃；每相邻2列区域间温差最大为≥5℃，整个模块最大温差≥25℃

  - 热盖温度范围：最高≥105℃

  - 热盖接触压力：可自动调节

  - 特异性扩增：实验开始先升高热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块一直保持原有温度

  - 温度精确性：≤± 0.25 ℃（35-99.9 ℃）

  - 温控范围：0-100 ℃

  - 温度均一性：每个96孔模块≤0.5℃，两个模块间 ≤0.75℃（达到95℃后30秒）

  - 显示屏：彩色液晶显示器≥8英寸

  - #具有多种PCR仪的控温模式：可以直接在该机器上使用原有程序，无需再进行优化，大大节省设置时间

  - 存储能力：可同时通过主机和U盘存储实验方法

  - #具有WiFi功能：通过移动设备可以远程监控实验以及机器的运转情况

  - 具有断电保护功能和快速启动功能

  - 电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，50 Hz±2%，最大功率≤1kW，PCR程序运行时平均功率≤300瓦，休眠时功率≤10瓦

- 仪器配置及必备件

  - 主机：1台

  - 双96孔反应模块：1个

  - 电源线：1条

  - 初始配件套装：1套

  - 无线上网卡：1个

### 品目1-4  蛋白液相色谱系统

### 1. 工作条件

- 电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

- 工作温度： 4°C－35°C

- 相对湿度： 20%-95%,无冷凝水

- 运行方式：仪器可连续正常运行。

### 2. 设备用途及功能

1）快速纯化多种生物分子，包括蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子（TCM）等。

- 预编应用工艺、编程模板。

- 全自动操作：从进样、编程、分离、峰收集、结果比较、数据处理、至打印报告皆自动化。

- 具有中国计量局颁发的《计量器具型式批准证书》

### 3.  技术规格

I. 系统泵

1.1.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀，泵后都有润洗通路。

#1.1.2流速：0.001-25ml/min(单泵)：兼容直径≥26mm的柱子。

# 1.1.3装柱可以双泵模式运行，流速0.1–50ml/min：从低流速到50ml的流速的变化只需要通过软件简单设置

1.1.4压力范围：0–20 MPa

# 1.1.5 流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa,0.8–2 cP，流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD≤0.5%

1.1.6要求梯度准确度: ±0.6%,（条件：5~95%B，梯度流速范围：0.5-25ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）：

1.1.7可实现A、B溶液自动配比和梯度洗脱。

1.1.8粘度：0.35-10cp；流速大于12.5ml/min时，≤5cp

1.1.9恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

II. 检测器；

2.1 紫外可见检测器

#2.1.1使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热，不使用时自动关闭光源。

2.1.1.1波长范围：全波长检测器，190 -700 nm；

2.1.1.2检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内≥3个波长，波长调节≤1nm。

# 2.1.2检测范围：-6 到+6 AU，线性：±2%@0–2 AU之间

2.1.3 压力：0-2Mpa

2.1.4 光纤同时传导光源及采集数据。

# 2.1.5 光源和流动池分开设计。

2.1.6光径：标配2mm(2ul)，可选配10mm(8ul)和0.5mm(1ul)，灵敏度高。

2.2 电导检测器

2.2.1 检测范围：0.01－999.99 ms/cm。

2.2.2 检测池体积：≥20ul

2.2.3 压力：0-5Mpa

2.2.4 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，利用校正因子做自动校正。

2.2.5紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块。

2.3 温度检测器

2.3.1 温度范围：0 - 99°C；

2.3.2 温度准确度：± 1.5°C @ 4°C–45°C。

2.4 pH检测器

2.4.1检测范围: 0-13 ，有效使用范围2-12；

2.4.2精度: ±0.1 pH单位，具备温度补偿功能；

2.4.3稳定性:≤ 0.1 pH单位/10小时；

2.4.4 流通池：≥75ul；

2.4.5 压力：0-0.5Mpa；

2.5 压力传感器

2.5.1 数目：最多可以配置≥4个

2.5.2 检测范围：0~20MPa

2.5.3 精确度：±0.02MPa或者±2%

III. 阀门

3.1 单入口缓冲液切换阀：在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择，实现不同缓冲液之间的转换。

3.2 自动进样阀：实现上样方式之间的转换，包括：样品泵上样到样品环；注射器上样到样品环；样品泵直接上样到层析柱。

3.3 单出口阀组件：可自动切换收集位置，收集位置包括与收集器相连，实现数目较多样品的收集；大体积收集出口位置；接废液位置。

3.4  PH计阀：pH计固定在阀门上，实现pH计的储存或校正，阀门上同时连接反压阀，可选择pH计和反压阀两者同时使用、单一使用或均不用。

IV. 其它部件

4.1 混合器

4.1.1混合腔体积：0.6ml，1.4ml(标配)和5 ml，可以根据不同流速更改混合器。

4.1.电动混合器，在线溶液搅拌。

4.1.3在线过滤器整合入混合池内。

4.2 大、小柱架：固定层析柱。

4.3 限压器：在流路系统保持压力。

4.4 流动池：紫外、电导检测池均为外置。

4.5 样品环：1ml样品环、5ml样品环、10ml样品环、150ml 连续可调样品环。

4.6 预装柱：纯化蛋白质，蛋白洗脱呈现窄峰洗脱，可配合注射器，蠕动泵。

V. 组分收集器

5.1 标配1个组分收集器，可扩展2个、连接两种不同或者相同的收集器；

5.2可根据体积或峰自动收集；具有滴感应器；

5.3流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；耐受有机溶剂；

5.4配置收集盘，能够兼容3、8、15、50ml的收集管。

VI. 控制软件

6.1 系统软件控制平台可随时加减控制元件；

6.2完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理系统；

6.3 要求界面友好、智能编程、也可自行编写程序，内置程序及相关参数；

6.4具有自动积分、一键积分功能；

6.5流路实时在线、实时监控和控制；

6.6 要求主机和电脑网线连接，定期自动进行数据的保存和备份。支持选择远程控制许可，在办公室远程控制实验室仪器，进行数据处理；

6.7要求符合GMP/GLP要求，并提供证明文件。要求软件具有21 CFR Part 11 认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务；

6.8具有多级用户管理模式和电子签名功能。能够根据不同的用户使用权限，发送E-mail 通知，如报警或报错；

6.9软件内置完备的层析柱和凝胶的信息；直接选择层析柱、智能编程；可编辑保存自己的层析柱，官方网站随时下载升级层析柱信息。

VII.配置要求：

7.1蛋白纯化主机：1台。

7.2 控制操作电脑：1台,CPU双核3.0以上，内存≥3G，硬盘≥320G，，配Win7专业英文软件，32bit或64bit，带光驱，硬盘格式NTFS

7.3 提供仪器正常运行和常规保养所需的附件。

7.4离子交换选择试剂盒 1个

7.5 疏水预装柱选择套装 1套

7.6 离子交换柱选择套装 1套

7.7 脱盐柱26/10 1个

7.8 脱盐柱5X5ML 1个

7.9 定量环 1 mL  1个

7.10定量环2mL   1个

7.11 预装柱10/300 GL  1个

7.12 预装柱16/60   1个

7.13 预装柱 1 ml   1个

7.14 预装柱 1 ml   1个

7.15 预装柱5 × 1 ml  1个

7.16 预装柱FF   1个

品目1-5 高性能通用台式冷冻离心机

1、工作条件

1.1环境温度：	5℃-40℃

1.2相对湿度：10-80%

1.3电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

2、技术参数：

- #最高转速：≥15,000转/分；最大离心力：≥25,000×g；

- 最大离心容量：≥4×400ml；

- 驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

- 控制系统：微处理器控制系统，LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态；

- 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

- 温度控制范围：-10℃ ~+40℃；

- #加/减速选择：加速≥9档/减速≥10档；

- 程序：≥5个快捷程序可一键调用，并具有≥1个快捷预冷程序；

- #具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

- 具备转头自动识别功能；

- 具备自动锁盖及内锁装置

- 具备电子式不平衡监测功能；

- 具备状态自诊断功能；

- 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启；

3、配置要求：

1. 冷冻离心机主机                1台

2. 4x400ml水平转头               1个

3．配套水平吊篮及圆形密封盖    各1套（4个/套）

4. 50ml尖底管适配器             1套（4个/ 套）

5. 15ml尖底管适配器             1套（4个/ 套）

6. 30×2ml密封铝合金角转头1个

品目1-6 紫外可见分光光度计

1 工作条件：

1.1湿度: 70%

1.2温度: 15 - 30℃

1.3电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

2详细技术参数：

2.1光学系统：比例双光束，光栅，双检测器

#2.2光源：氙灯光源

2.3带宽：≤1.8nm

2.4波长范围：190nm－1100nm

2.5波长精度：±1.0nm

2.6波长重复性：±0.5nm

2.7吸光度范围：-0.1～3.0A

#2.8显示器：LCD液晶屏幕，可单机操作

2.9吸光度精度：≤±0.005A(@1Abs)

2.10扫描速度： 10 -4,200nm/min

2.11稳定性：≤0.0005A/hr

2.12噪音：≤0.00025A(在0Abs)；≤0.0005A(在1Abs)；≤0.0008A(在2Abs)

2.13杂散光：≤0.08％（220nm&340nm）

2.14触摸键盘：密封防腐蚀键盘

#2.15预热：开机即测，无需预热

#2.16功能：全波段扫描功能，单波长测定及≥30个多波长测定，标准曲线，动力学测试等

3．配置：

3.1主机1套

3.2 6池旋转池架1个

3.3 单池池架1个

3.4 石英比色皿3对

品目1-7   生物安全柜

1．品名、数量及用途

1．1 品名：生物安全柜

1．2 数量：1台

1．3 用途：用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料，使其避免暴露于操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物。

2.工作条件

2.1工作环境温度： 20-35℃；

2.2工作环境湿度： 20- 80%；

2.3电源：AC 220V±10%，50Hz±2%

3．技术要求

3.1 Ⅱ级生物安全柜，双人操作，30%气体外排，70%气体循环；

3.2外部尺寸：≤1700mm×800mm×2200mm（宽*深*高）；内部尺寸：≥1500mm×600mm×650mm（宽*深*高）

3.3 前窗倾角10o±1o；

3.4 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

3.5玻璃门上沿有气幕保护；

3.6 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@过滤粒径0.12µm，工作区洁净度等级10级；

3.7 外排过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@过滤粒径为0.12µm；

#3.8 电源线插头部分具有漏电保护功能；

3.9 风速：平均送风风速0.34±0.025 m/s；吸入口风速0.55±0.025 m/s；

3.10 噪声：≤67dB（A）；

#3.11可自动感应有无人员操作，能自动调整运行状态；

3.12打开前窗后，紫外灯自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

#3.13 紫外灯具有一键式预约功能，在班前班后两个时段可自动运行；紫外灯寿命≤10%时预警

#3.14 采用检测压力的技术来监控过滤器的使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；

3.15可显示工作区温度和湿度，超出设定范围自动声光报警提示；

3.16可监测气流波动，气流波动＞20%时有声光报警提示；

#3.1 具有下降气流恒定技术，可始终保持工作区内的下降气流在标准范围之内。

#3.19防水插座具备定时功能，可根据用户的试验操作进行定时；

4.配置:

4.1主机1台；

4.2设备正常运转必需的标准配件/消耗品/部件/说明书等。

#4.3具有28001认证,ISO13485、ISO9001、ISO14001、SDFA、EN12469认证；

品目1-8 荧光酶联免疫斑点分析仪

一、工作条件：

1.1电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

1.2工作环境：温度：5-30℃,相对湿度：20~70%，水平台面

二、仪器组件部分及技术指标：

1. 分析主机部分：

#1.1相机：彩色数字CCD相机，硬件像素≥500万

#1.2. 相机分辨率：≥2048*2048

1.3光源：LED白色环形光源

# 1.4荧光激发光源：氙灯，波长：400-800nm，完整连续波段。

1.5 仪器配备电动镜头，能够自动聚焦。

#1.6. 仪器具有≥8位滤光片转轮，滤光片切换全自动；

# 1.7. 至少具备≥3种激发波长，包括488nm±5nm, 550nm±5nm, 630nm±5nm.

1.8 至少具备≥3发射滤光片，包含 525nm±5nm, 575nm±5nm, 700nm±5nm.

1.9全自动控制步移防滑样品台

2. 酶联斑点分析软件
   2.1  软件符合GLP规范
   2.2 在同一软件中同步完成斑点图像扫描、斑点计数与数据分析
   2.3能够分析普通酶联免疫斑点（可见光斑点），可以实现双色及多色荧光免疫斑点分析
   2.4 样品自动居中，自动曝光，镜头自动聚焦，自动光照调节
   2.5 扫描及计数所需时间：96孔板扫描及计数时间≤ 2 min

2.6每孔图像扫描和计数速度：≤1.5sec
   2.7 可进行多色分析
   2.8 具备荧光图像融合技术。
   2.9 一次性校准，同类板免校准
   2.10  对每孔都可以进行统一的或不同的参数设置；

2.11一个板上若检测多种细胞因子，可以一次性完成计数分析
   2.12计数助手功能：能自动设置计数参数，自动进行计数；可调整优化计数参数，手动添加、删除单个斑点或斑点群体。
   2.13系统内置多种细胞因子计数参数，可供用户调用参考
   2.14量化分析：可根据斑点大小及光密度进行量化分析。

2.15具备统计学插件，统计分析各孔细胞斑点分布、抗原刺激强弱、细胞因子分泌量化比较等 
   2.16多种数据输出格式，包括JPG/TIFF/BMP格。还可将整板或任选几孔图像同时输出，斑点数据信息可输出到Excel，PPT，Word等文件。

3.计算机部分：处理器I5或以上，内存≥4GB，硬盘≥500G， DVD刻录光驱，≥21”液晶显示器，预装正版windows7/8或以上，Office2013等，与分析主机独立

三、配置：

1.1 分析主机 1套

1.2 PC工作站 1套

1.3 图像采集及分析软件 2套

#1.4仪器须符合CE认证，生产厂家须符合ISO13485认证

品目1-9 低温培养箱

1 工作条件：

1.1温度: 15 - 30℃

1.2电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。

2详细技术参数：

#2.1工作容积：≥175L

2.2 温度范围：5℃ to 60℃，温度波动：≤±0.1℃

2.3温度精确度：≤±0.1℃ at 37℃

2.4速度范围：30~300rpm，转速精确度：≤±0.1%

2.5定时范围：连续运行或≥47hours 59min

2.6 外形尺寸：≤600(W)x700(D)x1250(H)mm

#2.7 采用微处理器PID控制控制温度和计时器，内置振荡器

2.6箱体材质：采用不锈钢材质；外门采用磁硅密封门，内门采用钢化安全玻璃门

#2.7操作面板具有独立双窗口触摸键，可同时提供振动培养和普通培养双功能。

2.8无碳刷直流电机。

3．配置：

3.1主机1个

3.2 搁板数量：1 振荡平台，2层搁板